引   伸   计

# Extensometer

# (报审稿)

xxxx-xx-xx发布                               xxxx-xx-xx执行

国家市场监督管理总局  发 布

引伸计检定规程

# Verification Regulation

for Extensometer

归口单位：全国力值硬度重力计量技术委员会

主要起草单位：钢铁研究总院

湖北省计量测试技术研究院

参加起草单位：

本规程委托由全国力值硬度重力计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言  ……………………………………………………………………………(II)

1  范围  ……………………………………………………………………………(1)

2  引用文件  ………………………………………………………………………(1)

3  概述  ……………………………………………………………………………(1)

3.1  构造  …………………………………………………………………………(1)

3.2  原理和用途  …………………………………………………………………(1)

4  计量性能要求  …………………………………………………………………(2)

4.1	 标距相对误差   ………………………………………………………………(2)

4.2  分辨力 …………………………………………………………………………(2)

4.3  示值误差、示值进回程相对误差 ……………………………………………(2)

5  通用技术要求   …………………………………………………………………(2)

5.1  铭牌 ……………………………………………………………………………(2)

5.2  检定前检查   …………………………………………………………………(2)

6  计量器具控制   …………………………………………………………………(3)

6.1  检定条件   ……………………………………………………………………(3)

6.2  检定项目和检定方法   ………………………………………………………(3)

6.3  检定结果处理   ………………………………………………………………(7)

6.4  检定周期   ……………………………………………………………………(7)

附录A  引伸计检定记录格式  ……………………………………………………(8)

附录B  引伸计检定证书内页格式  ………………………………………………(9)

附录C  引伸计的误差带示例………………………………………………………(10)

附录D  视频引伸计  ………………………………………………………………(11)

附录E  激光引伸计…………………………………………………………………(12)

引     言

本规程是对JJG 762-2007《引伸计检定规程》的修订，除了编辑性修改外，主要技术变化如下：

——按JJF 1002-2010 要求，修改了“概述”和“计量性能的要求”格式；

——本规程内容适用于所有单轴试验用引伸计系统的检定；

——本规程在“概述”中，将旧规程的“根据结构特点，分为电子式和机械式两种”改为“根据结构特点，分为接触式和非接触式两种”（见3.1）；

——本规程在检定前增加了“性能”的检查（见5.2.2）；

——增加了“检定项目一览表”；（见6.2.1）

——增加了“安装要求”中“对于非接触式引伸计根据其使用说明进行”（见6.2.3）；

——增加了“检定点的选择”（见6.2.6.3）；

——增加了附录A和附录B中的“检定使用的计量标准装置”的信息；

——删除了附录D引伸计检定示例（2007年版的附录D）；

——增加了附录D视频引伸计、附录E激光引伸计。

引伸计检定规程

# 1  范围

本规程适用于单轴试验用引伸计系统的首次检定、后续检定和使用中检查。

# 2  引用文件

本规程引用下列文件：

JJF 1096—2002	 引伸计标定器校准规范

GB/T 228.1—2010	 金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法

GB/T1040.1—2006	 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则

GB/T 7314—2017	 金属材料 室温压缩试验方法

GB/T 12160—2002	 金属材料 单轴试验用引伸计的校准

ISO 9513：2012 	 金属材料 单轴试验用引伸计的校准

（Metallic materials-Calibration extensometers in uniaxial testing）

ASTM E83-16 	 引伸计系统的标定与分级系统标准方法

(Standard Practice for Verification and Classification of Extensometer System)

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

# 3  概述

3.1  构造

引伸计是试验机对试样施加轴向力时，测量试样线变形的装置，包括测量、指示或记录系统。根据结构特点，分为接触式和非接触式两种。

注：接触式引伸计，如电阻应变式、电感式引伸计、机械电子式引伸计等；非接触式引伸计，如视频引伸计、激光引伸计等，其工作需配备相应的放大器、计算机或指示装置能自动记录或显示所测位移示值。

3.2	原理和用途

检定引伸计时，必须包括与其配套的整个测量系统。引伸计检定时，应获得引伸计系统最终位移量值的信息。对引伸计的检定，就是将引伸计的读数与标定器给定的已知长度的变化量进行比较，并对引伸计分级来确定引伸计的准确度，以满足相关力学标准和试验方法对引伸计的要求，保证材料试验结果的正确性。

# 4  计量性能要求

4.1 标距相对误差

各级别引伸计的标距相对误差，应符合表1的规定。

4.2 分辨力

各级别引伸计的分辨力，应符合表1的规定。

4.3 示值误差、示值进回程相对误差

各级别引伸计的示值误差、示值进回程相对误差，应符合表1的规定。

表1  引伸计计量特性

| 引伸计 准确度等级 | 标距相对误差 | 分辨力* |  | 示值误差* |  | 示值进回程 相对误差 u/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对 | 绝对 | 相对误差 | 绝对误差 |  |
| 0.2 | ±0.2 | 0.10 | 0.2 | ±0.2 | ±0.6 | ±0.3 |
| 0.5 | ±0.5 | 0.25 | 0.5 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.75 |
| 1 | ±1.0 | 0.50 | 1.0 | ±1.0 | ±3.0 | ±1.5 |
| 2 | ±2.0 | 1.0 | 2.0 | ±2.0 | ±6.0 | ±3.0 |
| 注1：分辨力和示值误差示例见附录C； 注2：进回程误差根据客户需要进行检定； 注3：*取较大值。 |  |  |  |  |  |  |

4.4 各级别引伸计检定范围，应根据用户需要或被测材料性能所需的测量范围确定。在引伸计全量程内可以分多个测量范围进行检定。

5 通用技术要求

5.1  铭牌

引伸计铭牌上应标明名称、型号规格、制造厂名、出厂编号和出厂日期。

5.2  检定前检查

5.2.1	外观

在对引伸计系统检定之前，应对参与应变测量的部件进行检查，例如，部件损坏，刀刃磨损，标距杆磨损和光源的合理布局。

5.2.2	性能

对引伸计系统进行检定前检查，检查后应该评定其结果。如果检查数据符合要求，此次检查数据可以作为检定结果第一组数据；如果检查数据不符合要求，应对系统进行调修，两组数据均应记录。

# 6  计量器具控制

# 计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用中检查。

6.1  检定条件

# 6.1.1  环境条件

检定温度范围应为23℃±5℃，检定时的温度应稳定，温度变化不应超过2℃，检定过程不允许有影响引伸计检定结果的空气对流。

对10℃~35℃温度范围内试验用引伸计,如有条件,也可在试验温度或接近试验温度下进行检定。

引伸计和标定器应在同一室温放置不少于30min的时间，待温度平衡后再进行检定。

# 6.1.2  检定用标准器具

6.1.2.1  引伸计标定器应满足JJF 1096-2002的要求，其允许误差应满足表2的规定。

表2 标定器计量特性

| 相应引伸计准确度级别 | 相应标定器的计量特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分辨力 |  | 示值误差 |  |
|  | 相对 | 绝对 | 相对误差 | 绝对误差 |
| 0.2 | 0.05 | 0.1 | ±0.06 | ±0.2 |
| 0.5 | 0.12 | 0.25 | ±0.15 | ±0.5 |
| 1 | 0.25 | 0.50 | ±0.3 | ±1.0 |
| 2 | 0.5 | 1.0 | ±0.6 | ±2.0 |

6.1.2.2  测量引伸计标距用的通用卡尺或工具显微镜，其最大允许误差不应大于引伸计标距最大允许误差的1/3。

6.2  检定项目和检定方法

6.2.1	检定项目见表3

表3 检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用技术要求 | + | + | + |
| 标距 | + | + | + |
| 分辨力 | + | + | - |
| 示值误差 | + | + | + |
| 进回程示值误差* | + | + | - |
| 注：“+”为应检项目；“-”为可不必检项目；“*”为需要进回程检定的项目 |  |  |  |

# 6.2.2  通用技术要求的检查

通过观察和实际操作，按照第5条 通用技术要求 中规定的内容进行检查。

# 6.2.3  安装要求

引伸计应与常规试验所使用状态一致，安装到标定器上，并尽量避免产生不必要的误差，对于非接触式引伸计根据其使用说明进行。

检定时所采用的引伸计的标距、放大倍数、装卡方法、位移方向、数据的读取和记录方法以及记录程序，应尽可能与使用状态一致。

# 6.2.4  引伸计标距的检定

接触式引伸计标距的测量，应使用卡尺或工具显微镜进行检定；非接触式引伸计标距的测量，应使用相应级别的标准器具进行检定。

每个标距测量三次，每次测量的引伸计标距相对误差均应满足表1的要求。

引伸计标距相对误差按公式（1）计算。

（1）

式中：

——引伸计标距相对误差，%

——引伸计标距测量值，mm

Le ——引伸计标距标准值，mm

当引伸计具有多个标距时，应分别对每个标距进行检定。

对于以试样确定标距的引伸计（例如以试样直径或宽度确定引伸计标距、带凸耳试样由两凸耳的中心线距离确定引伸计标距），被测试样标距的相对误差应与待用引伸计相应级别的允许误差相符。

# 6.2.5 分辨力的检定

绝对分辨力r是从引伸计的指示装置上能读取的最小量值。相对分辨力是从仪器上能读取的最小量值r与引伸计指示的位移li之比值。计算引伸计的分辨力，其结果应满足表1的要求。

# 6.2.6  示值误差的检定

6.2.6.1	检定前用标定器对引伸计至少预加对应于该引伸计检定范围的两次位移。并检查其回零正常后，再给引伸计施加一个很小的负位移后返回到零位，并将引伸计重新调零。

6.2.6.2  检定点的选择

6.2.6.2.1 与用户沟通以确定引伸计系统检定的范围。

6.2.6.2.2 检定时，检定点的选择应取决于确定的最大位移lmax和最小位移lmin。

6.2.6.2.3检定点一般按以下条款选择：

a) lmax/ lmin≤10，在整个检定范围中至少检定5个位移量，并采取相对的均匀分布；

b) 10< lmax/ lmin≤100，选择（lmin到10lmin，10lmin到lmax）或者（lmin到0.1lmax，0.1lmax到lmax）间的2个检定范围，每个检定范围至少检定5个位移量并采取相对的均匀分布；

c) lmax/lmin>100，选择（lmin到10lmin，10lmin到100lmin, 100lmin到lmax）或者（lmin到0.01lmax，0.01lmax到0.1lmax，0.1lmax到lmax）间的3个检定范围，每个检定范围至少检定5个位移量并采取相对的均匀分布。

在以上a），b），c）三种分类，任意两个相邻检定点不得超过该检定范围的三分之一。这些检定点分布如图1所示；

图1检定点分布示意图

对用于测量规定塑性延伸强度（或规定塑性压缩强度）的引伸计，第一个检定点位移值（即最小位移lmin），一般不应超过实际试验时规定塑性延伸量。用于测量弹性模量时，检定的第一点位移值（即最小位移lmin），一般不应超过被测材料弹性直线段终点对应延伸量的50%。

6.2.6.3  依据已经确定的检定范围进行检定。

检定要做三组测量，每组测量按照6.2.6.2中所描述的测量点。根据选定的检定范围用标定器对引伸计逐点施加给定位移，达到检定范围的最大位移时，再返回到零位。第一组测量完成后，取下引伸计，再重新装到标定器上，然后用与第一组相同的方法连续进行第二组和第三组测量。

对于某一给定位移，引伸计示值绝对误差按公式（2）计算：

（2）

式中：

——引伸计示值绝对误差，mm；

——引伸计测量的位移值，mm；

lt ——标定器给出的位移值，mm。

对于某一给定位移，引伸计示值相对误差按公式（3）计算：

（3）

式中：

q ——引伸计示值相对误差，%。

6.2.6.4  需要时，应对引伸计的进回程同时进行检定（例如：以滞后环法测定规定塑性延伸强度RP或测定规定残余延伸强度Rr用的引伸计）。检定时，在进行6.2.6.3规定的每组测量的过程中，应先从零位以进程逐点施加到检定范围的最大位移，再以回程逐点返回到零位，如此进行三组测量。检定范围的最大值一般取所用引伸计标距的2%。具体进回程检定应根据实际引伸计适用的试验方法要求进行。

引伸计的示值进回程相对误差u按公式（4）计算：

（4）

式中：

u ——引伸计示值进回程相对误差，%；

——同一检定点引伸计测量的回程位移示值，mm；

——同一检定点引伸计指示的进程位移示值，mm。

# 注：规定塑性延伸强度Rp指塑性延伸率等于规定的引伸计标距百分率时对应的应力。

# 规定残余延伸强度Rr指卸除应力后残余延伸率等于规定的原始标距或引伸计标距百分率时对应的应力。

6.3  检定结果处理

# 6.3.1  按本规程检定结果评定引伸计的级别，并发给检定证书。证书内页格式见附录B。

# 检定不合格的引伸计，发给检定结果通知书。并注明不合格项目，内页格式见附录B。

对引伸计进行多个检定范围、多种标距检定的，应分别评定引伸计的级别，并按所满足的相应级别发给证书。

# 6.3.2  如果需要对引伸计进行调整以满足其预期用途的级别要求，对检定证书的检定结果参考5.2.2要求进行说明。

6.4  检定周期

在正常情况下引伸计的检定一般周期为12个月。除非试验持续18个月以上，但检定周期不应超过18个月，在此情况下，试验前、后均应对该引伸计进行检定。

附录A

引伸计检定记录格式

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 检定地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标距 |  |  | 最大变形量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检定范围 |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度 |  |  |  |  |
| 标准器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准器证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分辨力（um） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标距 (mm) |  | 标距测量值(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标距相对误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标定器示值 (mm) |  | 引伸计示值 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 引伸计示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进程 |  |  |  |  |  |  |  | 回程 |  |  |  |  |  |  | 绝对误差 (µm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对误差/ 进回程相对误差(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |
| 配套测量系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

证书编号：              检定日期：                检定员：          核验员：

附录B

引伸计检定证书内页格式

检 定 结 果 外观; 分辨力（um）. 标距(mm); 标距测量值(mm); 标距相对误差（%）. 标定器示值 (mm); 引伸计示值 (mm); 引伸计示值误差. 进程; 回程; 绝对误差(µm); 相对误差/ 进回程相对误差(%). 1; 2; 3; 1; 2; 3; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 配套测量系统：

附录C

引伸计的误差带示例

附录D

视频引伸计

D.1 视频引伸计的工作原理
一个视频引伸计系统包括至少一个光学系统摄像头和一个相应的图像处理系统（见图D.1）。

1 有参考标记的试样、2 试验机、3 视频摄像头、4 光源、5 视频处理器

图D.1  工作原理

依据不同试样的表面特征，试样表面可以应进行标记或不标记，试样被测量区域应与背景有较大反差，具有一定的图像对比度。可以用黑色或白色标记点或者不干胶贴纸的形式。这些标记之间的对比参考边缘的距离表示了初始长度；没有标记的试样通过软件调整确定特征点来表示初始长度。当受到设备拉伸或者压缩的影响而产生形变。在视频引伸计中，这种变化由一个或多个摄像头监控，并通过快速处理的视频信号转换成拉伸或压缩数据，然后进行数据采集，判定，计算，得出结果。

检定引伸计，可以使用常用的机械检定方法（量块、机械和光学传感器、干涉技术），通过设置和测量离散位置的测量带。另外，可以使用机械性定义“网格单元法”，它应用在网格间距已知的试样上的点。

附录E

激光引伸计

E.1 激光引伸计的工作原理

一束由旋转偏转器驱动的激光沿着涂有对比条纹的试样主轴线进行连续扫描，接收器将会检测到经由条纹漫射和反射到的激光信号（见图E.1），引伸计软件系统可以识别激光散斑区域特征，通过软件自由设定初始标距，试样表面无需打标记。当受到拉伸或者压缩的影响而产生一定的形变。这种变化由一个或多个摄像头监控，并通过快速处理的视频信号转换成拉伸或压缩数据，然后进行数据采集、判定、计算、得出结果。

1 扫描器、2涂有对比条纹的试样、3接收器、4 PC机

图E.1 工作原理

首先，需要测量旋转偏振器的速度，利用测量出的速度，结合激光信号穿过两条纹的时间，可以计算出两条纹之间的距离。

在试验开始之前，首先软件系统识别试样特征区域的初始标距点。测量到试样的初始标距。随着试验机工作，引伸计可以测量出特征点之间的变形量。这些测量结果可以是模拟量，也可以是数字量。

若使用可见光的激光扫描仪，扫描的范围可以用裸眼调节。对于编码，带状条纹，应通过喷涂或粉末喷洒于指定距离。

一般来说，与机械式位移检定方法一样，需要正确安装校准器具到试验机的加载链中。激光引伸计可通过常规方法进行标定（量块、机械和光学测量传感器、干涉测量法）。通过逐渐增加标定装置的可调节两端（或一端固定，一端可调节）之间的距离，以实现引伸计的标定。测量误差是由扫描区域中的位置的绝对或相对误差确定的。