国家质量监督检验检疫总局

发 布

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

家用超声波燃气表型式评价大纲

Test Program For Pattern Evaluation

Of Ultrasonic Domestic Gas Meters

(征求意见稿)

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—20XX

JJF XXXX-20XX

家用超声波燃气表型式评价大纲

Test Program For Pattern Evaluation

Of Ultrasonic Domestic Gas Meters

归 口 单 位：全国流量计量技术委员会

主要起草单位：北京市计量检测科学研究院

参加起草单位：

本规范委托全国流量计量技术委员会负责解释

目    录

引  言	III

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	2

4 概述	4

4.1 原理	4

4.2 结构	5

4.3 运用场合	5

4.4 关键零部件和材料	5

5 法制管理要求	6

5.1计量单位	6

5.2外部结构	6

5.3 标志	7

6 计量要求	8

6.1最大允许误差	8

6.2 误差曲线	9

6.3 压力损失	10

6.4 流量范围	11

7 通用技术要求	12

7.1 外观及结构	12

7.2 功能性要求	12

7.3 环境适应性	15

7.4 耐用性	15

7.5 远程控制	16

7.6 防爆性能	16

7.7 过载流量	16

7.8 耐久性	16

8 型式评价项目表	17

9 提供样机数量及样机的使用方式	19

10 试验项目的试验方法和条件及数据处理和合格判据	19

10.1 参比条件	19

10.2 计量性能	19

10.3 压力损失	23

10.4 密封性	24

10.5气流方向	25

10.6 零流量	26

10.7 电源	26

10.8 控制功能	27

10.9 提示功能	30

10.10 抗干扰性防护功能	32

10.11 温度适应性	34

10.12 贮存性能	35

10.13 电磁环境（抗扰度）	37

10.14 耐用性	40

10.15 远程控制	40

10.16 防爆性能	44

10.17 过载流量	44

10.18 耐久性	45

11 试验项目所用计量器具表	47

11.1 标准装置	47

11.2 配套设备	47

附录A  型式评价记录格式	50

附录B  提供样机数量及样机的使用方式	64

引  言

本大纲是以国家标准GB/T XXXX-20XX 《超声波燃气表》和欧盟标准EN14236：2007《家用超声波燃气表》（Ultrasonic domestic gas meters）为主要技术依据，参考了国家计量检定规程JJG577-2012 《膜式燃气表》、JJG1030-2007 《超声流量计》、国家计量技术规范JJF 1354-2012 《膜式燃气表型式评价大纲》、国家标准GB/T32201-2015 《气体流量计》和行业标准JB/T 12958-2016《家用超声波燃气表》，并综合我国超声波燃气表的现状进行制订的。在主要的技术指标上与国家标准和欧盟标准基本等效。

本大纲按照JJF 1015-2014《计量器具型式评价通用规范》、JJF 1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》要求编写。适用于家用超声波燃气表的型式评价试验。

本大纲规定了引言、范围、引用文件、术语、概述、法制管理要求、计量要求、通用技术要求、型式评价试验项目表、提供样机数量及样机的使用方式、试验项目的试验方法和条件及数据处理和合格判断、试验项目所用计量器具表、附录A:型式评价记录格式和附录B：提供样机数量和样机的使用方式等内容。

本大纲所用术语，除在本大纲中专门定义的外，均采用JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1004《流量计量名词术语及定义》。本大纲仅适用于最大工作压力不超过50kPa，最大流量qmax 小于等于16 m3/h的户用超声波燃气表。

本大纲是首次制订。

家用超声波燃气表型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类编码为12220000的最大工作压力不超过50 kPa、最大流量不超过16 m3/h、以时间差法为测量原理的封闭管道用的家用超声波燃气表（以下简称为燃气表）的型式评价试验。

2 引用文件

JJG 577.2  家用超声波燃气表

JJG 1030-2007  超声流量计

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1004 流量计量名词术语及定义

JJF 1015-2014 计量器具型式评价通用规范

JJF 1016-2014 计量器具型式评价大纲编写导则

JJF 1354  膜式燃气表型式评价大纲

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验A 低温

GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验B 高温

GB/T 2423.3 电工电子产品环境试验规范试验Cad：恒定湿热试验方法

GB/T 17626.2	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB 17820 天然气

GB/T 32201-2015  气体流量计（MOD OIML R137-1&2：2012 Gas Meters）

OIML D11：2004 电子计量器具通用要求 (General requirements for electronic measuring instrument)

EN 14236：2007家用超声波燃气表（Ultrasonic domestic gas meters）

EN 16314-2013燃气表附加功能 （Gas meters-Additional functionalities）

JB/T 12958-2016《家用超声波燃气表》行业标准

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用本大纲；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本大纲。

3 术语和定义

3.1 最大流量qmax   maximum flow rate

燃气表满足计量性能要求的上限流量。

3.2 最小流量qmin  minimum flow rate

燃气表满足计量性能要求的下限流量。

3.3 分界流量qt  transitional flow rate

介于最大流量和最小流量之间、把燃气表流量范围分为“高区”和“低区”的流量点，高区和低区各有相应的最大允许误差，qt 为0.1qmax。

3.4 流量范围  flow rate range

符合燃气表计量性能要求的最大流量和最小流量所限定的范围。

3.5 过载流量 qr  overload flowrate

燃气表在短时间内工作而不会受到损坏的最高流量，qr为1.2qmax。

3.6 累积流量 Q  integrating value

燃气表在一段时间内指示装置所累积的体积流量。

3.7 耐久性试验  endurance test

燃气表在特定寿命试验后能否保持其计量性能的试验。

3.8 最大工作压力 pmax  maximum operating pressure

燃气表工作压力的上限值。

3.9 压力损失 △p  pressure loss

在最大流量的条件下，燃气表进气口与出气口之间的平均压力降。

3.10 温度适应性  temperature adaptability

燃气表在工作温度范围内能保持的计量性能。

3.11 误差曲线  error curve

平均示值误差与对应的实际流量的曲线图。

3.12 欠压值  minimum operating voltage

保证燃气表正常工作的设定最低的电压值。

3.13检测接口　detection interface

燃气表脉冲或光电输出接口。

3.14 超声波换能器  ultrasonic transducer

实现声能与电信号相互转换的组件，一般成对安装，用于接收和产生超声波信号。

3.15 声道acoustic patch

超声波信号在成对的超声波传感器间传播的实际路径。

3.16 声道角 φ  transmission angle

声道与管道轴线之间的夹角。

3.17 声道长度 L  path length

超声换能器间的超声波信号传播的实际路径长度。

3.18 传播时间  transit time

超声波信号在燃气介质部分传播的时间。

3.19 传播时间差法 transit time difference method

在流动燃气中的相同行程内，用顺流和逆流传播的两个超声信号的传播时间差来确定沿声道的燃气平均流速所进行的燃气流量测量方法。

3.20 零流量  zero flow

在燃气静止状态下的最大允许流量读数。

3.21 燃气轴向平均速度  vm  mean axial fluid velocity

在声道和燃气流动方向的平面内的燃气流速。

3.22 工作模式　operating mode

获取燃气体积量的测量方法，分为用户模式和检测模式。

3.23 污染物　contaminants

燃气中会影响燃气表运行物质。

3.24温度适应性  temperature adaptability

燃气表在规定工作温度范围内能保持计量性能的能力。

### 3.25零流量 zero flow rate

### 在燃气静止状态下的最大允许流量读数。

### 3.26 内置转换装置

将工作状况的温度和（或）压力下气体体积量转换成标准状况的温度（或）压力下的气体体积量的装置。

3.27 基表  gas meter

实现基本计量功能的表具。

3.28 附加装置  additional functionalities

在基表上附加能实现预定功能的部件

4 概述

4.1 原理

超声波在燃气介质中顺流方向和逆流方向的时间差与燃气的平均流速成正比，通过计算超声波的传播时间差与传播距离的关系计算得到燃气流速，由流速与声道在燃气表管道截面积的乘积即可获得到燃气的流量。

时间差法户用超声波燃气表的工作原理如图1所示。

图1  时间差法燃气表的原理示意图

燃气表超声波顺流和逆流传播时间与各量之间的关系是：

（1）

（2）

式中：

tdown（tab）——超声波在燃气中顺流传播的时间，s；

tup（tba）——超声波在燃气中逆流传播的时间，s；

L  ——声道长度，m；

cf  ——声波在燃气中传播的速度，m/s；

vm ——燃气的轴向平均速度，m/s；

——声道角，°。

根据公式（1）和公式（2）可推算出燃气的平均速度为：

（3）

根据封闭管道中燃气的平均速度与声道横截面面积关系，则可得到瞬时流量。

（4）

式中：

——声道横截面面积，m2；

——瞬时流量，m3/h。

4.2 结构

燃气表的结构由基表和附加装置组成，如图2所示。

4.2.1 基表

基表主要由壳体、燃气通道、超声波换能器、显示器、计量电路板（包含硬件与软件）和电池等部件组成。

4.2.2 附加装置

附加装置是在基表上附加的可以实现特定功能的装置。允许在基表上装有预付费装置、控制阀门、内置转换装置和通信装置等实现某些功能的附加装置，但是不能影响燃气表的计量性能。

图2  超声波燃气表典型结构示意图

示意图中：1 显示器；2 电池；3 计量电路板（包含硬件与软件）；4 燃气流动方向；5 超声波换能器；6 控制阀门（可选用）；7 外壳；8 燃气通道；9 燃气整流器（可选用）。

4.3 运用场合

燃气表主要用于计量燃气的累积体积流量，应用在民用燃气计量场合。

4.4 关键零部件和材料

关键零部件和材料见表1（JJF1016-2014，6.8条）

- 关键零部件和材料表

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波换能器 | 工作电压、测量范围、重复性、工作电流、超声波发射和接收频率kHz、制造商 |  |
| 2 | 壳体 | 结构形式和使用材料描述（如使用材料名称、类型、厚度、防腐涂层内容、封印方式、加工厂家和防腐厂家） |  |
| 3 | 计量电路板 | 基本功能描述 |  |
| 4 | 显示器 | 显示位数、显示和提示内容描述。 |  |
| 5 | 电池 | 电池/锂电池（如适用）/双电池（如适用）描述。 |  |
| 6 | 控制阀门 | 安装位置（进气或出气端）和使用材料描述。 | 如适用 |
| 7 | 整流器 | 安装位置（是否与超声波换能器一体）和使用材料描述。 | 如适用 |
| 8 | 通讯模块 | 通讯方式（如GPRS、NB-IoT、LoRa、或其它方式） | 如适用 |
| 9 | 温度/压力传感器 | 传感器类型 | 如适用 |
| 10 | 附加装置外壳 | 封印方式和使用材料描述 | 如适用 |

5 法制管理要求

5.1计量单位

燃气表及其相关部件的测量、显示、打印和存储量的计量单位均应采用法定计量单位，应符合表2的规定。

- 计量单位

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 累积流量 | 立方米、升（立方分米） | m3、L（dm3） |
| 2 | 瞬时流量 | 立方米每小时 | m3/h |
| 3 | 压力 | 帕（斯卡）、千帕 | Pa、kPa |
| 4 | 温度 | 摄氏度 | ℃ |

5.2外部结构

5.2.1 机械封印

燃气表应具有防护装置，即不经破坏不能打开的封印。凡能影响计量准确度及计量相关数据的任何人为机械干扰，应在检定封印上或保护标志上留下可见的永久性的损坏痕迹。机械封印还应对燃气表数据具有保护功能，即在对燃气表数据修改时必须先破坏机械封印。

5.2.2 电子封印

在采用机械封印的同时增加电子封印，用以保护与确定测量结果及计量相关的参数，采用电子封印应满足下列规定：

a）仅允许获授权人员使用代码（密码）或者专门的装置（硬件密匙等）等安全工具，进入设置模式修改这些参数：

1）对于参数无任何修改的访问，访问后，燃气表可不受限制地返回到“封印状态”下继续运行；

2）参数修改后，经确认再返回到“封印状态”下继续运行(与传统封印相似)。

b)	代码（密码）应可更改；

c)	在设置模式（不在法制计量管理控制）下，燃气表应有清晰显示，或不能运行。在按照a）条规定在“封印状态”下投入运行之前，燃气表应一直保持此状态；

d)	应在事件记录器中保存最近一次参数修改记录。记录至少应包含以下内容：

1）执行参数修改的获授权人员的身份信息；

2）内部时钟产生的事件记数器或修改参数的日期和时间。

除上述数据外，还应存储以下内容：

- 被更改的参数的原值；

② 记录的总条数。

应确保最近一次参数修改的可追溯性。如果可以存储多次修改记录，在必须删除以前的修改记录才可存储新记录时，应删除最早的记录。

5.3 标志

燃气表的铭牌明显部位应标注计量法制标志和计量器具标识，标志和标识应清晰可辨、牢固可靠。

5.3.1 计量法制标志

计量器具型式批准标志和编号。

注：新产品申请单位应在样机铭牌设计上留出相应内容的位置。

5.3.2 计量器具标识

燃气表铭牌和壳体标识应包括：

  - 制造商名称和注册商标；

  - 产品名称；

  - 型号规格；

  - 准确度等级；

  - 出厂编号；

  - 流量范围；

  - 最大工作压力；

  - 制造年月；

  - 适用环境温度范围（如果是-10 ℃～40 ℃可不标注）；

  - 表体上应有清晰、永久性的标明气体流向的箭头或文字；

  - 电源（电压）标记；

  - 防爆标志及防爆合格证编号；

  - 适用的燃气类别；

  - 体积量显示（标准状态体积或工作状态体积）；

  - 如果燃气表带有脉冲信号输出，则还应增加imp/（单位）或pul/（单位）；

  - 带内置转换装置的补偿方式和补偿范围（如适用）；

5.4　软件

燃气表应用软件的要求见附录C中C.1和C.2。

5.5 防欺骗措施

燃气表应用软件上应有防欺骗的防护措施，要求见附录C中C.3。

6 计量要求

燃气表的计量性能指标包括：示值误差、误差曲线和压力损失等。

6.1准确度等级和最大允许误差

燃气表的准确度等级为1.5级，最大允许误差（MPE）应符合表3的规定。

- 最大允许误差（MPE）

| 流量q | 最大允许误差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 初始 | 耐久性试验后 |
| qt≤q≤qmax | ±1.5% | ±3.0% |
| qmin≤q＜qt | ±3.0% | ±6.0% |

6.2 误差曲线

6.2.1示值误差同号

在qt≤q≤qmax流量范围内，当各流量点的示值误差的符号全部为同号时，初始示值误差绝对值应满足表4的要求。

- 示值误差同号时的示值误差绝对值

| 流量q | 最大允许值 |
| --- | --- |
| qt≤q≤qmax | ≤1% |
| 注：此条款目的是为了保证贸易公平性。 |  |

6.2.2  示值误差之差

在qmin≤q≤qmax流量范围内，每一个流量点示值误差最大值与最小值之差的绝对值应满足表5要求。

- 示值误差之差的要求

| 流量q | 最大允许值 |
| --- | --- |
| qt≤q≤qmax | ≤0.5% |
| qmin≤q＜qt | ≤1% |

6.2.3 误差曲线落差

在qmin≤q≤qmax流量范围内，作为流量函数的误差曲线最小值与最大值之差应满足表6要求。

- 误差曲线落差的要求

| 流量q | 最大允许值 |
| --- | --- |
| qt≤q≤qmax | ≤2% |
| qmin≤q＜qt | ≤4% |

6.2.4耐久性试验前后误差曲线要求

耐久性试验前后误差曲线的变化应符合下列要求：

a) 各流量点示值误差的最大值和最小值之差应满足表6的要求。

b) 各流量点的示值误差差值与初始试验相应流量点的示值误差值偏离应符合表7的要求。

- 耐久性试验前后的误差曲线要求

| 流量q | 初始 | 耐久性试验后 | 初始与耐久性试验后示值误差偏离量 |
| --- | --- | --- | --- |
| qt≤q≤qmax | ≤2% | ≤3% | ≤2% |
| qmin≤q＜qt | ≤4% | ≤6% | ≤4% |

6.3　燃气与空气的误差偏差

燃气的平均误差和空气的平均误差之间的偏差应满足表8的规定。

- 燃气和空气平均误差差值要求

| 流量q | 最大平均误差偏差 |
| --- | --- |
| qmin≤q＜qt | ±3% |
| qt≤q≤qmax | ±1.5% |

6.4  不同工作模式的误差偏差

燃气表在用户模式（标准采样）和检测模式（快速采样），按6.2进行试验，同一流量点时，用户模式和检测模式的平均误差偏差应满足表9的规定。

- 燃气和空气平均误差差值要求

| 流量q | 最大平均误差偏差 |
| --- | --- |
| qt≤q≤qmax | ±0.3% |
| qmin≤q＜qt | ±0.6% |

6.5 压力损失

燃气表的压力损失应符合表10的规定。

- 压力损失要求

| 最大流量qmax m3/h | 压力损失最大允许值 Pa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初始 |  | 耐久性试验后 |  |
|  | 不带控制阀 | 带控制阀 | 不带控制阀 | 带控制阀 |
| qmax≤10 | 200 | 250 | 220 | 275 |
| qmax=16 | 300 | 375 | 330 | 415 |

6.6 流量范围

燃气表的流量范围值应符合表11的规定。

- 流量范围

单位为立方米每小时

| 序号 | 规格 | 最大流量qmax | 最小流量qmin | 分界流量qt | 过载流量qr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6 | 2.5 | 0.016 | 0.25 | 3.0 |
| 2 | 2.5 | 4 | 0.025 | 0.4 | 4.8 |
| 3 | 4 | 6 | 0.04 | 0.6 | 7.2 |
| 4 | 6 | 10 | 0.06 | 1.0 | 12.0 |
| 5 | 10 | 16 | 0.10 | 1.6 | 19.2 |
| 注 1：最小流量值可以比表中所列的最小流量上限值小，但是该值应是表中的某个值，或者是某个值的十进位约数值。 2：规格里的数字表示燃气表的公称流量值，制造商一般宜在规格前面加上表示一定含义的字母，如G2.5。 |  |  |  |  |  |

6.7 分辨力

a) 显示器的分辨力

燃气表显示器累积流量计数器的最小分辨力应符合表12的规定。

- 最小分辨力

| 最大流量qmax m3/h | 测试模式 dm3 | 用户模式 m3 |
| --- | --- | --- |
| qmax≤10 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| qmax≥16 | ≤1 |  |

b) 检测信号的分辨力

燃气表应有满足检测需要的信号输出或通讯信号。其光电信号或脉冲信号分辨力应符合表13的规定。

- 检测信号的分辨力

| 流量q | 检测信号分辨力 |  |
| --- | --- | --- |
|  | qmax≤10m3/h | qmax≥16m3/h |
| qt≤q≤qmax | 5 L/pul | 10 L/pul |
| qmin≤q＜qt | 1 L/pul | 5 L/pul |

7 通用技术要求

7.1 外观及结构

7.1.1 外观

燃气表外壳涂层应均匀，不应有起泡、脱落、划痕、凹陷、污斑等缺陷，显示屏及标记应清晰易读，机械封印应完好可靠。

7.1.2 铭牌和标记

铭牌和标记应满足5.3的要求。

7.1.3 显示器

显示器数字显示应清晰，无缺段、缺码等现象，并能提供可靠、清晰、明确的被测体积读数。显示数字的防护材料应有良好的透明度，没有显示畸变等妨碍读数的缺陷。

除了字母标志字符，至少应显示8个数字字符累积流量计数器。

选择的字母标志字符应不与数字混淆，应有足够的数字位数显示qmax流量下运行8000 h的气体体积量，计数器不应回零。

计数器应易于读数，显示字符的高度不低于4.95mm，计数器内应清晰显示计量单位（m3）。

显示立方米位数的数字应与其它数字明显区分，并应有一个明显的小数点符号把两个数字区分开。

带附加装置显示部分的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正。

7.2 功能性要求

7.2.1 密封性

7.2.1.1 燃气表密封性

燃气表应能承受1.5倍最大工作压力，不得漏气。

7.2.1.2 控制阀密封性

控制阀处于关闭状态，正向加压（4.5～5）kPa，控制阀泄漏量应不大于0.55 dm3/h。

7.2.2 气流方向

在燃气表表体上应采用简洁明了的方式标识气体流向，例如用箭头或文字标识，并且能承受偶然的或意外的反向流，而不会引起正向流测量时的计量性能降低或改变。当气体流入方向与标识流向方向相反时，累积流量指示值应不发生变化。

7.2.3 零流量

在介质静止状态下燃气表的示值及内部存储的累积流量指示值均应不发生变化。

7.2.4 电源

7.2.4.1 电量不足提示

采用可更换电池供电的燃气表，当工作电源降至欠压值时，应有报警提示信息。

7.2.4.2 信息保护

当燃气表断电时，累积流量值及其他需要保存的信息应不丢失。

7.2.4.3电源欠压控制阀保护

燃气表的电源电压降至产品设计欠压值时，燃气表应能在设定的时间内关闭控制阀。

7.2.5 预付费功能

带预付费功能的燃气表应满足以下功能：

7.2.5.1 用气控制

当燃气表预付费剩余气量降至设定值时，燃气表应能自动关闭控制阀。再次输入预付费气量后，燃气表应能打开控制阀。

7.2.5.2 断电保护

a）当燃气表断电时，预付费剩余气量及其他需要保存的信息不应丢失，带控制阀的燃气表应能自动关闭控制阀；

b）在预付费控制装置与读写器通讯过程中突然断电，恢复通电后，数据传递应正常进行。

注：预付费控制装置包括IC卡、感应卡（器）、红外遥控器、各类手持器和网上终端接收器等。

7.2.5.3 数据防护

燃气表应能够更新预付气量值，预付气量值在不使用燃气时应能长期保持不变，并不受低电压、更换电池或通信失败等因素的影响。

7.2.5.4 气量累积

燃气表在输入新购气量时，应能正确显示输入气量和剩余气量累加的总气量值。

7.2.6 预付费的提示

7.2.6.1 气量不足

带预付费功能的燃气表，当剩余气量降至报警气量设定值时，应有报警提示信息。

7.2.6.2 误操作

出现下列情况时，预付费控制装置应有明确的误操作提示或报警：

a) 使用非本表读写器向预付费控制装置中输入时；

b) 读写器与预付费控制装置之间数据传递尚未完成，意外中断数据传递时。

7.2.6.3 读写卡提示

燃气表预付费控制装置接收到预付气量（或金额）时，应有相应的提示信息。

7.2.7  抗干扰性防护功能

7.2.7.1 非本表卡干扰

带IC卡功能的燃气表，在受到非本表卡插入时，应能保持数据不变，并能关闭控制阀或能正常工作。

7.2.7.2 白噪声干扰

a) 在零流量条件下对燃气表进行试验，燃气表显示内容不应变化；

b) 在qmax条件下对燃气表进行试验，燃气表示值误差不应超出表3初始规定的MPE的3倍，并无错误提示信息；

d) 平均误差的偏差不应超出表3初始规定的MPE的三分之一。

7.2.7.3 扫频干扰

a) 在零流量条件下对燃气表进行试验，燃气表显示内容不应变化；

b) 在qmax条件下对燃气表进行试验，燃气表示值误差不应超出表3初始规定的MPE的3倍，并无错误提示信息；

d) 平均误差的偏差不应超出表3初始规定的MPE的三分之一。

7.3 环境适应性

7.3.1 温度适应性

燃气表应能在-10 ℃～+40 ℃环境中正常工作，并符合计量性能要求。

注：带内置气体温度转换功能的燃气表如果显示工况体积值，显示的工况体积值应满足7.3.1要求。

7.3.2 贮存环境

燃气表分别在低温-20 ℃、高温55℃、恒定湿热40 ℃、93% RH的环境下贮存后，外观应无损坏，密封性仍应符合要求。

7.3.3 电磁环境（抗扰度）

燃气表在下列强度的电磁干扰试验中，燃气表可出现功能或者性能暂时丧失或者降低，但是在试验停止后，工作应正常，不应出现程序紊乱和功能故障，存贮的数据保持不变。

7.3.3.1 射频电磁场辐射抗扰度

按GB/T 17626.3的试验等级3级、10 V/m试验场强要求，进行射频电磁场辐射抗扰度试验。

7.3.3.2 静电放电抗扰度

按GB/T 17626.2的试验等级3级的要求，进行静电放电抗扰度试验。

7.3.3.3 脉冲群抗扰度

按GB/T 17626.4的试验等级3级要求，进行抗脉冲群抗扰度试验。

7.3.3.4 浪涌（冲击）抗扰度

按GB/T 17626.5的试验等级2级要求，进行浪涌（冲击）抗扰度试验。

所有环境适应性项目试验完成后，复测qmax、0.2qmax、qmin流量点的示值误差，应符合表3的初始最大允许误差要求；燃气表应工作可靠，不出现程序紊乱和功能故障，存储数据不应丢失或变化。

7.4 抗污染物性能

燃气表经过抗污染物性能试验后，示值误差不应超过以下值：

a) 平均误差：±3%；试验前后平均误差偏移：±2 %（qt≤q≤qmax）。

b) 试验后，压力损失应符合表9耐久压力损失最大允许值。

7.5　耐水蒸气

燃气表在经受7d低湿度试验时，示值误差应满足表3规定的初始MPE的要求；在经受最长42d的高湿度试验期间，与试验之前测定的值相比变化不应大于3％；试验后，示值误差仍应满足表3规定的初始最MPE的要求。

7.6 远程控制

远程控制应实现读取燃气表用气量、输入预付费气量（如适用）、操作的时间信息等内容，带阀门的附加装置应具备远程控制阀门状态的功能。

注

1：包括有线和无线远程控制；

2：远程控制不能修改燃气表用气量。

7.7 防爆性能

燃气表应符合相应防爆性能要求，并取得具有国家资质的防爆检验机构颁发的防爆合格证书。

7.8 过载流量

燃气表承受载流量试验，示值误差应符合表3初始最大允许误差的要求。

7.9 脉动流量（不稳定流）

脉动流条件下试验后的示值误差与连续流条件下的示值误差之差应符合以下要求：

a）	表26中项目1和项目4不应超过表5中初始MPE的三分之二；

b）表26中项目2、3和项目5、6不应超过表5中初始MPE的三分之一。

采样周期（Tc）不宜超过2s。如果采用更长采样周期，则制造商应保证在脉动流或不稳定流的情况下不会影响到燃气表的计量性能。当平均采样周期超过2s时，10.19的试验方法仍适用。

7.10内置气体温度或（和）压力转换功能的燃气表

要求见附录D。

7.11耐久性

燃气表应能承受表14所规定的耐久性试验。耐久性试验的样机数量按表15的规定执行。

- 耐久性试验

| 试验流量 | 运行时间 | 运行方法 |
| --- | --- | --- |
| qmax | 2000 h | 连续或断续运行120天内完成 |

- 耐久性试验样机数量

| 样机最少数量 （台） |  |
| --- | --- |
| 方案1 | 方案2 |
| 3 | 6 |

耐久性试验完成后，如果燃气表试验样机数量为表15的方案1，所有样机都应符合要求；如果试验样机为方案2，所有样机的密封性都应符合要求，除一台样机外，其余样机都应符合下列 a）、b）、c）和d）的要求。

燃气表的初始和耐久性试验后的误差测量要采用同一套标准装置。耐久性试验一般用空气介质进行试验。

耐久性试验完成后，燃气表应符合下列要求：

a) 示值误差

燃气表示值误差应符合表1的耐久性试验后最大允许误差的要求。

b) 误差曲线

燃气表误差曲线应符合表2的耐久性试验后误差曲线的要求。

c) 压力损失

燃气表压力损失应符合表3的要求。

d) 密封性

燃气表密封性仍应符合7.2.1.1要求。

8 型式评价项目表

燃气表型式评价项目一览表见表16。

- 型式评价项目表

| 序号 | 试验项目名称 |  |  |  | 技术要求 | 试验方法 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法制管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 |  |  |  | 5.1 |  | a | Ⅰ |
| 2 | 外部结构 | 机械封印 |  |  | 5.2.1 |  | a | Ⅰ |
| 3 |  | 电子封印 |  |  | 5.2.2 |  | a | Ⅰ |
| 4 | 标志 | 计量法制标志 |  |  | 5.3.1 |  | a | Ⅰ |
| 5 |  | 计量器具标识 |  |  | 5.3.2 |  | a | Ⅰ |
| 6 | 软件 |  |  |  | 5.4 | c.1、c.2 | a | Ⅱ |
| 7 | 防欺骗措施 |  |  |  | 5.5 | c.3 | a | Ⅱ |
| 计量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 准确度等级和最大允许误差 |  |  |  | 6.1 | 10.2.1 | a | Ⅱ |
| 9 | 误差曲线 |  |  |  | 6.2 | 10.2.2 | a | Ⅱ |
| 10 | 燃气与空气的误差偏差 |  |  |  | 6.3 | 10.2.3 | a | Ⅱ |
| 11 | 不同工作模式的误差偏差 |  |  |  | 6.4 | 10.2.4 | a | Ⅱ |
| 12 | 压力损失 |  |  |  | 6.5 | 10.3 | a | Ⅱ |
| 13 | 流量范围 |  |  |  | 6.6 |  | a | Ⅰ |
| 14 | 最小分辨力 |  |  |  | 6.7 |  | a | Ⅰ |
| 通用技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 外观及结构 |  | 外观 |  | 7.1.1 |  | a | Ⅰ |
| 16 |  |  | 铭牌和标记 |  | 7.1.2 |  | a | Ⅰ |
| 17 |  |  | 显示器 |  | 7.1.3 |  | a | Ⅰ |
| 18 | 功能性要求 |  | 密封性 | 燃气表密封性 | 7.2.1.1 | 10.4.1 | a | Ⅱ |
| 19 |  |  |  | 控制阀密封性 | 7.2.1.2 | 10.4.2 | b | Ⅱ |
| 20 |  |  | 气流方向 |  | 7.2.2 | 10.5 | a | Ⅰ |
| 21 |  |  | 零流量 |  | 7.2.3 | 10.6 | a | Ⅱ |
| 22 |  |  | 电源 | 电量不足提示 | 7.2.4.1 | 10.7.1 | a | Ⅱ |
| 23 |  |  |  | 信息保护 | 7.2.4.2 | 10.7.2 | a | Ⅱ |
| 24 |  |  |  | 电源欠压控制阀保护 | 7.2.4.3 | 10.7.3 | b | Ⅱ |
| 24 |  |  | 预付费功能 | 用气控制 | 7.2.5.1 | 10.8.1 | b | Ⅱ |
| 25 |  |  |  | 断电保护 | 7.2.5.2 | 10.8.2 | b | Ⅱ |
| 26 |  |  |  | 数据防护 | 7.2.5.3 | 10.8.3 | b | Ⅱ |
| 27 |  |  |  | 气量累积 | 7.2.5.4 | 10.8.4 | b | Ⅱ |
| 29 |  |  | 预付费的提示 | 气量不足 | 7.2.6.1 | 10.9.1 | b | Ⅱ |
| 30 |  |  |  | 误操作 | 7.2.6.2 | 10.9.2 | b | Ⅱ |
| 31 |  |  |  | 读写卡提示 | 7.2.6.3 | 10.9.3 | b | Ⅱ |
| 32 |  |  | 抗干扰性防护功能 | 非本表卡干扰 | 7.2.7.1 | 10.10.1 | b | Ⅱ |
| 31 |  |  |  | 白噪声干扰 | 7.2.7.2 | 10.10.2 | a | Ⅱ |
| 32 |  |  |  | 扫频干扰 | 7.2.7.3 | 10.10.3 | a | Ⅱ |
| 33 | 环境适应性 |  | 温度适应性 |  | 7.3.1 | 10.11 | a | Ⅱ |
| 34 |  |  | 贮存环境 | 低温 | 7.3.2 | 10.12.1 | a | Ⅱ |
| 35 |  |  |  | 高温 |  | 10.12.2 | a | Ⅱ |
| 36 |  |  |  | 恒定湿热 |  | 10.12.3 | a | Ⅱ |
| 37 |  |  | 电磁环境（抗扰度） | 射频电磁场辐射抗扰度 | 7.3.3.1 | 10.13.1 | b | Ⅱ |
| 38 |  |  |  | 静电放电抗扰度 | 7.3.3.2 | 10.13.2 | b | Ⅱ |
| 39 |  |  |  | 脉冲群抗扰度 | 7.3.3.3 | 10.13.3 | c | Ⅱ |
| 40 |  |  |  | 浪涌（冲击）抗扰度 | 7.3.3.4 | 10.13.4 | c | Ⅱ |
| 41 | 抗污染物性能 |  |  |  | 7.4 | 10.14 | a | Ⅱ |
| 42 | 耐水蒸气 |  |  |  | 7.5 | 10.15 | a | Ⅱ |
| 43 | 远程控制（时钟） |  |  |  | 7.6 | 10.16 | b | Ⅱ |
| 44 | 防爆性能 |  |  |  | 7.7 | 10.17 | a | Ⅰ |
| 45 | 过载流量 |  |  |  | 7.8 | 10.18 | a | Ⅱ |
| 46 | 脉动流量 |  |  |  | 7.9 | 10.19 | a | Ⅱ |
| 47 | 内置气体温度或（和）压力转换功能的燃气表 |  |  |  | 7.10 | 附录D | a | Ⅱ |
| 48 | 耐久性 |  |  |  | 7.11 | 10.20 | a | Ⅱ |
| 注： - 基表选择a的评价项目； - 带附加装置的燃气表选择a和b的试验项目； - 交流供电的燃气表选择a、b和c的试验项目； - b项适用于附加装置中带该功能的燃气表； - 观察项目为Ⅰ，试验项目为Ⅱ； - 试验顺序一般按以上序号进行； - 耐水蒸气和抗污染物性能试验后的样机不能用于其它试验，如耐久性试验等 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9 提供样机数量及样机的使用方式

提供样机数量及样机的使用方式见附录B。

10 试验项目的试验方法和条件及数据处理和合格判据

10.1 参比条件

环境温度：（20±5）℃；

大气压力一般为：（86～106）kPa；

相对湿度：45%～75%。

注：在试验过程中，标准装置处的温度和燃气表处的温度之差(包括室温、标准装置液温、试验介质温度)不应超过1℃。

10.2 计量性能

10.2.1 准确度等级和最大允许误差

10.2.1.1 试验目的

检验燃气表的示值误差是否符合6.1规定的初始最大允许误差要求。

10.2.1.2 试验条件

在参比条件下试验，试验介质为空气。

10.2.1.3 试验设备

流量标准装置、压力计、温度计、调压和开关阀门。

10.2.1.4 试验程序

a）试验可采用如图3所示或采用其它等效的试验方法。

b）燃气表一般在试验环境条件下放置4h以上，稳定到实验室的环境温度再进行示值误差试验；

c）燃气表应在最大流量下预运转不少于1min；

d）每次试验在qt≤q≤qmax时，最少通气量不小于试验流量下1min所对应的体积量；在qmin时最少通气量不小于检定试验下10min所对应的体积量，且不小于10L；在5qmin和10qmin时，最少通气量不小于检定试验下5min所对应的体积量，且不小于10L。

e）试验流量点 qmin、3qmin、5qmin、10qmin、qt、0.2qmax、0.4qmax、0.7qmax和qmax；

f）qmin、5qmin、10qmin流量点至少各测量2次；

f) qt、0.2qmax、0.4qmax、0.7qmax和qmax流量点至少各测量6次。

图3 示值误差和误差曲线试验示意图

10.2.1.5 数据处理

单次测量示值误差按公式(4)计算。

(4)

式中：E ——单次测量的示值误差，%；

Qm ——燃气表的示值，L；

Qref ——通过燃气表的气体实际值，L。

试验时应测量燃气表的入口和标准装置处的温度、压力，按公式(5)进行温度、压力修正。

(5)

式中： Qs ——标准装置的示值，L；

ps ——标准装置处的绝对压力，Pa；

Ts ——标准装置处的热力学温度，K；

pm ——燃气表进口端的绝对压力，Pa；

Tm ——燃气表进口端的热力学温度，K。

每个流量点的示值误差取多次独立测量的误差的算术平均值。

10.2.1.6 合格判据

燃气表示值误差应符合6.1的初始最大允许误差要求。

10.2.2 误差曲线

10.2.2.1 试验目的

检验燃气表的误差曲线是否符合6.2的要求。

10.2.2.2 试验条件

在参比条件下试验，试验介质为空气。

10.2.2.3 试验设备

按10.2.1.3的要求。

10.2.2.4 试验程序

试验流量点 qmin、3qmin、5qmin、10qmin、qt、0.2qmax、0.4qmax、0.7qmax和qmax，可与示值误差试验同时进行，绘制燃气表误差曲线。

10.2.2.5 合格判据

燃气表误差曲线应符合6.2的要求。

10.2.3燃气与空气误差偏差

10.2.3.1 试验目的

检验燃气表在燃气与空气不同介质下误差偏差是否符合6.3的要求。

10.2.3.2 试验条件

在参比条件下试验，试验介质为空气和燃气，试验介质应无游离或油等杂质。每个流量点的每一次试验过程中，试验介质温度化不超过±1℃。然气气质应符合GB 17820的要求。

10.2.3.3 试验设备

按10.2.1.3的要求。

10.2.3.4 试验程序

a）试验流量点为qmax、0.7qmax 、0.2qmax和qmin，每个流量点至少试验2次；

b）不同气质类型的测试气体（包括空气和燃气）采用自动识别；

c）采用表17规定的燃气,在参比条件下，按照10.2.1.4的方法进行试验。

- 气体类别

| 类别 | 代号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 12T | 10T | 10T，12T |
| 液化石油气 | 20Y | 19Y | 22Y |
| 空气 | / | / | / |

10.2.3.5 数据处理

按10.2.1.5的要求。

10.2.3.6 合格判据

燃气表燃气与空气误差偏差应符合6.3的要求。

10.2.4不同工作模式的误差偏差

10.2.4.1 试验目的

检验燃气表在不同工作模式下误差偏差是否符合6.4的要求。

10.2.4.2 试验条件

在参比条件下试验，试验介质为空气。

10.2.4.3 试验设备

按10.2.1.3的要求。

10.2.4.4 试验程序

用空气按10.2.1.4要求试验。

以用户模式和检测模式试验燃气表，计算每个流量点用户模式和检测模式平均误差之差。燃气表各流量点最少测试时间在表18中给出。

- 燃气表各流量点推荐最少测试时间

| 工作模式 | 流量q | 推荐最少测试时间 s |
| --- | --- | --- |
| 检测模式 | qmin≤q＜qt | ### 90 |
|  | qt≤q≤qmax | ### 60 |
| 用户模式 | qmin≤q＜qt | ### 540 |
|  | qt≤q≤0.2qmax | ### 360 |
|  | 0.2qmax＜q≤qmax | ### 240 |

10.2.4.5 合格判据

燃气表不同工作模式的误差偏差应符合6.4的要求。

10.3 压力损失

10.3.1 试验目的

检验燃气表的压力损失是否符合6.5的要求。

10.3.2 试验条件

在参比条件下试验，试验介质为空气。

10.3.3 试验设备

微压计（或者准确度等级相当的其它压力计）、流量标准装置、调压和开关阀门。

10.3.4 试验程序

a）试验可采用如图4所示或采用其它等效的试验方法。

b）燃气表压力损失可以单独试验，也可以与示值误差试验同时进行。

c）在燃气表最大流量下，使用微压计或者准确度等级相当的其它型号压力计测量燃气表的进气口和出气口之间的压力降，按图3所示安装。

图4 压力损失试验示意图

10.3.5 数据处理

取压力降的最大值和最小值的算术平均值，按公式(6)计算。

(6)

式中：

△p  ——压力损失值，Pa；

△pmax ——压力降的最大值，Pa；

△pmin ——压力降的最小值，Pa。

10.3.6 合格判据

燃气表压力损失应符合6.5的要求。

注：1 一般情况下测量压力损失的取压口应分别位于燃气表入口上游一倍管道直径处和燃气表出口下游一倍管道直径处。取压口垂直于管道轴线，其直径至少为3 mm，取压孔的任何部位均不允许突入管道中，取压口附近的管道内壁应光滑无毛刺。

2 连接管的标称通径不小于燃气表管接头的通径。

10.4 密封性

10.4.1 燃气表密封性

10.4.1.1 试验目的

检验燃气表在承受1.5倍最大工作压力，且不低于35kPa，试验中是否符合7.2.1.1的要求。

10.4.1.2 试验条件

可在非参比条件下试验，试验温度波动的范围一般不超过±2℃，试验介质为空气。

10.4.1.3 试验设备

密封性试验台、精密压力表、调压阀门和开关阀门。

10.4.1.4 试验程序

燃气表密封性试验可以采用如图5所示或其它有效的气体检漏试验方法。试验时用空气对试验燃气表加压，使燃气表达到1.5倍最大工作压力，且不低于35kPa，持续时间不少于3min。

10.4.1.5 合格判据

燃气表的密封性应符合7.2.1.1的要求。

图5 燃气表密封性试验示意图

10.4.2 控制阀密封性

10.4.2.1 试验目的

检验燃气表在控制阀处于关闭状态下，控制阀的漏气量是否符合7.2.1.2的要求。

10.4.2.2 试验条件

可在非参比条件下试验，试验温度波动的范围一般不超过±2℃，试验介质为空气。

10.4.2.3 试验设备

控制阀密封试验装置、压力计、秒表、调压阀门和开关阀门。

10.4.2.4 试验程序

燃气表控制阀密封性可以采用如图6所示或其它有效的气体检漏试验方法。控制阀处于关闭状态，在进气口正向加压为（4.5～5）kPa，用流量试验仪表和秒表或其它有效试验方法读取流量值。

图6 燃气表控制阀密封性试验示意图

10.4.2.5 合格判据

燃气表控制阀密封性的漏气量应符合7.2.1.2的要求。

10.5气流方向

10.5.1 试验目的

检验燃气表在遭遇气体逆向流动时，是否符合7.2.2的要求。

10.5.2 试验条件

可在非参比条件下试验，试验介质为空气。

10.5.3 试验设备

流量标准装置、压力计、稳定的气源、调压阀门和开关阀门。

10.5.4 试验程序

a) 记录试验前燃气表的显示器累积流量读数；

b) 以qmax反向运行燃气表至少15min；

c) 再次记录显示器累积流量读数。

10.5.5 合格判据

燃气表应符合7.2.2的要求。

10.6 零流量

10.6.1 试验目的

检验燃气表的零流量是否符合7.2.3的要求。

10.6.2 试验条件

可在非参比条件下试验，试验介质为空气。

10.6.3 试验设备

高低温箱等。

10.6.4 试验程序

在-10℃、+20℃和+40℃温度下进行试验。

使燃气表内部充满与大气压力相当的空气，然后将燃气表的进气口与出气口完全密封，记录燃气表的示值和存储器存储的累积流量。使燃气表在试验温度下稳定，并在试验温度下存储24h。再次记录燃气表的示值和存储器存储的累积流量，比较两次记录有无任何变化。在每一个试验温度下重复上述试验过程。

10.6.5 合格判据

燃气表零流量应符合7.2.3的要求。

10.7 电源

10.7.1 电量不足提示

10.7.1.1 试验目的

检验燃气表的电量不足保护是否符合7.2.4.1的要求。

10.7.1.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.7.1.3 试验设备

稳压电源；电压表；稳定的气源；调压阀门和开关阀门。

10.7.1.4 试验程序

a）稳压电源按图7连接被试验燃气表电源端，用电压表测量稳压电源输出电压；

b）将稳压电源调整至燃气表的正常工作电压；

c）闭合K，使燃气表正常工作，然后缓慢下调稳压电源的电压至产品设计电压下限值时，检查是否有报警提示信息。

图7 电源欠压保护示意图

10.7.1.5 合格判据

燃气表的电量不足试验应符合7.2.4.1的要求。

10.7.2 信息保护

10.7.2.1 试验目的

检验燃气表的断电保护是否符合7.2.4.2的要求。

10.7.2.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.7.2.3 试验设备

稳压电源；电压表；稳定的气源；调压阀门和开关阀门。

10.7.2.4 试验程序

a）试验可采用如图7所示或采用其它等效的试验方法；

b）按图7闭合电源K，检查燃气表内累积气量；

c）断开电源K，1h后恢复供电，检查燃气表累积气量是否与断电前完全一致。

10.7.2.5 合格判据

燃气表的信息保护试验应符合7.2.4.2的要求。

10.7.3电源欠压控制阀保护

10.7.3.1 试验目的

检验燃气表的电源欠压控制阀保护是否符合7.2.4.3的要求。

10.7.3.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.7.3.3 试验设备

稳压电源；电压表；稳定的气源；调压阀门和开关阀门。

10.7.3.4 试验程序

a）试验可采用如图7所示或采用其它等效的试验方法；

b）将直流稳压电源调整至附加装置的正常工作电压，闭合K，使燃气表正常工作，然后缓慢下调稳压电源的电压至产品设计电压下限值时，检查燃气表是否关闭控制阀；

c）当恢复至正常电源电压，检查控制阀能否正常打开。

10.7.3.5 合格判据

燃气表电源欠压保护应符合7.2.4.3的要求。

10.8 预付费功能

10.8.1 用气控制

10.8.1.1 试验目的

检验燃气表的预付费及用气控制是否符合7.2.5.1的要求。

10.8.1.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.8.1.3 试验设备

充值系统（包括用户卡和写卡器或远程控制系统）；稳定的气源；调压阀门和开关阀门。

注：试验时申请单位需提供充值预付费系统。

10.8.1.4 试验程序

按图8连接运行燃气表，试验流量小于qmax，当预付费气量减至供气设定值时，检查控制阀能否关闭。重新输入一定预付费气量值后，检查输入气量是否正确，控制阀是否打开，表内预付费气量是否准确核减。

图8 预付费功能检查示意图

10.8.1.5 合格判据

燃气表预付费及用气控制应符合7.2.5.1的要求。

10.8.2 断电保护

10.8.2.1 试验目的

检验燃气表的断电保护是否符合7.2.5.2的要求。

10.8.2.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.8.2.3 试验设备

稳压电源；电压表；稳定的气源；调压阀门和开关阀门。

10.8.2.4 试验程序

a) 按图7连接被测附加装置，闭合K，记录当前表内预付费剩余气量；

b) 断开K，检查控制阀是否关闭；

c) 1h后恢复供电，检查控制阀是否能正常打开，表内存贮预付费剩余气量是否与断电前完全一致。

10.8.2.5 合格判据

燃气表断电保护应符合7.2.5.2的要求。

10.8.3 数据保护

10.8.3.1 试验目的

检验燃气表的数据保护是否符合7.2.5.3的要求。

10.8.3.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.8.3.3 试验设备

稳压电源；电压表；稳定的气源；调压阀门和开关阀门。。

10.8.3.4 试验程序

按10.8.2.4的试验程序。

10.8.3.5 合格判据

燃气表数据保护应符合7.2.5.4的要求。

10.8.4 气量累积

10.8.4.1 试验目的

检验燃气表的气量累积是否符合7.2.5.4的要求。

10.8.4.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.8.4.3试验设备

充值系统（包括用户卡和写卡器或远程控制系统）；稳定的气源；调压阀门和开关阀门。

10.8.4.4 试验程序

a) 向燃气表输入预付气量（累计次数不少于2次）；

b) 检查燃气表是否显示输入预付气量和剩余气量累加的总气量。

10.8.4.5 合格判据

燃气表气量累积应符合7.2.5.4的要求。

10.9 预付费的提示

10.9.1 气量不足

10.9.1.1 试验目的

检验燃气表的气量不足提示是否符合7.2.6.1的要求。

10.9.1.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.9.1.3 试验设备

充值系统（包括用户卡和写卡器或远程控制系统）；稳定的气源；调压阀门和开关阀门。

10.9.1.4 试验程序

按图7连接好附加装置后，向燃气表输入高于报警气量，使其正常工作，当燃气表剩余气量减少至报警气量时，检查是否予以提示。

10.9.1.5 合格判据

燃气表气量不足应符合7.2.6.1的要求。

10.9.2 误操作

10.9.2.1 试验目的

检验燃气表的误操作提示是否符合7.2.6.2的要求。

10.9.2.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.9.2.3 试验设备

非本表卡和本表用户卡（包含接触式或非接触式）。

10.9.2.4 试验程序

a) 将非本表卡插入燃气表或非本表感应器接近燃气表，检查是否有相应的错误提示，并保持原有工作状态。

b) 用户卡与燃气表之间数据传送未完成时，将用户卡快速拔出（适用于接触式）或离开（适用于非接触式），检查是否予以提示。

10.9.2.5 合格判据

燃气表误操作提示应符合7.2.6.2的要求。

10.9.3 读写卡提示

10.9.3.1 试验目的

检验燃气表的读写卡提示是否符合7.2.6.3的要求。

10.9.3.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.9.3.3 试验设备

用户卡和写卡器（包含接触式或非接触式）。

10.9.3.4 试验程序

观察用户卡与燃气表读写卡完成时，检查是否能予以提示。

10.9.3.5 合格判据

燃气表读写卡提示应符合7.2.6.3的要求。

10.10 抗干扰性防护功能

10.10.1 非本表卡干扰

10.10.1.1 试验目的

检验燃气表的非本表卡插入抗干扰性防护功能是否符合7.2.7.1的要求。

10.10.1.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.10.1.3 试验设备

非本表卡、流量标准装置、稳定的气源、调压和开关阀门。

10.10.1.4 试验程序

a) 用非本表卡插入燃气表；

b) 燃气表非本表卡插入干扰时，观察燃气表能关闭控制阀或能正常工作，并且无损坏、存贮信息不丢失、不改变。

10.10.1.5 合格判据

燃气表非本表卡插入抗干扰性防护功能应符合7.2.7.1的要求。

10.10.2 白噪声干扰

10.10.2.1 试验目的

检验燃气表的白噪声抗干扰性防护功能是否符合7.2.7.2的要求。

10.10.2.2 试验条件

可在非参比条件下试验，试验介质为空气。。

10.10.2.3 试验设备

电子白噪声源、流量标准装置、稳定的气源、调压和开关阀门。

10.10.2.4 试验程序

a) 在零流量条件下对燃气表进行试验；

b) 在qmax条件下对燃气表进行试验；

c) 要确保干扰源是一个与燃气表中的超声波换能器具有相同频率的超声波干扰源。

d) 使用电子白噪声源对噪声换能器在其最大声输出时进行无损害驱动。过滤白噪声源，使其带通中心频率与燃气表里的换能器的带通中心频率相同。将高通滤波器的频率设置到不高于使试验用换能器的输出下降到50%的频率，将低通滤波器的频率设置到不低于使试验用换能器的输出下降50%的频率。

将两根直径d等于燃气表内径，长L=20d的管道分别连接到燃气表的进出气口。将白噪声源驱动的换能器轮流放置在尽可能接近燃气表的每个换能器处，但不接触燃气表，每个位置各放置15min。将白噪声源驱动的换能器接触地放置于两个外置管道的中间段重复试验。

10.10.2.5 合格判据

燃气表白噪声抗干扰性防护功能应符合7.2.7.2的要求。

10.10.3 扫频干扰

10.10.3.1 试验目的

检验燃气表的扫频抗干扰性防护功能是否符合7.2.7.3的要求。

10.10.3.2 试验条件

可在非参比条件下试验，试验介质为空气。。

10.10.3.3 试验设备

函数信号发生器、流量标准装置、稳定的气源、调压和开关阀门。

10.10.3.4 试验程序

a) 在零流量条件下对燃气表进行试验；

b) 在qmax条件下对燃气表进行试验；

c) 用可编程信号发生器替代10.10.2.4的电子白噪声源在上述规定的白噪声源最大和最小频率之间进行连续扫频。设置信号发生器给出不损害换能器的最大超声波输出。使用与燃气表具有相同频率的超声换能器。在频率范围内重复扫描至少15min，每一种扫频速率至少应扫描整个试验频谱5次。扫频速率分为每分钟一、二、三、四和五次。

d) 将两根直径d等于燃气表内径，长L=20d的管道分别连接到燃气表进出气口。将白噪声源驱动的换能器轮流放置在尽可能接近燃气表的每个换能器处，但不接触燃气表，每个位置各放置15min。将白噪声源驱动的换能器接触地放置于两个外置管道的中间段重复试验。

10.10.3.5 合格判据

燃气表扫频抗干扰性防护功能应符合7.2.7.3的要求。

10.11 温度适应性

10.11.1 试验目的

检验燃气表在工作温度范围内示值误差和误差曲线，是否符合表3初始的最大允许误差要求。

10.11.2 试验条件

标准装置在参比条件下，试验燃气表在高低温箱内试验条件下试验，试验介质为空气。

10.11.3 试验设备

流量标准装置（扩展不确定度应优于燃气表最大允许误差的三分之一）、高低温箱、热交换器、压力计、温度计、调压和开关阀门。

10.11.4 试验程序

a）试验可采用如图9所示或采用其它等效的试验方法。

b）应在下述两个温度下分别进行试验：

1）离燃气表最低工作温度-10 ℃的温度；

2）离燃气表最高工作温度40 ℃的温度。

c）试验时燃气表处的环境温度和燃气表入口处试验空气的温度应一致，彼此间相差不超过2 ℃。同时在被检燃气表处的实测温度应保持在设定温度值的  1℃变化范围之内。

d）在试验前检查温度是否充分稳定，并实测该温度。

e）试验可采用图8所示的试验方法或者其它等效试验方法。

f）试验流量点为qmax、0.7qmax和0.2qmax，每个流量点至少试验2次；

g）试验空气湿度应不造成冷凝。

图9 温度适应性试验示意图

10.11.5 数据处理

按公式（2）计算各流量点单次测量误差，取其平均值作为该流量点的示值误差。

10.11.6 合格判据

燃气表温度适应性试验中，符合表3初始最大允许误差的要求。

10.12 贮存性能

10.12.1 低温

10.12.1.1 试验目的

检验燃气表的低温贮存试验后是否符合7.3.2的要求。

10.12.1.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.12.1.3 试验设备

温度试验箱

10.12.1.4 试验程序

a) 按GB/T 2423.1 的要求，去掉包装进行低温贮存试验。

b) 按表19规定进行低温贮存试验。

- 低温贮存试验

| 试验温度 | -20 ℃ |
| --- | --- |
| 持续时间 | 2 h |
| 恢复时间 | 2 h |

注：温度变化率不应超过1 ℃/min，对空气湿度要求在整个试验期间应避免凝结水。

c) 试验后附加装置功能正常和存储的数据保持不变。

10.12.1.5 合格判据

燃气表在低温贮存试验后，符合7.3.2的要求。

10.12.2 高温

10.12.2.1 试验目的

检验燃气表的高温贮存试验后是否符合7.3.2的要求。

10.12.2.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.12.2.3 试验设备

温度试验箱。

10.12.2.4 试验程序

a) 按GB/T 2423.2的要求，去掉包装进行高温贮存试验。

b) 按表20规定进行高温贮存试验。

- 高温贮存试验

| 试验温度 | 55 ℃ |
| --- | --- |
| 持续时间 | 2 h |
| 恢复时间 | 2 h |

注：温度变化率不应超过1 ℃/min，对空气湿度要求在整个试验期间应避免凝结水。

c) 试验后附加装置功能正常和存储的数据保持不变。

10.12.2.5 合格判据

燃气表在高温贮存试验后，符合7.3.2的要求。

10.12.3 恒定湿热

10.12.3.1 试验目的

检验燃气表的恒定湿热试验后是否符合7.3.2的要求。

10.12.3.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.12.3.3 试验设备

恒定湿热试验箱。

10.12.3.4 试验程序

a) 按GB/T 2423.3 的要求，去掉包装进行恒定湿热试验。

b) 按表21规定进行恒定湿热试验。

- 恒定湿热贮存试验

| 试验温度 | 40 ℃ |
| --- | --- |
| 相对湿度 | 93 % |
| 持续时间 | 2 d |
| 恢复时间 | 2 h |

c) 试验后附加装置功能正常和存储的数据保持不变。

10.12.3.5 合格判据

燃气表在恒定湿热贮存试验后，符合7.3.2的要求。

10.13 电磁环境（抗扰度）

10.13.1 射频电磁场辐射抗扰度

10.13.1.1 试验目的

检验燃气表在射频电磁场辐射抗扰度试验后是否符合7.3.3.1的要求。

10.13.1.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.13.1.3 试验设备

射频电磁场辐射抗扰度试验设备。

10.13.1.4 试验程序

a) 按GB/T 17626.3的要求，带附加装置的燃气表在模拟工作状态下进行射频电磁场辐射抗扰度试验。

b) 按表22规定的参数施加射频电磁场辐射抗扰度试验。

- 射频电磁场辐射抗扰度试验

| 频率范围 | 80 MHz～1000 MHz |
| --- | --- |
| 试验等级 | 3级 |
| 试验场强 | 10 V/m |
| 调制正弦波 | 80% AM、1 kHz正弦波 |
| 极化方向 | 水平，垂直 |
| 注：AM（Amplitude modulation）幅度调制。 |  |

10.13.1.5 合格判据

在射频电磁场辐射抗扰度试验中，燃气表可出现功能或者性能暂时丧失或者降低，但是在试验停止后，附加装置的工作应正常，存储的数据保持不变。

10.13.2 静电放电抗扰度

10.13.2.1 试验目的

检验燃气表在静电放电抗扰度试验后是否符合7.3.3.2的要求。

10.13.2.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.13.2.3试验设备

静电放电抗扰度试验设备。

10.13.2.4 试验程序

a) 按GB/T 17626.2的要求，燃气表附加装置在模拟工作状态下进行静电放电抗扰度试验。

b) 按表23规定的参数施加静电放电抗扰度试验。

- 静电放电抗扰度试验

| 放电方式 | 接触放电 | 空气放电 |
| --- | --- | --- |
| 试验等级 | 3 级 | 3 级 |
| 试验电压 | 6 kV | 8 kV |
| 试验次数 | 10 次 | 10 次 |

10.13.2.5 合格判据

在静电放电抗扰度试验试验中，燃气表可出现功能或者性能暂时丧失或者降低，但是在试验停止后，附加装置的工作应正常，存储的数据保持不变。

10.13.3 脉冲群抗扰度

具有直流电源输入端口与AC-DC电源转换器配合使用的装置应按制造商的规定对AC-DC电源转换器的交流电源输入进行试验，若制造商未作规定，应使用一个典型AC-DC电源转换器进行试验。此试验适用于准备永久连接长度超过10m的电缆的直流电源输入端口。

10.13.3.1 试验目的

检验燃气表的在主电源电压上叠加电脉冲群试验后是否符合7.3.3.3的要求。

10.13.3.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.13.3.3 试验设备

脉冲群信号发生器。

10.13.3.4 试验程序

a) 按GB/T 17626.4 的要求，燃气表附加装置在模拟工作状态下进行抗脉冲群干扰试验。

b) 按表24规定的参数施加脉冲群抗扰度试验。

- 抗脉冲群干扰试验

| 试验方式 | 供电电源端口，保护接地（PE） | 在I/O（输入/输出）信号、数据和控制端口 |
| --- | --- | --- |
| 试验等级 | 3 级 | 3 级 |
| 电压峰值 | 2 kV | 1 kV |
| 试验时间 | 60 s | 60 s |
| 重复频率 | 5 kHz | 5 kHz |

注：若传感器与附加装置为一体，则只在供电电源与保护地之间进行试验。

10.13.3.5 合格判据

在脉冲群抗扰度试验试验中，燃气表可出现功能或者性能暂时丧失或者降低，但是在试验停止后，附加装置的工作应正常，存储的数据保持不变。

10.13.4 浪涌（冲击）抗扰度

具有直流电源输入端口与AC-DC电源转换器配合使用的装置应按制造商的规定对AC-DC电源转换器的交流电源输入进行试验，若制造商未作规定，应使用一个典型AC-DC电源转换器进行试验。此试验适用于准备永久连接长度超过10 m的电缆的直流电源输入端口。

10.13.4.1 试验目的

检验燃气表的浪涌（冲击）抗扰度试验后是否符合7.3.3.4的要求。

10.13.4.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.13.4.3 试验设备

雷击浪涌发生器。

10.13.4.4 试验程序

a) 按GB/T 17626.5 的要求，燃气表附加装置在模拟工作状态下进行浪涌（冲击）抗扰度试验。

b) 按表25规定的参数施加浪涌（冲击）抗扰度试验。

- 浪涌（冲击）抗扰度

| 试验等级 | 2 级 |
| --- | --- |
| 开路试验电压 | 1.0 kV |
| 浪涌波形 | 1.2/50μs ～8/20μs |
| 试验方式 | 线-地，线-线 |
| 极 性 | 正极，负极 |
| 试验次数 | 各5次 |
| 重复率 | 1 次/min |

10.13.4.5 合格判据

在浪涌（冲击）抗扰度试验试验中，燃气表可出现功能或者性能暂时丧失或者降低，但是在试验停止后，附加装置的工作应正常，存储的数据保持不变。

10.14抗污染物性能

10.14.1 试验目的

检验燃气表的抗污染物性试验后是否符合7.4的要求。

10.14.2 试验条件

抗污染物性试验可在非参比条件下试验，空气中加入污染物；示值误差试验符合10.2.1.2的要求，试验流量点 qmin、3qmin、5qmin、10qmin、qt、0.2qmax、0.4qmax、0.7qmax和qmax；压力损失试验符合10.3.2的要求。

10.14.3 试验设备

10.14.3.1 加尘试验装置（见图10）有以下部件组成：

- 10D长度的垂直直管与燃气表入口连接；

- 可拆卸螺纹塞用于加入灰尘；

- 快速直通阀释放灰尘；

- 30D到45D长度的水平直管以保证所有的灰尘在进入燃气表之前混合在空气里；

- 宜采用焊接或压缩配件的铜管道，不宜用钢管道配件，因为灰尘会沾附在螺纹上。

也可用检测机构认可的其它试验装置。用试验盒定期检查试验装置，保证在加入20g灰尘用于上述测试程序时至少有18g灰尘沉淀在试验盒里，试验盒安装在灰尘设备的出口，要保证试验盒的容积和形状与受试燃气表相同，并且在出口安装有过滤器使通过出口的灰尘最少。

- 加尘装置管道通径D=15mm。

图10 典型加尘试验装置

图中：1  燃气表接头； 2   灰尘入口（螺纹塞）； 3  空气供应（风扇）；4  快速直通阀。

- 注：未标注的尺寸单位为毫米。

10.14.3.2灰尘的规格

灰尘分成独立的4组，每组有95%的颗粒，颗粒的大小范围如下：

- 0μm～100μm　        平均大小（50±10） μm；

- 100μm～200μm　      平均大小（150 ± 10）μm；

- 200μm～300μm　      平均大小（250 ± 10）μm；

- 300μm～400μm　      平均大小（350 ± 10）μm；

上述每一组灰尘的质量成分应是：

黑色氧化铁（Fe3O4）　 79%

氧化亚铁（Fe2O3）　    12%

矿物硅粉　（SiO2）     8%

油漆残留片　          1%

10.14.4 试验程序

受试燃气表应不少于6只。

先按10.2.1.4进行试验。

然后将燃气表安装在加尘试验装置上，以空气为介质在qmax流量下运行5min，完成后停止空气通过，在加尘试验装置的入口加入5g（300μm～400μm）的灰尘，再次让受试燃气表以空气在qmax流量下运行5min。

再按200μm～300μm，100μm～200μm和0μm～100μm的顺序，每组5g灰尘重复该过程。

- 再按10.2.1.4进行试验。

10.14.5合格判据

检验燃气表抗污染物性能性试验后是否符合7.4的要求。

10.15耐水蒸气

10.15.1 试验目的

检验燃气表的耐水蒸气试验后是否符合7.5的要求。

10.15.2 试验条件

水蒸气试验可在非参比条件下试验；；示值误差试验符合10.2.1.2的要求，试验流量点 qmin、3qmin、5qmin、10qmin、qt、0.2qmax、0.4qmax、0.7qmax和qmax。

10.15.3 试验设备

试验台为一个封闭循环系统，其中有循环风机（或泵）；一个水槽，盛放醋酸钾（H3COOK）饱和溶液，可得到相对湿度20%、温度20℃的水蒸气；或硫酸氢钾（KHSO4）饱和溶液，可得到相对湿度86%、温度20℃的水蒸气；一个相对湿度为（0～100）%的湿度计。

10.15.4 试验程序

将燃气表与试验台相连（见图11）

图11 水蒸气试验装置示意图

图中：1 循环风机；2 试验燃气表； 3 湿度计；4 控制湿度用饱和溶液。

耐水蒸气试验前，按14.2.1.2进行试验，确保示值误差满足表5规定的初始MPE的要求。

试验过程如下：

a) 用相对湿度小于20%的空气运行燃气表7d（168h），温度（20±2）℃，流量不小于0.25qmax。按14.2.1.2的方法检查示值误差；

b) 用相对湿度（85±5）%的空气运行燃气表，最长42d（1008h），温度（20±2）℃，流量不小于0.25qmax。每7d（168h）用空气按14.2.1.2的方法检查示值误差直到达到稳定状态；

c) 用相对湿度小于20%的空气运行燃气表至少7d（168h），温度（20±2）℃，流量不小于0.25qmax。然后再按14.2.1.2的方法检查示值误差。

10.15.5合格判据

检验燃气表耐水蒸气试验后是否符合7.5的要求。

10.16远程控制

10.16.1 试验目的

检验带远程控制的燃气表试验是否符合7.6的要求。

10.16.2 试验条件

可在非参比条件下试验。

10.16.3 试验设备

固定式或移动式的抄表系统。

10.16.4 试验程序

a) 带远程附加装置的功能试验前，应配备与远程附加装置数据传输相匹配的固定式或移动式的抄表系统，并核查其功能，确认正常后投入试验。

b) 使用配套的系统，如移动式抄表系统，在产品技术要求的最大距离抄取燃气表的数据，包含读历史数据、读表时间、累积气量、附加装置的状态（如电池电量、控制阀状态）。

c) 带控制阀的燃气表，产品技术要求的最大距离（如适用），使用抄表系统能实现远程打开或关闭控制阀的功能。

10.16.5 合格判据

燃气表远程控制应符合7.6的要求。

10.17 防爆性能

检查防爆证书应符合7.7的要求。

10.18 过载流量

10.18.1 试验目的

燃气表在1.2qmax下试验，示值误差是否符合表3初始最大允许误差的要求。

10.18.2 试验条件

在参比条件下试验，试验介质为空气。

10.18.3 试验设备

燃气表试验装置技术要求符合10.1.1条。

10.18.4 试验程序

a) 在1.2qmax流量点下进行3次示值误差试验。

b) 计算示值误差的算术平均值。

10.18.5 数据处理

按公式（2）计算。

10.18.6 合格判据

燃气表在1.2qmax下试验，示值误差符合初始最大允许误差要求。

10.19脉动流量（不稳定流）

10.19.1试验目的

检验燃气表的脉动流量试验后是否符合7.9的要求。

10.15.2 试验条件

在参比条件下试验，试验介质为空气。

10.15.3 试验设备

脉动流量试验装置。

10.15.4 试验程序

将燃气表设置为标准模式并置于表25的条件下进行试验，每个项目试验次数不小于3次，当3次试验完成后在当前流量点进行1次与该项目等时长的连续流量试验，全部项目在24h内完成。如果燃气表标准模式的采样周期超过2s，试验时间可以超过24h。

单次脉动流量试验时间一般可按公式（7）计算，Sd取值范围为0.75～1.25，实际可按1.25选取缩短测试时间。

(7)

式中：

Tc——采样周期，单位为秒（s）；

S——单周期开阀时间，单位为秒（s）；

Sd——标准偏差；

t——试验时间，单位为秒（s）。

- 脉动流量试验

| 项目 | 流量点 | 脉动流（方波波形） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | 脉动波形 |
| 1 | 0.375qmax | 1.05Tc | 1.05 Tc开，1.05 Tc关 |
| 2 |  | 5.25 Tc | 5.25 Tc开，5.25 Tc关 |
| 3 |  | 10.5 Tc | 10.5 Tc开，10.5 Tc关 |
| 4 | 0.07qmax | 1.05Tc | 1.05 Tc开，1.05 Tc关 |
| 5 |  | 5.25 Tc | 5.25 Tc开，5.25 Tc关 |
| 6 |  | 10.5 Tc | 10.5 Tc开，10.5 Tc关 |

10.18.5 合格判据

燃气表在脉动流量（不稳定流）下应符合7.9的要求。

10.20耐久性

10.20.1 试验目的

检验进行耐久性试验后燃气表的示值误差、误差曲线、压力损失和密封性是否符合表3、表2和表3耐久性试验后及6.2.4的要求。

10.20.2 试验条件

耐久性试验压力不超过最大工作压力，耐久性试验完成后计量性能试验在参比条件下进行复测，试验介质为空气。

10.20.3 试验设备

a) 耐久性试验装置，时间计时器；

b) 示值误差、误差曲线、压力损失和密封性分别按10.2.1.3、10.3.1.3和10.4.1.3的要求的设备。

10.20.4 试验程序

a) 试验可采用如图12所示或采用其它等效的试验方法；

b) 可用空气作为试验介质，试验应按表7中的要求进行；

c) 在试验期间，燃气表周围的环境条件应在燃气表正常工作条件范围内；

d) 记录耐久性试验开始及终止时燃气表的读数。在耐久性试验期间，燃气表所累积的气体体积量与耐久性试验的实际流量和耐久性试验时间乘积基本一致。

e) 耐久性运行完成后复测示值误差、误差曲线、压力损失和密封性。在耐久性试验结束48h内，进行示值误差试验。qmin、5qmin、10qmin流量点至少各测量2次；qt、0.2qmax、0.4qmax、0.7qmax和qmax流量点至少各测量3次。

10.20.5 数据处理

示值误差、误差曲线、压力损失分别按10.2.1.5和10.3.5要求数据处理。

10.20.6 合格判据

燃气表在耐久性试验后符合下列要求：

a) 示值误差符合表3耐久性试验后最大允许误差的要求；

b) 误差曲线符合表2耐久性试验后误差曲线的要求；

c) 压力损失符合表9耐久性试验后压力损失的要求；

d) 密封性符合7.2.1的要求。

图12 耐久性试验示意图

注：

1 试验燃气表的流量通过控制阀A来调节。

2 气体经控制阀B进入试验台，通过循环泵或风机在试验燃气表中循环。

3 为了维持整个回路的新鲜气体供应，可调节控制阀C，排出约为0.001qmax的气体。

11 试验项目所用计量器具表

11.1 标准装置

型式评价所用流量标准装置一般为：钟罩式气体流量标准装置、标准表法气体流量标准装置和活塞式气体流量标准装置等。

流量标准装置引入的扩展不确定度应优于燃气表最大允许误差MPE的五分之一。

11.2 配套设备

试验项目所用计量器具和设备表如表26所示。

- 试验项目所用计量器具和设备表

| 序号 | 所用计量器具设备名称 | 测量区间 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微压计 | （0～2）kPa | 准确度等级优于1.0级 | 测量压力损失 |
| 2 | 温度计 | （-50～100）℃ | 分度值小于等于0.2 ℃ | 环境适用性试验 |
|  |  | （0～50）℃ |  | 测量燃气表前温度和标准装置液体和气体温度、环境温度等 |
| 3 | 压力计 | （-5～5）kPa | 准确度等级优于1.0级或分辨力≤10Pa | 测量燃气表前压和标准装置处的压力 |
| 4 | 精密压力表 | （0～100）kPa | 准确度等级优于 0.2级或分辨力≤200Pa | 密封性试验 |
| 5 | 气压表（计） | （86～106）kPa | MPE：±2.5 hPa | 测量大气压力 |
| 6 | 湿度计 | (0～100)%RH | MPE：±10% RH | 测量环境湿度 |
| 7 | 秒表或电子计数器 | (0～9999)s | 秒表分辨力：0.01 s；电子计数器分辨力：0.001 s | 测量时间和瞬时流量 |
| 8 | 可调稳压电源 | （0～36）V | 电压（0～36）V 连续可调 | 控制功能、提示功能试验 |
| 9 | 数字万用表 | （0～36）V | 4位半以上 | 控制功能、提示功能试验 |
| 10 | 抗污染物试验装置 | / | / | / |
| 11 | 高低温湿热试验设备 | (-20～55) ℃ | 满足GB2423.1、GB2423.2、GB2423.3的技术要求 | 贮存环境试验 |
| 12 | 电磁兼容试验设备 | —— | 满足GB/T17626.3的试验设备要求 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
|  |  | —— | 满足GB/T17626.2的试验设备要求 | 静电放电抗扰度试验 |
|  |  | —— | 满足GB/T17626.4的试验设备要求 | 脉冲群抗扰度试验 |
|  |  | —— | 满足GB/T17626.5的试验设备要求 | 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| 13 | 耐水蒸气试验装置 |  |  | 耐水蒸气试验 |
| 14 | 耐久性试验装置 | （2.5～160）m3/h | 可连续或断续运行 | 耐久性试验 |
| 15 | 电子白噪声源 | —— | 白噪声干扰试验 | 白噪声干扰试验 |
| 16 | 函数信号发生器 | （0～1）MHz | 扫频干扰试验 | 扫频干扰试验 |
| 17 | 脉动流量试验装置 |  |  |  |

注：带附加装置燃气表的功能检查，可根据需要要求制造商提供与燃气表试验相配套的检测设备、仪表和软件。

附录A             型式评价记录参考格式

A.1 基本信息

试验用主要检测仪器

| 序号 | 所用计量器具设备名称 | 测量区间 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

试验环境条件

| 试验环境条件 | 温度 ℃ | 相对湿度 % | 大气压 Pa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ～ | ～ | ～ |

试验样机基本情况

| 申请单位 |  | 制造商 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 准确度等级 |  |
| 样机数量 |  | 型号、规格 |  |
| 注册商标 |  | 样机编号 |  |
| 试验地点 |  | 试验时间 |  |
| 试验依据 |  |  |  |
| 试验结论 |  |  |  |

A.2 观察项目记录

| 型式评价规范章节号 | 要求 | + | - | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位 燃气表及其相关部件的测量、显示、打印和存储量的计量单位均应采用法定计量单位，应符合以下规定： a)累积流量单位：立方米，符号m3；升，符号L； b)瞬时流量单位：立方米每小时，符号m3/h； c)压力单位：帕斯卡、千帕，符号Pa、kPa； d)温度单位：摄氏度，符号℃。 |  |  |  |
| 5.2.1 | 机械封印 燃气表应具有防护装置，即不经破坏不能打开的封印。凡能影响计量准确度及计量相关数据的任何人为机械干扰，应在检定封印上或保护标志上留下可见的永久性的损坏痕迹。机械封印还应对燃气表数据具有保护功能，即在对燃气表数据修改时必须先破坏机械封印。 |  |  |  |
| 5.2.2 | 电子封印 当需要限制访问对确定测量结果有影响的参数时，可采用电子封印对这些参数加以保护，采用电子封印应满足下列规定： a）仅允许获授权人员使用代码（密码）或者专门的装置（硬件密匙等）等安全工具，进入设置模式修改这些参数： 1）对于参数无任何修改的访问，访问后，燃气表可不受限制地返回到“封印状态”下继续运行； 2）参数修改后，经确认再返回到“封印状态”下继续运行(与传统封印相似)。 b) 代码（密码）应可更改； c) 在设置模式（不在法制计量管理控制）下，燃气表应有清晰显示，或不能运行。在按照a）条规定在“封印状态”下投入运行之前，燃气表应一直保持此状态； d) 应在事件记录器中保存最近一次参数修改记录。记录至少应包含以下内容： 1）执行参数修改的获授权人员的身份信息； 2）内部时钟产生的事件记数器或修改参数的日期和时间。 除上述数据外，还应存储以下内容： ① 被更改的参数的原值； ② 记录的总条数。 应确保最近一次参数修改的可追溯性。如果可以存储多次修改记录，在必须删除以前的修改记录才可存储新记录时，应删除最早的记录。 |  |  |  |
| 5.3.1 | - 计量法制标志 - 计量器具的型式批准标志和编号(型评试验时预留相应内容位置)。 |  |  |  |
| 5.3.2 | 燃气表铭牌和标识应包括： a)制造商名称和注册商标； b)产品名称； c)型号规格； d)准确度等级； e)出厂编号； f)流量范围； g)最大工作压力； h)制造年月； i)适用环境温度范围（如果是-10 ℃～40 ℃可不标注）； j)表体上应有清晰、永久性的标明气体流向的箭头或文字； k)电源（电压）标记； l)防爆标志及防爆合格证编号； m)适用的燃气类别； n)体积量显示（标准状态体积或工作状态体积）； o)如果燃气表带有脉冲信号输出，则还应增加imp/（单位）或pul/（单位）； p)带内置转换装置的补偿方式和补偿范围（如适用）。 |  |  |  |
| 6.6 | 流量范围 燃气表的值应符合表11的规定。 |  |  |  |
| 6.7 | 分辨力 a)燃气表显示器累积流量计数器的最小分辨力应符合表12的规定。 b) 燃气表应有满足检测需要的信号输出或通讯信号。其光电信号或脉冲信号分辨力应满足表13的要求。 |  |  |  |
| 7.1.1 | 外观 燃气表外壳涂层应均匀，不得有起泡、脱落、划痕、凹陷、污斑等缺陷，计录器及标记应清晰易读，机械封印应完好可靠。 |  |  |  |
| 7.1.2 | 铭牌和标记应满足5.3的要求。 |  |  |  |
| 7.1.3 | 显示器 a）显示器数字显示应清晰，无缺段、缺码等现象，并能提供可靠、清晰、明确的被测体积读数。显示数字的防护材料应有良好的透明度，没有显示畸变等妨碍读数的缺陷。 b）除了字母标志字符，至少应显示8个数字字符累积流量计数器。 c）选择的字母标志字符应不与数字混淆，应有足够的数字位数显示qmax流量下运行8000 h的气体体积量，计数器不应回零。 d）计数器应易于读数，显示字符的高度不低于4.95mm，计数器内应清晰显示计量单位（m3）。 e）显示立方米位数的数字应与其它数字明显区分，并应有一个明显的小数点符号把两个数字区分开。 f）带附加装置显示部分的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正。 |  |  |  |
| 7.2.2 | 气流方向 在燃气表表体上应采用简洁明了的方式标识气体流向，例如用箭头或文字标识，并且能承受偶然的或意外的反向流，而不会引起正向流测量时的计量性能降低或改变。当气体流入方向与标识流向方向相反时，累积流量指示值应不发生变化。 |  |  |  |
| 7.7 | 燃气表应符合相应防爆性能要求，并取得具有国家资质的防爆检验机构颁发的防爆合格证书。 |  |  |  |

| 注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ＋ | － |  |
|  | × |  | 通过 |
|  |  | × | 不通过 |

A.3 试验项目

A.3.1 计量性能试验

计量性能试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

a) 准确度等级和最大允许误差

样机编号№：

| 流量点 m3/h |  | 标准装置 |  |  | 燃气表 |  |  | 示值误差% | 平均误差% | 误差差值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) |  |  |  |
| qmax | 升流量降流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7qmax | 升流量降流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4qmax | 升流量降流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2qmax | 升流量降流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qt | 升流量降流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10qmin | 升降流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5qmin | 升降流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qmin | 升降流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qt至qmax范围内，示值误差的最大值和最小值之差(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) 误差曲线图

误差曲线图

本试验项目合格判定要求：符合6.1、6.2的要求   试验项目的结论：

c) 燃气与空气的误差偏差

试验气体：燃气（或空气）                    样机编号№：

| 流量点(m3/h) | 标准装置 |  |  | 燃气表 |  |  | 示值误差(%) | 平均误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) |  |  |
| qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：6.3，试验项目的结论：

d）不同工作模式的误差偏差

工作模式：用户模式（或检测模式）          样机编号№：

| 流量点 (m3/h) | 标准装置 |  |  | 燃气表 |  |  | 示值误差(%) | 平均误差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) |  |  |
| qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.1qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：6.4，试验项目的结论：

e) 压力损失

| 样机编号№ | 压力损失 Pa | 备注 |
| --- | --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合6.5的要求   试验项目的结论：

A.3.2 密封性试验

密封性试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

| 样机编号No | 燃气表密封性 |  | 控制阀密封性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＋ | － | ＋ | － |

本试验项目合格判定要求：符合7.2的要求  试验项目的结论：

A.3.3气流方向

气流方向

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

| 样机编号№ | 气流方向 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＋ | － |

本试验项目合格判定要求：符合7.2.2的要求     试验项目的结论：

A.3.4 零流量试验项目记录

零流量试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

| 样机编号№ | 零流量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＋ | － |

本试验项目合格判定要求：符合7.2.3的要求     试验项目的结论：

A.3.5 电源试验项目记录

电源试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

| 样机编号№ | 电量不足 |  | 信息保护 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＋ | － | ＋ | － |

本试验项目合格判定要求：符合7.2.4的要求     试验项目的结论：

A.3.6 控制功能试验项目记录

控制功能试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

- 预付费及用气控制

| 样机编号№ | 预付费及用气控制 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＋ | － |

- 电源欠压控制阀保护

| 样机编号№ | 电源欠压保护 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＋ | － |

- 断电保护

| 样机编号№ | 断电保护 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＋ | － |

- 数据防护

| 样机编号№ | 数据防护 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＋ | － |

- 气量累积

| 样机编号№ | 气量累积 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＋ | － |

本试验项目合格判定要求：符合7.2.5的要求     试验项目的结论：

A.3.7 提示功能试验项目记录

提示功能试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

| 样机编号№ | 气量不足 |  | 误操作 |  | 写卡提示 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＋ | － | ＋ | － | ＋ | － |

本试验项目合格判定要求：符合7.2.6的要求     试验项目的结论：

A.3.8 抗干扰性防护功能试验

抗干扰性防护功能试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

| 样机编号№ | 非本表卡干扰 |  | 白噪声干扰 |  | 扫频干扰 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＋ | － | ＋ | － | ＋ | － |

试验流量点qmax

| 样机编号№ | 试验前 | 在qmax试验后 |  | 零流量 示值变化 L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值误差 % | 白噪声干扰示值误差 % | 扫频干扰示值误差 % |  |

本试验项目合格判定要求：符合7.2.7的要求     试验项目的结论：

A.3.9 温度适应性试验

温度适应性试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

a) 最低工作温度试验

样机编号№：

| 流量点 m3/h | 标准装置 |  |  | 燃气表 |  |  | 示值误差 % | 平均误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) |  |  |
| qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) 最高工作温度试验

样机编号№：

| 流量点 m3/h | 标准装置 |  |  | 燃气表 |  |  | 示值误差 % | 平均误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) |  |  |
| qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：符合7.3.1的要求     试验项目的结论：

A.3.10 贮存环境试验

贮存环境试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

| 样机编号№ | 低温 |  | 高温 |  | 恒定湿热 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＋ | － | ＋ | － | ＋ | － |

本试验项目合格判定要求：符合7.3.2的要求     试验项目的结论：

A.3.11 电磁环境（抗扰度）试验

电磁环境（抗扰度）试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

a) 射频电磁场辐射抗扰度和静电放电抗扰度

| 样机编号№ | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 静电放电抗扰度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＋ | － | ＋ | － |

b) 脉冲群抗扰度和浪涌（冲击）抗扰度

| 样机编号№ | 脉冲群抗扰度 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＋ | － | ＋ | － |

c) 环境适应性试验（贮存性能和电磁兼容试验）后的复测：

样机编号№：

| 流量点 m3/h | 标准装置 |  |  | 燃气表 |  |  | 示值误差 % | 平均误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) |  |  |
| qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 样机编号№ | 程序 |  | 功能 |  | 存储数据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＋ | － | ＋ | － | ＋ | － |

本试验项目合格判定要求：符合7.3.3的要求     试验项目的结论：

A.3.12 抗污染物性能试验

抗污染物性能试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

| 样机编号№ | 抗污染物性能试验 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＋ | － |

a)试验后示值误差

样机编号№：

| 流量点 m3/h | 标准装置 |  |  | 燃气表 |  |  | 示值误差% | 平均误差% | 误差差值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) |  |  |  |
| qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) 试验后压力损失

| 样机编号№ | 压力损失(Pa) | 备注 |
| --- | --- | --- |

本试验项目合格判定要求：符合7.4的要求     试验项目的结论：

A.3.13 耐水蒸气试验

耐水蒸气试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

| 样机编号№ | 耐水蒸气试验 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＋ | － |

7d示值误差

样机编号№：

| 流量点 m3/h | 标准装置 |  |  | 燃气表 |  |  | 示值误差% | 平均误差% | 误差差值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) |  |  |  |
| qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42d示值误差

样机编号№：

| 流量点 m3/h | 标准装置 |  |  | 燃气表 |  |  | 示值误差% | 平均误差% | 误差差值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) |  |  |  |
| qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：符合7.5的要求     试验项目的结论：

A.3.14 远程控制试验

远程控制试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

| 样机编号№ | 远程控制 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＋ | － |

本试验项目合格判定要求：符合7.6的要求     试验项目的结论：

A.3.15 过载流量试验

过载流量试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

样机编号№：

| 流量点 m3/h | 标准装置 |  |  | 燃气表 |  |  | 示值误差 % | 平均误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) |  |  |
| 1.2qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：符合7.8的要求     试验项目的结论：

A.3.16 脉动流量试验

脉动流量试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

| 样机编号№ | 脉动流量试验 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ＋ | － |

本试验项目合格判定要求：符合7.9的要求     试验项目的结论：

A.3.17 内置气体温度或（和）压力转换功能试验

内置气体温度或（和）压力转换功能试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

样机编号№：

| 流量点 m3/h | 标准装置 |  |  | 燃气表 |  |  | 示值误差 % | 平均误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) |  |  |
| qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qt |  |  |  |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：符合7.10的要求     试验项目的结论：

A.3.18 耐久性试验

耐久性试验

试验的开始时间    年    月    日    时    分

试验的结束时间    年    月    日    时    分

a) 耐久性运行参数

| 样机编号№ | 试验日期 | 运行流量 m3/h | 运行时间 h | 计数器初始值 m3 | 计数器终止值 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |

b) 耐久性试验后示值误差、误差曲线

样机编号№：

| 流量点 m3/h | 标准装置 |  |  | 燃气表 |  |  | 示值误差% | 平均误差% | 误差差值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) | 示值(L) | 温度(℃) | 压力(Pa) |  |  |  |
| qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.2qmax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qmin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

耐久性试验后误差曲线图

c) 耐久性试验后压力损失

| 样机编号№ | 压力损失(Pa) | 备注 |
| --- | --- | --- |

d) 耐久性试验后密封性

| 样机编号No | 燃气表密封性 |  | 控制阀密封性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＋ | － | ＋ | － |

本试验项目合格判定要求：符合7.11的要求     试验项目的结论：

注：以上所有试验项目均用以下方式表示通过和不通过。

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |

试验人员                          复核人员

附录B          提供样机数量及样机的使用方式

B.1 样机数量

燃气表型式评价时，每种规格的最少样机数量3台。

注：

1 负责试验的技术机构根据试验需要，可要求申请单位提供更多的样机和主要部件进行试验。

2耐久性试验样机按表7要求另行选取。

3样机外观、内部结构、重要部件进行照相存档。

B.2 系列燃气表

本附录描述进行型式评价时，用于判定一组燃气表是否为同一系列的评判标准，这种情况下可对所选规格的燃气表进行试验。

B.2.1 系列产品定义

所谓的系列燃气表是指一组基本参数系列化的同系列但是不同规格、不同流量范围的燃气表，必须具有下列特征：

- 制造商相同；

- 与气体接触部分的结构相似；

- 相同的计量原理；

- 内部相似；

- 准确度相同，测量区间不同，或准确度不同，测量区间相同且结构相同；

- 工作温度相同；

- 电子设备相同；

- 带附加装置的燃气表系列产品的附加装置相同；

- 相似的设计标准和零部件装配；

- 燃气表重要部件的明细表相同，关键零件采用的材质相同；

- 与燃气表规格有关的安装要求相同。

B.2.2 燃气表选择

在系列产品中选择应进行试验的燃气表规格时，应遵守下列原则：

- 批准机构应声明选择或省略特殊规格燃气表进行试验的理由；

- 系列燃气表中的最小流量燃气表应进行试验；

- 系列燃气表中具有极端工作参数的燃气表应考虑进行试验；

- 如果可行，系列燃气表中的最大流量燃气表应进行试验；

- 耐久性试验应对预计磨损最严重的燃气表进行试验；

- 与影响因子和干扰相关的所有性能试验应对系列燃气表中的一种规格进行；

- 一般情况下，可把图B-1中带下划线的规格作为系列产品的代表进行试验（注：每一排代表一个系列，燃气表1为最小规格。）

图B-1 系列产品中应进行试验的燃气表规格选择示意图

B3 样机的使用方式

所提供的样机应进行所有项目的试验。

附录C              燃气表应用软件管理的要求

C.1 软件（标识）验证

燃气表的应用软件版本标识应在下列方式之一显示：

a) 通过指令能够显示或者打印；

b) 运行时可显示；

c) 带按键的燃气表在开机状态下可显示；

d) 或其它能显示的方式显示。

C.2 算法和功能的正确性

a) 燃气表和（或）其组件的测量计算应合理，功能应正确。

b) 应可以通过计量试验、软件试验或检查等方法来验证算法和功能。

C.3  软件保护（防欺诈功能）

a) 软件中与法制计量相关的部分应能防止未经授权的修改、下载、或更换存储器来更改软件。除了机械封印外，应有技术手段保护燃气表配置的操作系统或者可选软件的下载。

b) 只有文件列出的功能才允许在用户界面激活，以防欺诈者的操作。

c) 确定燃气表法制计量相关特性的参数应能防止非法篡改。如检定需要，应能显示当前设置的参数。

注：装置特有的参数仅在燃气表特殊操作模式下才可调整或可选择。这些参数可分为受保护（不可更改）参数和流量计所有者或产品供应商等被授权人可访问（可更改）参数。

d) 软件保护包括适用的机械封印、电子和（或）加密方法，未经授权不能操作，或操作后应留下明显的痕迹。

附录D   内置气体温度或（和）压力转换功能的燃气表

- D.1总则

本附录规定了内置气体温度或（和）压力转换功能的燃气表的技术要求和试验方法，其余性能应符合正文中相应条款的要求。

- D.2技术要求

- D.2.1 示值误差

对于带内置转换装置的燃气表，如果显示工况示值误差按表3的要求，如果显示标况条件下的体积，在（5～35）℃的温度范围内，可在表3给出的最大允许误差上增加0.5%。超出此范围时，允许每10℃再增加0.5%。

注 1转换基于温度和/或压力测量。

2 既能显示实际工作条件下体积又能显示基准条件下体积的流量计属于气体测量系统，OIML R140也适用。

- D.2.2 误差曲线

燃气表在（5～35）℃的温度范围内误差曲线符合下列要求：

a) 耐久性试验前（初始），作为流量函数的误差曲线最小值与最大值之差应满足表D.4初始误差曲线的规定。

b) 在qt≤q≤qmax流量范围内，当各流量点的示值误差的符号全部为同号时，流量点初始示值误差的最大值和最小值之差应满足表D.2的要求。

表D.2 示值误差同号时的误差曲线

| 流量q | 最大允许值 |
| --- | --- |
| qt≤q≤qmax | ≤1.5%（1%未修正） |
| 注：此条款目的是为了保证贸易公平性。 |  |

c) 误差差值（也称落差）

每一个流量点示值误差最大值与最小值之差的绝对值应满足表D.3要求。

表D.3 误差之差的要求

| 流量q | 最大允许值 |
| --- | --- |
| qt≤q≤qmax | ≤0.5%（未变） |
| qmin≤q＜qt | ≤1%（未变） |

d) 耐久性试验后，误差曲线的变化应符合耐久性试验后误差曲线下列要求：

1) 各流量点示值误差的最大值和最小值之差应符合表D.4的规定。

2) 各流量点的示值误差差值与初始试验相应流量点的示值误差值偏离应符合表D.4的要求。

表D.4 耐久前后的误差曲线要求

| 流量q | 初始 | 耐久性试验后 | 初始与耐久性试验后示值误差偏离量 |
| --- | --- | --- | --- |
| qt≤q≤qmax | ≤2.5%（2%未修正） | ≤4%（3%未修正） | ≤2%（未变） |
| qmin≤q＜qt | ≤4.5%（4%未修正） | ≤6.5%（6%未修正） | ≤4%（未变） |

- D.2.3 耐久性)

在耐久性试验后，如果燃气表数量为表10中的选项1，则所有燃气表都应符合下列要求：

- 示值误差应满足表D.1规定的耐久试验后MPE的要求；

- 在qt≤q≤qmax范围内，耐久性试验前后各点的示值误差值变化值应满足表D.4规定；

- 密封性应符合6.1.3的要求；

- 压力损失不应大于表9规定的耐久压力损失最大允许值；

- 如果燃气表数量为表10中的选项2，则：

1）允许有一台燃气表超出规定限值，其余燃气表应符合上述a）、b）和c）的要求；

- 所有燃气表的密封性都应符合6.1.3的要求。

- D.3试验方法

D.3.1最大允许误差和误差曲线

D.3.1.1 试验目的

a) 检验燃气表标况下的示值误差是否满足表D.1规定的初始最大允许误差要求，工况下的示值误差应满足表3规定的初始最大允许误差要求；

b) 检验燃气表标况下的误差曲线是否满足表D.2.2的要求，工况下的误差曲线应满足6.2要求。

D.3.1.2 试验条件

标准装置在参比条件下，试验燃气表在D.3.1.4要求的试验条件下试验（适用于带气体温度和气体温度压力转换功能的燃气表），或试验燃气表在参比条件下试验（适用于带气体压力转换功能的燃气表）。

D.3.1.3 试验设备

流量标准装置；压力计；温度计；高低温控制设备；温度交换器；调压和开关阀门。

D.3.1.4 试验程序

a) 带内置气体温度转换功能试验

1）试验时燃气表处的环境温度和燃气表入口处试验空气的温度应一致，彼此间相差不超过2 ℃。同时在被检燃气表处的实测温度应保持在设定温度值的  1℃变化范围之内；

2) 在试验前检查燃气表试验温度是否充分稳定；

3) 试验可采用图D.1所示的试验方法或者其它等效试验方法；

说明：

1——隔热材料；                                   6——来自参比标准器的空气；

2——加热元件；                                   7——燃气表进口流量调节阀；

3——冷却元件；                                   8——出口流量调节阀；

4——热交换器；                                   9——三层隔热窗；

5——风扇；                                       10——燃气表。

- 图D.1   带内置气体温度转换功能试验示意图

4) 试验空气湿度应不造成冷凝；

5) 在温度（20±2）℃下（或工况条件下（讨论））按10.2.1.4 试验程序试验；

6) 在制造商声明的最低环境温度tmin和最高环境温度tmax分别测量2次示值误差，试验流量点为5qmin、qt、0.4qmax和qmax。

7) 在每个试验温度下，确保试验气体（干燥空气）、燃气表的温度和温控箱内的温度相差不超过1℃。

8) 在每次改变温度之后要稳定温度，在测量的过程中要保持温度变化在±0.5℃之内。

b) 带内置气体压力转换功能试验

1) 将燃气表放置在试验台上（如图B.1所示），使一定体积的空气（其实际体积用参比标准器测量）流经燃气表，记录燃气表计数器显示的体积。流经燃气表的空气的最小体积量由制造商规定并经有关方面认可。

2) 在工况条件下按10.2.1和10.2.2试验程序试验（或压力某条件下试验（讨论））；

3) 示值误差试验，试验压力5kPa，试验流量点 5qmin、qt、0.4qmax和qmax。

c) 带内置气体温度和压力转换功能试验

1) 燃气表试验温度符合D.3.1.4中a)条1)、2)、3)、4)、7)和8)要求；

2) 在工况条件下按10.2.1和10.2.2试验程序试验（或压力某条件下试验（讨论））；

3) 试验压力5kPa，试验最低环境温度tmin和最高环境温度tmax测量2次示值误差，每个条件试验流量点为5qmin、qt、0.4qmax和qmax。

D.3.1.5数据处理

a) 燃气表带内置气体温度转换功能

按如下公式计算每个温度和流量下的示值误差：

D.1

式中：

E ——示值误差（%）；

Qm ——燃气表显示的体积，单位为立方米，m3；

Qs ——参比标准器记录的体积，单位为立方米，m3；

Ts ——参比标准器处的温度，单位为开尔文，K；

Pm ——燃气表入口处的绝对压力，单位为帕斯卡，Pa；

Ps ——参比标准器处的绝对压力，单位为帕斯卡，Pa。

b)带内置气体温度和压力转换功能

D.2

D.3.1.6合格判据

a) 检验燃气表标况下的示值误差应满足表D.1规定的初始最大允许误差要求，工况下的示值误差应满足表3规定的初始最大允许误差要求；

b) 检验燃气表标况下的误差曲线应满足表D.2.2的要求，工况下的误差曲线应满足6.2要求。

D.3.2 耐久性

10.20.1 试验目的

检验进行耐久性试验后燃气表的示值误差、误差曲线、压力损失和密封性是否符合表3（D.2.1）、表2（D.2.2）和表3耐久性试验后及6.2.4（D.2.3）的要求。

10.20.2 试验条件

耐久性试验压力不超过最大工作压力，耐久性试验完成后计量性能试验在参比条件下进行复测。

10.20.3 试验设备

a) 耐久性试验装置；

b) 示值误差、误差曲线、压力损失和密封性分别按10.2.1.3（D.3.1.3）、10.3.1.3和10.4.1.3的要求的设备。

10.20.4 试验程序

a) 耐久性试验如图9所示；

b) 可用空气作为试验介质，试验应按表7中的要求进行；

c) 在试验期间，燃气表周围的环境条件应在燃气表正常工作条件范围内；

d) 记录耐久性试验开始及终止时燃气表的读数。在耐久性试验期间，燃气表所累积的气体体积量与耐久性试验的实际流量和耐久性试验时间乘积基本一致。

e) 耐久性运行完成后复测示值误差、误差曲线、压力损失和密封性。在耐久性试验结束48h内，进行示值误差试验。qmin、5qmin、10qmin流量点至少各测量2次；qt、0.2qmax、0.4qmax、0.7qmax和qmax流量点至少各测量3次。

10.20.5 数据处理

示值误差、误差曲线、压力损失分别按10.2.1.5和10.3.5要求数据处理。

10.20.6 合格判据

燃气表在耐久性试验后符合下列要求：

a) 示值误差符合表3（D.2.1）耐久性试验后最大允许误差的要求；

b) 误差曲线符合表2（D.2.2）耐久性试验后误差曲线的要求；

c) 压力损失符合表9耐久性试验后压力损失的要求；

d) 密封性符合7.2.1的要求。

————————————————

- 要求D.2.1.2代替7.11。