JJG289-2005《表层水温表》修订

（不确定度评定）

国家海洋局东海标准计量中心

二零一八年十二月

表层水温表检定结果的不确定度评定报告

1. 适用范围

本报告适用于表层水温表检定结果的不确定度评定。

2. 概述

表层水温表检定所使用的主要计量器具如下：

2.1计量标准器

检定所用的计量标准器见表1。

表1检定所用的计量标准器一览表

| 设备名称 | 测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 二等标准铂电阻温度计及配套电测设备 | （0~419.527）℃ | 电测设备最小分辨率相当于0.001℃，引用修正值后的相对误差应不大于3×10-5 |
| 标准数字温度计 | (-30～+50)℃ | 分辨力：0.01℃ 最大允许误差：±0.05℃ |

2.2主要配套设备

检定所用的主要配套设备见表2。

表2检定所用的主要配套设备一览表

| 配套设备名称 | 测量范围 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 恒温槽 | （-30～+50）℃ | 温度均匀度：±0.02℃ 温度波动度: ±0.04℃/10min |

3检定结果的不确定度评定

3.1 测量模型

（1）

式中：

△t——温度表在检定点的温度示值误差，℃；

t ——温度表在检定点的温度示值，℃；

ts——计量标准器在检定点的标准温度值，经修正后得到，℃。

对式（1）求偏导得灵敏度系数为

注：以SWL1-1型表层水温表检定结果为例说明。

3.2检定结果不确定度来源

a）被检温度表测量重复性引入的不确定度；

b）标准数字温度计引入的不确定度；

c）恒温槽温场均匀性引入的不确定度；

d）恒温槽温场波动度引入的不确定度。

3.3检定结果不确定度分量

3.3.1被检温度表测量重复性引入的不确定度

测量重复性引入的不确定度分量，可以通过在连续条件下测量一组数据列，用不确定度的A类评定方法获得。

测量方法：在装置正常工作条件下，将被测温度表安装于温度检定装置表架上，将标准数字温度计探头也安装于温度检定装置内，开启恒温槽，设定检定点为0℃，当被测温度表在测试点稳定以后开始读数，先读标准值，再读被测值，重复以上过程，连续读取10组读数。所得数据如表10所示。

表3重复性测量数据

| 标准温度值（℃） | 温度表示值（℃） | 示值误差（℃） |
| --- | --- | --- |
| 0.11 | 0.38 | 0.27 |
| 0.11 | 0.38 | 0.27 |
| 0.11 | 0.36 | 0.25 |
| 0.11 | 0.38 | 0.27 |
| 0.10 | 0.38 | 0.28 |
| 0.12 | 0.36 | 0.24 |
| 0.10 | 0.38 | 0.28 |
| 0.11 | 0.38 | 0.27 |
| 0.11 | 0.38 | 0.27 |
| 0.11 | 0.38 | 0.27 |

利用标准差的公式计算：

（2）

式中： ——温度测量重复性，℃；ti —— 温度表在第i次测量的温度示值，℃；——温度表 n次测量的算术平均值，℃；n —— 测量次数（n=10）。

计算得=0.012℃，因此重复性引入的不确定度分量为，=0.012℃。

3.3.2标准数字温度计引入的标准不确定度分量

标准数字温度计的最大允许误差为±0.05℃，则不确定度的半宽为0.05℃，假设服从均匀分布，包含因子k=，标准不确定度 = 0.05/=0.029℃

5.3.3恒温槽温场均匀性引入的标准不确定度分量u(t2)

恒温槽温场均匀性为±0.02℃，则不确定度的半宽为0.02℃，在此区间服从反正弦分布，包含因子k=，标准不确定度为u(t2)= 0.02/=0.014℃

5.3.4恒温槽温场波动度引入的标准不确定度分量u(t3)

恒温槽温场波动度为±0.04℃，则不确定度的半宽为0.04℃，在此区间服从均匀分布，包含因子k=，标准不确定度为u(t3)= 0.04/=0.023℃

3.4 合成标准不确定度

表4 标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 符号 | 标准不确定度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 被检表测量重复性 |  | 0.012 |
| 标准数字温度计最大允许误差 |  | 0.029 |
| 恒温槽均匀性 |  | 0.014 |
| 恒温槽波动度 |  | 0.023 |

标准不确定度汇总表见表4，各分量相互独立，温度检定结果的合成标准不确定度为

uct=u2(tp)+u2（t1）+u2（t2）+u2(t3) =0.042℃       （34）

3.5 扩展不确定度

包含因子取k=2，则扩展标准不确定度为：U=2×=2×0.042℃=0.084℃， k=2。

3.6 测量不确定度报告

在每个检定点各不确定度分量的贡献相同，因此表层水温表检定结果的扩展不确定度为：U=0.1℃，k=2。