中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 289-XXXX

表层水温表

Bucket Thermometer

（征求意见稿）

20 XX-XX-XX发布                          20 XX-XX-XX实施

国家质量监督检验检疫总局发布

JJG289- XXXX

代替JJG289-2005

表层水温表检定规程

Verification Regulation of

Bucket Thermometer

归 口 单 位：全国海洋专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：国家海洋局东海标准计量中心

参与起草单位：国家海洋标准计量中心

国家海洋局南海标准计量中心

本规程委托全国海洋专用计量器具计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

赵秀玲（国家海洋局东海标准计量中心）

朱  虹（国家海洋局东海标准计量中心）

李姝青（国家海洋局东海标准计量中心）

参加起草人：

朱海庆（国家海洋标准计量中心）

索利利（国家海洋标准计量中心）

李  帆（国家海洋局南海标准计量中心）

黄亚飞（国家海洋局南海标准计量中心）

目 录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 术语	1

3.2 计量单位	1

4 概述	1

5 计量性能要求	3

6 通用技术要求	3

6.1外观	3

6.2安全性	4

6.3尺寸和标记	4

7 计量器具控制	4

7.1 检定条件	4

7.2 检定项目	5

7.3 检定方法	5

7.4 检定结果的处理	6

7.5 检定周期	6

附录A  检定记录表参考格式	7

附录B  检定证书/检定结果通知书内页信息参考格式	11

引  言

本规程是对JJG289-2005《表层水温表》的修订。在GB17378.4-2007海洋监测规范 第4部分：海水分析、GB/T14914-2006海滨观测规范、JJG161-2010标准水银温度计、JJG130-2011工作用玻璃液体温度计、HY/T017-1992表层水温表、JJF1094-2002 测量仪器特性评定、JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示等技术文件基础上，结合海洋领域表层水温表使用现状后，确定了本规程的计量性能要求和检定方法。本规程与JJG289-2005相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

—— 增加了引用文件（见2）；

—— 增加术语和计量单位（见3）

—— 修改了计量标准器和主要配套设备要求（见7）

—— 修改了读数要求、增加了示值修正方法等内容（见7）；

—— 修改了检定记录格式（见附录A）

—— 修改了检定证书/检定结果通知书内页信息及格式（见附录B）

历次版本发布情况为：

—— JJG289-2005

表层水温表检定规程

1 范围

本规程适用于表层水温表的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件：

JJG130-2011 工作用玻璃液体温度计

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规程。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 术语

3.1.1全浸式温度计 total-immersion thermometer

当温度计的感温泡和全部感温液柱浸没在感温介质内，且感温液柱上端面和感温介质表面处于同一水平时，才可以正确显示温度示值的玻璃液体温度计。[JJG130-2011 3.13]

注：在实际使用时，全浸式温度计的感温液柱上端面可露出被测介质表面10mm以内，以便于读取示值。

3.1.2露出液柱 exposed-liquid column

温度计在测量过程中，露在被测介质外面的液柱。[JJG130-2011 3.15]

3.2 计量单位

温度单位：摄氏度，符号℃。

4 概述

表层水温表由金属外壳和温度表组成。金属外壳由提环、表管和储水筒构成，其结构如图1所示。温度表由内标式玻璃水银温度计和铜制端帽组成，其结构如图2所示。温度表属于全浸式温度计。

表层水温表的工作原理是将表层水温表放入水中，待其与外部的水达到热平衡之后，迅速地提出水面读数。因储水筒外壳中的水的热容量而保持温度表提出水面后，温度示值不致很快地变化。

表层水温表主要用于测量海洋、湖泊、河流、水库、池塘等表层水温。温度表测量范围为（-5～+40）℃、分度值为0.2℃。温度表可承受50℃温度的骤然变化。（为检定、维修等方便，可以打开表层水温表外壳，方便地取出温度表）

图1 表层水温表外壳                      图2 表层水温表用温度表

1—提环；2—开口销；3—帽头；            1—感温泡；2—鞍形托架；3—刻度板；

4—表管；5—储水筒                       4—外套管；5—毛细管；6—安全泡；

7—出厂编号；8—铜帽；9—金属丝

5 计量性能要求

温度表的示值误差和相邻两检定点修正值之差应符合表1的要求。

表1  计量性能要求

| 检定类别 | 示值误差 | 相邻两检定点修正值之差（10℃区间） |
| --- | --- | --- |
| 首次检定 | ±0.3℃ | ≤0.3℃ |
| 后续检定 | ±0.4℃ | ≤0.3℃ |

6 通用技术要求

6.1外观

6.1.1外壳外观

6.1.1.1新出厂的表层水温表外壳的镀层应光亮平滑，不得有明显划痕、碰伤、气泡、锈蚀和剥落等。

6.1.1.2外壳应完整无损，不得有裂痕、破损与凹陷。

6.1.1.3提环应牢固，不得脱落折损。新出厂的表层水温表顶帽、表管和储水筒应可方便地拆装，温度表可方便地从表管中取出。

6.1.1.4储水桶与表管接口处橡胶圈完整无损，顶帽与温度表顶帽处的弹簧应完整无损，温度表储蓄泡可安全地装到储水筒进水孔以下的位置上。

6.1.2温度表外观

6.1.2.1温度表为内标式温度计，其感温泡、外套管、毛细管应正直、粗细均匀，无影响读数的缺陷和影响使用的裂痕等瑕疵。

6.1.2.2水银必须洁净、明亮、无杂质、液柱不得中断。

6.1.2.3安全泡顶部要封圆，泡内不得有液滴或污物。

6.1.2.4温度表的刻度板应洁白、厚度均匀、平直，无影响读数的划痕、污斑、裂痕。刻线要垂直并对称于刻度板的中心轴线。刻度板稳固地固定在鞍座上，不得弯曲或出现纵向窜动。

6.1.2.5管内要洁净、无杂质和污物，不得出现雾障。

6.1.2.6固定刻度板的金属丝与刻线呈一倾角并捆扎牢固。刻度应完整、准确，不得出现漏刻、错刻。

6.1.2.7毛细管应紧固在刻度板的中央并垂直于刻线，它与刻度板间的距离应不大于1mm，左右偏移不超过最短分度线的四分之一。倒转表身，刻度板不得有轴向位移。

6.1.2.8温度上升时，水银柱界面无跃升、突变现象；温度下降时，水银无粘附现象。

6.2安全性

表层水温表外壳的提环、顶帽、表管和储水筒连结安全可靠，装在外壳中的温度表应安装牢固，感温泡不得接触筒底。

6.3尺寸和标记

6.3.1外壳与温度表外形尺寸如图1、图2所示。

6.3.2温度表按国际实用温标分度，并在刻度板上端标有摄氏度标志“℃”。

6.3.3刻度板的背面应标有名称、型号、制造厂名及出厂编号。

6.3.4标线、字码应清晰完整、准确、着色牢固。

7 计量器具控制

计量器具控制适用于表层水温表的首次检定、后续检定和使用中检查。

7.1 检定条件

7.1.1 计量标准器及配套设备

计量标准器及主要配套设备见表2。

表2计量标准器及主要配套设备一览表

| 器具类型 | 器具名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 标准器 | 二等标准铂电阻温度计及配套电测设备 | 1.测温范围：（0~419.527） ℃ 2.电测设备最小分辨率相当于0.001℃，引用修正值后的相对误差应不大于3×10-5 |
|  | 标准数字温度计 | 1.测量范围：(-30～+50)℃ 2.分辨力：0.01℃ 3.最大允许误差：±0.05℃ |
| 主要配套设备 | 恒温槽 | 1.测量范围：（-30～+50）℃ 2.温场均匀度：水平温差：±0.02℃ 最大温差：±0.02℃ 3.温场波动度: ±0.04℃/10min |
| 注： 1.配备水三相点瓶测量标准铂电阻水三相点值。 2.配备读数装置用于温度表读数，读数装置的放大倍数应在5倍以上，可调水平。 3.配备钢直尺测量温度表间距。 |  |  |

7.1.2 检定环境

检定环境要求如下：

温度：（15~35）℃，相对湿度：不大于80%。

同时应满足标准器和主要配套设备的使用环境要求。

7.2 检定项目

检定项目见表3

表3检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观、安全性 | + | + | + |
| 2 | 尺寸和标记 | + | - | - |
| 3 | 示值误差 | + | + | + |
| 注：“+”表示应检项目，“-”表示可不检项目。 |  |  |  |  |

7.3 检定方法

7.3.1外观、安全性、尺寸和标记检查

用目测的方法，使用钢直尺辅助，检查表层水温表的外观、安全性、尺寸和标记，应符合6.1~6.3的要求。

7.3.2示值误差检定

把表层水温表的外壳卸下，取出温度表进行示值误差检定，检定方法是全浸式。示值误差的检定结果以修正值的形式给出，应符合表1的规定。

7.3.2.1检定点为0℃，10℃，20℃，30℃，40℃。

7.3.2.2将恒温槽的温度调节到预定的温度，达到设定值后，将标准温度计和被检温度表按顺序垂直插入槽内，被检温度表露出液柱高度应不超过10mm。对照检定记录表上的顺序，逐支核对温度表的出厂编号和顺序。检定记录格式见附录A中的表A.1。

7.3.2.3温度表插入槽内稳定5min后开始读数。

7.3.2.4通过读数装置读数，视线应于温度表感温液柱上端面保持在同一水平。

7.3.2.5读数要迅速、准确、时间间隔要均匀，估读到分度值的十分之一。

7.3.2.6读数时只读偏差值（水银柱端面离开该检定点的温度刻线的值）。高于标线的为“正”，记录表中不记符号；低于标线的为“负”，记录表中记以“-”号。

7.3.2.7 先读标准温度计示值，再依次读取温度表示值，分别按正、反顺序各读一次，计算标准温度计和温度表的示值平均值。

7.3.2.8温度表的示值误差按下式计算，应符合表1的规定。

∆ti=ti-tis

式中：

∆ti——温度表第i个检定点的示值误差，℃

ti——温度表第i个检定点示值平均值，℃

tis——第i个检定点的示值，由标准温度计示值平均值经修正后求得，℃

7.3.2.9示值误差的相反数为示值修正值，示值修正值应修约到小数点后一位。

7.3.2.10为了便于使用修正值，可根据用户要求用比例内插法求出修正值按0.1℃分配的温度区间，编制修正值应用范围表。

7.3.2.11 标准铂电阻温度计在每次使用完后，应在冻制好的水三相点瓶中使用同一电测设备测量水三相点示值，以新测得的水三相点示值，计算实际温度。

7.3.2.12 温度表不在规定条件下检定（即露出液柱超过10mm）时，按照JJG130-2011附录H的修正公式进行示值修正。

7.4 检定结果的处理

7.4.1经检定合格的，发给检定证书，其内页格式见附录B中的表B.1。

7.4.2经检定不合格的，发给检定结果通知书，并注明不符合项，其内页格式见附录B中的表B.2。

7.5 检定周期

表层水温表首次检定后两年需进行第一次后续检定，以后的检定周期一般不超过3年。当对示值有疑问和经修理或调整后须提前送检。

附录A 
检定记录表参考格式

表 A.1检定记录表

| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 型 号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  | 计量（基）标准 证书编号 |  |  | 有效期至 |  |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  | 检定/校准 证书编号 |  |  | 有效期至 |  |
| 检定时间、地点及其环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间： |  |  |  |  |  |  | 地点： |  |  |  |  |  |  |
| 温度： |  |  |  |  |  |  | 相对湿度： |  |  |  |  |  |  |
| 外观和安全性检查： □ 合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸和标记检查： □ 合格 □不合格 □不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表号 | 标准器编号 |  |  | 被检表编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点 | 标准器读数 |  |  | 被检表读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准修正后 |  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |
| 示值误差 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点 | 标准器读数 |  |  | 被检表读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准修正后 |  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |
| 示值误差 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点 | 标准器读数 |  |  | 被检表读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准修正后 |  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |
| 示值误差 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点 | 标准器读数 |  |  | 被检表读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准修正后 |  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |
| 示值误差 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点 | 标准器读数 |  |  | 被检表读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准修正后 |  |  |  | / |  | / |  | / |  | / |  |  | / |
| 示值误差 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结论： |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号： |  |  |  |  |  |

检定员：                                              核验员：

附录B 
检定证书/检定结果通知书内页信息参考格式

表B.1 检定证书内页信息参考格式（第2页）

| 证书编号：×××× |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次检定所使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准 证书编号 |  | 有效期至 |
| 本次检定所使用的主要计量标准器具 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准 证书编号 |  | 有效期至 |
| 检定地点及其环境条件 |  |  |  |  |  |  |
| 地点： |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度： ℃ |  | 相对湿度： % |  |  | 其他： |  |
| 检定结果： |  |  |  |  |  |  |
| 1、技术指标 2、检定结果 3、结论 |  |  |  |  |  |  |

表B.2 检定结果通知书内页信息参考格式 （第2页）

| 证书编号：×××× |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本次检定所使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量标准 证书编号 |  | 有效期至 |
| 本次检定所使用的主要计量标准器具 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 检定/校准 证书编号 |  | 有效期至 |
| 检定地点及其环境条件 |  |  |  |  |  |  |
| 地点： |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度： ℃ |  | 相对湿度： % |  |  | 其他： |  |
| 检定不合格说明： |  |  |  |  |  |  |