万能试验机计算机数据采集系统评定

编 制 说 明

（报审稿）

起草：钢铁研究总院

审查：全国力值硬度重力计量技术委员会

目    录

1 任务来源	（1）

2 制定依据	（1）

3 主要技术说明	（1）

3.1关于适用范围	（1）

3.2关于引用文件	（1）

3.3关于术语和计量单位	（2）

3.4关于概述	（2）

3.5关于计量特性	（2）

3.6关于校准条件	（3）

3.7关于校准项目和校准方法	（4）

3.8关于校准结果表达	（5）

3.9关于复校时间	（5）

3.10关于附录A	（6）

1  任务来源

根据国家质量监督检验检疫总局国质检量函[2015]146号文，2015年国家计量技术法规文件制、修订计划，由归口单位全国力值硬度重力计量技术委员会组织，主要起草单位钢铁研究总院、湖北省计量测试技术研究院等单位组成《万能试验机计算机数据采集系统评定》起草小组制定本规范。

2  制定依据

本规范依据JJF1071《国家计量校准规范编写规则》给出的规则编写。依据JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》给出的方法，结合本规范制定的校准方法和校准示例对校准结果的测量不确定度进行评定。

本规范的技术要求和校准方法是参照美国标准ASTM E1856-13《万能试验机计算机数据采集系统评价指南》，并结合我国在万能试验机计算机数据采集处理自动化方面的实际情况制定的。规范的主要技术内容与美标ASTM E1856-13一致，并增加了测量不确定度的内容。

3  主要技术说明

3.1  关于适用范围

随着试验技术的不断进步，计算机数据采集系统在万能试验机进行的准静态试验中已广泛的应用，而计算机数据采集系统所测试的材料力学性能，包含了试验系统的力值误差、变形误差及采样速率的影响和软件编制中对试验方法不理解所引起的判别和算法误差等等，它反映的是一个综合误差。

本规范主要适用于万能试验机准静态试验的计算机数据采集系统的校准。

- 3.2  关于引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 34104-2017  金属材料 试验机加载同轴度的检验

# GB/T 13992-2010  金属粘贴式电阻应变计

# JJF 1001-2011    通用计量术语及定义

# JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

# JJF 1071-2010    国家计量校准规范编写规则

ISO 23788:2012(E) 金属材料 疲劳试验机同轴度的校验

- ASTM E1012-14    在拉伸和压缩载荷下试验结构和试样对中校准规范

- 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3.3  关于术语

本规范对校准用到的参数进行了全面的定义，其中序号进行相应。

  - 关于概述

## 本规范采用比较试验的方式评定计算机数据采集系统，其方法是将万能试验机的计算机数据采集系统所获得的基本数据、导出数据与同一台试验机上的绘图记录所得到的结果进行比较（单机比较法），或者与其它试验机所得到的结果进行比较（多机比较法），评价其一致性，以评定计算机数据采集系统试验结果的准确性，以便保证材料试验结果的正确。

  - 关于计量性能

计算机数据采集系统所采集的力值应为1级或优于1级准确度（不应低于同台万能试验机的准确度），引伸计的准确度级别和使用应分别符合JJG762-2007、GB/T12160-2002和GB/T228的规定。

考虑到速率对试验结果有很大影响，增加了位移速率、应力速率和应变速率应符合GB/T 16491-2008、GB/T228和ASTM E8/8M-16a的规定。

如果计算机计算结果与同一试样上手工处理结果相差很小，就可以认为计算机的处理具有一定的准确度。为了评估差异的可接受程度，应测试试样，每一相关性能的差异应在表1所示的范围之内。

由于美标给出的计算方法不合理，且比对结果误差偏大，不适应国内的材料检测标准对万能试验机数据采集系统的要求。因此，将“计算机数据采集系统所得到的试验平均值与手工计算所得到的试验平均值之差，不应超过2%或超过1个标准偏差（取其大值）。”改为“根据每组5个试样计算机数据采集系统得到的结果与人工计算得到结果差值的平均值和标准偏差的最大允许差应满足表1的要求。” 这是校准计算机数据采集系统正确性的综合最终指标。有关校准计算机数据采集系统正确性的指标，在国际标准ISO6892-1：2016 《金属材料 拉伸试验――第1部分：室温拉伸试验》的附录A《计算机控制拉伸试验机使用的建议》中也有表述，具体指标见本文表1。

| 表1 计算机导出和手工处理结果的最大允许差 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | Da |  | Sb |  |
|  | 相对 c | 绝对 c | 相对 c | 绝对 c |
| Rp0.2 | 0.5 % | 2 MPa | 0.35 % | 2 MPa |
| Rp1 | 0.5 % | 2 MPa | 0.35 % | 2 MPa |
| ReH | 1 % | 4 MPa | 0.35 % | 2 MPa |
| ReL | 0.5 % | 2 MPa | 0.35 % | 2 MPa |
| Rm | 0.5 % | 2 MPa | 0.35 % | 2 MPa |
| A |  | 2 % |  | < 2 % |
| a b 式中： Di —第i个试样的手工评估结果(Hi)与计算机评估结果(Ri)之差 (Di = Hi –Ri); n — 同一样品上的相同试样数 ( 5). c 应当考虑相对值和绝对值的取其大值。 |  |  |  |  |

  - 校准条件

3.6.1环境条件

环境温度：10℃～35℃；相对湿度：不大于80%RH。

3.6.2 试样

至少选取5种不同类型试样，代表通常在试验机上进行试验的试样，每种类型的试样应在同一坯料上截取。如果试验机使用的试样少于5种类型，选择所有种类试样。试样类型可以按不同材料（强度水平）、不同尺寸、不同形状或不同试验方法来区分。

3.6.3  试验机示值

试验机上所有显示或指示装置和记录装置（包括试验机原有的和计算机化后的）应按照JJG139-2014、JJG475-2008、JJG1063-2010、JJG762-2007、GB/T16825.1-2008和GB/T12160-2002 进行检定或检验。

3.6.4  频带宽度

所有连接显示装置或记录装置（或两者）的传感器，包括绘图记录装置，均应达到所要求的频带宽度（见附录A的A2章）。

3.7  评定方法

3.7.1  单机比较法

3.7.1.1  本方法用于能通过绘图记录进行人工计算试验结果（导出数据）的试验机。

3.7.1.2  试验机应配置能记录试验过程的绘图装置。绘图装置的记录可由模拟信号源、计算机数据采集系统、或者根据系统记录的基本数据人工产生。

3.7.1.3  每种类型试样至少进行5个试样的试验，同时获取绘图记录和计算机数据采集系统得到的结果。

3.7.1.4  根据绘图记录人工计算与计算机数据采集系统得到的同一试验结果。

3.7.1.5  根据每组5个试样人工计算得到结果与计算机数据采集系统得到的结果差值的平均值和标准偏差的最大允许差应满足表1的要求。

3,7.1.6  若人工计算得到结果与计算机数据采集系统得到结果差值的平均值和标准偏差超过表1的规定，应查找原因，并将其校正。

注：这些平均值之差和标准偏差之差通常是由试验用的材料不同所引起，因而可能需要使用如GB/T228.1的附录M“拉伸试验的精密度－根据实验室间试验方案的结果”方法进行数据的完全统计和评价。

3.7.2  多机比较法

3.7.2.1  除需评定的装有计算机数据采集系统的试验机外，应有两台或两台以上的其它试验机同时参加试验，其它试验机不一定装有计算机数据采集系统。

注：最好使用不同类型的试验机，以至系统的问题不被掩盖。

3.7.2.2  试验机应配置能记录试验过程的绘图装置。绘图装置的记录可由模拟信号源、计算机数据采集系统产生，或者根据系统记录的基本数据人工产生。

3.7.2.3  每种类型试样在参与比较试验的每台试验机上至少进行5个相同试样的试验。

注：如果在所有试验机上都得到较大的标准偏差，则需进行更多试样的试验。

3.7.2.4  每台试验机的试验，由计算机数据采集系统或由绘图装置记录（或两者）获得试验结果。

3.7.2.5  根据绘图记录人工计算与计算机数据采集系统获得的同一试验结果。

3.7.2.6  根据每组5个试样（或大于5个试样）人工计算结果和计算机数据采集系统得到的结果差值的平均值和标准偏差的最大允许差应满足表1的要求。

3.7.2.7  若人工计算得到结果与计算机数据采集系统得到结果差值的平均值和标准偏差超过表1的规定，应查找原因，并将其校正。

注：这些平均值之差和标准偏差之差通常是由试验用的材料不同所引起，因而可能需要使用如GB/T228.1的附录M“拉伸试验的精密度－根据实验室间试验方案的结果”方法进行数据的完全统计和评价。

3.8  评定结果表达

评定结果应以证书或报告的形式给出。其内容见附录D。

3.9  评定时间间隔

使用单位可根据实际使用情况决定评定时间间隔，建议与试验机力值和引伸计检定同时进行。但计算机数据采集系统的硬件和软件更换后，应立即评定。

3.10  附录A

图形A.2进行了修改。拉断曲线应该为下降趋势。