材料试验机同轴度测量结果

不确定度评定方法及实例

（报审稿）

起草：钢铁研究总院

审查：全国力值硬度重力计量技术委员会

目    录

1 引言……………………………………………………………………………………………..1

2 测量方法和数学模型…………………………………………………………………………..1

3 标准不确定度分量………………………………………………………………………….….2

4 合成不确定度…… …………………………………………………………………………....4

5 扩展不确定度……………..………….………………………………………………………..5

6 表达形式…………………..………….………………………………………………………..5

测量不确定度

1  引言

万能试验机计算机数据采集系统是用于材料的拉伸、压缩和弯曲等力学性能测定，其测量不确定度受诸多因素的影响：如材料的均匀性；试样的形状和制备方法；试样的夹持方式；试样的加载同轴度；试样尺寸的测量、引伸计标距、力和变形测定的误差；数据采集速率及试验软件；试验温度、加载速率等等。

上述影响测量不确定度的诸多因素可分为两类：一类是与材料无关的参数，如力、变形（位移）、试样标距和横截面积的测量误差；一类是与材料有关的参数，如材料的均匀性、试验速率（应变速率或应力速率）带来的影响。

在满足GB/T 228等试验条件下，与材料有关的参数其影响因素可控制为最小。本测量不确定度分析主要针对与材料无关的参数，以拉伸试验测定的力学性能为例给出测量不确定度评定与表示。

2  测量方法和数学模型

2.1  测量方法

在材料的拉伸试验中，一般采用圆形截面试样，利用试验机以受控的速率向试样施加拉力，并测量试样拉伸过程中力和变形（或位移），以测定有关性能。如上屈服强度ReH、下屈服强度ReL和抗拉强度R m仅取决于力和试样横截面积的测量误差，而规定塑性延伸强度Rp的测定却取决于力、变形、标距和试样横截面积的测量误差。表1给出GB/T 228规定的测定拉伸试验数据的最大允许测量误差。

表1 GB/T 228规定的拉伸试验数据的最大允许测量误差

| 参 数 | 拉伸性能，误差（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ReH | ReL | Rm | Rp |
| 力 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 变形（位移） | － | － | － | 1 |
| 标距L0 | － | － | － | 1 |
| 横截面积S0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2.2  数学模型

从表B1可以看出Rp的误差因素最多，为了说明问题，以Rp为例建立数学模型。规定塑性延伸强度Rp按式（1）计算：

…………………………… (1)

式中：Rp──塑性延伸率等于规定的引伸计标距百分率时所对应的应力，N/mm2；

Fp──塑性延伸率等于规定的引伸计标距百分率时所对应的力（偏置力），N；

S0──试样的原始横截面积，mm2；

T──试验温度；

──应变速率。

在试验过程中，温度和应变（或应力）速率必须保持在一定限度内。式（1）就是在GB/T 228允许的温度和应变（或应力）速率下，规定塑性延伸强度Rp测量过程的数学模型。

2.3  不确定度计算

在式（1）中，因各输入量彼此独立，根据不确定度传播率，Rp 的不确定度按式（2）计算：

…………………… (2)

则相对标准不确定度：

则相对合成标准不确定度为：

3  标准不确定度分量

影响规定塑性延伸强度Rp测量不确定度的分量包括：力测量不确定度分量uF（包含引伸计系统误差和标距误差影响偏置斜率带来的不确定度分量）；横截面积测量不确定分量us，温度效应修正的不确定度分量uT；应变速率效应修正的不确定度分量。

在JJF1059.1中测量不确定度评定分为两类：A和B类。A类标准不确定度分量的估计方差，是由一系列重复观测值计算得到的，即为统计方差估计值。B类标准不确定度分量的估计方差，则是根据有关信息（包括以前的测量数据和经验、检定证书提供的数据和准确度等级、有关国家标准给出的测量误差等）来评定的，即基于事件发生的可信程度（主观概率或先验概率）通过一个假定的概率密度函数得到的。表1中列出了用于不确定度B类评定的各有关分量的数据。

a) 力标准不确定度

计算机数据采集系统的力值准确度为1级（即1级试验机），力示值误差为±1.0 %，可认为示值出现在±1.0 %范围内的任何处都是等概率的，而落在该范围外的概率基本为零，假设为矩形（均匀）分布。由JJF 1059.1表3可知，所以试验机的B类相对标准不确定度为：

1级试验机（含计算机数据采集系统）又是借助于0.3级标准测力仪进行校准的，该校准源的不确定度为0.3 %，其置信因子为2，故由此引入的B类相对标准不确定度为：

引伸计的准确度为1级，由GB/T 12160表2可知，1级引伸计系统相对误差和标距相对误差均为1.0 %，假设为矩形（均匀）分布。这两个误差都影响Fp的判读（偏置影响），根据实验观测可知由引伸计的准确度影响Fp的判读B类相对标准不确定度为：

。

计算机数据采集系统采集力值时引入的不确定度，与采样速率及系统分辨力有关。在满足附录A最小数据采样速率条件下，根据实验可得到由计算机数据采集系统所引入的B类相对标准不确定度为：

鉴于试验机、标准测力仪、计算机数据采集系统采集力值和引伸计准确度影响Fp这四个不确定度分量彼此无关，所以力测量相对标准不确定度uFr可合成为：

b) 横截面积标准不确定度

根据GB/T228.1规定，测量每个尺寸应精确到±0.5%，横截面积测量误差为±1.0%，这同样是矩形（均匀）分布。由JJF 1059.1表3可知，所以横截面积测量B类相对标准不确定度为：

c) 温度效应与应变速率效应的标准不确定度

在室温下进行试验时，温度效应修正及其所引入的标准不确定度uT可以忽略不计。至于应变（应力）速率效应，其敏感性与被测材料相关，故应变速率效应修正的不确定度分量,暂未列入测量不确定度分析范围。

4  合成标准不确定度

考虑到截面积测量不确定度和偏置力测量不确定度这两个分量之间彼此独立，由此可得Rp的相对合成标准不确定度uRr为：

所以，Rp的合成标准不确定度uR为：

注：在报告合成标准不确定度时，缺少有关自由度信息，这在大量的工业计量和使用工作计量器具进行常规测量的实际场合是经常遇到的，此时可不报告自由度。

5  扩展不确定度

在相对合成标准不确定度确定后，乘以一个包含因子k，即可得到扩展不确定度。根据JJF 1059.1第5章“测量不确定度的报告和表示”可知，在大多数情况下（置信概率为95%）取k = 2，因此Rp的相对扩展不确定度Ur为：

而Rp的扩展不确定度U为：

表2给出了ReH、ReL、Rm、Rp的相对标准不确定度一览表。

表2  ReH、ReL、Rm、Rp的相对标准不确定度一览表

| 项 目 | ReH | ReL | Rm | Rp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验机力示值的相对标准不确定度， | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| 0.3级标准测力仪引入的相对标准不确定度， | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
| 引伸计误差引入的Fp判读不确定度， | － | － | － | 0.6% |
| 计算机数据采集系统引入的不确定度， | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 横截面积测量引入的相对标准不确定度， | 0.58% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| 相对合成标准不确定度，uRr | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 1.1% |
| 置信度95%的包含因子，k | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 相对扩展不确定度，Ur=k·uRr | 1.7%. | 1.7% | 1.7% | 2.1% |

6  表示形式

设试样的标称（名义）直径为10.00mm，Fp0.2为30.64kN，由式( 1 )可求得规定塑性延伸强度Rp0.2为：

Rp0.2的合成标准不确定度uR为：

Rp0.2的扩展不确定度U为：

在报告上述测量不确定度时，可以用以下两种形式之一，例如：