万能试验机计算机数据采集系统的评定

验证报告

（送审稿）

起草：钢铁研究总院

审查：全国力值硬度重力计量技术委员会

1、前言

修订的JJF 1103-201X《万能试验机计算机数据采集系统的评定》中主要技术指标及校准方法有5项：

（1）通道频带宽度；

（2）数据采集速度；

（3）A/D转换位数；

（4）测试系统分辨力；

（5）试验比对结果。

- 试验时间、地点

- 试验时间：2017年07月13日

- 试验地点： 长春

- 试验环境

室温： 23.0℃   相对湿度：40%

- 试验设备及工具

试验设备：电液伺服万能试验机   型号：WAW-300C

- 评定记录及报告

| 系统配置： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System configuration: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算机规格型号 |  |  |  |  |  | 联想-启天B4550-B031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type of computer |  |  |  |  |  | Lenovo QItian B4550-B031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集系统型号 |  |  |  |  |  | T800B-0153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type of system |  |  |  |  |  | T800B-0153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绘图装置型号 |  |  |  |  |  | HP-0065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type of charting apparatus |  |  |  |  |  | HP-0065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件版本 |  |  |  |  |  | 微机控制液压式试验机控制系统 V2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Software version |  |  |  |  |  | V2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传感器-通道频带 |  |  |  |  |  | 通道频带宽度 8.5Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transducer-channel bandwidth |  |  |  |  |  | 8.5Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集速度 |  |  |  |  |  | 50 点/秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date acquisition rate |  |  |  |  |  | 50 points/second |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/D转换位数 |  |  |  |  |  | 满程有效值100万码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A/D conversion digit |  |  |  |  |  | RMS（ 1000000 codes） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试系统分辨率 |  |  |  |  |  | 1/330000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resolution of the test system |  |  |  |  |  | 1/330000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 力值测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300kN量程范围 |  |  |  |  |  | ＜ 1.0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Range: 300kN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 引伸计测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10mm量程范围 |  |  |  |  |  | ＜ 1.0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Range: 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3mm量程内绝对误差 |  |  |  |  |  | ＜ 3.0 µm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Range: 0.3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采用单机比较法进行评定:

根据现场实际情况选择了实验室常用金属试样，按照“GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分 室温试验方法”要求进行试验，试验速度：采用GB/T 228 A224控制。

- 10.5mm x 28.0mm铝板试样，引伸计标距100mm  测试的规定塑性延伸强度Rp0.2数据

| 试样编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机报告结果MPa | 421.0 | 381.0 | 384.5 | 384.9 | 377.7 | 389.82 |
| 人工计算结果MPa | 420.0 | 380.7 | 385.1 | 384.1 | 378.0 | 389.58 |

人工计算结果与计算机报告结果差值的平均值为-0.22 MPa，其相对误差为-0.06%，标准偏差为0.69 MPa。

- 10.5mm x 28.0mm铜板试样，引伸计标距100mm  测试的规定塑性延伸强度Rp0.2数据

| 试样编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机报告结果MPa | 253.8 | 248.6 | 245.9 | 247.0 | 247.5 | 248.57 |
| 人工计算结果MPa | 253.3 | 248.5 | 245.1 | 247.1 | 247.2 | 248.26 |

人工计算结果与计算机报告结果差值的平均值为-0.31 MPa，其相对误差为 -0.12%，标准偏差为0.35 MPa。

- φ20mm钢棒试样，标距100mm  测试抗拉强度Rm的数据

| 试样编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机报告结果MPa | 645.1 | 684.5 | 660.0 | 645.8 | 652.2 | 657.51 |
| 人工计算结果MPa | 645.6 | 684.3 | 659.2 | 645.6 | 652.5 | 657.44 |

人工计算结果与计算机报告结果差值的平均值为-0.07MPa，其相对误差为-0.01%，标准偏差为0.51 MPa。

- φ20mm钢样，标引伸计距100mm  测试下屈服强度ReL数据

| 试样编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机报告结果MPa | 371.1 | 372.0 | 361.3 | 373.2 | 376.5 | 370.83 |
| 人工计算结果MPa | 370.8 | 372.8 | 361.7 | 373.5 | 377.0 | 371.13 |

人工计算结果与计算机报告结果差值的平均值为0.30MPa，其相对误差为0.08%，标准偏差为0.40 MPa。

7、校准结果分析

以上校准包括了主要制订内容的各种情形，上述校准数据具有一定的代表性和说服力，能够证明规范指标的科学性、可行性。