材料试验机同轴度校准规范

编 制 说 明

（报审稿）

起草：钢铁研究总院

审查：全国力值硬度重力计量技术委员会

目    录

1 任务来源	（1）

2 制定依据	（1）

3 主要技术说明	（1）

3.1关于适用范围	（1）

3.2关于引用文件	（1）

3.3关于术语和计量单位	（1）

3.4关于概述	（2）

3.5关于计量特性	（2）

3.6关于校准条件	（2）

3.7关于校准项目和校准方法	（3）

3.8关于校准结果表达	（3）

3.9关于复校时间	（3）

1  任务来源

根据国家质量监督检验检疫总局国质检量函[2015]146号文，2015年国家计量技术法规文件制、修订计划，由归口单位全国力值硬度重力计量技术委员会组织，主要起草单位钢铁研究总院、北京航天计量测试技术研究所等单位组成《材料试验机同轴度校准规范》起草小组制定本规范。

2  制定依据

- 本规范依据JJF1071《国家计量校准规范编写规则》给出的规则编写。依据JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》给出的方法，结合本规范制定的校准方法和校准示例对校准结果的测量不确定度进行评定。

3  主要技术说明

3.1  关于适用范围

- 本规范规定了用几何、引伸计和应变计测量装置校准轴向试验机同轴度的方法。 本规范适用于静态或动态轴向拉力和(或)压力试验机、高温蠕变持久强度试验机、扭转试验机和拉扭或压扭试验机。也可用于非金属材料试验用的同类试验机。

- 3.2  关于引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 34104-2017  金属材料 试验机加载同轴度的检验

# GB/T 13992-2010  金属粘贴式电阻应变计

# JJF 1001-2011    通用计量术语及定义

# JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

# JJF 1071-2010    国家计量校准规范编写规则

ISO 23788:2012(E) 金属材料 疲劳试验机同轴度的校验

- ASTM E1012-14    在拉伸和压缩载荷下试验结构和试样对中校准规范

- 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3.3  关于术语

本规范对校准用到的参数进行了全面的定义，其中平行长度国际标准缺少相应的符号，在规范中增加了相应的符号Lp。

  - 关于概述

# 采用几何、引伸计和应变计测量装置校准材料试验机同轴度。其中引伸计测量装置由对中试样、引伸计、信号调节器和读数单元组成。应变计测量装置由对中传感器、信号调节器和读数单元组成。

  - 关于计量性能

3.5.1 几何法：对于最大试验力不大于5kN的试验机同轴度不应超过Φ2mm。

3.5.2 引伸计法：对于最大试验力大于5kN的试验机同轴度应符合表1的规定。

表1 同轴度最大允许值

| 试验机级别 | 0.5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同轴度最大允许值/% | 12 | 15 | 20 |

3.5.3应变计法：试验机加载同轴度水平应按照表2给定的判据。

表2  加载同轴度分级

| 级别 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 5 |  |  |
| 10 |  |  |
| 20 |  |  |

  - 关于校准条件

3.6.1环境条件

环境温度：10℃～35℃；相对湿度：不大于80%RH。

    - 测量标准及其他设备

3.6.2.1试验机

试验机应具有包含力传感器，信号调节器和读数单元的力测量系统。此系统应满足JJG的要求。

注：1级试验机要求在经检验合格范围内力的示值误差不超过±1％。

3.6.2.2试验机夹头应使对中传感器绕纵轴旋转180°和能以适当小的不同轴偏差重复夹持和定位对中传感器。

3.6.2.3推荐试验机配备调节加载链零件的侧向和角度偏置的装置，同时夹持装置组件数目最小化，以减少机械干扰；试验机侧向刚度尽可能大。

3.6.3对中试样（传感器）

测量中所使用对中试样（传感器）其刚度对同轴度测量有轻微影响，刚度较低，

同轴度测量敏感度较高。优良的对中试样（传感器）应是坚固耐用数年，应采取措施确保两者要求得以适当满足。

3.7 关于校准项目和校准方法

3.7.1利用几何、引伸计和应变计测量装置校准材料试验机同轴度。

## 3.7.2 计量性能校准

规范7.2至7.5给出了具体的校准项目和操作步骤，对各项技术指标作出了详细的规定。

3.8 关于校准结果表达

# 经过校准的材料试验机同轴度发给校准证书，校准结果应至少给出其示值测量结果的不确定度，校准记录的内容及内页格式见附录。

## 3.9 关于复校时间

建议复校时间间隔为 1 年。