材料试验机同轴度测量结果

不确定度评定方法及实例

（报审稿）

起草：钢铁研究总院

审查：全国力值硬度重力计量技术委员会

目    录

1 概述……………………………………………………………………………………………..1

2 评定程序………………………………………………………………………………………..1

3 扩展不确定度U的评定……………………………………………………………………….2

4不确定度估计…………………………………………………………………………………...2

5 测量不确定度要求……………………………………………………………………………..3

材料试验机同轴度测量结果不确定度评定方法及实例

1 概述

1.1  新试验系统交付使用后、在安装新夹头后或系统的加载同轴度性能检查后，至少要按照下列推荐程序进行一次测量不确定的评定。下列的不确定度评定程序符合文献[8]的方法，此处使用的不确定度术语参考该文献。

1.2  被测量（即在试验中被测量的量值）是。

1.3  影响的主要不确定源为如下：

a)  定位和夹持对中传感器使其纵轴线总是在相对于试验机轴线的相同精确位置上的重复性；

b)  对中传感器定位的角度偏差；

c)  应变计和应变测量设备的不确定度。

加载同轴度测量的经验表明，随机来源最重要。在分析中可以引入系统效应（如果未被修正），但它们相对较小，因此在下列的计算中将其略去。

2 标准不确定度u的评定程序

下列程序说明如何估计的标准不确定度。得到的结果可能反映全部随机的综合影响。

所有重复性试验，都必须在名义上等同的试验条件下进行下列程序。因此，全部试验轮次在相同试验系统、相同对中传感器、相同的试验操作者 、连续的顺序、尽可能短的时间完成和不因任何试验机对中调整或其他试验所中断的条件下进行：

  - 进行7.4 c)至7.4 k)；

  - 重复7.4 c)至7.4 k)尽可能多次；

  - 计算的平均值和标准偏差。

在试验轮次之间对中传感器应完全从夹头上卸下，以致使每一轮次试验尽可能代表新的试验。

3 扩展不确定度U的评定

这是A类不确定度。在95％置信水平计算扩展不确定度，按照式（1）计算：

………… （1）

式中：估计的平均值的扩展不确定度；

95％置信水平（假定为-分布）的包含因子；

标准不确定度（等于标准偏差除以）；

试验次数（即样本大小）。

的值可以从下列的-分布表得到。

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12.7 | 4.30 | 3.18 | 2.78 | 2.57 | 2.45 | 2.37 | 2.31 | 2.26 | 2.23 | 2.18 | 2.15 |

|  | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.12 | 2.10 | 2.09 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 1.98 | 1.96 |

表中为自由度，等于。

注：  正如ISO/IEC Guide 98-3和UNCERT手册所推荐，计算和报告95％置信水平的不确定度是日常常规试验、仪器校准中的通常做法。对于其他水平，比如99％，需使用合适的包含因子。

4 不确定度估计

在上述的加载同轴度试验结果的95％置信区间（称为完整的试验结果）可以表达为：

………… （2）

式中为的平均值。

一般，用与测量结果相同的单位和相同有效数位报告扩展不确定度。不确定度估计应与做此估计的平均值一道阐明与包含因子相联系的置信水平。文件的提供应足以允许计算的复制。

5 测量不确定度要求

5.1 最大允许的扩展不确定度应为如下：

加载同轴度级别要求

2级                       4με或平均轴向应变的0.4%，取其较大值；

5级                       10με或平均轴向应变的1.0%，取其较大值；

10级                      20με或平均轴向应变的2.0%，取其较大值；

20级                      40με或平均轴向应变的4.0%，取其较大值。

5.2不应使用测量不确定度确定加载同轴度级别。