JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 75-201X

标准铂铑10-铂热电偶

Standard Platinum- 10%Rhodium/Platinum Thermocouples

201X –XX-XX 发布                  201X –XX-XX 实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

标准铂铑10-铂热电偶检定规程

JJG 75-201X

代替JJG 75-1995

Verification Regulation of Platinum -10%Rhodium /Platinum Thermocouples

归 口 单 位：全国温度计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

参加起草单位：

本规程由全国温度计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

郑玮

参加起草人：

目 录

引  言 	 （II）

1 范围	 (1)

2 引用文献	 (1)

3 定义与术语	 (1)

4 概述	 (1)

5 计量性能要求	 (2)

5.1 热电特性	 (2)

5.2 稳定性	 (2)

5.3 铂极电阻比	 (2)

6 通用技术要求	 (2)

6.1 外观	 (3)

6.2 尺寸	 (3)

7 计量器具控制	 (3)

7. 1 检定条件	 (3)

7. 2 检定项目	 (4)

7. 3 检定方法	(5)

7. 4 检定结果的处理	 (9)

7.5 检定周期	 (9)

附录A  0～1300℃ 温区标准热电偶热电势EMF /mV温度t/℃计算方法	 (10)

附录B  铂铑(10)-铂热电偶热电势-温度参考函数表	 (11)

附录C  检定记录格式	 (13)

附录D  检定证书/检定结果通知书内页格式	 (16)

附录E  套管式标准铂铑(10)-铂热电偶	 (17)

引  言

本规程替代JJG 75-1995 《标准铂铑10-铂热电偶》，用于规范标准铂铑10-铂热电偶的检定工作。

本次修订是以JJG75-1995《标准铂铑10-铂热电偶》为基础，按照JJF 1002-2000 计量检定规程编写规范的要求，梳理了现行标准热电偶检定中存在的问题，参考了国外同类技术规范ASTM e220  <Standard Test Method for Calibration of Thermocouples By Comparison Techniques>, EURAMET cg-8 Calibration of Thermocouples 等对JJG 75-1995版进行修订。与JJG 75-1995相比，除编辑性修改外主要变化如下：

——增加了引言部分；

——增加了术语部分；

——增加对标准热电偶结构的描述

——对热电偶的热电势的要求进行了调整；

——增加了新制热电偶铂极电阻比的技术要求；

——删除了制作热电偶的操作部分；

——调整了部分检定操作方法；

——删除了微差法测量；

——增加了铂极电阻比的测量方法；

——附录中增加了检定结果测量不确定度评定实例；

——附录中增加了套管式标准铂铑10-铂热电偶的内容。

JJF 75-1995 的历次版本发布情况为：

——JJG 75-1982；

——规（G）热- 5 - 1965。

标准铂铑10-铂热电偶检定规程

1 范围

本规程适用于新制造的和使用中的一等、二等标准铂铑10-铂热电偶的首次和后续的检定，以及使用中的检查。

2 引用文献

GB/T 1598-2010 铂铑10-铂热电偶丝、铂铑13-铂热电偶丝、铂铑30-铂铑6热电偶丝

GB/T 16839 热电偶  第1部分：电动势规范和允差

GB/T 5977-1999 电阻温度计用铂丝

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3 定义与术语

3.1 标准铂铑-10铂热电偶Standard Platinum-10%Rhodium/Platinum

主要用在检定中作为温度标准计量器具的铂铑10-铂热电偶。其的正极( SP)为含铑10%的铂铑合金，负极(SN)为纯铂。性能应符合计量技术规范要求。

3.2 铂极电阻比 W(100℃)  Resistant ratio of platinum elementary

热电偶铂电极的电阻比定义为：

W100℃=R100℃R0℃                                                   
  其中R(100℃)、R(0℃)分别为铂电极在温度为100℃和0℃时电阻值。此系数通常与铂极的纯度相关。

4 概述

热电偶是利用赛贝克效应(Seebeck Effect) 来进行温度测量。铂铑10-铂热电偶（以下简称标准热电偶）是热电偶系列中准确度较高，物理、化学性能良好温度计。它在高温下具有很好的抗氧化性，较高的热电势的稳定性和复现性。作为标准计量器具，标准热电偶在(0～1300)℃温区主要用于温度量值传递，也可用于精密测温。

标准热电偶基本结构如图1所示。通常由热电偶电极和双孔陶瓷管构成最基本结构。为了避免电极短路、受外界污染和操作方便通常会在的热电偶裸露的电极部份套上一段塑料绝缘管。为了方便使用，有些标准热电偶，在基本结构上加装了固定的陶瓷外保护套管和手柄以及封装了热电偶参考端并引出了铜导线。其结构和检定方法见附件F

标准热电偶平时应放在无污染、不受机械应力的条件下保存。

标准热电偶按照准确度等级从高到低依次为工作基准、一等、二等。

新制作的热电偶需要进行首次检定合格后，才能当作标准铂铑10-铂热电偶使用。

图1 标准热电偶结构

5 计量性能要求

5.1 热电特性

标准热电偶的温度t/℃与热电势E/mV的对应关系通过测量获得。且在检定定点，其电动势应满足下式要求：

EtCu-10.575≤0.015mV                           (1)

EtAl -5.860-0.37×EtCu -10.575≤0.005mV     (2)

EtZn-3.447-0.11×EtCu-10.575≤0.004mV     (3)

式中EtCu，EtAl 和EtZn分别为此标准热电偶在铜点Cu (1084.62℃)、铝点Al(660.323℃)及锌点Zn( 419.527℃)上热电势的测量值，mV。

5.2 稳定性

热电偶热电特性的保持能力。以热电偶在铜点热电势变化量来表示。

对于首次检定的热电偶，在1100℃炉内进行4h退火，测得退火前后铜点电势值差值的大小不大表1的规定。

对于后续检定的热电偶,本次测量结果铜点电势值与本一周期证书中铜点值差值的大小应不大表1的规定。

对于使用中检查的热电偶,稳定性为热电偶本次测量结果铜点电势值与上本周期证书中铜点值差值的大小不大表1的规定。

经常使用的标准热电偶，应根据使用情况进行必要的使用中检查。 一般每6个月至少进行一次。

表1 稳定性要求                    μV

| 等级 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一等 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
| 二等 | 5.0 | 10.0 | 7.0 |

5.3 铂极电阻比

对于首次检定的标准热电偶其铂极电阻比W(100℃)≥1.3921

6 通用技术要求

6.1 外观

6.1.1电极外观

首次检定的热电偶，电极的线径应均匀，表面平滑、光洁、测量端的焊接点圆滑、端正、光亮、呈球状。

后续检定热电偶，允许电极稍有弯曲，表面略有暗色，但电极上不允许有焊点、裂痕及明显缩径。

6.1.2结构

热电偶电极必须穿入一支清洁的氧化铝含量高于95%的双孔陶瓷管中。双孔陶瓷管不允许断裂。

6.1.3标识

热电偶应带有唯一性编号的标签，以及有效检定证书。

6.2 尺寸

首次检定热电偶的电极直径为0.5-0.05mm,长度不小于1000 mm。后续检定热电偶的电极长度不小于900 mm。

热电偶测量端直径为(1.1～1.3)mm。

双孔陶瓷管外径Φ3～4 mm，孔径Φ0.8～1.0 mm，长度(500～550) mm。

7 计量器具控制

7. 1 检定条件

7.1.1 环境条件

电测设备所在环境应符合相应的技术要求,通常环境温度为（20±5）℃。

实验室其它为环境温度（15～35）℃，相对湿度15%～85%。

实验室高温设备应有触电保护，热电偶清洗过程中应有良好的通风，以避免操作人员安全事故。

7.1.2 计量标准

检定所需要的标准器可以从表中选取

表2  标准器

| 被检热电偶 | 标准器 |  |
| --- | --- | --- |
| 等级 | 等级 | 数量 |
| 一等 | 工作基准 | 3 |
| 二等 | 一等或工作基准 | 2 |

注：通常需要准备一支高一等级或同等级标准热电偶作为使用中检查使用。

7.1.3 检定设备

表3  电测仪表及配套设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电势测量仪表 | 低电势直流电位差计的准确度等级不低于0.01级，步进值为0.1μV。 | 测量热电偶热电势 | 如使用直流数字电压表，其分辨力不低于0.1μV；其校准证书中，100 mV校准点相对示值误差不大于±0.005%. |
| 2 | 多通道转换开关 | 寄生热电势≤0.4μV | 将各通道热电势切换到测量仪表端 |  |
| 3 | 检定炉 | 炉体长约60cm,炉管内径约20mm。检定时，±20 mm长等温区位于炉中心，等温区内温度梯度≤0.4℃/cm。 | 在检定点温度产生等温环境，保证热电偶测量端等温。 | 炉内最高温度点偏离炉中心不得超过20 mm。在炉温最高点±20 mm内，温度梯度≤0.4℃/cm。 |
| 4 | 退火炉 | 工作温度为1100℃。应具有温度为(1100±20)℃的均匀温场，温场的长度不小于400 mm，温场的一端距炉口不大于100 mm。 | 热电偶炉内退火 |  |
| 5 | 通电退火装置 | 热电极通电退火应在一个封闭环境中。该装量配备的交流电流表，量程为(0～20)A。其准确度不低于0.5级。 | 热电偶电极清洗及通电退火。 | 如交流电压波动超过5%，应配备精密交流稳压器。 |
| 6 | 参考端恒温器 | 恒温器插孔深度相同且不低于150mm,玻璃管内径不大于6mm，所有热电偶的参考端和铜导线的接点间相互温差≤0.05℃。 | 保持热电偶参考端温度相等。恒温器温度为0℃。 | 通常使用杜瓦瓶内装入冰水混合物来制作。也可以使用符合要求的电子冰点恒温器。 |
| 7 | 千分尺，直尺 | 最小刻度分别为1μm和1mm | 测量热电偶丝直径和长度 |  |
| 8 | 专用工作台 | 长度不小于1.5米，宽度不小于0.7米。玻璃或易于清洁的工作台面。 | 对热电偶进行操作 |  |

7.1.4 其他材料

直径Φ0.1～Φ0.3 mm细铂丝、双孔陶瓷管，硼砂，分析纯盐酸或硝酸，蒸馏水，无水乙醇。

7. 2 检定项目

热电偶首次检定、后续检定和使用中检查的检定项目见表4

表4  检定项目

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | + | + | - |
| 尺寸 | + | + | - |
| 热电特性 | + | + | - |
| 稳定性 | + | + | + |
| 电阻比 | + | - | - |
| 注： 表中“+”表示应检定，“-”表示不需检定。 |  |  |  |

7. 3 检定方法

检定按照7.2检定项目表规定的项目进行。

7.3.1 外观检查

对被检热电偶的外观、结构和标识进行检查，各项应符合6.1.1、6.1.2和6.1.3的要求。

使用千分尺对热电偶的电极直径和测量端直接进行测量。使用直尺对热电偶电极的长度进行测量，电极的长度为热电偶最短电极的长度。各项应符合6.2的要求。

7.3.2 热电特性

热电特性测量前需要进行清洁和退火工作。对于首次检定的热电偶不必进行清洁和通电退火。对于后续检定的热电偶可根据热电偶清洁程度可以选择进行一般和加强方式。检定前被检热电偶必须进行炉内退火。

7.3.2.1清洁

一般方式：先去掉热电偶上的塑料管，用无水乙醇擦拭电极，并将电极顺直，从双孔陶瓷管抽出。退管前需要在陶瓷管上对热电偶正/负极的孔进行标志。

加强方式：在完成一般方式后，将热电偶电极，卷成直径不小于80 mm的圆圈，浸入约30%（按容积）化学纯的盐酸或硝酸溶液中，常温下浸渍1h或煮沸15 min，此后用蒸镏水清除酸性。

把热电偶挂在通电退火装置中，通入10.5 A电流，使其灼热到1100℃，用化学纯硼砂小块接触电极上端，硼砂熔化后顺电极流下，清洗电极上的污垢，清洗(2～3)次后，关闭电源。待电极冷却后将其放在烧杯中用蒸镏水中煮沸数次，彻底除净电极上的硼砂。

7.3.2.2通电退火

将清洁过的热电偶电极挂在通电退火装置中，通入10.5 A电流，使其在1100℃下退火1h。退火时两电极夹角应尽量小。

退火后将热电偶电极按照正/负标志重新穿入双孔陶瓷管

7.3.2.3炉内退火

将热电偶插入退火炉中，插入深度500mm。测量端处在(1100±20)℃的温场中退火2h。退火后，热电偶随炉冷却至200℃以下取出。

7.3.2.4捆扎

将标准和被检热电偶用铂丝捆扎成一束，总数不超过5支。

用清洁的细铂丝把热电偶的测量端捆扎在一起，测量端应处于同一平面且相互间接触良好。测量端之外的电极不应互相接触。

7.3.2.5装炉

捆扎好的热电偶束同轴地置于检定炉内，测量端置于等温区中心。

7.3.2.6 连接测量电路

热电偶的参考端连接铜测量导线后，一同插入到参考端恒温器。铜导线选用同一轴上截取的单芯纯铜导线。铜导线使用前应去除氧化层，以避免杂散电势的影响。

7.3.2.7测量

标准热电偶测量采用比较法，将作为标准的热电偶的测量端与被检热电偶测量端一同放在高温炉的等温区，在检定点测量标准和被检的热电势，以计算出在检定点温度下被检热电偶的热电势。

测量方法可以使用双极法或同名极法，如需测量铂极电阻比应使用同名极法。

7.3.2.8 检定点

检定在锌(419.527℃)、铝(660.323℃)和铜(1084.62℃)三个固定点温度附近进行。炉温偏离固定点不超过±5℃。

测量从低温向高温逐点进行。

7.3.2.9双极法

测量原理如图2所示。将炉温升到预定的检定点，保持一段时间，使热电偶的测量端达到热平衡，当观测到炉温变化小于0.1℃/min时，即可开始按顺序测量。通过转换开关分别记录标准器与被检热电偶的热电势。记录内容参考附录C

图2 双极法测量原理图

测量二等标准热电偶时，读数顺序如下：

标准→被检1→被检2→被检3→被检4

↓

标准←被检1←被检2←被检3←被检4

测量一等标准热电偶时，读数顺序如下：

标准1→被检1→被检2→被检3→标准2

↓

标准1←被检l←被检2←被检3←标准2

每支热电偶的读数不少于4次。

7.3.2.10同名级法

原理如图3所示。被检热电偶的电极接测量仪器的“+”端子，标准热电偶的电极接测量仪器的“-”端子。当检定炉温度稳定在设定点后，即可开始对热电势进行记录。通过转换开关可以得到标准器与被检热电偶正负极热电势的差值。在整个测量过程中，炉温变化不大于5℃，测量每组电极的热电势不少于2次。记录内容参考附录C。

图3 同名极法测量原理图

7.3.2.11 重复测量

每支被检热电偶至少测量两次。第一次测量后，将热电偶从炉内取出，解开测量端重新捆扎、装炉，进行第二次测量。

7.3.2.12计算

被检热电偶在各固定点上的热电势E被(t)采用下式

进行计算：

E被(t)=E标证(t)+ △e(t)                          (4)

式中：E标证(t) -标准器证书中固定点上的热电势．mV;

△e(t) -测得的被检热电偶和标准器热电势平均值的差值．mV。

双极法测量时：

∆et=E被t-E标t                        (5)

式中：E被t –检定时测得的被检热电偶的热电势的平均值，mV;

E标t -检定时测得的标准热电偶的热电势的平均值，mV。

同名极法分度时：

∆et=ePt-eNt                           (6)

式中：ePt -检定时测得的被检和标准热电偶正极产生的热电势的平均

值，mV：

eNt -检定时测得的被检和标准热电偶负极产生的热电势的平均

值，mV。

测量一等标准热电偶时，被检热电偶用第一支标准器测量得到的热电势为E被1(t)，与用第二支标准器测量得到的热电势为E被2 (t)，当二者差值大小不大于3μV时，取其平均值作为一次分度结果。

对一等，二等标准热电偶在各检定点上两次分度结果的差值量分别不大于3μV、4μV，并取两次分度结果的平均值作为最后分度结果。

一等标准热电偶检定证书给出小数点后4位数，二等标准热电偶给出小数点后3位数。

7.3.2.14 判定

热电特性测量结果，应满足5.1中公式1，2，3的要求。否则不能作为标准热电偶使用。

7.3.3 稳定性

根据热电势特性测量得到的数据，按照表1的要求对热电偶的稳定性进行判定，如满足原证书等级要求判定此项合格，否则给予降等或不能作为标准热电偶使用。

使用中热电偶检查时，稳定性大于原等级规定的数值，则应停止使用。

7.3.4 铂极电阻比

根据热电特性测量中同名极法中在铜点测量的eNtCu，按照下式计算出被检热电偶的铂极电阻比。

W100℃=Ws100℃-0.4×10-4μV×eNtCu         (7)

式中：

Ws100℃为标准器铂极的电阻比；

W100℃为被检热电偶铂极的电阻比；

eNtCu为同名极法测量时，被检热电偶铂极与标准热电偶铂极在铜点比较时所测得的热电势，μV。

铂极电阻比应满足5.3的规定，则判定为此项合格。证书中给出小数点后4位有效数字。

7.3.5实例

例1：用双极法检定时检定一支二等热电偶时，在锌点附近测得热电势的平均值为：

E被tZn=3.4551 mV   E标tZn =3.4536 mV

∆etZn=E被tZn-E标tZn= 3.4551–3.4536=0.0015 mV

由标准热电偶证书中查得：

E标证(tZn)=3.444 mV

所以： E被(tZn)=E标证(tZn)+ △e(tZn) =3.444+0.0015 = 3.4455 mV≈3.446mV

例2：用同名极法检定一支一等热电偶时 ，在铜点附近测得热电势的平均值为：

ePtCu=0.0052 mV    eNtCu=-0.0031 mV

∆etCu=ePtCu-eNtCu  =0.0052 -(-0.0031)=0.0083 mV

由标准热电偶证书中查得：

E标证(tCu)=10.5702 mV

所以：E被(tCu)= E标证(tCu)+ ∆etCu =10.5702+0.0083=10.5785mV

例3：

根据以例2 数据，并查到标准器的铂极的电阻比Ws100℃为1.3923，计算此被检热电偶的铂极电阻比。

根据7式 得到

W100℃=Ws100℃-0.4×10-4μV×eNtCu=1.3923-0.4×10-4μV×(-3.1μV)≈1.3924

7. 4 检定结果的处理

符合本规程5、6所有要求的标准热电偶，发给检定证书。对不符合本规程要求的，发给检定结果通知书。并在检定证书上写明不符合项。

7.5 检定周期

标准热电偶的检定周期为一年。下次送检时必须携带本周期原检定证书，否则不作标准热电偶检定。

附录 A

( 0～1300)℃ 温区标准热电偶热电势EMF /mV温度t/℃计算方法

标准热电偶用比较法在三个固定点检定后，借助铂铑10-铂型热电偶参考函数表和一个差值函数，可以计算出(0～1300)℃温区内标准热电偶的热电势E(t)和温度t之间的关系。

Et=Ert+∆et                        (1)

式中，E(t)是S型热电偶参考函数表中温度为t时的热电势；Δe(t)是标准热电偶的热电势E(t)和铂铑10-铂热电偶参考函数表中的热电势Er(t)的差值；

为了计算方便先求出热电偶在三个固定点锌Zn（419.527）℃，铝Al（660.323）℃和铜Cu（1084.62）℃点的热电势EtZn、EtAl和EtCu与参考函数表的差值∆etZn、∆etAl 和∆etCu

∆etZn=EtZn-3.447mV                         （2）

∆etAl=EtAl-5.850mV                           (3)

∆etCu=EtCu-10.575mV                         (4)

上式中热电势单位均为mV。

对于 (0～419.527)℃范围的计算

∆et=t×∆etZn419.527                       (5)

对于 (419.527～1300)℃范围的温度

∆et=a+b×t+c×t2                                                           (6)

上式系数a,b,c由7，8，9式计算得到。

a=4.47201 ∆etZn-4.45367∆etAl+0.981667∆etCu         (7)

b=-0.0108956 ∆etZn+0.147221 ∆etAl-0.00382685 ∆etCu (8)

c=6.24408×10-6 ∆etZn-9.78770×10-6 ∆etAl

+3.54362×10-6 ∆etCu                                      (9)

这些计算方法会带来误差。对于(0～1084.62)℃范围，计算带来的最大误差为±1μV .对于(1084.62～1300)℃范围，最大误差为±4μV。

附  录 B  铂铑10-铂热电偶热电势-温度参考函数表

温度–电动势关系用分度函数表示，即参考端温度为0℃时EMF（E，单位为mV）表示为温度（t90，单位为℃）的函数。

热电偶的分度函数见式（1），以多项式表示：

（1）

式中：

E——热电势，单位为mV；

t90——ITS–90温度，单位为℃；

ai——多项式第i项的系数；

n ——多项式阶数。

表1 铂铑10-铂热电偶热电势-温度参考函数计算系数表

| 多项式 系数 | 温度范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | –50℃～1064.18℃（n=8） | 1064.18℃～1664.5℃（n=4） | 1645.5℃～1768.1℃（n=4） |
| a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 | 0.000 000 000 00 x 100 5.403 133 086 31x 10-3 1.259 342 897 40 x 10–5 –2.324 779 686 89 x 10–8 3.220 288 230 36 x 10–11 –3.314 651 963 89 x 10–14 2.557 442 517 86 x 10–17 –1.250 688 713 93 x 10–20 2.714 431 761 45 x 10–24 | 1.329 004 440 85 x 100 3.345 093 113 44 x 10-3 6.548 051 928 18 x 10–6 –1.648 562 592 09 x 10–9 1.299 896 051 74 x 10–14 – – – – | 1.466 282 326 36 x 102 –2.584 305 167 52 x 10-1 1.636 935 746 41 x 10–4 –3.304 390 469 87 x 10–8 –9.432 236 906 12 x 10–15 – – – – |

表2 铂铑10-铂热电偶温度-热电势参考函数表

| E/mV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t90/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 0 | 0.000 | 0.055 | 0.113 | 0.173 | 0.235 | 0.299 | 0.365 | 0.433 | 0.502 | 0.573 |
| 100 | 0.646 | 0.720 | 0.795 | 0.872 | 0.950 | 1.029 | 1.110 | 1.191 | 1.273 | 1.357 |
| 200 | 1.441 | 1.526 | 1.612 | 1.698 | 1.786 | 1.874 | 1.962 | 2.052 | 2.141 | 2.232 |
| 300 | 2.323 | 2.415 | 2.507 | 2.599 | 2.692 | 2.786 | 2.880 | 2.974 | 3.069 | 3.164 |
| 400 | 3.259 | 3.355 | 3.451 | 3.548 | 3.645 | 3.742 | 3.840 | 3.938 | 4.036 | 4.134 |
| 500 | 4.233 | 4.332 | 4.432 | 4.532 | 4.632 | 4.732 | 4.833 | 4.934 | 5.035 | 5.137 |
| 600 | 5.239 | 5.341 | 5.443 | 5.546 | 5.649 | 5.753 | 5.857 | 5.961 | 6.065 | 6.170 |
| 700 | 6.275 | 6.381 | 6.486 | 6.593 | 6.699 | 6.806 | 6.913 | 7.020 | 7.128 | 7.236 |
| 800 | 7.345 | 7.454 | 7.563 | 7.673 | 7.783 | 7.893 | 8.003 | 8.114 | 8.226 | 8.337 |
| 900 | 8.449 | 8.562 | 8.674 | 8.787 | 8.900 | 9.014 | 9.128 | 9.242 | 9.357 | 9.472 |
| 1000 | 9.587 | 9.703 | 9.819 | 9.935 | 10.051 | 10.168 | 10.285 | 10.403 | 10.520 | 10.638 |
| 1100 | 10.757 | 10.875 | 10.994 | 11.113 | 11.232 | 11.351 | 11.471 | 11.590 | 11.710 | 11.830 |
| 1200 | 11.951 | 12.071 | 12.191 | 12.312 | 12.433 | 12.554 | 12.675 | 12.796 | 12.917 | 13.038 |
| 1300 | 13.159 | 13.280 | 13.402 | 13.523 | 13.644 | 13.766 | 13.887 | 14.009 | 14.130 | 14.251 |
| 1400 | 14.373 | 14.494 | 14.615 | 14.736 | 14.857 | 14.978 | 15.099 | 15.220 | 15.341 | 15.461 |
| 1500 | 15.582 | 15.702 | 15.822 | 15.942 | 16.062 | 16.182 | 16.301 | 16.420 | 16.539 | 16.658 |
| 1600 | 16.777 | 16.895 | 17.013 | 17.131 | 17.249 | 17.366 | 17.483 | 17.600 | 17.717 | 17.832 |
| 1700 | 17.947 | 18.061 | 18.174 | 18.285 | 18.395 | 18.503 | 18.609 |  |  |  |

表3 铂铑10-铂热电偶温度-热电势率表

| S μV/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t90/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 0 | 5.42 | 5.66 | 5.89 | 6.11 | 6.32 | 6.51 | 6.70 | 6.87 | 7.04 | 7.20 |
| 100 | 7.35 | 7.49 | 7.62 | 7.75 | 7.87 | 7.98 | 8.09 | 8.19 | 8.29 | 8.38 |
| 200 | 8.46 | 8.55 | 8.63 | 8.70 | 8.77 | 8.84 | 8.90 | 8.97 | 9.02 | 9.08 |
| 300 | 9.13 | 9.19 | 9.24 | 9.28 | 9.33 | 9.37 | 9.41 | 9.46 | 9.49 | 9.53 |
| 400 | 9.57 | 9.61 | 9.64 | 9.68 | 9.71 | 9.74 | 9.78 | 9.81 | 9.84 | 9.87 |
| 500 | 9.90 | 9.93 | 9.96 | 9.99 | 10.02 | 10.06 | 10.09 | 10.12 | 10.15 | 10.18 |
| 600 | 10.21 | 10.24 | 10.27 | 10.30 | 10.33 | 10.37 | 10.40 | 10.43 | 10.46 | 10.50 |
| 700 | 10.53 | 10.56 | 10.60 | 10.63 | 10.66 | 10.70 | 10.73 | 10.77 | 10.80 | 10.84 |
| 800 | 10.87 | 10.91 | 10.94 | 10.98 | 11.01 | 11.04 | 11.08 | 11.11 | 11.15 | 11.18 |
| 900 | 11.22 | 11.25 | 11.28 | 11.32 | 11.35 | 11.38 | 11.41 | 11.45 | 11.48 | 11.51 |
| 1000 | 11.54 | 11.57 | 11.60 | 11.64 | 11.67 | 11.70 | 11.73 | 11.76 | 11.80 | 11.81 |
| 1100 | 11.84 | 11.86 | 11.88 | 11.90 | 11.93 | 11.94 | 11.96 | 11.98 | 12.00 | 12.01 |
| 1200 | 12.03 | 12.04 | 12.06 | 12.07 | 12.08 | 12.09 | 12.10 | 12.11 | 12.11 | 12.12 |
| 1300 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.13 |
| 1400 | 12.13 | 12.12 | 12.12 | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| 1500 | 12.04 | 12.02 | 12.01 | 11.99 | 11.97 | 11.95 | 11.94 | 11.92 | 11.89 | 11.87 |
| 1600 | 11.85 | 11.83 | 11.80 | 11.78 | 11.75 | 11.70 | 11.69 | 11.66 | 11.61 | 11.54 |
| 1700 | 11.45 | 11.34 | 11.21 | 11.05 | 10.88 | 10.69 | 10.48 |  |  |  |

附录 C检定记录格式

C.1 双极法原始记录参考格式

| 原始记录编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 标准1 | 被检1 | 被检2 | 被检3 | 被检4 | 标准2 | 备注： |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计算单位：mV |
| 编 号 |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度： ℃ |
| 等 级 |  |  |  |  |  |  |  | 环境湿度： %RH |
| 419.527℃ (锌凝固点) | 第一次 |  |  |  |  |  |  | E标1证 |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三次 |  |  |  |  |  |  | E标2证 |
|  | 第四次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点温度偏离/℃ | 平均值 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | 差 值 |  |  |  |  |  |  | E被1-E被2 |
|  | E被检 | - |  |  |  |  | - |  |
| 660.323℃ (铝凝固点) | 第一次 |  |  |  |  |  |  | E标1证 |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三次 |  |  |  |  |  |  | E标2证 |
|  | 第四次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点温度偏离/℃ | 平均值 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | 差 值 |  |  |  |  |  |  | E被1-E被2 |
|  | E被检 | - |  |  |  |  | - |  |
| 1084.62℃ (铜凝固点) | 第一次 |  |  |  |  |  |  | E标1证 |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三次 |  |  |  |  |  |  | E标2证 |
|  | 第四次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点温度偏离/℃ | 平均值 |  |  |  |  |  |  | - |
|  | 差 值 |  |  |  |  |  |  | E被1-E被2 |
|  | E被检 | - |  |  |  |  | - |  |
| 检定员： |  | 复核员： |  | 日期： |  |  | 第 页 共 页 |  |

C.2 同名极法原始记录参考格式

| 原始记录编号： |  |
| --- | --- |
| 项 目 |  | 被检1 |  |  |  | 被检2 |  |  |  | 备注： |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算单位：mV |  |
| 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境温度： ℃ |  |
| 等 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境湿度： %RH |  |
| 检定点 |  | eP1 | en1 | eP2 | en2 | eP1 | en1 | eP2 | en2 | 标准器 |  |
| 419.527℃ (锌凝固点) | 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准1编号: |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准2编号: |  |
|  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |  | E标1证 |  |
|  | 第四次 |  |  |  |  |  |  |  |  | E标2证 |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  | E标始 |  |
|  | eP-eN |  |  |  |  |  |  |  |  | E标终 |  |
|  | E被1-E被2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 炉温偏差/℃ |  |
|  | E被检 |  |  |  |  |  |  |  |  | 炉温变化/℃ |  |
| 660.323℃ (铝凝固点) | 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  | E标1证 |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  | E标2证 |  |
|  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |  | E标始 |  |
|  | 第四次 |  |  |  |  |  |  |  |  | E标终 |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 炉温偏差/℃ |  |
|  | eP-eN |  |  |  |  |  |  |  |  | 炉温变化/℃ |  |
|  | E被1-E被2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | E被检 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1084.62℃ (铜凝固点) | 第一次 |  |  |  |  |  |  |  |  | E标1证 |  |
|  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |  |  | E标2证 |  |
|  | 第三次 |  |  |  |  |  |  |  |  | E标始 |  |
|  | 第四次 |  |  |  |  |  |  |  |  | E标终 |  |
|  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 炉温偏差/℃ |  |
|  | eP-eN |  |  |  |  |  |  |  |  | 炉温变化/℃ |  |
|  | E被1-E被2 |  |  |  |  |  |  |  |  | W标1(100℃) |  |
|  | E被检 |  |  |  |  |  |  |  |  | W标2(100℃) |  |

| 检定员： | 复核员： | 日期： | 第 页 共 页 |
| --- | --- | --- | --- |

C.3 检定结果整理表参考格式

| 原始记录编号: |  |
| --- | --- |
| 技术依据：JJG75-201X《标准铂铑10-铂热电偶》国家计量检定规程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器及配套设备 |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
| 标准器1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热电势测量仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生 产 厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热 电 势 | 锌 |  | 铝 |  | 铜 |  | 锌 | 铝 | 铜 |  |  | 锌 | 铝 | 铜 |  | 锌 |  | 铝 | 铜 |
| E1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E1-E2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E被证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W(100℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整理员： |  |  |  |  |  | 复核员： |  |  |  | 日期： |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |

附录D 检定证书/检定结果通知书内页格式

D．1 检定证书结果页实例

证书编号XXXXXX-XXXX

t90/℃                          E/mV

419.527

660.323

1084.62

热电偶参考端温度为0℃

检定时请携带此证书

以下空白

第X页 共X页

D．2 检定结果通知书内页格式示例

证书编号XXXXXX-XXXX

t90/℃                          E/mV

419.527

660.323

1084.62

热电偶参考端温度为0℃

说明检定结果不合格项

以下空白

第X页 共X页

附录 E 套管式标准铂铑10-铂热电偶

套管式标准铂铑10-铂热电偶，基本结构如下图 F.1

手柄

热电偶套管

测量端

热电偶电极

冷端套管

热电偶陶瓷保护套管，外径6~8mm,长度不小于510mm.

热电偶测量端距陶瓷管底部距离3~5mm.

如制作和热电偶密封冷端，其套管直径4~6mm.长度不小于180mm.

检定前将陶瓷外保护套管拆去。可参照标准热电偶的检定方法和要求进行操作。

下面三点与标准要求和操作方法有所差异。

7.3.1外观检查中，对陶瓷双孔管的长度的上限适当放宽。

7.3.2热电特性测量中不进行清洁和通电退火。

7.3.2.6 中将被检热电偶冷端与标准器冷端放入同一冰点瓶中，测量线直接连接热电偶引出的铜导线。

检定后重新将热电偶装到外保护管中。

检定合格出具检定证书，不合格给予降等或出具检定结果通知书。

对于陶瓷外保护管可以进行拆卸下来的热电偶可以按照。对于不能拆卸外套管的铂铑10-铂热电偶，不能按照本规程进行检定。