附录E 标准铂铑10-铂热电偶检定结果的测量不确定度评定

E.1  测量方法

将2支工作基准热电偶与1支一等标准铂铑10一铂热电偶捆扎在一起放置在检    定炉温场均匀区中心，待炉温稳定在检定点后，使用数字电压表通过低热电势转换开关分别测量标准热电偶和被检热电偶的热电势。取测量值的平均值作为测量结果。计算得到被检热电偶在检定点的热电势。

E.2  数学模型

热电偶检定是使用比较法进行的。测量时标准热电偶测量端的温度t标 与被检热电偶测量端的温度t被相等。

理想模型为下式（1）。

t标=t被                   （1）

从（1）可以推导（2）式，

Δt标=Δt被                 （2）

因 Δt=∆EtS ，式中S为此温度点下的热电势率(μV/℃)。从而（2）可转换成式（3）

ΔEt标 S1=ΔEt被S2               （3）

标准与被检热电偶的在同样温度下具有相同热电势率，故S1=S2

∆E标t=∆E被t                       （4）

Em标t-E标t=Em被t-E被t        （5）

E被t=E标t+ Em被t-Em标t        （6）

E被(t)―被检热电偶在温度t的热电势值；

E标(t)――标准热电偶检定证书在t的热电势值；

Em被t――检定时被检热电偶的测量值；

Em标t――检定时标准热电偶的测量值。

上式就是我们检定规程中见到的被检热电偶的热电势的计算公式。

为了方便令E被t=V，E标t=V1， Em被t=V2，Em标t=V3

V=V1+V2-V3                            （7）

7式是标准热电偶在理想状态下的数学模型，但是热电偶实际检定中，标准热电偶与热电偶测量端温度不相等，其受检定炉温场均匀性和温度波动度影响。热电偶输出也受到热电偶参考端温度的影响。因此6式可以描述成下式。

Y=V+∆tHJ∙St-∆tCJ∙S0   (8)

式中∆tHJ，∆tCJ分别是标准和被检热电偶热端和冷端的温差，St和S0分别是热电偶在测量端温度为t和0℃时的热电势率。

被检热电偶在检定点温度t的输出的热电势E的测量不确定度,可以简化以下式表示.

uc2=c1uV2+c2u∆tHJ2+c3u∆tCJ2

式中c1=1,c2=St,c3=S0

uc=u12+u22+u32+u42

E.3 标准不确定度评定

主要不确定度来源：标准器不确定度，热电势测量，热电偶参考端，标准和被检测量端温差等。

E.3.1 标准器测量不确定度u1 ，其应包含标准器检定证书给出的测量不确定度u1cer(包含漂移及热电均匀性)以及其测量重复性u1rep。

测量过程中使用了两支标准热电偶值的平均值作为最终测量结果，两个工作基准热电偶具有相同的测量不确定度u1c1= u1c2,可以证明

u1cer=u1c12

根据标准器检定证书，工作基准热电偶在铜点U=0.4℃(k=2.85)，这里面已经考虑了热电偶使用的漂移量和热电均匀性。

故      u1cer=0.4×2=0.28(℃)

在实际测量中进行每一次检定进行4次读数，测量值的极差通常在1uV以内，并且热电偶进行两次检定，取平均值得到最终结果

故u1rep=1.02.06/2=0.34（μV）

E.3.2 热电势测量，应含热电势测量的重复性u2rep，热电测量仪表的测量示值误差u2err，测量仪表的分辨力u2res，测量回路中转换开关带来的寄生热电势u2scn。

E.3.2.1由被检热电偶测量重复性引入的不确定度分量u2rep。在实际测量中进行每一次检定进行4次读数，测量值的极差通常在1uV以内，并且热电偶进行两次检定，取平均值得到最终结果

故u2rep=12.06/2=0.34μV

E.3.2.2热电测量仪表的测量示值误差u2err，按照规程要求，其技术指标满足0.01级。对于20mV量程的电位差计，其最大允许误差为±（20mV×0.01%）=±0.002mV=±2 μV，按均匀分布

u2err=2/3=1.2 （μV）。

注：对于使用数字电压表可按照使用手册，根据读数和所用量程计算最大允许误差，再计算出标准不确定度分量。

E.3.2.3测量仪表的分辨力u2res。测量仪表分辨力引入的不确定度小于测量重复性引入的不确定度，故可忽略不计。

E.3.2.4测量回路中转换开关带来的寄生热电势u2scn。由寄生热电势引入的不确定度分量按均匀分布处理。按规程规定，转换开关寄生热电势不大于0.4μV

u2scn=0.4 /=0.24 (μV)

E.3.3 热电偶参考端温度，标准和被检热电偶参考端偏离0℃，造成的影响u3。根据要求热电偶参考端，需要放入冰点恒温器内，其温度差小于±0.05℃，其不确定度分布符合均匀分布。故：

u3=0.05/=0.028℃

E.3.4标准和被检热电偶测量端所放置的等温环境不理想，而造成的温差，引起的测量结果变化 u4。由检定炉温场不均引入的不确定度分量 u4按均匀分布处理。按规程要求，检定炉应有0.4℃/cm温场，标准和被检热电偶放在在同一截面，通常测量端使用铂丝困扎。但是在安装后和升降温过程依然轴向以及径向的位置差，造成的标准和被检测量端温度差，我们认为最大的差值应该小于0.1℃，其不确定度分布符合均匀分布

u4=0.1/=0.058℃

| 符号 | 来源 | 类型 | 量值 | 分布概率 | 灵敏系数 | 标准不 确定度 （μV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1rep | 标准器测量重复性 | A | 1μV | 正态 | 1 | 0.34 |
| u1cer | 标准热电偶校准 | B | 0.28℃ | 正态 | 11.8℃/μV | 1.2 |
| u2rep | 被检热电势测量重复性 | A | 1μV | 正态 | 1 | 0.34 |
| u2err | 数字表误差 | B | 2μV | 均匀 | 1 | 1.1 |
| u2res | 数字表分辨力 | B | 忽略不计 | / | / | / |
| u2scn | 转换开关寄生热电势 | B | 0.4μV | 均匀 | 1 | 0.24 |
| u3 | 热电偶冷端偏离 | B | 0.05℃ | 均匀 | -5.4℃/μV | 0.27 |
| u4 | 测量端温度温差 | B | 0.2℃ | 均匀 | 11.8℃/μV | 1.37 |

合成标准不确定度uc=2.2μV。

取置信概率Ρ=95%，k=2  U=4.4μV 。

在铜点换算成温度U=0.37℃（k=2）.

测量不确定度评估说明：

- 此测量不确定度评估仅包含了热电势测量部分内容。

- 热电偶热电不均匀性分量没有包含。

- 热电偶使用时，与使用频次和使用温度相关的热电势漂移也应该考虑。

- 对于检定点以外的计算，其公式的准确性也需要考虑。