中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX—XXXX

压力式温度计校准规范

Calibration Specification for Filled System Thermometers

(征求意见稿)

XXXX -XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

国家市场监督管理总局发布

JJF XXXX－XXXX

压力式温度计校准规范

Calibration Specification for Filled System Thermometers

本规范经国家市场监督管理总局××××年××月××日批准，并自××××年××月××日起施行。

| 归 口 单 位： | 全国温度计量技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 天津市计量监督检测科学研究院 |
| 参加起草单位： |  |

本规范由全国温度计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引    言	II

1  范围	1

2  引用文献	1

3  名词术语	1

4  概述	1

5计量特性	2

5.1示值误差	2

5.2示值回差	2

5.3接点动作误差	2

5.4切换差	2

5.5绝缘电阻	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 标准器及配套设备	3

7  校准项目和校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	4

7.3 数据处理	5

8  校准结果	6

9  复校时间间隔	8

附录A 校准记录参考格式	7

附录B 校准证书内页参考格式	9

附录C 示值偏差测量不确定度评定示例	10

引    言

本规范参照了国家计量技术规范JJF1007-2007《温度计量名词术语及定义》和JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》中规定的相关术语、定义和编写规则，测量不确定度的评定参照JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》；本规范采用了JB/T 9259-1999《蒸汽和气体压力式温度计》中的相关定义和技术内容。

本规范代替JJG 310-2002 《压力式温度计》检定规程，与JJG 310-2002相比，除编辑性修改外，主要变化如下：

------增加了引言部分；

------删除了“重复性”的校准要求；

------校准用标准器发生了变化；

------恒温设备技术要求发生了变化；

------简化接点动作误差的校准要求；

------更换了原规程中的计算实例；

------附录部分更换了示值误差校准的不确定度评定示例。

压力式温度计校准规范

1  范围

本规范适用于测量范围在（-30~+200）℃的圆形标度蒸汽压力式温度计、测量范围在（-80~+600）℃的圆形标度气体压力式温度计、测量范围在（-50~+250）℃的液体压力式温度计及电接点压力式温度计（机械电接点装置）计量性能的校准。

2  引用文献

JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

JB/T 9295-1999 《蒸汽和气体压力式温度计》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  名词术语

JJF1001-2011、JJF1007-2007界定的及以下术语和定义适合于本规范。

3.1 蒸汽压力式温度计

感温系统部分充有蒸发液体（感温介质）的压力式温度计。

3.2 气体压力式温度计

感温液体系统中全部充有气体（感温介质）的压力式温度计。

3.3 液体压力式温度计

感温系统中全部充有液体（感温介质）的压力式温度计。

3.4 电接点压力式温度计

带有温度控制开关的压力式温度计

3.5 温度控制开关

由温度变化控制其动作的机械开关，机械开关可包括微动开关装置或机械电接点装置等。

4  概述

压力式温度计是依据测温系统内部工作物质的体积或压力随温度变化的原理工作的，如图1所示。仪表测温系统由内部充有感温介质的温包、毛细管和弹性元件组成的封闭系统。测量温度时，将温包插入被测介质中，由于受介质温度的影响，温包内部填充的感温介质体积或压力发生变化，该变化经毛细管传递给弹性元件（如弹簧管），导致弹性元件变形，自由端产生位移，由传动机构带动指针在度盘上指示出温度数值。

图1 压力式温度计典型结构图

5计量特性

5.1示值误差

温度计的最大允许误差与准确度等级、量程之间的关系应符合表1的规定。

表1 准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差(%FS)/℃ | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | ±5.0 |
| 注：蒸汽压力式温度计的准确度等级是指测量范围后2/3部分。 |  |  |  |  |  |

5.2示值回差

温度计的示值回差应不大于最大允许误差的绝对值。

5.3接点动作误差

电接点温度计的接点动作误差应不超过最大允许误差的1.5倍。

5.4接点切换差

电接点温度计，其接点切换差应不大于最大允许误差绝对值的1.5倍。

5.5 绝缘电阻

在环境温度（15~35）℃，相对湿度45%~75%时，电接点温度计的输出端子之间及输出端子与接地端子之间的绝缘电阻不小于20MΩ。

6 校准条件

6.1 环境条件

温度：15℃~35℃，相对湿度≤85%；

所用标准器和电测设备工作的环境应符合其相应规定的条件。

6.2 标准器及配套设备

6.2.1标准器

可使用的标准器包括标准水银温度计、二等铂电阻温度计或其他满足准确度要求的设备。标准器的技术性能要求如表2所示。

表2校准用标准器

| 序号 | 设备名称 | 技术性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准水银温度计 | 测量范围：（-60~300）℃ | 也可使用扩展不确定度不大于被检温度计最大允差1/4的 其他设备。 |
| 2 | 二等标准铂电阻温度计及配套电测设备 | - 标准铂电阻温度计的测量范围（-100~0）℃、（0~419.527）℃或（0~660.323）℃； - 电测设备最小分辨力相当于0.001℃，准确度等级不低于0.02级。 |  |

6.2.2 配套设备

配套设备主要包括恒温槽、读数装置和绝缘电阻表。配套设备的技术性能要求如表3所示。

表3校准用配套设备性能指标

| 序号 | 设备名称 | 技术性能 |  |  |  | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温槽 | 温度范围(℃) | 温度均匀性(℃) |  | 温度波动性(℃/10min) | 温度源 |
|  |  |  | 工作区域水平温差 | 工作区域最大温差 |  |  |
|  |  | -80~0 | 0.15 | 0.3 | 0.1 |  |
|  |  | 0~95 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |  |
|  |  | 95~300 | 0.10 | 0.2 | 0.1 |  |
|  |  | 300~600 | 0.20 | 0.4 | 0.5 |  |
| 2 | 读数装置 | 放大倍数5倍以上，水平可调。 |  |  |  | 读标准水银温度计示值 |
| 3 | 绝缘电阻表 | 额定电压为100V或500V，10.0级 |  |  |  | 测量绝缘电阻 |

7  校准项目和校准方法

7.1 校准项目

温度计的校准项目如表4所示。

表4 校准项目列表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 7.2.1 |
| 2 | 示值误差 | 7.2.2 |
| 3 | 示值回差 | 7.2.3 |
| 4 | 接点动作误差 | 7.2.4 |
| 5 | 切换差 | 7.2.5 |
| 6 | 绝缘电阻 | 7.2.6 |
| 注：可根据被校温度计的功能与客户要求选择相应校准项目 |  |  |

7.2 校准方法

7.2.1 外观检查

7.2.1.1温度计度盘上的刻度、数字和其它标志应完整、、准确、且清晰可见。

7.2.1.2温度计各配件装配牢固，不得松动，不得有妨碍读数的缺陷和损伤。

7.2.1.3温度计外观或铭牌上应有计量单位符号℃、制造厂名（或厂标），型号及出厂编号，准确度等级等标识。

7.2.1.4电接点温度计还应在度盘或外壳上标明接点额定功率、接点最高电压、最大工作电流（交流或直流）和接地端子标志“”。

7.2.2 示值误差

校准前温度计表头应垂直安装，表头与温包之间的高度差应不大于1m。校准时温度计的温包必须全部浸没，引长管浸没不得小于管长的1/3~2/3。

7.2.2.1 校准点的选择

温度计的校准点不少于3个，应均匀分布在整个测量范围上，且必须包括测量下限点和上限点。带有负温区的温度计，校准点还应包括0℃。

也可根据用户需要选择校准点，但不得少于3个。

7.2.2.2 示值误差的校准方法

温度计校准时，在正、反两个行程分别向上限或下限方向逐点进行，正反行程误差绝对值较大者即为该温度点的示值误差。测量上、下限温度点时只进行单行程校准。

将标准温度计和被校温度计按规定浸没深度插入恒温槽内，待标准温度计和被校温度计示值稳定后开始读数。读数时，恒温槽偏离校准点的温度不超过±0.5℃（以标准温度计为准），分别记下标准温度计和被校温度计的示值。在读取被校温度计示值时，视线应垂直于度盘，并估读到分度值的1/10。读数过程中，恒温槽温度变化应符合表3相应温度波动性的要求。

电接点温度计进行示值误差校准时，应将其上、下限设定指针分别置于上、下限温度点刻度线以外的位置。

7.2.3 示值回差

温度计示值回差的校准可与示值误差的校准同时进行。在同一校准点上（上限点和下限点除外），正、反行程示值误差差值的绝对值即为温度计的示值回差。

7.2.4 接点动作误差

电接点温度计接点动作误差的校准可在一个设定点上进行，该设定点应在长标度线上，可根据用户的需要进行选择。

将标准温度计和被校温度计插入恒温槽中，并将被校准电接点温度计的接点端子正确连接到信号电路中，使恒温槽迅速控温至设定点附近，待标准温度计和被校温度计示值稳定后，以不大于1.0℃/min的速率改变恒温槽温度，使接点产生接通或断开的切换动作。在动作瞬间，记录标准温度计的示值，即为电接点正行程的上切换值或反行程的下切换值。上、下切换值的平均值为切换中值，其与设定点温度值之差为接点动作误差。

7.2.5 接点切换差

温度计切换差的校准可与接点动作误差的校准同时进行。在同一设定点上，上切换值与下切换值之差的绝对值既为切换差。

7.2.6 绝缘电阻

在环境温度（15~35）℃，相对湿度45%~75%时，电接点温度计的输出端子之间及输出端子与接地端子之间的绝缘电阻不小于20MG。

7.3 数据处理

7.3.1 示值误差的计算

∆t=t-t0

式中， ∆t---温度计的示值误差，℃；

t---被校温度计示值，℃；

t0---标准温度计示值，℃。

若以标准水银温度计为标准器，则

t0=（T+A）

式中，T---标准水银温度计示值，℃；

A---标准水银温度计的修正值，℃。

若以标准铂电阻温度计为标准器，则

t0=t1+Wt0-Wt1(dW/dt)t1

式中，t1---名义温度，℃；

Wt0---温度t0时标准铂电阻温度计的电阻比Rt0/Rtp；

Rt0---温度t0时标准铂电阻温度计的电阻值，Ω；

Rtp---标准铂电阻温度计水三相点的电阻值，Ω；

Wt1---温度t1时标准铂电阻温度计的电阻比R1/Rtp；

(dW/dt)t1---温度t1时标准铂电阻温度计分度表给出的在温度t1时对应的电阻比的变化率，℃-1。

7.3.2接点动作误差的计算

∆tSD=tM-tSD

式中，∆tSD---电接点温度计的接点动作误差，℃；

tSD---电接点温度计的设定点温度，℃；

tM----电接点温度计的切换中值，℃；

tM=(t上+t下)2

式中，t上---电接点温度计的上切换值，℃；

t下---电接点温度计的下切换值，℃。

8  校准结果

经校准的温度计出具校准证书，校准证书应符合JJF1071-2010中5.12的要求，参照附录B给出校准项目名称、测量值以及其扩展不确定度。

9  复校时间间隔

建议温度计的复校时间间隔为一年。

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者和仪器本身质量等诸多因素决定，因此送检单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

压力式温度计校准记录参考格式

| 证书编号： |  |  |  |  |  | 出厂编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位： |  | 生产单位： |  |  |  |  |  |  | 测量范围： |  |  |
| 规格型号： |  | 分度值： |  |  |  |  |  |  | 绝缘电阻： |  |  |
| 外观检查： |  | 环境温度： ℃ |  |  |  |  |  |  | 环境湿度： %RH |  |  |
| 校准温度点（℃） | 示值误差（℃） |  |  |  |  |  |  | 示值回差（℃） |  |  | 示值误差 扩展不确定度U/℃ （k=2） |
|  | 正行程 |  | 反行程 |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |
| 设定点温度 （℃） | 下接点测量值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 接点动作误差 扩展不确定度U/℃ （k=2） |  |
|  | 上切换值 |  |  | 下切换值 |  |  | 接点动作误差 |  |  |  |  |
| 切换中值（℃）： |  |  |  |  |  | 切换差（℃）： |  |  |  |  |  |
| 设定点温度 （℃） | 上接点测量值（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 接点动作误差 扩展不确定度U/℃ （k=2） |  |
|  | 上切换值 |  |  | 下切换值 |  |  | 接点动作误差 |  |  |  |  |
| 切换中值（℃）： |  |  |  |  |  | 切换差（℃）： |  |  |  |  |  |

校准员：                               核验员：                          第  页/共   页

附录B

压力式温度计校准证书内页参考格式

校准结果

| 校准温度点（℃） | 示值误差（℃） | 扩展不确定度U/℃ （k=2） |
| --- | --- | --- |

| 电接点类型 | 设定点温度（℃） | 接点动作误差（℃） | 扩展不确定度U/℃ （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 下接点 |  |  |  |
| 上接点 |  |  |  |

以下空白

附录C

压力式温度计示值偏差测量不确定度评定示例

C.1 概述

依据本校准规范中示值误差的校准方法，将标准水银温度计和被检压力式温度计一起置于恒温槽中，采用比较法进行校准。选择一支测量范围为（0~300）℃、准确度等级为1.5级、分度值为5.0℃的压力式温度计，以300℃校准点为例进行不确定度分析。

C.2 数字模型

y=t-（T+A）

式中：y---压力式温度计在300℃的示值误差；

t---压力式温度计的示值；

T---标准水银温度计的示值；

A---标准水银温度计在300℃的修正值。

C.3 灵敏度系数

C1=∂y∂t=1

C2=∂y∂T=-1

C3=∂y∂A=-1

C.4 标准不确定度评定

C.4.1 输入量t的标准不确定度u(t)的评定

输入量t的标准不确定度的主要来源：

a）被检压力式温度计的示值估读引入的标准不确定度u(t1)，采用B类方法评定。

由于压力式温度计的示值估读到其分度值的1/10，即为0.5℃，区间半宽为0.25℃，按均匀分布处理，包含因子k=3，则标准不确定度为：

ut1=0.25/3=0.15℃

b)被检压力式温度计的示值重复性引入的标准不确定度u(t2)，采用A类方法评定。

对三支测量范围为0~300℃、分度值为5.0℃的压力式温度计在300℃温度点进行10次重复性测量（均在正行程上进行），得到三组示值误差数据，然后分别对每组计算实验标准偏差si分别为：

s1=0.12℃，   s2=0.10℃，   s3=0.10℃

u(t2)= simax=0.12℃

因为，u(t1)和u(t2)是相互独立，互不相关的，所以

ut=u(t1)2+u(t2)2=0.20℃

C.4.2 输入量T的标准不确定度uT的评定

a) 标准水银温度计的示值估读引入的标准不确定度u(T1)，采用B类方法评定。

标准水银温度计的示值应估读到分度值的1/10，即0.01℃，所引入的误差为0.005℃，所以

uT1=0.005/3=0.003℃

因为数值很小，可以忽略不计。

b)恒温槽温度波动引入的标准不确定度u(T2)，采用B类方法评定。

300℃恒温槽的波动性不超过0.1℃/10min，区间半宽为0.05℃，按均匀分布处理，则

uT2=0.05/3=0.03℃

c)恒温槽温场不均匀引入的标准不确定度u(T3)，采用B类方法评定。

恒温槽在300℃的温场均匀性不超过0.2℃，区间半宽为0.1℃，按均匀分布处理，则

uT3=0.1/3=0.06℃

因为，uT2和u(T3)是相互独立，互不关联的。所以，

uT=u(T2)2+u(T3)2=0.07℃

C.4.3 输入量A的标准不确定度uA的评定

a)标准水银温度计修正值引入的标准不确定度u(A1)，采用B类方法评定。

由标准水银温度计的不确定度分析报告可知，在300℃时示值修正值的扩展不确定度为0.06℃，包含因子为k=2，则标准不确定度为：

uA1=0.06/2=0.03℃

b)标准水银温度计在周期内不作零位修正引入的标准不确定度u(A2)，采用B类方法评定。

标准水银温度计在周期内不作零位修正所引入的误差不超过0.06℃，按均匀分布

处理，则：

uA2=0.06/3=0.04℃

因为，uA1和u(A2)是相互独立，互不关联的。所以，

uA=u(A1)2+u(A2)2=0.05℃

C.5合成标准不确定度

标准不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量 |  | 灵敏系数 | 不确定度来源 | 数值（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(t) | (t1) | 1 | 被检示值估读引入的标准不确定度 | 0.15℃ |
|  | u(t2) |  | 被检示值重复性引入的标准不确定度 | 0.12℃ |
| uT | u(T2) | -1 | 恒温槽温度波动性引入的不确定度 | 0.03℃ |
|  | u(T3) |  | 恒温槽温场不均匀引入的不确定度 | 0.06℃ |
| uA | u(A1) | 1 | 水银温度计修正值引入的不确定度 | 0.03℃ |
|  | u(A2) |  | 水银温度计不作零位修正引入的不确定度 | 0.04℃ |

以上分析的各项标准不确定度分量是相互独立、互不相关的，所以其合成标准不确定度为：

uc=c12u2t+c22u2T+c32u2A=0.2℃

C.5扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

U=k×uc=2×0.21=0.5℃