《压力式温度计校准规范》

编 制 说 明

天津市计量监督检测科学研究院

2018年04月

压力式温度计校准规范修订编制说明

- 任务来源

根据国家质量监督检验检疫总局国质检量函[2017]25号文件要求，全国温度计量技术委员会于2017年6月下达了《压力式温度计校准规范》的修订任务，由天津市计量监督检测科学研究院负责起草，参加起草单位有：               。

2、目的和意义

压力式温度计主要包括测量范围为（-20~200）℃的蒸汽式温度计和测量范围为（-80~600）℃的气体式温度计以及完全补偿式液体压力式温度计。该类温度计具有耐震动、易读数、无汞害、价格低廉等优点。被广泛应用于机械、轻纺、制药、食品等生产过程中的温度测量和控制领域，是性能较为全面的机械式测温仪表。

现行版《压力式温度计》检定规程自2003年实施，至今已有15年的时间。随着科学技术的发展，规程中对标准器和配套设备的规定已不符合要求。相关技术指标和计量方法也应进行相应的变更和简化，测量结果不确定度也应根据最新文件和技术指标重新评定。故对现行JJG 310-2002《压力式温度计》检定规程提出修订建议。

3、规范修改内容说明

3.1校准用标准器和配套设备的修改

(1)根据现行规程，更新标准器名称。

JJG 161-2010 《标准水银温度计》检定规程自2011年3月份开始实施，规程中取消了“一等标准水银温度计”和“二等标准水银温度计”的分级，统称为标准水银温度计。《标准水银温度计》规程中规定温度计的测量范围为（-60~300）℃，测温介质包括汞基合金和水银，所以标准汞基温度计属于标准水银温度计，不做单独区分。

(2)取消“标准铜-铜镍热电偶”作为标准器。

根据市场调研和计量技术部门的意见反馈，目前标准铜-铜镍热电偶的使用频率很低，所以取消原规程中标准铜-铜镍热电偶作为标准器，相应去掉0.02级低电势直流电位差计。

(3) 可使用扩展不确定度不大于被检温度计最大允差1/4的其他设备作为测量标准。

随着科学技术水平的发展，高精度的数字温度计、测温仪等具有准确度高、稳定性好等优点，克服了标准水银温度计污染环境，易破损的缺点，被越来越广泛的应用。而且，其计量性能指标能够满足压力式温度计校准工作的要求。结合行业标准，确定该类计量仪器作为标准器的技术指标为扩展不确定度不大于被检温度计最大允差的1/4。

(4)对恒温槽的技术指标做出更新和细化。

JJF 1030-2011《恒温槽技术性能测试规范》自2011年实施，规范对恒温槽的计量术语和性能指标有了新的规定，“温度均匀性”和“温度波动性”是衡量温槽的主要指标，而原规程中对恒温槽的波动性没有具体的要求，造成配套设备指标的不完善。

随着计量技术的发展，恒温槽的性能指标有了很大的提升。为了提高压力式温度计的计量准确度，结合目前市场标准恒温槽的普遍水平，对恒温设备的技术指标进行更新，具体指标如下表所示：

| 温度范围(℃) | 温度均匀性(℃) |  |  | 温度波动性(℃/10min) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最低指标 | 市场指标 | 参考指标 | 最低指标 | 市场指标 | 参考指标 |
| -80~0 | 0.2 | 0.01 | 0.10 | 0.2 | 0.01 | 0.10 |
| 0~95 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.1 | 0.01 | 0.04 |
| 95~300 | 0.2 | 0.01 | 0.08 | 0.2 | 0.01 | 0.10 |
| 300~500 | 0.4 | 0.08 | 0.20 | 0.4 | 0.08 | 0.20 |

注：参考指标为《工作用玻璃液体温度计》检定规程对恒温槽技术指标的要求。

根据使用需求和市场调研，最终确定恒温槽的技术指标为：

| 温度范围(℃) | 温度均匀性(℃) |  | 温度波动性（℃/10min） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 工作区域水平温差 | 工作区域最大温差 |  |
| -80~0 | 0.15 | 0.3 | 0.1 |
| 0~95 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 95~300 | 0.10 | 0.2 | 0.1 |
| 300~600 | 0.20 | 0.4 | 0.5 |

3.2校准方法的改进和简化

(1)取消“重复性”的校准要求

根据行业标准JB/T 9259-1999的规定，压力式温度计在出厂检验时，需要考察该项性能指标。现行《压力式温度计》检定规程中规定，首次检定中只对该项计量特性进行首次检定，后续和使用中可以不检定。同时，结合计量技术部门的意见反馈，在修订的校准规范中去除对该项计量特性的要求和校准方法的描述。

（2）优化校准方法，缩小校准过程中恒温槽实际温度偏离校准点的程度

恒温槽偏离校准点的温度过大，会削弱校准点选择的意义，降低校准数据的应用价值，现行规程“标准水银温度计”、“工作用玻璃液体温度计”、“工业铂、铜热电阻温度计”中对恒温槽偏离检定温度控制在±0.2℃。结合市场上恒温槽的控温精度，确定“读数的时候，恒温槽的实际温度偏离校准点的温度不得超过±0.2℃”。

（2）简化设定点误差的校准要求

电接点压力式温度计在工业控制中的应用十分广泛，其设定点误差的校准是该类仪表重要的考核指标之一。现行规程中规定，设定点误差在量程的10%、50%和90%的设定点上进行。根据计量检定部门的反馈，设定点误差的校准需要缓慢控制恒温槽的升、降温，工作效率极低。为了提高工作效率，体现校准规范的灵活性，同时保证设定点误差校准的可靠性，校准规范建议只在一个设定点上进行校准，该设定点可根据客户的要求设定。

（3）进行电接点设定点误差校准时，恒温槽温度变化不超过1.0℃/10min。

压力式温度计的热响应时间较大，恒温槽的温度变化太快时，压力式温度计无法及时准确的感应出所处介质的温度变化，电接点装置也无法及时发生动作，影响设定点误差的测量数据。因此，通过大量试验，考虑到压力式温度计检测元件直径和热响应时间等参数的影响，最终确定恒温槽温度变化不超过1.0℃/10min。

3.3计算公式的修改完善

给出压力式温度计校准过程中使用的计算公式，示值误差计算公式和电接点温度计设定点误差计算公式，便于校准数据的处理和计算。

3.4附录

附录A编写了原始记录参考格式

附录B编写了校准证书内页参考格式

附录C测量不确定度评定，根据现行的标准器和配套设备，对温度计进行测量结果的不确定度评定。