压力式温度计校准规范

试验报告

2018年5月12日

压力式温度计校准规范试验报告

一、概述

根据全国温度委员会下达的任务要求，对《压力式温度计校准规范》进行修订。现根据试验结果和计量部门的意见反馈，对规范的一些操作和参数进行确定和完善。

二、试验内容和结论

1、示值误差试验

为了验证校准规范中规定的如标准器、恒温设备技术指标和操作方法的合理性，进行示值误差的试验。

试验的压力式温度计由杭州浙控科技有限公司生产，共覆盖WTQ-280、WTY-1033和WTZ-280三种型号共计6支温度计。试验选用二等铂电阻温度计（WZPB-2，昆明大方科技）作为标准器，选用恒温水槽（RT3-5A，湖州唯立仪表厂）和恒温油槽（HTS-300A，湖州唯立仪表厂）作为温度源。

1.1 型号为WTY-1033（测温范围：（0~100）℃；准确度等级：2.5；分度值：2.0）的压力式温度计的示值误差试验结果如表1所示。

表1 WTY-1033温度计示值误差试验数据

| 仪器编号 | 校准点 （℃） | 被检数据（℃） |  |  | 不确定度U /℃（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正行程 | 反行程 | 示值误差 |  |
| 2018046001 | 0 | / | +0.4 | +0.4 | 0.14 |
|  | 40 | -0.2 | +0.3 | +0.3 | 0.14 |
|  | 60 | -2.2 | -1.2 | -2.2 | 0.14 |
|  | 100 | 0.0 | / | 0.0 | 0.14 |
| 2018046002 | 0 | / | +0.2 | +0.2 | 0.14 |
|  | 40 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | 0.14 |
|  | 60 | -1.6 | -2.0 | -2.0 | 0.14 |
|  | 100 | -2.2 | / | -2.2 | 0.14 |

WTY-1033温度计示值误差测量结果的扩展不确定度为0.14℃，被检仪表最大允差为±2.5℃，扩展不确定度小于被检最大允差的三分之一。

1.2 型号为WTZ-280（测温范围：（0~120）℃；准确度等级：1.5；分度值：2.0）的压力式温度计的示值误差试验结果如表2所示。

表2 WTZ-280温度计示值误差试验数据

| 仪器编号 | 校准点 （℃） | 被检数据（℃） |  |  | 不确定度U /℃（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正行程 | 反行程 | 示值误差 |  |
| 2018046011 | 0 | / | -2.5 | -2.5 | 0.3 |
|  | 50 | +1.6 | -1.5 | +1.6 | 0.3 |
|  | 150 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 0.3 |
|  | 200 | -1.0 | / | -1.0 | 0.3 |
| 2018046012 | 0 | / | -2.5 | -2.5 | 0.3 |
|  | 50 | +0.8 | +1.4 | +1.4 | 0.3 |
|  | 150 | +0.2 | +0.4 | +0.4 | 0.3 |
|  | 200 | -0.2 | / | -0.2 | 0.3 |

WTY-280温度计示值误差测量结果的扩展不确定度为0.3℃，被检仪表最大允差为±1.8℃，扩展不确定度小于被检最大允差的三分之一。

1.3 型号为WTQ-280（测温范围：（0~200）℃；准确度等级：1.5；分度值：5.0）的压力式温度计的示值误差试验结果如表3所示。

表3 WTQ-280温度计示值误差试验数据

| 仪器编号 | 校准点 （℃） | 被检数据（℃） |  |  | 不确定度U /℃（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正行程 | 反行程 | 示值误差 |  |
| 2018046009 | 0 | / | -0.5 | -0.5 | 0.3 |
|  | 50 | 0.0 | +2.0 | +2.0 | 0.3 |
|  | 150 | -0.5 | +1.0 | +1.0 | 0.3 |
|  | 200 | -2.0 | / | -2.0 | 0.3 |
| 2018046010 | 0 | / | +0.5 | +0.5 | 0.3 |
|  | 50 | -0.6 | +0.5 | -0.6 | 0.3 |
|  | 150 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | 0.3 |
|  | 200 | -2.5 | / | -2.5 | 0.3 |

WTY-280温度计示值误差测量结果的扩展不确定度为0.3℃，被检仪表最大允差为±3.0℃，扩展不确定度小于被检最大允差的三分之一。

综上所述，校准规范中采用的校准方法是合理的，标准器和恒温设备的技术指标符合要求。

2、设定点误差试验

带有电接点的压力式温度计需要进行设定点误差校准。设定点误差的校准中，需要确定恒温槽的温度变化速率，以获得准确的校准结果。为确定恒温槽温度变化速率对设定点误差校准的影响，本试验分别设定恒温槽的温度变化速率为0.5℃/min和1.0℃/min，并对试验结果进行分析，最终确定设定点误差校准的技术条件指标。试验系统如图1和图2所示，试验以二等标准铂电阻（WZPB-2，昆明大方科技）作为标准器，温度源为恒温油槽（CF41-A10，济南长峰国正科技发展有限公司）

图1 实验系统实物图                图2 被校压力温度计

2.1 设定点误差重复性试验

本规范规定设定点误差只进行正、反行程一个循环单次测量。为确定实验次数对设定点误差校准产生的影响，本实验设定恒温槽温度变化速率为1.0℃/min，对电接点压力式温度计（WTZ-288，杭州浙控科技有限公司）进行两次设定点误差试验。试验结果如表4所示：

表4 WTZ-288温度计定点误差重复性试验

| 仪器编号 | 设定点 （℃） | 试验次数 | 实测数据（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上切换值 | 下切换值 | 示值回差 | 设定点误差 |
| 2018046007 | 80 | 1 | 80.0762 | 79.2436 | 0.83 | -0.34 |
|  |  | 2 | 80.2004 | 79.3129 | 0.89 | -0.24 |

如表4所示，结果表明，两次设定点误差的试验结果相差仅为0.1℃，可以忽略不计。因此，为提高校准工作效率，电接点压力式温度计的设定点误差和切换差的校准建议只进行正、反行程一个循环的测量。

3、设定点误差校准技术指标核定试验

设定点误差校准中，主要受恒温槽温度变化速率的影响。本试验通过改变恒温槽的温度变化速率，并对试验结果进行分析，最终确定设定点误差校准时的技术指标参数。

本试验被校温度计由杭州浙控科技有限公司生产，包括型号为WTZ-288（测温范围：（0~120）℃）和WTQ-288（测量范围：（0~120）℃；准确度等级：1.5；分度值：2.0）共3支温度计。试验以二等标准铂电阻为标准器（WZPB-2，昆明大方科技），以升、降温速度可调的恒温油槽（CF41-A10，济南长峰国正科技发展有限公司）为温度源。

型号为WTZ-288（测温范围：（0~120）℃）的两个压力式温度计在恒温槽温度变化速率为0.5℃/min和1.0℃/min时的设定点误差如表5所示。

表5 WTZ-288温度计在不同控温速率时的设定点误差

| 仪器编号 | 设定点 （℃） | 控温速率 ℃/min | 实测数据（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上切换值 | 下切换值 | 切换差 | 设定点误差 |
| 2018046008 | 80 | 0.5 | 79.6001 | 78.5901 | 1.01 | -0.90 |
|  |  | 1.0 | 79.9601 | 78.2701 | 1.69 | -0.88 |
| 2018046007 |  | 0.5 | 80.0184 | 79.4820 | 0.54 | -0.25 |
|  |  | 1.0 | 80.2004 | 79.3129 | 0.89 | -0.24 |

试验结果表明，恒温槽温度变化速率为0.5℃/min和1.0℃/min对于型号为WTZ-288的温度计设定点误差校准的影响可以忽略。恒温槽温度变化速率对于切换差有一定的影响，但两种恒温槽温度变化速率对应的切换差之差的绝对值小于接点切换差最大允许值的1/3（最大允许误差为1.8℃，接点切换差最大允许值为2.7℃）。因此，可以判定恒温槽温度变化速率0.5℃/min和1.0℃/min对切换差的影响可以忽略。鉴于计量工作效率考量，恒温槽温度变化速率应设定为1.0℃/min。

表5给出了型号为WTQ-288压力式温度计（测温范围：（0~200）℃；准确度等级：1.5；分度值：2.0）在恒温槽温度变化速率为0.5℃/min和1.0℃/min时的设定点误差。

表5 WTQ-288温度计在不同控温速率时的设定点误差

| 仪器编号 | 设定点 （℃） | 控温速率 ℃/min | 实测数据（℃） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上切换值 | 下切换值 | 示值回差 | 设定点误差 |
| 2018046006 | 100 | 0.5 | 105.2840 | 101.3742 | 3.91 | 3.33 |
|  |  | 1.0 | 104.7900 | 101.7220 | 3.07 | 3.26 |

试验结果表明，恒温槽温度变化速率为0.5℃/min和1.0℃/min时，WTZ-288的温度计设定点误差分别为3.33℃和3.26℃。因此恒温槽温控变化速率对于WTQ-288设定点误差校准的影响可以忽略。恒温槽温度变化速率对于切换差有一定的影响，但两种恒温槽温度变化速率对应的切换差之差的绝对值小于接点切换差最大允许值的1/3（最大允许误差为3.0℃，接点切换差最大允许值为4.5℃）。因此，可以判定恒温槽温度变化速率0.5℃/min和1.0℃/min对切换差的影响可以忽略。鉴于计量工作效率考量，恒温槽温度变化速率应设定为1.0℃/min。

综上所述，恒温槽温度变化速率为0.5℃/min和1.0℃/min对于电接点压力式温度计设定点误差校准的影响可以忽略。市场上恒温槽温控调节速率范围可以达到0.1℃/min~1.5℃/min，该技术已十分成熟。在保证计量数值可靠的基础上，为兼顾计量工作的效率，规范中规定设定点误差校准时恒温槽温度变化速率应不大于1.0℃/min。