# 《声发射传感器校准规范（互易法）》编制说明

- 任务来源及项目意义

任务来源：国家市场监督管理总局质检量函[2017]25号质检总局计量司关于做好国家计量技术规范制定、修订及宣贯计划有关事项的通知，MTC13中第7项：《声发射传感器校准规范（互易法）》的制定。

该规范由中国计量科学研究院、福建省计量科学研究院等单位共同负责起草。文件要求于2018年4季度报批。根据计划任务书和秘书处的安排，征求意见稿于2018年3季度完成。

声发射传感器是用于测定材料内部因能量释放而产生的弹性波信号，可用于监测压力容器、管道、核电站设备等结构件的服役状态。通常使用的为压电型声发射传感器。美国ASTM已颁布E1106-86(2002) Primary Calibration of Acoustic Emission Sensors，日本提出互易法校准的标准NDIS 2109-2004 Methods for Absolute calibration of Acoustic Emission Transducers by Reciprocity Technique， ISO 12713参照了ASTM E1106，相继也推出了二级校准标准ISO 12714。我国等同采用了ISO 12713和ISO 12714，分别颁布了GB/T 19800－2005 《无损检测 声发射检测换能器的一级校准》和GB/T 19801－2005 《无损检测 声发射检测 声发射传感器的二级校准》，后者对声发射传感器表面波灵敏度的比较法校准做了较详细的规定。

为了进一步规范我国声学计量领域中声发射传感器的校准方法，2012年我国制定发布了JJF 1337-2012《声发射传感器校准规范(比较法)》，但是其中参考传感器自身的溯源问题没有得到彻底解决，中国计量科学研究院随后制定了自编校准规范——声发射传感器校准规范（互易法），互易法作为一种绝对校准方法，可解决传感器的溯源问题；实际上，参照JJF 1337-2012，采用激光测振系统作为参考传感器，理论上也可以解决其溯源问题，但激光测振系统自身的溯源在高频段同样存在问题，高频部分仅是采用电信号对原始多普勒信号进行校准，而非实际的弹性波或者振动信号的严格测量。

鉴于上述情况，申请制定国家声发射传感器校准规范（互易法），解决参考声发射传感器的溯源问题。

- 编制原则

校准规范制定中，主要参考了NDIS 2109-2004 Methods for Absolute calibration of Acoustic Emission Transducers by Reciprocity Technique对互易法测量声发射传感器的测试方法及其要求。

其计量特性主要包括频率响应和灵敏度级最大值等。

- 工作过程

(1) 收集相关资料，包括声发射传感器校准的相关国际标准。

(3) 通过验证试验，测试不同厂家声发射传感器，研究确定校准方法和指标要求。

(4) 2018年6月～8月撰写校准规范，完成实验报告和不确定度评定。

(5) 2018年9月起草组讨论，形成征求意见稿。

- 补充说明

无

《声发射传感器校准规范（互易法）》编制组  2019. 09.17