《声发射传感器校准规范（互易法）》

实验报告及不确定度评定

声发射传感器校准规范（互易法）编制组

2018年9月

目 录

1 实验介绍	3

2 计量特性	4

2.1  频率响应	4

2.2  灵敏度级最大值	4

3 实验结果	4

3.1  频率响应	4

3.2  灵敏度级最大值	15

4 不确定度评定	15

4.1  测量模型	15

4.2  A类不确定度评定	16

4.3  B类不确定度评定	16

4.4  合成标准测量不确定度	16

4.5  扩展测量不确定度	17

5 结论	17

《声发射传感器校准规范（互易法）》实验报告

1 实验介绍

实验目的：验证《声发射传感器校准规范（互易法）》(征求意见稿)的科学合理性。

时间：2018年7月～8月

地点：中国计量科学研究院昌平院区17#

环境条件：温度：（23±5）℃，相对湿度：（60±30) %

实验样品：

样品1：美国声学物理公司 (PAC)，R15，3只

样品2：日本富士，REF-VL，3只

使用仪器包括：

- 数字信号源，Agilent，33220A

- 数字示波器，Tektronix，DPO 7054

- 电流探头，Tektronix，TCP0030

- 功率放大器，PINTEK，HA-205

- 前置放大器，PAC，0/2/4C

- 数字直流电源，ITECH，IT6322

- 试块，自主研制

2 计量特性

2.1  频率响应

传感器的频率响应一般在100 kHz ~ 1 MHz范围以内测定。频率响应值一般在0 dB ~ 120 dB范围内（参考值 1 V/( m·s-1)）。

2.2  灵敏度级最大值

在所测频率范围内，声发射传感器灵敏度级的最大值，通常也给出其对应的频率点。声发射传感器灵敏度级最大值一般在20 dB ~ 120 dB（参考值 1 V/(m·s-1)）。

3 实验结果

图1 声发射传感器校准装置（互易法）

3.1  频率响应

3.1.1  R15表面波/纵波频率响应

首先，选择三个R15声发射传感器作为表面波/纵波频率响应互易法校准的实验样品，序列号分别为DD01、VC83和VC93，其压力场条件下的谐振频率约150 kHz。

对表面波情况，去除传感器表面的附着物，将传感器DD01作为发射换能器，VC83作为接收传感器，放置在试块中间区域，两者中心距离约100 mm，使用油脂类耦合剂进行耦合，对传感器施加不小于9.8 N的压紧力；激励波形为指数上升和指数下降形状的包含若干正弦波形的猝发音（Burst）信号，Burst信号内正弦波的频率为激励信号的频率，包括至少5个周期的波形，声发射传感器通常从100 kHz开始校准。由于压电型声发射换能器通常为几十pF级的电容负载，其等效阻抗较大，信号源直接激励时激励电流过小难以测量，可采用功率放大器增大激励电压。

利用高频电流探头测量发射传感器的激励电流，接收传感器的输出电压采用数字示波器进行采集，分别记录该频率下对应的电流和电压特征值。发射传感器受到电信号激励，通常取激励波形的最大幅值作为电流特征值；接收传感器接收到的直达波，其形状与激励信号类似，提取直达波信号的最大值作为电压特征值。激励电流与接收电压特征值的提取见图2。

调节频率，频率间隔10 kHz，直至完成整个频率范围的激励和接收信号测量。将传感器组合更换为DD01发射-VC93接收，VC83发射-VC93接收，依次重复上述步骤，即可得到覆盖整个频率范围的E12，E13，E23和I12，I13，I23，利用公式(1)计算传感器DD01的灵敏度和频率响应，类似可得其他两个传感器的灵敏度和频率响应。

(1)

(a) 100 kHz                             (b) 300 kHz

图2 激励电流与接收电压特征值的提取

需要说明的是，由于R15传感器在大于500 kHz频段的响应较小，信噪比差，实验中只给出了100 kHz ~ 500 kHz频率范围的校准结果。对DD01六次重复测量的表面波频率响应校准结果如表1所示：

表1 声发射传感器R15-DD01表面波频率响应的互易法校准结果(dB)

| 频率/kHz | 测试1 | 测试2 | 测试3 | 测试4 | 测试5 | 测试6 | 平均值 | 标准 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 67.56 | 67.78 | 67.13 | 67.89 | 67.55 | 67.96 | 67.64 | 0.30 |
| 110 | 66.86 | 66.94 | 66.00 | 66.83 | 66.90 | 66.99 | 66.75 | 0.37 |
| 120 | 66.19 | 66.26 | 65.41 | 66.40 | 66.21 | 66.47 | 66.16 | 0.38 |
| 130 | 65.91 | 66.06 | 65.39 | 65.88 | 66.03 | 66.03 | 65.88 | 0.25 |
| 140 | 65.89 | 66.03 | 64.68 | 65.57 | 65.73 | 65.80 | 65.61 | 0.48 |
| 150 | 65.36 | 65.51 | 64.79 | 65.19 | 65.27 | 65.19 | 65.22 | 0.24 |
| 160 | 64.68 | 65.08 | 63.81 | 64.17 | 64.49 | 64.49 | 64.45 | 0.43 |
| 170 | 63.93 | 63.93 | 63.65 | 63.65 | 63.75 | 63.65 | 63.76 | 0.14 |
| 180 | 63.00 | 63.18 | 62.63 | 62.73 | 62.83 | 62.92 | 62.88 | 0.20 |
| 190 | 61.96 | 62.35 | 61.43 | 62.05 | 62.26 | 62.16 | 62.04 | 0.33 |
| 200 | 60.90 | 61.15 | 60.52 | 61.06 | 61.06 | 61.07 | 60.96 | 0.23 |
| 210 | 59.28 | 59.76 | 59.15 | 59.32 | 59.79 | 59.31 | 59.43 | 0.27 |
| 220 | 57.58 | 57.46 | 56.59 | 57.18 | 57.38 | 57.52 | 57.28 | 0.37 |
| 230 | 56.18 | 56.24 | 55.44 | 56.01 | 56.15 | 56.15 | 56.03 | 0.30 |
| 240 | 55.21 | 55.27 | 54.81 | 55.18 | 55.11 | 55.36 | 55.16 | 0.19 |
| 250 | 55.35 | 55.59 | 54.85 | 55.56 | 55.50 | 55.44 | 55.38 | 0.27 |
| 260 | 55.37 | 55.57 | 54.89 | 55.51 | 55.63 | 55.51 | 55.41 | 0.27 |
| 270 | 55.31 | 55.40 | 54.56 | 55.51 | 55.56 | 55.45 | 55.30 | 0.37 |
| 280 | 54.72 | 54.90 | 54.03 | 54.95 | 55.10 | 55.11 | 54.80 | 0.40 |
| 290 | 54.43 | 54.58 | 53.77 | 54.62 | 54.67 | 54.62 | 54.45 | 0.34 |
| 300 | 54.23 | 54.22 | 53.56 | 54.45 | 54.29 | 54.51 | 54.21 | 0.34 |
| 310 | 54.33 | 54.33 | 53.59 | 54.39 | 54.45 | 54.39 | 54.24 | 0.32 |
| 320 | 54.37 | 54.20 | 53.43 | 54.41 | 54.26 | 54.26 | 54.16 | 0.36 |
| 330 | 54.11 | 54.31 | 53.61 | 54.19 | 54.42 | 54.35 | 54.16 | 0.30 |
| 340 | 54.35 | 54.27 | 53.68 | 54.15 | 54.31 | 54.38 | 54.19 | 0.26 |
| 350 | 54.39 | 54.57 | 53.67 | 54.54 | 54.32 | 54.47 | 54.33 | 0.34 |
| 360 | 54.39 | 54.33 | 53.67 | 54.55 | 54.48 | 54.48 | 54.32 | 0.33 |
| 370 | 54.21 | 54.19 | 53.56 | 54.21 | 54.34 | 54.28 | 54.13 | 0.29 |
| 380 | 54.22 | 54.20 | 53.25 | 54.02 | 54.30 | 54.17 | 54.03 | 0.39 |
| 390 | 54.01 | 54.17 | 53.22 | 54.11 | 54.05 | 54.11 | 53.95 | 0.36 |
| 400 | 53.87 | 53.98 | 53.04 | 53.94 | 54.01 | 53.94 | 53.80 | 0.38 |
| 410 | 53.63 | 53.68 | 53.32 | 53.63 | 53.50 | 53.57 | 53.55 | 0.13 |
| 420 | 53.35 | 53.25 | 52.45 | 53.27 | 53.13 | 53.61 | 53.18 | 0.39 |
| 430 | 52.96 | 53.14 | 51.96 | 53.17 | 53.17 | 53.11 | 52.92 | 0.48 |
| 440 | 52.65 | 52.77 | 51.81 | 52.87 | 52.87 | 52.79 | 52.63 | 0.41 |
| 450 | 52.39 | 52.52 | 51.09 | 52.34 | 52.34 | 52.15 | 52.14 | 0.53 |
| 460 | 52.00 | 51.93 | 50.77 | 52.10 | 52.18 | 51.82 | 51.80 | 0.52 |
| 470 | 51.46 | 51.74 | 50.27 | 51.57 | 51.74 | 51.57 | 51.39 | 0.56 |
| 480 | 50.95 | 51.12 | 49.90 | 51.01 | 51.01 | 51.20 | 50.86 | 0.48 |
| 490 | 50.48 | 50.53 | 49.23 | 50.67 | 50.66 | 50.62 | 50.36 | 0.56 |
| 500 | 50.10 | 50.10 | 48.82 | 50.26 | 50.10 | 50.34 | 49.95 | 0.56 |

之后，对三个传感器的纵波频率响应进行校准。纵波互易校准时，发射传感器置于试块一侧的中心位置，接收传感器置于试块另一侧与发射换能器同轴的位置，对发射换能器施加激励电压，记录激励电流和接收电压，校准过程与表面波互易校准过程相同，计算灵敏度时需要使用纵波互易常数。

取6次重复测量的平均值作为传感器的频率响应，三个R15传感器的表面波/纵波频率响应曲线见图3。

图3 三个R15传感器的表面波/纵波频率响应

3.1.2  REF-VL纵波频率响应

将三个日本富士公司的REF-VL声发射传感器作为纵波频率响应校准的实验样品，序列号分别为0686、0687和0689，纵波校准过程参考上面一节。利用互易法在100 kHz ~ 1 MHz频率范围内对三个传感器的纵波频率响应进行校准，六次重复测量的结果如表2-1至表2-3所示：

表2-1 声发射传感器REF-VL-0686纵波频率响应的互易法校准结果(dB)

| 频率/kHz | 测试1 | 测试2 | 测试3 | 测试4 | 测试5 | 测试6 | 平均值 | 标准 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 51.32 | 51.95 | 51.58 | 51.27 | 51.56 | 51.48 | 51.53 | 0.24 |
| 110 | 50.98 | 51.55 | 51.27 | 50.49 | 51.39 | 51.32 | 51.17 | 0.38 |
| 120 | 48.80 | 49.48 | 49.02 | 48.38 | 49.12 | 49.20 | 49.00 | 0.38 |
| 130 | 50.92 | 51.58 | 51.20 | 50.50 | 51.32 | 51.29 | 51.14 | 0.38 |
| 140 | 50.74 | 51.60 | 50.89 | 50.05 | 51.35 | 51.40 | 51.01 | 0.57 |
| 150 | 52.95 | 53.73 | 53.19 | 52.61 | 53.40 | 53.33 | 53.20 | 0.39 |
| 160 | 53.75 | 54.08 | 53.63 | 52.99 | 53.89 | 53.83 | 53.70 | 0.38 |
| 170 | 52.64 | 53.13 | 52.88 | 52.01 | 53.28 | 53.17 | 52.85 | 0.47 |
| 180 | 52.54 | 53.16 | 52.95 | 52.41 | 53.28 | 52.99 | 52.89 | 0.34 |
| 190 | 51.84 | 52.41 | 52.27 | 51.69 | 52.73 | 52.46 | 52.23 | 0.40 |
| 200 | 52.16 | 52.79 | 51.62 | 52.29 | 52.80 | 52.47 | 52.36 | 0.44 |
| 210 | 52.87 | 53.69 | 53.40 | 52.98 | 54.15 | 53.52 | 53.44 | 0.47 |
| 220 | 53.14 | 54.14 | 53.81 | 53.39 | 54.47 | 53.88 | 53.81 | 0.48 |
| 230 | 53.23 | 54.16 | 53.85 | 53.47 | 54.51 | 53.98 | 53.87 | 0.46 |
| 240 | 52.84 | 53.80 | 53.56 | 53.13 | 54.21 | 53.60 | 53.52 | 0.49 |
| 250 | 51.96 | 52.96 | 52.72 | 52.25 | 53.47 | 52.87 | 52.71 | 0.54 |
| 260 | 51.09 | 52.05 | 52.23 | 51.74 | 52.88 | 52.25 | 52.04 | 0.60 |
| 270 | 52.19 | 53.26 | 53.16 | 52.72 | 53.64 | 53.08 | 53.01 | 0.50 |
| 280 | 52.79 | 53.88 | 53.80 | 53.47 | 54.05 | 53.62 | 53.60 | 0.45 |
| 290 | 52.92 | 53.87 | 53.73 | 53.42 | 54.14 | 53.49 | 53.60 | 0.42 |
| 300 | 52.66 | 53.74 | 53.61 | 53.30 | 53.97 | 53.48 | 53.46 | 0.45 |
| 310 | 52.14 | 53.16 | 53.14 | 52.62 | 53.63 | 53.03 | 52.95 | 0.51 |
| 320 | 51.51 | 52.43 | 53.04 | 51.99 | 52.95 | 52.37 | 52.38 | 0.58 |
| 330 | 51.62 | 52.46 | 52.46 | 51.91 | 52.75 | 52.52 | 52.29 | 0.43 |
| 340 | 51.90 | 52.92 | 52.75 | 52.43 | 53.00 | 52.75 | 52.63 | 0.41 |
| 350 | 52.03 | 53.00 | 52.62 | 52.34 | 52.99 | 52.72 | 52.62 | 0.38 |
| 360 | 51.95 | 52.93 | 52.67 | 52.52 | 52.92 | 52.65 | 52.61 | 0.36 |
| 370 | 51.66 | 52.42 | 52.26 | 52.10 | 52.58 | 52.25 | 52.21 | 0.32 |
| 380 | 51.13 | 51.86 | 51.68 | 51.53 | 51.95 | 51.71 | 51.64 | 0.29 |
| 390 | 50.73 | 51.35 | 51.25 | 50.77 | 51.37 | 51.28 | 51.13 | 0.29 |
| 400 | 50.90 | 51.59 | 51.41 | 51.12 | 51.48 | 51.38 | 51.31 | 0.26 |
| 410 | 51.10 | 51.80 | 51.54 | 51.39 | 51.61 | 51.45 | 51.48 | 0.24 |
| 420 | 51.03 | 51.64 | 51.37 | 51.23 | 51.56 | 51.37 | 51.37 | 0.22 |
| 430 | 50.90 | 51.35 | 51.26 | 51.07 | 51.41 | 51.26 | 51.21 | 0.19 |
| 440 | 50.70 | 50.99 | 51.05 | 50.78 | 51.22 | 51.10 | 50.97 | 0.20 |
| 450 | 50.50 | 50.85 | 50.71 | 50.37 | 50.89 | 50.91 | 50.71 | 0.22 |
| 460 | 50.46 | 50.75 | 50.67 | 50.30 | 50.65 | 50.74 | 50.60 | 0.18 |
| 470 | 50.38 | 50.82 | 50.48 | 50.25 | 50.49 | 50.60 | 50.50 | 0.19 |
| 480 | 50.24 | 50.68 | 50.36 | 50.12 | 50.33 | 50.49 | 50.37 | 0.20 |
| 490 | 50.05 | 50.38 | 50.16 | 50.03 | 50.26 | 50.31 | 50.20 | 0.14 |
| 500 | 50.02 | 50.10 | 49.99 | 49.87 | 50.07 | 50.14 | 50.03 | 0.10 |
| 510 | 49.87 | 49.92 | 49.86 | 49.69 | 49.87 | 50.03 | 49.87 | 0.11 |
| 520 | 49.63 | 49.71 | 49.42 | 49.27 | 49.64 | 49.88 | 49.59 | 0.22 |
| 530 | 49.46 | 49.65 | 49.27 | 49.09 | 49.30 | 49.66 | 49.41 | 0.23 |
| 540 | 49.53 | 49.67 | 49.31 | 49.25 | 49.49 | 49.70 | 49.49 | 0.18 |
| 550 | 49.40 | 49.58 | 49.28 | 49.39 | 49.57 | 49.63 | 49.48 | 0.14 |
| 560 | 49.36 | 49.51 | 49.26 | 49.33 | 49.49 | 49.55 | 49.42 | 0.12 |
| 570 | 49.20 | 49.31 | 49.28 | 49.38 | 49.65 | 49.56 | 49.40 | 0.17 |
| 580 | 49.18 | 49.23 | 49.10 | 49.01 | 49.57 | 49.56 | 49.28 | 0.24 |
| 590 | 49.08 | 49.01 | 49.17 | 49.06 | 49.47 | 49.26 | 49.18 | 0.17 |
| 600 | 48.98 | 48.87 | 49.10 | 48.95 | 49.46 | 49.11 | 49.08 | 0.21 |
| 610 | 48.84 | 48.83 | 49.18 | 48.98 | 49.41 | 48.99 | 49.04 | 0.22 |
| 620 | 48.73 | 48.77 | 49.08 | 48.88 | 49.34 | 48.86 | 48.94 | 0.23 |
| 630 | 48.76 | 48.78 | 48.96 | 48.88 | 49.20 | 48.87 | 48.91 | 0.16 |
| 640 | 48.69 | 48.67 | 48.94 | 48.83 | 49.23 | 48.94 | 48.88 | 0.21 |
| 650 | 48.51 | 48.55 | 48.77 | 48.69 | 49.09 | 48.86 | 48.75 | 0.21 |
| 660 | 48.31 | 48.47 | 48.66 | 48.48 | 48.99 | 48.58 | 48.58 | 0.23 |
| 670 | 48.04 | 48.36 | 48.50 | 48.40 | 48.87 | 48.47 | 48.44 | 0.27 |
| 680 | 47.72 | 48.13 | 48.18 | 48.11 | 48.71 | 48.31 | 48.19 | 0.32 |
| 690 | 47.50 | 47.90 | 47.99 | 47.88 | 48.49 | 48.04 | 47.97 | 0.32 |
| 700 | 47.10 | 47.61 | 47.78 | 47.73 | 48.30 | 47.73 | 47.71 | 0.38 |
| 710 | 46.72 | 47.43 | 47.48 | 47.38 | 47.99 | 47.45 | 47.41 | 0.41 |
| 720 | 46.38 | 47.09 | 47.14 | 47.12 | 47.74 | 47.07 | 47.09 | 0.43 |
| 730 | 45.92 | 46.83 | 46.82 | 46.84 | 47.42 | 46.73 | 46.76 | 0.48 |
| 740 | 45.44 | 46.47 | 46.58 | 46.62 | 47.10 | 46.35 | 46.43 | 0.55 |
| 750 | 45.05 | 46.05 | 46.23 | 46.25 | 46.83 | 46.03 | 46.07 | 0.58 |
| 760 | 44.51 | 45.70 | 45.84 | 45.83 | 46.45 | 45.67 | 45.67 | 0.63 |
| 770 | 44.06 | 45.16 | 45.45 | 45.36 | 46.02 | 45.30 | 45.23 | 0.64 |
| 780 | 43.55 | 44.70 | 45.07 | 44.90 | 45.65 | 44.84 | 44.79 | 0.69 |
| 790 | 43.04 | 44.24 | 44.55 | 44.44 | 45.26 | 44.37 | 44.32 | 0.72 |
| 800 | 42.68 | 43.75 | 44.40 | 44.01 | 44.83 | 43.82 | 43.92 | 0.73 |
| 810 | 42.52 | 43.31 | 43.26 | 43.54 | 44.39 | 43.34 | 43.39 | 0.60 |
| 820 | 42.54 | 42.80 | 43.15 | 43.00 | 43.97 | 42.78 | 43.04 | 0.50 |
| 830 | 42.30 | 42.39 | 43.08 | 43.00 | 43.55 | 42.41 | 42.79 | 0.50 |
| 840 | 42.06 | 41.74 | 42.25 | 42.63 | 43.05 | 41.89 | 42.27 | 0.49 |
| 850 | 41.77 | 41.36 | 41.67 | 42.82 | 42.25 | 42.07 | 41.99 | 0.51 |
| 860 | 42.14 | 41.00 | 41.19 | 42.59 | 41.63 | 42.82 | 41.90 | 0.74 |
| 870 | 42.65 | 40.99 | 41.26 | 42.18 | 42.12 | 43.25 | 42.08 | 0.84 |
| 880 | 43.16 | 41.30 | 41.85 | 42.29 | 42.19 | 43.09 | 42.31 | 0.72 |
| 890 | 43.15 | 41.43 | 42.25 | 42.35 | 42.39 | 42.97 | 42.42 | 0.61 |
| 900 | 43.17 | 41.80 | 42.64 | 42.46 | 42.58 | 42.79 | 42.57 | 0.45 |
| 910 | 43.48 | 42.01 | 42.84 | 42.39 | 42.62 | 42.76 | 42.68 | 0.49 |
| 920 | 42.58 | 41.98 | 43.05 | 42.39 | 42.53 | 42.61 | 42.52 | 0.35 |
| 930 | 42.61 | 42.17 | 43.34 | 42.28 | 42.88 | 42.53 | 42.64 | 0.43 |
| 940 | 42.09 | 42.17 | 43.44 | 42.22 | 42.76 | 42.45 | 42.52 | 0.51 |
| 950 | 41.78 | 42.24 | 43.61 | 42.20 | 42.52 | 42.34 | 42.45 | 0.62 |
| 960 | 41.56 | 41.74 | 43.58 | 42.08 | 42.21 | 42.14 | 42.22 | 0.71 |
| 970 | 41.39 | 41.71 | 43.50 | 42.16 | 41.91 | 42.02 | 42.12 | 0.73 |
| 980 | 41.31 | 41.80 | 43.58 | 42.08 | 41.79 | 42.03 | 42.10 | 0.78 |
| 990 | 40.89 | 41.70 | 43.63 | 41.95 | 41.52 | 41.87 | 41.93 | 0.92 |
| 1000 | 40.72 | 41.68 | 43.53 | 41.93 | 41.32 | 41.71 | 41.82 | 0.94 |

表2-2 声发射传感器REF-VL-0687纵波频率响应的互易法校准结果(dB)

| 频率/kHz | 测试1 | 测试2 | 测试3 | 测试4 | 测试5 | 测试6 | 平均值 | 标准 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 51.52 | 51.87 | 51.75 | 51.25 | 51.93 | 51.97 | 51.72 | 0.28 |
| 110 | 51.19 | 51.78 | 51.48 | 51.28 | 51.66 | 51.70 | 51.52 | 0.24 |
| 120 | 49.32 | 49.83 | 49.52 | 49.14 | 49.81 | 49.90 | 49.59 | 0.31 |
| 130 | 51.44 | 51.95 | 51.63 | 51.43 | 52.00 | 51.90 | 51.73 | 0.26 |
| 140 | 51.35 | 51.79 | 51.58 | 51.14 | 51.58 | 51.50 | 51.49 | 0.22 |
| 150 | 53.45 | 53.69 | 53.51 | 53.17 | 53.56 | 53.58 | 53.49 | 0.18 |
| 160 | 53.48 | 54.18 | 53.98 | 53.67 | 53.95 | 54.00 | 53.88 | 0.25 |
| 170 | 53.12 | 53.65 | 53.39 | 52.94 | 53.11 | 53.34 | 53.26 | 0.25 |
| 180 | 53.21 | 53.59 | 53.29 | 52.64 | 53.13 | 53.52 | 53.23 | 0.34 |
| 190 | 52.51 | 53.02 | 52.65 | 52.11 | 52.49 | 52.78 | 52.59 | 0.31 |
| 200 | 52.58 | 52.91 | 52.86 | 51.95 | 52.65 | 53.10 | 52.68 | 0.40 |
| 210 | 53.48 | 54.12 | 53.97 | 52.73 | 53.32 | 54.10 | 53.62 | 0.55 |
| 220 | 53.81 | 54.39 | 54.32 | 53.07 | 53.81 | 54.55 | 53.99 | 0.55 |
| 230 | 53.87 | 54.52 | 54.38 | 53.21 | 53.90 | 54.64 | 54.09 | 0.53 |
| 240 | 53.49 | 54.17 | 54.01 | 52.90 | 53.47 | 54.24 | 53.71 | 0.52 |
| 250 | 52.60 | 53.46 | 53.20 | 52.13 | 52.68 | 53.46 | 52.92 | 0.54 |
| 260 | 52.02 | 52.89 | 52.69 | 51.56 | 51.99 | 52.95 | 52.35 | 0.57 |
| 270 | 52.72 | 53.63 | 53.56 | 52.40 | 52.98 | 53.75 | 53.17 | 0.55 |
| 280 | 53.04 | 53.84 | 54.06 | 53.04 | 53.49 | 54.29 | 53.63 | 0.53 |
| 290 | 53.07 | 53.90 | 54.06 | 52.98 | 53.47 | 54.23 | 53.62 | 0.53 |
| 300 | 53.03 | 53.86 | 53.89 | 52.82 | 53.49 | 54.12 | 53.54 | 0.52 |
| 310 | 52.46 | 53.21 | 53.23 | 52.29 | 52.86 | 53.53 | 52.93 | 0.48 |
| 320 | 51.74 | 52.62 | 51.93 | 51.61 | 52.18 | 52.73 | 52.14 | 0.46 |
| 330 | 51.81 | 52.73 | 52.52 | 51.77 | 52.38 | 52.73 | 52.32 | 0.43 |
| 340 | 52.20 | 52.90 | 52.78 | 52.12 | 52.77 | 53.05 | 52.64 | 0.38 |
| 350 | 52.33 | 52.88 | 52.66 | 51.95 | 52.86 | 53.16 | 52.64 | 0.44 |
| 360 | 52.22 | 52.76 | 52.72 | 52.15 | 52.70 | 53.01 | 52.59 | 0.34 |
| 370 | 51.81 | 52.46 | 52.35 | 51.86 | 52.28 | 52.60 | 52.23 | 0.32 |
| 380 | 51.25 | 51.86 | 51.80 | 51.34 | 51.68 | 51.96 | 51.65 | 0.29 |
| 390 | 50.89 | 51.35 | 51.19 | 50.90 | 51.18 | 51.35 | 51.14 | 0.21 |
| 400 | 51.08 | 51.46 | 51.37 | 51.09 | 51.40 | 51.62 | 51.34 | 0.21 |
| 410 | 51.27 | 51.47 | 51.54 | 51.26 | 51.59 | 51.78 | 51.49 | 0.20 |
| 420 | 51.19 | 51.41 | 51.46 | 51.29 | 51.48 | 51.61 | 51.41 | 0.15 |
| 430 | 50.89 | 51.34 | 51.16 | 51.13 | 51.27 | 51.37 | 51.19 | 0.18 |
| 440 | 50.76 | 51.23 | 50.98 | 50.98 | 51.12 | 51.14 | 51.04 | 0.17 |
| 450 | 50.63 | 51.08 | 50.96 | 50.82 | 51.05 | 51.04 | 50.93 | 0.17 |
| 460 | 50.60 | 51.06 | 50.81 | 50.80 | 50.99 | 50.94 | 50.87 | 0.17 |
| 470 | 50.56 | 50.82 | 50.78 | 50.82 | 50.95 | 50.84 | 50.80 | 0.13 |
| 480 | 50.41 | 50.64 | 50.60 | 50.77 | 50.85 | 50.71 | 50.66 | 0.15 |
| 490 | 50.34 | 50.63 | 50.57 | 50.71 | 50.78 | 50.56 | 50.60 | 0.15 |
| 500 | 50.18 | 50.48 | 50.36 | 50.49 | 50.67 | 50.42 | 50.43 | 0.16 |
| 510 | 50.06 | 50.34 | 50.32 | 50.50 | 50.47 | 50.25 | 50.32 | 0.16 |
| 520 | 50.06 | 50.18 | 50.16 | 50.21 | 50.36 | 50.01 | 50.16 | 0.12 |
| 530 | 50.04 | 49.97 | 50.00 | 50.14 | 50.20 | 49.91 | 50.04 | 0.11 |
| 540 | 49.88 | 49.86 | 49.89 | 49.98 | 49.99 | 49.89 | 49.92 | 0.06 |
| 550 | 49.89 | 49.99 | 49.86 | 49.90 | 49.95 | 49.94 | 49.92 | 0.05 |
| 560 | 49.89 | 49.93 | 49.75 | 49.78 | 49.82 | 49.81 | 49.83 | 0.07 |
| 570 | 49.66 | 50.06 | 49.70 | 49.62 | 49.80 | 49.81 | 49.78 | 0.16 |
| 580 | 49.60 | 50.11 | 49.71 | 49.54 | 49.55 | 49.63 | 49.69 | 0.21 |
| 590 | 49.43 | 49.89 | 49.43 | 49.30 | 49.37 | 49.63 | 49.51 | 0.22 |
| 600 | 49.23 | 49.92 | 49.34 | 49.19 | 49.30 | 49.54 | 49.42 | 0.27 |
| 610 | 49.07 | 49.78 | 49.06 | 48.94 | 49.02 | 49.49 | 49.23 | 0.33 |
| 620 | 48.92 | 49.57 | 48.97 | 48.83 | 48.93 | 49.36 | 49.10 | 0.30 |
| 630 | 48.76 | 49.45 | 48.81 | 48.66 | 48.83 | 49.19 | 48.95 | 0.30 |
| 640 | 48.60 | 49.27 | 48.70 | 48.44 | 48.62 | 48.92 | 48.76 | 0.30 |
| 650 | 48.50 | 49.10 | 48.63 | 48.27 | 48.52 | 48.79 | 48.64 | 0.28 |
| 660 | 48.36 | 48.89 | 48.54 | 48.07 | 48.36 | 48.75 | 48.50 | 0.30 |
| 670 | 48.18 | 48.76 | 48.57 | 48.02 | 48.19 | 48.58 | 48.38 | 0.29 |
| 680 | 47.94 | 48.70 | 48.34 | 47.73 | 48.02 | 48.53 | 48.21 | 0.37 |
| 690 | 47.70 | 48.47 | 48.18 | 47.50 | 47.85 | 48.34 | 48.01 | 0.38 |
| 700 | 47.40 | 48.35 | 47.90 | 47.16 | 47.63 | 48.20 | 47.77 | 0.46 |
| 710 | 47.13 | 48.05 | 47.62 | 46.93 | 47.32 | 48.02 | 47.51 | 0.46 |
| 720 | 46.73 | 47.78 | 47.36 | 46.63 | 47.03 | 47.73 | 47.21 | 0.49 |
| 730 | 46.26 | 47.43 | 47.05 | 46.22 | 46.65 | 47.46 | 46.85 | 0.55 |
| 740 | 45.92 | 47.21 | 46.76 | 45.84 | 46.31 | 47.19 | 46.54 | 0.61 |
| 750 | 45.45 | 46.92 | 46.46 | 45.49 | 45.99 | 46.93 | 46.21 | 0.67 |
| 760 | 45.05 | 46.59 | 46.16 | 45.02 | 45.65 | 46.61 | 45.85 | 0.72 |
| 770 | 44.57 | 46.33 | 45.85 | 44.75 | 45.33 | 46.15 | 45.50 | 0.73 |
| 780 | 44.18 | 46.11 | 45.43 | 44.32 | 44.99 | 45.88 | 45.15 | 0.80 |
| 790 | 43.80 | 45.77 | 45.18 | 43.89 | 44.52 | 45.52 | 44.78 | 0.84 |
| 800 | 43.67 | 45.42 | 44.43 | 43.39 | 44.05 | 45.23 | 44.37 | 0.82 |
| 810 | 43.56 | 44.95 | 44.71 | 42.96 | 43.63 | 44.81 | 44.10 | 0.83 |
| 820 | 43.49 | 44.53 | 43.91 | 42.53 | 43.10 | 44.38 | 43.66 | 0.77 |
| 830 | 43.32 | 44.05 | 43.88 | 42.42 | 42.64 | 43.93 | 43.37 | 0.70 |
| 840 | 43.14 | 43.76 | 43.01 | 42.04 | 42.15 | 43.54 | 42.94 | 0.71 |
| 850 | 42.87 | 43.07 | 42.58 | 42.15 | 42.02 | 43.26 | 42.66 | 0.50 |
| 860 | 42.56 | 42.41 | 41.96 | 42.52 | 41.64 | 42.73 | 42.30 | 0.42 |
| 870 | 41.83 | 42.34 | 42.39 | 43.08 | 41.76 | 42.55 | 42.33 | 0.49 |
| 880 | 40.99 | 42.35 | 42.22 | 42.93 | 41.73 | 42.69 | 42.15 | 0.70 |
| 890 | 40.63 | 42.39 | 42.09 | 42.95 | 41.79 | 42.69 | 42.09 | 0.83 |
| 900 | 40.11 | 42.30 | 41.96 | 42.63 | 41.82 | 42.77 | 41.93 | 0.97 |
| 910 | 40.80 | 42.30 | 41.77 | 42.65 | 41.74 | 42.68 | 41.99 | 0.71 |
| 920 | 40.32 | 42.31 | 41.45 | 42.57 | 41.71 | 42.66 | 41.84 | 0.88 |
| 930 | 39.96 | 42.13 | 41.16 | 42.50 | 41.50 | 42.58 | 41.64 | 0.99 |
| 940 | 40.07 | 42.09 | 41.13 | 42.44 | 41.46 | 42.40 | 41.60 | 0.91 |
| 950 | 40.09 | 41.95 | 40.79 | 42.34 | 41.66 | 42.42 | 41.54 | 0.92 |
| 960 | 40.05 | 41.59 | 40.66 | 42.30 | 42.01 | 42.35 | 41.49 | 0.94 |
| 970 | 40.18 | 41.46 | 40.57 | 42.18 | 42.11 | 42.17 | 41.45 | 0.88 |
| 980 | 39.94 | 41.37 | 40.31 | 42.04 | 42.03 | 42.11 | 41.30 | 0.96 |
| 990 | 40.16 | 41.35 | 40.17 | 42.09 | 42.28 | 42.10 | 41.36 | 0.98 |
| 1000 | 40.70 | 41.21 | 40.18 | 41.81 | 42.21 | 41.93 | 41.34 | 0.79 |

表2-3 声发射传感器REF-VL-0689纵波频率响应的互易法校准结果(dB)

| 频率/kHz | 测试1 | 测试2 | 测试3 | 测试4 | 测试5 | 测试6 | 平均值 | 标准 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 50.45 | 50.38 | 50.24 | 50.67 | 50.47 | 50.21 | 50.40 | 0.17 |
| 110 | 50.24 | 49.95 | 49.94 | 50.17 | 50.10 | 49.85 | 50.04 | 0.15 |
| 120 | 48.39 | 48.78 | 48.37 | 48.53 | 48.65 | 48.34 | 48.51 | 0.18 |
| 130 | 50.65 | 50.88 | 50.49 | 50.74 | 50.93 | 50.61 | 50.72 | 0.17 |
| 140 | 50.89 | 51.17 | 50.91 | 50.99 | 51.22 | 50.80 | 51.00 | 0.17 |
| 150 | 53.38 | 53.43 | 53.28 | 53.25 | 53.63 | 53.19 | 53.36 | 0.16 |
| 160 | 53.50 | 53.81 | 53.73 | 53.72 | 53.95 | 53.63 | 53.72 | 0.15 |
| 170 | 53.33 | 53.25 | 53.13 | 53.12 | 53.28 | 53.12 | 53.21 | 0.09 |
| 180 | 53.61 | 53.60 | 53.44 | 53.40 | 53.66 | 53.57 | 53.55 | 0.10 |
| 190 | 53.03 | 52.72 | 52.75 | 52.76 | 52.77 | 52.91 | 52.82 | 0.12 |
| 200 | 53.44 | 53.12 | 52.95 | 53.37 | 53.27 | 53.08 | 53.21 | 0.19 |
| 210 | 55.09 | 54.28 | 54.46 | 54.86 | 54.48 | 54.48 | 54.61 | 0.30 |
| 220 | 55.51 | 54.55 | 54.79 | 55.23 | 54.82 | 54.88 | 54.96 | 0.35 |
| 230 | 55.57 | 54.68 | 54.90 | 55.29 | 54.86 | 54.92 | 55.04 | 0.33 |
| 240 | 55.29 | 54.27 | 54.58 | 54.94 | 54.48 | 54.62 | 54.70 | 0.36 |
| 250 | 54.66 | 53.48 | 53.89 | 54.26 | 53.66 | 53.82 | 53.96 | 0.43 |
| 260 | 54.56 | 53.04 | 53.45 | 53.91 | 53.14 | 53.35 | 53.58 | 0.57 |
| 270 | 55.29 | 53.80 | 54.40 | 54.70 | 54.04 | 54.31 | 54.42 | 0.52 |
| 280 | 55.84 | 54.12 | 54.56 | 55.01 | 54.57 | 54.56 | 54.78 | 0.59 |
| 290 | 55.65 | 54.22 | 54.76 | 54.75 | 54.56 | 54.68 | 54.77 | 0.48 |
| 300 | 55.44 | 53.99 | 54.45 | 54.81 | 54.27 | 54.52 | 54.58 | 0.50 |
| 310 | 54.84 | 53.29 | 53.81 | 54.13 | 53.51 | 53.68 | 53.88 | 0.55 |
| 320 | 53.99 | 52.52 | 53.64 | 53.43 | 52.66 | 53.00 | 53.21 | 0.58 |
| 330 | 53.60 | 52.45 | 52.78 | 53.27 | 52.57 | 52.69 | 52.89 | 0.45 |
| 340 | 53.94 | 52.87 | 53.18 | 53.47 | 53.11 | 53.10 | 53.28 | 0.38 |
| 350 | 53.99 | 52.96 | 53.48 | 53.79 | 53.24 | 53.23 | 53.45 | 0.38 |
| 360 | 53.79 | 52.85 | 53.14 | 53.35 | 53.09 | 53.07 | 53.22 | 0.32 |
| 370 | 53.32 | 52.36 | 52.73 | 52.94 | 52.54 | 52.64 | 52.76 | 0.34 |
| 380 | 52.64 | 51.73 | 52.07 | 52.18 | 51.93 | 52.01 | 52.09 | 0.31 |
| 390 | 51.92 | 51.31 | 51.34 | 51.67 | 51.29 | 51.39 | 51.49 | 0.25 |
| 400 | 52.14 | 51.52 | 51.65 | 51.87 | 51.58 | 51.59 | 51.73 | 0.24 |
| 410 | 52.25 | 51.63 | 51.81 | 52.03 | 51.79 | 51.80 | 51.89 | 0.22 |
| 420 | 52.19 | 51.48 | 51.80 | 51.91 | 51.60 | 51.73 | 51.79 | 0.25 |
| 430 | 51.91 | 51.31 | 51.51 | 51.58 | 51.40 | 51.53 | 51.54 | 0.21 |
| 440 | 51.61 | 51.10 | 51.26 | 51.33 | 51.08 | 51.23 | 51.27 | 0.19 |
| 450 | 51.27 | 50.96 | 50.98 | 51.15 | 50.89 | 50.85 | 51.02 | 0.16 |
| 460 | 51.16 | 51.05 | 50.92 | 51.12 | 51.01 | 50.83 | 51.02 | 0.12 |
| 470 | 51.13 | 51.04 | 50.93 | 51.13 | 51.13 | 50.88 | 51.04 | 0.11 |
| 480 | 51.13 | 51.06 | 50.87 | 51.03 | 51.14 | 50.84 | 51.01 | 0.13 |
| 490 | 50.99 | 50.95 | 50.73 | 50.82 | 50.96 | 50.78 | 50.87 | 0.11 |
| 500 | 50.80 | 50.85 | 50.64 | 50.69 | 50.86 | 50.66 | 50.75 | 0.10 |
| 510 | 50.51 | 50.68 | 50.35 | 50.43 | 50.60 | 50.47 | 50.51 | 0.12 |
| 520 | 50.29 | 50.40 | 50.31 | 50.33 | 50.35 | 50.37 | 50.34 | 0.04 |
| 530 | 50.11 | 50.30 | 50.22 | 50.18 | 50.30 | 50.22 | 50.22 | 0.07 |
| 540 | 50.03 | 50.26 | 50.15 | 50.01 | 50.25 | 50.12 | 50.14 | 0.11 |
| 550 | 50.02 | 50.34 | 50.09 | 49.88 | 50.26 | 50.19 | 50.13 | 0.17 |
| 560 | 49.98 | 50.42 | 50.07 | 49.85 | 50.34 | 50.16 | 50.14 | 0.22 |
| 570 | 50.06 | 50.21 | 49.96 | 49.84 | 50.22 | 50.21 | 50.08 | 0.16 |
| 580 | 50.00 | 50.57 | 49.82 | 49.92 | 50.19 | 50.19 | 50.12 | 0.27 |
| 590 | 49.98 | 50.30 | 49.78 | 49.82 | 50.07 | 50.16 | 50.02 | 0.20 |
| 600 | 50.07 | 50.10 | 49.75 | 49.83 | 49.97 | 50.15 | 49.98 | 0.16 |
| 610 | 49.95 | 50.02 | 49.77 | 49.84 | 49.95 | 49.95 | 49.91 | 0.09 |
| 620 | 49.77 | 49.95 | 49.68 | 49.74 | 49.76 | 49.79 | 49.78 | 0.09 |
| 630 | 49.71 | 49.65 | 49.50 | 49.50 | 49.62 | 49.54 | 49.59 | 0.09 |
| 640 | 49.55 | 49.39 | 49.38 | 49.40 | 49.33 | 49.37 | 49.40 | 0.08 |
| 650 | 49.54 | 49.12 | 49.32 | 49.26 | 49.03 | 49.30 | 49.26 | 0.18 |
| 660 | 49.50 | 48.97 | 49.20 | 49.28 | 48.96 | 49.31 | 49.20 | 0.21 |
| 670 | 49.58 | 48.89 | 49.02 | 49.07 | 48.90 | 49.26 | 49.12 | 0.26 |
| 680 | 49.57 | 48.82 | 49.10 | 49.17 | 48.80 | 49.19 | 49.11 | 0.28 |
| 690 | 49.52 | 48.64 | 48.94 | 49.07 | 48.68 | 49.12 | 49.00 | 0.32 |
| 700 | 49.44 | 48.45 | 48.78 | 48.90 | 48.60 | 48.92 | 48.85 | 0.34 |
| 710 | 49.38 | 48.20 | 48.67 | 48.74 | 48.29 | 48.71 | 48.67 | 0.42 |
| 720 | 49.09 | 47.92 | 48.35 | 48.44 | 48.09 | 48.44 | 48.39 | 0.40 |
| 730 | 48.94 | 47.55 | 48.08 | 48.15 | 47.67 | 48.10 | 48.08 | 0.49 |
| 740 | 48.68 | 47.13 | 47.64 | 47.80 | 47.26 | 47.70 | 47.70 | 0.55 |
| 750 | 48.36 | 46.64 | 47.27 | 47.45 | 46.77 | 47.22 | 47.29 | 0.61 |
| 760 | 48.08 | 46.16 | 46.86 | 47.25 | 46.33 | 46.84 | 46.92 | 0.69 |
| 770 | 47.82 | 45.75 | 46.58 | 46.89 | 45.96 | 46.43 | 46.57 | 0.74 |
| 780 | 47.56 | 45.28 | 46.27 | 46.51 | 45.47 | 46.05 | 46.19 | 0.82 |
| 790 | 47.31 | 44.78 | 45.92 | 46.22 | 45.09 | 45.64 | 45.83 | 0.90 |
| 800 | 46.81 | 44.37 | 45.96 | 45.91 | 44.65 | 45.24 | 45.49 | 0.91 |
| 810 | 46.09 | 43.91 | 45.57 | 45.57 | 44.20 | 44.79 | 45.02 | 0.86 |
| 820 | 45.27 | 43.46 | 44.79 | 45.12 | 43.73 | 44.38 | 44.46 | 0.74 |
| 830 | 44.58 | 42.91 | 44.02 | 44.33 | 43.25 | 43.95 | 43.84 | 0.64 |
| 840 | 43.90 | 42.54 | 43.94 | 43.76 | 42.83 | 43.48 | 43.41 | 0.59 |
| 850 | 43.16 | 42.86 | 43.50 | 42.62 | 42.69 | 42.70 | 42.92 | 0.34 |
| 860 | 42.51 | 43.29 | 42.94 | 41.87 | 42.74 | 42.31 | 42.61 | 0.50 |
| 870 | 42.39 | 43.91 | 41.85 | 41.42 | 42.75 | 42.13 | 42.41 | 0.86 |
| 880 | 42.17 | 43.65 | 41.88 | 41.61 | 42.64 | 42.35 | 42.38 | 0.72 |
| 890 | 42.15 | 43.36 | 41.69 | 41.77 | 42.65 | 42.43 | 42.34 | 0.62 |
| 900 | 42.04 | 43.23 | 41.58 | 42.11 | 42.41 | 42.44 | 42.30 | 0.55 |
| 910 | 41.76 | 43.03 | 41.28 | 42.13 | 42.26 | 42.56 | 42.17 | 0.61 |
| 920 | 42.42 | 42.74 | 41.09 | 42.17 | 42.11 | 42.49 | 42.17 | 0.58 |
| 930 | 42.34 | 42.33 | 40.86 | 42.25 | 42.10 | 42.49 | 42.06 | 0.60 |
| 940 | 42.65 | 41.97 | 40.66 | 42.22 | 41.78 | 42.44 | 41.95 | 0.71 |
| 950 | 42.79 | 41.94 | 40.46 | 42.17 | 41.66 | 42.26 | 41.88 | 0.79 |
| 960 | 42.79 | 41.64 | 40.40 | 42.07 | 41.50 | 42.32 | 41.79 | 0.82 |
| 970 | 42.81 | 41.53 | 40.39 | 41.94 | 41.21 | 42.26 | 41.69 | 0.85 |
| 980 | 42.79 | 41.39 | 40.19 | 41.99 | 41.20 | 42.10 | 41.61 | 0.90 |
| 990 | 42.94 | 41.20 | 40.10 | 41.79 | 41.12 | 42.09 | 41.54 | 0.97 |
| 1000 | 41.97 | 41.01 | 39.95 | 41.89 | 41.07 | 42.00 | 41.32 | 0.81 |

3.2  灵敏度级最大值

在所测频率范围内，利用上面测得的频率响应的平均值，选取各传感器灵敏度级的最大值及对应的频率点，结果如表4所示：

表4 声发射传感器灵敏度级最大值校准结果

| 传感器型号 | 传感器序列号 | 表面波/纵波 | 灵敏度级 最大值dB | 对应频率点 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R15 | DD01 | 表面波 | 67.79 | 100 |
|  | VC83 | 表面波 | 67.51 | 100 |
|  | VC93 | 表面波 | 68.41 | 100 |
| R15 | DD01 | 纵波 | 67.64 | 100 |
|  | VC83 | 纵波 | 67.21 | 100 |
|  | VC93 | 纵波 | 67.57 | 100 |
| 日本富士 | 0686 | 纵波 | 53.87 | 230 |
|  | 0687 | 纵波 | 54.09 | 230 |
|  | 0689 | 纵波 | 54.95 | 230 |

4 不确定度评定

本部分给出对声发射传感器频率响应灵敏度级的不确定度评定过程。

4.1  测量模型

传感器1的灵敏度为：

(1)

两边同取对数，可表示为：

(2)

灵敏度级可表示为：

( 3)

(4)

的合成不确定度如式(5)所示：

(5)

式中灵敏系数：

＝0.5，＝0.5，＝-0.5。

4.2  A类不确定度评定

不确定度的A类评定由统计的方法获得。上一节中，对两种类型的6个宽频声发射传感器进行了表面波和纵波互易法校准，综合表面波和纵波校准的结果，取其中标准偏差的最大值作为测量重复性引入的不确定度。上面校准结果的数据中，标准偏差最大值为0.98 dB，通常对上述过程进行三次测量并取平均值，因此测量重复性引入的不确定度分量为：dB。

4.3  B类不确定度评定

4.3.1接收电压测量引入的分量

E12，E13，E23为同一台数字示波器测量所得，可视为正相关，且对于同型号的传感器，三者数值几乎相等，因此，。采用的是8位数字示波器，电压测量不确定度优于1.4%，因此，接收电压测量引入的不确定度分量为0.12 dB。

4.3.2接收电压测量引入的分量

I23，I13，I12为同一只电流探头测量的电流值，可视为正相关，且对于同型号的传感器，三者数值相当，因此，。采用5A档位测量交流电流时，TCP0030的测量不确定度优于1.5%，因此激励电流引入的分量为0.13 dB。

4.3.3互易常数引入的不确定度分量

以纵波互易为例，，锻钢的相关物理常数如表C.1所示，对于某一个频率下，互易常数引入的不确定度分量不超过1%，即0.09 dB。

表C.1 相关物理常量的参考值与不确定度

|  | D（mm） |  | E（1011 N/m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考量值 | 300 | 0.280 | 2.10 |
| 不确定度 | 0.1 | 0.005 | 0.01 |

4.4  合成标准测量不确定度

对声发射传感器的灵敏度级，其不确定度来源及合成标准不确定度如下：

表C.2 测量不确定度来源汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 灵敏系数 | 标准不确定度/dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复性不确定度 | u1 | 1 | 0.57 |
| 2 | 接收电压引入的测量 | u2 | 0.5 | 0.12 |
| 3 | 激励电流引入的分量 | u3 | 0.5 | 0.13 |
| 4 | 互易常数引入的分量 | u4 | -0.5 | 0.09 |

因此，合成标准测量不确定度

dB

4.5  扩展测量不确定度

取包含因子k=2，其扩展测量不确定度：

dB

取U=1.2 dB  (k=2)。

5 结论

样品的验证性实验结果表明，声发射传感器校准规范（互易法）中的计量特性，包括频率响应、灵敏度级最大值等制定合理，所使用的标准器能够实现上述参数的校准。

校准规范建议的计量特性如下：

(1) 传感器的校准频率范围应介于100 kHz ~ 1 MHz，频率响应值一般在0 dB ~ 120 dB范围内（参考值1 V/(m·s-1)）；(2) 声发射传感器灵敏度级最大值一般在20 dB ~ 120 dB（参考值1 V/(m·s-1)），最大值对应的频率点与传感器本身的谐振频率相关。

根据第3节的实验结果，结合第4节的不确定度评定，样品的验证性实验表明，声发射传感器校准规范（互易法）（征求意见稿）的制定具有科学合理性。