《医用CR/DR性能模体校准规范》

实验报告

医用CR/DR性能模体校准规范编写组

2018-10-29

一、实验意义及背景

医用数字摄影（CR、DR）系统的广泛应用，尤其是随着JJG1078-2012《医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源检定规程》的宣贯，医疗、计量等单位会对CR/DR图像性能检测提出更为强烈的要求，国外CR/DR性能模体比较多，国内也有一些单位也在研发同类模体，这些产品和技术已开始应用于各级医院放疗中心，医疗仪器生产厂家和计量单位等。

中国计量科学研究院、中国测试技术研究院、上海市计量测试研究院、北京市计量检测研究院等拥有专业的检测校准队伍，配置了用于医用CR/DR检测仪校准的相关设备，一旦规范制定实施，即可开展相关的检定。总体技术可以掌握，具备了制定本规程并依法开展检定的基础条件。

为了把《医用CR/DR性能模体校准规范》制定得具有科学性、符合性、可行性，起草小组将所收集的资料和所做过的校准及试验进行了汇总，并到相关的单位和校准机构进行了调研，为校准项目和方法的确定收集了一手资料，并做了大量的试验工作。

二、实验方法及内容

按照编写的《医用CR/DR性能模体校准规范》的第5章校准项目与第7章的校准方法进行测试。

(1) 实验的对象

选择三种不同厂家的，市场上比较常用的CRDR性能模体进行试验（共四套模体，三个厂家）;并用了不同的标准试件进行试验（水平/垂直方向比值不一样）。

(2) 实验的测试内容

低对比度分辨力

按照本规范中7.1条的要求的项目进行的。

衰减体厚度值

按本规范中7.2条的要求进行。

光野与照射野一致性测试卡

按本规范中7.3条的要求进行。

空间分辨力

按照本规范中7.5条的要求进行。

(3) 测量标准及其他设备

a) 千分尺：不小于（0～25）mm，最大允许误差±0.002mm；三等标准金属线纹尺：不小于（0～500）mm。

b) 高倍读数显微系统：准确度优于±0.005mm。

c) 数字Ｘ射线机（以下简称DR机）：电压范围不小于 (50～150) kV；电流范围不小于（0～300）mA，探测器灰阶至少14bit，射野经过均匀性校正。

d）标准试件。

e）图像信号强度读取及分析软件。

三、实验条件

（1）环境温度：（15～25）℃。

（2）相对湿度：（30～85) %。

（3）无明显影响校准结果的振动、电磁干扰。

- （4）地点：中国测试技术研究院第二恒温楼附一楼及大邑县基地。

四、实验结果及分析

2018年05月—2017年10月份，进行了大量的测试实验。根据实验结果，技术参数均满足本规范的推荐的技术指标。

现将实验测试结果和分析进行说明，如下：

- 信号强度-厚度值曲线拟合法（斜面铝模体）测量低对比度：

实验1

直角边水平/垂直=5情况（水平分辨率0.139mm，垂直方向理论分辨率0.0278mm），密封型模体（X-11-DR，RaySafe Pro-Digi）

拟合公式：y = a+bx+cx^2+dx^3

标准偏差：0.019894

R^2：0.9997

参数：a = -12.00202，b = 0.019185，c = -7.92964E-6，d = 5.89358E-9。

- （一）重庆计量院CRDR模体，型号X-11-DR

- 1.低对比度分辨力

密封型模体

| 标号m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 6.0% | 6.17% | -0.17% |
| - 2 | 4.8% | 4.90% | -0.10% |
| - 3 | 3.6% | 3.71% | -0.11% |
| - 4 | 2.8% | 2.68% | 0.12% |
| - 5 | 2.2% | 2.26% | -0.06% |
| - 6 | 1.6% | 1.60% | 0.00% |
| - 7 | 1.2% | 1.20% | 0.00% |
| - 8 | 0.8% | 0.71% | 0.09% |

2. 衰减体厚度值

| 标称值 /mm | 示值/mm |  |  |  |  | 平均值 /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| / | / | / | / | / | / | / |

3.均匀性

| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |  | GU | R | V /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1085 | 1077 | 1081 | 1075 | 1078 | 1080 | 1083 | 1074 | 1081 | 3.64 | 1079 | 0.34% |

4. 模体光野与射野一致性测试卡分度值的示值误差

| 标称值/mm | 测试值/mm | 示值误差/mm |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |
| / | / | / |

5. 空间分辨力

| 标称值/(Lp/mm) | 测试值/(Lp/mm) | 示值误差% |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | 0.58 | 3.4% |
| 4.0 | 4.21 | 5.0% |

（二）成都计量院CRDR模体，型号X-11-DR

- 低对比度分辨力

密封型模体

| 标号m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 6% | 6.22% | -0.22% |
| - 2 | 4.80% | 4.88% | -0.08% |
| - 3 | 3.60% | 3.60% | 0.00% |
| - 4 | 2.80% | 2.76% | 0.04% |
| - 5 | 2.20% | 2.01% | 0.19% |
| - 6 | 1.60% | 1.68% | -0.08% |
| - 7 | 1.20% | 1.48% | -0.28% |
| - 8 | 0.80% | 1.00% | -0.20% |

2. 衰减体厚度值

| 标称值 /mm | 示值/mm |  |  |  |  | 平均值 /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| / | / | / | / | / | / | / |

- 3.均匀性

| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |  | GU | R | V /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1055 | 1052 | 1051 | 1050 | 1059 | 1055 | 1059 | 1058 | 1045 | 4.71 | 1054 | 0.45% |

4. 模体光野与射野一致性测试卡分度值的示值误差

| 标称值/mm | 测试值/mm | 示值误差/mm |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |
| / | / | / |

5. 空间分辨力

| 标称值/(Lp/mm) | 测试值/(Lp/mm) | 示值误差% |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | 0.59 | 1.7% |
| 4.0 | 4.24 | 5.7% |

（三）上海FLUKE公司CRDR模体，型号RaySafe Pro-Digi

- 低对比度分辨力

密封型模体

| 标号m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 5.60% | 5.70% | -0.10% |
| - 2 | 4% | 3.89% | 0.11% |
| - 3 | 2.80% | 2.89% | 0.09% |
| - 4 | 2.00% | 2.14% | 0.14% |
| - 5 | 1.20% | 1.04% | 0.16% |
| - 6 | 0.80% | 0.94% | -0.14% |

2. 衰减体厚度值

| 标称值 /mm | 示值/mm |  |  |  |  | 平均值 /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| / | / | / | / | / | / | / |

3.均匀性

| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |  | GU | R | V /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 990 | 979 | 982 | 982 | 970 | 981 | 982 | 990 | 991 | 6.65 | 983 | 0.68% |

4. 模体光野与射野一致性测试卡分度值的示值误差

| 标称值/mm | 测试值/mm | 示值误差/mm |
| --- | --- | --- |
| 240 | 239.93 | -0.07 |
| 260 | 260.09 | 0.09 |

5. 空间分辨力

| 标称值/(Lp/mm) | 测试值/(Lp/mm) | 示值误差% |
| --- | --- | --- |
| / | / | / |
| / | / | / |

实验2：

直角边水平/垂直=7情况（水平分辨率0.139mm，垂直方向理论分辨率0.01986mm），密封型模体（X-11-DR，RaySafe Pro-Digi）

拟合公式：y = a+bx+cx^2+dx^3+ex^4+fx^5+gx^6

标准偏差：0.027189

R^2：0.99996

参数：a = 1161.34093，b = -6.89598，c = 0.016671，d = -2.11225E-5，e = 1.48572E-8，f = -5.50642E-12，g = 8.40988E-16。

模体1：重庆计量院CRDR模体，型号X-11-DR；模体2：成都计量院CRDR模体，型号X-11-DR ；模体3：上海fluke公司，型号RaySafe Pro-Digi

| 标称对比度 | 模体1测量对比度 | 示值误差 | 模体2测量对比度 | 示值误差 | 模体3测量对比度 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2% | 1.49% | -0.29% | 1.45% | -0.25% | 1.39% | -0.19% |
| 2.8% | 2.77% | 0.03% | 2.91% | -0.11% | 3.10% | -0.3% |

实验3：

非密封型模体：四川中测辐射科技有限公司CRDR模体，型号NT430-1/2

- 低对比度分辨力

非密封型模体

| 孔深标称值mm | 孔深实测值mm |
| --- | --- |
| 3.2 | 3.203 |
| 2.9 | 2.905 |
| 2.5 | 2.499 |
| 2.14 | 2.145 |
| 1.76 | 1.761 |
| 1.48 | 1.481 |
| 1.36 | 1.363 |
| 1.06 | 1.055 |
| 0.88 | 0.876 |
| 0.52 | 0.522 |
| 0.44 | 0.439 |
| 0.36 | 0.366 |
| 0.32 | 0.322 |
| 0.26 | 0.262 |
| 0.22 | 0.228 |
| 0.19 | 0.192 |
| 0.15 | 0.154 |
| 0.11 | 0.118 |
| 0.07 | 0.074 |

- 衰减体厚度值

| 标称值 /mm | 示值/mm |  |  |  |  | 平均值 /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 20 | 19.992 | 19.993 | 19.991 | 19.994 | 19.993 | 19.993 |

3.均匀性

| 示值 |  |  |  |  |  |  |  |  | GU | R | V /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.992 | 19.993 | 19.996 | 19.994 | 19.993 | 19.998 | 19.993 | 19.991 | 19.998 | 0.0025 | 19.994 | 0.01% |

4. 模体光野与射野一致性测试卡分度值的示值误差

| 标称值/mm | 测试值/mm | 示值误差/mm |
| --- | --- | --- |
| 200 | 199.78 | -0.11 |
| 100 | 100.12 | 0.12 |

5. 空间分辨力

| 标称值/(Lp/mm) | 测试值/(Lp/mm) | 示值误差% |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | 0.63 | 4.8 |
| 4.0 | 4.21 | 5.0 |

五、结论

我们对市场上主流的的医用CR/DR性能模体进行了试验，有国产，也有进口，代表型号有：NT430、X-11-DR、RaySafe Pro-Digi(同IBA DIGI-13)等。通过试验表明规范所规定的校准项目和校准方法基本满足测试仪的使用要求，有较好的可操作性，也能反映模体的实际性能，基本验证了校准规范所规定的校准项目和校准方法具有科学性、符合性、可行性及实用性，能够解决模体的量值溯源问题。

《医用CR/DR性能模体校准规范》校准规范起草小组

2018年10月