JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX－XXXX

锗γ射线谱仪校准规范

Calibration Specification for Germanium Gamma-ray Spectrometer

(征求意见稿)

XXXX－XX－XX发布XXXX－XX－XX实施

国家市场监督管理总局发布

锗γ射线谱仪校准规范

JJFXXXX-XXXX

Calibration Specification for Germanium

Gamma-ray Spectrometer

归口单位: 全国电离辐射计量技术委员会

起草单位: 中国计量科学研究院

国防科技工业电离辐射一级计量站

上海市计量测试技术研究院

本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

刘皓然  （中国计量科学研究院）

刁立军   (国防科技工业电离辐射一级计量站)

何林峰  （上海市计量测试技术研究院）

参加起草人：

梁珺成  （中国计量科学研究院）

范富有  （中国计量科学研究院）

目     录

1 范围	2

2 引用文献	2

3 术语和计量单位	2

3.1术语	2

3.2 计量单位	3

4 概述	3

5 计量特性	4

5.1 能量分辨力	4

5.2 能量非线性	4

5.3 全能峰相对效率	4

6 校准条件	4

6.1环境条件	4

6.2测量标准	4

7 校准项目和校准方法	6

7.1校准项目	6

7.2校准方法	6

8校准结果	7

9 复校时间间隔	8

附录A	9

附录B	10

附录C	11

附录D	14

引  言

本规范按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写。

本规范的编制主要参考JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、GB/T 7167-2008《锗γ射线探测器测试方法》、GB/T 11713-2015 《高纯锗γ能谱分析通用方法》等技术资料。本规范为首次制定的国家计量校准规范。

锗γ射线谱仪校准规范

1 范围

本规范适用于能量范围为3keV~3MeV，活度范围为(0~1.0E+05 )Bq的锗γ射线谱仪、锗X 射线谱仪和锗（锂）谱仪的校准。

2 引用文献

本规范引用下列文献：

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》

GB/T 4960.6-2008 《核科学技术术语第6部分：核仪器仪表》

GB/T 7167-2008《锗γ射线探测器测试方法》

GB/T 11713-2015 《高纯锗γ能谱分析通用方法》

IEC 60973-1989 《锗γ射线探测器测试方法》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

JJF 1001-2011、GB/T 4960.6-2008界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1术语

3.1.1 活度activity

一定时间内处于特定能量状态的放射性核素的总数-dN与时间dt的商，dN为特定能态的核素在一定的时间间隔dt内自发衰变的平均个数，表示为A=-dN/dt

单位：s-1，活度的专用单位是贝可[勒尔]（Bq）。

3.1.2 发射几率emission probability

当一个放射性核素的原子核裂分时发射出粒子或者量子（特定的类型和能量）的几率，也就是说，发射几率是每个原子核裂分时发射粒子或者量子的平均数目。

3.1.3 全能峰绝对效率 absolute full energy peak efficiency

对给定的样品（放射源）-探测器距离，测得的能量为E的γ射线全能峰净面积计数与同一时间间隔内样品（放射源）发射该能量γ射线数的比值。

3.1.4 相对效率relative efficiency

在源至探头前表面距离为25 cm时，高纯锗（HPGe）探测器和标准的圆柱形NaI(Tl)闪烁晶体（φ×h：7.62 cm×7.62 cm）探测器测量60Co源1332.5 keV γ射线的全吸收峰面积之比。

3.1.5本底 background

非起因于待测物理量的信号。在γ能谱测量中，是指除待测样品（放射源）外的其他因素，包括探测器及周围环境的放射性和宇宙射线引起的含峰的谱数据。

3.1.6 能量分辨力energy resolution

探测器能够分辨的两个粒子能量之间的最小值。对于给定能量，扣除本底后，用探测器对（包括探测器漏电流噪声）脉冲高度分布的半高宽（FWHM）的贡献表征，以能量单位表示。

3.1.7 自吸收 self-absorption

放射性物质因衰变而放出的γ光子，从内向外穿透时与介质本身的粒子相互作用而不断衰减的现象。

3.1.8 符合相加 coincidence summing

级联发射的γ射线，在探测器的分辨时间内被探测到，在γ射线能量相加的位置出现新的加和峰的现象。

3.2 计量单位

3.2.1 活度：贝可[勒尔]；符号：Bq。

4 概述

锗γ射线探测器的基体按其材料的性质，可分为P型锗和N型锗，净杂质浓度均可达到1010/cm3-5×1010/cm3。按晶体的几何形状可分为同轴型、平面型、井型等几种，其中以同轴型应用最广。锗γ射线谱仪一般由锗探测器、高压电源、线性放大器、多道脉冲幅度分析器和谱数据处理系统组成。具有高的能量分辨力，较高的探测效率及较大的射线探测范围（几keV到几MeV）。锗γ射线探测器主要用于探测γ射线，也可用于X射线和中、高能带电粒子的测量。

5 计量特性

5.1 能量分辨力

≤2.5keV（对Co-60的1332 keV γ射线）

5.2 能量非线性

≤0.5%

5.3 相对效率

5%-150%

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

6 校准条件

6.1环境条件

6.1.1温度：15℃～35℃，测量时室温变化不超过±2℃。

6.1.2相对湿度：小于75% RH。

6.1.3仪器使用时不应受到影响使用的震动和电磁场干扰。

6.1.4测试环境中不得存在明显干扰测量的环境本底。

6.2测量标准

6.2.1 能量刻度源

能量刻度源应是发射多种能量γ射线的标准源，所需覆盖的能区通常为46keV-1836keV，适用于能量刻度的单能或多能核素为：210Pb、241Am、109Cd、57Co、141Ce、137Cs、54Mn、88Y、60Co、152Eu等。

6.2.2 效率刻度源

6.2.2.1效率刻度源概述

效率刻度源应具有可溯源性。按几何形状划分，可分为点或体（圆柱形或凹形（Marinelli beaker））标准源。按基质划分，可分为水、土壤、生物样品、空气过滤介质等基质标准源。

表1 典型效率刻度源一览表

| 测量标准名称 | 几何规格 | 基质/衬底 | 核素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准点源 | 直径不大于Φ3.0mm | 聚酯薄膜 | 241Am、57Co、133Ba、137Cs、60Co、152Eu等 |
| 标准体源 | 圆柱形：Φ75mm×70mm、Φ75mm×35mm、Φ75mm×25mm， 凹型： 1L、1.5L、2L | 水、土壤、生物样品、空气过滤介质等 | （1）天然核素：238U、226Ra、232Th、40K； （2）人工核素：241Am、133Ba 、109Cd、57Co、139Ce、51Cr、137Cs、134Cs、54Mn、88Y、65Zn、60Co、131I等 |

6.2.2.2标准点源

标准点源为点状薄膜源，源斑位于源托中心，直径不大于Φ3.0mm，偏离中心小于1.5mm。可用于探测器分辨力测试、能量刻度和效率刻度。

推荐核素：241Am、57Co、133Ba、137Cs、60Co、152Eu；活度范围：（103～105）Bq，其中241Am、137Cs活度不超过104 Bq；不确定度范围：Urel≤2.5%（k=2）。

6.2.2.3标准体源

6.2.2.3.1样品容器

样品容器使用规格化的，有固定容量和形状的圆柱形或凹形杯。样品容器材料可选用聚乙烯，ABS树脂或聚丁酸酯。

6.2.2.3.2样品基质

6.2.2.3.2.1模拟土壤基质

模拟土壤密度介于0.8g/cm3~1.6g/cm3之间，以一定比例的氧化铝和二氧化硅作为基质材料。

6.2.2.3.2.2模拟水基质

以二次蒸馏水作为水样品模拟基质，并采取适当措施以减少壁吸附，配置好的体刻度源的不均匀性小于2%。

6.2.2.3.2.3生物样品基质

生物样品包含陆生动植物，水生生物等。一般需将样品干燥，并进一步灰化浓缩，制备生物样品基质。

6.2.2.3.2.4空气过滤介质

空气中放射性核素的测量，一般需要选用过滤介质对空气取样。常用过滤介质包括超细玻璃纤维滤纸、活性炭滤纸和活性炭滤筒等。

6.2.2.3.3核素及要求

6.2.2.3.3.1 天然放射性核素

推荐核素：238U、226Ra、232Th、40K；活度范围：（20~104）Bq，不确定度范围：Urel≤6.0%（k=2）。

6.2.2.3.3.2 人工放射性核素

推荐核素：241Am、133Ba 、109Cd、57Co、139Ce、51Cr、137Cs、134Cs、54Mn、88Y、65Zn、60Co、131I；活度范围：（102～105）Bq，其中241Am、137Cs、134Cs活度不超过104 Bq；不确定度范围：Urel≤4.5%（k=2）。

7 校准项目和校准方法

7.1校准项目

校准项目包括分辨力测试、能量刻度、效率刻度。

7.2校准方法

7.2.1分辨力测试

将60Co点源置于探测器正上方合适的位置进行测量，使全谱计数率不大于2000s-1，全能峰面积净计数不小于10000，计算1332.508 keV γ射线全能峰的半高宽（FWHM，以能量keV表示），FWHM即为仪器分辨力。

7.2.2能量刻度

将能量刻度源（见6.2.1）置于探测器合适位置，记录源的特征γ射线能量和相应全能峰峰位道址。能量刻度的函数关系可近似由二次函数表示，由式（1）给出：

（1）

式中：E—γ射线能量，单位为keV；

H—全能峰峰位道址；

E0—道址H为零道时相应的能量，单位为keV；

b1—拟合常数，表示拟合直线的增益；

b2—拟合常数，表示系统的非线性。

7.2.3效率刻度

7.2.3.1 点源效率刻度

将标准点源（见6.2.2节）放置在探测器中心轴线上，距离探测器端帽表面25.0cm处，获取谱数据，使被测γ射线的全能峰净峰面积计数不小于10000，计算能量为E的γ射线全能峰净计数率n(E)。在无标准点源条件下，获取本底谱数据，计算能量为E的峰位处本底净计数率nb(E)。全能峰绝对探测效率由式（2）给出：

（2）

式中：

n(E)—表示能量为E的γ射线的全能峰净计数率，s-1；

nb(E)—表示能量为E的γ射线峰位本底净计数率，s-1；

I(E)—表示能量为E的γ射线的发射几率，无量纲；

A—表示刻度源活度，Bq；

ε(E)—表示能量为E的γ射线全能峰绝对探测效率，无量纲。

7.2.3.2体源效率刻度

将标准体源（见6.2.2节）置于探测器端帽上，与探测器中心轴线对齐，获取谱数据，使被测γ射线的全能峰净峰面积计数不小于10000，计算能量为E的γ射线全能峰净计数率n(E)。在相同测量条件下，获取本底样品谱数据，计算能量为E的峰位处本底净计数率nb(E)。全能峰绝对探测效率按（2）式计算。

8校准结果

8.1校准结果表达

按本规范进行校准，出具校准证书，校准证书内页格式见附录B；校准结果应给出探测效率或响应测量结果的不确定度（评定示例见附录C）。

8.2 校准结果的使用

8.2.1 测量条件与校准条件相同

在γ能谱分析中，当样品测量条件与校准条件相同（包括样品几何、基质成分、基质密度、核素等）时，效率刻度结果可直接使用，利用相对比较法进行放射性核素活度分析。样品中待分析核素活度按式（3）计算：

（3）

式中：

T1/2—表示半衰期；

t—半衰期修正时间。

8.2.2测量条件与校准条件不同

在γ能谱分析中，当样品测量条件与校准条件不同时（包括样品几何、基质成分、密度、核素等），效率刻度结果需做修正后使用。样品中待分析核素活度按式（4）计算：

（4）

式中：

Kj—修正因子，包括自吸收修正，符合相加修正等，无量纲。

表2 测量条件与校准条件不同时效率修正方法

| 序号 | 几何规格 | 基质成分、密度 | 核素 | 效率修正方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相同 | 相同 | 不同 | 待分析核素效率由对数插值法或效率曲线法计算得到（计算方法参考GB/T 11713-2015）。对级联γ衰变核素，需考虑符合相加效应（修正方法JJG 575-1994 附录）。 |
| 2 | 相同 | 不同 | 相同 | 需做自吸收修正（修正方法见附录D）。 |
| 3 | 不同 | 相同 | 相同 | 需做几何修正（推荐Monte Carlo方法） |
| 4 | 相同 | 不同 | 不同 | 按1、2方法修正，或重新刻度 |
| 5 | 不同 | 相同 | 不同 | 按1、3方法修正，或重新刻度 |
| 6 | 不同 | 不同 | 相同 | 按2、3方法修正，或重新刻度。 |
| 7 | 不同 | 不同 | 不同 | 按1、2、3方法修正，或重新刻度 |

9 复校时间间隔

建议复校时间间隔为24个月。

附录A

校准记录推荐格式

A.1能量分辨率

FWHM=   keV

A.2 能量刻度

| 核素 | 能量(keV) | 道址 |
| --- | --- | --- |

A.3 探测效率

| 核素 | 能峰(keV) | 发射几率(%) | 全能峰计数率(s-1) | 全能峰绝对效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附录B

校准证书内页内容

B.1 校准证书内页内容

至少应包括下列信息：

a) 被校对象的名称、型号、编号；

b) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

c) 本次校准时的环境条件；

d) 校准结果及其测量不确定度的说明。

B.2 校准结果

1、能量分辨率（对60Co的1332keV）

2、能量刻度公式、非线性

2、探测效率

附录C

效率的不确定度评定方法

C.1不确定度来源分析

效率的不确定度主要来源于：峰面积（计数统计涨落）、刻度源活度、γ射线发射几率、本底、修正因子、死时间等。

C.2 测量模型

全能峰绝对探测效率可以表达为公式：

式中：

n(E) —表示能量为E的γ射线的全能峰净计数率，s-1；

nb(E) —表示能量为E的γ射线峰位本底净计数率，s-1；

I(E) —表示能量为E的γ射线的发射几率；

A —表示刻度源活度，Bq；

ε(E) —表示能量为E的γ射线全能峰绝对探测效率。

C.3 各分量的标准不确定度评定

C.3.1 样品计数率的标准不确定度

样品计数率的不确定度由计数的统计涨落引起，在低计数率或中等计数率下，计数率服从泊松分布，可按B类方法评定。在高计数率下，由于脉冲堆积和死时间引起的计数损失将改变计数的时间间隔密度分布，导致偏离泊松分布，在此不做进一步讨论。本节仅考虑低计数率或中等计数率下，样品计数率的标准不确定度评定。

设在时间t内记录到的样品计数为N，则计数率n为：

根据不确定传播率，可以得到计数率n的标准不确定度为：

其中u(N)，u(t)分别为N和t的标准不确定度。

样品计数服从泊松分布，样品计数N的标准不确定度u(N)为：

一般的，定时的不确定度可以忽略，即ut=0，上式可以简化为：

C.3.2 本底计数率的标准不确定度

本底计数同样服从泊松分布，本底计数率的不确定度可按B类方法评定。

设在时间t内记录到的本底计数为Nb，则本底计数率nb为：

根据不确定传播率，可以得到计数率nb的标准不确定度为：

其中u(Nb)，u(t)分别为Nb和t的标准不确定度。

本底计数服从泊松分布，本底计数Nb的标准不确定度u(Nb)为：

一般的，定时的不确定度可以忽略，即ut=0，上式可以简化为：

C.3.2 γ射线发射几率的标准不确定度

γ射线发射几率的标准不确定度可查询同位素手册得到。采用B类方法评定，则γ射线发射几率的标准不确定度为：

式中：u(I)为γ射线发射几率的标准不确定度；I+为发射几率最大可能值，I-发射几率最小可能值；k为包含因子，假设I在取值区间内为均匀分布，则k取值为3。

C.3.3 刻度源活度的标准不确定度

刻度源活度A的标准不确定度可根据溯源证书给出的不确定度值评定，采用B类方法评定，则刻度源活度的标准不确定度为：

式中：u(A)为刻度源活度的标准不确定度；U(A)为刻度源活度的扩展不确定度；k为包含因子，通常取值为2。

C.4 合成标准不确定度

C.4.1合成标准不确定度的计算

根据不确定度传播率，假设各分量均不相关，则全能峰绝对探测效率ε(E)的合成标准不确定度可以表示为：

式中，，，，分别为分量n，nb，I，A的灵敏系数。

C.4.2 灵敏系数

样品计数率的灵敏系数：

本底计数率的灵敏系数：

发射率的灵敏系数：

刻度源活度的灵敏系数：

C.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，得到扩展不确定度：

附录D

自吸收修正方法

D.1 自吸收现象

放射性物质衰变产生的γ射线从内向外穿透时，会因为与介质本身的粒子相互作用而不断衰减，这种现象称为γ射线的自吸收。

在γ谱分析中，被测样品种类繁多，当样品的测量条件（尺寸、形状、密度、化学成分等）与刻度条件不同时，样品自吸收也会不同，这时需要对测量样品进行自吸收修正。自吸收不仅与样品本身的特性相关，还与样品与探测器的相对位置以及探测器的尺寸、形状等参数相关。

D.2 自吸收修正的计算方法

自吸收的程度，可以通过有自吸收时的γ射线强度(吸收系数μ≠0)与在同样条件下无自吸收时的射线强度(假想情况，吸收系数μ=0)的比来表示，用数学公式表示为：

自吸收修正计算方法主要分为半经验方法，解析方法和Monte Carlo模拟方法。简单解析方法是利用Beer-Lamber公式，对样品按厚度进行积分得到的近似结果。解析方法是根据样品与探测器的实际几何关系，将样品分为无限个小的矩阵元，再按每一个小的矩阵元对探测器张的立体角Ω进行积分。Monte Carlo模拟方法是建立样品和探测器几何模型，对比计算有吸收和无自吸收时探测器的效率比，得到自吸收修正因子。

以上计算方法均需要知道材料的衰减系数（质量衰减系数或线衰减系数）。

D.2.1 半经验方法

半经验方法是利用Beer-Lamber公式，对样品按厚度进行积分得到的近似结果。如图所示对于厚度为h的圆柱形样品：

图1 简单解析计算示意图

利用射线的Beer-Lamber公式，对整个样品按厚度积分，得到如下关系：

从而得到自吸收修正因子Cself(E)为：

D.2.2 解析方法

图 2 近似分析计算示意图

根据样品与探测器的几何关系，将体积为V的样品分为无限个小的矩阵元，按每一个小的矩阵元对探测器张的立体角Ω进行积分，得到自吸收修正公式如下：

其中μ(E) 为样品介质对于能量为E的射线的衰减系数；e为射线在样品中的路径。

若考虑射线进入探测器晶体前的吸收（样品容器，探测器窗等），上式可以表示为如下形式：

其中，T表示射线对于吸收物质（样品容器，探测器窗等）的透射系数，P表示探测器晶体对全能峰的吸收几率。针对有效立体角的积分无法直接求解，可以运用Gauss-Legendre积分将上式积分转化为求和，进行数值计算。

D.3 质量衰减系数的确定

在自吸收修正的计算方法中（简单解析计算，近似分析方法和Monte Carlo方法），均需要知道材料的衰减系数（质量衰减系数或线衰减系数）。

D.3.1 样品成分已知

样品成分已知时，可以通过光子吸收截面数据库（XCOM）计算样品的质量衰减系数。以水介质为例，计算不同能量点（能量范围从1keV到10MeV）的γ射线在水中的质量衰减系数，见图3：

图3 水介质质量衰减系数

D.3.2 样品成分未知

样品成分未知时，可以通过准直点源方法（依据Beer-Lamber定律）直接测量介质质量衰减系数，该方法优点是不需要知道样品的具体成分，缺点是能量点有限，依赖于使所用的放射源的能量点。也可以通过X射线荧光分析方法得到待测样品成分，再利用XCOM 数据库计算得到待测样品衰减系数。

D.3.2.1 准直点源方法

D.3.2.1.1 原理

对于窄平行单能光子束，通过吸收物质时光强度衰减遵循指数规律，利用该原理分别测量窄平行单能光子束通过空样品盒和通过装满待测介质的样品盒的计数率，可以计算得到介质在该能量点下质量衰减系数。

D.3.2.1.2 实验步骤

实验设计如图4所示，为使得γ射线满足窄平行光束条件，在样品盒的上下各添加一个铅准直器。

图4 射线衰减系数实验测量示意图

实验步骤：（1）将空样品盒放置在上下铅准直器之间的样品测量位置，利用锗γ射线探测器获取点源的的γ能谱，计算对应峰位的计数率N1(E)；（2）将空样品盒换成待测样品，利用锗γ射线探测器获取点源的γ能谱，计算对应峰位的计数率N2(E)。质量衰减系数计算公式如下：

式中：μm(E)为介质对能量为E的γ射线的质量衰减系数，h为样品厚度。