JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX－XXXX

血液辐照仪校准规范

Calibration Specification for Blood Irradiation

(征求意见稿)

XXXX－XX－XX发布XXXX－XX－XX实施

国家质量监督检验检疫总局发布

JJF XXXX-201X

血液辐照仪校准规范

Calibration Specification for Blood Irradiation

归口单位: 全国电离辐射计量技术委员会

起草单位: 浙江省计量科学研究院

中国计量科学研究院

河北省计量科学研究院

本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

毛定立   (浙江省计量科学研究院)

张彦立   (中国计量科学研究院)

陈  灿   (浙江省计量科学研究院)

龚晓明   (中国计量科学研究院)

参加起草人：

蔡宗霖   (河北省计量科学研究院)

尹毓才   (浙江省计量科学研究院)

任慧燕   (浙江省计量科学研究院)

目录

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1  术语	1

3.2  计量单位	2

4  概述	2

5  计量特性	2

5.1  参考位置辐射剂量偏差	2

5.2  均匀性	2

6   校准条件	2

6.1  环境条件	2

6.2  测量标准及其它设备	3

7   校准项目和校准方法	3

7.1　参考位置辐射剂量偏差	3

7.2  均匀性	3

8  校准结果表达	4

9  复校时间间隔	4

附录A 血液辐照仪模体	5

附录B 血液辐照仪校准记录推荐格式	6

附录C 血液辐照仪校准证书内页内容	7

附录D使用硫酸亚铁剂量计计算吸收剂量	8

- 范围

本规范适用于γ射线源的血液辐照仪的校准。血液辐照仪用于医学目的对血液或成分血的辐照。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001-2011  通用计量术语及定义

JJF 1035-2006  电离辐射计量术语及定义

JJF 1071-2011  国家计量校准规范编写规则

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

YY/T 0848-2011 血液辐照仪

GB/T 139-2008 使用硫酸亚铁剂量计测量水中吸收剂量的标准方法

ISO/ASTM 51939 Practice for blood irradiation dosimetry

- 术语与计量单位

3.1术语

3.1.1   参考位置剂量 reference position dose

在样品容器参考位置处，电离辐射在血液中或其他等效介质中的吸收剂量。

3.1.2   血液和成分血 Blood and Blood Components

包括全血、红细胞、冻干细胞、血小板浓缩液、机采血小板、粒细胞浓缩液、以及新鲜和冻结的血浆。

3.1.3   参考位置 reference position

辐照预置吸收剂量对应的位置，一般指样品容器中心点。

3.1.4   吸收剂量分布图 absorbed-dose mapping

将剂量计布置在给定装有食品产品的加工负荷内规定的位置上得到一维、二维或三维吸收剂量测量数据，由此绘制吸收剂量数据的分布（或曲线）图。

3.1.5   容器 canister

辐照加工时用于装载血液产品或等同血液产品的容器，通常是用铝或不锈钢材料制的圆筒。

3.1.6   模拟材料 simulated product

与被辐照的产品、材料或物质具有相似的减弱、散射性质的材料。

注：在描述辐照装置特性时，模拟产品作为用于实际辐照产品、材料或物质的替代物。在日常生产过程中，模拟产品为补偿模型；在测量吸收剂量分布时，模拟产品为模体材料。

3.1.7   均匀性

样品容器内各个点与参考位置的吸收剂量偏差的最大值。

  - 计量单位

吸收剂量（absorbed dose）：符号是，单位名称是戈[瑞]，单位符号是Gy；

1Gy=1J ·kg-1

4  概述

血液辐照仪主要由γ射线放射源、样品容器、控制系统、辐照系统、自屏蔽系统等组成，是血液辐照加工的仪器。使用137Cs、60Co放射源或X射线辐射源（韧致辐射）在预置剂量下，对血液和成分血进行辐照，灭活血液和成分血中的淋巴T细胞，以帮助那些对输血或接受相关供体制品免疫功能低下的患者有效预防移植物抗宿主病(TA-GVHD)。

- 计量特性

  - 参考位置吸收剂量偏差

参考位置吸收剂量测量值与预置值误差应不超过±10%。

  - 容器内均匀性

根据样品容器容量的不同，吸收剂量均匀性应满足下列要求：

- 样品容器容量≤3L时，应不超过±20%；

- 3L＜样品容器容量≤5L时，应不超过±25%；

- 样品容器容量＞5L时，应不超过±30%。

6  校准条件

6.1环境条件

6.1.1 环境温度：（10-40）℃。

6.1.2 相对湿度：小于85%。

6.1.3 仪器使用时不应受到震动和电磁干扰。

6.2测量标准及其它设备

6.2.1 参考标准剂量计，应符合下列主要技术指标

（1）吸收剂量范围：20Gy~100Gy

（2）测量重复性：≤1.0%（单次测量）

（3）总不确定度：≤3%（k=2）

6.2.3 模体

模体应符合附录A的要求。

7  校准项目与校准方法

7.1 参考位置吸收剂量偏差

容器内填满模拟材料，剂量计放置在参考位置上，然后设置一辐照程序，预置参考位置吸收剂量为.在辐照完成后通过分光光度计，读取吸光度，计算其吸收剂量，重量测量三次，取其平均值为测量值，按式（1）计算：

式中：

--参考位置吸收剂量示值偏差；

--参考位置吸收剂量测量平均值；

--参考位置预置剂量。

7.2 样品容器内吸收剂量均匀性

选一规格血液样品容器，在容器内填满模拟材料，沿中心轴均匀放置剂量计，同时均匀放置在平行于中心轴并距样品容器内壁1cm的直线上，其中，最上一个探测器距样品容器上壁和最下一个探测器距样品容器底面的距离均为2cm，设置一辐照程序，执行辐照。在辐照完成后取出容器内探测器，计算其各点的吸收剂量，重复测量三次，取其平均值为测量值。与参考位置吸收剂量的最大偏差为吸收剂量的均匀性。按式（2）计算：

式中：

--各个点与参考位置吸收剂量偏差；

--各个点的吸收剂量，即同一位置每对探测器的平均剂量值；

--参考位置吸收剂量测量值。

8  校准结果表达

按本规范进行校准，出具校准证书，并给出校准结果的测量结果不确定度。校准证书内页格式参见附录C，校准证书应至少包括以下内容：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 证书或报告的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校一起的描述和明确标识（如型号、产品编号等）；

- 进行校准的日期或校准证书的生效日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

- 校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准员及核验员的签名；

- 校准证书批准人的签名。

9.复校时间间隔

建议复校时间间隔为12个月，由于复校时间间隔是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自行决定复校时间间隔。

附录A

模体

模体（PMMA等效介质）应充满样品容器，四周孔呈90°间隔分布，同时孔中心距模体边缘1cm。

附录B

血液辐照仪校准原始记录内页推荐格式

温度：          ℃      气压：          kPa     湿度：          %RH

| 放射源 |  |  | 预置值 |  |  |  | 平均值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准项目 |  | 示值 |  |  |  |  |  |  |
| 参考位置 吸收剂量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 均 匀 性 | 位置 | 高度（cm） | 示值 |  |  |  |  |  |
|  | 中心轴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 内壁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |

附录C

校准证书内页推荐格式

校准结果

|  | 预置值 | 实测值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考位置 吸收剂量 |  |  |  |
| 均匀性 | 模体中位置 | 模体中高度 | / |
|  | 中心轴 |  |  |
|  |  | …… |  |
|  | 内壁1cm |  |  |
|  |  | …… |  |

附录D

使用硫酸亚铁剂量计计算吸收剂量

1 计算未辐照剂量计的平均吸光度。从辐照剂量计的吸光度A计算净吸光度，用式(1)计算每个剂量计的：

……………………(1)

2 用式(2)计算剂量计溶液的吸收剂量值：

……………………(2)

式中：

——Fricke溶液的吸收剂量，单位为戈瑞(Gy)；

——在302 nm~305 nm光波长的净吸光度；

ρ——剂量计溶液的密度，等于1. 022×103 kg·m-3；

——Fe3+离子摩尔线性吸收系数，单位为平方米每摩尔(m2·mol-1 ) ；

G——Fe3+离子的辐射化学产额，单位为摩尔每焦尔(mol·J-1)；

l——剂量计溶液在比色杯中的光程长度，单位为米(m)。

更详细的内容见GB/T 139-2008 使用硫酸亚铁剂量计测量水中吸收剂量的标准方法。