JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJFXXXX－XXXX

闪烁体探测器γ谱仪校准规范

Calibration Specification for γ Ray Spectrometers of Scintillation Detector

(征求意见稿)

XXXX－XX－XX发布XXXX－XX－XX实施

国家市场监督管理总局发布

闪烁体探测器

JJFXXXX-XXXX

γ谱仪

校准规范

Calibration Specification for γ Ray

Spectrometers of Scintillation Detector

归口单位: 全国电离辐射计量技术委员会

起草单位: 上海市计量测试技术研究院

中国计量科学研究院

本规范委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

何林锋 (上海市计量测试技术研究院)

唐方东（上海市计量测试技术研究院）

梁珺成（中国计量科学研究院）

参加起草人：

陆小军（上海市计量测试技术研究院）

刘皓然（中国计量科学研究院）

目录

引言	2

1  范围	3

2  引用文件	3

3  术语和计量单位	3

3.1  术语	3

3.2  计量单位	3

4  概述	3

5  计量特性	4

5.1  能量分辨率	4

5.2本底	4

6 校准条件	4

6.1  环境条件	4

6.2 测量标准	4

7  校准项目和校准方法	5

7.1能量分辨率	5

7.2本底	5

7.3探测效率或响应	5

8  校准结果表达	6

9  复校时间间隔	6

附录A	7

附录B	8

附录C	9

引言

本规范依照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》起草。

本规范的编制主要参考JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、GB/T 4960.6-2008 《核科学技术术语第6部分：核仪器仪表》、IEC 61453-2007《核仪器.放射性核素分析用闪烁体γ探测器系统.校准和常规测试》等技术资料。本规范为首次制定的国家计量校准规范。

闪烁体探测器γ谱仪的校准规范

1  范围

本规范适用于闪烁体探测器γ谱仪的校准。闪烁体探测器包括碘化钠、锗酸铋、溴化镧等。

本规范不适用于高纯锗γ谱仪的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》

GB/T 4960.6-2008 《核科学技术术语第6部分：核仪器仪表》

IEC 61453-2007《核仪器.放射性核素分析用闪烁体γ探测器系统.校准和常规测试》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  术语

JJF 1001-2011、GB/T 4960.6-2008界定的及以下术语和定义适用于本规范。

3.1.1	本底 background

无被测样品时仪器的读数。

    - 计数率 count rate

单位时间内仪器的计数。

3.1.3  半高宽 full width at half maximum

在脉冲高度谱中，单峰峰值一半处两点横坐标之间的距离。

3.2  计量单位

3.2.1  [放射性]活度：贝可[勒尔]；符号：Bq。

3.2.2  [放射性]比活度：贝可每千克；符号：Bq·kg-1。

4  概述

闪烁体探测器γ谱仪由探测器（包括：闪烁体，光电倍增管或其他光学器件）、铅屏蔽室、高压电源、线性放大器、多道分析器、能谱数据处理与显示系统等组成，辐射探测器材料通常采用NaI(Tl)、BGO、LaBr3等。γ射线与探测器相互作用，产生的电脉冲信号由电子学系统分析和记录，形成γ射线幅度谱。γ谱仪经能量与效率刻度后，用来分析出样品谱，便可以得到该样品中核素的活度。

主要用于对建筑、装饰材料和环境样品等作γ放射性核素分析、活度测量。

5  计量特性

5.1 能量分辨率

以137Cs核素的661.7 keV全能峰的半高宽除以峰位计算（按道数算），能量分辨率不超过9 %。

5.2 本底

无被测样品时仪器在能区（59~3000）keV内计数率不大于10 s-1（cps）。

注：以上指标不用于合格性判别，仅供参考。

6 校准条件

6.1  环境条件

6.1.1 实验室温度：（20±5）℃，测量过程中环境温度变化不超过2℃。

6.1.2 相对湿度：不大于85%。

6.1.3 周围环境剂量当量率不超过0.25μSv·h-1。

6.1.4 校准时，仪器不应受到震动和电磁场干扰。

6.2 测量标准

6.2.1  γ放射性点参考源

用于测量仪器的能量分辨率。

推荐核素：137Cs，活度范围：（103～104）Bq，不确定度：Urel = 5%（k=2）。

6.2.2  γ放射性体参考源

用于测量仪器探测效率或响应。通常以已知活度放射性核素均匀的掺杂在确定的介质里，密封于与仪器探测器相匹配的测量容器中，一般采用外径75mm，高70 mm（内径70mm，内高57mm）的圆柱体塑料盒来封装。

推荐核素： 40K、226Ra、232Th，活度范围：（5×102～1×104）Bq，不确定度不超过6 %（k=2）。

7  校准项目和校准方法

7.1能量分辨率

闪烁体探测器γ谱仪开机预热稳定1h，将137Cs点参考源置于仪器探测器正上方合适的位置进行测量，全能峰面积计数不少于10000，记录661.7 keV全能峰的半高宽和峰位（用道数表示），仪器能量分辨率按式（1）计算。

RE=FWHMD×100%                                （1）

式中：

RE — 仪器能量分辨率，%；

FWHM — 全能峰的半高宽，无量纲；

D — 峰位（用道数表示），无量纲。

7.2本底

探测器至于铅屏蔽室，关闭铅屏蔽室，测量时间30min，计算（59~3000）keV全谱计数，按式（2）计算仪器本底。

Nb=HTlive                                   （2）

式中：

Nb — 仪器本底，s-1（cps）；

H —（59~3000）keV全谱计数，无量纲；

Tlive — 测量活时间（由仪器给出），s。

7.3 探测效率或响应

闪烁体探测器γ谱仪的探测效率或响应与被测量的核素（光子能量）有关，校准时先将40K体参考源紧贴闪烁体探测器放置，关闭测量室（铅室）盖后测量，40K（1460.8 keV）全能峰面积计数不少于10000，重复测量3次，按式（3）计算单次探测效率或响应：

ηi=Ni-NbkA×100%                       （3）

式中：

ηi — 当仪器读数为活度或比活度时，ηi为第i次对被测核素的探测效率，%；当仪器读数为计数率时，ηi为第i次对被测核素的响应，s-1·Bq-1；

Ni — 仪器对体参考源读数（峰面积），Bq、s-1；

Nbk — 仪器本底谱中核素全能峰的读数，Bq、s-1；

A  — 体参考源的活度值，Bq。

仪器的探测效率或响应按式（4）计算。

（4）

式中：

ƞ — 仪器探测效率或响应，%或s-1·Bq-1；

n=3 — 重复测量次数。

分别对226Ra（子体214Bi：1764.5keV）和232Th（子体208Tl：2614.5keV）体参考源以上述方法测量闪烁体探测器γ谱仪对226Ra和232Th的探测效率或响应。

8  校准结果表达

按本规范进行校准，出具校准证书，校准证书内页格式见附录B；校准结果应给出探测效率或响应测量结果的不确定度（评定示例见附录C）。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔为24个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等多种因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主确定复校时间间隔。

附录A

校准记录推荐格式

A.1能量分辨率

| 半高宽 FWHM | 峰位 D | 能量分辨率 / % |
| --- | --- | --- |

A.2  本底

| （59~3000）keV总计数 | 测量活时间 / s | 本底计数率 / s-1 |
| --- | --- | --- |

A.3 探测效率或响应

| 体参考源 | 核素能量峰位处本底计数 / □Bq □s-1 | 仪器对体参考源读数（峰面积） / □Bq □s-1 |  | 探测效率或响应 / □% □s-1·Bq-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40K （1460.8 keV） |  | 第一次 |  |  |
|  |  | 第二次 |  |  |
|  |  | 第三次 |  |  |
| 226Ra （子体214Bi：1764.5keV） |  | 第一次 |  |  |
|  |  | 第二次 |  |  |
|  |  | 第三次 |  |  |
| 232Th （子体208Tl：2614.5keV） |  | 第一次 |  |  |
|  |  | 第二次 |  |  |
|  |  | 第三次 |  |  |

附录B

用于闪烁体探测器γ谱仪

校准证书内页内容

B.1 校准证书内页内容

至少应包括下列信息：

a) 被校对象的名称、型号、编号；

b) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

c) 本次校准时的环境条件；

d) 校准结果及其测量不确定度的说明。

B.2 校准结果

1、能量分辨率（对137Cs的661.7keV）

2、本底（59 keV ~3MeV）

3、探测效率或响应

附录C

闪烁体探测器γ谱仪

对40K体参考源的响应测量结果的不确定度评定示例

C.1 测量条件与测量方法

C.1.1 环境条件

实验室温度：（15～25）C，相对湿度：（45～75）% 。

周围环境无影响测量的电磁场。

C.1.2 测量标准

40K体参考源，外尺寸：Φ75mm×70mm（内填充尺寸：Φ70mm×57mm），活度：3997.7Bq，净重220.0g，Urel=5.0%（k=2）。

C.1.3 测量对象

闪烁体探测器γ谱仪的响应。

C.1.4 测量方法

将40K体参考源紧贴闪烁体探测器，然后关闭测量室（铅室）盖后测量， 40K（1460.8 keV）峰位面积计数大于10000后择时停止测量，连续测量3次，用全能峰内的计数率（s-1或cps）扣除全能峰内本底计数率后的净计数率（s-1或cps）除以40K体参考源的活度(Bq)，即可得到该仪器对40K体参考源的响应（s-1·Bq-1）。

C.2 评定模型

η=N-NbA×100%

式中：

η— 仪器对40K体参考源的响应，s-1·Bq-1；

N— 仪器对40K全能峰面积计数率，s-1；

Nb — 40K全能峰本底计数率， s-1；

A  —40K体参考源的活度值，Bq。

C.3输入量的标准不确定度评定

C.3.1  输入量N的标准不确定度u(N)的评定

输入量N的标准不确定度来源主要是闪烁体探测器γ谱仪的测量重复性以及体参考源在探测器表面位置的变化。前者可以通过连续测量得到，采用A类方法评定；后者可以用实验得到测量值,采用B类方法评定。

C.3.1.1由测量重复性引入的相对标准不确定度u(N1)的评定

任意选择1台闪烁体探测器γ谱仪,在重复性测量条件下对40K体参考源连续测量3次,每次4000s,测量结果见表C.3-1。

表C.3-1  某型号闪烁体探测器γ谱仪试验结果

| 参考源 | 活度 / Bq | 测量 次数 | 全能峰本底计数率 / s-1 | 全能峰 面积 | 全能峰计数率N / s-1 | 响应 ×10-3 / s-1·Bq-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40K | 3997 | 1 | 0.1 | 32711 | 8.2 | 2.0 |
|  |  | 2 |  | 31231 | 7.8 |  |
|  |  | 3 |  | 31600 | 7.9 |  |

重复性测量时，n =3，用极差法求得全能峰计数率N的实验标准差，查表得dN=1.69，则得到：

s（N）=(8.2-7.8)/1.69=0.24 s-1

3次测量全能峰计数率N的平均值的标准差：

s(N)=s（N）3=0.14 s-1

即由测量重复性引入的标准不确定度u(N1)= s(N)= 0.14 s-1

C.3.1.2由参考源与探测器表面位置的变动引入的标准不确定度u (N2)的评定

校准时，40K体参考源置于半导体探测器γ谱仪探头的中心位置，探头上顶面为Φ80mm的圆面，40K体参考源尺寸为Φ75mm×70mm。以探头中心处为原点作X、Y轴，体参考源置于中心时，底面为半径r=37.5mm的圆，相对原点在X、Y轴方向，10% r范围内移动体参考源进行测量，得到全能峰计数率的变化，见表C.3-2所示。

表C.3-2  40K体参考源在探测器表面位置变化对全能峰计数率的影响

| 参考源 | 活度 Bq | 全能峰计数率 /s-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -3.8mm | -1.9mm | 0mm | 1.9mm | 3.8mm |
| 40K | 3997 | 7.84 | 7.92 | 8.01 | 7.95 | 7.79 |

体参考源底面中心相对原点位置改变10%所引起的全能峰计数率变化范围，即为不确定区间的宽度，故不确定度区间半宽度：

a=8.01-7.84+(8.01-7.79)2  = 0.19 s-1

区间内计数率均匀分布，取包含因子k =,则：

u(N2)=a/k=0.19/=0.11 s-1

C.3.1.3输入量N的标准不确定度u (N)的计算：

u(N)= u (N1)2+ u (N2)2 =0.17 s-1

C.3.2  输入量Nb的标准不确定度u(Nb)的评定

40K作为一种天然放射性核素，广泛存在周围环境介质中，在进行效率计算时，需要将全能峰内的本底计数扣除，这些计数可能来源于宇宙射线、仪器噪声、铅屏蔽体以及周围环境中的微弱放射性，因此，本底引起的不确定度主要来源于仪器的统计涨落。采用24h的本底测量谱进行40K全能峰内的本底不确定度评估如下：

全能峰内24h本底读数n =8640

输入量Nb的标准不确定度u (Nb) =s(Nb)=s(n)t =864024×3600 =0.0011 s-1

C.3.3  输入量A的标准不确定度u(A)的评定

输入量A的标准不确定度来源主要是40K体参考源活度值的不确定度，可根据溯源证书给出的不确定度值评定，采用B类方法评定。

40K体参考源活度的不确定度为5.0%，包含因子k=2，换算为绝对量时乘上相应的源活度3997 Bq即得：

u(A)=5.0%×39972 =99.9 Bq

C.4合成标准不确定度的评定

C.4.1灵敏系数

ns对η的灵敏系数：c1=∂η∂N=1A  =0.00025 Bq-1

nb对η的灵敏系数：c2=∂η∂Nb=-1A  =-0.00025 Bq-1

A对η的灵敏系数：c3=∂η∂A=(Nb-N)A2  =-4.9×10-7 s-1·Bq-2

C.4.2标准不确定度汇总表

表C.4-1 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 | *灵敏系数ci | ¦ci¦u(xi) ×10-4 /s-1·Bq-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u(N) u(N1) u(N2) | 全能锋计数率 测量不重复性 源位置 | 0.17 s-1 0.14 s-1 0.11 s-1 | 0.00025 Bq-1 - - | 0.43 - - |
| u(Nb) | 本底计数率的不确定度 | 0.0011 s-1 | -0.00025 Bq-1 | 0.0028 |
| u(A) | 标准源量值的不确定度 | 99.9 Bq | 4.9×10-7 s-1·Bq-2 | 0.49 |

C.4.3合成标准不确定度uc(η)的计算

输入量u(N)、u(Nb)和u(A)互相独立不相关，合成标准不确定度可按下式得到：

uC 2(η)=[c1 ·u(N)]2 +[ c2· u(Nb)]2 +[ c3·u(A)]2

代入后得到uC(η)= 6.5×10-5  s-1·Bq-1

相对合成标准不确定度为：

uCrel (η)=uc(η)η×100%=6.5×10-52.0×10-3×100%=3.3%

C.5 相对扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，得到相对扩展不确定度：

Urel =k · ucrel(η )= 6.6%

闪烁体探测器γ谱仪对40K体参考源的响应测量结果的扩展不确定度为：

_________________________________

Urel = 6.6%，k=2