治疗水平水吸收剂量计量器具

检定系统编写说明

编写组

2018年4月

# 一、必要性

在放射治疗领域，我国现行的量传体系为基于照射量（空气比释动能）量值的体系，而该领域应用的量值为水吸收剂量，所以需经转换才能用于临床放疗，这已不能满足放射治疗剂量测量准确度不断提高的需求。放射治疗要求患者接受的照射剂量在处方剂量的5%以内，最近研究发现部分肿瘤对剂量的不确定度要求更高，甚至达到3.5%以内。这就对放疗中使用的量值，水吸收剂量，提出了更高的量值溯源要求。

我国已完成水吸收剂量基准装置的研制，2010年参加了亚太地区Co-60水吸收剂量关键比对，2016年参加国际计量局加速器光子水吸收剂量比对，取得了国际等效和互认。我国计量机构已具备建立水吸收剂量量值体系的技术能力，急需制定检定系统表，规范相关计量器具的测量和使用。

# 二、编写过程

本检定系统表由中国计量科学研究院、中国测试技术研究院、北京计量检测技术研究院起草。依托X射线、Co-60、加速器水吸收剂量基准及其国际比对，以及省计量院在量值溯源和量值传递方面的实践经验，起草小组于2018年3月形成检定系统表的初稿，在此基础上，经过多方调研和修改，于2018年4月完成了检定系统表的征求意见稿，向全国电离辐射计量技术委员会委员和相关单位的专家征求意见。

# 三、编写依据

本检定系统是由kV X射线、Co-60γ射线和加速器光子水吸收剂量基准通过标准剂量计向工作计量器具传递水吸收剂量量值的程序。参考国际文件有IAEA的次级标准实验室校准程序文件，以及APMP TG51和IAEA TRS398报告，参考《JJG2044-2010γ射线空气比释动能计量器具》，并结合我国放疗剂量学的发展现状编写而成。

# 四、适用范围

本检定系统适用于治疗水平水吸收剂量计量器具的量值传递，包括（10~250）kVX射线、60Coγ射线、（6~25）MV加速器光子水吸收剂量基准计量器具通过标准计量器具向工作计量器具的量值传递程序、量值传递方法和量值传递时的最佳测量能力。

电离室剂量计是量传的主要计量器具，将溯源的水吸收剂量量值传递至工作计量器具，其中主要是医用治疗辐射源。

丙氨酸剂量计除量传外，主要用于放疗剂量的核验以及其他γ射线辐射装置的剂量校准。

# 五、可行性

检定系统表的技术关键是对量传方法和技术要求的选择，以及指标的确定是本项法规制订的技术关键，既要科学合理，准确反映治疗水平电离室剂量计各项性能，又要切实可行，符合当前国内现有的技术能力。

我国已参加了国际计量局、亚太国际比对和原子能机构国际比对，比对过程相当于严格条件下的量传过程，在技术上已经验证了量传体系的可靠性。空气比释动能的检定体系已执行多年，为本体系的制定提供了经验指导。

国内省级及以上计量技术机构在技术能力和人员水平上具备开展本项检定的条件，也普遍配备的标准级电离室剂量计，经宣贯和培训后可完全胜任本项校准工作。检定剂量计所需的射线辐射场装置，只有部分省级技术机构配备，需根据将来发展情况，考虑标准辐射场的建设工作。

《治疗水平水吸收剂量计量器具检定系统》编写组

2018年04月20日