中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 852—XXXX

中子周围剂量当量（率）仪

Neutron Ambient Dose Equivalent (Rate) Meter

（征求意见稿）

2018-××－××发布                          2018－××－××实施

国家市场监督管理总局           发布

中子周围剂量当量(率)仪

JJG852—XXXX

代替JJG852—2006

检定规程

Verification Regulation for Neutron

Ambient Dose Equivalent（Rate）Meters

归  口 单 位：全国电离辐射计量技术委员会

主要起草单位：中国原子能科学研究院

参加起草单位：中国计量科学研究院

本规程委托全国电离辐射计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

刘毅娜（国防科技工业电离辐射计量一级站）

王志强（国防科技工业电离辐射计量一级站）

张  辉（中国计量科学研究院）

骆海龙（国防科技工业电离辐射计量一级站）

目  录

引   言	4

1 范围	5

2 引用文献	5

3 术语和计量单位	6

4 概述	7

5 计量性能要求	7

6 通用技术要求	7

7 计量器具控制	8

附录A能量响应的测量点及中子注量-周围剂量当量转换系数	15

附录B影锥的结构及使用方法	16

附录C散射中子测量方法	17

附录D 中子源各项异性修正因子测量方法	20

附录E空气减弱修正因子	22

附录F 校准因子的测量不确定度评定	23

附录G检定证书/检定结果通知书内页信息及推荐格式	25

# 引   言

中子周围剂量当量（率）仪是常用的辐射防护仪器，用于放射性工作场所中子辐射的监测，其计量性能直接影响监测结果的准确可靠，关乎辐射安全。

JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度的评定与表示》和JJF1059.2-2012《用蒙特卡洛法评定测量不确定度》共同构成支撑制定本规程的基础性规范。本规程的修订以以国际电工委员会标准IEC 61005:2014《辐射防护仪器-中子周围剂量当量（率）仪》英文版（IEC 61005:2014 Radiation protection instrumentation – Neutron ambient dose equivalent(rate) meters）为主要技术参考。

与JJG 852-2006相比，除编辑性修改外，本规程主要技术变化如下：

——提高了中子能量测量范围上限

——取消了相对固有误差

——增加了非线性响应的检定方法及要求

——能量响应按照能量区间进行了要求

本规程的历次版本发布情况为：

——JJG 852-2006。

中子周围剂量当量（率）仪检定规程

# 1 范围

本规程适用于中子周围剂量当量（率）仪的首次检定、后续检定和使用中检查，其他中子剂量测量仪表的检定、校准工作也可参照使用。中子能量测量范围为热能~20MeV。

本规程不适用于能量大于20MeV的中子周围剂量当量（率）仪的检定，也不适用于监测脉冲场中子周围剂量当量（率）的检定。

# 2 引用文献

本规程引用下列文件：

JJF 1001-2011通用计量术语及定义

GB/T 4960.1-2010核科学技术术语 第1部分：核物理与核化学

GB/T 4960.6-2008核科学技术术语 第6部分：核仪器仪表

GB/T 12162.1-2000 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射 第1部分：辐射特性及产生方法

GB/T 14055.1-2008/ISO8529-1:2000中子参考辐射 第1部分：辐射特性及产生方法

GB/T 14055.2-2012/ISO 8529-2:2000 中子参考辐射 第2部分：与表征辐射场基本量相关的辐射防护仪表校准基础

ISO 8529-3:1998中子参考辐射 第3部分：辐射特性及产生方法（Reference neutron radiations-Part 3: Calibration of area and personal dosementers and determination of response as a function of energy and angle of incidence）

ISO 12789-1:2008参考辐射场 模拟工作场所中子场 第1部分：辐射特性及产生方法（Reference radiation fields-Simulated workplace neutron fields-Part 1: Characteristics and methods of production）

ISO 12789-2:2008参考辐射场 模拟工作场所中子场 第2部分：与基本量相关的校准基础（Reference radiation fields-Simulated workplace neutron fields-Part 2: Calibration fundamentals related to basic quantities）

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

# 3 术语和计量单位

3.1 术语

JJF 1001-2011、GB/T 4960.1-2010、GB/T 4960.6-2008界定的及以下术语和定义适用于本规程。

3.1.1 仪器参考点 reference point of an assembly

在仪器上用于将其定位于试验点的标志，它通常是探测器的几何中心或是其有效中心的标志。

3.1.2 约定量值 conventional quantity value

对于给定目的，由协议赋予某量的量值。

3.1.3 中子注量响应 RΦ  neutron fluence response

在特定条件下，仪器的读数除以中子注量约定量值得到的商：

RΦ=MΦ                             （1）

式中：

M——被检仪器在某个中子注量照射下引起的读数；

Φ——试验点处被检仪器受到照射的中子注量约定量值，cm-2。

3.1.4 中子剂量当量响应 RH  neutron dose equivalent response

在特定条件下，仪器的中子注量响应除以中子注量-剂量当量转换系数得到的商：

RH=RΦhΦ                          （2）

式中：

hΦ——中子注量-剂量当量转换系数，pSvcm2。

3.1.5参考响应reference response

在参考条件下，测量的参考量值的响应：

Rr=HrHt                            （3）

式中：

Hr——在参考条件下，被测量的仪器示值；

Ht——在参考条件下，被测量的约定量值。

3.1.6 相对响应relative response

在特定条件下，试验点处的响应R与参考响应R0之比。

（4）

3.2 计量单位

3.2.1中子周围剂量当量：希沃特；符号：Sv。

3.2.2中子周围剂量当量率：每秒希沃特；符号： Sv/s。

3.2.3中子注量-周围剂量当量转换系数：皮希沃特平方厘米；符号：pSvcm2。

# 4 概述

中子周围剂量当量（率）仪包括便携式中子周围剂量当量（率）仪和监测仪，后者具有报警功能。由探测器、慢化与吸收介质、信号处理与显示灯部件组成，通常采用BF3正比计数管、3He正比计数管或6LiI闪烁探测器等，用于放射性工作场所中子辐射探测，以Sv、Sv/h及其分数单位显示。中子周围剂量当量（率）仪主要应用于辐射防护领域。

# 5 计量性能要求

中子周围剂量当量（率）仪的计量性能要求见表1。

表1 中子周围剂量当量（率）仪的技术性能要求

| 计量性能 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 非线性响应 | -17%~25% |
| 重复性 | 小于20% |
| 能量响应 | 热能~50keV：0.2~8.0（或制造商应在文件中注明响应值） 50keV~10MeV：0.5~2.0 10MeV~20MeV：0.2~2.0（或制造商应在文件中注明响应值） |
| 角响应 | 参考平面：0°～±90°范围内，不超过±25% 在参考平面90°～180°、-90°～-180°和与参考方向垂直的平面方向入射0°～±180°范围内，不超过制造商给出的值 |
| 光子辐射响应 | 小于中子响应的1% |

# 6 通用技术要求

6.1 外观

中子周围剂量当量（率）仪外观不应有锈蚀、裂纹和破损等缺陷以及影响正常工作的机械损伤，控制面板或系统界面上所设置的功能键应能完成该键指令下的功能。

6.2 外部设备

若中子周围剂量当量（率）仪设有供远距离读出器使用的输出连接器（例如供外部计数或积分装置使用），其输出端应有适当的标志和配有相应的连接线或接口。

6.3 标识

中子周围剂量当量（率）仪应具有生产厂家、规格型号、出厂编号以及接线端口等清晰标识。

中子周围剂量当量（率）仪的外部应有用于校准和检验目的的参考点标志。

# 7 计量器具控制

7.1 检定条件

7.1.1 计量标准

（1）参考辐射：检定应采用GB/T 14055.1-2008/ISO8529-1:2000中推荐的一种中子源作为中子参考辐射，中子源的有关数据见表2。

表2 几种用于参考辐射的中子源的有关数据1)

| 源的类型 | 半衰期 /a | 注量平均能量 /MeV | 剂量当量 平均能量 /MeV | 比源强 /(s-1·kg-1) | 光子与中子剂量当量率之比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 252Cf+D2O慢化2) | 2.65 | 0.55 | 2.1 | 2.1×1015 | 0.18 |
| 252Cf | 2.65 | 2.13 | 2.3 | 2.4×1015 | 0.05 |
|  |  |  |  | /(s-1·Bq-1) |  |
| 241Am-B(α,n） | 432 | 2.72 | 2.8 | 1.6×10-5 | 0.203) |
| 241Am-Be(α,n） | 432 | 4.16 | 4.4 | 6.6×10-5 | 0.053) |
| 注： 1本表全部数据引自GB/T 14055.1-2008/ISO8529-1:2000。 2直径Φ30cm的重水球外部包裹1mm厚的镉。 3中子源外部包裹1mm厚的铅。 |  |  |  |  |  |

试验点处周围剂量当量（率）约定真值的相对扩展不确定度Urel≤10%（k=2）。周围剂量当量（率）约定真值应至少覆盖四个十进制量级，并且周围剂量当量约定真值应覆盖10μSv~1mSv，周围剂量当量率约定真值应覆盖3μSv/h~100μSv/h。

若中子周围剂量当量（率）仪用于核设施工作场所监测目的，当场所的中子能量分布与表2中的参考辐射源中子能量分布差异较大时，还应采用ISO 12789-1:2008和ISO 12789-2:2008中规定的模拟工作场所中子参考辐射场进行检定。

进行能量响应检定的单能点取自GB/T 14055.2-2012/ISO 8529-2:2000，中子注量－周围剂量当量转换系数取自ISO 8529-3:1998，见附录A。

（2）其他检定用设备

定位装置：源的支架应尽量减少中子散射。

影锥：影锥是检定时置于探测器和中子源之间用来屏蔽中子直接射束进入探测器的一种锥型物，用于确定散射中子对探测器计数的贡献。其结构决定于中子的能量和检定条件。影锥的结构及使用方法见附录B。

7.1.2环境条件

（1）环境温度：15°C～30°C（测量过程中变化小于2°C）；

（2）相对湿度：不大于75%；

（3）检定实验室空间应满足在试验点处散射中子引起中子周围剂量当量（率）仪读数的贡献应小于40%。

7.2检定项目

中子周围剂量当量（率）仪首次检定、后续检定和使用中检查项目见表3。

表3 检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观及标识 | + | + | + |
| 非线性响应 | + | + | - |
| 校准因子 | + | + | + |
| 重复性 | + | + | - |
| 能量响应 | + | - | - |
| 角响应 | + | - | - |
| 光子辐射响应 | + | - | - |
| 注：“+”为需检定的项目，“-”为不需检定的项目。 |  |  |  |

7.3 检定方法

7.3.1外观及标识

目测与通电检查中子周围剂量当量（率）仪是否满足第6章的要求。

7.3.2非线性响应

选择7.1.1中的中子参考辐射检定中子周围剂量当量（率）仪的非线性响应。根据周围剂量当量（率）和被检仪器的有效测量范围选择中子源以及其与被检仪器有效中心之间的距离。检定时，应至少覆盖4个十进制量级测量档，并且试验点应包括10μSv/h测量档或0.1mSv测量档。首次检定应在每个十进制量级测量档满量程的20%、40%和80%处测量，后续检定时，每个十进制量级测量档应至少选择一个测量点。

将被检仪器按制造商规定的参考平面及入射方向置于试验点上，在自由空气中开始照射。待被检仪器的示值稳定后读数，每个测量点的读数不少于6 次，每次读出的时间间隔至少应是仪器响应时间的3 倍，计算其算术平均值。

按照附录C中的方法测量散射中子引起的读数，本规程推荐了3种散射中子的测量方法，应至少选择其中一种。

按照公式（5）计算周围剂量当量（率）响应：

RHi=Md,iHt,i(10)=Md,iΦ∙hΦ                          （5）

式中：

RHi——被检仪器在第i个测量档的周围剂量当量（率）响应，无量纲；

Md,i——被检仪器在第i个测量档下，直接中子引起的被检仪器读数的平均值，Sv/h（Sv）或其分数单位；

Ht,i(10)——检定第i个测量档时试验点的中子周围剂量当量（率）约定量值，Sv/h（Sv）或其分数单位。

Φ——试验点处中子注量（率），cm-2（cm-2s-1）。按照公式（6）计算，其中，Q为中子源发射率，s-1；Fθ为中子源发射各项异性修正因子（测量方法见附录D），对于加速器单能中子源来说，Fθ=1。

Φ=Q∙Fθ4π∙l2                             （6）

hΦ——中子注量-周围剂量当量转换系数，是中子能量的函数，见附录A，pSvcm-2。

以10μSv/h测量档测得的周围剂量当量（率）响应作为参考响应R0，按照公式（7）分别计算其他几个测量档的周围剂量当量（率）响应的相对误差Ii：

Ii=RHi-R0R0×100%                     （7）

若被检仪器在四个十进制量级测量档周围剂量当量（率）响应的相对误差Ii在-17%~25%以内，则认为被检仪器的非线性响应满足表1的要求。

7.3.4校准因子

选择7.1.1中的中子参考辐射检定校准因子。将被检仪器按制造商规定的参考平面及入射方向置于试验点上，在自由空气中开始照射。待被检仪器的示值稳定后读数，每个测量点的读数不少于6 次，每次读出的时间间隔至少应是仪器响应时间的3 倍，计算其算术平均值。

按照附录C中的方法测量散射中子引起的读数，本规程推荐了3种散射中子的测量方法，应至少选择其中一种。

按照公式（8）计算校准因子N：

N=Ht(10)Md                          （8）

7.3.5重复性

将被检仪器按制造商规定的参考平面及入射方向置于试验点上，选择强度合适的中子源以及适当的距离，使被检仪表的示值处于最灵敏量程（线性刻度）或最灵敏十进位（对数刻度）上，最大示值的 1/3 ~ 1/2之间。连续重复测量至少10次，每次读出的时间间隔至少应是仪器响应时间的3 倍。

被检仪器的重复性V以相对实验标准差表示，按照公式（9）计算：

V=1M1n-1i=1n(Mi-M)2                   （9）

式中：

n——重复测量次数， n≥10；

Mi——第i次重复测量时的读数，Sv/h（Sv）或其分数单位。

7.3.5 能量响应

在被检仪器的能量测量范围内，使用GB/T 14055.1-2008/ISO8529-1:2000、GB/T 14055.2-2012/ISO 8529-2:2000、ISO 8529-3:1998、ISO 12789-1:2008和ISO 12789-2:2008中推荐的参考辐射能量点进行本项目的检定。对于测量能量范围在热能~20MeV的待检仪器，能量响应检定的能量点至少应包括：

1）50keV以下至少2个单能点，并且应包括热能点；

2）在50keV~10MeV范围内至少包括3个单能点；

3）至少1种放射性核素中子源（比如：241Am-Be或252Cf）；

4）10MeV以上至少包括1个单能点；

5）当监测工作场所的中子能量分布与表1中检定中子源能量分布差异较大时，还应检定对模拟工作场所中子参考辐射的响应，并在检定结果中注明。

将被检仪器按制造商规定的参考平面及入射方向置于试验点上，检定距离应不小于中子源和被检仪器几何尺寸之和的3倍。在自由空气中开始照射，待被检仪器的示值稳定后读数，每次读出的时间间隔至少应是仪器响应时间的3 倍。

采用加速器中子源或反应堆中子源进行检定时，应采用适当的束流监视器来监测中子注量率随时间的变化，并在数据处理时进行归一。

按照附录C中的方法测量散射中子引起的读数，可根据检定实验室的实际条件至少选择其中一种散射本底的测量方法。进行本项目检定时，散射中子对被检仪器示值的贡献应不超过未散射中子对被检仪器示值贡献的20%。

按照公式（10）计算被检仪器对单能点的周围剂量当量（率）响应：

RHEi=MdEiHt10,Ei=Md(Ei)Φ∙hΦ(Ei)                     （10）

式中：

RH (Ei)——中子能量为Ei时，被检仪器的周围剂量当量（率）响应，无量纲；

i——中子能量点的数目；

Md(Ei)——中子能量为Ei时，直接中子引起的被检仪器读数的平均值，Sv/h（Sv）或其分数单位；

Ht(10,Ei)——中子能量为Ei时，试验点的中子周围剂量当量（率）约定真值，Sv/h（Sv）或其分数单位。

被检仪器的能量响应应同时满足以下要求：

1）应给出被检仪器在热能点~50keV能量范围内的周围剂量当量（率）响应RH (Ei)，并且该值宜不超过0.2~8.0；

2）在50keV~10MeV能量范围内，周围剂量当量（率）响应RH (Ei)应不超过0.5~2.0；

3）应给出被检仪器在10MeV ~20MeV能量范围内的周围剂量当量（率）响应RH (Ei)，并且该值宜不超过0.2~2.0。

4）若通过蒙特卡洛法计算的以上能量点的响应与实验测量值在±20%以内符合，则认为蒙特卡洛法计算的全能区能量响应满足要求。

7.3.6 角响应

在7.1.1中的任一种参考辐射下，将被检仪器按制造商规定的参考平面及入射方向置于试验点上（对应入射角α0＝0°），检定距离应不小于中子源和被检仪器几何尺寸之和的3倍。散射中子的测量方法见附录C。

在自由空气中开始照射，待被检仪器的示值稳定后读数M0，每次读出的时间间隔至少应是被检仪器响应时间的3 倍。在0°～±180°范围内，改变入射角αi，角度变化步长30°，记录每个入射角αi下的读数Mi。在与参考方向垂直的平面上，重复以上步骤，记录每个入射角下的被检仪器读数。

按照公式（11）计算被检仪器的角响应rαi：

rαi=Mi-M0M0×100%                        （11）

被检仪器的角响应应同时满足以下要求：

1）对于参考平面及参考方向入射，在0°～±90°范围内，角响应rαi应不超过±25%；

2）对于参考平面及参考方向入射，在90°～180°和-90°～-180°范围内，角响应rαi应不超过被检仪器制造商给出的值；

3）对于与参考方向垂直的平面方向入射，在0°～±180°范围内，角响应rαi应不超过被检仪器制造商给出的值。

7.3.7 光子辐射响应

在GB/T 12162.1-2000 中规定的137Cs或60Csγ射线参考辐射场中，将被检仪器按制造商规定的参考平面及入射方向置于试验点，试验点处的光子周围剂量当量率为10 mSv h-1，记录被检仪器的示值Mγ。

在7.1.1中的任一种参考辐射下，将被检仪器按制造商规定的参考平面及入射方向置于试验点上，试验点处的中子周围剂量当量率为0.1mSv h-1，记录被检仪器的示值Mn1。

在7.1.1中的任一种参考辐射下，将被检仪器按制造商规定的参考平面及入射方向置于试验点上，试验点处的中子周围剂量当量率为1mSv h-1，记录被检仪器的示值Mn2。在该中子参考辐射场中增加GB/T 12162.1-2000 中规定的137Cs或60Csγ射线源，使得试验点处的光子周围剂量当量率为10 mSv h-1，再记录被检仪器的示值Mn+γ。

被检仪器的光子辐射响应应同时满足Mn1＞Mγ和Mn2＞Mn+γ。

7.3 检定结果的处理

按本规程检定合格的中子周围剂量当量（率）仪发给检定证书（推荐内页格式见附录G）；检定结果中有一项不符合本规程的技术要求即为检定不合格，检定不合格的中子周围剂量当量（率）仪发给检定结果通知书（推荐格式见附录G），并注明不合格项目。

7.4 检定周期

中子周围剂量当量（率）仪的检定周期一般不超过1年。

# 附录A能量响应的测量点及中子注量-周围剂量当量转换系数

用于检定中子剂量仪表能量响应的中子参考辐射以及各单能点的中子注量-周围剂量当量转换系数见表A.1。

表A.1  能量响应的测量点及中子注量-周围剂量当量转换系数

| 中子能量/ MeV | 产生方法 | 中子注量-周围剂量当量转换系数/pSvcm2 |
| --- | --- | --- |
| 2.5×10-8(热中子) | 反应堆或加速器慢化中子束产生的中子 | 10.6 |
| 0.002 | 反应堆钪过滤中子束或加速器45Sc(p,n)45Ti核反应产生的中子 | 7.7 |
| 0.024 | 反应堆铁-铝过滤中子束或加速器45Sc(p,n)45Ti核反应产生的中子 | 19.3 |
| 0.144 | 反应堆硅过滤中子束或加速器T(p,n)3He和7Li(p,n)7Be核反应产生的中子 | 127 |
| 0.25 | 加速器T(p,n)3He和7Li(p,n)7Be核反应产生的中子 | 203 |
| 0.565 | 加速器T(p,n)3He和7Li(p,n)7Be核反应产生的中子 | 343 |
| 1.2 | 加速器T(p,n)3He核反应产生的中子 | 425 |
| 2.5 | 加速器T(p,n)3He核反应产生的中子 | 416 |
| 2.8 | 加速器D(d,n)3He核反应产生的中子 | 413 |
| 5.0 | 加速器D(d,n)3He核反应产生的中子 | 405 |
| 14.8 | 加速器T(d,n)4He核反应产生的中子 | 536 |
| 19.0 | 加速器T(d,n)4He核反应产生的中子 | 548 |

# 附录B影锥的结构及使用方法

应根据实验几何条件，选择合适的影锥。

- B.1影锥的结构

影锥由20 cm长的铁和30cm长的含硼聚乙烯或含硼石蜡制成，其中硼的质量百分比不小于5%。图B.1给出了用于241Am-Be中子源的影锥尺寸设计的例子。影锥前端的直径取决于检定用中子源的尺寸，应略大于中子源的几何尺寸。影锥的长度应可将源中子减弱至可忽略的强度，对不同能量的中子可设计能满足特殊要求的影锥。

（1.中子源  2.影锥  3.受检仪器）

图B.1  中子源、影锥和受检仪器几何位置示意图

- B.2影锥的使用

影锥-中子源之间的距离要适当。影锥距中子源太近时，可能使散入被检仪器探测器的中子减少。若增加影锥-中子源之间的距离，可增加散入被检仪器探测器的中子数，并在一段距离范围内散入探测器的中子数保持不变。选择这段距离的中点作为影锥放置的最佳位置。当距离进一步增加时，由于影锥未完全遮挡受检仪器，使得受检仪器的计数快速增加。另一方面，受检仪器距影锥后端太近时，影锥后端挡住了散入的中子，使得散入探测器的中子减少。建议影锥的后端与受检仪器之间的距离不小于锥体的长度。

影锥的锥角应使得其投影略大于被检仪器的最大尺寸，因此，完成一组测量可能需要用多个不同锥角的影锥。

# 附录C散射中子测量方法

本规程参照GB/T 14055.2-2012/ISO 8529-2:2000推荐了3种房间散射中子本底的测量方法，根据各检定实验室的实际条件选择其中一种或多种。

C.1 影锥法

采用本方法时，中子源-被检仪器探测器表面的最小检定距离应至少大于影锥长度的两倍，最大检定距离由房间散射中子引起的读数应使被检仪器读数的增加小于40%的限制条件决定。

在7.1.1中的任一种参考辐射下，将被检仪器按制造商规定的参考平面及入射方向置于试验点上。在自由空气中开始照射，待被检仪器的示值稳定后读数MT(l)，每次读出的时间间隔至少应是仪器响应时间的3 倍，计算其算术平均值MT(l)。

在中子源与被检仪器之间放置几何尺寸适当的影锥（影锥的结构及使用要求见附录B），开始照射，待被检仪器的示值稳定后读数MS(l)，每次读出的时间间隔至少应是仪器响应时间的3 倍，计算其算术平均值MS(l)。

然后按照公式（C.1）计算被检仪器的周围剂量当量（率）响应：

RH=MdHt(10)=MTl∙Fs∙FA(d)∙Fl(l)Φ∙hΦ(E)                    （C.1）

式中：

Fs——散射修正因子，按照公式（C.2）计算：

Fs=MTl-MS(l)MT(l)                            （C.2）

FA(d)——空气减弱修正因子，计算方法见附录E，其中d为中子源与被检仪器前表面之间的距离；

Fl(l)——几何修正因子。当采用点源照射球形探测器时，可以按照公式（C.3）计算，其中rD为被检仪器探测器的半径，δ为中子有效参数，推荐值为δ=0.5±0.1。对其他形状的仪器（如：圆柱形），当没有经检验的几何修正方法时，检定距离的选择应使得几何修正因子接近于1。

（C.3）

C.2半经验法

本方法基于距离反平方定律。采用本方法时，最小检定距离近似等于中子源与被检仪器探测器的直径之和，最大检定距离由房间散射中子引起的读数应使被检仪器读数的增加小于40%的限制条件决定。本方法只适用于主要的散射中子来源为墙壁、地板和天花板。本方法不适用于被检仪器是多探测器的情况，也不适用于在平行于圆柱形仪器轴线照射的情况。

在7.1.1中的任一种参考辐射下，将被检仪器按制造商规定的参考平面及入射方向置于试验点上。在自由空气中开始照射，待被检仪器的示值稳定后读数MT(l)，每次读出的时间间隔至少应是仪器响应时间的3 倍，计算其算术平均值。改变检定距离，依次读出每个检定距离下的读数Mi(l)并计算其算术平均值MT(l)。

以l2为自变量，公式（C.4）的左式为因变量作图，对这些数据进行加权线性最小二乘法拟合，得到一条拟合直线：

MT(l)Φ∙Fll∙(1+A∙l)=RΦ∙(1+S∙l2)                    （C.4）

式中：

(1+A）——总的空气散射修正（内散射减外散射），其中A是净空气散射成份，计算方法见附录D；

S——单位距离的室散射贡献。

按照公式（C.4）拟合得到的直线的截距为注量响应RΦ，通过斜率可计算给出单位距离的室散射贡献S。对同型号仪器，只要确定了单位距离的室散射贡献S，则后续的类似检定可以在一个或多个检定距离下进行读数MT(l)，然后通过公式（C.4）计算注量响应RΦ，再根据公式（2）计算给出被检仪器的周围剂量当量（率）响应RH。

C.3简化拟合法

本方法也基于距离反平方定律。如果检定距离不小于被检仪器探测器最大尺寸的1.5倍时，可采用本办法。

在7.1.1中的任一种参考辐射下，将被检仪器按制造商规定的参考平面及入射方向置于试验点上。在自由空气中开始照射，待被检仪器的示值稳定后读数，每次读出的时间间隔至少应是仪器响应时间的3 倍，计算其算术平均值。改变检定距离，依次读出每个检定距离下的读数Mi(l)并计算其算术平均值M(l)。检定距离不少于10个，并且每个检定距离大约在对数刻度上等间隔。每次读数的计数统计应优于10%。

按照公式（C.5）进行加权线性最小二乘法拟合，可得到拟合参数k，a和S。

（C.5）

式中：

a——通过对公式（C.5）拟合而确定的参数。对球形探测器，a接近于球的半径。

选择权重使所有的数据点对拟合有近似相同的影响。如不考虑实际数据的计数统计，通常权重wi正比于被检仪器读数的反平方，相当于使拟合得到的相对残差的平方和最小，即公式（C.6）计算出的G值最小。wi的选择要使其正比于yi的反平方，然后对i个数据点求和。

G=i(wi(yi-yi)2)=i(1yi(yi-yi))2=i(1-yiyi)2           （C.6）

式中：

yi——数据点；

yi——得到的拟合值。

按照公式（C.7）计算被检仪器的的周围剂量当量（率）响应RH。

# 附录D 中子源各项异性修正因子测量方法

目前在用的中子源大多为圆柱形，以中子源的几何中心为坐标原点，中子发射率一般呈各向异性。如图D.1所示，在Ω方向的角源强BΩ一般只与中子源的轴线与源-探测器连线之间的夹角θ有关，而与角无关。

图D.1发射率为各向异性的中子源坐标示意图

当中子源发射率Q为各向同性发射时，按照公式（D.1）计算距中子源几何中心处的中子注量率Φ(l)：

Φl=Q4π∙l2                        （D.1）

对于圆柱状中子源，按照公式（D.2）计算在Ω方向，距中子源几何中心处的中子注量率Φ(l, Ω)：

Φl,Ω=dQdΩΩ∙1l2=BΩ∙1l2                  （D.2）

式中：

和BΩ——角源强，即在Ω方向单位立体角内的中子发射率。该量只与θ有关，可将公式（D.2）写为公式（D.3）：

Φl,Ω= Φl,θ=BΩ∙1l2=Q4π∙l2∙Fθ                 （D.3）

式中：Fθ——中子源发射率各项异性修正因子，按照公式（D.4）计算。

Fθ=2C(θ)0πC(θ)∙sinθdθ                       （D.4）

式中：——方向上探测器的计数率。

建议利用长计数器测量中子源发射率的各向异性修正，中子源与长计数器慢化体前表面的距离不小于1 m。θ角从0°到180°之间依次改变，变化步长10°，然后根据公式（D.4）计算。由于Fθ一般在θ=90°附近变化最小，因此建议检定时在θ=90°时进行，即中子源直立方式，此时可按照公式（D.5）计算中子注量率：

Φl,90°= Q4π∙l2∙F90°                    （D.5）

# 附录E空气减弱修正因子

空气减弱修正因子主要来自于空气中氧和氮的贡献。在检定环境条件下，相对湿度小于50%时，按照公式（E.1）计算：

FAd,E=expd∙ΣE=exp⁡{[3.88σNE+1.04σO(E)]10-5∙d}   （E.1）

式中：

Σ(E)——中子能量为E时，根据空气中氮和氧元素的中子核反应全截面计算得到的线性减弱系数，常见检定用中子源的谱平均线性减弱系数平均值见表E.1；

σN(E)——中子能量为E时的氮元素中子核反应全截面；

σO(E)——中子能量为E时的氧元素中子核反应全截面。

表E.1 常见检定用中子源的谱平均线性减弱系数Σ （标准不确定度1.5%）

| 中子源 | 线性减弱系数Σ（10-7 cm-1） |
| --- | --- |
| 30 cm直径重水慢化252Cf | 2964 |
| 252Cf自发裂变 | 1055 |
| 241Am-B（α，n） | 833 |
| 241Am-Be（α，n） | 890 |

# 附录F 校准因子的测量不确定度评定

现以影锥法测量散射中子为例，对校准因子的测量不确定度进行评定。

被检仪器校准因子的计算公式（F.1）为：

N=Ht(10)Md=Φ∙hΦ∙Fs∙Fl∙FAMd=Q∙Fθ∙hΦ∙FS∙Fl∙FA4π∙l2∙Md               （F.1）

测量模型式（F.1）是一个非线性模型。在不考虑高阶项的情况下，合成方差uc2N可以表示为：

uc2N=c12u2Q+c22u2Fθ+c32u2hΦ+c42u2FS+c52u2Fl

+c62u2FA+c72u2l+c82u2Md                        （F.2）

式中，ci为灵敏系数，是被测量N对各对应输入量的偏导数。取相对方差后，除了c7=2以外，其他输入量的灵敏系数均为1。因此式（F.2）可以写为：

uc2N=u2Q+u2Fθ+u2hΦ+u2FS+u2Fl+u2FA+2u2l+u2Md  （F.3）

被检仪器校准因子测量的不确定度来源包括：

（1）中子源发射率Q

来自采用的中子源的溯源证书。若中子源发射率采用锰浴法测量，则一般不确定度U=1.5%(k=2)。假设其满足正态分布，则中子源发射率的标准不确定度uQ=0.75%。

（2）中子源发射率各项异性因子Fθ

一般通过长计数器测量中子源发射率各项异性因子，给出90°（照射方向与中子源轴向成90°）出射的角源强。根据GB/T 14055.2-2012/ISO 8529-2:2000，若仔细测量，本项的相对标准不确定度约0.5%。若未进行测量，则在测量结果的不确定度分量重需增加注量的不确定度，其大小与各向异性因子本身的估计值有关。假设其满足正态分布，则各项异性因子的标准不确定度u(Fθ)=0.5%。

（3）谱平均中子注量-周围剂量当量转换系数hΦ

根据GB/T 14055.2-2012/ISO 8529-2:2000中的推荐，对252Cf中子源来说，谱平均中子注量-周围剂量当量转换系数的不确定度为 1%。对表2中的其他参考辐射中子源来说是4%。假设其满足正态分布，则谱平均中子注量-周围剂量当量转换系数的标准不确定度u(hΦ)分别为1%（252Cf）或4%（其他中子源）。

（4）散射中子修正因子FS

对于影锥法测量散射中子，根据GB/T 14055.2-2012/ISO 8529-2:2000，此项标准不确定度按uFs=0.03∙MS(l)MT(l)×100%计算。

（5）几何修正因子Fl

在几何修正因子的计算公式中，中子有效参数δ的不确定度为 20%。影锥法测量散射中子时，检定距离至少大于100cm，对典型的被检仪器（探测器直径20 cm），此时几何修正因子为1.00。几何修正的影响很小，因此几何修正引起的不确定度可以忽略。

（6）空气减弱修正因子FA

对于241AmBe和252Cf中子源来说，由于中子能量较高，空气减弱修正的影响很小，因此其引起的不确定度可以忽略。

（7）检定距离l

检定距离的不确定度主要是来自于距离测量器具溯源证书和距离测量的不确定度，相比之下，测量器具溯源证书给出的不确定度可以忽略，本项主要是距离测量的不确定度。当距离测量的偏差为1 mm时，其引起的相对不确定度表示为（单位为m）。对于近距离测量，本项分量不能忽略。

（8）被检仪器读数Md

主要是被检仪器读数的计数统计，按照统计学方法评估，以多次测量读数平均值的标准偏差来表示。对低计数率时，本项分量是主要来源。

校准因子的不确定度分量见表F.1。

表F.1 不确定度分量一览表（以影锥法测量散射中子为例）

| 分量 | 不确定度 | 概率分布 | 灵敏系数 | 评定类型 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中子源发射率 | 溯源证书给出 | 正态分布 | 1 | B | 0.75% |
| 中子源各项异性 | 0.5% | 正态分布 | 1 | B | 0.5% |
| 转换系数 | 1%（252Cf） 4%(其他参考源) | 正态分布 | 1 | B | 由中子源类型确定 |
| 散射中子修正 |  | 正态分布 | 1 | B | 散射中子占比的0.03倍 |
| 几何修正 |  | 均匀分布 | 1 | B | 可忽略 |
| 空气减弱修正 |  | 正态分布 | 1 | B | 可忽略 |
| 检定距离 |  | 均匀分布 | 2 | B | 0.2 |
| 被检仪器读数 | 由读数确定 | 泊松分布 | 1 | A | 由读数确定 |
| 合成标准不确定度uc |  |  |  |  |  |

# 附录G检定证书/检定结果通知书内页信息及推荐格式

检定证书/检定结果通知书内页至少应包含以下信息：

（1）检定证书/检定结果通知书编号

（2）检定所用计量标准的名称、证书编号和检定证书有效期

（3）检定时的环境条件和检定地点

（4）被检项目及检定结果

（5）检定不合格说明（只用于检定结果通知书内页格式）

（6）页码

———————————