JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF xxx-xxxx

大气在线监测气体分析仪校准规范

Calibration Specification for Ambient Air Automatic Monitoring Instruments

（征求意见稿1.0）

201x―xx―xx发布                            201x―xx―xx实施

国家质量监督检验检疫总局 发布

JJF xxx-xxxx

大气在线监测气体分析仪校准规范

Calibration Specification for Ambient

Air Automatic Monitoring Instruments

归口单位：全国环境化学计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

中国环境监测总站

参加起草单位：北京市环境保护监测中心

上海海市环境保护产品质量监督检验总站

北京市计量检测科学研究院

北京众瑞校准科技有限公司

本规范委托全国环境化学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

周泽义

傅强

景宽

参加起草人：

目    录

引言………………………………………………………………………………………（Ⅲ）

1  范围……………………………………………………………………………………（1）

2  引用文件………………………………………………………………………………（1）

3  术语和计量单位………………………………………………………………………（1）

4  概述…………………………………………………………………………………（1）

5  计量特性………………………………………………………………………………（2）

5.1  二氧化硫……………………………………………………………（2）

5.2  氮氧化物……………………………………………………………（2）

5.3  一氧化碳……………………………………………………………（2）

5.4  臭氧……………………………………………………………（2）

5.5  颗粒物……………………………………………………………（2）

6  校准条件………………………………………………………………………………（2）

6.1  环境条件……………………………………………………………………………（2）

6.2  计量标准器………………………………………………………………………（2）

7  校准项目和校准方法…………………………………………………………………（3）

7.1  校准项目…………………………………………………………………………（3）

7.2  校准方法…………………………………………………………………………（3）

8  校准结果表达………………………………………………………………………（5）

9  复校时间间隔…………………………………………………………………………（6）

附录A等效浓度计算方法………………………………………………（7）

附录B  动态配气添加法在线校准装置溯源性要求…………………………………（12）

附录C  校准曲线不确定度评定实例----------------------------------------------------------

附录D校准原始记录格式………………………………………………………………（15）

附录E 校准证书（内页）格式…………………………………………………………… （17）

# 引    言

本规范依据-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范的技术指标参考了HJ 818 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范、HJ 193 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范、HJ 654 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法等技术法规、标准。

本规范为首次制定。

大气在线监测气体分析仪校准规范

1  范围

本规范适用于测量大气成分中二氧化氮、二氧化硫、臭氧、一氧化碳的在线监测气体分析仪器（以下简称仪器）的校准。挥发性有机物成份量的大气在线监测气体分仪器的校准可参照本规范执行。

2  引用文件

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

HJ 818 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范

HJ 193 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO ）连续自动监测系统安装验收技术规范

HJ 654 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本方法；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本方法。

3  术语和计量单位

3.1环境空气质量连续监测 ambient air quality continuous monitoring

在监测点位采用连续监测仪器对环境空气质量进行连续的样品采集、处理、分析的过程。

3.2点式分析仪器 point analyzers

指在固定点上通过采样系统将环境空气采入并测定空气污染物浓度的监测分析仪器。

3.3 开放光程分析仪器 open path analyzers

采用从发射端发射光束经开放环境到接收端的方法测定该光束光程上平均空气污染物浓度的仪器

3.4 校准单元 calibration cell

运用等效浓度原理，通过在测量光路上架设不同长度的校准池，来等效不同浓度的标准气体，以完成校准工作。等效浓度计算方法参见附录A。

3.5 动态配气添加法在线校准 online calibration gas mixtures prepared by a continuous added method

通过动态配气和化学分析标准添加法有机结合来实现基体添加标准和在线校准的一种方法。方法原理和应用详见附录B。

3.6 光程 optical path

开放光程分析仪器的监测光束由光源发射端到接收端所经过的路径长度。

3.7 零光程 zero optical path

开放光程分析仪器处于校准状态下，光从光源发射端到接收端的光程，远小于实际测量时的光程，被称为零光程。

3.8等效浓度 equivalent concentration

在仪器测量光路中放置校准池，通入标准气体，根据测量光程与校准池长度的比例将标准气体浓度值转化为实际校准浓度值，该浓度为等效浓度。本标准中所有适用于开放光程仪器技术指标检测方法的标准气体浓度值均为等效浓度值。

3.9标准状态 standard state

温度为273 K，压力为101.325 kPa 时的状态。本标准中的污染物浓度均为标准状态下的浓度。

4   概述

本校准规范涉及的大气在线监测气体分析仪原理应与HJ 193 《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》推荐的一致，见表1。

表1 分析仪器推荐选择的分析方法

| 监测项目 | 点式分析仪器 | 开放光程分析仪器 |
| --- | --- | --- |
| NO2 | 化学发光法 | 差分吸收光谱法 |
| SO2 | 紫外荧光法 | 差分吸收光谱法 |
| O3 | 紫外吸收法 | 差分吸收光谱法 |
| CO | 非分散红外吸收法 | 气体滤波相关红外吸收法 |

点式连续监测系统由采样装置、校准设备、分析仪器、数据采集和传输设备组成，如图1 所示。

开放光程连续监测系统由开放测量光路、校准单元、分析仪器、数据传输和采集设备等组成，结构如图2 所示。

校准单元结构如图3 所示。

5  计量特性

5.1 计量性能要求

计量性能要求见表2

表2 计量性能要求

| 校准项目 | 计量性能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 二氧化氮气体分析仪 | 二氧化硫气体分析仪 | 臭氧气体分析仪 | 一氧化碳气体分析仪 |
| 校准曲线 | 相关系数(r)：>0.995 0.90≤斜率（a）≤1.10 截距（b）在测量量程的±1%范围内 |  |  |  |
| 重复性 | ≤2% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% |
| 响应时间 | 90 s | 90 s | 90 s | 90 s |

5.2 测量范围

SO2、NO2、O3分析仪器测量量程：（0～500）nmol/mol，最小显示单位0.1 nmol/mol或0.1μg/m3；CO分析仪器测量量程：（0～5）μmol/mol，最小显示单位0.1μmol/mol或0.1mg/m3。

6  校准条件

6.1  点式连续监测系统环境条件

（1）环境温度：（15～35）℃；

（2）相对湿度：≤85%；

（3）大气压：（80～106）kPa；

（4）供电电压：AC（220±22）V，（50±1）Hz。

注1：低温、低压等特殊环境条件下，仪器设备的配置应满足当地环境条件的使用要求

6.2开放光程连续监测系统环境条件

6.2.1室外部件

环境温度：（-30～50）℃；

6.2.2室内部件

（1）环境温度：（15～35）℃；

（2）相对湿度：≤85%；

（3）大气压：（80～106）kPa。

6.2.3供电电压

AC（220±22）V，（50±1）Hz。

注2：低温、低压等特殊环境条件下，仪器设备的配置应满足当地环境条件的使用要求。

6.3  计量标准器

6.3.1动态配气添加法在线校准装置

能够稳定发生仪器工况测量量程10%，30%、50%和80%浓度的标准气体，标准气体相对扩展不确定度要求：二氧化氮不大于2%（k=2）；二氧化硫不大于1.5%（k=2）；臭氧不大于2.6%(k=2)；一氧化碳不大于1.5%（k=2）。.动态配气添加法在线校准装置溯源性要求见附录C。

6.3.2 电子秒表

最大允许误差MPE：±0.10 s/h。

6.3.3 温度计

最大允许误差MPE：±0.1℃

6.3.4 压力计

最大允许误差MPE：±1hPa

6.3.5 流量计

最大允许误差MPE：±1%

7  校准项目和校准方法

7.1 校准曲线

对于点式连续监测系统，将动态配气添加法在线校准装置按图4联入监测系统；对于开放光程连续监测系统，将动态配气添加法在线校准装置按图5联入监测系统。

采样器

动态配气添加法在线校准装置

分析仪器

数据采集和传输设备

有线或无线通讯方式

图4 点式连续监测系统在线校准流程图

采样器

动态配气添加法在线校准装置

分析仪器

数据采集和传输设备

有线或无线通讯方式

校准池

图5 开放式连续监测系统在线校准流程图

仪器通电预热，按规定调整好。首先，在没有添加标准气体状态下，记录仪器的稳定示值（连续10分钟，取后5分钟平均值）Y0-NO2、Y0-SO2、Y0-O3、Y 0-CO；然后，依次添加标准量（Ri-NO2、 Ri-SO2、 Ri-O3、 Ri-CO）使之达到测量量程10%、30%、50%和80%浓度标准气，依次记录仪器的稳定示值（连续10分钟，取后5分钟平均值）Y1-NO2、Y1-SO2、Y1-O3，Y1-CO；Y2-NO2、Y2-SO2、Y2-O3、Y2-CO；Y3-NO2、Y3-SO2、Y3-O3、Y3-CO；Y4-NO2、Y4-SO2、Y4-O3、Y4-CO，同时记录环境温度Ti（K）、环境压力Pi（atm）和载带气流量Fi（L/min）；最后，在没有添加标准气体状态下，记录仪器的稳定示值（连续10分钟，取后5分钟平均值）Y5-NO2、Y 5-SO2、Y 5-O3、Y5-CO。

以添加量（μg）：Ri-NO2、 Ri-SO2、 Ri-O3、 Ri-CO分别对仪器响应值(μmol/mol)：Yi-NO2、Yi-SO2、Yi-O3、Y i-CO做线性拟合：由拟合方程YNO2=aRNO2+b；YSO2=aRSO2+b；YO3=aRO3+b；YCO=aRCO+b在Y坐标轴上的截距（b）得到大气样品成份量中的NO2、SO2、O3、CO浓度（μmol/mol）：X0-NO2、X0-SO2、X0-O3、X0-CO：

按公式（1）-(4) 分别计算标准气体NO2、SO2、O3、CO浓度：Xi-NO2、Xi-SO2、Xi-O3、Xi-CO（μmol/mol）：

Xi-NO2=Ri-NO246/PiFi0.082Ti+X0-NO2                                    (1)

Xi-SO2=Ri-SO264/PiFi0.082Ti++X0-SO2                                    (2)

Xi-O3=Ri-O348/PiFi0.082Ti+X0-O3                                       (3)

Xi-CO=Ri-CO28/PiFi0.082Ti+X0-CO                                      (4)

公式（1）-(4)中：

---i为：0-5；

---Ri-NO2、Ri-SO2、Ri-O3、Ri-CO分别为测量量程0，10%、30%、50%、80%、0添加的标准量（μg）

以Xi-NO2、Xi-SO2、Xi-O3、X i-CO对Yi-NO2、Yi-SO2、Yi-O3、Yi-CO按最小二乘法进行线性拟合，得到仪器的校准曲线：YNO2=aXNO2+b；YSO2=aXSO2+b；YO3=aXO3+b；YCO=aXCO+b。a为斜率，b为截距。

最小二乘法计算公式见表3。

表3 最小二乘法计算公式（Y=aX+b）

| X=（X）/N | r=aSX/SY |
| --- | --- |
| Y=（Y）/N | SX=X2N-X2/(N-1)1/2 |
| a=XY-(X Y)/N/X 2-(X)2/N | SY =Y2N-Y2/(N-1)1/2 |
| b=Y-aX |  |
| 式中：X为X变量的平均值；Y为Y变量的平均值；SX为X变量的标准偏差；SY 为Y变量的标准偏差；a为斜率；b为截距；r为相关系数。 |  |

7.2 重复性

通入浓度约为满量程50%的标准气体，待读数稳定后，记录仪器示值xi，然后通入背景气体，使之回落后，再通入上述浓度的标准气体。重复测量6次。按公式(3)计算单次测量的相对标准偏差作为仪器的重复性。

(3)

式中：

sr── 单次测量的相对标准偏差；

──6次示值的算术平均值，mol/mol；

── 第i次的示值，mol/mol；

n ── 测量次数。

7.3 响应时间

通入浓度约为满量程50%的标准，读取稳定示值后，通入大气背景气体，使之回落。再通入上述浓度的标准，同时用秒表记录从通入标准瞬时起到仪器指示第1次稳定示值的90%时所需的时间。重复上述步骤3次，取3次测得值的算术平均值作为仪器的响应时间。

8 校准结果表达

8.1 校准记录

校准记录格式参考附录D。

8.2 校准结果的处理

校准结果应在校准证书或校准报告上反映，校准证书或报告至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”或“校准报告”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d）证书或报告的惟一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）送校单位的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的

接受日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明。校准环境的

描述；

i）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代码；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

e）校准结果及测量不确定度的说明；

f）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识、以及签发日期；

g）校准结果仅对被校对象有效的声明；

h）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

9 复校时间间隔

仪器复校时间间隔由使用者根据仪器的使用情况、仪器本身性能等因素所决定，推荐复校时间间隔不超过1年。在相邻两次校准期间，如对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后应对仪器重新校准。

附录A

等效浓度计算方法

（资料性附录）

A.1.等效浓度计算

按照公式（A1）计算标准气体的等效浓度。

Ce=Ct×LcL……………………………………….（A1）

式中：

Ce--------标准气体等效浓度，ppb；

Ct--------标准气体浓度标称值，ppm；

L---------光程，m；

LC--------校准池长度，mm。

A.2 等效浓度气体的计算示例

在监测系统校准单元中放置不同长度的校准池或通入不同浓度的标准气体，当光程为

200m 时，按照公式（A1）计算得到的等效浓度值见表A.1。

表A.1 等效浓度计算示例

| 序号 | 标准气体浓度 （μmol/mol） | 光程 （m） | 校准池长度（mm） | 等效浓度 （nmol/mol） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 200 | 50 | 100 |
| 2 | 400 | 200 | 100 | 200 |
| 3 | 400 | 200 | 150 | 300 |
| 4 | 400 | 200 | 200 | 400 |
| 5 | 800 | 200 | 100 | 400 |

附录B            动态配气添加法在线校准装置的溯源性要求

B.1 化学标准添加法原理

在化学分析中通过对测试样品添加系列被测某一痕量组分标准量Xi，得到线性仪器的一组响应值Yi。然后以上述测定的仪器响应值对添加的标准含量作图，用外推法求出被测样品中某一痕量组分的浓度：X0=0，Y0=b。图B.1为标准添加法定量图解。

图B.1 标准添加法定量图解

B.2动态配气添加法在线校准装置

图B.2为动态配气添加法在线校准装置工作原理示意图：

图B.2 动态配气添加法在线校准原理

按《大气在线监测气体分析仪校准规范》JJF XXX-201X要求连入动态配气添加法在线校准装置。

采样器采样后分为两路，由两个质量流量计设为相同流量Fi。通过电磁阀切换进入测量状态1：一路直接进入采样管由监测仪器测试，得到响应值（Yi-NO2、Yi-SO2、Yi-O3、Yi-CO）；另一路，通过动态配气渗透系统（臭氧为汞灯发生系统）将渗透出（或发生）的标准添加量（Ri-NO2、 Ri-SO2、 Ri-O3、 Ri-CO）载带出来，直接排空。通过电磁阀切换进入校准状态2：一路直接排空；另一路，通过动态配气渗透系统（臭氧为汞灯发生系统）将渗透出（或发生）的标准添加量（Ri-NO2、 Ri-SO2、 Ri-O3、 Ri-CO）载带出来，直接进入采样管由监测仪器测，得到响应值（Xi-NO2、Xi-SO2、Xi-O3、Xi-CO）。

保证标准添加量在仪器线性范围内，则大气样品成份量中的NO2、SO2、O3、CO质量（μg）：MNO2、MSO2、MO3、MCO可由公式（B1-B4）导出：

MNO246PVRTYi-NO2=MNO2+Ri-NO246PVRTXi-NO2                         (B1)

MSO264PVRTYi-SO2=MSO2+Ri-SO264PVRTXi-SO2                         (B2)

MO348PVRTYi-O3=MO3+Ri-O348PVRTXi-O3                           (B3)

MCO228PVRTYi-CO=MCO+Ri-CO28PVRTXi-CO                          (B4)

由于测量样品和添加法校准时间间隔很短，流量、压力和温度变化忽略不计。则由公式（B1-B4）得到大气样品成份量中的NO2、SO2、O3、CO质量（μg）：MNO2、MSO2、MO3、MCO：

MNO2=Yi-NO2×Ri-NO2Xi-NO-Yi-NO2

MSO2=Yi-SO2×Ri-SO2Xi-SO-Yi-SO2

MO3=Yi-O3×Ri-O3Xi-O3-Yi-O3

MCO=Yi-CO×Ri-COXi-CO-Yi-CO

由上述校准过程的实现可以得出：（1）动态配气添加法校准将分析方法、校准技术和分析仪器进行了有机的整合；（2）测量结果（被测量含量）只与仪器响应值和标准添加量有关，大大减少了不确定度来源，提高了校准和测量水平；（3）实现了基体标物的校准模式，避免了零点气的困扰；（4）实现了在线、实时、嵌入式、扁平化校准；（5）将高纯气钢瓶和渗透管系统结合，通过调节渗透压来得到不同渗透率，一方面使浓度控制更为容易，另一方面实现了标准长周期应用，符合监测标准长期稳定性理念。

B.3动态配气添加法在线校准装置溯源性

动态配气添加法校准系统中标准气体的发生，NO2、SO2、CO通过动态配气渗透管系统产生，由国家一级标准物质NO2（GBW 08202，Urel=1%(k=2),）、SO2（GBW 08201, Urel=1%(k=2),）、CO（GBW 08106, Urel=1%(k=2),）进行比对和标定溯源；、O3通过高压汞灯产生由国家计量标准（标准分光光度计）(Urel=2%(k=1.5))标定溯源。

附录C             校准曲线不确定度评定实例

C.1 校准数据及处理

按《大气在线监测气体分析仪校准规范》JJF XXX-201X进行校准实验，得到表C.1测试结果：

表C1 校准实验数据，温度Ti：298K；压力Pi：1.0atm，流量Fi：5.0L/min

| 序号 | 标准添加量Ri，μg |  |  |  | 仪器响应值均值Yi，μmol/mol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | O3 | CO | NO2 | SO2 | O3 | CO |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0.026 | 0.086 |
| 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 0.065 | 0.065 | 0.078 | 0.137 |
| 2 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 8.6 | 0.165 | 0.169 | 0.181 | 0.233 |
| 3 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 15.0 | 0.265 | 0.275 | 0.294 | 0.345 |
| 4 | 4.0 | 5.6 | 4.0 | 24.0 | 0.414 | 0.437 | 0.454 | 0.496 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.013 | 0.022 | 0.083 |

以添加量（μg）：Ri-NO2、 Ri-SO2、 Ri-O3、 Ri-CO分别对仪器响应值(μmol/mol)：Yi-NO2、Yi-SO2、Yi-O3、Y i-CO做线性拟合,得到拟合方程,并由此计算出大气样品成份量中NO2、SO2、O3、CO浓度（μmol/mo）：

NO2：y = 0.1002x + 0.0138，X0-NO2=b=0.0138 μmol/mol

SO2：y = 0.0757x + 0.0128，X0-SO2= b =0.0128 μmol/mol

O3： y = 0.1075x + 0.0235， X0-O3= b =0.0225 μmol/mol

CO：y = 0.0172x + 0.0854， X0-CO= b =0.0854 μmol/mol

按公式（C1）-(C4) 分别计算标准气体NO2、SO2、O3、CO浓度：Xi-NO2、Xi-SO2、Xi-O3、Xi-CO（μmol/mol）：

Xi-NO2=Ri-NO246/PiFi0.082Ti+X0-NO2                                  (C1)

Xi-SO2=Ri-SO264/PiFi0.082Ti++X0-SO2                                 (C2)

Xi-O3=Ri-O348/PiFi0.082Ti+X0-O3                                     (C3)

Xi-CO=Ri-CO28/PiFi0.082Ti+X0-CO                                     (C4)

公式（C1）-(C4)中：

---i为：0-5；

---Ri-NO2、Ri-SO2、Ri-O3、Ri-CO分别为测量量程0，10%、30%、50%、80%、0添加的标准量（μg），见表C.1；

---Pi、Ti、Fi分别为环境温度（298K）、环境压力（1.0atm）、设置流量（5.0L/min）

公式（C1）-(C4)计算结果和对应的仪器响应值列入表C2中：

表C2 仪器响应值和标准气体浓度值

| 序号 | 仪器响应值均值Yi，μmol/mol |  |  |  | 标准气体浓度值Xi，μmol/mol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | O3 | CO | NO2 | SO2 | O3 | CO |
| 0 | 0.012 | 0.011 | 0.026 | 0.086 | 0.014 | 0.013 | 0.023 | 0.085 |
| 1 | 0.065 | 0.065 | 0.081 | 0.612 | 0.067 | 0.066 | 0.0734 | 0.592 |
| 2 | 0.165 | 0.169 | 0.180 | 1.598 | 0.173 | 0.166 | 0.175 | 1.586 |
| 3 | 0.265 | 0.275 | 0.274 | 2.693 | 0.279 | 0.280 | 0.277 | 2.704 |
| 4 | 0.414 | 0.437 | 0.440 | 4.265 | 0.439 | 0.440 | 0.430 | 4.27 |
| 5 | 0.014 | 0.013 | 0.022 | 0.083 | 0.014 | 0.013 | 0.023 | 0.085 |

以表C.2中Xi-NO2、Xi-SO2、Xi-O3、X i-CO对Yi-NO2、Yi-SO2、Yi-O3、Yi-CO按最小二乘法进行线性拟合（软件由英国NPL实验室提供：xlgenlinev1 version 1.0），得到仪器的校准曲线拟合方程Y=aX+b、回归系数r、斜率a和截距b及标准不确定度，见表C3

表C3 最小二乘法拟合结果

| 参数 | 线性方程 | 回归系数，r | 斜率a及不确定度ua | 截距及标准不确定度ub |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | Y=0.9571X-0.0002 | 1 | 0.9571（0.0119） | -0.0002（0.0003） |
| SO2 | Y=1.0031X-0.0009 | 0.999 | 1.0031（0.0100） | -0.0009（0.0002） |
| O3 | Y=1.0031X+0.0009 | 0.999 | 1.0031（0.0164） | 0.0008（0.0007） |
| CO | Y=1.0093X-0.0016 | 0.999 | 1.0093（0.0098） | -0.0016（0.0015） |

注：软件拟合结果如下：

| NO2 POLYNOMIAL FIT: GLS, DEGREE 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| xmin: |  |  | -0.0286974 |
| xmax: |  |  | 0.4812714 |
| Root mean square residual error: |  |  | 2.462032492 |
| Maximum absolute weighted residual: |  |  | 3.098315505 |
| Gradient m: |  |  | 0.957143362 |
| Uncertainty associated with m: |  |  | 0.011834582 |
| Intercept with y-axis c: |  |  | -0.000221202 |
| Uncertainty associated with c: |  |  | 0.000278484 |
| Covariance associated with m and c: |  |  | -2.22329E-06 |
| Intercept with x-axis x0: |  |  | 0.000231106 |
| Uncertainty associated with x0 |  |  | 0.000289033 |

| SO2 POLYNOMIAL FIT: GLS, DEGREE 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| xmin: |  |  | -0.029963 |
| xmax: |  |  | 0.483193 |
| Root mean square residual error: |  |  | 3.251209625 |
| Maximum absolute weighted residual: |  |  | 3.744846417 |
| Gradient m: |  |  | 1.003116015 |
| Uncertainty associated with m: |  |  | 0.009919213 |
| Intercept with y-axis c: |  |  | -0.000889737 |
| Uncertainty associated with c: |  |  | 0.000214672 |
| Covariance associated with m and c: |  |  | -1.43425E-06 |
| Intercept with x-axis x0: |  |  | 0.000886974 |
| Uncertainty associated with x0 |  |  | 0.000208199 |

| O3 POLYNOMIAL FIT: GLS, DEGREE 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| xmin: |  |  | -0.0182267 |
| xmax: |  |  | 0.4704937 |
| Root mean square residual error: |  |  | 2.640627555 |
| Maximum absolute weighted residual: |  |  | 3.15880352 |
| Gradient m: |  |  | 1.03104319 |
| Uncertainty associated with m: |  |  | 0.016375236 |
| Intercept with y-axis c: |  |  | 0.000897129 |
| Uncertainty associated with c: |  |  | 0.000620384 |
| Covariance associated with m and c: |  |  | -7.30284E-06 |
| Intercept with x-axis x0: |  |  | -0.000870118 |
| Uncertainty associated with x0 |  |  | 0.000611715 |

| CO POLYNOMIAL FIT: GLS, DEGREE 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| xmin: |  |  | -0.333502857 |
| xmax: |  |  | 4.693331429 |
| Root mean square residual error: |  |  | 1.114454146 |
| Maximum absolute weighted residual: |  |  | 1.224511005 |
| Gradient m: |  |  | 1.00928625 |
| Uncertainty associated with m: |  |  | 0.009719839 |
| Intercept with y-axis c: |  |  | -0.001574077 |
| Uncertainty associated with c: |  |  | 0.001423163 |
| Covariance associated with m and c: |  |  | -8.9458E-06 |
| Intercept with x-axis x0: |  |  | 0.001559594 |
| Uncertainty associated with x0 |  |  | 0.001400403 |

C.2 校准结果不确定度评定

校准结果不确定度评定数学模型为校准曲线拟合方程：Y=aX+b

Y为仪器响应值；a为斜率；X为标准气体浓度值；b为截距。

由数学模型得到校准结果标准不确定度合成为(不考虑相关性)：

uY=a2uX2+X2ua2+ub2=（a2uX-rel2+ua2）X2+ub2                (C5)

式(C5)中：ua为斜率的相对标准不确定度，可由最小二乘法拟合程序计算得到（见表C3）；uX为标准气体的标准不确定度，uX-rel2为标准气体的相对标准不确定度，可由动态配气添加法在线校准装置测试证书或校准证书中获得（一般情况下相对不确定度为：uX-NO2=1%；uX-SO2=0.75%；uX-O3=1.3%；uX-CO=0.75%；）；ub为截距的相对标准不确定度，可由最小二乘法拟合程序计算得到（见表C3）。按式(C5)校准结果的不确定度计算结果见表C4。

表C4 校准结果不确定度评定

| 参数 | 标准气体相对标准不确定度, | 斜率，a | 斜率标准不确定度，ua | 截距标准不确定度，ub | 相对扩展不确定度，Urel，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yi-NO2 | uX-NO2=1% | 0.9571 | 0.0119 | 0.0002 | 0.0305X |
| Yi -SO2 | uX-SO2=0.75 | 1.0031 | 0.0100 | 0.0003 | 0.0250X |
| Yi -O3 | uX-O3=1.3% | 1.0031 | 0.0164 | 0.0007 | 0.0419X |
| Yi -CO | uX-CO=0.75% | 1.0093 | 0.0098 | 0.0015 | 0.0248X |

注：X为标准气体浓度。

附录D            校准原始记录格式（参考）

校准日期：        年      月      日                                   共 2 页   第 1 页

| 原始记录编号 |  |  |  | 证 书 编 号 |  |  |  |  | 结 论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送 检 单 位 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |
| 仪 器 名 称 |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |
| 环 境 条 件 |  | 温度： ℃ 相对湿度： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定使用的计量标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |  |  |
| 检定使用的标准器： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 测量范围 |  | 编号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  | 证书编号 |  |  | 有效期至 |  |
| 校准人员 |  |  |  |  | 核 验 员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据的技术文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原始记录：

- 校准曲线：

（1）标准添加量和仪器响应值：

| 序号 | 标准添加量Ri，μg |  |  |  | 仪器响应值均值Yi，μmol/mol |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | O3 | CO | NO2 | SO2 | O3 | CO |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）标准气体浓度值

| 序号 | 标准气体浓度值Xi，μmol/mol |  |  |  | 参与计算参数参数，流量Fi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | SO2 | O3 | CO | NO2 | SO2 | O3 | CO |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）最小二乘法拟合结果

| 参数 | 线性方程 | 回归系数，r | 斜率a及不确定度ua | 截距及标准不确定度ub |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |
| O3 |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |

（4）校准结果不确定度

| 参数 | 标准气体相对标准不确定度, uX | 斜率相对标准不确定度，ua | 截距及标准不确定度，ub | 相对扩展不确定度，Urel，k=2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y-NO2 |  |  |  |  |
| Y-SO2 |  |  |  |  |
| Y-O3 |  |  |  |  |
| Y-CO |  |  |  |  |

- 重复性：

| 标准气体浓度值 xs | 示值 |  |  |  |  |  | 平均值 | sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 |  |  |

- 响应时间：

| 标准气体浓度值 xs | 响应时间 /s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |

附录E            校准证书（内页）格式

校准证书(内页)格式（参考）

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准曲线 |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| 拟合参数不确定度 | a | b | Y |
| 注： |  |  |  |

第×页    共×页

———————————————