烟尘测试仪（采样器）型式评价大纲编制说明

一、任务来源

受国家市场监督管理总局全国环境化学计量技术委员会委托对JJF1332-2011《烟尘采样器型式评价大纲》进行修订。

归口单位：   全国环境化学计量技术委员会

主要起草单位：   北京市计量检测科学研究院、中国计量科学研究院

二、大纲修订的目的及意义

烟尘测试仪（采样器）是一种用于测量烟道、烟囱等固定污染源排气中颗粒物浓度的仪器，分为手动烟尘测试仪和自动烟尘测试仪两种，一般由采样装置（包括烟尘采样管、干燥器等）、温度、压力、流量测量控制装置和抽气泵等部分组成。通过对烟尘采样分析，可以了解到排放废气中颗粒物浓度，并向有关管理部门提供污染的实际情况，以采取对策，从而保障人们健康的生活环境。它广泛适用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门使用。目前国内使用的烟尘测试仪绝大多数为国产仪器，仪器的生产单位有数十家，正在使用的烟尘测试仪数以万计。

型式评价大纲是仪器开展型式评价工作的依据，为了规范烟尘测试仪的型式评价工作，2011年国家制定了统一的JJF1332-2011《烟尘采样器型式评价大纲》，该大纲根据当时的技术条件和仪器的发展现状，在基本遵循JJG680-2007《烟尘采样器检定规程》的基础上，修改了规程的部分试验方法等内容，并适当增加了“等速跟踪吸引误差试验和条件试验”的内容，为规范仪器的生产和产品的实用性起到了应有的作用。

由于国家质量监督检验检疫总局已将JJG680-2007《烟尘采样器检定规程》的修订纳入2018年的任务之一，为了与规程对应条款的计量要求和试验方法等保持一致，大纲与规程应同时进行修订。且由于JJF1015-2014《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》也于2014年进行了修订，原大纲与此也有部分内容不相适应，因此，修订JJF1332-2011《烟尘采样器型式评价大纲》是统一国家计量技术法规并使各项法规之间的要求保持一致的需要。

大纲修订单位经过大量实验和讨论，于2018年7月完成了征求意见稿，开始征求意见，向全国相关单位征求意见。

三、检定规程编写依据

1.JJF1001《通用计量术语及定义》

2. JJF1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》

四、对大纲JJF1332- xxxx《烟尘采样器型式评价大纲》修订内容的说明

1.大纲使用范围修订说明

目前，国家对环境保护工作的日益重视，国家环境保护局和山东省环境保护局颁布的《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）和《火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2013）等标准中均把固定源排气中颗粒物排放浓度降至30mg/m3以下，从而使低浓度大流量烟尘测试仪陆续进入市场，现行的检定规程检定范围流量要求为60L/min以内，不能满足低浓度大流量烟尘采样器的检定要求。

在实际烟道中排气流速有一定比例是<5m/s，现行规程限定流速范围是（5~30）m/s，导致现行规程具有局限性。因此在这次修订中考虑到规程的适用性，满足现场采样需求，将流量范围修改为100L/min以内，删除排气流速范围。

此项修订与规程的修订一致。

2.对计量性能要求修订说明

随着新技术的发展，烟气测试仪的测量指标要求越来越高，现行的检定规程与型式评价大纲的流量示值误差和压力示值误差采用满量程的引用误差，部分厂家随意的扩大量程范围，从而变向的使其精度提高，导致对仪器计量指标要求失去了现实意义。为了更加规范市场上烟尘测试仪计量性能，保证测量结果准确可溯源，因此将流量的计量性能指标做了相应修改。

本规程修订的示值误差如表1所示：

表1  计量性能修订对照表

| 检定项目 | 原规程示值误差 | 本规程示值误差 |
| --- | --- | --- |
| 流量示值误差 | ±5.0%FS | ±5.0% |
| 累计体积示值误差 | ±5.0%FS | ±5.0% |

此项修订与规程的修订一致。

3.对计量器具控制修订说明

目前计量器具种类越来越多，精度越来越高，在原规程和大纲计量器具控制要求中有些计量标准器已过时和比较单一。为了提高规程和大纲的适用性，在本大纲中对计量标准器的工作原理不做具体要求，只要满足精度要求即可。例如水银温度计修改为温度计；数字式压力表或压力计修改为压力计或压力表。

4.对试验方法修订说明

4.1瞬时流量示值误差修订说明

本规程流量范围提高到100L/min，不同厂家流量范围参差不齐，为了更好适用于不同仪器的计量检定，将瞬时流量示值误差的检定点修改为满量程的30%、50%、80%的3个流量点进行检定，瞬时流量示值误差要求修改为相对误差，瞬时流量示值误差公式修改为：

式中：

qV——仪器瞬时流量示值，L/min；

——流量标准器或装置的两次测量结果平均值，L/min。

此项修订与规程的修订一致。

4.2压力示值误差修订说明

目前检定规程中压力示值误差检定要求进行上下行程，在长期检定过程中发现压力上下行程数据基本相同。通过对青岛崂山应用技术研究所等6家企业生产的采样器进行上下行程试验发现：在静压和动压检定中上下行程检测数据基本一致，因此在本大纲中删去了压力示值误差上下行程检定，只进行单行程检定，简化了检定过程，降低检定人员的工作强度。

根据不确定度评定方法要求，将压力相对示值误差计算公式修改为绝对误差。

此项修订与规程的修订一致。

4.3将烟尘采样器改为烟尘测试仪

通过对国内主要仪器生产厂家进行名称调研，如表2所示，可以看出目前市场上名称主要以烟尘/气测试仪为主，并且JJG680-1990规程名称即为烟尘测试仪。

表2  仪器名称调研

| 厂家 | 型号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 青岛崂应 | 崂应3012H | 自动烟尘/气测试仪 |
|  | 崂应3012H-C | 超小型自动烟尘/气测试仪 |
|  | 崂应3012H-D | 便携式大流量低浓度烟尘/气测试仪 |
| 青岛众瑞 | ZR-3260 | 自动烟尘烟气综合测试仪 |
| 青岛明华 | YQ3000-C | 全自动烟尘（气）测试仪 |
|  | YQ3000-D | 大流量烟尘（气）测试仪 |
| 青岛恒远科技 | HY-8051F | 自动烟尘烟气测试仪 |
| 青岛金仕达 | GH-60E | 自动烟尘烟气测试仪 |
| 湖北方圆环保 | FY-YQ201 | 智能烟尘（气）测试仪 |
| 湖北武汉天虹 | TH-880W | 微电脑烟尘（烟气）平行采样仪 |
| 青岛崂山电子仪器总厂 | WJ-60B | 全自动烟尘（气）测试仪 |
| 上海隆拓设备有限公司 | WJ-60B | 平行管全自动烟尘采样器 |
| 青岛聚创环保 | JCY-80E | 自动烟尘烟气测试仪 |
| 德图 | testo 3008 | 烟尘采样器 |

此项修订与规程的修订一致。

5.对通用技术要求的修订说明

删除了模拟运输、贮存情况下计量性能适应性的内容，与JJF1015-2014《计量器具型式评价通用规范》和JJF1016-2014《计量器具型式评价大纲编写导则》的要求相一致。