|  |  | 中华人民共和国国家计量技术规范 JJF ××××-×××× |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二氧化硫气体检测仪型式评价大纲 |  |  |  |  |
|  |  | Program of Pattern Evaluation of Sulfur Dioxide Gas Detectors （征求意见稿） ××××-××-××发布 ××××-××-××实施 |  |  |  |  |
|  |  | 国家质量监督检验检疫总局 发 布 |  |  |  |  |
| JJF ××××-×××× | 二氧化硫气体检测仪 型式评价大纲 Program of Pattern Evaluation of Sulfur Dioxide Gas Detectors |  |  |  |  |  |
|  | JJF 1364-201X 代替JJF 1364-2012 |  |  |  |  |  |
|  | 归 口 单 位：全国环境化学计量技术委员会 - 起 草 单 位：中国测试技术研究院 - 上海市计量测试技术研究院 - 中国广州分析测试中心 参加起草单位：浙江省计量科学研究院 苏州市计量测试研究所 成都安可信电子股份有限公司 本规范委托全国环境化学计量技术委员会负责解释 |  |  |  |  |  |

本规范主要起草人：

- 刘  庆  （中国测试技术研究院）

陈  岚  （上海市计量测试技术研究院）

罗  军  （中国广州分析测试中心）

参加起草人：

林  桢  （浙江省计量科学研究院）

朱  兰  （苏州市计量测试研究所）

祁  绩  （中国测试技术研究院）

龙  涛  （成都安可信电子股份有限公司）

目    录

引言		Ⅱ

1  范围	1

2  引用文件	1

3  概述	1

4  法制管理要求	1

4.1  计量单位 	1

4.2  标志与标识	1

4.3  其他	2

5  计量要求	2

6  通用技术要求	2

6.1  外观与结构	2

6.2  功能	2

6.3  长期稳定性	3

6.4  电源环境适应性	3

6.5  气候环境适应性	3

6.6  机械环境适应性	4

6.7  电磁兼容抗扰度	4

7  型式评价项目一览表	4

8  提供样机的数量及样机的使用方式	5

8.1  提供样机的数量	5

8.1  样机的使用方式	5

9  试验项目的试验方法和条件及数据处理和合格判据	6

9.1  计量要求	6

9.2  通用技术要求	9

10	试验项目所用计量器具表	15

11  型式评价原始记录格式	15

附录A   二氧化硫气体检测仪型式评价原始记录格式	16

引    言

本型式评价大纲的主要技术指标参考了 JJG 551 《二氧化硫气体检测仪》、GB 12358—2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》、GB/T 11606—2007《分析仪器环境试验方法》、GB/T 13971—2013 《紫外线气体分析器技术条件》、GB/T 25923—2010 《在线气体分析器  技术条件》、GB/T 25929—2010 《红外线气体分析器  技术条件》等技术法规。与JJF 1364—2012相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

──修改了适用范围（见1）；

──概述中增加了关键零部件和材料表（见3）

──修改了计量性能要求，分别列出二氧化硫气体分析仪、二氧化硫气体检测报警仪的计量性能要求（见5）；

──删除了报警设置误差。对于二氧化硫气体检测报警仪，增加报警功能检查（见6.2.2）；

──修改了高温试验、低温试验、恒定湿热试验中示值误差的技术指标（见6.5.1、6.5.2、6.5.3）；

──修改了二氧化硫气体标准物质的相对扩展不确定度及包含因子的表述，修改为检测二氧化硫气体分析仪时，氮中二氧化硫气体标准物质相对扩展不确定度不大于1.5%，k=2；检测二氧化硫气体检测报警仪时，氮中二氧化硫气体标准物质相对扩展不确定度不大于2%，k=2。当采用气体稀释装置时，稀释后气体标准物质相对扩展不确定度应满足上述要求（见9.1.1.3）；

──调整和细化了气候环境适应性、机械环境适应性、电磁兼容抗扰度中示值误差的检测方法（见9.2.5.4、9.2.6.4、9.2.7.4、9.2.8.4、9.2.9.4、9.2.10.4、9.2.11.4、9.2.12.4）；

──删除了绝缘电阻、绝缘强度、高温贮存试验、低温贮存试验项目及试验方法。

──修改了二氧化硫气体检测仪型式评价大纲原始记录的格式。（见附录A）。

JJF 1364—2012的历次版本发布情况为：

──JJF 1364—2012。

二氧化硫气体检测仪型式评价大纲

# 1  范围

本型式评价大纲适用于分类编码为46380500的二氧化硫气体检测仪（包括二氧化硫气体检测报警仪和二氧化硫气体分析仪）（以下简称“仪器”）的型式评价。

本型式评价大纲不适用于环境空气气态污染物监测用二氧化硫气体分析仪（测量上限为摩尔分数1×10-6）以及固定污染源烟气排放监测用二氧化硫气体分析仪。

# 2  引用文件

GB/T 17626.2—2006  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2006  电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2008  电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本大纲；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本大纲。

# 3  概述

仪器主要用于环境和作业场所中二氧化硫气体的检测。具有报警功能的仪器，当显示值大于报警设定值时，具有声、光或振动报警。仪器主要由检测单元、信号处理单元、报警单元和显示单元等组成。检测单元主要有电化学式、热导式、光学式等。按工作方式可分为连续性测量仪器和非连续性测量仪器；按采样方式可分为扩散式、泵吸式和正压输送式；按使用方式可分为便携式和固定式。

其中二氧化硫传感器是影响计量性能的关键零部件。关键零部件和材料见表1。

表1  关键零部件和材料表

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 |  |  |
| 2 | 电路板 |  |  |
| 3 | 电池 |  |  |
| 4 | 蜂鸣器 |  |  |

# 4  法制管理要求

## 4.1  计量单位

仪器应采用法定计量单位。二氧化硫浓度一般采用摩尔分数表示。

## 4.2  标志与标识

仪器的铭牌或面板、表头等明显部位应标注计量器具的法制标志和标识，其标志、编号和说明必须清晰可辨，牢固可靠。

4.2.1  计量器具的法制标志一般包括以下内容：

──制造计量器具许可证标志和编号（试验样机应预留相应位置）；

──计量器具型式批准标志和编号（试验样机应预留相应位置）。

4.2.2  计量器具标识一般包括以下内容：

──仪器的名称、型号（规格）、生产厂名、制造日期、出厂编号；

──仪器的主要技术指标；

──仪器工作的环境条件；

──具有防爆功能的仪器，应有防爆标志及编号。

4.3  其他

必须符合其他有关法制管理的要求。

# 5  计量要求

计量性能要求见表2。

表2  计量性能要求

| 试验项目 |  | 计量性能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二氧化硫气体分析仪 | 二氧化硫气体检测报警仪 |
| 示值误差 |  | ±3%FS | ±5%FS或±10% 满足其中之一即可 |
| 重复性 |  | 1.5% | 2% |
| 响应时间 |  | 90 s | 60 s |
| 漂移 | 零点漂移 | ±1%FS | ±2%FS |
|  | 量程漂移 | ±2%FS | ±3%FS |

# 6   通用技术要求

6.1  外观与结构

6.1.1  仪器表面应光洁平整，漆色镀层均匀，无剥落锈蚀现象。

6.1.2  所有铭牌及标志应清楚、持久，各紧固件牢固可靠。

6.1.3  对于扩散式仪器，应附带专用标定罩。

## 6.2  功能

6.2.1  通电检查

通电检查时，仪器应能正常工作。仪器的显示应清晰完整。各调节旋钮应能正常调节。

6.2.2  报警功能检查

具有报警功能的仪器，应具有报警设定值。当显示值大于报警设定值时，应有声、光或振动或报警电信号输出功能。

使用电池供电的仪器，当欠压显示时，应能发出与报警信号有明显区别的声或光指示信号。

6.3  长期稳定性

固定安装的检测报警仪，应能连续运行28 d。试验期间，仪器应能正常工作。试验后，其示值误差应符合5的要求。

6.4  电源环境适应性

6.4.1  对于交流供电的仪器，当供电电压为额定值的±15%时，其示值误差应符合5的要求。

6.4.2  对于直流供电的仪器，当供电电压为最低工作电压或最高工作电压时，其示值误差应符合5的要求。

6.4.3  对于使用电池供电的便携式检测报警仪，电池的工作时间应不少于8 h。在欠压显示时，能再连续工作15 min，单次工作方式再操作10次，其示值误差应符合5的要求。

6.4.4  对于使用电池供电的固定式检测报警仪，电池的工作时间应不少于30 d。在欠压显示时再工作24 h，其示值误差应符合5的要求。

## 6.5  气候环境适应性

6.5.1  高温试验

检测报警仪试验温度：55 ℃；

分析仪试验温度按使用环境条件分为3组，见表3。具体试验温度组别按照企业标准的规定进行选择。

表3  高温试验

| 试验温度 | 组 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A组 | B组 | C组 |
| 高 温 | 35 ℃ | 40 ℃ | 55 ℃ |
| 注：1. A组通常指具有一般保温供暖及通风的室内环境。本组适用于实验室仪器。 2. B组通常指无保温供暖及通风的室内环境。本组适用于工业过程仪器。 3. C组通常指有遮蔽或无遮蔽的室外环境。本组适用于室外使用仪器。 |  |  |  |

持续时间：2 h。

试验期间，仪器应能正常工作。试验持续时间到达后，仪器应无破坏涂覆和腐蚀现象。A组、B组仪器示值误差应符合5的要求；C组分析仪示值误差应不超过±6%FS，检测报警仪示值误差应不超过±10%FS或±20%（满足其中之一即可）。

    - 低温试验

检测报警仪试验温度：-10 ℃；

分析仪试验温度按使用环境条件分为3组，见表4。具体试验温度组别按照企业标准的规定进行选择。

表4  低温试验

| 试验温度 | 组 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A组 | B组 | C组 |
| 低 温 | 5 ℃ | 0 ℃ | -10 ℃ |

持续时间：2 h。

试验期间，仪器应能正常工作。试验持续时间到达后，仪器应无破坏涂覆和腐蚀现象。A组、B组仪器示值误差应符合5的要求；C组分析仪示值误差应不超过±6%FS，检测报警仪示值误差应不超过±10%FS或±20%（满足其中之一即可）。

6.5.3  恒定湿热试验

试验温度：40 ℃；

相对湿度：93%；

持续时间：2 h。

试验期间，仪器应能正常工作。试验持续时间到达后，仪器应无破坏涂覆和腐蚀现象。分析仪示值误差应不超过±6%FS，检测报警仪示值误差应不超过±10%FS或±20%（满足其中之一即可）。

6.6  机械环境适应性

6.6.1  振动试验

频率范围（10～150）Hz，加速度5 m/s2，扫频速率1 oct/min，轴线数为3，每个轴线上扫频次数为10次；试验期间，便携式仪器应能正常工作；试验后，便携式仪器和固定式仪器均不应有机械损伤和紧固部位松动现象；其示值误差应符合5的要求。

6.6.2  跌落试验

跌落高度符合下列要求：

a) 质量小于1 kg的仪器，跌落高度为250 mm；

b) 质量在1 kg～10 kg之间的仪器，跌落高度为100 mm；

c) 质量在10 kg以上的仪器，跌落高度为50 mm。

跌落次数1次。

试验后，仪器不应有机械损伤和紧固部位松动现象；其示值误差应符合5的要求。

6.7  电磁兼容抗扰度

6.7.1  射频电磁场辐射抗扰度试验

场强：10 V/m；频率范围：（80～1000）MHz。试验期间，仪器应能正常工作；试验后，其示值误差应符合5的要求。

6.7.2  静电放电抗扰度试验

放电电压：8 kV；放电次数：10次。试验期间，仪器应能正常工作；试验后，其示值误差应符合5的要求。

6.7.3  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

瞬变脉冲电压：AC电源线2 kV, 其他连接线1 kV；极性：正、负；时间：每次1 min。试验期间，仪器应能正常工作；试验后，其示值误差应符合5的要求。

# 7  型式评价项目一览表

仪器的型式评价项目见表5。

表5  型式评价项目一览表

| 序号 | 型式评价项目 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法 制 管 理 要 求 |  |  |  |
| 1 | 计量单位 | 观察项目 |  |
| 2 | 标志和标识 | 观察项目 |  |
| 计 量 要 求 |  |  |  |
| 3 | 示值误差 | 试验项目 |  |
| 4 | 重复性 | 试验项目 |  |
| 5 | 响应时间 | 试验项目 |  |
| 6 | 漂移 | 试验项目 |  |
| 通 用 技 术 要 求 |  |  |  |
| 7 | 外观与结构 | 观察项目 |  |
| 8 | 功能 | 试验项目 |  |
| 9 | 长期稳定性 | 试验项目 | 限固定式检测报警仪 |
| 10 | 电源环境适应性 | 试验项目 | 电池工作时间试验数据可由厂家提供 |
| 11 | 高温试验 | 试验项目 |  |
| 12 | 低温试验 | 试验项目 |  |
| 13 | 恒定湿热试验 | 试验项目 |  |
| 14 | 振动试验 | 试验项目 |  |
| 15 | 跌落试验 | 试验项目 |  |
| 16 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 试验项目 |  |
| 17 | 静电放电抗扰度试验 | 试验项目 |  |
| 18 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 试验项目 | 限交流供电的仪器 |

# 8  提供样机的数量及样机的使用方式

## 8.1  提供样机的数量

8.1.1  对于单一产品，提供一至三台样机；固定式检测报警仪应提供六台样机，其中任意三台用于长期稳定性试验。

8.1.2  对于系列产品，考虑系列产品的准确度、测量范围等，选择有代表性的产品并参考下面的原则确定提供样机的数量：

a) 准确度相同，测量范围不同的系列产品在选取样机时应包括测量范围上下限的产品，每种产品提供一至三台样机。

b) 准确度不同，测量范围和结构相同的系列产品在选取样机时应包括各准确度等级的产品，每种产品提供一至三台样机。

8.2  样机的使用方式

所有试验项目应在同一台样机上进行。固定式检测报警仪长期稳定性试验在单独的样机上进行。

# 9  试验项目的试验方法和条件及数据处理和合格判据

## 9.1  计量要求

9.1.1  示值误差

9.1.1.1  试验目的

试验的目的是检验仪器的示值误差是否符合5的要求。

9.1.1.2  试验条件

环境温度：20 ℃±5 ℃；

相对湿度：45%～75%；

电源电压：220 V±22 V（交流）或额定值±10%（直流）；

电源频率：50 Hz±0.5 Hz

应保持通风并采取安全措施，无影响仪器正常工作的电磁场及干扰气体。

9.1.1.3  试验设备

- 气体标准物质

检测二氧化硫气体分析仪时，氮中二氧化硫气体标准物质的相对扩展不确定度不大于1.5%，k=2；检测二氧化硫气体检测报警仪时，氮中二氧化硫气体标准物质相对扩展不确定度不大于2%，k=2。

当采用气体稀释装置时，稀释后气体标准物质的相对扩展不确定度应满足上述要求。

- 零点气体

采用合成空气（由99.999%的氮气和99.999%的氧气配制）或纯度为99.999%的高纯氮气。

- 流量计

准确度级别不低于4级。

- 减压阀和气路

使用与气体标准物质钢瓶配套的减压阀；减压阀、管路材料对被测气体应无吸附及化学反应。

- 对扩散式仪器应有与仪器配套的试验用扩散罩。

9.1.1.4  试验程序

按照仪器使用说明书的要求对仪器进行预热，预热稳定后，按图1所示连接气体标准物质、流量计和被检仪器。检测吸入式仪器时，必须保证旁通流量计有气体放出。检测扩散式或正压输送式仪器时，应按照仪器使用说明书的要求调节流量。若使用说明书中有明确要求，则按说明书的要求调整仪器的零点和示值。若说明书中没有明确要求，则用零点气体调整仪器的零点，用满量程80%的气体标准物质调整仪器的示值。

流量计

被检仪器

气体标准物质

旁通流量计

放空

图1 仪器检测示意图

依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，待读数稳定后，记录仪器示值。每点测量3次，取3次示值的算术平均值作为仪器各点的示值。

9.1.1.5  数据处理

按公式(1)和(2)计算各浓度点的示值误差Δx和Δx'。取绝对值最大的Δx作为仪器的示值误差。

Δx=x−xsR×100%                           (1)

Δx'=x−xsxs×100%                           (2)

式中：

x── 各浓度点仪器示值的算术平均值，摩尔分数；

xs── 气体标准物质的浓度值，摩尔分数；

R ── 量程，摩尔分数。

9.1.1.6  合格判据

试验结果符合5的要求为合格。

9.1.2  重复性

9.1.2.1  试验目的

试验的目的是检验仪器的测量重复性是否符合5的要求。

9.1.2.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.1.2.3  试验设备

同9.1.1.3。

9.1.2.4  试验程序

通入摩尔分数约为满量程50%的气体标准物质，待读数稳定后，记录仪器显示值xi，然后通入零点气体，待示值稳定后，再通入上述浓度的气体标准物质。重复测量6次。

9.1.2.5  数据处理

重复性以单次测量的相对标准偏差表示，按公式(3)计算。

sr=1xi=1n(xi−x)2n−1×100%                      (3)

式中：

sr── 单次测量的相对标准偏差；

x── 6次示值的算术平均值，摩尔分数；

xi── 第i次的示值，摩尔分数；

n ── 测量次数。

9.1.2.6  合格判据

试验结果符合5的要求为合格。

9.1.4  响应时间

9.1.4.1  试验目的

试验的目的是检验仪器的响应时间是否符合5的要求。

9.1.4.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.1.4.3  试验设备

a) 同9.1.1.3；

b) 电子秒表

MPE：±0.10 s/h。

9.1.4.4  试验程序

通入摩尔分数约为满量程50%的气体标准物质，读取稳定示值后，通入零点气体，使之回零。再通入上述浓度的气体标准物质，同时用秒表记录从通入气体标准物质瞬时起到仪器指示第1次稳定示值的90%时所需的时间。重复上述步骤3次，取3次测量结果的算术平均值作为仪器的响应时间。

9.1.4.5  数据处理

按公式(4)计算仪器的响应时间t。

(4)

式中：

ti── 第i次秒表的读数值，s。

9.1.4.6  合格判据

试验结果符合5的要求为合格。

9.1.5  漂移

9.1.5.1  试验目的

试验的目的是检验仪器的漂移是否符合5的要求。

9.1.5.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.1.5.3  试验设备

同9.1.1.3。

9.1.5.4  试验程序

仪器的漂移包括零点漂移和示值漂移。

仪器预热稳定后，按9.1.1.4调整仪器的零点和示值。通入零点气体，待读数稳定后，记录仪器示值xz0。然后通入摩尔分数约为满量程80%的气体标准物质，待读数稳定后，记录仪器示值xs0。撤去气体标准物质，通入零点气体，待仪器回零后撤去零点气体。连续性测量仪器连续运行6 h，每间隔1 h重复上述步骤1次；非连续性测量仪器连续运行1 h，每间隔10 min重复上述步骤1次，分别记录仪器示值xzi和xsi(i=1，2，3，4，5，6)。

按公式(5)计算零点漂移Δzi，取绝对值最大的Δzi作为仪器的零点漂移。

Δzi=xzi−xz0R×100%                            (5)

按公式(6)计算量程漂移Δsi，取绝对值最大的Δsi作为仪器的量程漂移。

Δsi=(xsi−xzi)−(xs0−xz0)R×100%                 (6)

9.1.5.6  合格判据

试验结果符合5的要求为合格。

9.2  通用技术要求

9.2.1  外观与结构

9.2.1.1  试验目的

试验的目的是检验仪器的外观与结构是否符合6.1的要求。

      - 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.1.3  试验程序

用手感、目测法进行检查。

9.2.1.4  合格判据

试验结果符合6.1的要求为合格。

9.2.2  功能

9.2.2.1  试验目的

试验的目的是检验仪器的功能是否符合6.2的要求。

9.2.2.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.2.2.3  试验程序

操作仪器的自检功能或通入大于报警设定点的气体标准物质，记录仪器的声、光报警情况。对于电池供电的仪器，当欠压显示时，记录仪器发出的声或光指示信号。

9.2.2.4  合格判据

试验结果符合6.2的要求为合格。

9.2.3  长期稳定性

9.2.3.1  试验目的

试验的目的是检验仪器长期运行的稳定性是否符合6.3的要求。

9.2.3.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.2.3.3  试验设备

同9.1.1.3。

9.2.3.4  试验程序

仪器通电预热稳定后，按9.1.1.4调整仪器的零点和示值。仪器连续运行28 d，在此期间不调节零点和示值。试验的最后一天，依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差。

9.2.3.5  数据处理

同9.1.1.5。

9.2.3.6  合格判据

试验结果符合6.3的要求为合格。

9.2.4  电源环境适应性

9.2.4.1  试验目的

试验的目的是检验仪器在供电电压波动的条件下工作是否符合6.4的要求。

9.2.4.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.2.4.3  试验设备

- 同9.1.1.3；

- 电压表：交流电压（0～1000）V，直流电压（0～200）V；准确度级别优于1.0级。

- 调压电源：交流（0～300）V，直流（0～50）V。

9.2.4.4  试验程序

a) 对于交流供电的仪器，将仪器的电源线连接到电压可调的电源上，电源电压置于220 V。仪器预热稳定后，按9.1.1.4调整仪器的零点和示值。将仪器供电电压调至187 V，稳定20 min, 依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差。再将仪器供电电压调至253 V，稳定20 min, 依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差。

b) 对于直流供电的仪器，将仪器的电源线连接到电压可调的电源上，电源电压置于额定值。仪器预热稳定后，按9.1.1.4调整仪器的零点和示值。将仪器供电电压调至最低工作电压，稳定20 min, 依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差。再将仪器供电电压调至最高工作电压，稳定20 min, 依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差。

c) 对于便携式仪器，仪器连续工作至欠压指示时，再工作15 min，依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差。再将仪器装入电量充足的电池，使其处于正常监视状态，8 h后，检查仪器的工作情况。

- 对于使用电池供电的固定式仪器，仪器连续工作至欠压指示时，再工作24 h，依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差。再将仪器装入电量充足的电池，使其处于正常监视状态，30 d后，检查仪器的工作情况。

9.2.4.5  数据处理

同9.1.1.5。

9.2.4.6  合格判据

试验结果符合6.4的要求为合格。

9.2.5  高温试验

9.2.5.1  试验目的

试验的目的是检验仪器在高温环境条件下工作是否符合 6.5.1的要求。

9.2.5.2  试验条件

检测报警仪试验温度：55 ℃±2 ℃；

分析仪试验温度：按照表3的规定；

持续时间：2 h。

9.2.5.3  试验设备

- 温度试验箱

试验箱工作空间内，应能提供表3所规定的温度条件，温度偏差不超过±2 ℃；试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

- 同9.1.1.3。

9.2.5.4  试验程序

a) 仪器在正常试验条件下通电预热稳定后，按9.1.1.4调整仪器的零点和示值。之后仪器断开电源，停止工作；

b) 将仪器按正常位置放入试验箱内，此时试验箱的温度与仪器温度一致；

c) 将试验箱的温度以不大于1 ℃/min的变化速率升温至规定值，接通仪器电源（若使用说明书中对预热时间有明确要求，则按说明书的要求进行预热），稳定2 h；

d) 在持续时间到达后，观察并记录仪器的状态。依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差；

e) 试验结束后，仪器断开电源，停止工作。将试验箱的温度以不大于1 ℃/min的变化速率降温至环境温度后，恢复1 h～2 h，取出仪器。

9.2.5.5  数据处理

同9.1.1.5。

9.2.5.6  合格判据

试验结果符合6.5.1的要求为合格。

9.2.6  低温试验

9.2.6.1  试验目的

试验的目的是检验仪器在低温环境条件下工作是否符合6.5.2的要求。

9.2.6.2  试验条件

检测报警仪试验温度：-10 ℃±2 ℃；

分析仪试验温度：按照表4的规定；

持续时间：2 h。

9.2.6.3  试验设备

- 温度试验箱

试验箱工作空间内，应能提供表4所规定的温度条件，温度偏差不超过±2 ℃；试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

b) 同9.1.1.3。

9.2.6.4  试验程序

a) 仪器在正常试验条件下通电预热稳定后，按9.1.1.4调整仪器的零点和示值。之后仪器断开电源，停止工作；

b) 将仪器按正常位置放入试验箱内，此时试验箱的温度与仪器温度一致；

c) 将试验箱的温度以不大于1 ℃/min的变化速率降温至规定值，接通仪器电源（若使用说明书中对预热时间有明确要求，则按说明书的要求进行预热），稳定2 h；

d) 在持续时间到达后，观察并记录仪器的状态。依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差；

e) 试验结束后，仪器断开电源，停止工作。将试验箱的温度以不大于1 ℃/min的变化速率升温至环境温度后，恢复1 h～2 h，取出仪器。

9.2.6.5  数据处理

同9.1.1.5。

9.2.6.6  合格判据

试验结果符合6.5.2的要求为合格。

9.2.7  恒定湿热试验

9.2.7.1  试验目的

试验的目的是检验仪器在恒定湿热环境条件下工作是否符合6.5.3的要求。

9.2.7.2  试验条件

温度：40 ℃±2 ℃；

相对湿度：93%±3%；

持续时间：2 h。

9.2.7.3 试验设备

- 恒温恒湿试验箱

温度恒定在40 ℃时，温度偏差不超过±2 ℃；相对湿度恒定在93%时，湿度偏差不超过±3%；试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

- 同9.1.1.3。

9.2.7.4  试验程序

a) 仪器在正常试验条件下通电预热稳定后，按9.1.1.4调整仪器的零点和示值。之后仪器断开电源，停止工作；

b) 将仪器按正常位置放入试验箱内，此时试验箱的温度与仪器温度一致；

c) 将试验箱的温度以不大于1 ℃/min的升温速率升温至规定值，然后以不大于5%/min的速率将试验箱内的相对湿度增至规定值，接通仪器电源（若使用说明书中对预热时间有明确要求，则按说明书的要求进行预热），稳定2 h；

d) 在持续时间到达后，观察并记录仪器的状态。依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差；

e) 试验结束后，仪器断开电源，停止工作。将试验箱内的相对湿度以不大于5%/min的速率降至环境湿度，再以不大于1 ℃/min的变化速率将温度降至环境温度后，恢复1 h～2 h，取出仪器。

9.2.7.5  数据处理

同9.1.1.5。

9.2.7.6 合格判据

试验结果符合6.5.3的要求为合格。

9.2.8  振动试验

9.2.8.1  试验目的

试验的目的是检验仪器经受振动的适应性及结构的完好性是否符合6.6.1的要求。

9.2.8.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.2.8.3  试验设备

a) 振动试验台

频率范围（1～400）Hz，振幅（0～5）mm，最大加速度200 m/s2；

b) 同9.1.1.3。

9.2.8.4  试验程序

仪器通电预热稳定后，按9.1.1.4调整仪器的零点和示值，之后仪器断开电源，停止工作。将仪器按正常工作时的安装方式紧固在振动台上。启动振动试验台，使其在（10～150）Hz频率范围内，以加速度5 m/s2，1 oct/min的速率，分别在X、Y、Z三个轴线上各扫频10次。便携式仪器在工作状态下进行，试验期间，监视仪器状态；固定式仪器在非工作状态下进行。试验后，检查仪器外观和紧固部位情况；依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差。固定式仪器通电预热稳定后，检测其示值误差。

9.2.8.5  数据处理

同9.1.1.5。

9.2.8.6  合格判据

试验结果符合6.6.1的要求为合格。

9.2.9  跌落试验

9.2.9.1  试验目的

试验的目的是检验仪器经受跌落的适应性是否符合6.6.2的要求。

9.2.9.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.2.9.3  试验设备

a) 跌落试验台

试验台面应为平整坚硬的水泥地面或钢板台面；

b) 同9.1.1.3。

9.2.9.4  试验程序

仪器通电预热稳定后，按9.1.1.4调整仪器的零点和示值，之后仪器断开电源，停止工作。将非包装状态的便携式仪器或包装后的固定式仪器自由跌落在平滑、坚硬的水泥地面或钢板台面上。试验后，检查仪器外观和紧固部位情况；仪器通电预热稳定后，依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差。

9.2.9.5  数据处理

同9.1.1.5。

9.2.9.6  合格判据

试验结果符合6.6.2的要求为合格。

9.2.10  射频电磁场辐射抗扰度试验

9.2.10.1  试验目的

试验的目的是检验仪器抗射频电磁场辐射干扰的能力是否符合6.7.1的要求。

9.2.10.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.2.10.3  试验设备

- 符合GB/T 17626.3—2006第6章的要求；

- 同9.1.1.3。

9.2.10.4  试验程序

仪器通电预热稳定后，按9.1.1.4调整仪器的零点和示值。按GB/T 17626.3—2006第8章的规定进行试验。试验期间，观察并记录仪器的工作状态；试验后，依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差。

9.2.10.5  数据处理

同9.1.1.5。

9.2.10.6  合格判据

试验结果符合6.7.1的要求为合格。

9.2.11  静电放电抗扰度试验

9.2.11.1  试验目的

试验的目的是检验仪器抗静电放电干扰的能力是否符合6.7.2的要求。

9.2.11.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.2.11.3  试验设备

- 符合GB/T 17626.2—2006第6章的要求；

- 同9.1.1.3。

9.2.11.4  试验程序

仪器通电预热稳定后，按9.1.1.4调整仪器的零点和示值。按GB/T 17626.2—2006第8章的规定进行试验。试验期间，观察并记录仪器的工作状态；试验后，依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差。

9.2.11.5  数据处理

同9.1.1.5。

9.2.11.6  合格判据

试验结果符合6.7.2的要求为合格。

9.2.12  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

9.2.12.1  试验目的

试验的目的是检验仪器抗电快速瞬变脉冲群干扰的能力是否符合6.7.3的要求。

9.2.12.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.2.12.3  试验设备

a) 符合GB/T 17626.4—2008第6章的要求；

b) 同9.1.1.3。

9.2.12.4  试验程序

仪器通电预热稳定后，按9.1.1.4调整仪器的零点和示值。按GB/T 17626.4—2008第8章的规定进行试验。试验期间，观察并记录仪器的工作状态；试验后，依次通入摩尔分数约为满量程20%、50%和80%的气体标准物质，检测其示值误差。

9.2.12.5  数据处理

同9.1.1.5。

9.2.12.6  合格判据

试验结果符合6.7.3的要求为合格。

- 10  试验项目所用计量器具表

型式评价所用主要设备见表6。

表6  型式评价用主要设备

| 序号 | 所用计量器具名称 | 测量范围 （是否不用填写） | 不确定度/准确度等级/ 最大允许误差/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮中二氧化硫气体标准物质 | 摩尔分数约为满量程的20%、50%和80% | Urel=1.5%，k=2或Urel=2%，k=2 |
| 2 | 零点气体 | 合成空气 | 由99.999%的氮气和99.999%的氧气配制 |
|  |  | 高纯氮气 | 纯度：不小于99.999% |
| 3 | 流量计 | (0.1～2) L/min | 准确度级别不低于4级 |
| 4 | 电子秒表 | (0～3600) s | MPE：±0.10 s/h |
| 5 | 电压表 | 交流电压：(0～1000) V； 直流电压：(0～200) V | 准确度级别不低于1.0级 |
| 6 | 高低温试验箱 | (-70~180) ℃ | 温度偏差不超过±2 ℃ |
| 7 | 恒温恒湿试验箱 | 温度：(-70～100)℃； 相对湿度：20%～98% | 温度恒定在40 ℃时，温度偏差不超过±2 ℃；相对湿度恒定在93%时，湿度偏差不超过±3% |
| 8 | 振动试验台 | 频率（1～400）Hz， 振幅（0～5）mm， 最大加速度200 m/s2 | 频率MPE：±5% 加速度MPE：±10 m/s2 |
| 9 | 跌落试验台 | / | / |
| 10 | 射频电磁场辐射抗扰度 试验设备 | 符合GB/T 17626.3—2006第6章的要求 |  |
| 11 | 静电放电抗扰度试验设备 | 符合GB/T 17626.2—2006第6章的要求 |  |
| 12 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 试验设备 | 符合GB/T 17626.4—2008第6章的要求 |  |

## 11  型式评价原始记录格式

型式评价原始记录格式见附录A。

# 附录A

二氧化硫气体检测仪型式评价原始记录格式

第    页  共   页

- 样机的基本信息

申请单位                          计量器具名称

型号规格                          样机编号

- 观察项目记录

| 大纲中要求的章节号 | 要求 | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 计量单位应采用法定计量单位 |  |  |
| 4.2 | 标志和标识应符合4.2的要求 |  |  |

注：

| ＋ | － |  |
| --- | --- | --- |
| × |  | 通过 |
|  | × | 不通过 |

第    页共    页

二、检测记录

1． 外观与结构

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 检查记录 | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

2． 功能

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 检查记录 | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

3． 示值误差

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第   页共   页

二、检测记录

4． 重复性

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  |  |  |  | 重复性 | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

5． 响应时间

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 响应时间 /s |  |  |  | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

6． 零点漂移和量程漂移

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值 | 仪器示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零点漂移 | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 h/ 0 min |  | 1 h/ 10 min |  | 2 h/ 20 min |  | 3 h/ 30 min |  | 4 h/ 40 min |  | 5 h/ 50 min |  | 6 h/ 60 min |  |  |  |
| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值 | 仪器示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 量程漂移 |  |  |
|  |  | 0 h/ 0 min | 1 h/ 10 min |  | 2 h/ 20 min |  | 3 h/ 30 min |  | 4 h/ 40 min |  | 5 h/ 50 min |  | 6 h/ 60 min |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

7． 长期稳定性

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员

第    页共    页

二、检测记录

8． 电源环境适应性

试验条件：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

试验电压：     V

| 仪器编号 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |

试验电压：     V

| 仪器编号 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |

第    页共    页

二、检测记录

8． 电源环境适应性

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

9． 高温试验

试验条件：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

试验期间，仪器工作正常。试验持续时间到达后，仪器无破坏涂覆和腐蚀现象。   □ 是    □ 否

高温试验持续时间到达后示值误差试验：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

10． 低温试验

试验条件：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

试验期间，仪器工作正常。试验持续时间到达后，仪器无破坏涂覆和腐蚀现象。   □ 是    □ 否

低温试验持续时间到达后示值误差试验：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

11． 恒定湿热试验

试验条件：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

试验期间，仪器工作正常。试验持续时间到达后，仪器无破坏涂覆和腐蚀现象。   □ 是    □ 否

恒定湿热试验持续时间到达后示值误差试验：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

12． 振动试验

试验条件：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

试验后，仪器无机械损伤和紧固部位松动现象。     □ 是    □ 否

振动试验后示值误差试验：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | ＋ |  | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

13． 跌落试验

试验条件：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

试验后，仪器无机械损伤和紧固部位松动现象。     □ 是    □ 否

跌落试验后示值误差试验：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

14． 射频电磁场辐射抗扰度试验

试验条件：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

试验期间，仪器工作正常。     □ 是     □ 否

射频电磁场辐射抗扰度试验后示值误差试验：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | ＋ |  | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

15． 静电放电抗扰度试验

试验条件：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

试验期间，仪器工作正常。     □ 是    □ 否

静电放电抗扰度试验后示值误差试验：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：

第    页共    页

二、检测记录

16． 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

试验条件：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

试验期间，仪器工作正常。     □ 是    □ 否

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验后示值误差试验：

检测的开始时间：       年    月    日    时    分

检测的结束时间：       年    月    日    时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质浓度值 | 仪器示值 |  |  | 平均值 | 示值误差 |  | ＋ | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |

本试验项目合格判定要求：

本试验项目的结论：

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备： 名 称; 型 号; 编 号; 准确度等级或不确定度或最大允许误差; 有效期. 环境温度： 相对湿度： 大气压力： 评价人员： 复核员：