JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1245.2-xxxx

安装式电能表型式评价大纲 软件要求

Program of Type Evaluation of AC Mounted Electricity Meters of

Electricity Meters—Software Requirements

XXXX－XX－XX 发布                               XXXX－XX－XX实施

国家质量监督检验检疫总局发布

安装式电能表型式评价大纲

JJF 1245.2-XXXX

软件要求

Program of Type Evaluation of AC Mounted Electricity Meters of Electricity Meters –

Software Requirements

本规范经国家质量监督检验检疫总局于XXXX年XX月XX日批准，并自XXXX年XX月XX日起施行。

归 口 单 位： 全国电磁计量技术委员会

负责起草单位：

参加起草单位：

本规范由全国电磁计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

1  范围	1

2  引用文献	1

3  术语	1

4  概述	3

4.1  用途和原理	3

4.2  功能划分	3

5  法制管理要求	4

5.1  通用要求	4

5.2  软件的标识	4

5.3  软件保护	4

5.4  参数保护	5

6  计量和技术要求	5

6.1  电子设备和子组件的分离	5

6.2  软件部分的分离	6

6.3  数据存储、通过通信系统传输数据	6

6.4  维护和升级	7

6.5  事件记录检测	9

7  型式评价项目表	9

8  申请单位应提交的技术资料和试验样机	9

9  型式评价的条件和方法	10

9.1  型式评价方法的选择	10

9.2  软件部分型式评价项目	11

10  型式评价结果的处理	20

附录A	21

附录B	22

引  言

本部分将和以下安装式电能表型式评价大纲的相关部分一起使用：

JJF xxxx.1-xxxx《安装式电能表型式评价大纲有功电能表》

JJF xxxx.3-xxxx《安装式电能表型式评价大纲无功电能表》

JJF xxxx.4-xxxx《安装式电能表型式评价大纲特殊要求与安全要求》

JJF xxxx.5-xxxx《安装式电能表型式评价大纲功能要求》

本部分是在参照OIML R 46-1/-2 -2012《有功电能表》、OIML R 46-3-2012《有功电能表试验报告格式》、WELMEC 7.2（Issue1）：2015 《MID软件指南》、JJF1182-2007《计量器具软件测评指南》的基础上编制而成。

版本修订说明

本版本为针对安吉会议后的修改稿，根据会上提出的意见，按照IR46的要求提出了相应的文档验证及试验方法，具体修改如下：

- 引用17215.211  3.11章节的术语定义

- 按照17215.211  转译IR46第3.6章节的有关计量性能防护的内容，并做出相应的文字修订。

- 明确法制相关与非法制相关功能划分（需要进一步征求生产企业意见）

- 按照IR46-3的软件部分验证内容，结合MID及双芯表的试验方法，编写型式评价项目表，扩展一部分项目内容，细化试验要求。

- 编制附录B  型式评价记录格式， 参考MID的 检查表， 融入适合国内验证方法的一些内容。

- 为了更加符合国内现有要求，删除审计日志，统一用事件记录代替，相较IR46有要求的提升

- 删除类型专有参数，增加型式专有参数，明确型式专有参数是固化的，一旦改变等于改变型式；增加设备专有参数，此参数目前在国内无法在现场设置，只能回实验室进行更改；其他参数（运行参数）可以按需求更改。

- 明确法制相关部分不允许升级，非法制相关部分可以升级但是需要验证，其要求同IR46中对法制相关部分升级的要求一致。相较IR46有要求的提升。

- 追溯升级改为跟踪升级，时间标记改为时间戳

安装式交流电能表型式评价大纲

软件要求

- 1  范围

安装式交流电能表型式评价大纲 软件要求(以下简称本大纲)适用于频率为50Hz或60Hz的安装式交流电能表(以下简称仪表)软件部分的型式评价。

本大纲不适用于标称电压超过600V(多相仪表为线对中线电压)的仪表，携带式仪表，仪表计度器的数据接口及标准仪表。

- 2  引用文献

JJF 1182-2007《计量器具软件测评指南》

JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》

JJF 1245.1-201x《安装式电能表型式评价大纲 有功电能表》

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是标明年号的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本大纲，然而，鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不标明年号的引用文件，其最新版本适用于本大纲。

- 3  术语

JJF 1245.1、JJF 1001、JJF 1182中的有关定义以及下列术语和定义适用于本大纲。

设备专有参数 device-specification parameter

基于单一的设备或计量器具的参数，包含可调整的参数（例如灵敏或其他修正的参数）和配置参数（如测量范围、分度值、测量单位）的计量参数，通常设备专有参数应受保护，只有在器具的特殊操作模式下是可调节的或可选的。可分为不可变更的参数和授权用户可进行设置的参数。

[JJF 1182-2007，定义3.19]

数据域 data domain

程序中用于保存数据的参数、变量、堆栈。它可能属于一个或几个软件模块。

[JJF 1182-2007，定义3.14]

接口 interface

计量器具的连接部分，它允许几个计量器具、其组件之间，及软件模块之间建立通信。

[JJF 1182-2007，定义3.15]

软件接口 software interface

由程序代码和专有数据域组成，在法制相关部分和软件模块之间接收、过滤和传输数据。

注：如果软件中存在除法制相关以外的部分，可通过软件接口进行通信，并且在某种意义上可被分离。通信软件部分通过某些可被完全访问（读或写）的变量（或文件）交换数据。这些接口变量和向接口变量写入数据与从接口变量读取数据的程序代码构成了软件接口（这些接口变量符合硬件接口的电路）。接口变量可通过诸如全程序变量、功能参数或数据文件来实现。

[JJF 1182-2007，定义3.17]

用户接口 user interface

用户和计量器具，计量器具的硬件、软件信息之间传递的接口，例如开关、键盘、鼠标、显示设备、打印机、触摸屏、屏幕上的软件窗口以及生成窗口的软件。

[JJF 1182-2007，定义3.18]

软件分离 software separation

计量器具中的软件可分成法制相关部分和非法制相关部分，两部分可通过软件接口进行通信。

[JJF 1182-2007，定义3.31]

- 4  概述

- 4.1  用途和原理

仪表的用途及原理见JJF1245.1。

如仪表通过软件实现其功能或属性，仪表的软件可分为法制相关软件和非法制相关软件，包括相应的程序、数据和接口。

- 4.2  功能划分

[说明:该部分明确划分法制相关软件以及非法制相关软件的功能，请各位专家审议，主要是沿用考虑双芯表的功能划分思路，目前大纲的编制思路是不考虑表内如何实现（是否双芯），仅通过区分法制与非法制部分来限制是否可以升级（法制部分不能升级），非法制部分可以升级，但是需要备案验证。]

4.2.1 法制相关软件

在仪表中实现以下功能的软件应被认为是法制相关软件：

（1）电参数的测量（如：电压、电流、有无功功率、频率）；

（2）电能量的计量（如：有功电能，无功电能）；

（3）时钟或时钟的维持；

（4）设备专有参数的保护；

（5）电参数、电量数据的冻结；

（6）清零、升级、校时、修改设备专有参数的事件记录；

（7）法制相关软件与非法制相关软件的软件接口；

（8）保证法制相关功能安全性的手段；

（9）法制相关软件的标识；

（10）法制相关内容的显示。

4.2.2 非法制相关软件

实现其他功能的软件可以被认为是非法制相关软件：

（1）费率电能的计算、存储与冻结（含费率和时段的设置）；

（2）最大需量（含各费率最大需量）的测量及存储；

（3）显示方式以及非法制相关内容的显示；

（4）除法制相关功能外的事件记录；

（5）外部数据通信接口的实现（如红外、485、载波、无线等）；

（6）控制功能（如对负荷开关的控制）；

（7）报警功能；

（8）费控功能；

（9）其他未被提及的功能。

- 5  法制管理要求

【说明】按照JJF1016规定的编写规则，法制管理要求部分对仪表软件的标识、防欺诈行为提出了要求，因此将IR46中计量性能防护的章节进行了拆分。

- 5.1  通用要求

仪表应具备保护其计量性能的方法。应具备对软件保护、参数保护以及事件记录授权访问的等级。

如果是室外仪表，所有用于保护计量性能的方法都应承受阳光辐射。

- 5.2  软件的标识

应使用软件版本或其它标志明确地标识仪表法制相关软件。软件标识可由多个部分组成，但至少一部分应专用于法制目的。

软件标识应和软件本身不可分开，并应通过命令展示或通过操作显示出来。

如果符合以下三个条件，可以在仪表上直接印刷软件标识：

——显示器无法通过用户接口激活显示软件标识或者显示器技术上无法显示软件标识（例如：模拟指示装置或机电计数器）；

——仪表没有用于通过命令展示软件标识的接口；

——仪表生产后，不可改变软件，或只有在硬件/硬件组件也更改时才可更改软件。

制造商负责确保将软件标识正确标记在仪表上。

软件标识及其标识方法应在型式批准证书中说明。

- 5.3  软件保护

- 5.3.1  防止误操作

通过软件保护，应使无意、意外或故意的误操作可能性降至最小。

- 5.3.2  防止欺诈

法制相关软件应防止通过更换存储装置来进行未经授权的修改、加载或更改。仪表需要用安全手段来保护具有加载软件（参数）的功能。

只有明确说明的功能才允许通过用户接口激活，这些功能的实现不能降低仪表防止欺诈的能力。

软件保护包括通过机械、电子的合适封印和/或加密方式，使未经授权的干预是不可行的或易于发现的。

- 5.4  参数保护

配置参数应防止未经授权的修改。设置的当前参数应能进行验证。

一种仪表型式的所有样品，其型式专有参数相同。该参数在设备型式批准中是固定的。

注:型式专有参数是指仅仅依赖于仪表类型的法制相关参数。此参数是法制相关软件的一部分。

仅在仪表特殊运行模式（如：编程模式）下，设备专有参数才是可调或可选的。设备专有参数可分为受保护的（不可改变的）、授权人员（如：仪表拥有人、维修人员）可访问的（可设置参数）。

注1：不允许使用简单密码对参数进行保护。

注2：可允许授权人员访问一组有限的设备专有参数。这组设备专有参数及其访问限制/规则宜明确说明。

存储总电能的寄存器清零应视作对设备专有参数的修改。因此，所有适用于设备专有参数的相关要求适用于清零操作。

仪表在正常计量时，不允许修改影响计量的设备专有参数。

可规定某些可供用户修改的设备专有参数。在这种情况下，仪表应具备自动地、不可清除地记录设备专有参数的任何修改的能力，如事件记录。仪表应能展示所记录的数据。

- 6  计量和技术要求

【说明】此部分包含了部分IR46中对计量性能防护的要求。

- 6.1  电子设备和子组件的分离

仪表计量的关键部分（无论软件或硬件）不允许被仪表的其它部分影响。

实现法制相关功能的仪表子组件或电子装置应标识、明确定义并说明。它们构成了仪表的法制相关部分。如果实现法制相关功能的子组件没有标识，则所有的子组件都应视为用来实现法制相关功能。

型式试验期间，应证明子组件和电子装置的相关功能和数据不允许被由接口接收到的命令所影响。子组件和电子装置中所有已启用的功能或数据改变的每条命令都应明确分配。

如果法制相关子组件或电子装置与其它法制相关子组件或电子装置相互作用，见6.3。

- 6.2  软件部分的分离

实现法制相关功能或包含法制相关数据域的所有软件模块（程序，子程序，对象等）构成仪表的法制相关软件部分，法制相关软件部分应按5.2明确标识。如果实现法制相关功能的软件模块没有标识，则整个软件应视作法制相关。

如果法制相关软件部分与其它软件部分通信，应定义软件接口。所有通信应只能通过这个接口进行。法制相关软件部分和接口应明确说明。应描述软件所有法制相关功能和数据域，以判断软件分离的正确性。

应明确定义并说明构成软件接口的数据域，软件接口包括从法制相关部分输出到接口数据域的代码，以及从接口输入到法制相关部分的代码。已公布的软件接口不应被绕过。

软件的法制相关部分，用于所有已启用的功能或数据改变的每条命令都应明确分配。应声明并说明通过软件接口传送的命令。只有已说明的命令才允许通过软件接口激活。制造商应声明其说明命令的文件是完整的。

- 6.3  数据存储、通过通信系统传输数据

- 6.3.1  通用要求

如在测量位置以外的其它地方使用测量值或在测量时间之后使用测量值，在使用这些测量值用于法制目的之前，测量值可能不得不离开仪表（电子装置、子组件），并在一个不安全的环境中存储或传输，这种情况下，以下要求适用：

——储存或传输的测量值应附有用于未来法制目的的所有相关必要信息。

——应通过软件方法保护数据，以保证数据的真实性、完整性以及与测量时间有关的信息的正确性（如有必要）。在从不安全的存储环境读取或从不安全的传输通道接收测量值和附带数据后，用于显示或进一步处理的测量值和附带数据的软件必须对数据的测量时间、真实性和完整性进行验证；如果检测到有不合法的数据，数据应丢弃或标识为不可用；

——用于保护数据的密钥应保密并安全保存在仪表中。在封印被破坏后，需提供一定的方法，才能输入或读出密钥。

- 6.3.2  自动存储

仪表应具备存放实时电能值的数据域，当电能计量发生时，该数据域所记录的电能值应能正确地更新。如果仪表法制相关测量值要用于其它测量值（如：费率电能、最大需量等）的计算，法制相关测量值必须自动存储。

存储装置必须具有足够的稳定性，以保证数据在正常存储条件下不被破坏。必须有适用于任何特殊应用的足够存储容量。

（1）发生以下任一情况，存储数据可被删除：

——交易已经结算；

——数据已被受法制控制的打印设备打印。

注：此规定不适用于总寄存器和事件记录。

（2）满足（1）的要求并且存储空间已满时，如果同时满足以下条件，允许删除存储数据：

——以与记录顺序相同的顺序删除数据，并且遵守了为特殊应用而设置的规则；

——删除要么自动执行，要么在可能需要特殊访问权限的手动操作之后执行。

- 6.3.3  数据传输

不允许因传输延时而影响测量。

如果网络服务不可用，不应丢失法制相关的测量数据。

- 6.3.4  时间戳

时间戳应从仪表的时钟读取。设置时钟应视作是法制相关的，应按5.4采取适当保护方法。

当测量时间对于特殊应用（如多费率仪表、分时仪表）是必需时，为了降低其不确定性，内部时钟可通过特殊方法加强（例如，软件方法）。

- 6.4  维护和升级

- 6.4.1 通用要求

现场不允许升级仪表法制相关软件，法制相关软件的更改视为仪表型式的变更。

如果不允许对使用中的仪表进行非法制相关的软件升级，可通过封印设置(物理开关、固化参数)来禁止软件升级机制。这种情况下，不破坏仪表封印无法对非法制相关软件进行升级。

满足以下要求，可对非法制相关软件升级：

——法制相关软件与非法制相关软件之间明确分离；

——型式评价证书中规定，升级非法制相关部分是可接受的。

对仪表非法制相关软件升级前需要对现场样机进行升级功能验证，升级后相应的软件版本应进行备案，仪表应对升级过程进行记录。

6.4.2 升级方法

对于同种仪表，可有不同的升级方法。下列6.4.2.1验证升级和6.4.2.2跟踪升级中选项可等同选择，应通过检查确认升级软件是否符合要求。

仪表软件升级流程图如图1所示。

a）验证升级流程图

b）跟踪升级流程图

图1 软件升级流程图

- 6.4.2.1  验证升级

要升级的软件可本地加载（即，直接在仪表上加载）或通过网络远程加载。加载和安装可以是两个不同的步骤或将它们合二为一，这取决于技术方案的需要。工作人员宜在仪表安装现场验证升级的有效性。仪表的非法制相关软件升级后(用另一已认证的版本替换或重新安装)，在完成仪表验证且完成保护方法的更新之前，仪表不允许用于法制目的。

- 6.4.2.2  跟踪升级

应按以下（1）-（6）对跟踪升级的要求，对仪表中的软件进行更新。跟踪升级指在已经校验过仪表上改变软件、且改变软件后不需要由负责人员在现场进行后续校验的过程。要升级的软件可本地加载（即，直接在仪表上加载）或通过网络远程加载。在事件记录中记录软件升级。升级的过程包括几个步骤：加载、完整性检查、来源检查(认证)、安装、登录和激活。

（1）软件的跟踪升级应是自动的。实现软件升级的过程中，软件保护环境应与型式批准的要求在同一水平。

（2）目标仪表（电子装置、子组件）应有不可升级的、包含完成跟踪升级要求所需的所有检查功能的固定法制相关软件。

（3）应使用技术手段来保证加载软件的真实性，即：已加载软件源自型式批准证书的所有者。如果加载软件未通过真实性检查，仪表应丢弃该软件并使用先前版本的软件。

（4）应使用技术手段来保证加载软件的完整性，即加载前软件不允许改变。这可通过添加加载软件的校验和或哈希代码以及在加载过程中验证校验和（或）哈希代码来实现。如果加载软件未通过校验测试，仪表应丢弃该软件并使用先前版本软件。只有不省略跟踪升级过程中的任何步骤的情况下，才应可继续下载流程。

（5）为了后续校验和监视或审查，应使用合适的技术手段（如事件记录）来保证仪表软件的跟踪升级可完全追溯。事件记录应至少包含以下信息：升级过程的成功/失败、待安装软件版本的软件标识、原安装版本的软件标识、升级事件的时间戳、下载方的标识。无论成功与否，每一次升级尝试都应生成一条记录。为了保证在现场/审查中至少两次连续成功验证之间的软件的跟踪升级是可追溯的，支持跟踪升级的存储装置应有充足的容量。已经达到事件记录的存储上限后，应通过技术手段来保证在不破坏封印的情况下不可进一步加载。

注：此要求使负责对法制相关仪表进行计量监督的检查机构在足够长的时间内，对软件的跟踪升级过程进行追溯。

（6）假设仪表制造商使用户很好的了解软件升级，且用户不拒绝升级。此外，假设仪表制造商、用户、使用者或仪表拥有者，根据仪表的使用和安装场所，同意以适当的程序执行程序加载。根据需要以及国家法规，必须得到仪表使用者或拥有者的同意才能对仪表加载程序。

- 6.5  事件记录检测

如仪表有检测功能，配备的事件记录空间应至少存储100条事件记录，并且事件记录是先入先出类型的。在不破坏封印或未授权访问的情况下(例如，通过代码(密码)或特殊的设备(硬件钥匙等))，事件记录不能修改或清零。

- 7  型式评价项目表

型式评价项目选择方法及项目列表见附录A。如果仪表通过了本大纲要求的检查和验证，则认为该仪表软件部分符合本大纲第5部分和第6部分的要求。

- 8  申请单位应提交的技术资料和试验样机

除了JJF1245.1-201X要求的材料和样机之外，如果软件可升级，还应提供满足第9部分要求的待升级的软件。

- 9  型式评价的条件和方法

【说明】依据IR46要求制定所需开展的试验项目，并参考MID列出的所有试验进行直接转译和修改，增加IR46和适合国内需求的相应内容。

- 9.1  型式评价方法的选择

- 9.1.1  文档分析和设计验证（AD）

- 【说明：该部分也对文档提出了一部分要求，考虑是否有必要在JJF1245.1中直接给出】

该方法基于制造商提供的被试仪表的文档，验证的通用前提是被试仪表的文档和明确标识的完整性，即属于计量功能的软件成套的完整性。

测试人员通过文档中的文字描述和图示来评价被试仪表的功能和特性，并判定其是否符合本大纲的要求，给出所有文档符合性的结果。应考虑和评估的型式评价项目见9.2，型式评价记录格式参见附录B。

如果通过检查文档不能给出可证实的验证结果,需要进行附加的验证。多数情况下，进行软件特性功能测试验证。

- 9.1.2  软件特性功能测试验证（VFTSw）

该方法基于制造商提供的被试仪表的文档，使用手册，工作模式以及测试装置。

使用手册、被试仪表的文档或软件文档中描述的所需特性都应实测。特性是由软件控制的，如果该特性正确工作，则认为其通过测试，无需进行进一步的软件分析。

测试人员通过功能测试，给出所测软件特性是否正常。应考虑和评估的型式评价项目见9.2，型式评价记录格式参见附录B。

软件控制仪表的某些特性或功能在实际中不能像其所描述的那样被验证。有接口的仪表，通常仅通过随机试验是不能够检测到非法命令，除非通过一个命令生成器来产生所有命令。本大纲只要求进行软件特性功能测试验证，扩展的验证还包括数据流分析、代码走读、软件模块测试等，本大纲不再进行要求。

- 9.1.3各型式评价项目所对应的验证方法

下表1列出了各型式评价项目所对应的验证方法。

表1 规定的型式评价方法

| 技术条款 | 型式评价项目 |  | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 软件标识 |  | AD+VFTSw |
| 5.3.1 | 防止误操作 |  | AD+VFTSw |
| 5.3.2 | 防止欺诈 |  | AD+VFTSw |
| 5.4 | 参数保护 |  | AD+VFTSw |
| 6.1 | 电子设备和子组件的分离 |  | AD |
| 6.2 | 软件部分的分离 | 软件部分的分离的实现 | AD |
|  |  | 仪表内的软件接口 | AD |
| 6.3 | 数据存储、通过通信系统传输数据 | 计量数据存储的完整性 | AD |
|  |  | 计量数据存储的真实性 | AD+VFTSw |
|  |  | 法制相关数据的显示 | AD+VFTSw |
|  |  | 存储容量 | AD |
|  |  | 传输数据的完整性 | AD |
|  |  | 传输数据的真实性 | AD |
|  |  | 密钥的保密性 | AD |
|  |  | 不合法数据的处理 | AD+VFTSw |
| 6.3.1 | 时间测量数据的保护 |  | AD+VFTSw |
| 6.3.2 | 自动存储 |  | AD+VFTSw |
| 6.3.3 | 传输延时 |  | AD+VFTSw |
| 6.3.3 | 传输中断 |  | AD+VFTSw |
| 6.3.4 | 时间戳 |  | AD+VFTSw |
| 6.4 | 维护和升级 | 升级机制 | AD+VFTSw |
|  |  | 升级软件的真实性 | AD+VFTSw |
|  |  | 升级软件的完整性 | AD+VFTSw |
|  |  | 非法制相关软件升级的影响 | AD+VFTSw |

- 9.2  软件部分型式评价项目

- 9.2.1  软件标识

项目目的：   验证法制相关软件应能被明确标识，并且软件标识应能永久地存在仪表上，或通过命令、操作展现。

项目说明：   仪表的软件标识要求应符合5.2的要求。

文档要求：   文档应列表出软件标识，并描述这些软件标识是如何创建的，如何加密的，如何展现的，以区分法制相关软件标识和其他标识，并评估其唯一性。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 文档是否说明了法制相关软件和非法制相关的标识；

- 执行法制相关功能的软件是否被明确第描述，以便法制相关软件的标识可以覆盖法制相关的软件部分；

- 关于法制相关软件标识的可视化描述；

- 法制相关软件标识是否唯一。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 法制相关的软件标识能够如文档中所描述地可视化；

- 所展现的法制相关软件标识和文档描述的一致；

- 法制相关的软件标识可以与其他标识相区分。

实例参考：  可以采用以下方式实现软件标识：

- 任何数字、字母和其他的字符串；

- 任何可能包含版本号的字符串；

- 一段代码的校验和。

如果制造商选择了一个由法制相关和非法制相关软件混合的标识，那么区分标识可以在型式批准证书中使用占位符，如：“abc1.xx”的“abc1”为法制相关软件，“xx”为非法制相关软件。

- 9.2.2  防止误操作

项目目的：   验证法制相关软件、设备专有参数、存储的计量数据、传输的数据应受保护，防止误操作。

项目说明：   仪表的防止误操作的要求应符合5.3.1的要求。应采取措施来防止用户接口的误操作。应执行措施来保护计量数据免受意外的改变或删除。

文档要求：   文档应说明采用何种措施来检测和保护法制相关软件和设备专有参数免受误操作影响。应说明采用何种措施保证计量数据的正确性，如何检测传输错误。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 描述了适当的防止误操作的措施；

- 已执行了措施来检测所有数据的意外变化；

- 在可预见的数据存储周期结束前，不会出现数据覆盖；

- 是否有检测传输错误的方法。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 通过用户接口或者传输通道模拟干扰测试仪表防止误操作的功能。

实例参考： 法制相关软件和设备专有参数、存储计量数据误操作可以通过如下过程来验证：周期性地计算校验和并与存放的额定值进行自动比较，如果不匹配，那么仪表应作出对应的反应。

传输数据的误操作可以通过如下过程来验证：通过校验算法来计算整个数据组的校验和，并将其插入到要传输的数据块中。在数据被再次使用前，接收端再次计算校验和的值并与附加的额定值作比较。如果值相匹配，数据组是有效可使用的，否则，必须被删除或标记为无效。

- 9.2.3  防止欺诈

项目目的：   验证法制相关软件和计量数据、存储的数据、传输的数据应能防止未经授权的修改、加载或交换。

项目说明：   仪表的防止欺诈要求应符合5.3.2的要求。如果只有法制相关能够对其进行操作（如：内存或寄存器），那么计量数据被认为是充分保护的。在集成存储中的数据一般受硬件手段保护，不需要额外的软件保护。在开放网络中，应考虑传输数据的完整性。

文档要求：   文档应描述保护软件和设备专有参数所采用的措施，如校验和和校验和额定值的计算方法。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 所描述的用于保护软件防止未经授权的内存交换的措施是否充分；

- 校验和或其他替代标识是否覆盖了法制相关软件。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 测试仪表在特殊运行模式，不可改变的设备专有参数受到了保护；

- 将计算的校验和或其他替代标识与额定值作比较。

实例参考： 可以采用以下方式实现防止欺诈：

- 为了防止物理内存的移动或替换，设备的外壳或物理内存本身应受保护以防止未经授权的移动；

- 设备是被封印的；

- 程序代码受校验和保护。程序计算其本身的校验和并将其与隐藏在可执行代码中的额定值比较。如果自检失败，程序被锁住。任何校验和机制应至少有2位字节的密钥；CRC-32 校验和与加密初始向量（隐藏在可执行代码中）可以符合要求；

- 通过合适的身份认证方法保证未经授权的更改的可能性降到最低。

- 9.2.4  参数保护

项目目的：   验证设备专有参数应受保护，防止在设置后有未经授权的修改。

项目说明：   仪表的参数保护的要求应符合5.4的要求。在通用的加密操作模式中，设备专有参数不可再变。仪表可以拥有未受保护的设备专有参数，它们只可在仪表特殊运行模式中调整。

文档要求：   文档应描述哪些是设备专有参数，它们是否可以被设置，它们如何被设置以及它们是如何被保护的。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 在通用加密模式下不允许修改或者调整受保护的设备专有参数；

- 是否所有提及的应受保护的设备专有参数是被保护的。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 测试在通用加密模式（私钥状态）下，编程状态不可用。

注：如无法将仪表设置为通用加密模式，可以仅做文档验证；

- 如果提供了合适的手段，设备专有参数状态（受保护的/可设置的）应能被抄读或显示。

实例参考：可以采用以下方式实现参数保护：

- 封印仪表或内存外壳，通过相关的跳线或开关（封印的）来禁用内存电路的写入功能；

- 修改设备专有参数后生成事件记录。此信息记录存储在非易失性存储器中。每一个条目都会由法制相关软件自动生成，并包含：参数的标识、参数值（当前值或之前值）和时间戳。在毁坏封印前，事件记录器不能被删除或更改。

- 9.2.5  电子设备和子组件的分离

项目目的：   验证仪表的法制相关部分，不管是软件还是硬件，在未经授权的情况下，不得受到仪表其他部件运行的影响。

项目说明：   仪表的电子设备和子组件的分离要求应符合6.1的要求。

文档要求：   文档描述法制相关部分的明确定义和同子组件的关系，软/硬件接口。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 仪表中法制相关部分的明确定义同其子组件之间的关系。

实例参考：   可以采用以下方式实现电子设备和子组件的分离：

- 当仪表法制部分与非法制部分是物理分离的，法制部分应设有通信接口，以便连接电子设备，读取测量值。仪表应存储所有相关量，并将可供读取的数值保存足够的时间。在以上的例子中，仅仪表是法制相关装置。系统中也可包含其他非法制相关装置；

- 当仪表封装在一体时，仪表应能够明确地区分法制部分和非法制部分，法制部分能够按照软件接口要求输出带有时间戳的计量数据，并将这些数据发回至非法制相关部分。法制相关软件仅接收已定义的命令，并忽视任何其他命令，仅发回出错信息。

- 9.2.6  软件部分的分离

- 9.2.6.1  软件部分的分离的实现

项目目的：   验证软件中存在一部分法制相关内容，能够与其他部分明确地分离，包含法制相关软件和参数。

项目说明：   仪表的软件的分离要求应符合6.2的要求。

文档要求：   文档应描述所有属于法制相关软件、参数的命名。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 验证命名是正确的，所命名的列表是完整的。

实例参考：   可以采用以下方式实现软件部分的分离：

- 通过多块控制芯片分别独立实现法制相关部分的软件和非法制相关部分的软件。

- 9.2.6.2  仪表内的软件接口

项目目的：   验证法制相关和非法制相关的软件之间的数据交换，必须通过受保护的软件接口来执行。

项目说明：   仪表内的软件接口要求应符合6.2的要求。

文档要求：   文档应描述软件接口，包括所允许的交互和数据流。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 定义和描述了可由受保护软件接口触发的法制相关软件的功能和法制过程的行为；

- 定义和描述了可经由接口进行交换的数据；

- 关于交互和数据交换的描述是完整的。

实例参考：   可以采用以下方式实现仪表内的软件接口：

- 法制相关软件部分的数据域通过本地变量的声明来封装在法制相关的部分中；

- 此接口的实现作为属于法制相关软件的一个子程序，它从非法制相关软件中调用。要传送至法制相关软件的数据被作为子程序的参数来传送；

- 法制相关软件过滤出不可接受的接口命令。

- 9.2.7  数据存储、通过通信系统传输数据

- 9.2.7.1  计量数据存储的完整性

项目目的：   验证仪表存储的计量数据必须包含所有的必要相关信息，用于追溯。

项目说明：   仪表的计量数据存储的完整性应符合6.3.1的要求。

文档要求：   文档应描述所有数据块的存储区域。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 是否法制和计量目的所需要的所有信息都包含在数据块里。

实例参考：   至少应保证能够存储下列数据：

- 计量值以及正确的分辨率；

- 计量单位；

- 计量时间；

- 设备的标识。

- 9.2.7.2  计量数据存储的真实性

项目目的：   验证仪表存储的计量数据必须准确可靠记录，用于追溯。

项目说明：   仪表的计量数据存储的真实性应符合6.3.1的要求。

文档要求：   文档应描述确保存储数据真实性的方法。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 每一个计量值能正确地连接到其相关的计量；

- 如果使用了一个校验和或签名，验证此校验和或签名是基于整个数据组生成的；

- 加密数据（比如密钥初始值，如果使用的话）能被保护免受简单工具的监控；

- 是否法制和计量目的所需要的所有信息都包含在数据块里。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 相关的存储数据和抄读到数据是否一致。

- 9.2.7.3  法制相关数据的显示

项目目的：   验证仪表应用有用来显示法制相关数据的功能。

项目说明：   仪表法制相关数据的显示应符合6.3.1的要求。

文档要求：   文档应描述法制相关数据的显示项目。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 显示软件有所需的容量。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 显示提供了所有必要的信息。

- 9.2.7.4  存储容量

项目目的：   验证仪表应用有足够的存储容量，以满足使用需求。

项目说明：   仪表的存储容量应符合6.3.1的要求。

文档要求：   文档应声明存储容量，并描述存储计量数据的管理方法。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 由制造商提供存储的容量或计算公式是否正确；

- 在文档所描述的数据存储周期结束前，不应发生数据覆盖。

- 9.2.7.5  传输数据的完整性

项目目的：   验证传输数据必须包含所有必要的相关信息，以显示或进一步处理接收单元中的计量数据。

项目说明：   仪表的数据传输的完整性的要求应符合6.3.1的要求。

文档要求：   文档应描述数据组的所有域的文档。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 用于进一步处理接收单元中的计量数据的所有信息是否都包含在数据块中。

- 9.2.7.6  传输数据的真实性

项目目的：   验证传输数据的真实性。

项目说明：   仪表的数据传输的真实性的要求应符合6.3.1的要求。

文档要求：   文档应描述保证真实性的手段。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 保证真实性的手段是充分的。

实例参考：   可以采用以下方式保证传输数据的真实性：

- 每一个数据块有唯一（连续）的识别号，并包含了时间（戳）；

- 每一个数据块包含计量数据源的信息，比如：序列号或生成值的仪表的表号；

- 在开放网络中，如果数据组携带了明确的签名，那么其真实性是保证的。并且签名覆盖数据块的所有域；

- 数据块的接收端检查所有数据的合理性。

- 9.2.7.7  密钥的保密性

项目目的：   验证密钥和相关数据必须被视为法制相关数据并加密，必须保护免受软件工具的破解。

项目说明：   仪表的密钥的保密性要求应符合6.3.1的要求。

文档要求：   文档应描述关于密钥管理和保持密钥与相关信息加密的手段。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 加密信息不能被破解。

实例参考：   可以采用以下方式保证密钥的保密性：

- 如果访问密钥被硬件手段保护，那么不需要增加附加的软件手段进行保护；

- 密钥和附带信息以二进制格式被存储在可执行代码中。它在数据所存的地址里是隐蔽的。系统软件不提供任何功能来查看或编辑这些数据。如果使用CRC算法代替签名算法，那么初始向量或生成多项式可以被当做密钥。

- 9.2.7.8  不合法数据的处理

项目目的：   验证不合法的数据应被标记，以便软件进行下一步处理。

项目说明：   仪表的对不合法数据的处理要求应符合6.3.1的要求。

文档要求：   文档应描述检测传输故障或蓄意改变数据的手段。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 不合法的数据被删除或标记。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 在通信过程中不合法的数据被明确标识或者放弃接受不合法的数据。

- 9.2.8  时间测量数据的保护

项目目的：   验证仪表内部的时间测量是准确的并受到保护。

项目说明：   仪表的对时间测量数据的保护要求应符合6.5.1的要求。

文档要求：   文档应描述时间的测量、记录与保护的方式。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 时间的测量、记录及保护方式。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 按照JJF1245.1 9.5.2执行。

- 9.2.9  自动存储

项目目的：   验证当计量结束时，计量数据必须能自动存储。

项目说明：   仪表的自动存储要求应符合6.3.2的要求。当电能计量发生时，电能寄存器的值应能够自动地更新。

文档要求：   文档应描述自动存储的功能。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 存储过程是自动的。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 在计量结束后，计量值能自动存储。验证不存在按钮或菜单项能中断或禁用自动存储。

- 9.2.10  传输延时

项目目的：   验证计量不应受到来自传输延时的影响。

项目说明：   仪表在数据传输延时的情况下应符合6.3.3的要求。

文档要求：   文档应描述如何保护计量不受传输延迟的影响。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 计量不受传输延迟的影响。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 通过发送长数据帧并增加通信路由层级模拟传输延时，验证此时计量的准确性。【注：MID上没有VFTSw的验证方法，由于IR46报告有要求需进行VFTSw，因此该试验方法为原创，并且该传输延时我理解应是正常通信时的延时对仪表的影响，而不是仪表已生成的数据在通信信道中传输时延时对于最终结果的影响】

实例参考：   可以采用以下方式保证仪表不受传输延时影响：

- 现场所采用的通信协议是完整的不受延时影响。

- 9.2.11  传输中断

项目目的：   验证如果网络服务不可用，计量数据不应丢失。

项目说明：   仪表在数据传输中断的情况下应符合6.3.3的要求。

文档要求：   文档应描述对传输中断或其他故障所采取的保护措施。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 所采取的措施来保护计量数据免受传输干扰和中断。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 通过中断通信，验证传输中断不会引起计量数据的丢失。【注：该项试验是IR46要求的，但是MID明确说明如果计量器具是连续测量的，如电能表，此项要求可以不测试，为了满足IR46的要求，仍然增加该试验，实际测试过程中该试验理论不会造成影响。】

- 9.2.12  时间戳

【注：该项试验MID没有，由于IR46报告中有要求，故原创试验方法验证】

项目目的：   验证时间戳可以被正确使用，并且受到保护。

项目说明：   仪表的时间戳应符合6.3.4的要求。

文档要求：   文档应描述时间戳的使用方式，校时的方法。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 描述到的数据均能正确被加入时间戳。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 通过校时验证校时功能的正确性。

- 9.2.13  维护和升级

- 9.2.13.1  升级机制

项目目的：   验证软件的装载、传输和随后的软件安装功能正常，并且不影响法制相关软件的正常使用，同时生成相应的事件记录。

项目说明：   仪表升级机制应符合6.4的要求。

文档要求：   文档应描述如何执行升级功能，事件记录如何生成。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 升级方式描述清晰，并易于实现的。事件记录信息是否完整。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 执行至少一次软件升级来检查其过程的正确性，并检查是否有事件记录生成。

- 9.2.13.2  升级软件的真实性

项目目的：   验证应采取措施来保证待升级的软件是真实可靠的。

项目说明：   仪表对待升级软件的认证应符合6.4的要求。

文档要求：   文档应描述验证待升级软件的真实性，并且如何正确地安装至指定仪表上。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 描述验证待升级软件真实性的检测方法是合适的。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 不可靠的安装和不属于设备的安装能够被阻止。

实例参考：   可以采用以下方式保证传输软件的真实性：

- 生成一个基于所要升级的软件部分的电子签名。如果一个存储在仪表中固定软件部分的密钥确保了签名来自于授权机构，那么可以保证其真实性。密钥匹配是自动完成的。只有破坏铅封才可以进行密钥交换；

- 仪表具备一个标识（如表号），它被存储在仪表的固定软件部分，且有该软件附加的兼容性列表。

- 9.2.13.3  升级软件的完整性

项目目的：   验证应采取措施来保证软件在传输过程中没有被改变。

项目说明：   仪表对传输软件完整性的检测应符合6.4的要求。

文档要求：   文档应描述验证待升级软件的完整性，确保待升级软件在传输过程中没有被改变。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 描述验证待升级软件完整性的检测方法是合适的。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 验证安装被修改的软件是被阻止的。

实例参考：   可以采用以下方式保证升级软件的完整性：

- 软件生成一个校验和，并与软件附带的校验和额定值作比较。

- 9.2.13.4  非法制相关软件升级的影响

项目目的：   验证应采取措施来保证非法制相关软件升级能够不影响法制相关部分的运行。

项目说明：   仪表非法制相关软件的升级应符合6.4的要求。

文档要求：   文档应描述验证非法制相关软件功能，并指出如何防止非法制相关软件的升级不影响法制相关软件的正常工作。

验证方法：   文档分析和设计验证（AD）时应检查以下内容：

- 描述的防护手段是合适的。

软件特性功能测试验证（VFTSw）时应验证：

- 将非法制相关软件完全擦除或者在升级过程中刻意中断，法制相关部分的功能应正常运行。

- 10  型式评价结果的处理

见附录B。

- 附录A

试验项目配置表

表A-1 仪表软件功能试验项目表

| 序号 | 型式评价项目 |  | 技术要求条款 | 测试方法条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件标识 |  | 5.2 | 9.2.1 |
| 2 | 防止误操作 |  | 5.3.1 | 9.2.2 |
| 3 | 防止欺诈 |  | 5.3.2 | 9.2.3 |
| 4 | 参数保护 |  | 5.4 | 9.2.4 |
| 5 | 电子设备和子组件的分离 |  | 6.1 | 9.2.5 |
| 6 | 软件部分的分离 | 软件部分的分离的实现 | 6.2 | 9.2.6.1 |
| 8 |  | 仪表内的软件接口 | 6.2 | 9.2.6.3 |
| 9 | 数据存储、通过通信系统传输数据 | 计量数据存储的完整性 | 6.3 | 9.2.7.1 |
| 10 |  | 计量数据存储的真实性 | 6.3 | 9.2.7.2 |
| 11 |  | 法制相关数据的显示 | 6.3 | 9.2.7.3 |
| 12 |  | 存储容量 | 6.3 | 9.2.7.4 |
| 13 |  | 传输数据的完整性 | 6.3 | 9.2.7.5 |
| 14 |  | 传输数据的真实性 | 6.3 | 9.2.7.6 |
| 15 |  | 密钥的保密性 | 6.3 | 9.2.7.7 |
| 16 |  | 不合法数据的处理 | 6.3 | 9.2.7.8 |
| 17 | 时间测量数据的保护 |  | 6.3.1 | 9.2.8 |
| 18 | 自动存储 |  | 6.3.2 | 9.2.9 |
| 19 | 传输延时 |  | 6.3.3 | 9.2.10 |
| 20 | 传输中断 |  | 6.3.3 | 9.2.11 |
| 21 | 时间戳 |  | 6.3.4 | 9.2.12 |
| 22 | 维护和升级 | 升级机制 | 6.4 | 9.2.13.1 |
| 23 |  | 升级软件的真实性 | 6.4 | 9.2.13.2 |
| 24 |  | 升级软件的完整性 | 6.4 | 9.2.13.3 |
| 25 |  | 非法制相关软件升级的影响 | 6.4 | 9.2.13.4 |
| 注：如申请单位提交的样机明确备注不具备的功能，可不进行相应的验证（如电子设备和子组件的分离、软件部分的分离、维护和升级等功能）。 |  |  |  |  |

- 附录B

型式评价记录格式

编号：XXXXXXX

XXX型XXX仪表软件验证

【说明：仪表软件测试是否符合JJF1245.2测试要求。报告格式参考IR46-3,并丰富，参考MID认证时所填写的表格，简要填写符合要求的技术手段，并提交相应详细的技术资料。由型式评价机构进行确认即可。】

本型式评价的记录是基于本大纲中对于仪表软件型式的基本要求和解释。本报告描述测试对象和本大纲要求的一致性。

- 符合型式评价需求的检查表

仪表型式名称:

软件版本:

| 序号 | 仪表的软件功能 | 制造商说明是否满足 |  | 型式评价机构验证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 通过 | 不通过 |
| 1 | 仪表是否有能力将测量数据存储在集成存储或者可移动的存储器上 |  |  |  |  |
| 2 | 仪表是否具有将数据传输到受法律控制的设备的接口，或者该设备是否接受来自另一个受法律控制的设备的数据 |  |  |  |  |
| 3 | 是否有非法制相关软件功能，这些功能是否能够在型式批准后更改 |  |  |  |  |
| 4 | 仪表软件是否可以升级 |  |  |  |  |

制造商明确说明不具备的以上功能的一种或多种，型式评价机构可以不予以验证，并在型式批准证书中说明。

- 各技术部分的文档检查表

| 型式评价项目 |  | 型式评价机构验证 |  |  | 备注（文档名称及页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 | 不具备 |  |
| 软件标识：1、软件标识的创建方式；2、法制相关软件标识的说明 |  |  |  |  |  |
| 防止误操作：防止误操作的方式 |  |  |  |  |  |
| 防止欺诈：1、防止欺诈的软硬件保护手段；2、数据的检查校验机制 |  |  |  |  |  |
| 参数保护：1、设备专有参数的范围；2、设备专有参数的设置方式及保护手段 |  |  |  |  |  |
| 电子设备和子组件的分离：法制相关部分和子组件的关系 |  |  |  |  |  |
| 软件部分的分离 | 软件部分的分离的实现：法制相关软件、参数的命名方式 |  |  |  |  |
|  | 仪表内的软件接口：法制相关软件接口 |  |  |  |  |
| 数据存储、通过通信系统传输数据 | 计量数据存储的完整性：存储区域、存储内容的介绍 |  |  |  |  |
|  | 计量数据存储的真实性：确保数据存储真实性的方法 |  |  |  |  |
|  | 法制相关数据的显示：法制相关数据显示容量 |  |  |  |  |
|  | 存储容量：数据存储容量 |  |  |  |  |
|  | 传输数据的完整性：传输的数据域 |  |  |  |  |
|  | 传输数据的真实性：保证真实性的手段 |  |  |  |  |
|  | 密钥的保密性：加密手段的描述 |  |  |  |  |
|  | 不合法数据的处理：不合法数据的检测和处理手段 |  |  |  |  |
| 时间测量数据的保护：时间测量、记录及保护方式 |  |  |  |  |  |
| 自动存储：自动存储的方式 |  |  |  |  |  |
| 传输延时：保护计量不受传输延时的方法 |  |  |  |  |  |
| 传输中断：保护计量不受传输中断的影响 |  |  |  |  |  |
| 时间戳：1、时间戳的使用方法；2、校时的手段 |  |  |  |  |  |
| 维护和升级 | 升级机制：升级功能及其事件记录的实现方式 |  |  |  |  |
|  | 升级软件的真实性：保护传输软件真实性的方法 |  |  |  |  |
|  | 升级软件的完整性：保护软件在传输过程中完整性的方法 |  |  |  |  |
|  | 非法制相关软件升级的影响：非法制相关功能升级时法制相关功能的保护手段 |  |  |  |  |

- 各技术部分的功能性检查表

| 型式评价项目 |  | 型式评价机构验证 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通过 | 不通过 | 不具备 |  |
| 软件标识：标识能如文档描述显示并区分 |  |  |  |  |  |
| 防止误操作：在干扰的情况下仪表能够正常工作 |  |  |  |  |  |
| 防止欺诈：防止欺诈的措施能够正常使用 |  |  |  |  |  |
| 参数保护：参数保护的措施能够正常使用 |  |  |  |  |  |
| 数据存储、通过通信系统传输数据 | 计量数据存储的真实性：验证保护计量数据真实性的手段。 |  |  |  |  |
|  | 法制相关数据的显示：法制相关数据显示数据能够正常显示 |  |  |  |  |
|  | 不合法数据的处理：验证不合法数据的处理方式。 |  |  |  |  |
| 时间测量数据的保护：见JJF1245.1 9.5.2 |  |  |  |  |  |
| 自动存储：自动存储的正确性，并且无法删除数据 |  |  |  |  |  |
| 传输延时：在模拟传输延时时计量不受干扰 |  |  |  |  |  |
| 传输中断：在模拟传输中断时计量不受干扰 |  |  |  |  |  |
| 时间戳： 验证校时功能的正确性 |  |  |  |  |  |
| 维护和升级 | 升级机制： 执行一次软件升级，验证是否成功 |  |  |  |  |
|  | 升级软件的真实性：不属于待升级仪表的软件无法执行升级 |  |  |  |  |
|  | 升级软件的完整性：安装修改过后的软件是被制止的 |  |  |  |  |
|  | 非法制相关软件升级的影响： 非法制先关软件的升级或者异常运行不影响法制相关功能 |  |  |  |  |