JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1245.5-xxxx

安装式电能表型式评价大纲

功能要求

Program of Type Evaluation of AC Mounted Electricity Meters

Functional Requirements

初稿修改稿

2018.02

XXXX－XX－XX 发布                               XXXX－XX－XX实施

国家质量监督检验检疫总局发布

安装式电能表型式评价大纲

JJF 1245.5-XXXX

功能要求

Type Evaluation of AC Mounted Electricity Meters

Functional Requirements

本规范经国家质量监督检验检疫总局于XXXX年XX月XX日批准，并自XXXX年XX月XX日起施行。

归 口 单 位： 全国电磁计量技术委员会

负责起草单位：

参加起草单位：

本规范由全国电磁计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

1  范围	1

2  引用文献	1

3  术语	2

4  概述	3

5  法制管理要求	3

6  功能要求	3

6.1  电能计量与存储	3

6.2  最大需量测量	3

6.3  多费率	4

6.4  时钟	5

6.5  费控	5

6.6  数据通信	6

6.7  事件记录	6

6.8  清零	7

6.9  冻结	7

6.10  停电抄表	7

6.11  负荷记录	7

6.12  保电	8

6.13  报警	8

6.14  谐波测量	8

7  型式评价项目表	8

8  申请单位应提交的技术资料和试验样机	8

9  型式评价的条件和方法	8

9.1  通用试验条件	8

9.2  电能计量与存储	9

9.3  最大需量测量	9

9.4  多费率	10

9.5  时钟	10

9.6  费控	11

9.7  数据通信	11

9.8  事件记录	12

9.9  清零	12

9.10  冻结	13

9.11  停电抄表	13

9.12  负荷记录	13

9.13  保电	14

9.14  报警	14

9.15  谐波测量	14

10  型式评价结果的处理	14

附录A	15

仪表功能试验项目列表	15

附录B	16

文档资料格式	16

引  言

本部分是关于安装式电能表的功能部分型式评价的方法标准，必须与JJF 1245.1-xxxx《安装式电能表型式评价大纲 有功电能表》、JJF 1245.2-xxxx《安装式电能表型式评价大纲 软件要求》、JJF 1245.3-xxxx《安装式电能表型式评价大纲 无功电能表》以及JJF 1245.4-xxxx《安装式电能表型式评价大纲 特殊要求和安全要求》配合使用，其内容基本参照基本参照国际建议OMIL R46和 GB/T17215系列国家标准编制而成。

安装式电能表型式评价大纲

功能要求

- 1  范围

本大纲适用于频率为50Hz或60Hz的单、三相安装式电能表（以下简称仪表）功能要求部分的型式评价。

本大纲不适用于标称电压超过600V(多相仪表为线对中线电压)的仪表、用于连接电子式互感器的仪表、用于连接低压电流传感器的仪表、携带式仪表、仪表寄存器的数据接口及标准表。

- 2  引用文献

JJF1245.1-xxxx  安装式电能表型式评价大纲 有功电能表

JJF1245.2-xxxx  安装式电能表型式评价大纲 软件要求

JJF 1245.3-xxxx 安装式电能表型式评价大纲 无功电能表

JJF 1245.4-xxxx 安装式电能表型式评价大纲 特殊要求和安全要求

JJG 307-2006  机电式交流电能表

JJG 596-2012  电子式电能表

GB/T 15284-2002  多费率电能表  特殊要求

GB/T17215.211-xxxx 电测量设备（交流） 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备

GB/T 17215.301-2007  多功能电能表  特殊要求

GB/T 17215.302-2013  交流电测量设备  特殊要求 第2部分：静止式谐波有功电能表

GB/T 17215.421-2008  交流测量  费率和负荷控制  第21部分：时间开关的特殊要求

GB/T 18460.3-2001  IC卡预付费售电系统  第3部分：预付费电度表

OIML R46-1/-2:2012 有功电能表 第1部分：计量和技术要求 第2部分：计量控制和性能试验（Active electrical energy meters. Part 1:Metrological and technical requirements Part 2: Metrological controls and performance tests）

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是标明年号的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本大纲，然而，鼓励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不标明年号的引用文件，其最新版本适用于本大纲。

- 3  术语

JJF 1245.1中界定的术语和定义及以下术语和定义适用于本大纲。

3.1　需量  demand

在一个规定的时间间隔内功率的平均值。

3.2　需量周期  demand interval

测量平均功率的连续相等的时间间隔。

3.3　最大需量  maximum demand

在规定的周期或结算周期内记录的需量的最大值。

3.4  区间式需量 block interval demand

在一个没有时段重叠的需量周期内记录的需量。

3.5  滑窗（差）式需量 sliding window(rolling-interval) demand

按设定的滑窗（差）时间递推的需量周期内记录的需量。

3.6　滑窗（差）时间  sliding window time

依次递推用来测量最大需量的小于需量周期的时间间隔。

3.7  冻结  freeze

存储特定时刻重要数据的操作。

3.8　时段time consumption

将一天中的24h划分成的若干时间区段。

3.9　费率 rates

多费率仪表中，与时段相对应的计算电费的价格体系。

3.10  介质  intermediary

用于在售电系统与仪表之间以某种方法传递信息的媒体。根据使用不同，可以将介质分为两类：固态介质和虚拟介质。

3.11 固态介质  solid intermediary

具备合理的电气接口，具有特定的封装形式的介质，如接触式IC卡、非接触式IC卡（又称射频卡）等。

3.12 虚拟介质   virtual intermediary

采用非固态介质传输信息的介质，可以为电力线载波、无线电、电话或线缆等。

3.13 剩余金额  charge balance

在仪表中记录的可供用户使用的电费金额，该金额应大于等于零。

3.14 透支金额  overdraft

用户已使用但未缴纳电费的金额值，该值小于零。

3.15　透支门限金额  limiting overdraft

允许用户合法使用的最大透支金额。

3.16 报警金额  limiting charge

剩余金额的报警值，当剩余金额小于等于报警值时，仪表给出声、光或其他报警。

3.17 负荷开关  load switch

用于切断和恢复用户负载的电气开关设备。

3.18 低压电力线载波  LV power line carrier

将低压电力线作为数据/信息传输载体的一种通信方式。

3.19 无线公网通信  wireless public communication

使用4G、GSM/GPRS、CDMA、WCDMA等无线公网信道实现数据传输的通信。

3.20 阶梯电量  step power quantity

在一个约定的用电结算周期内，把用电量分为两段或多段，每一分段对应一个单位电价；单位电价在分段内保持不变，但是可随分段不同而变化。

3.21 阶梯电价  step tariff

针对阶梯电量制定的单位电价。

- 4  概述

参考JJF1245.1-xxxx文中的要求。

- 5  法制管理要求

按JJF1245.1-xxxx的规定。

- 6  功能要求

- 6.1 电能计量与存储

a)  仪表应能计量和存储有功电能量，其准确度要求参见JJF1245.1；

b)  对于双向计量的仪表，应能计量正向和负向有功电能量；

c)  指定结算日，仪表至少能存储前两个月或前两个结算周期的总电能和各费率（仅适用于具有多费率功能的仪表）的电能数据，数据转存分界时间可设定每月1~28日内的任意时刻，默认值为每月月初零时。

d)  非指定的结算日，仪表至少应能每月存储三次总电能和各费率（仅适用于具有多费率功能的仪表）的电能数据。存储时间由用户设定。

- 6.2 最大需量测量

具有最大需量测量功能的仪表应满足以下要求：

- 仪表应能够在规定的时间区间内测量最大需量、各费率最大需量（仅适用于多费率仪表）及其出现的日期和时间，需量测量的准确度等级指数应与其有功电能的准确度等级指数一致。

- 对于双向计量的仪表，应能够测量正向和负向最大需量。

- 仪表应提供两种需量测量方式供选择：区间式、滑窗(差)式。

- 区间式需量的需量周期可在15min、30min中选择；

- 滑窗式需量的需量周期可在5min、10min、15min、30min、60min中选择，滑窗式需量的滑窗时间可在1min、2min、3min、5min中选；需量周期应为滑窗时间的5及以上整数倍;仪表应能检测最大需量周期。

- 总的最大需量测量应连续进行；各费率时段最大需量的测量应在相应费率时段内、完整的测量周期下进行。

- 在指定结算日，仪表应能存储最大需量、各费率最大需量（仅适用于多费率仪表）及其出现的日期和时间数据。至少能存储前两个月或前两个结算周期的数据，数据转存分界时间可设定每月1~28日内的任意时刻，默认值为每月月初零时。转存的同时，当前最大需量值应自动复零。非指定结算日，电能量值存储时，最大需量不存储，也不复零。

- 6.3  多费率

6.3.1费率时段设置

具有多费率功能的仪表其费率和时段设置应满足以下要求：

- 在24h内仪表可设置多个费率

- 在24h内仪表可设置多个时段，最小时段间隔应大于仪表内设定的需量周期（如有）；时段可跨越零点设置；

- 应至少具有2套可任意编程的费率时段，并可在设定的时间点启用另一套费率时段；每套费率时段全年至少可设置2个时区，且时区应可依具体需求设置；

- 应支持公共假日和周休日等特殊费率时段的设置。

6.3.2 多费率电能计量与存储

a)  仪表应对各费率时段电能量及总电量分别进行累计、存储。

b)  多费率仪表电能数据存储应满足第6.1c)、d)的要求。

6.3.3 阶梯电价

- 具有两套阶梯电价的仪表，应可在设置时间点启用另一套阶梯电价计费；支持月阶梯、年阶梯的算费方式，并支持仪表在指定时间实现两种方式自动切换。

- 月阶梯以月度用电量来结算电费，月度用电量在每月第1结算日进行转存，转存后当前月度用电量清零。

- 年阶梯以年度用电量来结算电费，年度用电量在年结算日进行转存，转存后当前年度用电量清零。

- 年结算日只用于年阶梯用电量结算，电能示值、需量还按月结算日转存。两套年结算日的切换时间采用两套阶梯切换时间，和两套阶梯同时切换。

- 两套阶梯参数、阶梯切换时间适用于月阶梯、年阶梯，执行年阶梯时，则不再执行月阶梯。

- 6.4  时钟

具有内部时钟的仪表应满足以下要求：

- 仪表应具有日历、计时、闰年自动转换功能；

- 断电后，仪表备用电源应维持内部时钟准确。

- 对电池可换式仪表，在仪表断电且取出电池情况下，应能保证时钟正确计时时间不少于2天。

- 可通过通信接口进行仪表校时；日期和时间的设置必须有防止非授权人操作的安全措施并应在不损坏仪表配置封印的条件下进行。

- 6.5  费控

费控功能的实现分为本地预付费和远程费控两种方式，本地预付费方式是通过IC卡等固态介质实现；远程方式通过公网、载波等虚拟介质和远程售电系统共同实现。具有费控功能的仪表应满足以下相应要求：

- 控制功能

对本地预付费仪表，当仪表内剩余金额小于或等于设定的报警金额时，应能以声、光或其他方式提醒；仪表内透支金额应实时记录，当透支金额低于设定的透支门限金额时，应发出断电信号，控制负荷开关中断供电；当仪表接收到有效的续交电费信息后，应首先扣除透支金额，当剩余金额大于设定值时，方可恢复供电。

对远程费控仪表，应能够支持远程直接合闸与远程允许合闸。

- 记忆功能

当供电线路停止供电时，本地预付费仪表内的剩余金额及其他需要保护的信息不应丢失。

- 叠加功能

本地预付费仪表，输入预存电费金额应能与仪表内的剩余金额进行准确叠加。

- 辨伪功能

本地预付费仪表不应接受使用非指定介质输入购电金额等信息。

- 返写功能

本地预付费仪表，完成电费预存后，仪表应能将剩余金额（电量）、仪表用电参数等信息，返写至固态介质中或通过虚拟介质传回售电系统中。

- 补遗功能

当本地预付费仪表用户原售电卡遗失，通过一定的程序补遗后，仪表应能接受新补的售电卡，并能拒绝原售电卡。

- 安全防护功能

当使用非指定介质或进行非法操作时，仪表应具有防护功能。在撤销非指定介质或非法操作后，仪表应能正常工作且数据不丢失。

- 响应时间

对本地预付费仪表，售电卡插入后，仪表应在5s内完成相应的读写操作。

- 其他设置

在保证安全的情况下，可通过固态介质或虚拟介质对本地预付费仪表内的费率参数进行设置；本地预付费仪表在进行购电操作时，应提示读卡成功或读卡失败。

- 6.6  数据通信

具备数据通信功能的仪表应满足以下要求：

- 具有数据通信功能的仪表，应有数据通信接口，可采用红外、RS485、电力线载波、公网、微功率无线等通信方式。

- 仪表的通信信道物理层应独立，任意一条通信信道的损坏都不得影响其他信道正常工作。通信时，仪表的计量性能、存储的计量数据和参数不应受到影响和改变。

- 具有通信模块的仪表与其通信模块接口均应设计相应的保护电路，在通信模块热拔插及模块损坏等情况下，均不应引起仪表复位或损坏。

- 具有通信模块互换功能的仪表，应具备兼容模块互换的接口，在模块更换后，不应影响和改变仪表的计量性能、存储的计量数据和参数等。

- 6.7  事件记录

6.7.1通用要求

如果仪表规定某些可编程的设备专用参数，仪表应具备自动地、不可清除地记录设备专有参数的任何修改的记录功能。

仪表不支持法制相关软件升级，具备非法制相关软件升级功能的仪表应具备自动记录软件升级事件的功能。

6.7.2 事件记录要求

- 记录设备专有参数设置总次数及最近至少5次设备专有参数设置记录，每次事件记录应记录设置设备专有参数设置期间最早一次数据项设置时刻、操作者代码（如有）及设备专有参数设置期间最后10个编程项的数据标识。

- 永久记录仪表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。

- 永久记录仪表软件升级事件，非法制相关软件升级记录应至少包含以下信息：升级过程的成功／失败、待安装软件版本的软件标识、原安装版本的软件标识、升级事件的时间标记、下载方的标识。无论成功与否，每一次升级尝试都应生成一条记录。

- 记录校时总次数，以及最近至少5次校时的时刻。

- 6.8　清零

具有清零操作功能的仪表应满足以下要求：

a)	清除仪表内存储的电能量、最大需量、冻结量、事件记录、负荷记录等数据。

b)	仪表底度值只能清零，禁止设定。

- 6.9  冻结

具有冻结功能的仪表应满足以下要求

- 定时冻结

仪表应按照约定的时刻及时间间隔冻结和存储数据

- 瞬时冻结

在非正常情况下，仪表应冻结当前的日历、时间、所有电能量和重要测量数据。

- 日冻结

仪表应可存储每日冻结时间点的电能量。停电时刻错过日冻结时刻，仪表上电时应补全日冻结数据。

- 约定冻结：

在新老两套费率/时段转换、阶梯电价转换或相关部门认为有特殊需要时，仪表应能冻结转换时刻的电能量及其他重要数据。

- 整点冻结

仪表应能存储整点时刻或半点时刻的有功总电能。

- 分钟冻结

仪表冻结时间间隔最小分辨率为1min。

- 6.10  停电抄表

具备停电抄表功能的仪表应满足以下要求：

a）	在停电状态下，应能通过按键或非接触（红外）方式唤醒仪表抄读数据。

b）三相仪表停电唤醒后应能通过红外通信方式抄读表内数据。

- 6.11  负荷记录

具备负荷记录功能的仪表应满足以下要求：

- 三相仪表的负荷记录内容可从“电压、电流、频率”、“有功功率、无功功率”、“功率因数”、“有功、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”六类数据项中任意组合；单相仪表的负荷记录内容可从“电压、电流、频率”、“有功功率”、“功率因数”、“有功总电能”四类数据项中任意组合。

- 仪表负荷记录间隔时间可以在1min～60min范围内设置；每类负荷记录的间隔时间可以相同，也可以不同。

- 仪表应具备充足的负荷记录数据存储空间。

- 6.12  保电

具备保电功能的仪表应满足以下要求：

a）	具有远程保电功能的仪表，在接收到保电命令时应处于保电状态；在保电状态下仪表不执行任何情况引起的拉闸操作直至解除保电命令。

b）保电解除命令只解除保电状态，不改变仪表当前状态。

- 6.13  报警

具备报警功能的仪表应满足以下要求：

- 当有报警事件产生时，仪表应能通过光报警或报警输出方式进行报警。

- 仪表可采用背光点亮方式进行光报警，当事件恢复正常后报警自动结束。

- 三相仪表可通过报警输出端子外接报警装置进行报警，并可通过按键关闭，当事件恢复正常后报警自动结束。

- 报警事件可包括：失压、电压逆相序、过载、电池欠压等。

- 6.14  谐波测量

具备谐波测量功能的仪表应满足以下要求：

- 仪表应测量和记录基波有功电能、规定的（第）2次~（第）n次谐波的有功电能之和。仪表的基波有功电能和谐波有功电能之和的准确度要求参见GB/T17215.302-2013.

- 对于双向计量的仪表，应能分别测量和记录规定的（第）2次~（第）n次谐波的正向有功电能之和与负向有功之和。

- 7  型式评价项目表

仪表功能型式评价项目列表详见附录A。如果仪表通过了本部分要求的检查和试验，则认为该仪表型式符合第5章和第6章的要求。

- 8  申请单位应提交的技术资料和试验样机

除了满足JJF1245.1-201X要求的材料和样机之外，申请单位还应提供本部分大纲第9部分提出的功能相关文档资料，文档资料格式详见附录B。

- 9  型式评价的条件和方法

- 9.1  通用试验条件

除非试验项目另有说明,在进行仪表功能的型式试验时，仪表应在JJF1245.1第9.1部分给出的参比条件下，由功能测试试验装置向仪表提供功能测试条件，进行功能测试。结合申请单位提供的仪表功能文档资料，检测仪表各功能是否满足第6章的要求，试验目的、文档要求、测试内容与试验流程详见第9.2~9.16的内容。

- 9.2  电能计量与存储

试验目的：   验证仪表电能计量与存储功能，且满足6.1中相应的要求。

文档要求：   文档应列出仪表计量和存储的电能类型及电能数据存储能力，说明指定结算日数据转存分界时间默认值、非指定结算日数据转存分界时间默认值等。

试验程序：   1）验证文档是否说明计量和存储的电能类型及电能数据存储能力，判断是否满足标准6.1要求；

2）建立仪表与功能检测装置的应用连接；验证仪表计量功能，参照JJF1245.1进行准确度试验，判断是否满足标准要求；

3）设置指定结算日电能数据转存分界时间以及当月3个非指定结算日数据存储时间；

4）将仪表在参比条件下仪表完成走字试验，并抄读仪表正、负（如有）向总电能和各费率（如有）电能数据；分别将仪表时间设置为未来两个月或两个结算周期的指定结算时间，抄读仪表上1月、上2月或上1结算周期、上2结算周期的正、负（如有）向总电能和各费率（如有）电能数据，判断电能数据是否转存，比较转存数据是否正确，是否满足6.1的相关要求。

- 9.3  最大需量测量

试验目的：   验证仪表最大需量测量功能，且满足6.2中相应的要求。

文档要求：   文档应列出仪表的需量测量方式、需量周期、滑窗时间（仅滑差式测量方式）等指标，说明需量数据的存储容量。

试验程序：   1）验证文档是否说明仪表的需量测量方式、设置需量测量相关参数，判断是否满足标准要求；

2）设置仪表参数，建立仪表与功能检测装置的应用连接，将仪表需量清零，并将并将仪表的需量周期设置为15min。在电压线路通以标称电压、电流线路通以电流Itr、10Itr（20Itr）和Imax，功率因数为1条件下，仪表连续运行15min以上，读取仪表的最大需量，按式（1）计算需量示值误差。需量示值误差应满足6.2的要求。

（1）

式中：

P	——被测仪表的需量示值，kW；

P0	——标准表的功率示值，kW。

3) 仪表完成需量测量后，读取仪表当前正向（或正负向）最大需量、各费率最大需量（如有）及其出现的日期和时间；判断是否满足6.2的要求。分别将仪表时间设置为未来两个月或两个结算周期的最大需量指定结算时间，抄读仪表上1月、上2月或上1结算周期、上2结算周期的最大需量和当前最大需量，判断需量数据是否转存，转存后当前最大需量值是否为零，是否满足6.2的相关要求。

- 9.4  多费率

试验目的：   验证多费率仪表具备费率时段设置、电能计量与存储以及阶梯电价等功能，且满足6.3中相应的要求。

文档要求：   文档应说明仪表24h内费率、时段可设置个数，日时段最小间隔，给出可任意设置的费率和时段套数以及每套费率和时段的年时区数。

试验程序：   1）验证文档是否明确给出仪表费率和时段的设置参数，是否满足6.3的要求。

2）建立仪表与功能检测装置的应用连接；

3）费率和时段设置功能测试：设置仪表费率、时段、时区、费率和时段切换时间、特殊费率时段等参数，进行时段跨零点设置、费率时段切换、特殊费率时段切换等测试，判断费率和时段设置是否满足6.3.1的要求。

3）电能计量及存储功能测试：参见9.2的测试方法，判断是否满足6.3.2的要求。

4）阶梯电价功能测试：设置仪表各套阶梯电价参数、月阶梯、年阶梯结算方式、切换时间等参数；仪表进行走字；设置仪表时间（分别设置两套阶梯电价切换前时间、月阶梯与年阶梯切换前时间、月结算日前、年阶梯结算日前等），继续走字，待时间达到切换或结算时间，读取仪表电量数据，判断是否满足标准6.3.3的相关要求。

- 9.5  时钟

试验目的：   验证仪表具备计时、校时以及维持表内时钟正确的功能，且满足6.4中相应的要求。

文档要求：   文档应说明仪表是否支持通信接口校时及防止非授权操作措施；说明是否为电池可换式仪表。

试验程序：   1）建立仪表与功能检测装置的应用连接；依据文档给出的通信接口（如485、红外等）设置仪表日期和时间；运行一段时间后，读取表内当前日期和当前时间，判断仪表时间是否正确；通过通信接口进行非授权日期和时间设置，判断是否设置成功。

2）设置多个日历、闰年切换时间，运行一段时间后，读取切换后时间，判断仪表是否实现日历、闰年自动切换功能；

3）进行电能表时钟与标准时间对时，仪表断电，静置一段时间，读取仪表内当前日期和当前时间，试验方法参见JJF1245.1第9.5.2部分，判断仪表时间是否正确。

4）对电池可换式仪表，仪表加载标称电压20min后，将进行仪表时钟与标准时间对时，随后再取出时钟电池，在仪表断电情况下，静置2天后，将时钟电池放回仪表电池仓，仪表上电。测量电能表时钟与标准时间的误差，试验方法参见JJF1245.1第9.5.2部分，判断时钟是否正确。

- 9.6  费控

试验目的：   验证仪表费控功能，且满足6.4中相应的要求。

文档要求：   文档应说明仪表的费控方式，若为本地方式，应说明报警金额默认值、透支门限金额默认值、恢复供电设定默认值。

试验程序：   1）建立仪表与功能检测装置的应用连接；

2）控制功能验证：对本地预付费仪表，走字到剩余金额小于或等于报警金额，判断仪表是否处于报警状态，且满足6.5中a）的要求；仪表继续走字到透支金额低于透支门限金额时，判断仪表是否发出断电信号控制负荷开关中断供电，且满足6.5中a）的要求；采用本地插入购电卡或者远程方式购电，使剩余金额大于恢复供电设定值，判断预存金额是否先扣除透支金额，判断是否可恢复供电，且满足6.5中a）、c）的要求。对远程费控仪表，通过远程售电系统借助虚拟介质，发送跳闸、合闸指令，判断仪表是否满足6.5中a）的要求。

3）记忆功能验证：切断仪表供电，判断仪表中剩余金额及其他需要保护的信息是否满足6.5中b）的要求。

4）叠加、返写功能及响应时间验证：通过本地插入购电卡完成电费预存后，判断是否读卡成功，判断仪表内预存电费金额是否与仪表内的剩余金额进行准确叠加；判断仪表的返写信息是否正确，且满足6.5中c）、e）、i）的要求，本地预付费的相应时间是否满足6.5中h）的要求。

5）辩伪、安全防护功能验证：对本地预付费方式的仪表，插入异常卡片，判断购电参数是否能被修改；取出异常卡片后，判断仪表是否能正常工作，仪表内数据是否丢失，且满足6.5中d）、g）的要求。

6）补遗功能验证：对本地预付费方式的仪表，插入补卡，判断仪表能否读卡成功，并拒绝原卡，且满足6.5中f）的要求。

- 9.7  数据通信

试验目的：   验证仪表具备数据通信功能，且满足6.6中相应的要求。

文档要求：   文档应说明仪表支持的通信方式及满足的通信协议，应指出是否具备模块互换功能。

试验程序：   1）根据文档资料选择仪表对应的通信方式，设置仪表参数，建立仪表与功能检测装置的应用连接；

2）通信测试：仪表在施加标称电压、10Itr，在通信状态下，验证仪表的计量误差不应超过JJF1245.1-201x中的相应准确度等级要求，仪表内贮存的计量数据和参数不应受到影响和改变，且满足6.6中b）中的要求。

3）通信模块热插拔测试：仪表在施加标称电压、10Itr，在热插拔更换通信模块的情况下，验证仪表能够正确计量，仪表内贮存的计量数据和参数不应受到影响和改变，且满足6.6中c）中的要求。

4）模块互换功能测试：对具有通信模块互换功能的仪表，施加标称电压、10Itr，将互换模块插入仪表，待仪表与测试平台建立连接后，通过测试平台以10s的时间间隔抄读仪表的电能量和时间数据，共抄读5次，仪表应正确应答。在通信状态下，仪表的计量误差不应超过JJF1245.1-201x中的相应准确度等级要求，仪表内贮存的计量数据和参数不应受到影响和改变，且满足6.6中d）中的要求。

- 9.8  事件记录

试验目的：   验证仪表具备事件记录功能，且满足6.7中相应的要求。

文档要求：   文档应说明各类事件记录的记录次数、记录内容、触发条件等。

试验程序：   1）检查文档中说明的仪表所具事件记录的记录次数、记录内容以及触发条件是否满足6.7中相应要求。

2）建立仪表与功能检测装置的应用连接；

3）根据标准要求，逐一开展各类事件记录检测，试验程序如下；

a）依据文档资料，对功能检测装置设置被检测事件记录的触发条件；

b）读取当前仪表内该类事件的发生次数、发生时刻、结束时刻及其对应时刻的电能量等重要内容；

c）触发事件发生条件，记录当前时刻、结束时刻及其对应时刻的电能量等重要内容；

d）仪表恢复正常运行状态；

e）读取当前仪表内该类事件的发生的总次数及上1次事件记录内容是否满足标准6.7的相关要求；

- 9.9  清零

试验目的：   验证仪表具备清零功能，且满足6.8中相应的要求。

文档要求：   文档应说明仪表清零数据内容。

试验程序：   1）检查文档说明的内容是否满足标准6.8中相应的要求；

2）建立仪表与功能检测装置的应用连接；读取表内电能量、最大需量、冻结量、事件记录、负荷记录等数据。设置仪表内电能量等数据，判断是否设定成功。

3）向仪表发送正确的清零指令；读取仪表内存储的电能量、最大需量、冻结量、事件记录、负荷记录等数据，判断仪表是否清零成功；读取仪表清零事件记录，判断仪表是否产生正确的清零记录，且满足6.8的要求。

- 9.10  冻结

试验目的：   验证仪表具备冻结功能，且满足6.9中相应的要求。

文档要求：   文档应说明仪表所支持的冻结类型、冻结内容、冻结数据存储容量等。

试验程序：   1）检查文档说明的冻结类型、冻结内容、冻结数据存储容量等指标是否满足标准6.9中相应的要求；

2）建立仪表与功能检测装置的应用连接；

3）依次进行各类冻结方式验证试验，设置仪表时间，冻结时间，延时等待，待时间过冻结点，抄读仪表内冻结数据，判断是否满足标准6.9中相应的要求

- 9.11  停电抄表

试验目的：   验证仪表具备停电抄表功能，且满足6.10中相应的要求。

文档要求：   文档应说明仪表所支持的停电抄表功能的内容、执行条件、实现方式等。

试验程序：   1）检查文档说明内容是否满足标准6.10中的功能要求；

2）建立仪表与功能检测装置的应用连接。切断仪表电源，使仪表处于停电状态；触发仪表按键，判断是否能够唤醒仪表，读取仪表数据；对三相仪表，利用红外方式读取表内数据，判断是否读取成功，读取结果是否正确，且满足标准6.10中的相应要求。

- 9.12  负荷记录

试验目的：   验证仪表具备负荷记录功能，且满足6.11中相应的要求。

文档要求：   文档应说明仪表负荷记录功能的内容、负荷记录间隔时间默认值、负荷记录数据存储空间等。

试验程序：   1）检查文档说明内容是否满足标准6.11中的功能要求；

2）建立仪表与功能检测装置的应用连接。结合文档资料，设置仪表负荷记录内容（三相仪表1-6类数据；单相仪表1-4类数据）及当前时间、负荷记录起始时间、记录间隔等内容；

3）开始仪表走字，待走字结束后，读取负荷记录数据，判断记录数据是否满足标准6.11的相应要求。

- 9.13  保电

试验目的：   验证仪表具备保电功能，且满足6.12中相应的要求。

文档要求：   文档应说明仪表保电功能的内容、执行条件、实现方式等。

试验程序：   1）检查文档说明内容是否满足标准6.12中的功能要求；

2）建立仪表与功能检测装置的应用连接。向仪表发送正确的保电指令，使仪表未处于保电、报警和跳合闸状态；设置跳闸延迟时间；向仪表发送远程保电命令，判断是否保电成功；发送远程跳闸，判断是否跳闸成功；发送保电解除指令，判断是否保电解除成功。

- 9.14  报警

试验目的：   验证仪表具备报警功能，且满足6.13中相应的要求。

文档要求：   文档应说明仪表报警功能的内容、执行条件、实现方式等。

试验程序：   1）检查文档说明内容是否满足标准6.13中的功能要求；

2）建立仪表与功能检测装置的应用连接。

3）使仪表处于正常运行状态，并确保仪表未处于保电、报警和跳合闸状态；由功能检测装置触发仪表的报警状态，观察仪表是否有正确的报警响应，是否报警成功；通过检测装置解除报警事件，判断仪表报警是否自动结束，且满足标准6.13中相关的要求。

- 9.15  谐波测量

试验目的：   验证仪表具备谐波测量功能，且满足6.14中相应的要求。

文档要求：   文档应说明仪表谐波测量内容及谐波准确度等级等。

试验程序：   1）检查文档说明内容是否满足标准6.14中的功能要求；

2）建立仪表与功能检测装置的应用连接。依据GB/T17215.302-2013开展谐波准确度测试。

- 10  型式评价结果的处理

按JJF1245.1-xxxx的规定。

- 附录A

- 仪表功能试验项目列表

表A1  仪表功能试验项目表

| 序号 | 试验项目 | 技术要求条款 | 试验方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电能计量与存储 | 6.1 | 9.2 |
| 2 | 最大需量测量 | 6.2 | 9.3 |
| 3 | 多费率 | 6.3 | 9.4 |
| 4 | 时钟 | 6.4 | 9.5 |
| 5 | 费控 | 6.5 | 9.6 |
| 6 | 数据通信 | 6.6 | 9.7 |
| 7 | 事件记录 | 6.7 | 9.8 |
| 8 | 清零 | 6.8 | 9.9 |
| 9 | 冻结 | 6.9 | 9.10 |
| 10 | 停电抄表 | 6.10 | 9.11 |
| 11 | 负荷记录 | 6.11 | 9.12 |
| 12 | 保电 | 6.12 | 9.13 |
| 13 | 报警 | 6.13 | 9.14 |
| 14 | 谐波测量 | 6.14 | 9.15 |

- 附录B

- 文档资料格式

表B1  仪表功能文档格式推荐表

| 仪表功能列表 | 仪表参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| □电能计量与存储 | □双向计量 指定结算日电能数据转存分界时间默认值： 非指结算日电能数据转存时间默认值： | - 指定结算日电能数据转存分界时间可设定每月1~28日内的任意时刻，默认值为每月月初零时； - 非指定结算日电能数据结算时间至少设置当月3个结算日期。 |
| □最大需量测量 | □多费率仪表 □双向计量 需量测量方式：□区间式 □滑差式 需量周期： min 滑差时间： min 指定结算日需量数据转存分界时间默认值： | - 区间式需量周期可在15 min、30min中选择（推荐默认值为15min）； - 滑窗式需量的需量周期可在5min、10min、15min、30min、60min中选择（推荐默认值为15min），滑窗式需量的滑窗时间可在1min、2min、3min、5min中选（推荐默认值为1min）；需量周期应为滑窗时间的5及以上整数倍。 - 指定结算日需量数据转存分界时间可设定每月1~28日内的任意时刻，默认值为每月月初零时； |
| □多费率 | □24h可任意设置 种费率； □24h可任意设置 个时段；最小时段间隔 ； □具备 套可任意编程的费率时段，每套费率时段全年可设置 个时区； □公共假日和周休日等特殊费率时段设置 □具备 套阶梯电价方式 □支持月阶梯、年阶梯，实现指定时间两种方式自动切换 | - 在24h内至少可以任意设置4种费率（默认值为4）； - 在24h内至少可以任意设置8个时段（默认值为8），最小时段默认值为15min； - 应至少具有2套可任意编程的费率时段（默认值为2）；每套费率时段全年至少可设置2个时区（默认值为2）； |
| □时钟 | □电池可换式仪表 通过□485 □红外 □其他 通信接口校时 □具备防止非授权人设置日期和时间的安全措施； |  |
| □费控 | 预付费方式：□本地预付费 □远程费控 报警金额默认值： 透支门限金额默认值： 恢复供电设定默认值： | - 报警金额、透支门限金额可设 - 恢复供电默认值为0 |
| □数据通信 | 支持的通信方式： 通信协议： □具备通信模块互换功能 | - 支持的通信方式可选项：红外、RS485、电力线载波、公网、微功率无线或其他通信方式； - 通信协议可选项：DL/T 645通信协议、面向对象的通信协议 |
| □事件记录 | □设备专有参数设置事件记录 1 存储能力： 存储□最近 次事件记录□永久记录 2 事件记录内容： | - 默认存储设备专有参数设置事件记录次数为5次； - 编程记录内容应包括：记录设备专有参数设置期间最早一次数据项编程时刻、操作者代码（如有）及设备专有参数设置期间最后10个编程项的数据标识。 |
|  | □仪表清零 1 存储能力： 存储□最近 次事件记录 / □永久记录 2 事件记录内容： | - 默认永久记录仪表清零事件； - 仪表清零记录内容应包括：发生时刻及清零时的电能量数据。 |
|  | □软件升级 1 存储能力： 存储□最近 次事件记录 / □永久记录 2 事件记录内容： 3 触发条件： | - 默认永久记录仪表软件升级事件； - 非法制相关软件升级记录内容应包括：升级过程的成功／失败、待安装软件版本的软件标识、原安装版本的软件标识、升级事件的时间标记、下载方的标识。 |
|  | □校时 1 存储能力： 存储□最近 次事件记录 / □永久记录 2 事件记录内容： | - 默认校时事件记录次数为5次； - 校时事件记录内容应包括：校时的时刻、操作者代码。 |
| □仪表清零 | 清零内容： | 仪表清零的内容可包括：仪表内存储的电能量、最大需量、冻结量、事件记录、负荷记录等数据 |
| □冻结 | □定时冻结： 冻结内容： 冻结存储容量： □瞬时冻结： 冻结内容： 冻结存储容量： □瞬时冻结： 冻结内容： 冻结存储容量： □日冻结： 冻结内容： 冻结存储容量： 停电错过日冻结，上电补全数据容量： □约定冻结 冻结内容： 冻结存储容量： □整点冻结 冻结内容： 冻结存储容量： □分钟冻结 冻结内容： 冻结存储容量： |  |
| □停电抄表 | 唤醒方式：□按键唤醒 □非接触式唤醒 |  |
| □负荷记录： | 记录内容： 记录间隔： 存储空间： | - 三相仪表的负荷记录内容可从“电压、电流、频率”、“有功功率、无功功率”、“功率因数”、“有功、无功总电能”、“四象限无功总电能”、“当前需量”六类数据项中任意组合；单相仪表的负荷记录内容可从“电压、电流、频率”、“有功功率”、“功率因数”、“有功总电能”四类数据项中任意组合。 - 负荷记录间隔时间范围：1min～60min，默认值15min - 存储容量默认值：时间间隔为1min的情况下不少于30天的数据量。 |
| □保电 | —— | —— |
| □报警 | 报警方式： 报警触发条件： 报警解除方式： | - 报警方式可包括：光报警、输出报警信号 - 报警触发条件可包括：失压、电压逆相序、过载、电池欠压等。如有额外触发条件请一一列出。 |
| □谐波测量 | 基波有功电能准确度等级： 谐波有功电能准确度等级： 谐波测量内容： □双向计量 |  |