湖南省地方计量检定规程

JJG（湘）XX－2019

直流标准电能表

Reference Meters for DC Electrical Energy

2019-XX-XX发布                        2019-XX-XX实施

湖南省市场监督管理局发 布

JJG（湘）XX-2019

直流标准电能表检定规程

Reference Meters for DC Electrical Energy

归口单位：湖南省市场监督管理局

主要起草单位：湖南省计量检测研究院

长沙天恒测控技术有限公司

国网湖南省电力公司供电服务中心

怀化建南机器厂有限公司

参加起草单位：国网长沙供电公司营销部

湘西土家苗族自治州计量测试检定所

国网湖南省电力公司营销部

国网湖南省电力公司益阳供电服务中心

本规程委托起草单位负责解释

本规程主要起草人：

谢小军（湖南省计量检测研究院）

周新华（长沙天恒测控技术有限公司）

杨茂涛（国网湖南省电力公司供电服务中心）

石剑军（怀化建南机器厂有限公司）

柳  军（国网长沙供电公司营销部）

参加起草人：

李  俊(国网长沙供电公司营销部)

刘寒遥（湖南省计量检测研究院）

刘飞翔（湖南省计量检测研究院）

田  云（湘西土家苗族自治州计量测试检定所）

莫良德（湖南省计量检测研究院）

王  露（湖南省计量检测研究院）

吴易文（国网湖南省电力公司营销部）

周长吾（国网湖南省电力公司益阳供电服务中心）

目录

引言······························································Ⅱ

1  范围···························································1

2  引用文件·······················································1

3  概述···························································1

4  计量性能要求···················································1

4.1  电压测量误差····················································1

4.2  电流测量误差····················································1

4.3  电能基本误差····················································2

4.4  输入、输出与显示误差·············································3

4.5控制·····················································3

4.6起动和停止·····················································3

4.7测量的重复性·····················································4

5  通用技术要求···················································4

5.1  外观·························································4

5.2  绝缘电阻与工频耐压··············································4

6  计量器具控制···················································4

6.1  首次检定和后续检定···········································4

6.2  检定条件·····················································5

6.3  检定装置·······················································5

6.4  检定项目·······················································6

6.4  检定方法·······················································6

6.6 检定结果的处理···················································6

6.7 检定周期·····················································6

附录A  检定记录内页格式 ··········································10

附录B  检定证书/检定结果通知书内页格式······························11

附录C  检定证书/检定结果通知书检定结果页式样························12

# 引言

# 本规程依据JJF1002-2010《国家计量检定规程编写规则》编制。

本规程参照JJG 842-2017 《电子式直流电能表检定规程》、JJG 1085-2013《标准电能表》、GB/T 33708-2017《静止式直流电能表》等国家规程和标准制定。

本规程为首次发布。

直流标准电能表检定规程

1  范围

本规程适用于直流标准电能表(以下简称标准电能表)首次检定、后续检定。

2  引用文件

本规程引用下列文件：

JJG 842-2017 电子式直流电能表检定规程

JJG 1085-2013标准电能表

GB/T 33708-2017静止式直流电能表

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

3   概述

标准电能表是一种测量直流电能量的仪表。通常被设计并工作在一个受控的实验室环境中以获得最高准确度和稳定度。标准电能表一般由电压输入模块、电流输入模块、乘法器模块、数字信号处理单元、误差处理模块以及显示模块组成。

标准电能表可独立使用，也可作为电能表检定装置的主标准器使用。标准电能表的电流输入方式可以是电流直接输入，也可以是电压小信号输入，或者是两者都兼备。

4  计量性能要求

4.1电压测量误差

电压测量误差是指在参比条件下，标准电能表输入电压的测量误差，由试验确定并用相对误差表示。各等级标准电能表的电压测量误差不应超过表1的规定。

4.2电流测量误差

电流测量误差是指在参比条件下，标准电能表输入电流的测量误差，由试验确定并用相对误差表示。各等级标准电能表的电流测量误差不应超过表2的规定。

当标准电能表兼具电流直接接入式、电压输入型电流间接接入式时，需分别对这两个测试端进行测量。

4.3电能基本误差

4.3.1电能基本误差以相对误差的百分数表示。在参比条件下，标准电能表的基本误差极限值（简称基本误差限）不得超过表3和表4的规定。

表1 电压测量的最大允许误差（%）

| 输入电压范围 | 标准电能表的准确度等级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.02级 | 0.05级 |  | 0.1级 |  | 0.2级 |
|  | 允许误差限（%） |  |  |  |  |  |
| Umax～Umin | ±0.01 |  | ±0.02 |  | ±0.05 | ±0.1 |
| 注： Umax ——标准电能表能满足相应准确度等级的可测量最大电压；Umin——标准电能表能满足相应准确度等级的可测量最小电压；两者均由标准电能表生产厂家确定。 |  |  |  |  |  |  |

表2 电流测量的最大允许误差（%）

| 输入电流范围 | 标准电能表的准确度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.02级 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 |
|  | 允许误差限（%） |  |  |  |
| Imax～Imin | ±0.01 | ±0.03 | ±0.05 | ±0.1 |
| 注： Imax ——标准电能表能满足相应准确度等级的可测量最大电流；Imin——标准电能表能满足相应准确度等级的可测量最小电流；两者均由标准电能表生产厂家确定。 |  |  |  |  |

4.3.2在检定周期内标准电能表基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限的绝对值。

4.3.3标准电能表在24 h内的基本误差改变量的绝对值不得超过基本误差限绝对值的 1/5。

4.3.4从预热时间结束算起，标准电能表连续工作8 h，基本误差不得超过基本误差限，且基本误差改变量的绝对值不得超过表5的规定。

表3  参比电压下的基本误差限

| 负载电流 | 标准电能表准确度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.02 级 | 0.05 级 | 0.1级 | 0.2级 |
|  | 基本误差限/% |  |  |  |
| Imax～Imin | ±0.02 | ±0.05 | 0.1 | 0.2 |

表4  基本电流①下的基本误差限

| 电压变化范围 | 标准电能表准确度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.02 级 | 0.05 级 | 0.1级 | 0.2级 |
|  | 基本误差限/% |  |  |  |
| Umax～Umin | ±0.02 | ±0.05 | ±0.1 | 0.2 |
| 注：①基本电流，即确定标准电能表有关特性的电流值，用Ib表示。 |  |  |  |  |

表5标准电能表连续工作8h的允许基本误差改变

| 被检表准确度等级 | 0.02 级 | 0.05 级 | 0.1级 | 0.2级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许基本误差改变量的绝对值/% | 0. 006 | 0. 015 | 0.03 | 0.06 |

4.4输入、输出与显示

4.4.1标准电能表应有脉冲输入或输出，可有电能值或脉冲数的显示。脉冲均应为一定幅值的矩形波并应给出脉冲输出的脉冲常数C (imp/kWh)。如果有显示，要使显示与脉冲输出所代表的电能值一致。

4.4.1.1各级标准电能表，在输入为额定功率时，脉冲频率/ (Hz)不得低于表6的 规定。

表6标准电能表在额定输入功率下的脉冲频率f值

| 标准电能表准确度等级 | 0.02级 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f最小值/Hz | 5000 | 2000 | 1000 | 500 |

4.4.1.2各级标准电能表显示器的显示位数和显示其被检表误差的分辨率不得少于表7的规定（若有电能值或高频脉冲数的显示）。

表7标准电能表显示器的显示位数和显示其被检表误差的分辨力

| 标准电能表准确度等级 | 0.02 级 | 0.05 级 | 0.1级 | 0.2级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示相应电能值时最少显示位数 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 显示被检表误差时的分辨力/% | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

4.4.2标准电能表显示器能够复零（若有电能值或高频脉冲显示）。当为自动复零（或自动转换显示内容）时，每个量值的显示时间不得少于3 s。

4.5控制

在标准电能表中（或显示器中）可有接收控制脉冲（时间脉冲和电能脉冲）的功能，以控制累计电能的启动和停止。

4.6起动和停止

4.6.1在参比电压条件下，在负载电流不超过表8的规定时，标准电能表应起动并累计计数。具备电压小信号输入端的标准电能表应将负载电流转化为对应的电参数。

表8标准电能表起动电流

| 被检表准确度等级 | 0.02 级 | 0.05 级 | 0.1级 | 0.2级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起动电流值 | 0. 0002Ib | 0. 0005 Ib | 0. 001 Ib | 0. 001 Ib |

4.6.2当用某种方法使标准电能表停止计数时，标准电能表显示数字应稳定不变（若 有电能值或高频脉冲数的显示）。

4.7测量的重复性

标准电能表在参比电压下，对每个测量点做不少于5次测量时，按各测量结果计算的实验标准差（％)应不超过表9的规定。

表9标准电能表的实验标准差

| 负载电流 | 标准电能表的实验标准差/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.02级 | 0.05 级 | 0.1级 | 0.2级 |
| 0.5Ib~Ib | 0. 002 | 0. 005 | 0. 01 | 0. 02 |

5 通用技术要求

5. 1外观

被检标准电能表上的标志应符合国家标准或有关规定，至少应包括以下内容：厂 名；型号和出厂编号；准确度等级；电压测量范围；基本电流及电流测量范围。

5.2绝缘电阻和工频耐压要求

5.2.1标准电能表在室温和空气相对湿度不大于80%的条件下，输入端子和辅助电源端子对机壳（或同机壳相连的接地端子）、输入端子对辅助电源端子的绝缘电阻应不低 于 100 MΩ

5.2.2标准电能表在室温和空气相对湿度不大于80%的条件下，电压端子、电流端 子、辅助电源端子的L端及N端和参比电压大于40 V的辅助线路端子对机壳和机壳外可触及的金属部位之间，应能承受频率为50 Hz实际正弦波交流电压4 kV (有效值) 历时1 min的试验。

6计量器具控制

6.1首次检定和后续检定

首次检定是对未被检定过的标准电能表进行的检定。

后续检定是在首次检定后的任何一种检定。修理后的标准电能表，其检定原则须按首次检定进行。

6.2检定标准电能表时应具备的参比条件

6. 2. 1检定各级标准电能表时的参比条件及其偏差允许值应不超过表10的规定。

6.2.2无可觉察到的振动。

6.2.3无较强的电磁辐射干扰，如电火花、辐射源等。

表10参比条件及其允许偏差

| 标准电能表的准确度等级 |  | 0.02级 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响量 | 参比值 | 允许偏差 |  |  |  |
| 环境温度 | 参比温度 | ±1℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |  |
| 环境湿度 | 50%R.H | ±15% | ±20% | ±20% | ±20% |  |
| 工作位置 | 制造商规定位置 | 按制造商规定 |  |  |  |
| 测量电路电压 | 参比电压 | ±0.2% | ±0.5% | ±0.5% | ±1% |  |
| 测量电路电流 | 规定电流 | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% |  |
| 测量电路纹波系数 | 0 | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.0% |  |
| 外部交流磁场强度 | 0A/m | 0.4A/m |  |  |  |

6.3确定标准电能表电能测量基本误差的检定装置

6.3.1用“瓦秒法”或“标准表法”检定标准电能表时所使用的检定装置，对电能的 测量误差和评定测量重复性的标准偏差估计值不得超过表11和表12的规定。

表11检定装置允许的测量误差

| 被检标准电能表的准确度等级 | 0.02级 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定装置的准确度等级 | 0.01级 | 0.02级 | 0.02级 | 0.05级 |

表12 检定装置允许的实验标准差限(%)

| 装置的准确度等级 | 0.01级 | 0.02级 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验标准差限 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |

6.3.2监视仪表的准确度等级应不低于表13的规定。各仪表常用示值的相对误差应满 足表13的要求。

表13监视示值的误差限

| 标准电能表的准确度等级 | 0.02级 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压(相对误差) | ±0.1% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
| 电流(相对误差) | ±0.1% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.3% |
| 功率(相对误差) | ±0.2% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |

6.4  标准电能表检定项目

表 14标准电能表检定项目

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 |
| --- | --- | --- |
| 直观检查 | + | + |
| 通电检查 | + | + |
| 绝缘电阻试验 | + | — |
| 工频耐压 | + | — |
| 起动和停止试验 | + | — |
| 确定电压测量误差 | + | + |
| 确定电流测量误差 | + | + |
| 确定电能基本误差 | + | + |
| 确定标准偏差估计值 | + | + |
| 确定8 h连续工作基本误差改变量 | + | 在必要时做 |
| 确定24 h变差 | + | 在必要时做 |
| 注：“ + ”表示需要检定，“一”表示不需检定。 |  |  |

6.5 检定方法

6. 5. 1直观检查和通电检查

6. 5. 1. 1直观检查应检查下列项目，若有不合格应停止检定：

a)标志是否完全，字迹是否清楚；

b)开关、旋钮、拨盘等换档是否正确，外部端钮是否损坏。

6. 5. 1. 2通电检查应检查下列项目，若有不合格应停止检定：

a)	显示数字是否清楚、正确；

b)	显示位数和显示其被检表误差的分辨力是否符合表7的规定（若有电能值或高频脉冲数的显示）；

c)	在额定输入功率下，脉冲输出频率是否符合表6的规定（若有电能值或高频脉冲数的显示

d)	基本功能是否正常。

6.5.2  绝缘性能试验

6.5.2.1绝缘电阻试验

选用额定电压为1kV的绝缘电阻表，进行标准电能表的绝缘电阻试验时，绝缘电阻表的电压应施加到标准电能表非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，待读数稳定后再读取绝缘电阻表上的指示值。测量结果应符合5.2.1要求。

6.5.2.2工频耐压试验

试验应在下列条件下进行：

——环境温度：（15～25）℃；

——相对湿度：45%～75%；

——试验电压波形：近似正弦波（波形畸变因数不大于5%）；

——频率：(45～65) Hz；

——电源容量：不小于500VA；

——试验电压：4kV；

——试验时间：1min。

在对地试验中，参比电压等于或低于40 V的辅助线路应接地。

电压施加于标准电能表非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，试验电压应在（5～10）s内由零升到4kV，保持1min，随后以同样速度将试验电压降到零。试验中，标准电能表不应出现闪络、破坏性放电或击穿；试验后，标准电能表无机械损坏，标准电能表应能正确工作。

6.5.3起动和停止试验

6.5.3.1标准电能表，在参比电压的条件下，负载电流升到表6的规定值后，标准电能表应起动并连续累计计数。

6.5.3.2标准电能表起动并累计计数后，用控制脉冲或切断电压使它停止计数，显示 数字应保持3 s不变化。

6.5.4确定电压、电流测量误差

将标准电能表的电流测量回路串联在装置的电流输出回路，电压测量回路并联在装置的电压输出回路，经预热稳定后，将参考标准测量的电压U0与标准电能表指示的电压Ui代入式(2)计算标准电能表的测量电压相对误差γu（%）：

γu（%） = Ui-UoUo×100            (1)

将参考标准测量的电流I0与标准电能表指示的电流Ii代入式(3)计算标准电能表的电流相对误差γi（%）：

γi（%） = Ii-IoIo×100              (2)

测量结果应符合4.1，4.2的要求。确定电压、电流测量误差时，每个试验选取不少于7个试验点。

6.5.5确定电能测量基本误差

达到通电预热时间后（预热时间按生产厂技术要求），参考表15规定的负载点进行检定。有特殊需要时，可以规定与表15不同的负载点。

表15  检定标准电能表时应调定的负载点

| 负载电流 | 电压 |
| --- | --- |
| Imin | Un |
| 0.05Ib |  |
| 0.1Ib |  |
| 0.5Ib |  |
| Ib |  |
| 0.5Imax |  |
| Imax |  |
| Ib | Umax |
|  | Un |
|  | 0.8Un |
|  | 0.6Un |
|  | 0.4Un |
|  | 0.2Un |
|  | Umin |

a)标准表法

将标准表与被检标准电能表同时测定的电能值相比较，以确定被检标准电能表的相对误差。

被检标准电能表的相对误差γ（%）按式（3）计算：

×100 （%）                    （3）

式中：

m——实测脉冲数；

——算定（或预置）的脉冲数，按式（4）计算。

（4）

式中：

——被检标准电能表低频或高频脉冲数；

——标准表的（脉冲）仪表常数，imp /kWh；

——被检标准电能表的（脉冲）仪表常数，imp/kWh；

、——标准表外接的电流、电压传感器变比。当没有外接电流、电压传感器时，和都等于1。

b） 瓦秒法

用标准功率表测定调定的恒定功率，或用标准功率源确定功率，同时用标准测时器测量电能表在恒定功率下输出若干脉冲所需时间，该时间与恒定功率的乘积所得实际电能，与电能表测定的电能相比较来确定标准电能表的相对误差。

相对误差按式（3）计算：

×100 （%）                      （3）

式中：

m——实测脉冲数，即标准电能表有误差时在 ( s )内显示的脉冲数；

——算定（或预置）脉冲数，按（4）式计算。

(imp)                        （4）

其中：

——选定的测量时间，s；

——调定的恒定功率值，W。

用自动方法控制标准测时器，被检标准电能表连续运行，测定时间不少于10s；若用手动方法控制标准测时器，被检标准电能表连续运行，测定时间不少于50s。

若标准功率表或标准功率源所发功率脉冲序列不够均匀或其响应速度较慢，还需适当增加测量时间。

6. 5. 6确定8 h连续工作误差改变量

标准电能表在预热结束时测量1次基本误差，测量点保持为参比电压、基本电流。以后每隔lh测量1次基本误差，共测9次。9次测量结果应符合4. 3的要求，且最大差值应不超过表3的规定。

6. 5. 7确定电能测量的24 h变差

被检标准电能表在确定基本误差之后关机，在实验室内放置24 h，再次测量在参 比电压和Ib条件下的基本误差。测量结果不得超过该表基本误差限，且应满足4. 3的要求。

6.6检定结果的处理

6.6.1测量数据修约

按表16规定，将标准电能表相对误差修约为修约间距的整数倍。

表16相对误差修约间距

| 标准电能表准确度等级 | 0.02级 | 0.05级 | 0.1级 | 0.2级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修约间距/% | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 |

判断标准电能表相对误差是否超差，一律以修约后的结果为准。

6.6.2标准电能表经检定合格，符合本规程要求的发给检定证书，检定不合格的发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

6.6.3周期检定时，若标准电能表部分检定点基本误差值超差，但与上次检定结果比较，其改变量的绝对值没有超过该检定点基本误差限的绝对值，经调校，重新检定合格后，允许继续使用。

周期检定时，若标准电能表部分检定点，与上次检定结果比较，其基本误差改变量的绝对值已经超过该检定点基本误差限的绝对值，即应适当降低其准确度等级。

6. 7检定周期

使用中的标准电能表检定周期一般不超过1年。

附录A

检定记录内页格式

# 检定证书/检定结果通知书编号：

委托单位：                              仪器名称：

生产厂家：                              准确度等级：

型号规格：                              出厂编号：

技术依据：                              检定地点：

检定环境：温度  ℃ 湿度  ％RH  其它：        /

| 所使用的仪器设备名称 | 型号规格 | 编 号 | 技术特征 |
| --- | --- | --- | --- |

检定内容：

1.外观检查与通电检查：

2.绝缘电阻试验：

3.工频耐压试验：

4.起动和停止试验：

5.电压测量误差：

| 电压 | 示值 | 实际值 | 相对误差(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Umax |  |  |  |
| Umin |  |  |  |

6.电流测量误差：

| 电流 | 示值 | 实际值 | 相对误差(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Imax |  |  |  |
| Imin |  |  |  |

7.电能基本误差试验：

7.1参比电压下的基本误差：            电压：  V

| 电流 | 基本误差(%) |
| --- | --- |
| Imax |  |
| Ib |  |
| Imin |  |

7.2参比电流下的基本误差：         电流：     A

| 电压 | 基本误差(%) |
| --- | --- |
| Umax |  |
| Umin |  |

8. 标准偏差估计值：

9. 确定8h连续工作基本误差：

10.确定24h变差：

检定员：                核验员：                    检定日期：

附录B检定证书/检定结果通知书内页格式（第2页）

证书编号 XXXXXX-XXXX

| 检定机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ |  |  | 地点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其他 |  |  |  |
| 检定使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 计量（基）标准证书编号 | 有效期至 |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 检定/校准证书编号 | 有效期至 |

第X页共X页

# 附录C检定证书/检定结果通知书检定结果页式样（第3页）

C.1检定证书第3页

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

1.外观检查与通电检查：

2.绝缘电阻试验：

3.工频耐压试验：

4.起动和停止试验：

5.电压测量误差：

| 电压 | 示值 | 实际值 | 相对误差(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Umax |  |  |  |
| Umin |  |  |  |

结论;

6.电流测量误差：

| 电流 | 示值 | 实际值 | 相对误差(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Imax |  |  |  |
| Ib |  |  |  |
| Imin |  |  |  |

结论;

7.基本误差试验：

7.1参比电压下的基本误差：            电压：  V

| 电流 | 基本误差(%) |
| --- | --- |
| Imax |  |
| Ib |  |
| Imin |  |

结论;

7.2参比电流下的基本误差：         电流：     A

| 电压 | 基本误差(%) |
| --- | --- |
| Umax |  |
| Umin |  |

结论;

8. 标准偏差估计值：

结论;

9. 确定8h连续工作基本误差：

结论;

10.确定24h变差：

结论;

第X页共X页

C.2检定结果通知书第3页

证书编号 XXXXXX-XXXX

检 定 结 果

注：检定结果通知书第三页格式与检定证书相同，注明不合格项目或不合格的误差点，未试验项目可不列入检定结果通知书。

------------------------------------------------------------