《煤中氟/氯测定仪校准规范》

编制说明

2018.10.17

《煤中氟/氯测定仪校准规范》编制说明

一、任务来源

湖南省计量检测研究院作为全国煤质仪器生产基地的法定计量技术机构，一直关注煤质仪器的技术发展，致力于煤质仪器量值溯源的技术服务，对煤质仪器的计量检定有着丰富的现场经验和技术积累。

2017年，国家质量监督检验检疫总局在质检量函[2017]25号文件中下达任务，由湖南省计量检测研究院、中国计量科学研究院负责起草《煤中氟/氯测定仪校准规范》，参与单位有长沙开元仪器股份有限公司、长沙理工大学单位。

二、目的及意义

煤炭作为我国第一能源，使用量逐年增加。全国煤炭年用量将近40亿吨。

近年雾霾天气的增加，使得煤炭的环保利用再次提上日程。除煤中的硫、氮等常量有害元素外，煤中的许多潜在元素如汞、砷、镉、铬、硒、氯、氟、磷、铅等对环境和人体的危害也需要加以关注。

氟、氯在燃烧过程中以气态污染物形式排入大气，不仅严重腐蚀锅炉和烟气净化设备，而且造成严重的大气污染和生态环境的破坏，影响植物、动物和人体健康。医学界已经将“燃煤污染型氟中毒”定为氟中毒地方病类型。

随着企业、国家对环境治理，能源矿产环保使用日益重视，氟氯测定仪测定仪广泛应用在电厂、商检等煤炭贸易结算、运输、使用等领域，氟氯测定仪与生态环境保护关系密切，发展趋向良好。

三、编制依据

在本规范编制过程中，重点参照了以下国家标准及计量技术规范：

GB/T 3558-2014煤中氯的测定方法

GB/T 4633-2014煤中氟的测定方法

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则

四、工作进度

1、项目调研。2017年5月到7月。先后对开元仪器、三德科技、北京迪奈、鹤壁华通等煤中氟/氯测定仪制造厂家，和巴陵石化、株洲地质煤田等用户单位进行调研，了解煤中氟/氯测定仪生产、研发、使用状况。

2、参与单位召集会议。2017年10月在湖南省计量院召集了部分参与单位技术代表的座谈会。湖南省计量检测研究院、长沙开元仪器、长沙理工大学等单位的专家对规范起草进行讨论，初步形成《煤中氟/氯测定仪校准规范》的技术要求的共识。

3、试验数据的积累。2017年12月2018年3月与长沙开元仪器、三德科技、北京迪奈、鹤壁华通等企业多型号的仪器进行试验数据的积累与统计。试验主要是针对仪器的重复性、示值误差等指标进行长期跟踪和数据分析统计。

4、规范的初稿起草。2018年3月到2018年8月依据现有试验数据，初步起草了《煤中氟/氯测定仪校准规范》草案，并发给长沙开元仪器、三德科技、长沙理工大学、鹤壁华通、北京迪奈、鹤壁鑫华程、鹤壁联众、巴陵石化、中国测试技术研究院、华夏力鸿等单位征求初步意见。

5、仪器不确定度的评定。2018年8月到2018年9月对测定氟和氯示值误差的不确定进行初步评定，形成初稿。

五、编制内容

1 范围

本规范适用于高温燃烧水解——氟离子选择电极法和电位滴定法测量煤、煤焦炭中的氟、氯元素的氟氯测定仪的校准。

测量范围为：氟（50~2000）g/g；氯（0.010%~0.300%）

说明与解释：《GB/T 3558-2014煤中氯的测定方法》，《GB/T 4633-2014煤中氟的测定方法》是煤中氟/氯测定仪重要的方法标准，在上述两个标准中，对氟元素的测定是采用高温燃烧水解—氟离子选择性电极法测定煤中总氟含量，同时ISO 11724 Solid mineral fuels-determination of total fluorine in coal ,coke and fly ash中同样是采用高温燃烧水解法—氟离子选择电极法测定总氟含量。对氯元素的测定是采用高温燃烧水解—电位滴定法测定煤中总氯含量，与ISO 587 ：1997《固体矿物质燃料 氯的测定》存在非等效一致性。

测量范围是收集7家仪器企业11款产品说明书标识的测量范围，以及依据客观实践（部分厂家在确定测量范围中存在夸大数值或表达不严谨）确定的仪器测量范围，氯元素测量范围超出常规标煤氯值范围，已通过生产样重复性和再现性进行验证。低氟含量的煤商检一般在（60~80）g/g，一般低于50g/g，检测数据重复性差，数据不可靠，因此，低氟含量下限设置为50g/g；国外氟含量最高的一般在1500g/g以下，我国规定200g/g以上的进口煤炭不能流入我国。因此氟含量测试范围暂定为（50~2000）g/g满足客规实际需求，又符合标准的科学性与严谨性。同样，氯含量暂定为0.010%~0.300%也符合现有客观实际。

表1 代表企业及相关仪器测量范围汇总表

| 企业 | 仪器型号 | 测氟范围 | 测氯范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开元仪器 | 5E-FT2300 | (10~2000)g/g | / |
|  | 5E-CLT2300 | / | （0.003%~0.400%） |
|  | 5E-FCL2000 | (10~2000)g/g | （0.003%~0.400%） |
|  | 5E-FCL2100 | (10~2000)g/g | （0.003%~0.400%） |
| 三德科技 | SDFCL1000 | 检测限：10ppm | 检测限：30ppm |
|  | SDFCL3000 | 10ppm~2000ppm | 30ppm~3000ppm |
| 北京迪奈 | DNFL100 | (10~2000)g/g | 0.010%~0.300% |
| 鹤壁华通 | ZDCF8000 | (0~2000)g/g | 0~1% |
| 鹤壁蓝博 | LBFCL8000 | 符合GB/T 4633-2014 | 符合GB/T 3558 |
| 鑫华程 | HCFL-9000 | 0.001%～0.200%; | 0.003%～1.000% |
| 鹤壁天键 | TJFL-2 | 0.001%～0.500% | 0.001%～0.500% |

注：氟含量的单位g/g和氯含量的单位%是国标规定，并查阅相关国际标准表达一致。

2 计量特性

本规范主要考察了煤中氟/氯测定仪最重要的两项指标：示值重复性和仪器的示值误差。

2.1重复性

重复性限表征的是，被校准煤中氟/氯测定仪在相同测量条件下多次重复测量同一种标准物质时所得结果之间的一致程度，体现了测试结果的分散程度。

2.2示值误差

仪器的示值误差表征的是，被校准煤中氟/氯测定仪测量同一种标准物质时重复测量的平均值与标准物质的标准值间的一致程度，体现了测试结果的准确程度。

3 校准条件

3.1 环境条件

本规范对校准实验室环境温度、湿度作了限定，要求环境温度：（5~40）℃。相对湿度不大于85%。此外，还要求仪器周围不得有强烈的震动，无强交流电、磁场干扰，无腐蚀性气体存在影响。

3.2 测量标准及其他设备

本规范要求采用标准物质对煤中氟/氯测定仪进行校准，要求所用标物为由国家计量行政部门批准颁布的有证标准物质，并由有资质的单位生产发售。

煤中氟/氯测定仪测量过程中天平、测试水分干燥箱是不可缺少的设备，要，天平：（0~200）g，分度值0.1mg，干燥箱技术要求满足GB/T 212技术要求。

4 校准项目和方法

4.1 校准前检查

仪器应具有名称、型号、制造厂、出厂编号等标识。仪器各部件齐全且连接良好，各旋钮及按键应能正常工作，无影响使用性能的缺陷。所使用的玻璃仪器和其它用品应清洁。

4.2重复性

选取符合要求的标准物质，并尽量选择氟/氯含量范围中间值的标准物质，按照仪器说明书给出的方法进行6次重复性实验。在《MT/T 940-2005煤中氟氯测试仪通用技术条件》中关于两次重复项限r和多次计算的标准差s的计算如图1：

图1 通用技术条件关于极差与重复性计算

在（50 ～ 400）μg/g，以GBW11121（247±15）为例其重复性限是两次测定的极差r为25μg/g，按照《MT/T 940-2005煤中氟氯测试仪通用技术条件》4.1计算其标准偏差s=8.9=9。在大量的试验数据验证下，在（50～400）μg/g测量区段，仪器重复测量6次的标准偏差均在4.3~11之间，因此考虑其适应性，其重复性限s为12μg/g。

在（400 ～ 2000）μg/g区段，仪器的重复性与仪器测试的示值大小存在正相关（与斜率偏离有关），随着测量示值的增大，其测试数据示值比较离散，在《GB/T 4633-2014煤中氟的测定方法》中，其重复性限是两次测定的极差r为10%（相对），按照《MT/T 940-2005煤中氟氯测试仪通用技术条件》4.1计算其标准偏差s=3.4%×示值。通过大量试验和数据验证，此区段重复测量6次的标准偏差均在（0.7%~2.8%）×示值之间，其中约92%的数据标准偏差在3%以内，因此考虑其适应性，其重复性限s为（3%×示值）μg/g。

2）氯的测量重复性解释。氯测重复性数据与其测量示值关系不大，主要由仪器的结构等决定，在《GB/T 3558-2014煤中氯的测定方法》中其重复性限r是两次测定的极差为0.010%，按照《MT/T 940-2005煤中氟氯测试仪通用技术条件》4.1计算其标准偏差s=0.0035%。在大量的试验数据验证下，仪器重复测量6次的标准偏差均在0.001%~0.0054%之间，因此考虑其适应性，其重复性限s为0.005%。

4.3示值误差

取氟/氯含量范围分别为高、中、低三种示值的标准物质，进行2次测定，计算出平均值，平均值与标准值之差为示值误差。

仪器的示值误差表征的是，被校准氟、氯测定仪测量同一种标准物质时重复测量的平均值与标准物质的标准值间的一致程度，体现了测试结果的准确程度。由于在《GB/T 3558-2014煤中氯的测定方法》，《GB/T 4633-2014煤中氟的测定方法》中，值给出仪器的测量再现性指标。我们根据大量试验数据和仪器对标准物质试验的结果确定仪器的示值误差。

取氟/氯含量范围分别为高、中、低三种示值的标准物质，进行2次测定，计算出平均值，平均值与标准值之差为示值误差，计算如下：

（2）

式中：

-----示值误差，%；

-------2次测量的平均值，（测氟时单位为μg/g，测氯是单位为%）；

-------标准值，（测氟时单位为μg/g，测氯是单位为%）；

表4为《煤中氟/氯测定仪校准规范》示值误差限值表，其限值以最大允许误差衡量。

表4校准规范中示值误差限值

| 项目 | 范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 氟 | （50 ～ 400）μg/g | ±20μg/g |
|  | （400 ～ 2000）μg/g | ±5%（相对） |
| 氯 | （0.010～0.050）% | ±0.005% |
|  | （0.050～0.300）% | ±10%（相对） |

参照《煤物理特性和化学成分分析标准物质认定证书有关问题的探讨》一文（杨华玉，2014年第二期，《煤质技术》）中关于标准物质的用户确定度可以近似为最大示值误差，文章摘要见图2

图2 标准物质的用户不确定度

以此计算氟氯常用标准物质的用户扩展不确定度见表5.

表5氟氯常用标准物质的用户扩展不确定度

| 标物 | 标准值 | 不确定度 | 相对不确定度值 | r | U（用户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBW11121 | 247μg/g | 15μg/g | 6% | 25μg/g | 23μg/g |
| GBW11122 | 864μg/g | 20μg/g | 2% | 86μg/g | 64μg/g |
| GBW11123 | 1496μg/g | 30μg/g | 2% | 149μg/g | 109μg/g |
| GBW11118 | 0.010 % | 0.002 % | 0.200 | 0.010 % | 0.007% |
| GBW11119 | 0.057 % | 0.003 % | 0.050 | 0.010 % | 0.007% |
| GBW11120 | 0.110 % | 0.006 % | 0.050 | 0.010 % | 0.009% |

- 氟的示值误差解释。在（50 ～ 400）μg/g区段，主要是因为测氟仪器在低氟测量段，其仪器示值误差与其测量示值关系不大，主要由仪器的结构等决定，初步分析为系统误差。考虑到重复性离散的影响和在大量的试验数据验证下，在（50 ～ 400）μg/g测量区段，通过大量试验和参照标准物质GBW11121～GBW11123中标准中用户扩展不确定度依次为（247±15）μg/g，上述仪器示值误差依次对应为（-18~21）μg/g，考虑到示值误差应为标准物质不确定度的2~3倍，并结合实际数据情况和对标准物质用户不确定度的评定，仪器示值误差采用最大允许误差衡量其限值为±20μg/g。

在（400 ～ 2000）μg/g区段，仪器的重复性与仪器测试的示值大小存在正相关（与斜率偏离有关），随着测量示值的增大，其测试数据示值比较离散，其直接影响示值误差的大小，通过大量试验和参照标准物质GBW11122～GBW11123中标准中用户扩展不确定度依次为（864±20）μg/g、（1496±30）μg/g，采用上述三种标煤试验，仪器测试数据应在范围内，仪器状态才可控，试验表明，上述仪器示值误差依次对应为（-29~38）μg/g、（-51~67）μg/g。考虑具体实际和示值误差与示值大小之间的相关性可设置此区段的相对示值误差为±5%。

- 氯的示值误差解释。在（0.010～0.050）%测量区段，低浓度的氯由于检测限和分辨力的影响，其示值误差值存在一个系统误差。通过大量试验验证和对标准物质GBW11118的试验和对其用户扩展不确定度的分析，上述仪器对GBW11118试验的示值误差在（-0.003~0.004）%，考虑到规范的适应性，此段示值误差（最大示值误差）为±0.005%。

在（0.050～0.300）%测量区段，示值误差与示值大小存在线性相关，因此最大示值误差采用相对误差表示。通过大量试验验证和对标准物质GBW11119和GBW11120的试验和对其用户扩展不确定度的分析，上述仪器对GBW11119和GBW11120试验的示值误差相对值在（-7.0%～5.2%），考虑到规范的适应性，此段最大示值误差采用相对误差表示为±10%。

示值误差是与标准物质的干基值进行比较，因此实验前需对煤样水分进行测定。部分标准物质由于历史原因其标值是为空气干燥基值，起草人与煤科院专家进行沟通，以后均会采用干基值作为证书值。现有空气干燥基值采用经典法测出内水后进行换算作为干基证书值。

5 不确定度评定

在校准规范中分别给出了煤中氟/氯测定仪不确定度评定示例，其不确定度来源均详细描述和计算，在此不作详细的编制说明。