JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-XXXX

煤中氟/氯测定仪校准规范

Calibration Specification for Fluorine

/Chlorine testers in Coal

（征求意见稿）

201X-XX-XX   发布                           201X-XX-XX   实施

国家质量监督检验检疫总局发布

JJF ××××─××××

煤中氟/氯测定仪

校准规范

Calibration Specification for Fluorine

/Chlorine determinators in Coal

Of Measuring Inside Dimension

归  口 单 位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：湖南省计量检测研究院

参加起草单位：中国计量科学研究院

长沙开元仪器有限公司

长沙理工大学

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：胡彪(湖南省计量检测研究院)

张遥奇(湖南省计量检测研究院)

莫晓山(湖南省计量检测研究院)

参加起草人：王海峰(中国计量科学研究院)

刘晓川(长沙开元仪器有限公司)

汪红梅(长沙理工大学)

目  录

引   言	（Ⅱ）

1 范围	（1）

2 引用文件	（1）

3 概述	（1）

4 计量特性	（2）

5 校准条件	（3）

5.1环境条件	（2）

5.2测量标准及其他设备	（3）

6  校准项目和校准方法	（3）

6.1校准前检查	（3）

6.2示值重复性	（3）

6.3示值误差	（4）

7 校准结果表达	（4）

8 校准周期	（4）

附录A 校准原始记录（推荐）格式样式	（6）

附录B 校准证书内页（推荐）格式样式	（7）

附录C 煤中氟/氯成分有证标准物质	（8）

附录D 煤中氟测定仪示值误差的不确定度评定示例	（9）

附录E 煤中氯测定仪示值误差的不确定度评定示例	（12）

引   言

本规范依据JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1094《测量仪器特性评定》编写。

本规范参考了GB/T 3558《煤中氯的测定方法》、GB/T 4633《煤中氟的测定方法》、GB/T 212《煤的工业分析方法》等国家标准。

本规范为首次发布。

煤中氟/氯测定仪校准规范

1 范围

本规范适用于煤中氟/氯测定仪的校准。测定氟含量采用高温燃烧水解-氟离子选择电极法，测定氯含量是采用高温燃烧水解-电位滴定法。使用其他方法测定煤中氟/氯的仪器可参照本规范进行校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 3558 煤中氯的测定方法

GB/T 4633 煤中氟的测定方法

GB/T 212  煤的工业分析方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用本规范。

3 概述

煤中氟/氯测定仪是测量煤及煤焦炭氟含量/氯含量的仪器。

测氟含量时，煤样在氧气和水蒸气混合气流中燃烧和水解，煤中氟转化为挥发性氟化物并定量地溶于水中。以氟离子选择性电极为指示电极，饱和甘汞电极或其他电极为参比电极，用标准加入法测定样品中氟离子浓度，计算出煤中氟含量。

测氯含量时，煤样在氧气和水蒸气混合气流中燃烧和水解，煤中氯转化为氯化物并定量地溶于水中，以银为指示电极，银-氯化银或其他电极为参比电极，用标准硝酸银电位法直接滴定冷凝液中的氯离子浓度，根据硝酸银溶液用量计算出煤中氯含量。

煤中氟/氯测定仪工作原理结构图如图1，图2和图3所示。

图1高温燃烧—水解装置结构示意图

图2测量电位仪器装置示意图（测氟含量）

1-电磁搅拌器；2-搅拌子；3-氟离子选择性电极；

4-标准溶液加入装置；5-参比电极；6-数字式离子计

图3电位滴定装置示意图（测氯含量）

1-氯化银沉淀；2-参比电极；3-盐桥；4-标准溶液加入装置；

5-指示电极；6-数字式离子计；7-搅拌子；8-搅拌器

4 计量特性

示值重复性与示值误差的技术指标见表1。

表1 计量特性

| 项目 | 范围 | 最大允许误差 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氟 | （50 ～ 400）μg/g | ±20μg/g | 12μg/g |
|  | （400 ～ 2000）μg/g | ±5%（相对） | 3%×示值 |
| 氯 | （0.010～0.050）% | ±0.005% | 0.005% |
|  | （0.050～0.300）% | ±10%（相对） | 0.005% |

注:该计量特性指标仅作校准参考。

5 校准条件

5.1环境条件

5.1.1环境温度：（5～40）℃。

5.1.2相对湿度：≤85%。

5.1.3电源：电压AC（220±22）V，频率（50±1）Hz。

5.1.4仪器周围应无强烈振动，无强交流电、磁场干扰，无腐蚀性气体存在。

5.2测量标准及其他设备

5.2.1有证标准物质

采用国家计量行政部门批准的煤炭氟/氯成分分析有证标准物质。氟/氯成分标准物质应符合表2的要求。

表2 煤炭氟/氯成分标准物质的要求

| 项目 | 范围 | Ur(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 氟 | （50 ～ 400）μg/g | ≤6.5% |
|  | （400 ～ 2000）μg/g | ≤2% |
| 氯 | （0.010～0.050）% | ≤20% |
|  | （0.050～0.300）% | ≤5% |

5.2.2测量标准器

5.2.2.1天平：（0～200）g，分度值0.1mg，级。

5.2.2.2符合GB/T 212中方法B技术要求的干燥箱。

6  校准项目和校准方法

6.1校准前检查

6.1.1仪器应具有名称、型号、制造厂、出厂编号等标识。仪器各部件齐全且连接良好，各旋钮及按键应能正常工作，无影响使用性能的缺陷。所使用的玻璃仪器和其它用品应清洁。

6.2示值重复性

选取符合5.2.1中要求的标准物质，并尽量选择氟/氯含量适中的标准物质，按照仪器说明书给出的方法连续进行6次重复性实验，按照公式(1)计算氟/氯含量重复性，计算如下：

（1）

式中：

-----仪器重复性，（测氟含量单位为μg/g，测氯含量单位为%）；

-----重复测量次数，（n=6)；

-----第i次测试结果，（测氟含量单位为μg/g，测氯含量单位为%）；

-----n次重复测试结果的平均值，（测氟含量单位为μg/g，测氯含量单位为%）。

6.3示值误差

依据表1给出的氟/氯含量范围，每一范围区段取1～2种氟/氯成分标准物质，重复进行两次成分测定，同时并按照GB/T 212中方法B测定标准物质的水分，测算出干基氟/氯含量（Fd/Cld），两次测定干基氟/氯含量的平均值与标准值之差为示值误差，计算如下：

（2）

式中：

-----示值误差，（测氟含量单位为μg/g，测氯含量单位为%）；

-------两次测定干基氟/氯含量的平均值，（测氟含量单位为μg/g，测氯含量单位为%）；

-------标准值，（测氟含量单位为μg/g，测氯含量单位为%）。

7 校准结果表达

按本规范进行校准，出具校准证书。校准证书应包括JJF 1071中所要求的内容，证书内页推荐格式见附录B。

8校准周期

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此送校单位根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

附录A

校准原始记录（推荐）格式样

校准证书编号：                     原始记录编号：

| 送检单位 |  |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  | 校准日期 |  |  |  |  |  |
| 实验室温度/℃ |  |  |  |  |  | 湿度/%RH |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 校准人员 |  |  |  |  |  | 核验人员 |  |  |  |  |  |
| 依据技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准使用的标准物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量 范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 有限期至 |  |
| - 1.校准前检查 □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标物编号： |  |  |  |  |  | 标物编号： |  |  |  |  |  |
| 成分 | 序号 | 测试数据 Fad / μg/g |  | 重复性 μg/g |  | 成分 | 序号 | 测试数据 Clad / % |  | 重复性 % |  |
| 氟 | 1 |  |  |  |  | 氯 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 3.示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成分 | 标物 编号 | Mad % | Fd μg/g | 均值 μg/g | 示值误差 μg/g | 成分 | 标物 编号 | Mad % | Cld % | 均值 % | 示值误差 % |
| 氟 |  |  |  |  |  | 氯 |  |  |  |  |  |
| 示值误差不确定度：U= μg/g，k=2 |  |  |  |  |  | 示值误差不确定度：U= %，k=2 |  |  |  |  |  |

附录B

校准证书内页（推荐）格式样式

表B.1 校准证书编号

| 校准地点 |  | 环境温度/℃ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相对湿度/ % |  | 依据技术文件 |  |
| 标准物质编号 |  | 标准物质批号 |  |

校准结果

- 校准前检查

表B.2 校准前检查

| 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 校准前检查 |  |

- 校准结果

- 1、示值重复性：

- 测氟含量示值重复性：      μg/g；      测氯含量示值重复性：      %；

- 示值误差：

表B.3 示值误差

| 项目 | 测氟含量数据/μg/g |  |  |  | 测氟含量数据/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准物质标值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

煤中氟/氯成分有证标准物质

表C.1 国家一级煤中氟/氯标准物质列表

| 名称 | 编号 | 标称值 | 不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤中氟标准物质 | GBW11121 | 247μg/g | 15μg/g |
|  | GBW11122 | 864μg/g | 20μg/g |
|  | GBW11123 | 1496μg/g | 30μg/g |
|  | GBW11156 | 146μg/g | 8μg/g |
|  | GBW11157 | 170μg/g | 10μg/g |
|  | GBW11158 | 93μg/g | 6μg/g |
|  | GBW11159 | 145μg/g | 9μg/g |
|  | GBW11160 | 136μg/g | 7μg/g |
| 煤中氯标准物质 | GBW11118 | 0.011% | 0.002% |
|  | GBW11119 | 0.057% | 0.003% |
|  | GBW11120 | 0.110% | 0.006% |
|  | GBW11156 | 0.036% | 0.003% |
|  | GBW11157 | 0.038% | 0.003% |
|  | GBW11158 | 0.028% | 0.003% |
|  | GBW11160 | 0.028% | 0.003% |

附录D

煤中氟测定仪示值误差的不确定度评定示例

D.1 测量方法

将煤中氟成分标准物质的两次测量结果的算数平均值，与标准物质的的标准值进行比较，以两者之差作为煤中氟测定仪的示值误差。

D.2 数学模型

示值误差公式：                                        （D1）

式中：

-----示值误差，μg/g；

-------两次测定干基氟含量的平均值，μg/g；

-------标准值，μg/g。

D.3 方差和灵敏系数

因为，可知：

（D2）

式中：

则

D.4 不确定度来源分析

表D1不确定度来源分析

| 序号 | 不确定度来源 | 分量描述 | 标准不确定度符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准值不确定度 | 标准物质引入的分量 |  |
| 2 | 仪器示值不确定度 | 示值重复性引入的分量 |  |
|  |  | 天平称量引入的分量 |  |
| 3 | 干基换算不确定度 | 标准物质水分测定引入的分量 |  |

D.4.1标准物质引入的不确定度分量

标准物质证书上可查到标准值的不确定度，以煤中氟成分标准物质GBW11122为例（U=20μg/g，k=2），则

（D3） 				(1)

D.4.2 示值重复性引入的不确定度分量

由于校准时要求重复测量6次，其测量值如表D2所示。

表D2重复性实验数据

| 序号 | 氟含量（） |
| --- | --- |
| 1 | 869 |
| 2 | 845 |
| 3 | 866 |
| 4 | 863 |
| 5 | 841 |
| 6 | 851 |
| 平均值 | 855.8 |

重复性的标准不确定度计算，如下：

（D4）

D.5.3 样品称量引入的不确定度分量

由所用天平的不确定度和天平的变动性合成而得，用分度为0.1mg的分析天平称量0.5g样品，天平检定的不确定度为0.2mg，k=2,天平的变动性为0.2mg,所以：

（D5）

D.5.4 标准物质水分测定引入的分量

煤中氟成分标准物质GBW11122采用GB/T 212方法B测定其水分Mad为1.10%，查阅水分测定仪不确定评定中，当被测物水分为1.10%，其相对扩展不确定度为0.12%，k=2。空气干燥基换算为空气干燥基的换算公式为（D6）。

（D6）

式中：

-----干基示值；

-----空干基示值；

------空干基水分。

由于上述可推算由水分测定引入的分量：

（D7）

D.5 合成标准不确定度

（D8）

D.6 示值误差扩展不确定度

取k=2，则 U=24。

附录E

煤中氯测定仪示值误差的不确定度评定示例

E.1 测量方法

将煤中氯成分标准物质的两次测量结果的算数平均值，与标准物质的的标准值进行比较，以两者之差作为煤中氯测定仪的示值误差。

E.2 数学模型

示值误差公式：                                     （E1）

式中：

-----示值误差，%；

-------两次测定干基氯含量的平均值，%；

-------标准值，%。

E.3 方差和灵敏系数

因为，可知

（E2）

式中：

则

E.4 不确定度来源分析

表E1不确定度来源分析

| 序号 | 不确定度来源 | 分量描述 | 标准不确定度符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准值不确定度 | 标准物质引入的分量 |  |
| 2 | 仪器示值不确定度 | 示值重复性引入的分量 |  |
|  |  | 天平称量引入的分量 |  |
| 3 | 干基换算不确定度 | 标准物质水分测定引入的分量 |  |

E.4.1标准物质引入的不确定度分量

标准物质证书上可查到标准值的不确定度，以煤中氯成分标准物质GBW11118为例（U=0.002%，k=2），则：

（E2）

E.4.2 示值重复性引入的不确定度分量

由于校准时要求重复测量6次，其测量值如表E2所示。

表E1重复性实验数据

| 序号 | 氯含量（） |
| --- | --- |
| 1 | 0.011 |
| 2 | 0.012 |
| 3 | 0.012 |
| 4 | 0.015 |
| 5 | 0.010 |
| 6 | 0.016 |
| 平均值 | 0.0127 |

重复性的标准不确定度计算，如下：

（E3）

E.4.3 样品称量引入的不确定度分量

由所用天平的不确定度和天平的变动性合成而得，用分度为0.1mg的分析天平称量0.5g样品，天平检定的不确定度为0.2mg，k=2,天平的变动性为0.2mg,所以：

（E4）

E.4.4 标准物质水分测定引入的分量

煤中氯成分标准物质GBW11118采用GB/T 212方法B测定其水分Mad为1.20%，查阅水分测定仪不确定评定中，当被测物水分为1.20%，其相对扩展不确定度为0.12%，k=2。空气干燥基换算为空气干燥基的换算公式为（E5）。

（E5）

式中：

-----干基示值；

-----空干基示值；

------空干基水分。

由于上述可推算由水分测定引入的分量

（E6）

E.6 合成标准不确定度

（E7）

E.7 示值误差扩展不确定度

取k=2，则  U=0.0030%。