《煤中氟/氯测定仪校准规范》

实验报告

2018.10.17

《煤中氟/氯测定仪校准规范》实验报告

氟、氯在燃烧过程中以气态污染物形式排入大气，不仅严重腐蚀锅炉和烟气净化设备，而且造成严重的大气污染和生态环境的破坏，影响植物、动物和人体健康。医学界已经将“燃煤污染型氟中毒”定为氟中毒地方病类型。

随着企业、国家对环境治理，能源矿产环保使用日益重视，氟氯测定仪测定仪广泛应用在电厂、商检等煤炭贸易结算、运输、使用等领域，氟氯测定仪与生态环境保护关系密切，发展趋向良好。

一、煤中氟/氯的测量方法

煤中氟/氯的测量方法有多种，其中国标GB/T 3558-2014和GB/T 4633-2014是最为常用的方法，本规范主要针对这两项标准制定。

二、煤中氟/氯测定仪校准思路

采用标准物质对煤中氟/氯测定仪的重复性、示值误差进行校准。

三、标准物质描述

北京煤科院和秦皇岛出入境检疫检验局研发出了煤中氟/氯成分标准物质校准用国家一级标准物质（见表1）。其中氟成分标准物质8种，氯成分标准物质8种。GBW11121（a）~ GBW11122（a）是北京煤科院研制的煤中氟成分标准物质，GBW11118~ GBW11120是北京煤科院研制的煤中氯成分标准物质，其他均是秦皇岛出入境检疫检验局研制的“煤中有害微量元素分析”标准物质。

表1 倾点/浊点仪校准用标准物质

| 名称 | 编号 | 标称值 | 不确定度U （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 煤中氟标准物质 | GBW11121 | 247μg/g | 15μg/g |
|  | GBW11122 | 864μg/g | 20μg/g |
|  | GBW11123 | 1496μg/g | 30μg/g |
|  | GBW11156 | 146μg/g | 8μg/g |
|  | GBW11157 | 170μg/g | 10μg/g |
|  | GBW11158 | 93μg/g | 6μg/g |
|  | GBW11159 | 145μg/g | 9μg/g |
|  | GBW11160 | 136μg/g | 7μg/g |
| 煤中氯标准物质 | GBW11118 | 0.011% | 0.002% |
|  | GBW11119 | 0.057% | 0.003% |
|  | GBW11120 | 0.110% | 0.006% |
|  | GBW11156 | 0.036% | 0.003% |
|  | GBW11157 | 0.038% | 0.003% |
|  | GBW11158 | 0.028% | 0.003% |
|  | GBW11159 | 0.012% | 0.003% |
|  | GBW11160 | 0.028% | 0.003% |

注：煤中氯标准物质GBW11159的相对扩展不确定度较大，在校准中不采用。

四、实验数据方案

1从生产企业、用户单位4~5家企业，6~8款仪器作为实验对象。选用备选仪器厂家和型号如下表：

表2实验仪器厂家和型号准用标准物质

| 企业 | 仪器型号 | 测氟范围 | 测氯范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开元仪器 | 5E-FT2300 | (10~2000)g/g | / |
|  | 5E-CLT2310 | / | （0.003%~0.400%） |
|  | 5E-FCL2350 | (10~2000)g/g | （0.003%~0.400%） |
|  | 5E-FCL2200 | (10~2000)g/g | （0.003%~0.400%） |
| 三德科技 | SDFCL1000 | 检测限：10ppm | 检测限：30ppm |
|  | SDFCL3000 | 10ppm~2000ppm | 30ppm~3000ppm |
| 北京迪奈 | DNFL100 | (10~2000)g/g | 0.010%~0.300% |
| 鹤壁华通 | ZDCF8000 | (0~2000)g/g | 0~1% |
| 鑫华程 | HCFL-9000 | 0.001%～0.200%; | 0.003%～1.000% |
| 鹤壁天键 | TJFL-2 | 0.001%～0.500% | 0.001%～0.500% |

2重复性试验：

2.1 标准物质重复性试验：上述六种标准物质对每一型号仪器进行3组重复性试验，每组试验中每种样品试验数据不少于6个，分三个不同工作日进行；

2.2 生产样重复性试验：上述常见（3~4）种生产煤样对每一型号仪器进行3组重复性试验，每组试验中每种样品试验数据不少于6个，分三个不同工作日进行；

3示值误差（标准物质）

示值误差可以用标准物质重复性试验数据进行分析。在干基态下进行示值误差判定。

五、实验数据处理

1、 校准数据

经过近两年的积累，获得煤中测氟仪校准数据42组，煤中测氯仪校准数据39组。每组含六次重复测量数据。具体数据详见附件。

表3实验数据组数统计

| 编号 | 实验数据组数 | 仪器型号 | 实验数据组数 |
| --- | --- | --- | --- |
| GBW11121 | 9 | 5E-FT2300 | 6 |
| GBW11122 | 9 | 5E-CLT2310 | 6 |
| GBW11123 | 9 | 5E-FL2350 | 12 |
| GBW11156 | 3 | 5E-FL2200 | 12 |
| GBW11157 | 3 | SDFCL1000 | 6 |
| GBW11158 | 3 | SDFCL3000 | 12 |
| GBW11159 | 3 | DNFL100 | 9 |
| GBW11160 | 3 | ZDCF8000 | 6 |
| GBW11118 | 9 | HCFL-9000 | 6 |
| GBW11119 | 9 | TJFL-2 | 6 |
| GBW11120 | 9 |  |  |
| GBW11156 | 3 |  |  |
| GBW11157 | 3 |  |  |
| GBW11158 | 3 |  |  |
| GBW11160 | 3 |  |  |

2、重复性分析

重复性限表征的是，被校准氟、氯测定仪在相同测量条件下多次重复测量同一种标准物质时所得结果之间的一致程度，体现了测试结果的分散程度。

在煤炭行业和煤炭分析方法标准中，常常采用平行样的方式评价仪器的重复性，即在相同的条件下对同一煤样进行两次试验，两次试验数据的极差作为重复性限。在《GB/T 3558-2014煤中氯的测定方法》，《GB/T 4633-2014煤中氟的测定方法》中，其对氟氯的重复性限如下表2所示。

表4 国标规定的重复性指标

| 项目名称 | 含氟量 Fad（μg/g） | 极差值 Fad | 含氯量 Cld（﹪） | 极差值 Cld（﹪） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限 | ≤ 150 | 15μg/g | / | 0.010 |
|  | ＞150 | 10﹪（相对） |  |  |

由于是对仪器进行量值溯源的校准，其重复性是重要技术指标，依据计量技术规范JJF 1101-2011《通用计量术语及定义》，测量重复性是在相同测量程序、相同操作者、相同测量系统、相同操作条件和相同地点，并在短时间内对同一被测对象进行测量的精密度。一般测量次数建议大于5次。考虑到有着仪器自动化程度高，测量一次只需20min，部分仪器人工操作工作量较大，测量时间较长需40min，重复性试验以6次试验的标准偏差进行衡量。

具体操作与计算如下：选取符合要求的标准物质，并尽量选择氟/氯含量范围中间值的标准物质，按照仪器说明书给出的方法进行6次重复性实验，按照公式(1)计算氟/氯重复性，计算如下：

（1）

式中：

-----仪器重复性，（测氟时单位为μg/g，测氯是单位为%）；

-----重复测量次数，（n=6)；

-----第i次测试结果，（测氟时单位为μg/g，测氯是单位为%）；

-----n次重复测试结果的平均值，（测氟时单位为μg/g，测氯是单位为%）；

在《MT/T 940-2005煤中氟氯测试仪通用技术条件》中关于两次重复项限r和多次计算的标准差s的计算如图1：

图1 通用技术条件关于极差与重复性计算

依据图1中公式推算标准物质的重复性限：

表5煤中氟/氯标准物质重复性限（Sr）

| 标物 | 标准值 | 不确定度 | 相对不确定度值 | r | Sr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBW11121 | 247μg/g | 15μg/g | 6% | 25μg/g | 8.87μg/g |
| GBW11122 | 864μg/g | 20μg/g | 2% | 86μg/g | 30.50μg/g |
| GBW11123 | 1496μg/g | 30μg/g | 2% | 149μg/g | 52.84μg/g |
| GBW11156 | 146μg/g | 8μg/g | 5.4% | 15μg/g | 5.32μg/g |
| GBW11157 | 170μg/g | 10μg/g | 5.88% | 17μg/g | 6.03μg/g |
| GBW11158 | 93μg/g | 6μg/g | 6.5% | 15μg/g | 5.32μg/g |
| GBW11159 | 145μg/g | 9μg/g | 6.2% | 15μg/g | 5.32μg/g |
| GBW11160 | 136μg/g | 7μg/g | 5.14% | 15μg/g | 5.32μg/g |
| GBW11118 | 0.010 % | 0.002 % | 20% | 0.010 % | 3.55% |
| GBW11119 | 0.057 % | 0.003 % | 5% | 0.010 % | 3.55% |
| GBW11120 | 0.110 % | 0.006 % | 5% | 0.010 % | 3.55% |
| GBW11156 | 0.036% | 0.003% | 8.3% | 0.010 % | 3.55% |
| GBW11157 | 0.038% | 0.003% | 7.9% | 0.010 % | 3.55% |
| GBW11158 | 0.028% | 0.003% | 10.7% | 0.010 % | 3.55% |
| GBW11160 | 0.028% | 0.003% | 10.7% | 0.010 % | 3.55% |

说明与解释：

1）氟的测量重复性解释。氟测量范围分为两段：（50 ～ 400）μg/g和（400 ～ 2000）μg/g，主要是因为测氟仪器在低氟测量段，重复性数据与其测量示值关系不大，主要由仪器的结构等决定，在《GB/T 4633-2014煤中氟的测定方法》中也是以150μg/g为分界点，考虑到标准物质的使用和示值误差的限制设置，在校准规范中选400μg/g为分界点。

在（50 ～ 400）μg/g，以GBW11121（247±15）为例其重复性限是两次测定的极差r为25μg/g，按照《MT/T 940-2005煤中氟氯测试仪通用技术条件》4.1计算其标准偏差s=8.9=9。在大量的试验数据验证下，在（50～400）μg/g测量区段，仪器重复测量6次的标准偏差均在4.3~11之间，因此考虑其适应性，其重复性限s为12μg/g。

在（400 ～ 2000）μg/g区段，仪器的重复性与仪器测试的示值大小存在正相关（与斜率偏离有关），随着测量示值的增大，其测试数据示值比较离散，在《GB/T 4633-2014煤中氟的测定方法》中，其重复性限是两次测定的极差r为10%（相对），按照《MT/T 940-2005煤中氟氯测试仪通用技术条件》4.1计算其标准偏差s=3.4%×示值。通过大量试验和数据验证，此区段重复测量6次的标准偏差均在（0.7%~2.8%）×示值之间，其中约95%的数据标准偏差在3%以内，因此考虑其适应性，其重复性限s为（3%×示值）μg/g。

2）氯的测量重复性解释。氯测重复性数据与其测量示值关系不大，主要由仪器的结构等决定，在《GB/T 3558-2014煤中氯的测定方法》中其重复性限r是两次测定的极差为0.010%，按照《MT/T 940-2005煤中氟氯测试仪通用技术条件》4.1计算其标准偏差s=0.0035%。在大量的试验数据验证下，仪器重复测量6次的标准偏差均在0.001%~0.0054%之间，其中约96.8%的数据标准偏差在5%以内因此考虑其适应性，其重复性限s为0.005%。

2.2示值误差

仪器的示值误差表征的是，被校准氟、氯测定仪测量同一种标准物质时重复测量的平均值与标准物质的标准值间的一致程度，体现了测试结果的准确程度。由于在《GB/T 3558-2014煤中氯的测定方法》，《GB/T 4633-2014煤中氟的测定方法》中，值给出仪器的测量再现性指标。我们根据大量试验数据和仪器对标准物质试验的结果确定仪器的示值误差。

取氟/氯含量范围分别为高、中、低三种示值的标准物质，进行2次测定，计算出平均值，平均值与标准值之差为示值误差，计算如下：

（2）

式中：

-----示值误差，（测氟时单位为μg/g，测氯是单位为%）；

-------2次测量的平均值，（测氟时单位为μg/g，测氯是单位为%）；

-------标准值，（测氟时单位为μg/g，测氯是单位为%）；

参照《煤物理特性和化学成分分析标准物质认定证书有关问题的探讨》一文（杨华玉，2014年第二期，《煤质技术》）中关于标准物质的用户确定度可以近似为最大示值误差，文章摘要见图2

图2 标准物质的用户不确定度

以此计算氟氯常用标准物质的用户扩展不确定度见表5.

表6氟氯常用标准物质的用户扩展不确定度

| 标物 | 标准值 | 不确定度 | 相对不确定度值 | r | U(用户) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GBW11121 | 247μg/g | 15μg/g | 6% | 25μg/g | 19.53μg/g |
| GBW11122 | 864μg/g | 20μg/g | 2% | 86μg/g | 47.42μg/g |
| GBW11123 | 1496μg/g | 30μg/g | 2% | 149μg/g | 80.31μg/g |
| GBW11156 | 146μg/g | 8μg/g | 5.4% | 15μg/g | 10.97μg/g |
| GBW11157 | 170μg/g | 10μg/g | 5.88% | 17μg/g | 13.12μg/g |
| GBW11158 | 93μg/g | 6μg/g | 6.5% | 15μg/g | 9.60μg/g |
| GBW11159 | 145μg/g | 9μg/g | 6.2% | 15μg/g | 11.72μg/g |
| GBW11160 | 136μg/g | 7μg/g | 5.14% | 15μg/g | 10.26μg/g |
| GBW11118 | 0.010 % | 0.002 % | 20% | 0.010 % | 0.0054% |
| GBW11119 | 0.057 % | 0.003 % | 5% | 0.010 % | 0.0058% |
| GBW11120 | 0.110 % | 0.006 % | 5% | 0.010 % | 0.0078% |
| GBW11156 | 0.036% | 0.003% | 8.3% | 0.010 % | 0.0058% |
| GBW11157 | 0.038% | 0.003% | 7.9% | 0.010 % | 0.0058% |
| GBW11158 | 0.028% | 0.003% | 10.7% | 0.010 % | 0.0058% |
| GBW11160 | 0.028% | 0.003% | 10.7% | 0.010 % | 0.0058% |

- 氟的示值误差解释。在（50 ～ 400）μg/g区段，主要是因为测氟仪器在低氟测量段，其仪器示值误差与其测量示值关系不大，主要由仪器的结构等决定，初步分析为系统误差。考虑到重复性离散的影响和在大量的试验数据验证下，在（50 ～ 400）μg/g测量区段，通过大量试验和参照标准物质GBW11121～GBW11123中标准中用户扩展不确定度依次为（247±15）μg/g，上述仪器示值误差依次对应为（-18~21）μg/g，其中约95.3%实验数据在（-20~20）μg/g，考虑到示值误差应为标准物质不确定度的2~3倍，并结合实际数据情况和对标准物质用户不确定度的评定，仪器示值误差采用最大允许误差衡量其限值为±20μg/g。

在（400 ～ 2000）μg/g区段，仪器的重复性与仪器测试的示值大小存在正相关（与斜率偏离有关），随着测量示值的增大，其测试数据示值比较离散，其直接影响示值误差的大小，通过大量试验和参照标准物质GBW11122～GBW11123中标准中用户扩展不确定度依次为（864±20）μg/g、（1496±30）μg/g，采用上述三种标煤试验，仪器测试数据应在范围内，仪器状态才可控，试验表明，上述仪器示值误差依次对应为（-29~38）μg/g、（-51~67）μg/g。考虑具体实际和示值误差与示值大小之间的相关性可设置此区段的相对示值误差为±5%。

- 氯的示值误差解释。在（0.010～0.050）%测量区段，低浓度的氯由于检测限和分辨力的影响，其示值误差值存在一个系统误差。通过大量试验验证和对标准物质GBW11118的试验和对其用户扩展不确定度的分析，上述仪器对GBW11118试验的示值误差在（-0.003~0.004）%，考虑到规范的适应性，此段示值误差（最大示值误差）为±0.005%。

在（0.050～0.300）%测量区段，示值误差与示值大小存在线性相关，因此最大示值误差采用相对误差表示。通过大量试验验证和对标准物质GBW11119和GBW11120的试验和对其用户扩展不确定度的分析，上述仪器对GBW11119和GBW11120试验的示值误差相对值在（-7.0%～5.2%），考虑到规范的适应性，此段最大示值误差采用相对误差表示为±10%。

附件1氟的测量重复性试验数据汇总表（部分）

| 型号 | 标准物质 | 测试数据μg/g | 极差μg/g | 标准偏差μg/g | 规范限值μg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5E-FL2200 | GBW11121 | 249 | 15 | 5 | 12 |
|  |  | 253 |  |  |  |
|  |  | 247 |  |  |  |
|  |  | 255 |  |  |  |
|  |  | 247 |  |  |  |
|  |  | 240 |  |  |  |
| 5E-FL2200 | GBW11122 | 864 | 18 | 7 | 26 |
|  |  | 849 |  |  |  |
|  |  | 858 |  |  |  |
|  |  | 860 |  |  |  |
|  |  | 845 |  |  |  |
|  |  | 852 |  |  |  |
| 5E-FL2200 | GBW11123 | 1475 | 31 | 11 | 44 |
|  |  | 1494 |  |  |  |
|  |  | 1498 |  |  |  |
|  |  | 1506 |  |  |  |
|  |  | 1486 |  |  |  |
|  |  | 1488 |  |  |  |
| 5E-FL2200 | CHY001 | 98 | 12 | 4.3 | 生产样（均匀性得到验证) 12 |
|  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 103 |  |  |  |
|  |  | 106 |  |  |  |
|  |  | 110 |  |  |  |
|  |  | 103 |  |  |  |
| 5E-FL2100 | GBW11156 | 146 | 13 | 4.8 | 12 |
|  |  | 141 |  |  |  |
|  |  | 148 |  |  |  |
|  |  | 152 |  |  |  |
|  |  | 154 |  |  |  |
|  |  | 145 |  |  |  |
| 5E-FL2100 | GBW11157 | 162 | 18 | 7.3 | 12 |
|  |  | 169 |  |  |  |
|  |  | 174 |  |  |  |
|  |  | 175 |  |  |  |
|  |  | 161 |  |  |  |
|  |  | 179 |  |  |  |
| 5E-FL2100 | GBW11158 | 91 | 12 | 4.4 | 12 |
|  |  | 86 |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  |  |
|  |  | 97 |  |  |  |
|  |  | 87 |  |  |  |
|  |  | 85 |  |  |  |
| DNFL100 | GBW11159 | 147 | 13 | 5.0 | 12 |
|  |  | 153 |  |  |  |
|  |  | 144 |  |  |  |
|  |  | 149 |  |  |  |
|  |  | 142 |  |  |  |
|  |  | 155 |  |  |  |
| DNFL100 | GBW11160 | 130 | 26 | 10.6 | 12 |
|  |  | 126 |  |  |  |
|  |  | 139 |  |  |  |
|  |  | 145 |  |  |  |
|  |  | 149 |  |  |  |
|  |  | 123 |  |  |  |
| DNFL100 | GBW11121 | 252 | 20 | 7.7 | 12 |
|  |  | 249 |  |  |  |
|  |  | 262 |  |  |  |
|  |  | 254 |  |  |  |
|  |  | 246 |  |  |  |
|  |  | 266 |  |  |  |
| DNFL100 | GBW11122 | 852 | 45 | 16 | 26 |
|  |  | 864 |  |  |  |
|  |  | 897 |  |  |  |
|  |  | 882 |  |  |  |
|  |  | 878 |  |  |  |
|  |  | 886 |  |  |  |
| DNFL100 | GBW11123 | 1468 | 65 | 23 | 44 |
|  |  | 1489 |  |  |  |
|  |  | 1492 |  |  |  |
|  |  | 1489 |  |  |  |
|  |  | 1513 |  |  |  |
|  |  | 1533 |  |  |  |
| DNFL100 | GBW11123 | 1468 | 65 | 23 | 44 |
|  |  | 1489 |  |  |  |
|  |  | 1492 |  |  |  |
|  |  | 1489 |  |  |  |
|  |  | 1513 |  |  |  |
|  |  | 1533 |  |  |  |
| DNFL100 | TY1121 | 85 | 18 | 6.2 | 生产样 12 |
|  |  | 89 |  |  |  |
|  |  | 95 |  |  |  |
|  |  | 82 |  |  |  |
|  |  | 77 |  |  |  |
|  |  | 83 |  |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11121 | 255 | 24 | 8 | 12 |
|  |  | 256 |  |  |  |
|  |  | 254 |  |  |  |
|  |  | 271 |  |  |  |
|  |  | 247 |  |  |  |
|  |  | 253 |  |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11121 | 252 | 28 | 11 | 12 |
|  |  | 249 |  |  |  |
|  |  | 269 |  |  |  |
|  |  | 254 |  |  |  |
|  |  | 241 |  |  |  |
|  |  | 266 |  |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11122 | 851 | 56 | 24 | 26 |
|  |  | 854 |  |  |  |
|  |  | 907 |  |  |  |
|  |  | 882 |  |  |  |
|  |  | 872 |  |  |  |
|  |  | 905 |  |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11123 | 1461 | 91 | 37 | 44 |
|  |  | 1452 |  |  |  |
|  |  | 1492 |  |  |  |
|  |  | 1489 |  |  |  |
|  |  | 1543 |  |  |  |
|  |  | 1533 |  |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11156 | 139 | 27 | 10 | 12 |
|  |  | 132 |  |  |  |
|  |  | 148 |  |  |  |
|  |  | 155 |  |  |  |
|  |  | 159 |  |  |  |
|  |  | 145 |  |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11158 | 91 | 19 | 6.8 | 12 |
|  |  | 78 |  |  |  |
|  |  | 90 |  |  |  |
|  |  | 97 |  |  |  |
|  |  | 85 |  |  |  |
|  |  | 82 |  |  |  |

| SDFCL 1000 | GBW11121a 247±15 | 260 | 19 | 9 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 249 |  |  |  |
|  |  | 257 |  |  |  |
|  |  | 241 |  |  |  |
|  |  | 260 |  |  |  |
|  |  | 245 |  |  |  |
| SDFCL 1000 | GBW11122 864±20 | 860 | 23 | 8 | 26 |
|  |  | 856 |  |  |  |
|  |  | 873 |  |  |  |
|  |  | 858 |  |  |  |
|  |  | 855 |  |  |  |
|  |  | 850 |  |  |  |
| SDFCL 1000 | GBW11123 1496±30 | 1486 | 21 | 10 | 44 |
|  |  | 1488 |  |  |  |
|  |  | 1505 |  |  |  |
|  |  | 1506 |  |  |  |
|  |  | 1498 |  |  |  |
|  |  | 1507 |  |  |  |

附件2氯的测量重复性试验数据汇总表（部分）

| 型号 | 标准物质 | 测试数据% | 极差% | 标准偏差% | 限值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5E-FL2200 | GBW11118 | 0.010 | 0.002 | 0.001 | 0.005 |
|  |  | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 0.008 |  |  |  |
|  |  | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 0.009 |  |  |  |
|  |  | 0.008 |  |  |  |
| 5E-FL2200 | GBW11119 | 0.056 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
|  |  | 0.059 |  |  |  |
|  |  | 0.058 |  |  |  |
|  |  | 0.058 |  |  |  |
|  |  | 0.057 |  |  |  |
|  |  | 0.054 |  |  |  |
| 5E-FL2200 | GBW11120 | 0.108 | 0.013 | 0.0048 | 0.005 |
|  |  | 0.112 |  |  |  |
|  |  | 0.105 |  |  |  |
|  |  | 0.115 |  |  |  |
|  |  | 0.102 |  |  |  |
|  |  | 0.105 |  |  |  |
| 5E-FL2200 | CHY003 | 0.313 | 0.012 | 0.0047 | 生产样0.005 |
|  |  | 0.311 |  |  |  |
|  |  | 0.311 |  |  |  |
|  |  | 0.305 |  |  |  |
|  |  | 0.301 |  |  |  |
|  |  | 0.305 |  |  |  |
| DNFL100 | GBW11118 | 0.011 | 0.005 | 0.002 | 0.005 |
|  |  | 0.013 |  |  |  |
|  |  | 0.014 |  |  |  |
|  |  | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 0.013 |  |  |  |
|  |  | 0.015 |  |  |  |
| DNFL100 | GBW11119 | 0.046 | 0.007 | 0.003 | 0.005 |
|  |  | 0.043 |  |  |  |
|  |  | 0.044 |  |  |  |
|  |  | 0.042 |  |  |  |
|  |  | 0.047 |  |  |  |
|  |  | 0.049 |  |  |  |
| 型号 | 标准物质 | 测试数据% | 极差% | 标准偏差% | 限值 |
| DNFL100 | GBW11120 | 0.112 | 0.012 | 0.004 | 0.005 |
|  |  | 0.107 |  |  |  |
|  |  | 0.114 |  |  |  |
|  |  | 0.118 |  |  |  |
|  |  | 0.119 |  |  |  |
|  |  | 0.114 |  |  |  |
| DNFL100 | TY1121 | 0.301 | 0.016 | 0.0068 | 0.005 生产样 |
|  |  | 0.317 |  |  |  |
|  |  | 0.316 |  |  |  |
|  |  | 0.306 |  |  |  |
|  |  | 0.308 |  |  |  |
|  |  | 0.302 |  |  |  |
| 5E-FL2350 | KHC002 | 0.217 | 0.014 | 0.0053 | 添加优纯氯化钠 0.005 |
|  |  | 0.220 |  |  |  |
|  |  | 0.226 |  |  |  |
|  |  | 0.229 |  |  |  |
|  |  | 0.231 |  |  |  |
|  |  | 0.224 |  |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11118 | 0.008 | 0.014 | 0.0048 | 0.005 |
|  |  | 0.013 |  |  |  |
|  |  | 0.014 |  |  |  |
|  |  | 0.017 |  |  |  |
|  |  | 0.018 |  |  |  |
|  |  | 0.022 |  |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11119 | 0.046 | 0.014 | 0.0047 | 0.005 |
|  |  | 0.038 |  |  |  |
|  |  | 0.044 |  |  |  |
|  |  | 0.042 |  |  |  |
|  |  | 0.047 |  |  |  |
|  |  | 0.052 |  |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11120 | 0.112 | 0.15 | 0.0054 | 0.005 |
|  |  | 0.106 |  |  |  |
|  |  | 0.114 |  |  |  |
|  |  | 0.118 |  |  |  |
|  |  | 0.121 |  |  |  |
|  |  | 0.118 |  |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11156 | 0.0031 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
|  |  | 0.0038 |  |  |  |
|  |  | 0.0035 |  |  |  |
|  |  | 0.0036 |  |  |  |
|  |  | 0.0039 |  |  |  |
|  |  | 0.0038 |  |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11158 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0035 | 0.005 |
|  |  | 0.0027 |  |  |  |
|  |  | 0.0029 |  |  |  |
|  |  | 0.0031 |  |  |  |
|  |  | 0.0028 |  |  |  |
|  |  | 0.0033 |  |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11160 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0047 | 0.005 |
|  |  | 0.0025 |  |  |  |
|  |  | 0.0031 |  |  |  |
|  |  | 0.0033 |  |  |  |
|  |  | 0.0032 |  |  |  |
|  |  | 0.0026 |  |  |  |

| SDFCL1000 | GBW11118a 0.011±0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.002 | 0.005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.012 |  |  |  |
|  |  | 0.011 |  |  |  |
|  |  | 0.010 |  |  |  |
|  |  | 0.013 |  |  |  |
|  |  | 0.011 |  |  |  |
| SDFCL1000 | GBW11119a 0.05±0.003 | 0.049 | 0.004 | 0.002 | 0.005 |
|  |  | 0.048 |  |  |  |
|  |  | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 0.051 |  |  |  |
|  |  | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 0.052 |  |  |  |
| SDFCL1000 | GBW11120a 0.111±0.006 | 0.110 | 0.006 | 0.003 | 0.005 |
|  |  | 0.110 |  |  |  |
|  |  | 0.105 |  |  |  |
|  |  | 0.104 |  |  |  |
|  |  | 0.104 |  |  |  |
|  |  | 0.106 |  |  |  |
| SDFCL1000 | GBW11157 | 0.0033 | 0.006 | 0.002 | 0.005 |
|  |  | 0.0038 |  |  |  |
|  |  | 0.0035 |  |  |  |
|  |  | 0.0036 |  |  |  |
|  |  | 0.0039 |  |  |  |
|  |  | 0.0038 |  |  |  |

附件3氟的示值误差试验数据汇总表（部分）

| 型号 | 标准物质（证书值） | 测试数据Fd μg/g | 均值μg/g | 示值误差μg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5E-FL2200 | GBW11121 （253±15）换算后 | 262 | 258 | 5 |
|  |  | 253 |  |  |
| 5E-FL2200 | GBW11122 （873±20）换算后 | 870 | 862 | -11 |
|  |  | 855 |  |  |
| 5E-FL2200 | GBW11123 （1539±30）换算后 | 1549 | 1534 | -5 |
|  |  | 1518 |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11121 （253±15）换算后 | 279 | 262 | 9 |
|  |  | 244 |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11122 （873±20）换算后 | 878 | 872 | -1 |
|  |  | 866 |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11123 （1539±30）换算后 | 1539 | 1531 | -8 |
|  |  | 1523 |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11156 （146±8） | 148 | 150 | 4 |
|  |  | 152 |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11157 （170±10） | 174 | 172 | 2 |
|  |  | 169 |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11158 （93±6） | 86 | 88 | -2 |
|  |  | 90 |  |  |
| DNFL100 | GBW11121 （253±15）换算后 | 270 | 262 | 9 |
|  |  | 254 |  |  |
| DNFL100 | GBW11122 （873±20）换算后 | 887 | 896 | 23 |
|  |  | 906 |  |  |
| DNFL100 | GBW11123 （1539±30）换算后 | 1493 | 1526 | -13 |
|  |  | 1558 |  |  |
| SDFCL1000 | GBW11121 （253±15）换算后 | 258 | 255 | +8 |
|  |  | 252 |  |  |
| SDFCL1000 | GBW11122 （873±20）换算后 | 880 | 871 | +7 |
|  |  | 862 |  |  |
| SDFCL1000 | GBW11123 （1539±30）换算后 | 1504 | 1495 | -1 |
|  |  | 1486 |  |  |
|  |  | 1498 |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11121 （253±15）换算后 | 244 | 248 | -7 |
|  |  | 252 |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11122 （873±20）换算后 | 876 | 892 | 19 |
|  |  | 906 |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11123 （1539±30）换算后 | 1576 | 1564 | 25 |
|  |  | 1552 |  |  |

| 型号 | 标准物质（证书值） | 测试数据Fd μg/g | 均值μg/g | 示值误差μg/g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DNFL100 | GBW11159 （145±9） | 147 | 146 | 1 |
|  |  | 144 |  |  |
| DNFL100 | GBW11160 （136±7） | 126 | 132 | -4 |
|  |  | 139 |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11156 （146±8） | 139 | 136 | -10 |
|  |  | 132 |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11158 （93±6） | 85 | 84 | -9 |
|  |  | 82 |  |  |

附件4氯的示值误差试验数据汇总表（部分）

| 型号 | 标准物质（证书值）% | 测试数据Cld % | 均值 % | 示值误差 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5E-FL2200 | GBW11118 （0.010±0.002） | 0.008 | 0.009 | -0.001 |
|  |  | 0.01 |  |  |
| 5E-FL2200 | GBW11119 （0.057±0.003） | 0.059 | 0.056 | -0.001 |
|  |  | 0.054 |  |  |
| 5E-FL2200 | GBW11120 （0.110±0.006） | 0.115 | 0.108 | -0.002 |
|  |  | 0.102 |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11118 （0.010±0.002） | 0.013 | 0.012 | 0.002 |
|  |  | 0.011 |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11119 （0.057±0.003） | 0.058 | 0.059 | 0.002 |
|  |  | 0.060 |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11120 （0.110±0.006） | 0.114 | 0.112 | 0.002 |
|  |  | 0.110 |  |  |
| DNFL100 | GBW11118 （0.010±0.002） | 0.015 | 0.012 | 0.002 |
|  |  | 0.010 |  |  |
| DNFL100 | GBW11119 （0.057±0.003） | 0.051 | 0.051 | -0.004 |
|  |  | 0.052 |  |  |
| DNFL100 | GBW11120 （0.110±0.006） | 0.119 | 0.113 | 0.003 |
|  |  | 0.107 |  |  |
| SDFCL1000 | GBW11118 （0.010±0.002） | 0.010 | 0.010 | -0.001 |
|  |  | 0.009 |  |  |
| SDFCL1000 | GBW11119 （0.057±0.003） | 0.049 | 0.049 | -0.001 |
|  |  | 0.048 |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11118 （0.010±0.002） | 0.014 | 0.013 | 0.003 |
|  |  | 0.012 |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11119 （0.057±0.003） | 0.061 | 0.060 | 0.030 |
|  |  | 0.059 |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11120 （0.110±0.006） | 0.118 | 0.115 | 0.05 |
|  |  | 0.112 |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11156 （0.036±0.003） | 0.031 | 0.033 | -0.003 |
|  |  | 0.035 |  |  |
| 5E-FL2350 | GBW11158 （0.028±0.003） | 0.023 | 0.025 | -0.003 |
|  |  | 0.027 |  |  |
| ZDCF8000 | GBW11160 （0.028±0.003） | 0.032 | 0.0032 | 0.004 |
|  |  | 0.031 |  |  |
| SDFCL1000 | GBW11157 （0.038±0.003） | 0.033 | 0.036 | -0.002 |
|  |  | 0.038 |  |  |