中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX-201X

逆反射测量仪校准规范

Calibration Specification for Retroreflectometer

(征求意见稿)

201X-XX-XX发布                        201X-XX-XX实施

国家质量监督检验检疫总局  发 布

JJF XXXX-201X

JJF ××××-201×

逆反射测量仪校准规范

Calibration Specification for

Retroreflectometer

归 口 单 位：全国公路专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：交通运输部公路科学研究所

参加起草单位：

本规范委托全国公路专用计量器具计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目  录

引言	(II)

1  范围	(1)

2  引用文件	(1)

3  术语和定义	(1)

3.1  逆反射	(1)

3.2  发光强度系数	(1)

3.3  逆反射系数	(1)

3.4  逆反射亮度系数	(1)

4  概述	(2)

5  计量特性	(2)

5.1  示值误差	(2)

5.2  测量重复性	(2)

6  校准条件	(3)

6.1  环境条件	(3)

6.2  校准设备	(3)

7  校准项目和校准方法	(3)

7.1  校准项目	(3)

7.2  校准方法	(3)

8  校准结果	(5)

8.1  校准记录	(5)

8.2  校准报告或证书	(5)

8.3  校准结果不确定度评定	(5)

9  复校时间间隔	(5)

附录A  逆反射测量仪校准记录表格式	(6)

附录B  校准证书内页格式	(15)

附录C  逆反射测量仪校准结果不确定度评定示例	(19)

# 引  言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1-2010《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

逆反射测量仪校准规范

1  范围

本规范适用于逆反射标志测量仪、逆反射标线测量仪、突起路标测量仪等逆反射测量仪的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF XXXX 逆反射标准器

GB/T 26377 逆反射测量仪

JT/T 688 逆反射术语

JT/T 690 逆反射体光度性能测试方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和定义

JT/T 688界定的及以下术语和定义适用于本规范。

## 3.1  逆反射  retroreflection

反射光从接近入射光的反方向返回的一种反射。当入射光方向在较大范围内变化时，仍能保持这种性质。

[JT/T 688-2007，2.1]

## 3.2  发光强度系数RI  coefficient of luminous intensity

逆反射体在观测方向的发光强度(I)与逆反射体垂直于入射光方向的平面上的光照度(E┴)之比，以坎德拉每勒克斯表示（cd·lx-1）。

[JT/T 688-2007，2.34]

## 3.3  逆反射系数RA  coefficient of retroreflection

发光强度系数与逆反射体的表面积之比，以坎德拉每勒克斯每平方米表示（cd·lx-1·m-2）。

[JT/T 688-2007，2.35]

## 3.4  逆反射亮度系数RL  coefficient of retroreflected luminance

观测方向的光亮度L与垂直于入射光方向的平面上的法向照度之比，以坎德拉每平方米每勒克斯表示〔cd·m-2·lx-1〕。

[JT/T 688-2007，2.37]

4  概述

逆反射测量仪是用来测量交通标志板、反光膜、道路标线、突起路标等逆反射交通安全设施光度性能的一种便携式光学设备，与逆反射标准器配套使用，既可用于实验室也可用于现场测量。

逆反射测量仪一般由标准A光源、接收器、光学系统、数据处理与指示单元、电源、机壳等部分组成，按测量对象分为逆反射标志测量仪、逆反射标线测量仪、突起路标测量仪三类，应符合GB/T 26377的要求。

5  计量特性

## 5.1  示值误差

逆反射测量仪的示值误差应符合表1的要求。

表1 逆反射测量仪的最大允许误差

| 逆反射 测量仪 | 几何条件 |  | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 观测角 | 入射角 |  |  |
| 逆反射标 志测量仪 | 0.2° | -4°/15°/30° | （0.1～1999）cd·lx-1·m-2 | ±5% |
|  | 0.5° |  |  |  |
|  | 1.0° |  |  |  |
| 逆反射标 线测量仪 | 1.05° | 88.76° | （0.1～1999）mcd·m-2·lx-1 | ±10% |
| 突起路标 测量仪 | 0.2° | 0°/±20° | （0.1～1999）mcd·lx-1 | ±12% |
|  | 0.33° | ±5° |  |  |
|  | 1.0° | ±10° |  |  |
|  | 2.0° | ±15° |  |  |
| 注：逆反射标志测量仪和逆反射标线测量仪的入射角为垂直入射角，校准时水平入射角为零；突起路标测量仪的入射角为水平入射角，校准时垂直入射角为零。 |  |  |  |  |

## 5.2  测量重复性

逆反射测量仪的变差系数应符合表2的要求。

表2 逆反射测量仪测量重复性要求

| 逆反射 测量仪 | 几何条件 |  | 测量范围 | 变差系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 观测角 | 入射角 |  |  |
| 逆反射标志测量仪 | 0.2° | -4° | （0.1～1999）cd·lx-1·m-2 | 2% |
| 逆反射标线测量仪 | 1.05° | 88.76° | （0.1～1999）mcd·m-2·lx-1 | 5% |
| 突起路标测量仪 | 0.2° | 0° | （0.1～1999）mcd·lx-1 | 10% |
| 注：逆反射标志测量仪和逆反射标线测量仪的入射角为垂直入射角，校准时水平入射角为零；突起路标测量仪的入射角为水平入射角，校准时垂直入射角为零。 |  |  |  |  |

6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度为（23±5）℃，相对湿度不大于75％。

6.1.2  校准时工作台应保持水平，无振动冲击。

## 6.2  校准设备

6.2.1 参考标准

参考标准应满足JJF XXXX（逆反射标准器校准规范）中一级逆反射标准器的要求，且应与被校逆反射测量仪自带的工作标准板颜色等性能相近。

6.2.2 逆反射测量标准装置

逆反射测量标准装置由标准A光源、光接收器以及试验支架等组成，应满足JT/T 690的要求。

7  校准项目和校准方法

## 7.1  校准项目

逆反射测量仪的校准项目为示值误差和测量重复性。

## 7.2  校准方法

7.2.1  示值误差

7.2.1.1  参考标准法

采用参考标准法校准逆反射测量仪示值误差的步骤如下：

- 按使用说明书要求对逆反射测量仪进行加电、预热；

- 用与工作标准板逆反射性能相近的参考标准，按JJF XXXX《逆反射标准器》规定的方法，沿基准方向校准逆反射测量仪自带的工作标准板；

- 用逆反射测量仪自带的标准黑板调整其零位；

- 使用已校准的工作标准板对逆反射测量仪进行自校准；

- 按表1规定的几何条件，用自校准后的逆反射测量仪对参考标准沿基准方向进行测量；

- 重复以上c~e步骤3次，取3次测量结果的平均值为被校逆反射测量仪示值；

- 按公式（1）计算逆反射测量仪的示值误差；

∆=R-R1R1×100%………………………………（1）

式中：∆—被校逆反射测量仪的示值误差；

R—被校逆反射测量仪n次测量的平均值，n=6，cd·lx-1·m-2

（或mcd·m-2·lx-1，mcd·lx-1）；

R1—参考标准的量值，cd·lx-1·m-2（或mcd·m-2·lx-1，mcd·lx-1）。

7.2.1.2  标准装置法

采用标准装置法校准测量仪的步骤如下：

- 按使用说明书要求对逆反射测量仪进行加电、预热；

- 使用逆反射测量标准装置，按JJF XXXX《逆反射标准器》规定的方法，沿基准方向校准逆反射测量仪自带的工作标准板；

- 用逆反射测量仪自带的标准黑板调整其零位；

- 使用已校准的工作标准板对逆反射测量仪进行自校准；

- 按表1规定的几何条件，用自校准后的逆反射测量仪对参考标准沿基准方向进行测量；

- 重复以上c~e步骤3次，取3次测量结果的平均值为被校逆反射测量仪示值；

- 按公式（2）计算逆反射测量仪的示值误差；

∆=R-R2R2×100%………………………………（2）

式中：∆—被校逆反射测量仪的示值误差；

R—被校逆反射测量仪示值，cd·lx-1·m-2（或mcd·m-2·lx-1，mcd·lx-1）；

R2—逆反射测量标准装置测量得到的工作标准板的量值，cd·lx-1·m-2

（或mcd·m-2·lx-1，mcd·lx-1）。

7.2.2  测量重复性

通过如下步骤计算测量仪的测量重复性：

- 按使用说明书要求对逆反射测量仪进行加电、预热；

- 用逆反射测量仪自带的标准黑板调整其零位；

- 按表2规定的几何条件，使用已校准的工作标准板对逆反射测量仪进行自校准；

- 用自校准后的逆反射测量仪按表2规定的几何条件，对工作标准沿0°基准方向进行测量；

- 取6次测量结果，按公式（3）和公式（4）计算其变差系数，即为其测量重复性。

S=i=1i=nRi-R2n-1…………………………（3）

δ=SR×100%…………………………（4）

式中：S—被校逆反射测量仪的样本标准偏差，cd·lx-1·m-2（或mcd·m-2·lx-1，mcd·lx-1）；

Ri—被校逆反射测量仪第i次的测量值，i=1,2,3…n，cd·lx-1·m-2

（或mcd·m-2·lx-1，mcd·lx-1）；

R—被校逆反射测量仪n次测量的平均值，n=6，cd·lx-1·m-2

（或mcd·m-2·lx-1，mcd·lx-1）。

δ—被校逆反射测量仪的变差系数；

8  校准结果

## 8.1  校准记录

逆反射测量仪的校准记录应信息齐全、内容完整，校准记录式样见附录A。

## 8.2  校准报告或证书

逆反射测量仪的校准结果以校准报告或校准证书的形式表达，校准结果内页式样见附录B。

## 8.3  校准结果不确定度评定

逆反射测量仪校准结果的不确定度评定按照JJF 1059.1进行，不确定度评定示例见附录C。

9  复校时间间隔

逆反射测量仪的复校时间间隔建议为1年。由于复校时间间隔的长短是由逆反射测量仪的使用情况、使用者等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

- 逆反射测量仪校准记录表格式

A.1  逆反射测量仪校准记录表首页

逆反射测量仪校准记录表首页格式见表A.1。

表A.1　记录表首页

| 表格编号： |  |  |  |  | 第 页，共 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  |  | 样品编号 |  |  |  |
| 型号规格 |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  | 校准地点 |  |  |  |
| 校准前样品状态 |  |  | 校准后样品状态 |  |  |  |
| 校准环境 | 湿度： ℃ 湿度： %RH 其他： |  |  |  |  |  |
| 所用的计量标准或主要标准器 | 名称 |  |  |  |  |  |
|  | 测量范围 |  |  |  |  |  |
|  | 不确定度 |  |  |  |  |  |
|  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
|  | 证书有效期至 |  |  |  |  |  |
|  | 使用前情况 |  |  | 使用后情况 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 校准员: | 核验员: |  | 校准时间： |  |  |  |

A.2  逆反射测量仪校准记录表内页

A.2.1  逆反射标志测量仪校准记录表内页格式见表A.2。

表A.2　逆反射标志测量仪校准记录表

| 表格编号： |  |  | 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 测量几何条件 |  | 逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 观测角 | 入射角 | / | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 结果 |  |  |
| 白色 | 0.2° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2° | -4° | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |  |
|  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 变差系数 |  |  |
| 校准结果的不确定度描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2　逆反射标志测量仪校准记录表（续）

| 表格编号： |  |  | 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 测量几何条件 |  | 逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 观测角 | 入射角 | / | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 结果 |  |  |
| 黄色 | 0.2° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2° | -4° | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |  |
|  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 变差系数 |  |  |
| 校准结果的不确定度描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2　逆反射标志测量仪校准记录表（续）

| 表格编号： |  |  | 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 测量几何条件 |  | 逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 观测角 | 入射角 | / | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 结果 |  |  |
| 红色 | 0.2° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2° | -4° | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |  |
|  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 变差系数 |  |  |
| 校准结果的不确定度描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2　逆反射标志测量仪校准记录表（续）

| 表格编号： |  |  | 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 测量几何条件 |  | 逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 观测角 | 入射角 | / | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 结果 |  |  |
| 绿色 | 0.2° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2° | -4° | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |  |
|  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 变差系数 |  |  |
| 校准结果的不确定度描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2　逆反射标志测量仪校准记录表（续）

| 表格编号： |  |  | 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 测量几何条件 |  | 逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 观测角 | 入射角 | / | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 结果 |  |  |
| 蓝色 | 0.2° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0° | -4° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2° | -4° | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |  |
|  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 变差系数 |  |  |
| 校准结果的不确定度描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2.2  逆反射标线测量仪校准记录表内页格式见表A.3。

表A.3　逆反射标线测量仪校准记录表

| 表格编号： |  |  | 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 测量几何条件 |  | 逆反射亮度系数(mcd·m-2·lx-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 观测角 | 入射角 | / | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 结果 |  |
| 白色 | 1.05° | 88.76° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |
|  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 变差系数 |  |
| 黄色 | 1.05° | 88.76° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |
|  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 变差系数 |  |
| 校准结果的不确定度描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2.3  突起路标测量仪校准记录表内页格式见表A.4。

表A.4　突起路标测量仪校准记录表

| 表格编号： |  |  | 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 测量几何条件 |  | 发光强度系数(cd·lx-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 观测角 | 入射角 | / | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 结果 |  |  |
| 白色 | 0.2° | 0° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -20° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.33° | 5° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -5° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0° | 10° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0° | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2° | 0° | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |  |
|  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 变差系数 |  |  |
| 校准结果的不确定度描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.4　突起路标测量仪校准记录表（续）

| 表格编号： |  |  | 第 页，共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 测量几何条件 |  | 发光强度系数(cd·lx-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 观测角 | 入射角 | / | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 结果 |  |  |
| 黄色 | 0.2° | 0° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -20° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.33° | 5° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -5° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.0° | 10° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0° | 15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -15° | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |
|  |  |  | 标准值 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2° | 0° | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |  |  |
|  |  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  | 变差系数 |  |  |
| 校准结果的不确定度描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录B

校准结果内页式样

B.1  逆反射标志测量仪校准结果内页式样见表B.1。

- 表B.1　逆反射标志测量仪校准结果

第 页 共 页

| 颜色 | 测量几何条件 |  | 逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 观测角 | 入射角 | 标准值 | 测量值 | 示值误差 | 变差系数 |
| 白色 | 0.2° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
|  | 0.5° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
|  | 1.0° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
| 黄色 | 0.2° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
|  | 0.5° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
|  | 1.0° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |

- 表B.1　逆反射标志测量仪校准结果（续）

第 页 共 页

| 颜色 | 测量几何条件 |  | 逆反射系数(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 观测角 | 入射角 | 标准值 | 测量值 | 示值误差 | 变差系数 |
| 红色 | 0.2° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
|  | 0.5° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
|  | 1.0° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
| 绿色 | 0.2° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
|  | 0.5° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
|  | 1.0° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
| 蓝色 | 0.2° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
|  | 0.5° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
|  | 1.0° | -4° |  |  |  |  |
|  |  | 15° |  |  |  |  |
|  |  | 30° |  |  |  |  |
| 校准结果的不确定度描述 |  |  |  |  |  |  |

B.2  逆反射标线测量仪校准结果内页式样见表B.2。

- 表B.2　逆反射标线测量仪校准结果

第 页 共 页

| 颜色 | 测量几何条件 |  | 逆反射亮度系数(mcd·m-2·lx-1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 观测角 | 入射角 | 标准值 |  | 测量值 | 示值误差 | 变差系数 |
| 白色 | 1.05° | 88.76° |  |  |  |  |  |
| 黄色 | 1.05° | 88.76° |  |  |  |  |  |
| 校准结果的不确定度描述 |  |  |  |  |  |  |  |

B.3  突起路标测量仪校准结果内页式样见表B.3。

- 表B.3　突起路标测量仪校准结果

第 页 共 页

| 颜色 | 测量几何条件 |  | 发光强度系数(mcd·lx-1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 观测角 | 入射角 | 标准值 |  | 测量值 | 示值误差 | 变差系数 |
| 白色 | 0.2° | 0° |  |  |  |  |  |
|  |  | 20° |  |  |  |  |  |
|  |  | -20° |  |  |  |  |  |
|  | 0.33° | 5° |  |  |  |  |  |
|  |  | -5° |  |  |  |  |  |
|  | 1.0° | 10° |  |  |  |  |  |
|  |  | -10° |  |  |  |  |  |
|  | 2.0° | 15° |  |  |  |  |  |
|  |  | -15° |  |  |  |  |  |
| 黄色 | 0.2° | 0° |  |  |  |  |  |
|  |  | 20° |  |  |  |  |  |
|  |  | -20° |  |  |  |  |  |
|  | 0.33° | 5° |  |  |  |  |  |
|  |  | -5° |  |  |  |  |  |
|  | 1.0° | 10° |  |  |  |  |  |
|  |  | -10° |  |  |  |  |  |
|  | 2.0° | 15° |  |  |  |  |  |
|  |  | -15° |  |  |  |  |  |
| 校准结果的不确定度描述 |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

逆反射测量仪校准结果不确定度评定示例

C.1  概述

本附录对逆反射标志测量仪、逆反射标线测量仪、突起路标测量仪测量结果的不确定度评定分别进行示例分析。

C.2  测量模型

逆反射测量仪测量逆反射系数（或逆反射亮度系数、发光强度系数）的数学模型如下：

R=R0+∆

式中：∆—被校逆反射测量仪的示值误差；

R—被校逆反射测量仪示值，cd·lx-1·m-2（或mcd·m-2·lx-1，mcd·lx-1）；

R0—参考标准的量值，cd·lx-1·m-2（或mcd·m-2·lx-1，mcd·lx-1）。

显然，

∆=R-R0

C.3  方差与灵敏系数

由数学模型可以得到，逆反射系数示值误差的不确定度

uc2=u2∆=c2Ru2R+c2R0u2R0

其中，cR=∂∆∂R=1，cR0=∂∆∂R0=-1

代入得： uc2=u2R+u2R0

C.4  不确定度分析

影响∆的不确定度来源主要有：

（1）逆反射标准器标称值误差引入的不确定度分量uR0；

（2）被校准仪器示值重复性引入的不确定度分量u1R；

（3）被校准仪器数字显示的分辨力引入的不确定度分量u2R。

u2R由u1R和u2R组成，当其中一项小于另一项时，忽略小项。

C.5  逆反射标准器的不确定度分析

- 表C.1　白色逆反射标志标准器的不确定度

| 测量几何条件 |  | 逆反射系数值(cd·lx-1·m-2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 标称值 | 标称值的相对扩展不确定度(k=2) |
| 0.2° | -4° | 134.4 | 5.3% |
|  | 15° | 110.9 | 5.3% |
|  | 30° | 52.2 | 5.3% |
| 0.5° | -4° | 64.0 | 5.3% |
|  | 15° | 58.0 | 5.3% |
|  | 30° | 33.8 | 5.3% |
| 1° | -4° | 27.0 | 5.6% |
|  | 15° | 23.7 | 5.6% |
|  | 30° | 16.0 | 5.6% |

- 表C.2　白色逆反射标线标准器的不确定度

| 测量几何条件 |  | 逆反射亮度系数值(mcd·m-2·lx-1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 标称值 | 标称值的相对扩展不确定度(k=2) |
| 1.05° | 88.76° | 245.2 | 5.6% |

- 表C.3　白色突起路标标准器的不确定度

| 测量几何条件 |  | 发光强度系数值(mcd·lx-1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 标称值 | 标称值的相对扩展不确定度(k=2) |
| 0.2° | 0° | 890.6 | 5.1% |
|  | 20° | 879.4 | 5.1% |
|  | -20° | 747.5 | 5.1% |

C.6  标准不确定度分量的评定

逆反射标志标准器标称值的相对扩展不确定度为：

UrelR0=5.3%，R0≥33.8cd∙lx-1∙m-25.6%，R0<33.8cd∙lx-1∙m-2,k=2

逆反射标志标准器标称值的合成不确定度为：

UrelR0=2.65%，R0≥33.8cd∙lx-1∙m-22.80%，R0<33.8cd∙lx-1∙m-2,k=1

逆反射标线标准器标称值的相对扩展不确定度为：

UrelR0=5.6%，R0=245.2mcd·m-2·lx-1,k=2

逆反射标线标准器标称值的相对不确定度为：

UrelR0=2.80%，R0=245.2mcd·m-2·lx-1,k=1

突起路标标准器标称值的相对扩展不确定度为：

UrelR0=5.1%，747.5mcd∙lx-1≤R0<890.6mcd∙lx-1,k=2

突起路标标准器标称值的相对不确定度为：

UrelR0=2.55%，747.5mcd∙lx-1≤R0<890.6mcd∙lx-1,k=1

由逆反射标准器标称值误差引入的不确定度分量uR0=UrelR0∙R0

在重复性条件下，根据校准方法，用某台典型逆反射标志测量仪、某台典型逆反射标线测量仪、某台典型突起路标测量仪分别进行6次重复性测量。对重复性测量的数据进行不确定度的A类评定。

- 表C.4　逆反射标志测量仪重复性测量的不确定度

| 测量几何条件 |  | 逆反射系数值(cd·lx-1·m-2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 重复性测量的平均值 | 重复性测量的标准不确定度 |
| 0.2° | -4° | 134.47 | 0.0153 |
|  | 15° | 110.78 | 0.0389 |
|  | 30° | 52.60 | 0.0683 |
| 0.5° | -4° | 64.56 | 0.0267 |
|  | 15° | 58.54 | 0.0167 |
|  | 30° | 33.78 | 0.1031 |
| 1° | -4° | 27.12 | 0.0133 |
|  | 15° | 23.87 | 0.0153 |
|  | 30° | 16.17 | 0.0153 |

- 表C.5　逆反射标线测量仪重复性测量的不确定度

| 测量几何条件 |  | 逆反射亮度系数值(mcd·m-2•lx-1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 重复性测量的平均值 | 重复性测量的 标准不确定度 |
| 1.05° | 88.76° | 245.71 | 0.1187 |

- 表C.6　突起路标测量仪重复性测量的不确定度

| 测量几何条件 |  | 发光强度系数值(mcd·lx-1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 重复性测量的平均值 | 重复性测量的 标准不确定度 |
| 0.2° | 0° | 890.6 | 0 |
|  | 20° | 689.78 | 5.8377 |
|  | -20° | 919.17 | 17.0910 |

对于数字显示式测量仪器，设其分辨力为δx，则由此带来的标准不确定度为0.289δx。

对于被校逆反射标志测量仪，当R<160cd∙lx-1∙m-2时，其分辨力为0.1cd∙lx-1∙m-2，当160cd∙lx-1∙m-2≤R<2000cd∙lx-1∙m-2时，其分辨力为1cd∙lx-1∙m-2，当R≥2000cd∙lx-1∙m-2时，其分辨力为10cd∙lx-1∙m-2。

因此，被校逆反射标志测量仪的u2R=0.0289cd∙lx-1∙m-2。

对于被校逆反射标线测量仪，其分辨力为0.1mcd∙m-2∙lx-1。

因此，被校逆反射标线测量仪的u2R=0.0289mcd∙m-2∙lx-1。

对于被校突起路标测量仪，其分辨力为0.1mcd∙lx-1。

因此，被校突起路标测量仪的u2R=0.0289mcd∙lx-1。

C.7  不确定度分量的汇总

- 表C.7　逆反射标志测量仪不确定度分量汇总

| 测量几何条件 |  | 逆反射系数值(cd·lx-1·m-2) |
| --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 不确定度分量汇总 |
| 0.2° | -4° | 0.0289 |
|  | 15° | 0.0389 |
|  | 30° | 0.0683 |
| 0.5° | -4° | 0.0289 |
|  | 15° | 0.0289 |
|  | 30° | 0.1031 |
| 1° | -4° | 0.0289 |
|  | 15° | 0.0289 |
|  | 30° | 0.0289 |

- 表C.8　逆反射标线测量仪不确定度分量汇总

| 测量几何条件 |  | 逆反射亮度系数值(mcd·m-2•lx-1) |
| --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 不确定度分量汇总 |
| 1.05° | 88.76° | 0.1187 |

- 表C.9　突起路标测量仪不确定度分量汇总

| 测量几何条件 |  | 发光强度系数值(mcd·lx-1) |
| --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 不确定度分量汇总 |
| 0.2° | 0° | 0.0289 |
|  | 20° | 5.8377 |
|  | -20° | 17.0910 |

C.8  合成不确定度评定

由数学模型可以得到合成不确定度：

uc=u2R+u2R0

可以得到相对合成不确定度：

Urel=ucR0

- 表C.10　逆反射标志测量仪合成不确定度评定数据

| 测量几何条件 |  | 逆反射系数值(cd·lx-1·m-2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 标称值 | uR0引入的不确定度 | uR引入的不确定度 | 合成 不确定度 | 相对合成不确定度，% |
| 0.2° | -4° | 134.4 | 3.5616 | 0.0289 | 3.5617 | 2.65 |
|  | 15° | 110.9 | 2.93885 | 0.0389 | 2.9391 | 2.65 |
|  | 30° | 52.2 | 1.3833 | 0.0683 | 1.3850 | 2.65 |
| 0.5° | -4° | 64.0 | 1.696 | 0.0289 | 1.6962 | 2.65 |
|  | 15° | 58.0 | 1.537 | 0.0289 | 1.5373 | 2.65 |
|  | 30° | 33.8 | 0.8957 | 0.1031 | 0.9016 | 2.67 |
| 1° | -4° | 27.0 | 0.756 | 0.0289 | 0.7566 | 2.80 |
|  | 15° | 23.7 | 0.6636 | 0.0289 | 0.6642 | 2.80 |
|  | 30° | 16.0 | 0.448 | 0.0289 | 0.4489 | 2.81 |

显然，对于逆反射标志测量仪，其相对合成扩展不确定度：

Urel=5.30%，33.8cd∙lx-1∙m-2≤R≤134.4cd∙lx-1∙m-25.34%，R=33.8cd∙lx-1∙m-25.60%，23.7cd∙lx-1∙m-2≤R≤27.0cd∙lx-1∙m-25.62%，R≤16cd∙lx-1∙m-2,k=2

- 表C.11　逆反射标线测量仪合成不确定度评定数据

| 测量几何条件 |  | 逆反射亮度系数值(mcd·m-2•lx-1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 标称值 | uR0引入的不确定度 | uR引入的不确定度 | 合成 不确定度 | 相对合成不确定度，% |
| 1.05° | 88.76° | 245.2 | 6.8656 | 0.1187 | 6.8657 | 2.80 |

显然，对于逆反射标线标测量仪，其相对合成扩展不确定度：

Urel=5.6%，R≥245.2mcd∙m-2∙lx-1,k=2

- 表C.12　突起路标测量仪合成不确定度评定数据

| 测量几何条件 |  | 发光强度系数值(mcd·lx-1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测角 | 入射角 | 标称值 | uR0引入的不确定度 | uR引入的不确定度 | 合成 不确定度 | 相对合成不确定度，% |
| 0.2° | 0° | 890.6 | 22.7103 | 0.0289 | 22.7103 | 2.55% |
|  | 20° | 689.78 | 17.5894 | 5.8377 | 18.5328 | 2.69% |
|  | -20° | 919.17 | 23.4388 | 17.0910 | 29.0083 | 3.16% |

显然，对于突起路标测量仪，其相对合成扩展不确定度：

Urel=5.10%，R=919.17mcd∙lx-15.38%，R=890.6mcd∙lx-16.32%，R=689.78mcd∙lx-1,k=2