- 校准结果的不确定度评定示例

- 灵敏度校准不确定度评定

  - 测量模型

以CGR4型长波辐射表作为被校仪器为例，根据生产厂家资料，该型长波辐射表只测量辐射表表体温度，不测量辐射表罩体温度，，取0，取1，测量模型如下：

（1）

其中：

——被校长波辐射表灵敏度，单位为微伏平方米每瓦（μV·m2·W-1）；

——被校长波辐射表输出电压值，单位为微伏（μV）；

——长波辐射标准值，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——斯忒藩-玻尔兹曼常数，σ=5.6704×10-8 W·m-2·K-4；

——被校长波辐射表体温度，单位为开尔文（K）。

  - 不确定度来源

由公式（1）可知，被校长波辐射表灵敏度的不确定度主要来源于以下4个方面：

（1）被校长波辐射表灵敏度值重复性引入的不确定度；

（2）数字多用表测量被校长波辐射表表体测温元件引入的不确定度；

（3）数字多用表测量被校长波辐射表热电偶输出的电压信号引入的不确定度；

（4）标准器引入的不确定度。

  - 标准不确定度评定

    - A类标准不确定度评定

由被校长波辐射表灵敏度K的测量重复性引入的标准不确定度为A类标准不确定度uA。被校CGR4型长波辐射表的重复性见表1。

  - 采样间隔1 min；

  - 测量次数n=240；

  - 测量环境条件：平均温度6.7℃，平均相对湿度18%，平均风速小于4.1m/s

表1被校长波辐射表重复性测量结果      单位：

| 表号 | 型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100279 | CGR4 | 10.99 | 0.0112 |

    - B类标准不确定度评定

被校长波辐射表灵敏度的B类不确定度主要由对长波辐射表的温度测量，对热电偶输出的电压信号测量和标准器引入。

（1）数字多用表测量被校长波辐射表表体测温元件引入的不确定度=0.02 K (k=)，则标准不确定度为=0.012 K；

（2）数字多用表测量被校长波辐射表热电偶输出的电压信号引入的不确定度，由于长波辐射表输出信号都是毫伏级，考虑选用数字多用表10 mV测量点不确定度，=0.7 μV (k=2)，则标准不确定度为=0.35 μV；

（3）标准器测量不确定度=3.1% (k=2)，引入的标准不确定度为=1.55%。

    - 合成不确定度评定

长波辐射表灵敏度测量结果的标准不确定度分量见表2。

表2 长波辐射表灵敏度测量结果的标准不确定度分量

| 序号 | 不确定度来源 | 类型 | 分布 | 符号 | 标准不确定度分量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | A | 正态 |  | 0.0112 |  |
| 2 | 温度测量 | B | 均匀分布 |  | 0.012 | K |
| 3 | 电压测量 | B | 正态，95%置信 |  | 0.35 |  |
| 4 | 标准器 | B | 正态，95%置信 |  |  |  |

按下式计算合成标准不确定度：

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

式中：

—长波辐射表校准结果的合成标准不确定度，单位为μV∙W-1m2；

—灵敏系数，取1；

—灵敏系数，为式（1）对输入量的偏导数，单位为；

—灵敏系数，为式（1）对输入量Es的偏导数，单位为μV∙W-2m4；

—灵敏系数，为式（1）对输入量的偏导数，单位为。

取合成标准不确定度的最大值作为最终结果：

uc≈0.41                            （7）

    - 扩展不确定度

μV∙W-1m2（ 8）

其相对扩展不确定度：

（9）

    - 校准结果

长波辐射表灵敏度校准结果为：

μV∙W-1m2                             （10）

其相对扩展不确定度为：

（11）

- 校准系数校准不确定度评定

# B.2.1测量模型

以FS-T1型长波辐射表作为被校仪器为例，该型号长波辐射表直接输出长波辐照度，校准系数的测量模型如下：

（12）

其中：

——被校长波辐射表校准系数，无量纲；

——

β

长波辐射标准值，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——

β

被校长波辐射输出长波辐照度，单位为瓦每平方米（W·m-2）。

# B.2.2不确定度来源

由公式（12）可知，被校长波辐射表校准系数的不确定度主要来源于以下4个方面：

（1）被校长波辐射表校准系数值重复性引入的不确定度；

（2）被校长波辐射表分辨力引入的不确定度；

（3）被校长波辐射表零点偏移引入的不确定度；

（4）标准器引入的不确定度。

# B.2.3标准不确定度评定

# B.2.3.1 A类标准不确定度评定

由被校长波辐射表校准系数C的测量重复性引入的标准不确定度为A类标准不确定度uA。被校FS-T1型长波辐射表No.13008的重复性见表3。

  - 采样间隔1 min；

  - 测量次数n=240；

  - 测量环境条件：平均温度8.4℃，平均相对湿度34%，平均风速小于3.4m/s

表3被校长波辐射表校准系数及重复性

| 表号 | 型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13008 | FS-T1 | 1.0153 | 0.0025 |

# B.2.3.2 B类标准不确定度评定

被校长波辐射表校准系数的B类不确定度主要由对长波辐射表分辨力、零点偏移和标准器引入。

（1）被校长波辐射表分辨力为1 W·m-2，按均匀分布，则引入的标准不确定度为= W·m-2；

（2）被校长波辐射表热偏移为5 W·m-2，按均匀分布，则引入标准不确定度= W·m-2；

（3）标准器测量不确定度=3.1% (k=2)，引入的标准不确定度为=1.55%。

# B.2.3.3 合成不确定度评定

长波辐射表校准系数测量结果的标准不确定度分量见表4。

表4 长波辐射表校准系数测量结果的标准不确定度分量

| 序号 | 不确定度来源 | 类型 | 分布 | 符号 | 标准不确定度分量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | A | 正态 |  | 0.0025 | 无量纲 |
| 2 | 分辨力 | B | 均匀分布 |  |  |  |
| 3 | 零点偏移 | B | 均匀分布 |  |  |  |
| 4 | 标准器 | B | 正态，95%置信 |  |  |  |

按下式计算合成标准不确定度：

（13）

（14）

（15）

（16）

（17）

式中：

—长波辐射表校准系数测量结果的合成标准不确定度，无量纲；

—灵敏系数，取1；

—灵敏系数，为式（12）对输入量的偏导数，单位为；

—灵敏系数，为式（12）对输入量Es的偏导数，单位为μV∙W-2m4；

—灵敏系数，为式（12）对输入量的偏导数，单位为。

取合成标准不确定度的最大值作为最终结果：

≈0.0197                                   （18）

# B.2.3.4 扩展不确定度

μV∙W-1m2（ 19）

其相对扩展不确定度：

（20）

# B.2.3.5 校准结果

长波辐射表校准系数校准结果为：

μV∙W-1m2                                   （21）

其相对扩展不确定度为：

（22）