JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF ××××—201×

长波辐射表校准规范

Calibration Specification for Pyrgeometer

201×-××-××发布                   201×-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

长波辐射表校准规范

Calibration Specification for Pyrgeometer

JJF××××—201×

归 口 单 位：全国气象专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：中国气象局气象探测中心

参加起草单位：江苏省无线电科学研究所有限公司

本规范委托全国气象专用计量器具计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

崇  伟（中国气象局气象探测中心）

吕文华（中国气象局气象探测中心）

丁  蕾（中国气象局气象探测中心）

边泽强（中国气象局气象探测中心）

权继梅（中国气象局气象探测中心）

参加起草人：

孙立新（江苏省无线电科学研究所有限公司）

闫加俊（江苏省无线电科学研究所有限公司）

曾  涛（湖北省气象信息与技术保障中心）

薛风国（黑龙江省气象数据中心）

目    录

引  言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 长波辐射	1

3.2 灵敏度	1

3.3 校准系数	1

4 概述	1

5 计量特性	3

5.1 灵敏度	3

5.2 校准系数	3

6 校准条件	3

6.1 校准环境	3

6.2 计量标准	3

7 校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2 校准方法	4

8 校准结果的表达	6

9 复校时间间隔	6

附录A 长波辐射表表体温度和罩体温度计算方法	7

附录B 测量不确定度评定示例	8

附录C 长波辐射表校准记录（参考格式）	15

附录D 校准证书（参考格式）	16

- 引    言

本规范依据JJF 1071―2010《国家计量校准规范编写规则》编写，规范中的通用计量术语符合JJF 1001―2011《通用计量术语及定义》，附录中给出的测量不确定度评定示例依据JJF 1059.1―2012《测量不确定度评定与表示》进行，校准方法参考了世界辐射中心关于长波辐射表的校准程序（Instrument and Observing Methods Report No. 120: Pyrgeometer Calibration Procedure at the PMOD/WRC-IRS）。

本规范为首次发布。

长波辐射表校准规范

范围

本规范适用于以热电偶或热电堆为传感器、以温敏电阻或铂电阻为测温元件的长波辐射表（又称为“地球辐射表”）的校准，没有测温元件的长波辐射表也可参照执行。

本规范中长波辐射表的视场角包括180°和150°，输出类型包括模拟输出和数字输出，其中模拟输出型的长波辐射表仅进行灵敏度校准，数字输出型的长波辐射表可进行校准系数校准，也可以进行灵敏度校准。

引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001―2011 通用计量术语及定义

GB/T 31163―2014 太阳能资源术语

GB/T 33701―2017 长波辐射表

WMO No.8―2014 气象仪器和观测方法指南（Guide to Meteorological Instrument and Method of Observation）

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和计量单位

长波辐射  longwave radiation

波长介于3 μm~100 μm的电磁辐射。

灵敏度  sensitivity

仪器达到稳定后，输出的电信号与净长波辐射的比值。

单位为微伏平方米每瓦（μV·m2·W-1）。

校准系数  calibration factor

标准长波辐照度值与被校仪器输出的长波辐照度值之间的比值。

概述

长波辐射表是用于测量长波辐射的仪器，它通常与数字多用表、数据采集器等电测仪表，或与计算机直接相连，测量大气长波辐射、地球长波辐射。

图1 长波辐射表结构示意图

长波辐射表由长波入射窗口罩、感应器件（黑色感应面与热电堆）、测温元件、信号输出端和结构部件等组成，结构示意图如图1所示。长波辐射表在接收外界投射长波辐射的同时，自身也在向外界发射长波辐射，根据热电响应特性，热电堆输出电动势正比于冷热端的温度差，因此，长波辐射表输出的电压信号正比于其接收到的净长波辐射，即正比于外界入射的长波辐射与长波辐射表自身向外发射的长波辐射之差，如公式（1）所示：

（1）

（2）

（3）

式中：

——长波辐射表输出电压值，单位为微伏（μV）；

——长波辐射表灵敏度，单位为微伏平方米每瓦（μV·m2·W-1）；

——长波辐射表接收到的净长波辐射，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——

β

外界入射的长波辐射，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——长波辐射表向外发射的长波辐射，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——长波辐射表体与罩体热交换，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——长波辐射表体温度，单位为开尔文（K）；

——长波辐射表罩体温度，单位为开尔文（K）；

[,,]——长波辐射表的仪器常数，无量纲，其中i=1,2,3；

——斯忒藩-玻尔兹曼常数，σ=5.6704×10-8 W·m-2·K-4。

由公式（1）~（3）可知，测量出长波辐射表的电压输出信号和电阻输出值，依据校准所得灵敏度，可以由公式（4）计算出外界入射的长波辐射：

（4）

注1：长波辐射表的表体温度和罩体温度由测温元件测得，通常测温元件为热敏电阻或Pt-100铂电阻，通过测量测温元件的电阻值，根据长波辐射表生产商提供的公式和系数计算得出温度值。

注2：仪器常数（i=1,2,3）通常在实验室用黑体精确测得，一般而言，用作标准器的长波辐射表才通过黑体校准获得，而用于野外测量的长波辐射表，由于对测量准确度要求不高，通常采用仪器生产商提供的默认数值。但是，由于仪器结构不同，不同生产商、不同型号的长波辐射表，的默认取值并不相同，具体需要根据生产商的产品说明书确定。

注3：公式（4）是BSRN（世界辐射基准站网）认可的长波辐射表测量原理的完整公式，本规范所有计算都基于该完整形式，但要声明的是，在具体的校准过程中，应根据不同型号长波辐射表的取值不同，以及对长波辐射测量准确度的要求不同，确定公式（4）的具体形式进行计算。

对于数字输出型的长波辐射表，其测量原理与模拟输出型长波辐射表一样，只是直接输出长波辐照度值。

计量特性

- 5.1灵敏度

对于模拟输出型长波辐射表，由长波辐射标准器测得外界入射的长波辐射值，代入并变换公式（4），则被校长波辐射表灵敏度K可由公式（5）计算：

（5）

其中：

——被校长波辐射表灵敏度，单位为微伏平方米每瓦（μV·m2·W-1）；

——被校长波辐射表输出电压值，单位为微伏（μV）；

——

β

长波辐射标准值，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——斯忒藩-玻尔兹曼常数，σ=5.6704×10-8 W·m-2·K-4；

——被校长波辐射表体温度，单位为开尔文（K）；

——被校长波辐射表罩体温度，单位为开尔文（K）；

[,,]——被校长波辐射表的仪器常数，无量纲。

- 5.2校准系数

对数字输出型长波辐射表，校准系数可由公式（6）计算：

（6）

其中：

——被校长波辐射表校准系数，无量纲；

——

β

长波辐射标准值，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——

β

被校长波辐射输出长波辐照度，单位为瓦每平方米（W·m-2）。

校准条件

校准环境

长波辐射表校准在室外进行，校准条件包括：

  - 四周空旷，距离仪器感应面没有大于5°的遮挡物。

  - 校准时段为太阳高度角大于95°的夜间。

  - 天空晴朗，标准净长波辐射小于-40 W·m-2。

  - 大气条件稳定，长波辐射标准值的标准偏差应小于2 W·m-2。

计量标准

计量标准包括标准器及配套设施，其主要技术指标见表1。

表1 标准器及配套设施

| 分 类 | 名 称 | 测量范围 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准器 | 标准长波辐射表 | 长波辐射：（0~900）W·m-2 净长波辐射：（-250~250）W·m-2 | 年稳定性：±1%。 |
| 配套 设备 | 数字多用表或数据采集器 | 电压：(-100～100) mV 电阻：（0～100） kΩ | 分辨力不低于六位半。 |
|  | 通风器 | - | 风量：不小于160 m3·h-1； 风速：不小于2 m·s-1。 |

校准项目和校准方法

- 7.1校准项目

校准项目及对应的校准方法条款见表2。

表2 校准项目表

| 校准项目 | 校准方法对应条款 |
| --- | --- |
| 外观检查 | 检查内容见7.2.1。 |
| 灵敏度 | 校准方法见7.2.2。 |
| 校准系数 | 校准方法见7.2.2。 |
| 注：可根据实际应用需要，选择要校准的计量特性项目。 |  |

- 7.2校准方法

  - 7.2.1外观检查

用目测的方法，对长波辐射表的外观和结构进行检查。

长波辐射表外观应完好，入射窗口罩体无磨损，表体无明显变形和机械损伤；水平泡清晰可见；铭牌和标记应完整、清晰、醒目。

  - 7.2.2灵敏度及校准系数

  - 7.2.2.1室外测试过程

校准测试期间，应避免人员靠近或遮挡，以减少对测试结果造成影响。测试方法如下：

- 将标准器和被校仪器安装到通风器中，安放在室外校准平台上（标准器和被校仪器之间的距离不大于10 m），清洁标准器和被校仪器的入射窗口，并调节水平。

- 对模拟输出型长波辐射表，将标准器、被校仪器的电压和电阻输出端与数字多用表或数据采集器正确连接，测量电压和电阻信号，为避免干扰，电压与电阻通道之间空出一个通道；对数字输出型长波辐射表，标准器和被校仪器直接与计算机串口相连，测量长波辐射值，测量过程中应保持标准器和被校仪器供电正常。

- 正式校准测量之前，打开数字多用表或数据采集器电源，同步采集标准器和被校仪器输出值，检查并确认输出值的正负极性、大小和稳定性正常，所有仪器及仪表预热测量0.5 h以上。

- 校准时，采样时间间隔为（1～3）min，测量时间为（2～4）h。一般在地方时夜间22时至凌晨2时之间。同时记录下测量期间的环境温度、湿度、气压和空气流速等参数。

  - 7.2.2.2数据处理

数据处理过程如下：

- 首先计算长波辐射标准值。标准器为模拟输出型长波辐射表时，根据公式（4）所示的测量原理，代入标准长波辐射表电压输出值、灵敏度值、表体温度、罩体温度，即可计算出长波辐射标准值，其中表体温度和罩体温度计算方法见附录A。标准器为数字输出型长波辐射表时，长波辐射标准值可以直接读取，然后乘以校准系数获得。

- 然后对数据进行质量控制。主要包括以下步骤：

- 剔除|TD|>40 °C，|TB|>40 °C等对应的异常数据；

- 剔除降水过程中测得数据（限于0.2 mm/10 min降水过程）；

- 剔除净长波辐射标准值大于-40 W·m-2（PMOD要求-70 W·m-2）对应的数据；

- 剔除长波辐射标准值标准偏差大于3 W·m-2（PMOD要求2 W·m-2）对应的数据；

- 剔除被校仪器信号的相对标准偏差大于3%对应的数据；

- 测试时间段内80%数据可用，此段数据才可用于校准。

- 计算被校长波辐射表灵敏度。根据标准器和被校仪器同步采集的瞬时值，基于公式（5），被校仪器灵敏度第i个值可由公式（7）计算（修约到小数后3位）：

（7）

其中：

——被校长波辐射表第i个灵敏度值，单位为微伏平方米每瓦（μV·m2·W-1）；

——被校长波辐射表的第i个净长波辐射电压值，单位为微伏（μV）

——标准长波辐射表测得的第i个辐照度值，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——被校长波辐射表第i个表体温度，单位为开尔文（K）；

——被校长波辐射表第i个罩体温度，单位为开尔文（K）；

[,,]——根据被校长波辐射表厂商提供的计算公式确定；

σ——斯忒藩-玻尔兹曼常数，σ=5.6704×10-8 W·m-2·K-4。

按公式（8）计算灵敏度的平均值（修约到小数后2位）：

（8）

式中：

n——同步测量次数。

按公式（9）计算单次测得值的标准偏差s：

（9）

如果与之差的绝对值大于3s时，剔除差值绝对值最大时对应的，重新计算和s值，直至所有与之差的绝对值小于或等于3s。

- 计算被校长波辐射表校准系数。根据标准器和被校仪器同步采集的瞬时值，基于公式（6），被校仪器灵敏度第i个值可由公式（11）计算（修约到小数后5位）：

（10）

其中：

——被校长波辐射表第j组第i个校准系数，无量纲；

——

β

标准长波辐射表测得的第j组第i个辐照度值，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——

β

被校长波辐射输出的第j组第i个长波辐照度，单位为瓦每平方米（W·m-2）。

按公式（11）计算校准系数的平均值（修约到小数后4位）：

（11）

式中：

n——同步测量次数。

按公式（12）计算单次测得值的标准偏差s：

（12）

如果与之差的绝对值大于3s时，剔除差值绝对值最大时对应的，重新计算和s值，直至所有与之差的绝对值小于或等于3s。

校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映（校准证书内页格式参考附录D、E）。校准证书至少应包括以下信息：

a) 标题“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效性的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

复校时间间隔

建议长波辐射表的复校时间间隔为1年。但当发现长波辐射测量值出现异常时建议提前送校。

- 附录A

- 长波辐射表表体温度和罩体温度计算方法

长波辐射表测温元件为热敏电阻时，则长波辐射表的表体温度和罩体温度可以按公式（A.1）（或仪器说明书中给出的公式）分别计算：

（A.1）

其中：

T——长波辐射表的表体温度或罩体温度，单位为开尔文（K）；

R——长波辐射表测温元件热敏电阻在温度T时的电阻值，单位为欧姆（Ω）；

a，b，c——电阻生产厂商提供的常数（适用于-30 ℃~40 ℃温度范围之间），，，。

长波辐射表测温元件为Pt-100铂电阻时，则长波辐射表的表体温度和找体温度可以按公式（A.2）（或仪器说明书中给出的公式）分别计算：

（A.2）

其中：

T——长波辐射表的表体温度或罩体温度，单位为开尔文（K）；

R——长波辐射表测温元件Pt-100铂电阻在温度T时的电阻值，单位为欧姆（Ω）；

α，β——电阻生产厂商提供的常数（适用于-30 ℃~40 ℃温度范围之间），，。

- 附录B

- 校准结果的不确定度评定示例

- 灵敏度校准不确定度评定

  - 测量模型

以CGR4型长波辐射表作为被校仪器为例，根据生产厂家资料，该型长波辐射表只测量辐射表表体温度，不测量辐射表罩体温度，，取0，取1，测量模型如下：

（B.1）

其中：

——被校长波辐射表灵敏度，单位为微伏平方米每瓦（μV·m2·W-1）；

——被校长波辐射表输出电压值，单位为微伏（μV）；

——长波辐射标准值，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——斯忒藩-玻尔兹曼常数，σ=5.6704×10-8 W·m-2·K-4；

——被校长波辐射表体温度，单位为开尔文（K）。

  - 不确定度来源

由公式（B.1）可知，被校长波辐射表灵敏度的不确定度主要来源于以下4个方面：

（1）被校长波辐射表灵敏度值重复性引入的不确定度；

（2）数字多用表测量被校长波辐射表表体测温元件引入的不确定度；

（3）数字多用表测量被校长波辐射表热电偶输出的电压信号引入的不确定度；

（4）标准器引入的不确定度。

  - 标准不确定度评定

    - A类标准不确定度评定

由被校长波辐射表灵敏度K的测量重复性引入的标准不确定度为A类标准不确定度uA。被校CGR4型长波辐射表的重复性见表1。

  - 采样间隔1 min；

  - 测量次数n=240；

  - 测量环境条件：平均温度6.7℃，平均相对湿度18%，平均风速小于4.1m/s

表1被校长波辐射表重复性测量结果      单位：

| 表号 | 型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100279 | CGR4 | 10.99 | 0.0112 |

    - B类标准不确定度评定

被校长波辐射表灵敏度的B类不确定度主要由对长波辐射表的温度测量，对热电偶输出的电压信号测量和标准器引入。

（1）数字多用表测量被校长波辐射表表体测温元件引入的不确定度=0.02 K (k=)，则标准不确定度为=0.012 K；

（2）数字多用表测量被校长波辐射表热电偶输出的电压信号引入的不确定度，由于长波辐射表输出信号都是毫伏级，考虑选用数字多用表10 mV测量点不确定度，=0.7 μV (k=2)，则标准不确定度为=0.35 μV；

（3）标准器测量不确定度=3.1% (k=2)，引入的标准不确定度为=1.55%。

    - 合成不确定度评定

长波辐射表灵敏度测量结果的标准不确定度分量见表2。

表2 长波辐射表灵敏度测量结果的标准不确定度分量

| 序号 | 不确定度来源 | 类型 | 分布 | 符号 | 标准不确定度分量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | A | 正态 |  | 0.0112 |  |
| 2 | 温度测量 | B | 均匀分布 |  | 0.012 | K |
| 3 | 电压测量 | B | 正态，95%置信 |  | 0.35 |  |
| 4 | 标准器 | B | 正态，95%置信 |  |  |  |

按下式计算合成标准不确定度：

（B.2）

（B.3）

（B.4）

（B.5）

（B.6）

式中：

—长波辐射表校准结果的合成标准不确定度，单位为μV∙W-1m2；

—灵敏系数，取1；

—灵敏系数，为式（B.1）对输入量的偏导数，单位为；

—灵敏系数，为式（B.1）对输入量Es的偏导数，单位为μV∙W-2m4；

—灵敏系数，为式（B.1）对输入量的偏导数，单位为。

取合成标准不确定度的最大值作为最终结果：

uc≈0.41                            （B.7）

    - 扩展不确定度

μV∙W-1m2（B.8）

其相对扩展不确定度：

（B.9）

    - 校准结果

长波辐射表灵敏度校准结果为：

μV∙W-1m2                             （B.10）

其相对扩展不确定度为：

（B.11）

- 校准系数校准不确定度评定

# B.2.1测量模型

以FS-T1型长波辐射表作为被校仪器为例，该型号长波辐射表直接输出长波辐照度，校准系数的测量模型如下：

（B.12）

其中：

——被校长波辐射表校准系数，无量纲；

——

β

长波辐射标准值，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——

β

被校长波辐射输出长波辐照度，单位为瓦每平方米（W·m-2）。

# B.2.2不确定度来源

由公式（B.12）可知，被校长波辐射表校准系数的不确定度主要来源于以下4个方面：

（1）被校长波辐射表校准系数值重复性引入的不确定度；

（2）被校长波辐射表分辨力引入的不确定度；

（3）被校长波辐射表零点偏移引入的不确定度；

（4）标准器引入的不确定度。

# B.2.3标准不确定度评定

# B.2.3.1 A类标准不确定度评定

由被校长波辐射表校准系数C的测量重复性引入的标准不确定度为A类标准不确定度uA。被校FS-T1型长波辐射表No.13008的重复性见表3。

  - 采样间隔1 min；

  - 测量次数n=240；

  - 测量环境条件：平均温度8.4℃，平均相对湿度34%，平均风速小于3.4m/s

表3被校长波辐射表校准系数及重复性

| 表号 | 型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13008 | FS-T1 | 1.0153 | 0.0025 |

# B.2.3.2 B类标准不确定度评定

被校长波辐射表校准系数的B类不确定度主要由对长波辐射表分辨力、零点偏移和标准器引入。

（1）被校长波辐射表分辨力为1 W·m-2，按均匀分布，则引入的标准不确定度为= W·m-2；

（2）被校长波辐射表热偏移为5 W·m-2，按均匀分布，则引入标准不确定度= W·m-2；

（3）标准器测量不确定度=3.1% (k=2)，引入的标准不确定度为=1.55%。

# B.2.3.3 合成不确定度评定

长波辐射表校准系数测量结果的标准不确定度分量见表4。

表4 长波辐射表校准系数测量结果的标准不确定度分量

| 序号 | 不确定度来源 | 类型 | 分布 | 符号 | 标准不确定度分量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | A | 正态 |  | 0.0025 | 无量纲 |
| 2 | 分辨力 | B | 均匀分布 |  |  |  |
| 3 | 零点偏移 | B | 均匀分布 |  |  |  |
| 4 | 标准器 | B | 正态，95%置信 |  |  |  |

按下式计算合成标准不确定度：

（B.13）

（B.14）

（B.15）

（B.16）

（B.17）

式中：

—长波辐射表校准系数测量结果的合成标准不确定度，无量纲；

—灵敏系数，取1；

—灵敏系数，为式（B.12）对输入量的偏导数，单位为；

—灵敏系数，为式（B.12）对输入量Es的偏导数，单位为μV∙W-2m4；

—灵敏系数，为式（B.12）对输入量的偏导数，单位为。

取合成标准不确定度的最大值作为最终结果：

≈0.0197                                   （B.18）

# B.2.3.4 扩展不确定度

μV∙W-1m2（B.19）

其相对扩展不确定度：

（B.20）

# B.2.3.5 校准结果

长波辐射表校准系数校准结果为：

μV∙W-1m2                                   （B.21）

其相对扩展不确定度为：

（B.22）

- 附录C

- 长波辐射表校准记录（参考格式）

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  |  |
| 生产厂商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  |  | 温度：（ ～ ） ℃， 湿度：（ ～ ） %RH 气压：（ ～ ） hPa，空气流速：（ ～ ） m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用主要计量标准器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  | 有效期 |  |
| 一、外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、灵敏度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 标准器 |  |  |  |  |  |  |  | 模拟输出型被校仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 数字输出型被校仪器 |  |  |  |
|  | 电压 |  |  | 电阻 | 灵敏度 | 长波辐射标准值 |  |  | 电压 |  |  | 电阻 |  | 被校 灵敏度 |  | 不确定度 |  |  | 长波 辐射值 | 校准 系数 |  | 不确定度 |
| 被校仪器灵敏度（或校准系数）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准员： |  |  |  |  |  |  | 核验员： |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期： |  |  |  |  |  |  |

- 附录D校准证书（参考格式）

校准证书封面格式式样

（校准机构名称）

  - Name for Institute of Verification

校  准  证  书

  - Calibration Certificate

证书编号：

Certificate No.

客   户   名   称

Client

计 量 器 具 名 称

Name of Instrument

型   号 / 规   格

Model / Type

出   厂   编   号

Serial No.

制   造   单   位

Manufacturer

校   准   依   据

Calibration Regulation

客   户   地   址

Client Address

批准人

Approved by

(校准专用章)                              核验员

Stamp                                Inspected by

校准员

Calibrated by

校准日期             年    月   日

Date of Verification       Year  Month  Day

地址（ADD）:           邮编（Post Code）:    电话（Tel）:     传真（Fax）:

（内页第2页参考格式）

证书编号：

Certificate No.

校准说明

Description of Calibration

| 校准机构授权说明/ Authorization specification of the calibration agency |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点/ Address and Ambient conditions for the calibration |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度/ Temperature |  | ℃ |  | 气压/ Air pressure |  | hPa |  |
| 湿度/ Humidity |  | %RH |  | 风速/ Wind speed |  | m/s |  |
| 地点/ Address |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准使用的计量（基）标准 Main references and equipment used for the calibration |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 STD Names | 测量范围 Measuring range |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy grade/MPE |  | 计量（基）标准证书编号 Certificate No. |  | 有效期至 Date of expiry YYYY-MM-DD |
| 校准使用的标准器 Main standards and equipment used for the calibration |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 STD Names | 测量范围 Measuring range |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy grade/MPE |  | 计量（基）标准证书编号 Certificate No. |  | 有效期至 Date of expiry YYYY-MM-DD |
| 校准时标准器与被校长波辐射表安装位置的描述 Description of the installation location of the standard and pyrgeometer during calibration |  |  |  |  |  |  |  |

（内页第3页参考格式）

证书编号：

Certificate No.

校准结果

Results of Calibration

校准结果： Results of Calibration 灵敏度（校准系数）： Sensitivity（Calibration Factor） 扩展不确定度： Expanded Uncertainty 以下空白 Blank below

备注： Note 下次校准请带此证书 Please provide this certificate for the next calibration.

声明：本单位仅对完整的证书原件负责。

Statement：The institute is responsible for the complete original certificate only.