《长波辐射表校准规范》试验报告

长期以来，国家气象计量站一直从事长波辐射表的校准和测试研究工作，开展了大量测试试验，积累了大量的测量数据。下面，校准模拟式长波辐射表以CGR4型长波辐射表为例，校准数字式长波辐射表以FS-T1为例。

1、校准模拟式长波辐射表

1.1 标准器及其配套设备

标准器及配套设施见表1。

表1 标准器及配套设施

| 分 类 | 名 称 | 型号 | 编号 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器 | 标准长波辐射表 | CG4 | 030665 | 年稳定性：±1%； 不确定度：3.1%（k=2）。 |
| 配套 设备 | 数字多用表 | 2700 | 0910195 | 六位半； |
|  | 通风器 | CFV4 | - | 风量：不小于160 m3·h-1； 风速：不小于2 m·s-1。 |

1.2 校准环境

校准在2016年3月23日夜间进行，校准环境条件如下：

  - 四周空旷，距离仪器感应面没有大于5°的遮挡物。

  - 校准时段为夜间22:01-02:00（第二天），太阳高度角大于95°。

  - 天空晴朗，标准净长波辐射小于-100 W·m-2，满足小于-40 W·m-2的条件。

  - 大气条件稳定，长波辐射标准值的标准偏差应小于2 W·m-2。

1.3 校准过程及数据处理

2016年3月23日，按照长波辐射表校准规范征求意见稿中的方法，对CGR4型长波辐射表进行校准测量。根据生产厂家资料，该型长波辐射表只测量辐射表表体温度，不测量辐射表罩体温度，，取0，取1，测量模型如下：

（1）

其中：

——被校长波辐射表灵敏度，单位为微伏平方米每瓦（μV·m2·W-1）；

——被校长波辐射表输出电压值，单位为微伏（μV）；

——长波辐射标准值，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——斯忒藩-玻尔兹曼常数，σ=5.6704×10-8 W·m-2·K-4；

——被校长波辐射表体温度，单位为开尔文（K）。

表 2模拟式长波辐射表校准数据

| 仪器 | 标准器（TYPE.CGR4 SN.030665) |  |  |  |  | 被校仪器（TYPE.CGR4 SN.100279) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 电压（V） | 标准长波辐射(W/m2) | 标准净长波(W/m2) | 电阻(Ω) | 温度(K) | 电压（V） | 净长波(W/m2) | 电阻(Ω) | 温度(K) | 灵敏度 |
| 22:01:00 | -0.00113308 | 247.33 | -106.55 | 20561.27 | 281.10 | -0.00116229 | -105.78 | 20734.45 | 280.91 | 10.988 |
| 22:02:00 | -0.00113562 | 247.12 | -106.79 | 20555.71 | 281.11 | -0.00116518 | -105.98 | 20734.56 | 280.91 | 10.994 |
| 22:03:00 | -0.00113775 | 247.15 | -106.99 | 20514.00 | 281.15 | -0.00116574 | -106.14 | 20701.03 | 280.95 | 10.983 |
| 22:04:00 | -0.00113644 | 247.36 | -106.87 | 20497.79 | 281.17 | -0.00116573 | -106.01 | 20685.09 | 280.97 | 10.996 |
| 22:05:00 | -0.00113805 | 247.22 | -107.02 | 20495.19 | 281.18 | -0.00116441 | -106.15 | 20685.94 | 280.97 | 10.97 |
| 22:06:00 | -0.00114056 | 247.11 | -107.26 | 20473.25 | 281.20 | -0.00116931 | -106.34 | 20672.36 | 280.98 | 10.996 |
| 22:07:00 | -0.00114140 | 247.10 | -107.34 | 20460.40 | 281.21 | -0.00116794 | -106.35 | 20671.75 | 280.98 | 10.982 |
| 22:08:00 | -0.00114241 | 247.07 | -107.43 | 20448.14 | 281.23 | -0.00116923 | -106.40 | 20666.80 | 280.99 | 10.989 |
| 22:09:00 | -0.00114354 | 247.02 | -107.54 | 20439.39 | 281.24 | -0.00117066 | -106.49 | 20661.71 | 280.99 | 10.993 |
| 22:10:00 | -0.00114285 | 247.14 | -107.48 | 20428.63 | 281.25 | -0.00116888 | -106.38 | 20659.36 | 281.00 | 10.988 |
| 22:11:00 | -0.00114332 | 247.13 | -107.52 | 20421.92 | 281.26 | -0.00116834 | -106.37 | 20661.29 | 280.99 | 10.983 |
| 22:12:00 | -0.00114202 | 247.24 | -107.40 | 20424.27 | 281.25 | -0.00116531 | -106.19 | 20674.61 | 280.98 | 10.974 |
| 22:13:00 | -0.00114000 | 247.25 | -107.21 | 20456.26 | 281.22 | -0.00116430 | -105.98 | 20710.52 | 280.94 | 10.986 |
| 22:14:00 | -0.00114241 | 246.97 | -107.43 | 20466.06 | 281.21 | -0.00116861 | -106.24 | 20714.71 | 280.94 | 11 |
| 22:15:00 | -0.00114436 | 246.93 | -107.62 | 20440.79 | 281.24 | -0.00117255 | -106.44 | 20685.96 | 280.97 | 11.016 |
| 22:16:00 | -0.00114509 | 247.01 | -107.69 | 20413.71 | 281.27 | -0.00117029 | -106.51 | 20659.16 | 281.00 | 10.988 |
| 22:17:00 | -0.00114571 | 247.08 | -107.75 | 20391.24 | 281.29 | -0.00116921 | -106.53 | 20642.77 | 281.01 | 10.975 |
| 22:18:00 | -0.00114753 | 246.89 | -107.92 | 20394.18 | 281.29 | -0.00116976 | -106.64 | 20656.44 | 281.00 | 10.969 |
| 22:19:00 | -0.00114706 | 246.96 | -107.88 | 20390.07 | 281.29 | -0.00117112 | -106.60 | 20652.34 | 281.00 | 10.986 |
| 22:20:00 | -0.00114474 | 247.15 | -107.66 | 20394.79 | 281.29 | -0.00116846 | -106.36 | 20660.43 | 280.99 | 10.986 |
| 22:21:00 | -0.00114252 | 247.19 | -107.45 | 20425.63 | 281.25 | -0.00116691 | -106.17 | 20689.34 | 280.96 | 10.991 |
| 22:22:00 | -0.00113996 | 247.19 | -107.20 | 20468.06 | 281.21 | -0.00116384 | -105.95 | 20727.72 | 280.92 | 10.985 |
| 22:23:00 | -0.00113681 | 247.23 | -106.90 | 20515.91 | 281.15 | -0.00116157 | -105.68 | 20771.11 | 280.87 | 10.992 |
| 22:24:00 | -0.00113725 | 247.04 | -106.94 | 20543.46 | 281.12 | -0.00116428 | -105.78 | 20787.79 | 280.86 | 11.007 |
| 22:25:00 | -0.00113686 | 246.96 | -106.91 | 20563.53 | 281.10 | -0.00116170 | -105.79 | 20799.82 | 280.84 | 10.981 |
| 22:26:00 | -0.00113714 | 246.82 | -106.93 | 20585.41 | 281.08 | -0.00116411 | -105.87 | 20811.78 | 280.83 | 10.996 |
| 22:27:00 | -0.00113813 | 246.72 | -107.02 | 20586.79 | 281.07 | -0.00116511 | -105.98 | 20809.40 | 280.83 | 10.994 |
| 22:28:00 | -0.00113921 | 246.67 | -107.13 | 20576.91 | 281.09 | -0.00116474 | -106.07 | 20802.74 | 280.84 | 10.981 |
| 22:29:00 | -0.00113753 | 246.77 | -106.97 | 20587.97 | 281.07 | -0.00116212 | -105.85 | 20823.95 | 280.82 | 10.979 |
| 22:30:00 | -0.00113576 | 246.81 | -106.80 | 20609.98 | 281.05 | -0.00116122 | -105.67 | 20848.88 | 280.79 | 10.989 |
| 22:31:00 | -0.00113551 | 246.71 | -106.77 | 20633.62 | 281.02 | -0.00116177 | -105.66 | 20869.24 | 280.77 | 10.995 |
| 22:32:00 | -0.00113762 | 246.48 | -106.97 | 20639.68 | 281.02 | -0.00116422 | -105.88 | 20871.98 | 280.76 | 10.995 |
| 22:33:00 | -0.00113802 | 246.46 | -107.01 | 20635.89 | 281.02 | -0.00116204 | -105.89 | 20874.31 | 280.76 | 10.974 |
| 22:34:00 | -0.00113549 | 246.58 | -106.77 | 20657.52 | 281.00 | -0.00116118 | -105.64 | 20898.31 | 280.74 | 10.992 |
| 22:35:00 | -0.00113359 | 246.58 | -106.59 | 20690.57 | 280.96 | -0.00115767 | -105.47 | 20929.79 | 280.70 | 10.977 |
| 22:36:00 | -0.00113387 | 246.47 | -106.62 | 20705.24 | 280.95 | -0.00115883 | -105.49 | 20944.68 | 280.69 | 10.985 |
| 22:37:00 | -0.00113335 | 246.45 | -106.57 | 20718.24 | 280.93 | -0.00115887 | -105.50 | 20946.79 | 280.68 | 10.984 |
| 22:38:00 | -0.00113257 | 246.40 | -106.49 | 20741.98 | 280.91 | -0.00115881 | -105.46 | 20964.88 | 280.66 | 10.988 |
| 22:39:00 | -0.00113068 | 246.41 | -106.31 | 20771.69 | 280.87 | -0.00115810 | -105.31 | 20989.91 | 280.64 | 10.997 |
| 22:40:00 | -0.00113035 | 246.36 | -106.28 | 20788.26 | 280.86 | -0.00115775 | -105.33 | 20996.34 | 280.63 | 10.991 |
| 22:41:00 | -0.00112863 | 246.40 | -106.12 | 20810.96 | 280.83 | -0.00115570 | -105.21 | 21011.64 | 280.61 | 10.985 |
| 22:42:00 | -0.00113092 | 246.23 | -106.33 | 20801.37 | 280.84 | -0.00116188 | -105.54 | 20981.39 | 280.65 | 11.009 |
| 22:43:00 | -0.00113075 | 246.20 | -106.32 | 20809.52 | 280.83 | -0.00116190 | -105.58 | 20977.47 | 280.65 | 11.004 |
| 22:44:00 | -0.00113008 | 246.18 | -106.25 | 20826.51 | 280.81 | -0.00116162 | -105.58 | 20984.35 | 280.64 | 11.003 |
| 22:45:00 | -0.00113125 | 246.04 | -106.36 | 20831.43 | 280.81 | -0.00116241 | -105.72 | 20983.08 | 280.65 | 10.995 |
| 22:46:00 | -0.00112992 | 246.03 | -106.24 | 20855.64 | 280.78 | -0.00116113 | -105.61 | 21003.88 | 280.62 | 10.994 |
| 22:47:00 | -0.00113222 | 245.80 | -106.45 | 20858.49 | 280.78 | -0.00116548 | -105.87 | 20999.19 | 280.63 | 11.009 |
| 22:48:00 | -0.00113173 | 245.81 | -106.41 | 20865.31 | 280.77 | -0.00116460 | -105.83 | 21005.12 | 280.62 | 11.005 |
| 22:49:00 | -0.00113367 | 245.66 | -106.59 | 20860.38 | 280.78 | -0.00116341 | -105.96 | 21008.69 | 280.62 | 10.979 |
| 22:50:00 | -0.00113220 | 245.77 | -106.45 | 20865.79 | 280.77 | -0.00116229 | -105.79 | 21020.23 | 280.61 | 10.986 |
| 22:51:00 | -0.00113127 | 245.74 | -106.36 | 20886.96 | 280.75 | -0.00115961 | -105.66 | 21050.87 | 280.57 | 10.975 |
| 22:52:00 | -0.00113008 | 245.72 | -106.25 | 20910.99 | 280.72 | -0.00115749 | -105.49 | 21085.78 | 280.54 | 10.973 |
| 22:53:00 | -0.00112885 | 245.76 | -106.13 | 20925.49 | 280.71 | -0.00115871 | -105.34 | 21105.60 | 280.51 | 11 |
| 22:54:01 | -0.00112877 | 245.64 | -106.12 | 20949.38 | 280.68 | -0.00115741 | -105.33 | 21129.89 | 280.49 | 10.988 |
| 22:55:00 | -0.00112756 | 245.57 | -106.01 | 20984.23 | 280.64 | -0.00115445 | -105.23 | 21161.69 | 280.45 | 10.97 |
| 22:56:00 | -0.00112786 | 245.44 | -106.03 | 21003.94 | 280.62 | -0.00115770 | -105.27 | 21178.92 | 280.44 | 10.997 |
| 22:57:00 | -0.00112718 | 245.35 | -105.97 | 21032.07 | 280.59 | -0.00115522 | -105.22 | 21206.20 | 280.41 | 10.98 |
| 22:58:00 | -0.00112394 | 245.54 | -105.66 | 21053.51 | 280.57 | -0.00115340 | -104.94 | 21222.39 | 280.39 | 10.991 |
| 22:59:00 | -0.00112376 | 245.46 | -105.64 | 21072.77 | 280.55 | -0.00115172 | -104.88 | 21249.43 | 280.36 | 10.981 |
| 23:00:00 | -0.00112514 | 245.31 | -105.77 | 21076.85 | 280.54 | -0.00115636 | -104.99 | 21257.54 | 280.35 | 11.014 |
| 23:01:00 | -0.00112571 | 245.33 | -105.83 | 21061.60 | 280.56 | -0.00115231 | -105.02 | 21247.28 | 280.36 | 10.973 |
| 23:02:00 | -0.00112340 | 245.50 | -105.61 | 21071.37 | 280.55 | -0.00115019 | -104.77 | 21263.14 | 280.35 | 10.978 |
| 23:03:00 | -0.00112252 | 245.51 | -105.53 | 21085.57 | 280.54 | -0.00115030 | -104.66 | 21281.65 | 280.33 | 10.991 |
| 23:04:00 | -0.00112219 | 245.44 | -105.49 | 21103.41 | 280.52 | -0.00114764 | -104.60 | 21305.65 | 280.30 | 10.972 |
| 23:05:01 | -0.00112076 | 245.42 | -105.36 | 21132.73 | 280.49 | -0.00114750 | -104.47 | 21334.79 | 280.27 | 10.985 |
| 23:06:01 | -0.00111875 | 245.53 | -105.17 | 21147.74 | 280.47 | -0.00114718 | -104.30 | 21346.11 | 280.26 | 10.999 |
| 23:07:00 | -0.00112069 | 245.29 | -105.35 | 21159.58 | 280.46 | -0.00114788 | -104.48 | 21357.07 | 280.25 | 10.986 |
| 23:08:00 | -0.00111841 | 245.42 | -105.14 | 21175.62 | 280.44 | -0.00114517 | -104.27 | 21372.74 | 280.23 | 10.983 |
| 23:09:00 | -0.00111916 | 245.25 | -105.20 | 21194.17 | 280.42 | -0.00114571 | -104.33 | 21393.32 | 280.21 | 10.982 |
| 23:10:00 | -0.00112032 | 245.15 | -105.31 | 21192.23 | 280.42 | -0.00115006 | -104.43 | 21393.31 | 280.21 | 11.013 |
| 23:11:00 | -0.00111912 | 245.27 | -105.20 | 21190.71 | 280.42 | -0.00114648 | -104.32 | 21390.51 | 280.21 | 10.99 |
| 23:12:00 | -0.00111800 | 245.26 | -105.09 | 21212.82 | 280.40 | -0.00114386 | -104.22 | 21412.01 | 280.19 | 10.975 |
| 23:13:00 | -0.00112000 | 245.08 | -105.28 | 21212.04 | 280.40 | -0.00114746 | -104.40 | 21413.07 | 280.19 | 10.991 |
| 23:14:00 | -0.00112446 | 244.87 | -105.70 | 21171.07 | 280.44 | -0.00115370 | -104.86 | 21364.58 | 280.24 | 11.002 |
| 23:15:01 | -0.00112238 | 245.11 | -105.51 | 21163.64 | 280.45 | -0.00114969 | -104.62 | 21364.98 | 280.24 | 10.989 |
| 23:16:00 | -0.00112149 | 245.15 | -105.42 | 21171.14 | 280.44 | -0.00114784 | -104.46 | 21386.84 | 280.22 | 10.988 |
| 23:17:01 | -0.00112116 | 245.11 | -105.39 | 21185.36 | 280.43 | -0.00114540 | -104.39 | 21409.42 | 280.19 | 10.972 |
| 23:18:01 | -0.00112337 | 244.83 | -105.60 | 21199.18 | 280.41 | -0.00114884 | -104.55 | 21432.57 | 280.17 | 10.989 |
| 23:19:01 | -0.00112100 | 245.04 | -105.38 | 21201.22 | 280.41 | -0.00114461 | -104.27 | 21444.43 | 280.16 | 10.977 |
| 23:20:00 | -0.00111822 | 245.13 | -105.11 | 21233.37 | 280.38 | -0.00114178 | -103.98 | 21483.54 | 280.12 | 10.981 |
| 23:21:00 | -0.00111606 | 245.18 | -104.91 | 21264.25 | 280.35 | -0.00114296 | -103.77 | 21514.99 | 280.08 | 11.014 |
| 23:22:00 | -0.00111421 | 245.20 | -104.73 | 21292.16 | 280.32 | -0.00113934 | -103.66 | 21530.76 | 280.07 | 10.991 |
| 23:23:00 | -0.00111155 | 245.23 | -104.48 | 21335.45 | 280.27 | -0.00113519 | -103.41 | 21574.12 | 280.02 | 10.977 |
| 23:24:00 | -0.00110932 | 245.22 | -104.27 | 21377.37 | 280.23 | -0.00113304 | -103.18 | 21621.35 | 279.97 | 10.982 |
| 23:25:00 | -0.00110784 | 245.12 | -104.13 | 21424.33 | 280.18 | -0.00113368 | -103.07 | 21662.58 | 279.93 | 10.999 |
| 23:26:00 | -0.00110604 | 245.10 | -103.96 | 21461.11 | 280.14 | -0.00113149 | -102.95 | 21688.58 | 279.90 | 10.99 |
| 23:27:00 | -0.00110487 | 245.07 | -103.84 | 21487.40 | 280.11 | -0.00113252 | -102.89 | 21705.30 | 279.89 | 11.007 |
| 23:28:00 | -0.00110309 | 245.11 | -103.68 | 21512.24 | 280.09 | -0.00113153 | -102.82 | 21711.29 | 279.88 | 11.005 |
| 23:29:00 | -0.00110395 | 244.94 | -103.76 | 21528.93 | 280.07 | -0.00113013 | -102.91 | 21726.48 | 279.86 | 10.982 |
| 23:30:00 | -0.00110290 | 244.98 | -103.66 | 21541.30 | 280.06 | -0.00112963 | -102.80 | 21740.49 | 279.85 | 10.988 |
| 23:31:00 | -0.00110207 | 244.94 | -103.58 | 21564.96 | 280.03 | -0.00112866 | -102.70 | 21770.13 | 279.82 | 10.99 |
| 23:32:00 | -0.00110024 | 244.94 | -103.40 | 21598.50 | 280.00 | -0.00112793 | -102.54 | 21800.47 | 279.79 | 11 |
| 23:33:00 | -0.00110142 | 244.68 | -103.51 | 21627.30 | 279.97 | -0.00112798 | -102.64 | 21832.71 | 279.75 | 10.99 |
| 23:34:00 | -0.00109968 | 244.75 | -103.35 | 21644.57 | 279.95 | -0.00112635 | -102.45 | 21854.00 | 279.73 | 10.994 |
| 23:35:01 | -0.00109885 | 244.73 | -103.27 | 21665.14 | 279.93 | -0.00112667 | -102.40 | 21868.82 | 279.72 | 11.002 |
| 23:36:00 | -0.00109916 | 244.61 | -103.30 | 21681.73 | 279.91 | -0.00112639 | -102.50 | 21871.23 | 279.72 | 10.989 |
| 23:37:01 | -0.00109772 | 244.63 | -103.16 | 21704.99 | 279.89 | -0.00112584 | -102.39 | 21890.61 | 279.70 | 10.996 |
| 23:38:01 | -0.00109617 | 244.79 | -103.02 | 21701.84 | 279.89 | -0.00112646 | -102.29 | 21877.48 | 279.71 | 11.012 |
| 23:39:00 | -0.00109698 | 244.67 | -103.09 | 21711.44 | 279.88 | -0.00112710 | -102.40 | 21880.45 | 279.71 | 11.007 |
| 23:40:01 | -0.00109774 | 244.55 | -103.16 | 21720.12 | 279.87 | -0.00112600 | -102.48 | 21888.36 | 279.70 | 10.988 |
| 23:41:00 | -0.00110104 | 244.24 | -103.47 | 21719.72 | 279.87 | -0.00113083 | -102.81 | 21883.65 | 279.70 | 10.999 |
| 23:42:00 | -0.00109812 | 244.52 | -103.20 | 21719.42 | 279.87 | -0.00112698 | -102.58 | 21875.47 | 279.71 | 10.987 |
| 23:43:00 | -0.00109765 | 244.53 | -103.15 | 21726.43 | 279.86 | -0.00112688 | -102.51 | 21885.71 | 279.70 | 10.992 |
| 23:44:00 | -0.00109686 | 244.56 | -103.08 | 21735.36 | 279.85 | -0.00112532 | -102.40 | 21903.56 | 279.68 | 10.99 |
| 23:45:00 | -0.00109670 | 244.52 | -103.06 | 21745.23 | 279.84 | -0.00112604 | -102.39 | 21911.95 | 279.67 | 10.998 |
| 23:46:00 | -0.00110119 | 244.23 | -103.49 | 21720.04 | 279.87 | -0.00113191 | -102.87 | 21875.48 | 279.71 | 11.004 |
| 23:47:00 | -0.00110480 | 244.19 | -103.83 | 21661.10 | 279.93 | -0.00113730 | -103.25 | 21807.41 | 279.78 | 11.015 |
| 23:48:00 | -0.00110663 | 244.19 | -104.00 | 21627.20 | 279.97 | -0.00113916 | -103.48 | 21763.53 | 279.83 | 11.009 |
| 23:49:00 | -0.00110456 | 244.39 | -103.81 | 21627.00 | 279.97 | -0.00113497 | -103.27 | 21766.15 | 279.82 | 10.99 |
| 23:50:00 | -0.00110428 | 244.43 | -103.78 | 21622.54 | 279.97 | -0.00113452 | -103.20 | 21770.31 | 279.82 | 10.994 |
| 23:51:00 | -0.00110653 | 244.28 | -103.99 | 21610.62 | 279.98 | -0.00113839 | -103.44 | 21751.71 | 279.84 | 11.005 |
| 23:52:00 | -0.00110883 | 244.07 | -104.21 | 21610.17 | 279.98 | -0.00114187 | -103.68 | 21746.40 | 279.84 | 11.013 |
| 23:53:00 | -0.00110808 | 244.30 | -104.14 | 21578.62 | 280.02 | -0.00114080 | -103.70 | 21699.03 | 279.89 | 11.001 |
| 23:54:00 | -0.00110729 | 244.30 | -104.07 | 21592.72 | 280.00 | -0.00113816 | -103.61 | 21715.44 | 279.88 | 10.985 |
| 23:55:00 | -0.00110589 | 244.35 | -103.93 | 21608.47 | 279.99 | -0.00113692 | -103.49 | 21727.95 | 279.86 | 10.985 |
| 23:56:00 | -0.00110705 | 244.17 | -104.04 | 21623.55 | 279.97 | -0.00114173 | -103.61 | 21741.54 | 279.85 | 11.019 |
| 23:57:00 | -0.00110831 | 244.16 | -104.16 | 21602.11 | 279.99 | -0.00114158 | -103.79 | 21709.09 | 279.88 | 10.999 |
| 23:58:00 | -0.00110763 | 244.22 | -104.10 | 21602.61 | 279.99 | -0.00113994 | -103.73 | 21708.15 | 279.88 | 10.99 |
| 23:59:00 | -0.00110677 | 244.25 | -104.02 | 21612.90 | 279.98 | -0.00113984 | -103.66 | 21715.81 | 279.87 | 10.996 |
| 0:00:00 | -0.00110577 | 244.20 | -103.92 | 21641.29 | 279.95 | -0.00113959 | -103.58 | 21742.12 | 279.85 | 11.002 |
| 0:01:00 | -0.00110503 | 244.16 | -103.85 | 21661.99 | 279.93 | -0.00113636 | -103.47 | 21770.97 | 279.82 | 10.983 |
| 0:02:00 | -0.00110476 | 244.02 | -103.82 | 21696.07 | 279.90 | -0.00113398 | -103.41 | 21811.27 | 279.78 | 10.966 |
| 0:03:00 | -0.00110304 | 244.02 | -103.66 | 21726.91 | 279.86 | -0.00113357 | -103.24 | 21843.84 | 279.74 | 10.98 |
| 0:04:00 | -0.00110096 | 244.09 | -103.46 | 21751.96 | 279.84 | -0.00113149 | -103.04 | 21869.70 | 279.72 | 10.981 |
| 0:05:00 | -0.00110152 | 243.96 | -103.51 | 21767.29 | 279.82 | -0.00113379 | -103.10 | 21883.50 | 279.70 | 10.997 |
| 0:06:00 | -0.00110478 | 243.88 | -103.82 | 21721.91 | 279.87 | -0.00114082 | -103.48 | 21822.55 | 279.76 | 11.024 |
| 0:07:00 | -0.00110912 | 243.79 | -104.23 | 21659.88 | 279.93 | -0.00114499 | -103.97 | 21744.36 | 279.85 | 11.012 |
| 0:08:00 | -0.00110930 | 243.93 | -104.25 | 21628.46 | 279.97 | -0.00114208 | -104.03 | 21705.56 | 279.89 | 10.978 |
| 0:09:00 | -0.00110999 | 243.88 | -104.32 | 21626.34 | 279.97 | -0.00114385 | -104.06 | 21709.65 | 279.88 | 10.992 |
| 0:10:00 | -0.00110830 | 243.97 | -104.16 | 21639.07 | 279.95 | -0.00114133 | -103.88 | 21726.69 | 279.86 | 10.987 |
| 0:11:00 | -0.00110667 | 243.98 | -104.00 | 21668.60 | 279.92 | -0.00113932 | -103.71 | 21760.08 | 279.83 | 10.986 |
| 0:12:00 | -0.00110510 | 243.92 | -103.85 | 21708.09 | 279.88 | -0.00113785 | -103.53 | 21805.21 | 279.78 | 10.99 |
| 0:13:00 | -0.00110381 | 243.83 | -103.73 | 21749.73 | 279.84 | -0.00113628 | -103.40 | 21848.83 | 279.74 | 10.989 |
| 0:14:00 | -0.00110648 | 243.62 | -103.98 | 21742.64 | 279.85 | -0.00113825 | -103.60 | 21852.29 | 279.73 | 10.987 |
| 0:15:00 | -0.00110758 | 243.50 | -104.09 | 21745.65 | 279.84 | -0.00113947 | -103.64 | 21867.21 | 279.72 | 10.995 |
| 0:16:00 | -0.00110811 | 243.50 | -104.14 | 21735.49 | 279.85 | -0.00113781 | -103.62 | 21870.07 | 279.72 | 10.98 |
| 0:17:00 | -0.00110806 | 243.52 | -104.13 | 21732.83 | 279.86 | -0.00113733 | -103.54 | 21882.29 | 279.70 | 10.984 |
| 0:18:00 | -0.00110607 | 243.67 | -103.94 | 21740.44 | 279.85 | -0.00113467 | -103.33 | 21894.07 | 279.69 | 10.981 |
| 0:19:00 | -0.00110474 | 243.68 | -103.82 | 21761.75 | 279.83 | -0.00113379 | -103.19 | 21919.26 | 279.67 | 10.987 |
| 0:20:00 | -0.00110337 | 243.63 | -103.69 | 21798.58 | 279.79 | -0.00113200 | -103.05 | 21958.26 | 279.63 | 10.985 |
| 0:21:00 | -0.00110594 | 243.41 | -103.93 | 21794.03 | 279.79 | -0.00113495 | -103.26 | 21960.66 | 279.62 | 10.991 |
| 0:22:00 | -0.00110506 | 243.48 | -103.85 | 21795.92 | 279.79 | -0.00113360 | -103.11 | 21976.04 | 279.61 | 10.995 |
| 0:23:00 | -0.00110413 | 243.49 | -103.76 | 21810.96 | 279.78 | -0.00113310 | -103.01 | 21992.89 | 279.59 | 11 |
| 0:24:00 | -0.00110691 | 243.29 | -104.02 | 21798.79 | 279.79 | -0.00113575 | -103.27 | 21981.09 | 279.60 | 10.998 |
| 0:25:00 | -0.00110392 | 243.52 | -103.74 | 21809.43 | 279.78 | -0.00113085 | -102.95 | 21999.02 | 279.58 | 10.984 |
| 0:26:00 | -0.00110235 | 243.44 | -103.59 | 21854.83 | 279.73 | -0.00112805 | -102.80 | 22045.62 | 279.54 | 10.974 |
| 0:27:00 | -0.00110149 | 243.35 | -103.51 | 21888.53 | 279.70 | -0.00112905 | -102.73 | 22077.56 | 279.51 | 10.991 |
| 0:28:00 | -0.00110091 | 243.20 | -103.45 | 21928.99 | 279.66 | -0.00112851 | -102.66 | 22119.40 | 279.46 | 10.992 |
| 0:29:00 | -0.00109788 | 243.30 | -103.16 | 21965.66 | 279.62 | -0.00112489 | -102.36 | 22160.50 | 279.42 | 10.99 |
| 0:30:00 | -0.00110131 | 243.01 | -103.48 | 21960.90 | 279.62 | -0.00112732 | -102.61 | 22168.77 | 279.41 | 10.986 |
| 0:31:00 | -0.00109941 | 243.11 | -103.31 | 21974.76 | 279.61 | -0.00112363 | -102.38 | 22194.41 | 279.39 | 10.975 |
| 0:32:00 | -0.00109715 | 243.23 | -103.09 | 21995.30 | 279.59 | -0.00112281 | -102.17 | 22213.10 | 279.37 | 10.989 |
| 0:33:00 | -0.00109621 | 243.15 | -103.00 | 22027.86 | 279.56 | -0.00112117 | -102.07 | 22249.04 | 279.33 | 10.984 |
| 0:34:00 | -0.00109497 | 243.08 | -102.88 | 22066.05 | 279.52 | -0.00112059 | -101.98 | 22282.98 | 279.30 | 10.989 |
| 0:35:00 | -0.00109589 | 242.87 | -102.97 | 22090.60 | 279.49 | -0.00112087 | -102.02 | 22315.21 | 279.27 | 10.986 |
| 0:36:00 | -0.00109792 | 242.70 | -103.16 | 22086.28 | 279.50 | -0.00112368 | -102.20 | 22314.36 | 279.27 | 10.995 |
| 0:37:00 | -0.00109612 | 242.91 | -102.99 | 22077.24 | 279.51 | -0.00112154 | -101.98 | 22315.01 | 279.27 | 10.998 |
| 0:38:00 | -0.00109478 | 242.93 | -102.86 | 22099.42 | 279.48 | -0.00111998 | -101.87 | 22335.13 | 279.25 | 10.995 |
| 0:39:00 | -0.00109329 | 242.87 | -102.72 | 22140.41 | 279.44 | -0.00111807 | -101.75 | 22371.28 | 279.21 | 10.988 |
| 0:40:00 | -0.00109581 | 242.56 | -102.96 | 22154.36 | 279.43 | -0.00111986 | -101.97 | 22389.38 | 279.19 | 10.983 |
| 0:41:00 | -0.00109471 | 242.68 | -102.85 | 22152.08 | 279.43 | -0.00112066 | -101.85 | 22390.25 | 279.19 | 11.003 |
| 0:42:00 | -0.00109432 | 242.69 | -102.82 | 22157.27 | 279.42 | -0.00111903 | -101.80 | 22397.34 | 279.18 | 10.992 |
| 0:43:00 | -0.00109512 | 242.56 | -102.89 | 22167.08 | 279.41 | -0.00111842 | -101.86 | 22411.33 | 279.17 | 10.98 |
| 0:44:00 | -0.00109479 | 242.57 | -102.86 | 22172.53 | 279.41 | -0.00111691 | -101.79 | 22424.76 | 279.16 | 10.973 |
| 0:45:00 | -0.00109490 | 242.56 | -102.87 | 22172.58 | 279.41 | -0.00111905 | -101.81 | 22422.44 | 279.16 | 10.992 |
| 0:46:00 | -0.00109565 | 242.47 | -102.94 | 22176.23 | 279.41 | -0.00111987 | -101.89 | 22423.80 | 279.16 | 10.991 |
| 0:47:00 | -0.00109711 | 242.43 | -103.08 | 22156.39 | 279.43 | -0.00112327 | -102.03 | 22403.17 | 279.18 | 11.009 |
| 0:48:00 | -0.00110201 | 242.06 | -103.54 | 22137.87 | 279.44 | -0.00112670 | -102.51 | 22381.11 | 279.20 | 10.991 |
| 0:49:00 | -0.00110059 | 242.29 | -103.41 | 22118.23 | 279.46 | -0.00112449 | -102.31 | 22374.69 | 279.21 | 10.991 |
| 0:50:00 | -0.00109896 | 242.41 | -103.26 | 22124.43 | 279.46 | -0.00112408 | -102.19 | 22373.32 | 279.21 | 11 |
| 0:51:00 | -0.00109891 | 242.29 | -103.25 | 22149.66 | 279.43 | -0.00112503 | -102.19 | 22397.47 | 279.18 | 11.009 |
| 0:52:00 | -0.00109973 | 242.20 | -103.33 | 22152.21 | 279.43 | -0.00112786 | -102.31 | 22393.22 | 279.19 | 11.024 |
| 0:53:00 | -0.00110156 | 242.11 | -103.50 | 22137.38 | 279.44 | -0.00112651 | -102.45 | 22383.68 | 279.20 | 10.996 |
| 0:54:00 | -0.00110144 | 242.04 | -103.49 | 22153.67 | 279.43 | -0.00112559 | -102.42 | 22403.37 | 279.18 | 10.99 |
| 0:55:00 | -0.00110134 | 242.09 | -103.48 | 22143.79 | 279.44 | -0.00112773 | -102.41 | 22394.50 | 279.19 | 11.012 |
| 0:56:00 | -0.00110267 | 242.02 | -103.60 | 22134.54 | 279.45 | -0.00112813 | -102.54 | 22384.36 | 279.20 | 11.002 |
| 0:57:00 | -0.00110362 | 242.08 | -103.69 | 22103.73 | 279.48 | -0.00112815 | -102.64 | 22351.67 | 279.23 | 10.992 |
| 0:58:00 | -0.00110410 | 242.08 | -103.74 | 22094.64 | 279.49 | -0.00112897 | -102.69 | 22340.46 | 279.24 | 10.994 |
| 0:59:00 | -0.00110478 | 241.95 | -103.80 | 22107.99 | 279.47 | -0.00112872 | -102.74 | 22356.53 | 279.22 | 10.986 |
| 1:00:00 | -0.00110488 | 241.88 | -103.81 | 22119.70 | 279.46 | -0.00112958 | -102.73 | 22372.25 | 279.21 | 10.995 |
| 1:01:00 | -0.00110641 | 241.80 | -103.96 | 22107.36 | 279.47 | -0.00113430 | -102.89 | 22356.28 | 279.22 | 11.024 |
| 1:02:00 | -0.00110609 | 241.84 | -103.93 | 22105.12 | 279.48 | -0.00113241 | -102.91 | 22343.75 | 279.24 | 11.004 |
| 1:03:00 | -0.00110523 | 241.80 | -103.84 | 22129.74 | 279.45 | -0.00113074 | -102.83 | 22369.92 | 279.21 | 10.997 |
| 1:04:00 | -0.00110613 | 241.64 | -103.93 | 22143.88 | 279.44 | -0.00113269 | -102.92 | 22381.74 | 279.20 | 11.005 |
| 1:05:00 | -0.00110746 | 241.52 | -104.05 | 22144.45 | 279.44 | -0.00113425 | -103.05 | 22381.03 | 279.20 | 11.007 |
| 1:06:00 | -0.00110597 | 241.66 | -103.91 | 22143.76 | 279.44 | -0.00113176 | -102.91 | 22381.66 | 279.20 | 10.998 |
| 1:07:00 | -0.00110924 | 241.40 | -104.22 | 22133.43 | 279.45 | -0.00113811 | -103.23 | 22368.43 | 279.21 | 11.025 |
| 1:08:00 | -0.00110793 | 241.57 | -104.10 | 22124.59 | 279.46 | -0.00113485 | -103.12 | 22356.69 | 279.22 | 11.005 |
| 1:09:00 | -0.00110773 | 241.56 | -104.08 | 22129.99 | 279.45 | -0.00113403 | -103.11 | 22360.16 | 279.22 | 10.998 |
| 1:10:00 | -0.00110906 | 241.48 | -104.20 | 22122.00 | 279.46 | -0.00113694 | -103.24 | 22350.64 | 279.23 | 11.012 |
| 1:11:00 | -0.00110980 | 241.48 | -104.27 | 22106.39 | 279.48 | -0.00113565 | -103.35 | 22327.25 | 279.25 | 10.988 |
| 1:12:00 | -0.00111063 | 241.50 | -104.35 | 22088.02 | 279.49 | -0.00113685 | -103.42 | 22309.96 | 279.27 | 10.992 |
| 1:13:00 | -0.00111097 | 241.49 | -104.39 | 22082.77 | 279.50 | -0.00113614 | -103.41 | 22313.73 | 279.27 | 10.987 |
| 1:14:00 | -0.00111238 | 241.35 | -104.52 | 22083.96 | 279.50 | -0.00113779 | -103.51 | 22321.90 | 279.26 | 10.992 |
| 1:15:00 | -0.00111067 | 241.46 | -104.36 | 22095.67 | 279.49 | -0.00113810 | -103.36 | 22331.35 | 279.25 | 11.011 |
| 1:16:00 | -0.00111092 | 241.35 | -104.38 | 22112.07 | 279.47 | -0.00113799 | -103.39 | 22345.14 | 279.24 | 11.006 |
| 1:17:00 | -0.00111071 | 241.37 | -104.36 | 22112.54 | 279.47 | -0.00113710 | -103.40 | 22341.08 | 279.24 | 10.997 |
| 1:18:00 | -0.00110939 | 241.42 | -104.24 | 22127.66 | 279.45 | -0.00113587 | -103.27 | 22357.30 | 279.22 | 10.999 |
| 1:19:00 | -0.00111301 | 241.02 | -104.57 | 22138.37 | 279.44 | -0.00113861 | -103.59 | 22372.73 | 279.21 | 10.992 |
| 1:20:00 | -0.00110986 | 241.31 | -104.28 | 22139.65 | 279.44 | -0.00113509 | -103.27 | 22377.43 | 279.20 | 10.991 |
| 1:21:00 | -0.00110957 | 241.29 | -104.25 | 22150.12 | 279.43 | -0.00113449 | -103.23 | 22391.45 | 279.19 | 10.99 |
| 1:22:00 | -0.00111022 | 241.18 | -104.31 | 22159.09 | 279.42 | -0.00113570 | -103.30 | 22398.94 | 279.18 | 10.995 |
| 1:23:00 | -0.00111122 | 241.11 | -104.41 | 22155.83 | 279.43 | -0.00113877 | -103.46 | 22380.82 | 279.20 | 11.007 |
| 1:24:00 | -0.00111176 | 241.03 | -104.46 | 22160.56 | 279.42 | -0.00113777 | -103.51 | 22386.73 | 279.19 | 10.992 |
| 1:25:00 | -0.00111352 | 240.98 | -104.62 | 22137.74 | 279.44 | -0.00114043 | -103.71 | 22356.65 | 279.22 | 10.996 |
| 1:26:00 | -0.00111333 | 240.99 | -104.60 | 22139.20 | 279.44 | -0.00113808 | -103.68 | 22360.43 | 279.22 | 10.977 |
| 1:27:00 | -0.00111195 | 240.96 | -104.47 | 22171.26 | 279.41 | -0.00113882 | -103.57 | 22387.71 | 279.19 | 10.995 |
| 1:28:00 | -0.00111059 | 240.95 | -104.34 | 22199.29 | 279.38 | -0.00113768 | -103.47 | 22410.27 | 279.17 | 10.995 |
| 1:29:00 | -0.00111055 | 240.89 | -104.34 | 22212.97 | 279.37 | -0.00113808 | -103.51 | 22415.12 | 279.17 | 10.995 |
| 1:30:00 | -0.00110882 | 240.96 | -104.18 | 22231.26 | 279.35 | -0.00113638 | -103.35 | 22432.67 | 279.15 | 10.995 |
| 1:31:00 | -0.00111144 | 240.73 | -104.42 | 22228.93 | 279.35 | -0.00113878 | -103.61 | 22427.55 | 279.15 | 10.991 |
| 1:32:00 | -0.00111234 | 240.71 | -104.51 | 22215.71 | 279.37 | -0.00114194 | -103.70 | 22413.94 | 279.17 | 11.012 |
| 1:33:00 | -0.00111332 | 240.67 | -104.60 | 22203.86 | 279.38 | -0.00114221 | -103.77 | 22405.82 | 279.18 | 11.007 |
| 1:34:00 | -0.00111501 | 240.61 | -104.76 | 22183.85 | 279.40 | -0.00114328 | -103.94 | 22384.89 | 279.20 | 11 |
| 1:35:00 | -0.00111320 | 240.78 | -104.59 | 22184.36 | 279.40 | -0.00114262 | -103.76 | 22387.22 | 279.19 | 11.012 |
| 1:36:00 | -0.00111248 | 240.73 | -104.52 | 22208.43 | 279.37 | -0.00113941 | -103.68 | 22413.93 | 279.17 | 10.99 |
| 1:37:00 | -0.00111226 | 240.70 | -104.50 | 22219.50 | 279.36 | -0.00113993 | -103.65 | 22425.78 | 279.16 | 10.997 |
| 1:38:00 | -0.00111238 | 240.62 | -104.51 | 22233.42 | 279.35 | -0.00113918 | -103.65 | 22442.66 | 279.14 | 10.991 |
| 1:39:00 | -0.00111475 | 240.38 | -104.73 | 22235.41 | 279.35 | -0.00114132 | -103.84 | 22450.98 | 279.13 | 10.991 |
| 1:40:00 | -0.00111188 | 240.61 | -104.46 | 22244.92 | 279.34 | -0.00113810 | -103.55 | 22465.39 | 279.12 | 10.991 |
| 1:41:00 | -0.00111119 | 240.52 | -104.40 | 22275.51 | 279.31 | -0.00113731 | -103.47 | 22499.91 | 279.08 | 10.992 |
| 1:42:01 | -0.00110971 | 240.52 | -104.26 | 22304.82 | 279.28 | -0.00113562 | -103.31 | 22532.37 | 279.05 | 10.992 |
| 1:43:00 | -0.00111013 | 240.38 | -104.29 | 22324.13 | 279.26 | -0.00113638 | -103.37 | 22547.48 | 279.03 | 10.993 |
| 1:44:00 | -0.00111178 | 240.28 | -104.45 | 22313.77 | 279.27 | -0.00113900 | -103.53 | 22536.22 | 279.05 | 11.002 |
| 1:45:00 | -0.00111100 | 240.41 | -104.38 | 22302.91 | 279.28 | -0.00113636 | -103.41 | 22534.18 | 279.05 | 10.988 |
| 1:46:00 | -0.00111144 | 240.31 | -104.42 | 22314.81 | 279.27 | -0.00113744 | -103.45 | 22546.19 | 279.04 | 10.995 |
| 1:47:00 | -0.00111219 | 240.28 | -104.49 | 22305.04 | 279.28 | -0.00114009 | -103.58 | 22525.00 | 279.06 | 11.007 |
| 1:48:00 | -0.00111201 | 240.31 | -104.47 | 22303.48 | 279.28 | -0.00114049 | -103.58 | 22520.93 | 279.06 | 11.011 |
| 1:49:00 | -0.00111263 | 240.21 | -104.53 | 22311.53 | 279.27 | -0.00114036 | -103.66 | 22522.93 | 279.06 | 11 |
| 1:50:00 | -0.00111191 | 240.26 | -104.46 | 22314.27 | 279.27 | -0.00113632 | -103.54 | 22536.73 | 279.05 | 10.975 |
| 1:51:00 | -0.00111034 | 240.30 | -104.31 | 22337.41 | 279.24 | -0.00113574 | -103.33 | 22572.76 | 279.01 | 10.991 |
| 1:52:00 | -0.00111048 | 240.14 | -104.32 | 22367.49 | 279.21 | -0.00113476 | -103.32 | 22607.54 | 278.98 | 10.983 |
| 1:53:00 | -0.00110701 | 240.25 | -104.00 | 22412.34 | 279.17 | -0.00113104 | -102.94 | 22664.18 | 278.92 | 10.987 |
| 1:54:00 | -0.00110428 | 240.34 | -103.74 | 22445.43 | 279.14 | -0.00113066 | -102.71 | 22692.42 | 278.89 | 11.008 |
| 1:55:00 | -0.00110582 | 240.07 | -103.88 | 22471.38 | 279.11 | -0.00113149 | -102.88 | 22712.80 | 278.87 | 10.998 |
| 1:56:00 | -0.00110518 | 239.96 | -103.82 | 22506.24 | 279.08 | -0.00113139 | -102.85 | 22740.80 | 278.84 | 11 |
| 1:57:00 | -0.00110269 | 240.01 | -103.58 | 22545.43 | 279.04 | -0.00112941 | -102.67 | 22770.09 | 278.82 | 11.001 |
| 1:58:00 | -0.00110227 | 239.85 | -103.54 | 22587.31 | 279.00 | -0.00112952 | -102.65 | 22808.02 | 278.78 | 11.004 |
| 1:59:00 | -0.00110073 | 239.78 | -103.40 | 22630.71 | 278.95 | -0.00112536 | -102.51 | 22850.01 | 278.74 | 10.978 |
| 2:00:00 | -0.00109907 | 239.77 | -103.24 | 22665.99 | 278.92 | -0.00112501 | -102.36 | 22884.30 | 278.70 | 10.991 |
| 均值 |  |  |  |  |  | -0.001141591 | 均值 |  |  | 10.99 |
| 标准偏差 |  |  |  |  |  | 1.4271E-05 | 标准偏差 |  |  | 0.0112 |
| 相对标准偏差 |  |  |  |  |  | -1.3% | 相对标准偏差 |  |  | 0.1% |

2、校准数字式长波辐射表

2.1 标准器及其配套设备

标准器及配套设施见表3。

表3 标准器及配套设施

| 分 类 | 名 称 | 型号 | 编号 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器 | 标准长波辐射表 | CG4 | 030665 | 年稳定性：±1%； 不确定度：3.1%（k=2）。 |
| 配套 设备 | 数字多用表 | 2700 | 0910195 | 六位半； |
|  | 通风器 | CFV4 | - | 风量：不小于160 m3·h-1； 风速：不小于2 m·s-1。 |

2.2 校准环境

校准在2018年3月8日夜间进行，校准环境条件如下：

  - 四周空旷，距离仪器感应面没有大于5°的遮挡物。

  - 校准时段为夜间22:01-02:00（第二天），太阳高度角大于95°。

  - 天空晴朗，标准净长波辐射小于-100 W·m-2，满足小于-40 W·m-2的条件。

  - 大气条件稳定，长波辐射标准值的标准偏差应小于2 W·m-2。

2.3 校准过程及数据处理

2017年中国气象局针对FS-T1、SGR3-C、HYSGR3、HTL-2-UMB型数字式长波辐射表开展了为期1年的测试，对各项性能进行了野外测试考核，编写组随机抽取2018年3月8日校准FS-T1型长波辐射表数据，该型号长波辐射表直接输出长波辐照度，校准系数的测量模型如下：

（2）

其中：

——被校长波辐射表校准系数，无量纲；

——

β

长波辐射标准值，单位为瓦每平方米（W·m-2）；

——

β

被校长波辐射输出长波辐照度，单位为瓦每平方米（W·m-2）

表 4数字式长波辐射表校准数据

| 时间 | 标准器（TYPE.CGR4 SN.030665) | 被校仪器（TYPE.CGR4 SN.100279) | 校准系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22:01:00 | 268.91 | 265 | 1.01475 |
| 22:02:00 | 268.90 | 265 | 1.0147 |
| 22:03:00 | 268.98 | 265 | 1.01503 |
| 22:04:00 | 268.87 | 265 | 1.01462 |
| 22:05:00 | 268.84 | 265 | 1.01449 |
| 22:06:00 | 268.75 | 265 | 1.01416 |
| 22:07:00 | 268.90 | 265 | 1.0147 |
| 22:08:00 | 268.78 | 265 | 1.01426 |
| 22:09:00 | 268.88 | 265 | 1.01465 |
| 22:10:00 | 268.62 | 265 | 1.01366 |
| 22:11:00 | 268.65 | 265 | 1.01379 |
| 22:12:00 | 268.65 | 265 | 1.01377 |
| 22:13:00 | 268.55 | 265 | 1.01341 |
| 22:14:00 | 268.66 | 265 | 1.01383 |
| 22:15:00 | 268.47 | 264 | 1.01692 |
| 22:16:00 | 268.55 | 264 | 1.01722 |
| 22:17:00 | 268.45 | 265 | 1.01301 |
| 22:18:00 | 268.18 | 264 | 1.01583 |
| 22:19:00 | 268.44 | 264 | 1.01683 |
| 22:20:00 | 268.55 | 265 | 1.01339 |
| 22:21:00 | 268.67 | 265 | 1.01386 |
| 22:22:00 | 268.37 | 265 | 1.0127 |
| 22:23:00 | 268.24 | 265 | 1.01224 |
| 22:24:00 | 268.19 | 264 | 1.01587 |
| 22:25:00 | 268.21 | 265 | 1.01213 |
| 22:26:00 | 268.23 | 264 | 1.01603 |
| 22:27:00 | 268.22 | 264 | 1.01599 |
| 22:28:00 | 268.24 | 265 | 1.01222 |
| 22:29:00 | 268.31 | 264 | 1.01632 |
| 22:30:00 | 268.26 | 265 | 1.01232 |
| 22:31:00 | 268.31 | 265 | 1.01248 |
| 22:32:00 | 268.34 | 265 | 1.01262 |
| 22:33:00 | 268.37 | 265 | 1.0127 |
| 22:34:00 | 268.54 | 265 | 1.01335 |
| 22:35:00 | 268.48 | 266 | 1.00933 |
| 22:36:00 | 268.54 | 266 | 1.00956 |
| 22:37:00 | 268.43 | 266 | 1.00915 |
| 22:38:00 | 268.53 | 266 | 1.0095 |
| 22:39:00 | 268.50 | 266 | 1.00939 |
| 22:40:00 | 268.39 | 266 | 1.00898 |
| 22:41:00 | 268.35 | 266 | 1.00885 |
| 22:42:00 | 268.35 | 265 | 1.01264 |
| 22:43:00 | 268.39 | 265 | 1.0128 |
| 22:44:00 | 268.28 | 265 | 1.01239 |
| 22:45:00 | 268.27 | 265 | 1.01233 |
| 22:46:00 | 268.21 | 265 | 1.01213 |
| 22:47:00 | 268.13 | 265 | 1.0118 |
| 22:48:00 | 268.09 | 265 | 1.01168 |
| 22:49:00 | 268.09 | 265 | 1.01165 |
| 22:50:00 | 268.07 | 265 | 1.01159 |
| 22:51:00 | 267.99 | 264 | 1.01513 |
| 22:52:00 | 268.06 | 264 | 1.01538 |
| 22:53:00 | 268.21 | 264 | 1.01594 |
| 22:54:00 | 268.17 | 265 | 1.01195 |
| 22:55:00 | 268.10 | 265 | 1.0117 |
| 22:56:00 | 267.82 | 265 | 1.01063 |
| 22:57:00 | 267.84 | 264 | 1.01454 |
| 22:58:00 | 267.91 | 264 | 1.01481 |
| 22:59:00 | 268.08 | 264 | 1.01545 |
| 23:00:00 | 267.95 | 265 | 1.01114 |
| 23:01:00 | 267.78 | 264 | 1.0143 |
| 23:02:00 | 267.62 | 264 | 1.01371 |
| 23:03:00 | 267.54 | 264 | 1.01341 |
| 23:04:00 | 267.78 | 264 | 1.01431 |
| 23:05:00 | 267.88 | 264 | 1.01469 |
| 23:06:00 | 267.75 | 264 | 1.01419 |
| 23:07:00 | 267.73 | 264 | 1.01412 |
| 23:08:00 | 267.62 | 264 | 1.01372 |
| 23:09:00 | 267.81 | 264 | 1.01443 |
| 23:10:00 | 267.61 | 264 | 1.01368 |
| 23:11:00 | 267.39 | 263 | 1.01667 |
| 23:12:00 | 267.42 | 263 | 1.0168 |
| 23:13:00 | 267.31 | 263 | 1.01638 |
| 23:14:00 | 267.19 | 263 | 1.01592 |
| 23:15:00 | 267.03 | 263 | 1.01534 |
| 23:16:00 | 266.90 | 263 | 1.01483 |
| 23:17:00 | 266.97 | 262 | 1.01895 |
| 23:18:00 | 266.89 | 262 | 1.01865 |
| 23:19:00 | 267.02 | 262 | 1.01916 |
| 23:20:00 | 267.05 | 263 | 1.01538 |
| 23:21:00 | 266.87 | 263 | 1.01472 |
| 23:22:00 | 266.71 | 263 | 1.0141 |
| 23:23:00 | 266.80 | 262 | 1.01833 |
| 23:24:00 | 266.83 | 263 | 1.01458 |
| 23:25:00 | 266.91 | 263 | 1.01488 |
| 23:26:00 | 266.96 | 263 | 1.01504 |
| 23:27:00 | 266.85 | 263 | 1.01464 |
| 23:28:00 | 266.64 | 263 | 1.01385 |
| 23:29:00 | 266.68 | 263 | 1.01399 |
| 23:30:00 | 266.75 | 263 | 1.01425 |
| 23:31:00 | 266.58 | 262 | 1.01748 |
| 23:32:00 | 266.43 | 263 | 1.01304 |
| 23:33:00 | 266.53 | 263 | 1.01341 |
| 23:34:00 | 266.80 | 263 | 1.01447 |
| 23:35:00 | 266.56 | 263 | 1.01352 |
| 23:36:00 | 266.39 | 262 | 1.01675 |
| 23:37:00 | 266.32 | 262 | 1.01648 |
| 23:38:00 | 266.21 | 262 | 1.01607 |
| 23:39:00 | 266.55 | 262 | 1.01738 |
| 23:40:00 | 266.66 | 262 | 1.01778 |
| 23:41:00 | 266.54 | 263 | 1.01344 |
| 23:42:00 | 266.08 | 262 | 1.01559 |
| 23:43:00 | 265.74 | 262 | 1.01427 |
| 23:44:00 | 265.81 | 261 | 1.01843 |
| 23:45:00 | 265.86 | 262 | 1.01475 |
| 23:46:00 | 266.02 | 262 | 1.01535 |
| 23:47:00 | 266.02 | 262 | 1.01534 |
| 23:48:00 | 266.20 | 262 | 1.01601 |
| 23:49:00 | 266.16 | 262 | 1.01587 |
| 23:50:00 | 266.09 | 262 | 1.01562 |
| 23:51:00 | 265.99 | 262 | 1.01523 |
| 23:52:00 | 265.94 | 261 | 1.01892 |
| 23:53:00 | 266.04 | 261 | 1.01929 |
| 23:54:00 | 266.02 | 262 | 1.01534 |
| 23:55:00 | 265.79 | 261 | 1.01837 |
| 23:56:00 | 265.60 | 261 | 1.01763 |
| 23:57:00 | 265.84 | 262 | 1.01466 |
| 23:58:00 | 265.77 | 261 | 1.01828 |
| 23:59:00 | 265.71 | 262 | 1.01415 |
| 0:00:00 | 265.83 | 262 | 1.01462 |
| 0:01:00 | 265.71 | 262 | 1.01418 |
| 0:02:00 | 265.70 | 262 | 1.01413 |
| 0:03:00 | 265.73 | 262 | 1.01424 |
| 0:04:00 | 265.97 | 262 | 1.01515 |
| 0:05:00 | 265.76 | 262 | 1.01436 |
| 0:06:00 | 265.94 | 262 | 1.01502 |
| 0:07:00 | 265.60 | 262 | 1.01375 |
| 0:08:00 | 265.69 | 262 | 1.01407 |
| 0:09:00 | 265.71 | 262 | 1.01414 |
| 0:10:00 | 265.56 | 261 | 1.01749 |
| 0:11:00 | 265.54 | 261 | 1.0174 |
| 0:12:00 | 265.60 | 260 | 1.02156 |
| 0:13:00 | 265.69 | 260 | 1.0219 |
| 0:14:00 | 266.00 | 261 | 1.01917 |
| 0:15:00 | 265.41 | 260 | 1.02079 |
| 0:16:00 | 265.33 | 260 | 1.02049 |
| 0:17:00 | 265.12 | 260 | 1.01971 |
| 0:18:00 | 265.46 | 260 | 1.02099 |
| 0:19:00 | 265.65 | 261 | 1.01781 |
| 0:20:00 | 265.16 | 260 | 1.01985 |
| 0:21:00 | 265.07 | 260 | 1.01951 |
| 0:22:00 | 264.94 | 260 | 1.01901 |
| 0:23:00 | 264.92 | 260 | 1.01891 |
| 0:24:00 | 264.72 | 260 | 1.01814 |
| 0:25:00 | 264.62 | 260 | 1.01777 |
| 0:26:00 | 264.69 | 259 | 1.02196 |
| 0:27:00 | 264.52 | 259 | 1.02131 |
| 0:28:00 | 264.76 | 259 | 1.02226 |
| 0:29:00 | 264.72 | 260 | 1.01817 |
| 0:30:00 | 265.28 | 261 | 1.01638 |
| 0:31:00 | 265.35 | 261 | 1.01665 |
| 0:32:00 | 265.39 | 261 | 1.01683 |
| 0:33:00 | 265.33 | 261 | 1.01658 |
| 0:34:00 | 265.29 | 261 | 1.01643 |
| 0:35:00 | 265.32 | 261 | 1.01655 |
| 0:36:00 | 265.27 | 261 | 1.01637 |
| 0:37:00 | 265.29 | 261 | 1.01643 |
| 0:38:00 | 265.17 | 261 | 1.01599 |
| 0:39:00 | 265.16 | 261 | 1.01593 |
| 0:40:00 | 265.32 | 261 | 1.01656 |
| 0:41:00 | 265.47 | 261 | 1.01714 |
| 0:42:00 | 265.07 | 261 | 1.01561 |
| 0:43:00 | 264.98 | 260 | 1.01914 |
| 0:44:00 | 264.96 | 260 | 1.01909 |
| 0:45:00 | 265.14 | 260 | 1.01976 |
| 0:46:00 | 265.23 | 261 | 1.01619 |
| 0:47:00 | 265.11 | 261 | 1.01575 |
| 0:48:00 | 265.20 | 261 | 1.01609 |
| 0:49:00 | 265.25 | 261 | 1.01629 |
| 0:50:00 | 265.18 | 261 | 1.016 |
| 0:51:00 | 264.98 | 261 | 1.01526 |
| 0:52:00 | 265.04 | 261 | 1.01549 |
| 0:53:00 | 265.40 | 262 | 1.01297 |
| 0:54:00 | 265.46 | 262 | 1.01319 |
| 0:55:00 | 265.38 | 262 | 1.01291 |
| 0:56:00 | 265.44 | 262 | 1.01315 |
| 0:57:00 | 264.85 | 262 | 1.0109 |
| 0:58:00 | 264.64 | 261 | 1.01397 |
| 0:59:00 | 264.51 | 261 | 1.01345 |
| 1:00:00 | 264.65 | 261 | 1.01399 |
| 1:01:00 | 264.72 | 261 | 1.01425 |
| 1:02:00 | 264.28 | 260 | 1.01647 |
| 1:03:00 | 264.30 | 260 | 1.01654 |
| 1:04:00 | 264.35 | 260 | 1.01674 |
| 1:05:00 | 264.80 | 261 | 1.01457 |
| 1:06:00 | 264.78 | 261 | 1.01449 |
| 1:07:00 | 264.74 | 261 | 1.01433 |
| 1:08:00 | 265.00 | 261 | 1.01532 |
| 1:09:00 | 264.92 | 261 | 1.01501 |
| 1:10:00 | 265.21 | 261 | 1.01614 |
| 1:11:00 | 265.15 | 261 | 1.01589 |
| 1:12:00 | 265.25 | 262 | 1.01241 |
| 1:13:00 | 265.25 | 262 | 1.01242 |
| 1:14:00 | 264.98 | 261 | 1.01524 |
| 1:15:00 | 264.78 | 261 | 1.01447 |
| 1:16:00 | 264.63 | 261 | 1.01391 |
| 1:17:00 | 264.62 | 261 | 1.01388 |
| 1:18:00 | 264.58 | 260 | 1.01762 |
| 1:19:00 | 264.61 | 260 | 1.01773 |
| 1:20:00 | 264.71 | 260 | 1.01811 |
| 1:21:00 | 264.67 | 260 | 1.01796 |
| 1:22:00 | 264.75 | 260 | 1.01825 |
| 1:23:00 | 264.85 | 260 | 1.01865 |
| 1:24:00 | 264.95 | 260 | 1.01905 |
| 1:25:00 | 264.86 | 261 | 1.0148 |
| 1:26:00 | 264.85 | 261 | 1.01477 |
| 1:27:00 | 265.12 | 261 | 1.01578 |
| 1:28:00 | 265.13 | 261 | 1.01582 |
| 1:29:00 | 265.21 | 261 | 1.01611 |
| 1:30:00 | 265.26 | 261 | 1.01633 |
| 1:31:00 | 265.16 | 261 | 1.01594 |
| 1:32:00 | 265.26 | 262 | 1.01245 |
| 1:33:00 | 265.03 | 261 | 1.01542 |
| 1:34:00 | 264.99 | 261 | 1.01527 |
| 1:35:00 | 265.03 | 261 | 1.01545 |
| 1:36:00 | 265.18 | 261 | 1.016 |
| 1:37:00 | 265.15 | 262 | 1.01201 |
| 1:38:00 | 264.99 | 261 | 1.01528 |
| 1:39:00 | 265.34 | 261 | 1.01661 |
| 1:40:00 | 265.21 | 262 | 1.01227 |
| 1:41:00 | 265.00 | 261 | 1.01532 |
| 1:42:00 | 265.24 | 261 | 1.01625 |
| 1:43:00 | 265.06 | 261 | 1.01554 |
| 1:44:00 | 265.22 | 261 | 1.01616 |
| 1:45:00 | 265.13 | 261 | 1.01583 |
| 1:46:00 | 265.16 | 261 | 1.01592 |
| 1:47:00 | 265.08 | 261 | 1.01562 |
| 1:48:00 | 264.91 | 260 | 1.01887 |
| 1:49:00 | 265.15 | 260 | 1.01982 |
| 1:50:00 | 265.14 | 261 | 1.01584 |
| 1:51:00 | 265.23 | 261 | 1.01622 |
| 1:52:00 | 265.33 | 261 | 1.01658 |
| 1:53:00 | 265.27 | 262 | 1.01248 |
| 1:54:00 | 265.06 | 261 | 1.01556 |
| 1:55:00 | 264.97 | 261 | 1.0152 |
| 1:56:00 | 265.36 | 262 | 1.01283 |
| 1:57:00 | 264.68 | 261 | 1.01412 |
| 1:58:00 | 264.85 | 261 | 1.01474 |
| 1:59:00 | 265.08 | 261 | 1.01564 |
| 2:00:00 | 264.72 | 260 | 1.01814 |
| 均值 |  |  | 1.0153 |
| 标准差 |  |  | 0.0025 |