中华人民共和国国家计量技术规范

JJF×××× — ××××

平衡环境型房间量热计法

空调器能效测量装置

校准规范

Calibration Specification for Energy Efficiency Testing Apparatus of Room Air Conditioners through balanced ambient room-type calorimeter method

（征求意见稿）

××××－××－××发布  　　　   ××××－××－××实施

国家市场监督管理总局发 布

JJF××××— ××××

平衡环境型房间量热计法空调器能效测量装置校准规范

Calibration Specification for Energy Efficiency Testing Apparatus of Room Air Conditioners through balanced ambient room-type calorimeter method

| 归口单位： | 全国法制计量管理计量技术委员会 能效标识计量检测分技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 中国计量科学研究院 |
| 参加起草单位： | 福建省计量科学研究院 广东省计量科学研究院 中国电器科学研究院有限公司 广东美的制冷设备有限公司 |

本规范委托全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

***（中国计量科学研究院）

***（中国计量科学研究院）

**（中国计量科学研究院）

参加起草人：

***（福建省计量科学研究院）

***（广东省计量科学研究院）

***（中国电器科学研究院有限公司）

**（广东美的制冷设备有限公司）

目   录

引     言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	2

4 概述	3

5 计量特性	4

5.1 温度测量系统	4

5.2 压力测量系统	4

5.3 电功率测量系统	5

5.4 质量测量系统	5

5.5 热电偶信号测量系统	5

5.6 流量测量系统	5

5.7 空气喷嘴	6

5.8 制冷量	6

6 校准条件	7

6.1 环境条件	7

6.2 校准用设备	7

7 校准比对项目和方法	9

7.1 校准比对项目	9

7.2 校准比对方法	9

7.3 数据处理和数值修约	16

8 校准结果表达	17

9 复校时间间隔	17

附录A 原始记录格式（供参考）	18

附录B 校准证书内页格式（供参考）	24

附录C 温度测量系统校准结果不确定度评定示例	29

引     言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编写而成。

本规范为首次发布。

平衡环境型房间量热计法空调器能效测量装置校准规范

1 范围

本规范规定了平衡环境型房间量热计法空调器能效测量装置（以下简称“能效测量装置”）的计量特性、校准条件、校准比对项目及方法、校准结果等内容。标定型房间量热计法能效测量装置、具有防爆功能的房间量热计法能效测量装置或相同测量原理的其他能效测量装置也适用于本规范。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 229—2010 工业铂、铜热电阻

JJG 313 测量用电流互感器

JJG 539—2016 数字指示秤检定规程

JJG 693—2011 可燃气体检测报警器检定规程

JJG 780—1992 交流数字功率表检定规程

JJG 882—2004 压力变送器检定规程

JJG 1033 电磁流量计检定规程

JJG 1036—2008 电子天平

JJG 1038 科里奥利质量流量计检定规程

JJF 1059.1—2012测量不确定度评定与表示

JJF 1071—2010 国家计量校准规范编写规则

JJF 1262—2010 铠装热电偶校准规范

JJF 1366—2012 温度数据采集仪校准规范

JJF 1472—2014 过程仪表校验仪校准规范

JJF 1491—2014 数字式交流电参数测量仪校准规范

JJF 1599—2016 标准房间空调器制冷量校准规范

GB/T 7725 房间空气调节器

ISO 5151:2017 Non-ducted air conditioners and heat pumps — Testing and rating for performance

ISO 5801:2017 Fans — Performance testing using standardized airways

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本规范。

3 术语和计量单位

下列术语和计量单位适用于本规范。

3.1平衡环境型房间量热计法 balanced ambient room-type calorimeter method

一种测定空调器制冷、制热能力的测量方法，它近似模拟了房间绝热体，依据平衡状态下进入房间绝热体的冷量和热量相等，通过测量电功率等参数确定空调器的能力。

3.2 温度测量系统 measurement system of temperature

温度测量系统是由温度传感器、信号变送器、数字指示调节仪、数据采集单元、数据显示单元等组成，具有温度测量、显示和存储等功能的系统。

3.3 压力测量系统 measurement system of pressure

压力测量系统是由压力变送器、数字指示调节仪、数据采集单元、数据显示单元等组成，具有压力测量、显示和存储等功能的系统。

3.4 电功率测量系统 measurement system of electrical power

电功率测量系统是由数字功率计、电流互感器、变频电源和数据显示单元等组成，具有电参数测量、显示和存储等功能的系统。

3.5 质量测量系统 measurement system of mass

质量测量系统是由数字指示秤、数字指示调节仪、数据采集单元、数据显示单元等组成，具有质量测量、显示和存储等功能的系统。

3.6热电偶信号测量系统 measurement system of thermocouple signals

热电偶信号采集系统是由热电偶接线盘、数据采集单元、数据显示单元等组成，具有热电偶信号测量、显示和存储等功能的系统。

3.7 流量测量系统 measurement system of flow

流量测量系统是由流量计、数字指示调节仪、数据采集单元、数据显示单元等组成，具有流量测量、显示和存储功能的系统。

3.8 标准房间空调器 standard room air conditioner

在规定工况下，输出制冷（热）量经社会公用计量标准赋值，用于量值传递的房间空调器。

3.9 制冷量 total cooling capacity

空调器在额定工况和规定条件下进行制冷运行时，单位时间内从密闭空间、房间或区域内除去的热量总和，计量单位为W或kW。

3.10 制冷消耗功率 total cooling power input

空调器在额定工况和规定条件下进行制冷运行时，所输入的总功率，计量单位为W或kW。

3.11 制热量 heating capacity

空调器在额定工况和规定条件下进行制热运行时，单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量总和，计量单位为W或kW。

3.12 制热消耗功率 heating power input

空调器在额定工况和规定条件下进行制热运行时，所输入的总功率，计量单位为W或kW。

4 概述

图1 平衡环境型房间量热计法能效测量装置

能效测量装置是一种测量空调器制冷、制热能力及能源效率的试验装置，通常配有两个测量室（室内侧隔室、室外侧隔室）和两个环境控制室（室内侧套间、室外侧套间），其典型结构见图1。它通过保持隔室和套间处于相同的运行温度，近似模拟营造房间绝热体，根据传热和传质平衡原理，通过测量电功率、冷却盘管冷量、隔墙漏热量、加湿和冷却水携带热量等主要参数，计算得到被测空调器的制冷（热）量。

能效测量装置集成了多种物理参数的测量系统，通常配有温度测量系统、压力测量系统、电功率测量系统、质量测量系统和热电偶信号测量系统等，其中主要测量装置或传感器包括数字功率计、电流互感器、流量计、工业铂电阻、数字指示秤和压力平衡装置等。装置运行时，所有参量测量结果均可显示于控制计算机，并均可进行拟合修正。

5 计量特性

除5.7节外，其余部分最大允许误差要求均可指测量系统经修正后的最大允许误差。如能效测量装置中含有可燃气体检测报警器，委托法定计量机构依据JJG 693进行周期性检定。

5.1 温度测量系统

温度测量系统的典型测量范围和最大允许误差见表1。

表1 温度测量系统的典型测量范围和最大允许误差

| 项目 | 典型测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 工业铂电阻 | 0 ℃~55 ℃ | ±0.1 ℃ |
| 铠装热电偶 | 0 ℃~55 ℃ | ±0.5 ℃ |
| 注：测量湿球温度时，空气取样装置中铂电阻周围的空气流速应不小于5m/s。 |  |  |

5.2 压力测量系统

压力测量系统的典型测量范围和最大允许误差见表2。

表2 压力测量系统的典型测量范围和最大允许误差

| 项目 | 典型测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 微压差计（内外压差） | -50 Pa~50 Pa | ±1.0 Pa |
| 微压差计（喷嘴前后压差） | 0 Pa~800 Pa | ±5.0 Pa |
| 大气压力计 | 90 kPa~110 kPa | ±0.1 % |
| 冷媒压力计 | 0 MPa~10 MPa（表压） | ±0.04 MPa |

5.3 电功率测量系统

电功率测量系统的典型测量范围和最大允许误差见表3。

表3 功率测量系统的典型测量范围和最大允许误差

| 项目 | 典型测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 数字功率计 （单相或多相中的一相） | 0.01V~300V 0.001A~5A 0.1W-3000W | ±0.3% ±0.3% ±0.5% |
| 电流互感器 | 一次电流为5A~100A 二次电流为5A或1A | 0.1级或以上等级 |

5.4 质量测量系统

质量测量系统的典型测量范围和最大允许误差见表4。

表4 质量测量系统的典型测量范围和最大允许误差

| 项目 | 典型测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 电子天平 | 1 ≤ m ≤ 5×102 5×102 < m ≤ 2×103 2×103 < m ≤ 1×104 | ±0.5 e ±1.0 e ±1.5 e |
| 注：m为测量范围，以检定分度值e表示，其中0.1g ≤ e ≤ 2g或5g ≤ e。另外，检定分度值由电子天平生产者确定度，并满足d ≤ e ≤ 10d，其中d为电子天平的实际分度值。 |  |  |

5.5 热电偶信号测量系统

热电偶信号测量系统的典型测量范围和最大允许误差见表5。

表5 热电偶信号采集系统的典型测量范围和最大允许误差

| 项目 | 典型测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 热电偶信号测量系统 | -30℃~130℃ | ±1.0℃ |
| 注：本表所述参数适用于热电偶信号测量系统的所有通道。如某通道上配有不更换的热电偶传感器，该通道的典型测量范围和最大允许误差可参照本表。 |  |  |

5.6 流量测量系统

流量测量系统的典型测量范围和最大允许误差见表6。

表6 流量测量系统的典型测量范围和最大允许误差

| 项目 | 典型测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| 电磁流量计 | 0.2m3/h~3.0 m3/h | ±0.5% |
| 质量流量计 | 200kg/h~3000 kg/h | ±0.3% |

5.7 空气喷嘴

按照图2中规定的内径尺寸加工空气喷嘴。喷嘴外形应为轴对称、出口边缘为直角、锐边，无毛刺、刻痕或倒圆；喷嘴喉部长度应为0.6D±0.005D。

喷嘴应为椭圆状，但也可近似使用二、三段不同半径的圆弧，只要在任意点的法线方向与椭圆的差异不大于0.015 D即可。

喷嘴喉部直径D应在椭圆的短轴和喷嘴出口处测量，测量精度为0.001D；应在间隔约45º测量四个值，每个值与平均值的偏差不得大于±0.002D。

喉部入口处的平均直径不大于D+0.002D，但不小于喷嘴出口平均直径。

喷嘴内表面应平整光滑，直尺在其表面不会擦出刮痕，表面不平整的峰—峰值不大于0.001 D。

图2 喷嘴尺寸

5.8 制冷（热）量

使用标准房间空调器进行制冷（热）量比对，制冷（热）量测量结果的最大允许误差为±1.5%参考值（标准房间空调器）。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1环境温度：5℃~35℃。

6.1.2环境相对湿度：15%RH～80%RH。

6.1.3环境大气压力：86kPa～106kPa。

6.1.4供电电源满足校准设备正常工作要求。

6.1.5工作区域无明显空气对流、机械振动和电磁干扰。

6.1.6当校准用设备对环境条件另有要求时，应满足其规定要求。

6.2 校准用设备

对能效测量装置进行校准时，可选用表6所列设备。

表6 校准用设备一览表

| 序号 | 仪器、设备名称 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准铂电阻温度计 | 二等 | 测量温度参考值 | 也可采用满足技术要求的其他设备 |
| 2 | 电测设备 （电桥或可测量电阻的数字多用表） | 测量范围与标准铂电阻相适应 0.005级及以上等级 | 与标准铂电阻温度计配套使用 |  |
| 3 | 恒温槽 | 控温范围与被校温度测量系统相适应 均匀性不超过0.01℃ 波动性不超过0.02℃/10min | 铂电阻和铠装热电偶校准温度源 |  |
| 4 | 风速仪 | 测量范围：0.25m/s～15 m/s 最大允许误差：±3% 能够经湿球铂电阻安装孔，进入空气取样装置内测量风速 | 测量湿球温度铂电阻周围风速 |  |
| 5 | 压力标准器 | 压力范围覆盖被校压力测量系统 0.05级及以上等级 | 向压力变送器输入端提供标准压力信号 | 可为活塞式压力计、液体压力计、数字压力计或其他满足要求的标准压力发生器。 |
| 6 | 功率标准源 | 电压、电流和功率输出覆盖被校数字功率计测量范围 交流电压、交流电流输出最大允许误差：±0.10% 功率输出最大误差：±0.15% | 向数字功率计输入端提供电压、电流和功率信号 | 也可采用满足技术要求的标准功率计、功率负载或其他设备 |
| 7 | 砝码 | 砝码数量应当满足重量测量系统校准需求 最大允许误差：该载荷下，电子天平最大允许误差绝对值的三分之一。 | 向质量测量系统提供称量载荷 | 也可采用满足技术要求的其他载荷 |
| 8 | 温度校验仪 | 温度模拟信号输出范围覆盖热电偶信号采集系统的测量范围 最大允许误差：±0.5℃ | 向热电偶信号测量系统提供温度模拟信号 | 也可采用满足技术要求的标准铂电阻、干井式计量炉、恒温槽或其他设备组合 |
| 9 | 标准流量计 | 标准流量计流量范围应与被校流量计的流量范围相适应 最大允许误差：±0.15% | 测量流量参考值 | 也可采用满足技术要求的其他设备 |
| 10 | 标准房间空调器 | 一般为2台或多台窗式房间空调器，提供的制冷（热）量覆盖能效测量装置的常用测量范围 制冷（热）量参考值最大允许误差：±2.0% | 制冷（热）量量值传递标准 | 可为经校准赋值的窗式空调器、挂壁式空调器、立柜式空调器等，也可为满足技术要求的其他制冷（热）量源装置 |
| 注：除恒温槽、干井式计量炉和功率负载外，其余主要仪器设备及装置均应具有有效的检定、校准证书。 |  |  |  |  |

7 校准（比对）项目和方法

7.1 校准（比对）项目

能效测量装置的校准（比对）项目见表7，应根据能效测量装置的结构类型及客户要求，选择相应校准比对项目。

表7 能效测量装置校准（比对）项目

| 序 号 | 项 目 名 称 | 技术要求条款 | 校准（比对）方法章节 | 新制造 | 使用中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度测量系统 | 5.1 | 7.2.2 | √ | √ |
| 2 | 压力测量系统 | 5.2 | 7.2.3 | √ | √ |
| 3 | 电功率测量系统 | 5.3 | 7.2.4 | √ | √ |
| 4 | 质量测量系统 | 5.4 | 7.2.5 | √ | √ |
| 5 | 热电偶信号测量系统 | 5.5 | 7.2.6 | √ | √ |
| 6 | 流量测量系统 | 5.6 | 7.2.7 | √ | √ |
| 7 | 空气喷嘴 | 5.7 | 7.2.8 | √ | × |
| 8 | 制冷（热）量比对 | 5.8 | 7.2.9 | √ | √ |
| 注：√ 校准、比对或检查；× 不校准、不比对或不检查。 |  |  |  |  |  |

7.2 校准（比对）方法

7.2.1 校准（比对）前检查

将数字指示调节仪和计算机中的修正值或修正系数清零。如计算机具有直接读取修正前测量数据功能，也可不对计算机中的修正值或修正系数清零。

检查传感器外观是否完好，有无明显损伤、变形或破损，且各测量系统能否正常工作。

测量空气取样装置内风速时，检查采样管是否有不可恢复弯折、变形或破损。如弯折或变形可恢复，则恢复采样管后测量；如弯折、变形不可恢复或破损，则更换采样管后测量。

7.2.2 温度测量系统校准方法

7.2.2.1 校准点选择

一般应包括测量范围内至少7个点。一组推荐的温度点为0℃、10℃、20℃、25℃、35℃、45℃、55℃。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

7.2.2.2 校准步骤

1）将标准铂电阻温度计与被校温度测量系统的温度传感器同时插入恒温槽内，插入深度一般不小于100mm，并处于相同有效温度区域内，如图3所示。

图3 温度测量系统校准示意图

2）将恒温槽设定至校准点并待其足够稳定，且标准铂电阻读数与校准点偏差不超过±0.2℃后，开始读取一个周期数据（修正前）。一个周期的读数顺序如下：

标准  计算机1  ……  计算机n  调节仪1  ……  调节仪m

读数过程中传感器读数保留小数点后两位，标准铂电阻读数保留小数点后三位。

3）待所有校准点完成后，对具有读数修正功能的能效测量装置，现场将校准结果或修正系数写入温度测量系统（数字指示调节仪和计算机），并至少选取2至3个校准点进行验证，同样读取一个周期数据（修正后）。

7.2.2.3空气取样装置风速测量

将一支湿球铂电阻取下，并在该位置测量空气流速。将风速仪的传感器测杆插入湿球铂电阻放置孔，插入深度与铂电阻一致。将风向标志对准进风口方向，并密封测杆与取样装置之间的缝隙，具体布置见图4。开启空气取样装置的风机，待风速仪读数稳定后，读取并记录风速。

图4 空气取样装置风速测量示意图

7.2.3 压力测量系统校准方法

7.2.3.1 校准点选择

一般应包括测量范围内至少5个点。一组推荐的压力点见表8。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

表8 压力测量系统推荐校准点

| 项目 | 推荐校准点 |
| --- | --- |
| 微压差计（内外压差） | -50Pa、-25Pa、-10Pa、-5Pa、0Pa、5Pa、10Pa、25Pa、50Pa |
| 微压差计（喷嘴前后压差） | 0Pa、200Pa、300Pa、350Pa、400Pa、450Pa、500Pa、600Pa、800Pa |
| 大气压力计 | 90 kPa、95kPa、100kPa、105kPa、110 kPa |
| 冷媒压力计（表压） | 0 MPa、2MPa、4MPa、6MPa、8MPa、10 MPa |

7.2.3.2 校准步骤

1）将压力标准器置于被校压力变送器相同的高度，并连接标准器的输出端和被校准表输入端，如图5所示。

图5 压力测量系统校准示意图

2）按照升压顺序，依次平稳地将压力发生器调整至校准点并待其足够稳定，读取压力标准器和被校压力测量系统示值（修正前）。校准所使用的工作介质应为洁净、无腐蚀性的气体。

3）待所有校准点完成后，对具有读数修正功能的能效测量装置，现场将校准结果或修正系数写入压力测量系统（数字指示调节仪和计算机），并至少选取2至3个校准点进行验证（修正后）。

7.2.4 功率测量系统校准方法

推荐采用标准源法对功率测量系统进行校准。根据实际需要，保证校准设备处于同等水平条件下，也可采用标准表法对进行校准。

7.2.4.1 校准点选择

功率校准点应在50Hz（或用户指定的频率）下选择，至少包含5个校准点。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

功率计分为单相功率计和多相功率计，根据能效测量装置的使用特点，多相功率测量系统可按照上述校准点逐相进行。

7.2.4.2 校准步骤

校准采用标准源法。

1）将被校功率计的测量端与能效测量装置断开，然后与功率标准源的对应端子连接，并确保各部件外壳与地电位连接，如图6所示。

图6 电功率测量系统校准示意图

注：图中*为同名端

2）将被校功率计的电流缩放功能关闭，并开启电压和电流的自动量程功能。如果被校功率计不具备自动量程功能，校准时根据校准点手动调节至合适量程。

3）按照电功率渐升顺序，依次平稳地将功率标准源调整至校准点并待其足够稳定，读取功率标准源和被校电功率测量系统的电压、电流和电功率示值。

7.2.4.3 电流互感器校准

首次使用前，参照JJG 313所述方法，将电流互感器送计量机构进行检定或校准。正常使用情况下，建议不再进行互感器的检定或校准。发生实验室搬迁、维修或损坏等情况下，使用的互感器仍需经计量机构检定或校准合格后使用。

7.2.5 质量测量系统校准方法

7.2.5.1 校准点选择

一般应包括测量范围内至少5个点。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

7.2.5.2 校准步骤

1）数字指示秤开机预热，预热时间大于等于制造厂商规定的预热时间，一般不超过30min。对带水平调整装置的秤，应将秤调至水平位置。

2）将置于数字指示秤上的加水罐或冷凝水容器清空，使用数字指示秤的去皮功能，将秤的显示结果归零。同时，调节与数字指示秤相连的数字指示调节仪，也将显示结果归零。

3）从零点起逐步施加砝码，并记录数字指示秤或数字指示调节仪读数。校准过程中，砝码可放置于加水罐或冷凝水容器上的平整处。

7.2.6 热电偶信号测量系统校准方法

对于不更换热电偶传感器的通道，校准方法可参照7.2.2.2节，所采用校准设备组合的校准不确定度不超过0.5℃（k=2）。

7.2.6.1 校准点选择

一般应包括测量范围内至少5个点。一组推荐校准点为-50℃、0℃、50℃、100℃、150℃。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

7.2.6.2 校准步骤

1）使用铜导线将温度校验仪输出端与热电偶接线盘上的接线端子连接，如图7所示。关闭校验仪的参考端温度自动补偿功能，并设置为热电偶信号输出模式。

图7 热电偶信号采集系统校准连接示意图

2）将温度校验仪调节至需要的热电偶信号类型，并依次输出校准点，待热电偶信号测量系统读数足够稳定后，读取温度校验仪输出值和热电偶测量值。

7.2.7 流量测量系统校准方法

当能效测量装置未预留在线校准端口时，将流量计委托计量机构进行检定或校准。当能效测量装置预留在线校准端口时，可采用下述方法对流量测量系统进行在线校准。

7.2.7.1 校准点选择

一般应包括测量范围内至少3个点。必要时，可根据客户需求调整或增加校准点。

7.2.7.2 校准步骤

1）可选择图8中的一种连接方式串联标准流量计与被校流量计，并充分排空管路中的空气。

a）被校流量计串入校准回路

b）标准流量计串入工作回路

图8 流量计在线校准连接示意图

2）依次调节校准回路工作介质流量至校准点，待流量稳定后同时读取标准流量计和流量测量系统的示值（10分钟累积值）。

7.2.8 空气喷嘴校准方法

首次使用前，将空气喷嘴委托计量机构进行检定或校准。正常使用情况下，建议不再进行空气喷嘴的检定或校准。

7.2.9 制冷（热）量比对方法

7.2.9.1 比对前准备

制冷（热）量比对开始前，需完成表7中1至7项的校准项目。

7.2.9.2 比对点选择

一般应包括测量范围内至少2个点，尽量覆盖制冷（热）量测量范围的中低端和中高端。必要时，可根据客户需求调整或增加比对点。

7.2.9.3 比对步骤

1）将一台标准房间空调器安装在能效测量装置内，具体安装要求可参照JJF1599。测量开始前，设置标准空调器的运行状态至赋值时使用状态，包括制冷（热）强度、风量大少和导风板位置等。

2）将空气取样风耙布置于标准房间空调器室内侧和室外侧进风口附近，室内侧距离为15cm，室外侧风耙布置位置不得受到被测空调器出风影响。标准房间空调器为窗式空调时，根据其校准赋值时的测量状态，将室内外侧压力平衡装置设置为相同状态。一般情况下，建议关闭室内外侧压力平衡装置。

3）运行能效测量装置，并将运行工况设置为标准房间空调器校准赋值时所使用状态，一般制冷量比对采用GB/T 7725中规定的额定制冷T1工况，制热量比对采用GB/T 7725中规定的额定制热高温工况。待工况及标准房间空调器运行稳定后，连续记录35分钟制冷（热）量测量数据，取其平均值作为制冷（热）量测量结果。测量过程中，应同步记录制冷（热）消耗功率，与制冷（热）量测量结果参照使用。

4）重复以上步骤，完成所有标准房间空调器制冷（热）量测量，并计算与标准房间空调器参考值的示值误差。

7.3 数据处理和数值修约

7.3.1校准示值误差

校准项目的示值误差计算公式如下：

∆X=Xm-Xs                          （1）

式中：∆X——校准示值误差，℃、Pa、kPa、MPa、kg、kg/h、m3/h、W或kW等；

Xm——被校测量系统的示值，℃、Pa、kPa、MPa、kg、kg/h、m3/h 、W或kW等；

Xs——标准器的示值，℃、Pa、kPa、MPa、kg、kg/h、m3/h 、W或kW等。

7.3.2校准相对示值误差

校准项目的示值误差计算公式如下：

∆Xrel=Xm-XsXs×100%                       （2）

式中：∆Xrel——制校准相对示值误差（无量纲）。

7.3.3数值修约

按照以下要求进行数值修约：

1）温度测量系统：传感器为工业铂电阻时，温度示值保留至0.01℃；传感器为铠装热电偶时，温度示值保留至0.1℃；风速测量值保留至0.1m/s。

2）压力测量系统：传感器为微压差计时，压力示值保留至0.1Pa；传感器为大气压力计时，保留至0.01 kPa；传感器为冷媒压力计时，压力示值保留至0.001MPa。

3）功率测量系统：功率示值保留至0.1W；电压示值保留至0.01V；电流示值保留至0.001A；谐波测量值保留至0.1%。

4）质量测量系统：质量示值保留至1g。

5）热电偶信号测量系统：温度示值保留至0.1℃。

6）流量测量系统：流量示值保留至0.001m3/h或1kg/h。

7）制冷（热）量：制冷（热）量测量值保留至1W；制冷（热）消耗功率保留至0.1W。

8 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 试验装置名称及地址；

c) 进行校准的地点（如果与试验装置地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的说明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的说明。

校准原始记录格式见附录A，校准证书（报告）内页格式见附录B。

9 复校时间间隔

复校时间间隔是由能效测量装置的使用情况、使用者、装置本身质量等诸多因素所决定，因此，使用单位可根据实际使用情况自行确定复校时间间隔。

一般情况下，建议电流互感器、空气喷嘴在安装使用前送计量机构检定或校准，后续使用中不再校准；流量测量系统复校时间间隔为24个月；其余项目的复校时间间隔为12个月。

附录A                原始记录格式（供参考）

| # 客户名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 客户地址 |  |  |  |  |  |  |
| # 器具名称 |  |  |  |  |  |  |
| # 规格/型号 |  |  | # 器具编号 |  |  |  |
| # 生产厂商 |  |  |  |  |  |  |
| # 校准依据 | # JJFXXX-XXXX 平衡环境型房间量热计法空调器能效测量装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| # 校准日期 |  |  |  |  |  |  |
| # 校准条件 # 及地点 | # 温度： ℃ |  |  | # 湿度： %RH |  |  |
|  | # 地点： |  |  | # 其他： |  |  |
| # 校准使用的计量（基）标准装置/主要标准器/主要仪器 |  |  |  |  |  |  |
| # 测量设备名称 | # 测量范围 | # 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | # 证书编号 |  | # 证书有效期至（YYYY-MM-DD） |
| # 标准器1 |  |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |  |
| # 标准器n |  |  |  |  |  |  |

A.1 校准项目

| 温度测量系统： | 是 否 | 压力测量系统 | 是 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电功率测量系统： | 是 否 | 质量测量系统： | 是 否 |
| 热电偶信号测量系统： | 是 否 | 流量测量系统： | 是 否 |
| 空气喷嘴： | 是 否 | 制冷（热）量： | 是 否 |

A.2 校准前检查

| # 证书检查 | # 电流互感器的初次校准证书： 是 否 # 证书编号： 校准日期： # 空气喷嘴的初次校准证书： 是 否 # 证书编号： 校准日期： # 流量计校准证书： 是 否 # 证书编号： 校准日期： 有效期： |
| --- | --- |
| # 外观检查 # 测量系统能否正常工作 | # 温度测量系统： 是 否 压力测量系统： 是 否 # 电功率测量系统： 是 否 质量测量系统： 是 否 # 热电偶信号测量系统： 是 否 流量测量系统： 是 否 # 空气喷嘴： 是 否 制冷（热）量： 是 否 # 空气取样装置风管有无破损： 是 否 # 备注： |
| # 修正值或修正系数清零（控制机和数字指示调节仪） | # 温度测量系统： 是 否 压力测量系统： 是 否 # 电功率测量系统： 是 否 质量测量系统： 是 否 # 热电偶信号测量系统： 是 否 流量测量系统： 是 否 # 制冷量： 是 否 制热量： 是 否 # 备注： |

A.3 温度测量系统

| 修正前读数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 读数（℃） | 校准点1 | … | 校准点m |
| 标准器 |  |  |  |
| 被校器1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 被校器n |  |  |  |

| 修正后读数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 读数（℃） | 校准点1 | 校准点2 | 校准点3 |
| 标准器 |  |  |  |
| 被校器1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 被校器n |  |  |  |
| 校准不确定度为： |  |  |  |

| # 空气取样风盒风速测量 |  |
| --- | --- |
| 测量位置 | 风速（m/s） |
| 空气取样装置1 |  |
| … |  |
| 空气取样装置n |  |
| 测量不确定度为： |  |

A.4 压力测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  | 生产厂 |  |  |
| 编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 修正前读数 |  |  |  |  |  |
| 校准点（Pa，kPa，MPa） |  | 标准器示值（Pa，kPa，MPa） |  | 被校器示值（Pa，kPa，MPa） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |

| 修正后读数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 校准点（Pa，kPa，MPa） | 标准器示值（Pa，kPa，MPa） | 被校器示值（Pa，kPa，MPa） |
| 校准点1 |  |  |
| 校准点2 |  |  |
| 校准点3 |  |  |
| 校准不确定度为： |  |  |

A.5 电功率测量系统

| 被校器名称（数字功率计） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |  | 生产厂 |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 标准器设定值 |  |  |  | 被校器示值 |  |  |  |  |
| 校准频率50Hz |  |  |  | 电压（V） |  | 电流（A） |  | 功率（kW） |
| 电压（V） | 电流（A） | 功率（kW） |  |  |  |  |  |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准不确定度为： |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.6 质量测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  | 生产厂 |  |  |
| 编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 校准点（g，kg） |  | 标准器参考值（g，kg） |  | 被校器示值（g，kg） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |
| 校准不确定度为： |  |  |  |  |  |

A.7 热电偶信号测量系统

| 读数（℃） | 校准点1 | … | 校准点m |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准器示值 |  |  |  |
| 热电偶1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 热电偶n |  |  |  |
| 校准不确定度为： |  |  |  |

A.8 流量测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  | 生产厂 |  |  |
| 编号 |  |  | 测量范围 |  |  |
| 校准点（kg/h，m3/h） |  | 标准器示值（kg/h，m3/h） |  | 被校器示值（kg/h，m3/h） |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |
| 校准不确定度为： |  |  |  |  |  |

A.9 制冷（热）量

| 标准空调器1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调器状态 |  |  |  |
| 运行模式 | （制冷或制热） | 风量设定 | （高、中或低） |
| 温度设定 | （℃） | 导向格栅 | □外侧格栅水平 □内侧格栅垂直 |

| 校准条件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压（V） | 频率（Hz） | 大气压强（kPa） | 室内侧隔室回风干球温度（℃） |  | 室内侧隔室回风湿球温度（℃） | 室外侧隔室回风干球温度（℃） | 室外侧隔室回风湿球温度（℃） |
| 压力平衡装置 |  | □开启 □关闭 |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷（热）量参考值（W或kW） |  |  |  | 制冷（热）量测量值（W或kW） |  |  |  |
| 制冷（热）量校准不确定度为： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷（热）消耗功率参考值（W或kW） |  |  |  | 制冷（热）消耗功率测量值（W或kW） |  |  |  |
| 制冷（热）消耗功率测量不确定度为： |  |  |  |  |  |  |  |

标准空调器2

…

附录B              校准证书内页格式（供参考）

证书编号：

| # 校准依据 | # JJFXXX-XXXX 平衡环境型房间量热计法空调器能效测量装置校准规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 校准条件 # 及地点 | # 温度： ℃ |  | # 湿度： %RH |  |
|  | # 地点： |  | # 其他： |  |
| # 校准使用的计量（基）标准装置/主要标准器/主要仪器 |  |  |  |  |
| # 测量设备名称 | # 测量范围 | # 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | # 证书编号 | # 证书有效期至（YYYY-MM-DD） |
| # 标准器1 |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |
| # 标准器n |  |  |  |  |

B.1 温度测量系统

| 修正前读数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（℃） | 校准点1 | 示值误差 | … | 校准点m | 示值误差 |
| 标准器 |  |  |  |  |  |
| 被校器1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 被校器n |  |  |  |  |  |
| 修正后读数 |  |  |  |  |  |
| 读数（℃） | 校准点1 | 示值误差 | … | 校准点3 | 示值误差 |
| 标准器 |  |  |  |  |  |
| 被校器1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 被校器n |  |  |  |  |  |
| 校准不确定度为： |  |  |  |  |  |

证书编号：

| # 空气取样风盒风速测量 |  |
| --- | --- |
| 测量位置 | 风速（m/s） |
| 空气取样装置1 |  |
| … |  |
| 空气取样装置n |  |
| 测量不确定度为： |  |

B.2 压力测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 生产厂 |  |
| 编号 |  | 测量范围 |  |
| 修正前读数 |  |  |  |
| 校准点 （Pa，kPa，MPa） | 标准器示值 （Pa，kPa，MPa） | 被校器示值 （Pa，kPa，MPa） | 示值误差 （Pa，kPa，MPa） |
| 校准点1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |
| 修正后读数 |  |  |  |
| 校准点 （Pa，kPa，MPa） | 标准器示值 （Pa，kPa，MPa） | 被校器示值 （Pa，kPa，MPa） | 示值误差 （Pa，kPa，MPa） |
| 校准点1 |  |  |  |
| 校准点2 |  |  |  |
| 校准点3 |  |  |  |
| 校准不确定度为： |  |  |  |

证书编号：

B.3 电功率测量系统

| 被校器名称（数字功率计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  |  |  |  |  | 生产厂 |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 标准器设定值 |  |  |  | 被校器示值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准频率50Hz |  |  |  | 电压（V） | 相对示值误差（%） |  | 电流（A） | 相对示值误差（%） |  | 功率（W或kW） | 相对示值误差（%） |
| 电压（V） | 电流（A） | 功率（W或kW） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准不确定度为： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.4 质量测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 生产厂 |  |
| 编号 |  | 测量范围 |  |
| 校准点（g，kg） | 标准器参考值（g，kg） | 被校器示值（g，kg） | 示值误差（g，kg） |
| 校准点1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |
| 校准不确定度为： |  |  |  |

证书编号：

B.5 热电偶信号测量系统

| 读数（℃） | 校准点1 | 示值误差 | … | 校准点m | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器示值 |  |  |  |  |  |
| 热电偶1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 热电偶n |  |  |  |  |  |
| 校准不确定度为： |  |  |  |  |  |

B.6 流量测量系统

| 被校器名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 |  | 生产厂 |  |
| 编号 |  | 测量范围 |  |
| 校准点（kg/h，m3/h） | 标准器示值 （kg/h，m3/h） | 被校器示值 （kg/h，m3/h） | 示值误差 （kg/h，m3/h） |
| 校准点1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 校准点n |  |  |  |
| 校准不确定度为： |  |  |  |

B.7 制冷（热）量

| 标准空调器1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调器状态 |  |  |  |
| 运行模式 | （制冷或制热） | 风量设定 | （高、中或低） |
| 温度设定 | （℃） | 导向格栅 | □外侧格栅水平 □内侧格栅垂直 |

证书编号：

| 校准条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压（V） | 频率（Hz） | 大气压强（kPa） | 室内侧隔室回风干球温度（℃） |  | 室内侧隔室回风湿球温度（℃） | 室外侧隔室回风干球温度（℃） |  | 室外侧隔室回风湿球温度（℃） |
| 压力平衡装置 |  | □开启 □关闭 |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷（热）量参考值（W或kW） |  |  |  | 制冷（热）量测量值（W或kW） |  |  | 相对示值误差（%） |  |
| 制冷（热）量校准不确定度为： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参照结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷（热）消耗功率参考值（W或kW） |  |  |  | 制冷（热）消耗功率测量值（W或kW） |  |  | 相对示值误差（%） |  |
| 制冷（热）消耗功率测量不确定度为： |  |  |  |  |  |  |  |  |

标准空调器2

…

附录C        温度测量系统校准结果不确定度评定示例

C.1 被校对象

以温度传感器为工业铂电阻的情况为例，传感器所测温度显示于计算机，分辨力为0.01℃。本示例评定在温度校准点为25℃时的示值误差不确定度。

C.2 评定模型

C.2.1 测量模型

温度测量系统的示值误差测量模型为式（1）。

∆ti=ti-tr                        （C.1）

式中：∆ti——第i支被校铂电阻的示值误差，℃；

ti——第i支被校铂电阻的示值，℃；

tr——标准标准铂电阻的示值，℃。

C.2.2 灵敏系数

ti的灵敏系数：

c1=∂∆ti∂ti=1                        （C.2）

tr的灵敏系数：

c2=∂∆ti∂tr =-1                       （C.3）

C.2.3 示值误差的合成标准不确定度

uc∆ti=c12∙u2ti+c22∙u2tr             （C.4）

C.3 ti、tr标准不确定度uti和utr分量

对于ti有2个主要不确定度来源：传感器的测量重复性Ri和读数分辨力Fi。

对于tr有6个主要不确定度来源：标准铂电阻的测量重复性Rr、电测设备的读数分辨力Fr、标准铂电阻B、电测设备E、恒温槽H。

C.3.1 ti标准不确定度uti分量

C.3.1.1 测量重复性uRi

校准点为25℃时，温度测量系统10次独立测量结果如下：

表C.1 温度测量系统25℃重复测量数据

| 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（℃） | 25.07 | 25.08 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | 25.08 | 25.07 | 25.08 | 25.08 | 25.07 |

采用贝塞尔公式得到重复性引入的标准不确定度为

uARi=j=110tij-ti210-1=0.0052 ℃             （C.5）

C.3.1.2 分辨力uFi

被校温度测量系统中，计算机读数分辨力为0.01℃，按照均匀分布处理（扩展因子k=3），得到

uFi=0.012∙3=0.0029℃                  （C.6）

ti标准不确定度uti取重复性和分辨力引入的标准不确定度中较大者，即：

uti=uARi=0.0052℃                 （C.7）

C.3.2 tr标准不确定度utr分量

C.3.2.1测量重复性uRr

校准点为25℃时，标准铂电阻10次独立测量结果如下：

表C.2 标准铂电阻25℃重复测量数据

| 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（℃） | 25.001 | 25.003 | 25.003 | 25.002 | 25.004 | 25.001 | 25.001 | 25.002 | 25.003 | 25.002 |

采用贝塞尔公式得到重复性引入的标准不确定度为

uARr=j=110trj-tr210-1=0.0010 ℃              （C.8）

C.3.2.2电测设备分辨力uFr

标准铂电阻的电测设备分辨力为0.001℃，按照均匀分布处理（扩展因子k=3），得到

uFr=0.0012∙3=0.0003℃                  （C.9）

C.3.2.3标准铂电阻uB

主要考虑标准铂电阻的复现性和稳定性。在水三相点附近，二等标准铂电阻的重复性满足0.005℃、稳定性满足0.010℃的技术要求，按照正态分布处理（扩展因子k=2），得到

uB=0.00522+0.01022=0.0056℃          （C.10）

C.3.2.4电测设备uE

根据技术资料可知，电测设备电阻测量准确度为0.0025%，对应0℃～55℃范围内温度测量最大偏差不超过0.008℃，按照正态分布处理（扩展因子k=2），得到

uE=0.0082=0.0040℃                  （C.11）

C.3.2.5恒温槽uH

主要考虑恒温槽的温场均匀性和波动性。恒温槽不同插孔间的温场均匀性不超过0.01℃；由于在校准过程中温度波动不大于0.02℃/10min,估计将有不大于0.01℃的迟滞影响。均按照均匀分布处理（扩展因子k=3），得到

uH=0.0132+0.0132=0.0082℃          （C.12）

C.4 合成不确定度

标准不确定度分量汇总表见表C.3。

表C.3 标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度uxi | 不确定度来源 | 标准不确定度值（℃） | 灵敏系数ci | 不确定度分量 ci∙uxi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uti |  |  | 1 | 0.0052 |
| uRi | 被校系统测量重复性 | 0.0052 |  |  |
| uFi | 温度测量系统读数分辨力 | 0.0029 |  |  |
| utr |  |  | -1 | 0.0108 |
| uRr | 标准器测量重复性 | 0.0010 |  |  |
| uFr | 电测设备读数分辨力 | 0.0003 |  |  |
| uB | 标准铂电阻 | 0.0056 |  |  |
| uE | 电测设备 | 0.0040 |  |  |
| uH | 恒温槽 | 0.0082 |  |  |

根据式C.4和表C.3，得到温度测量系统示值误差校准的合成标准不确定度为

uc∆ti=0.00522+0.01082=0.012℃          （C.13）

C.5 扩展不确定度

# 取包含因子k=2，则温度测量系统示值误差校准的扩展不确定度为

U∆ti=k∙uc∆ti=0.024℃               （C.14）