《平衡环境型房间量热计法空调器能效测量装置校准规范》

编制说明

1. 任务来源

本规范依据全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会秘书处要求编制，由中国计量科学研究院新能源环境计量研究所负责起草。

2. 参加单位

本规范由中国计量科学研究院负责起草，参加起草单位包括福建省计量科学研究院、广东省计量科学研究院、中国电器科学研究院有限公司和广东美的制冷设备有限公司。

3. 背景和意义

2005年3月，国家发改委和原国家质检总局联合发布《能源效率标识管理办法》。此后为促进能效标识管理制度的顺利实施，原国家质检总局在推进能源效率计量检测体系建设、建立用能产品能源消耗量量传和溯源体系、开展用能产品能效标识计量监督检查等方面采取了积极措施。2010年原国家质检总局颁布实施《能源计量监督管理办法》，将用能产品能源效率计量监督管理纳入国家节能减排的工作内容。

自2010年8月起，原国家质检总局发布实施的JJF 1261.1-2010《用能产品能源效率标识计量检测规则》等一系列能效标识计量检测规范，为法定计量检定机构开展能源效率标识计量检测提供了技术依据。2011年，原国家质检总局成立全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会，负责能效标识计量检测规范的制定与能效标识测量结果的比对。

中国已经成为全球最大的能源消费国，据统计2010年中国能源消费量已经占全球比重的18%，可见节能已经成为影响我国可持续发展的关键因素。在现代化建筑中，空调器耗电量占建筑总能耗的比例为20%~50%，节能潜力巨大，而提升空调器的能源效率是最直接和最经济的节能途径。因此，在2004年我国最先发布了房间空调器的能源效率标准，而且此后数年内标准对能源效率的要求也在不断更新提升。结合原国家质检总局关于能源效率计量监督的要求，为了保障房间空调器能源效率制度的顺利实施，秘书处相继起草了JJF1261.2《房间空气调节器能源效率计量检测规则》和JJF1261.4《转速可控型房间空气调机器能源效率计量检测规则》，对房间空调器的能源效率检测提出了规范性要求。

然而，房间空调器能源效率检测一致性不但困扰着相关监督检查工作，而且也是房间空调器行业面临的重要技术问题。为了解决这个问题，结合我国房间空调器行业的实际情况，制冷量能源效率的量值溯源体系中的技术规范需要进一步完善。

平衡环境型房间量热计法空调器能效测量装置是房间空调器行业中常用的能源效率测量装置，虽然其测量时间较长、成本较高，但由于其测量结果的准确度高而常被空调器生产企业作为更高一级的测量装置使用，对空气焓值法装置进行制冷量能效比对。由此可见，平衡环境型房间量热计法空调器能效测量装置的准确性不只影响自身的测量结果，且对空调器生产企业范围内的空气焓值法空调器能效测量装置的准确性有影响。另外，目前已经建立为房间空调器国家制冷（热）量测量标准装置同样采用平衡环境型房间量热计法，本规范内容也可适用与国家标准装置的现场校准工作，以此保障我国制冷量能效量值溯源体系中源头的准确性。

故此，为了完善制冷量能效量值溯源体系，保障房间空调能源效率监督检查工作的顺利实施，有必要起草针对平衡环境型房间量热计法空调器能效测量装置的校准规范。

4. 制定原则

根据平衡环境型房间量热计法测量原理，结合制冷量能源效率测量不确定度分量评定结果，对影响能源效率测量的关键参数进行现场校准和修正。在关键测量参数测量准确性得到验证的前提下，采用制冷（热）量源装置进行综合性制冷（热）量校准或比对，以得到房间量热计法装置的准确性信息。此外，根据房间空调行业的需求，本规范制定过程中着重考虑了可行性和成本控制等实际问题。

5. 制定过程

5.1 调研阶段

2017年4月，中国计量科学研究院新能源环境计量研究所接到起草任务后，对相关国家标准、检测规范、校准规范和国内外文献内容进行了详细梳理，撰写了规范制定的原则、总体路线、依据内容和注意事项等，征求相关单位和企业的初步意见和意向，并根据汇总结果形成了初步编制方案和起草组人员构成。

5.2 第一次工作会议

2017年8月，在广州召开第一次工作会议，参会专家16人，来自于中国计量科学研究院、福建省计量科学研究院、广东省计量科学研究院、中国电器科学研究院有限公司、广东美的制冷设备有限公司、上海计量测试技术研究院、合肥通用机械研究院、广州天河兰石技术开发有限公司、上海海普环境设备有限公司。会议主要内容为：

（1）讨论本规范的适用范围，规定编制要求和注意事项。

（2）讨论平衡环境型房间量热计法空调器能效测量装置测量原理，相关计量特性，行业测量准确度和不确定度要求。

（3）讨论规范起草过程中引用标准范围，明确与现行国家标准、规范保持一致的编写要求。

5.3 第二次工作会议

2018年3月，在南京召开了第二次工作会议，参会专家22人，来自于中国计量科学研究院、广东省计量科学研究院、山东省计量科学研究院、河南省计量科学研究院、工业和信息化部第五研究所、青岛海尔空调器有限总公司、海信（山东）空调有限公司、格力电器（石家庄）有限公司、TCL空调器（中山）有限公司、广东至高空调有限公司、扬子空调有限公司等单位。会议主要内容为：

（1）起草组汇报规范总体思路和起草进度，并听取房间空调企业的反馈意见。

（2）介绍不确定度意义和评定方法，通过测量实例详细解释了空调器能源效率测量的不确定度评定过程和注意事项。

5.4 第三次工作会议

2018年11月，在上海召开了第三次工作会议，参会专家21人，来自于中国计量科学研究院、福建省计量科学研究院、广东省计量科学研究院、中国电器科学研究院有限公司、广东美的制冷设备有限公司、上海市计量测试技术研究院、合肥通用机械研究院、广州天河兰石技术开发有限公司、上海海普环境设备有限公司、格力电气（石家庄）有限公司、奥克斯空调股份有限公司、上海三菱电机上陵空调机电器有限公司。会议中对规范草稿全文进行逐条讨论，达成一致的内容为：

（1）第1节适用范围中加入“标定型房间量热计法能效测量装置、具有防暴功能的房间量热计法能效测量装置或相同测量原理的其他房间空调器能效测量装置也使用于本规范”。

（2）第2节增加引用标准“JJG 693—2011 可燃气体检测报警器检定规程”、“JJF 1491—2014 数字式交流电参数测量仪校准规范”、“ISO 5151:2017 Non-ducted air conditioners and heat pumps — Testing and rating for performance”和“ISO 5801:2017 Fans — Performance testing using standardized airways”。

（3）第3节术语定义中增加“制热量”和“制热消耗功率”内容。

（4）第4节概述中，将“…，并均可进行二阶拟合修正。”修改为“…，并均可进行拟合修正。”

（5）第5节计量特性中增加“除5.7节外，其余部分最大允许误差要求均可指测量系统经修正后的最大允许误差。如能效测量装置中含有可燃气体检测报警器，委托法定计量机构依据JJG 693进行周期性检定。”

（6）5.3节中电流典型测量范围上限确定为5A。

（7）5.4节采用JJG 1036—2008中的规范表述形式。

（8）5.5节热电偶信号测量系统的典型测量范围为（-30~130）℃。

（9）5.7节根据“ISO 5801:2017 Fans — Performance testing using standardized airways”规定了空气喷嘴的具体加工要求。

（10）5.8节确定制冷（热）量最大允许误差为±1.5%参考值。

（11）表6中第6项备注修改为“也可采用满足技术要求的标准功率计、功率负载或其他设备”，第8项备注修改为“也可采用满足技术要求的标准铂电阻、干井式计量炉、恒温槽或其他设备组合”。

（12）第7节标题修改为“校准比对项目和方法”。

（13）表8中第8项项目名称修改为“制冷量比对”。

（14）7.2.4节增加“推荐采用标准源法对功率测量系统进行校准。根据实际需要，保证校准设备处于同等水平条件下，也可采用标准表法对进行校准。”

（15）7.2.6节增加“对于不更换热电偶传感器的通道，校准方法可参照7.2.2.2节，所采用校准设备组合的校准不确定度不超过0.5℃（k=2）。”

（16）7.2.7.2节中的校准步骤1）修改为“1）可选择图8中的一种连接方式串联标准流量计与被校流量计，并充分排空管路中的空气”，校准步骤2）中增加“（10分钟累积值）”。

（17）7.2.8节内容确定为“首次使用前，将空气喷嘴委托计量机构进行检定或校准。正常使用情况下，建议不再进行空气喷嘴的检定或校准。”

（18）7.2.9.3节中2）增加“室外侧风耙布置位置不得受到被测空调器出风影响”。

（19）7.3.3节中6）确定度“流量示值保留至0.001m3/h或1kg/h”。

（21）调整附录A部分表格格式。

（22）调整附录B部分表格格式。

（23）C.2.1节中“数学模型”修改为“测量模型”。

（24）C3.1.2节中增加“ti标准不确定度uti取重复性和分辨力引入的标准不确定度中较大者”及相关内容。

6. 规范的先进性

本次起草的《平衡环境型房间量热计法空调器能效测量装置校准规范》结合国内外标准中的技术要求，规范了房间量热计现场校准流程，较为合理地满足了房间空调器行业对制冷量能效量值溯源的实际需求。

7. 与有关的现行法律、规范和强制性国家标准的关系

本规范与现行法律、法规和强制性国家标准一致。

8. 重大分歧意见的处理经过和依据

本规规范在制定过程中无重大意见分歧。

9. 其他应予以说明的事项

本规范不涉及专利、著作权等知识产权内容。