JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF1261.9-201x

家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率计量检测规则

Rules of Metrology Testing for Energy Efficiency of domestic gas instantaneous water heater and gas fired heating and hot water combi-boilers

201X-XX-XX发布  　                  　　   201X-XX-XX实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局　 发 布

JJF1261.X-201X

代替JJF 1261.9-2013

家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率计量检测规则

Rules of Metrology Testing for Energy Efficiency of domestic gas instantaneous water heater and gas fired heating and hot water combi-boilers

| 归口单位： | 全国法制计量管理计量技术委员会 能效标识计量检测分技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 江苏省计量科学研究院 |
| 参加起草单位： |  |

本规范委托全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

毛朔南（江苏省计量科学研究院）

参加起草人：

目     录

引  言	III

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	2

3.1 热效率	2

3.2 燃气热水器和燃气采暖炉能效限定值	2

3.3 华白数	2

3.4 低热值	2

3.5 额定热负荷	2

3.6 冷凝式家用燃气快速热水器	2

3.7 冷凝式燃气暖浴两用炉	2

3.8 额定热负荷热水效率	2

3.9 额定热负荷供暖效率	3

3.10 能效等级	3

3.11 30%的额定热负荷（30%的额定热输入）	3

4  概述	3

5  计量要求	3

5.1  能源效率标识标注	3

5.2  能效指标（能源消耗量）	4

5.3  能效等级	4

6  检测条件	5

6.1  环境条件	5

6.2  测量设备	5

6.3  检测用燃气	7

6.4  检测用水	7

6.5  测量不确定度	7

7  检测项目和方法	8

7.1  抽样原则和方法	8

7.2  样本检测	8

7.3  原始记录	16

7.4  数据处理	16

8  检测结果	16

8.1  能源消耗量计量检测结果合格判据	16

8.2  检测结果评定准则	16

8.3  检测报告	17

附录A  检测方法（一）	19

附录B  检测方法（二）	21

附录C  检测方法（三）	23

附录D  冷凝热水器效率以及冷凝炉低水温测试效率的校正	26

附录E  检测用燃气的要求	28

附录F  饱和蒸汽压（S）查表值	33

附录G  家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率测量不确定度评定示例	34

附录H  家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率计量检测  抽样单（格式）	53

附录I  家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率计量检测  原始记录（格式）	54

附录J  家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率计量检测  报告（格式）	60

引  言

为了规范实行能源效率标识管理的家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率计量检测工作，依据《用能产品能源效率计量检测规则》（JJF 1261.1-2017）的要求，修定本家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率计量检测规则（以下简称“本规则”）。

本规范代替JJF 1261.9-2013，与JJF 1261.9-2013相比，除编辑性修改外，主要变化如下：

―――规范名称由“家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率标识计量检测规则”改为“家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率计量检测规则”；

―――范围由“本标准适用于热负荷不大于70kW的家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉”更改为“本规则规定了燃气作为能源的额定热负荷不大于70kW的家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉”；

―――引用标准增加了GB 25034-2010《燃气采暖热水炉》、 CJ/T 336-2010《冷凝式家用燃气快速热水器》、 CJ/T 395-2012 三个方法标准《冷凝式燃气暖浴两用炉》，

―――术语中增加冷凝式家用燃气快速热水器和冷凝式燃气暖浴两用炉；

―――试验方法中除了按GB 6932-2001《家用燃气快速热水器》的要求进行外，还增加了按GB 25034-2010《燃气采暖热水炉》、 CJ/T 336-2010《冷凝式家用燃气快速热水器》、 CJ/T 395-2012 《冷凝式燃气暖浴两用炉》三个方法标准的相关内容；

―――表1中各个级别的最低允许能效指标由原来固定的针对额定负荷和部分热负荷热效率的单一值变为限定这两个热效率值的较大值下限和较小值下限；

―――增加了附录C冷凝热水器效率的校正。

本规范的历次版本发布情况为：

―――JJF 1261.9-2013。

家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率

计量检测规则

1  范围

本规则规定了仅以燃气作为能源的额定热负荷不大于70kW的家用燃气快速热水器（含冷凝式热水器，以下简称“燃气热水器”）和燃气采暖热水炉(含冷凝式燃气暖浴两用炉，以下简称“燃气采暖炉”）的能源效率的计量要求、计量检测程序、计量检测方法、计量检测结果评定准则和检测报告等内容。

本规则适用于燃气热水器和燃气采暖炉能源效率计量监督检测。委托检测可参考本规则进行。生产和销售燃气热水器和燃气采暖炉产品的单位亦可参照本规则进行检测。

本规则不适用于燃气容积式热水器。

本标准所指的燃气应符合GB/T 13611的规定。

接受检测的燃气热水器和燃气采暖炉应是生产者自检合格的产品，或者是销售者进口、销售的商品。

2  引用文件

本规则引用了下列文件：

GB/T 2829-2002  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB 6932-2001  家用燃气快速热水器

GB/T 13611-2018  城市燃气分类和基本特性

GB 20665-2015  家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级

GB 25034-2010  燃气采暖热水炉

CJJ 12-2013  家用燃气燃烧器具安装及验收规程

CJ/T 336-2010  冷凝式家用燃气快速热水器

CJ/T 395-2012  冷凝式燃气暖浴两用炉

使用本规则时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3  术语和计量单位

下列术语和计量单位适用于本规则。

3.1 热效率 thermal efficiency

有效利用热量占燃气完全燃烧总放热量的百分比。

3.2 燃气热水器和燃气采暖炉能效限定值  minimum allowable values of energy efficiency for domestic gas instantaneous water heater and gas fired heating and hot water combi-boilers

按照本规则规定的检测条件，燃气热水器和燃气采暖炉应达到的最低热效率值，以百分数表示。

3.3 华白数 wobbe number；wobbe index

燃气的热值与其相对密度平方根的比值，计量单位为MJ/m3。

3.4 低热值 net calorific value

标准状况下1m3(或1kg)燃气完全燃烧，不包括水蒸气潜热的发热量，计量单位为MJ/m3或kcal/m3。

3.5 额定热负荷 rated heat input

在额定燃气压力下，燃气热水器或燃气采暖炉使用基准气在单位时间内放出的热量。该值是产品铭牌的标称值，按功能，可分为热水额定热负荷与供暖额定热负荷，计量单位为kW。

3.6 冷凝式家用燃气快速热水器condensing domestic gas instantaneous water heaters

在本规则规定的基准条件下，燃气燃烧烟气中的水分被冷凝，且冷凝过程中的热量被有效利用的热水器。

3.7 冷凝式燃气暖浴两用炉condensing gas-fired heating and hot water combi-boilers

燃烧烟气中水蒸汽被部分冷凝，其冷凝过程中释放的潜能被有效利用的采暖、热水两用型或单采暖型的器具。

3.8 额定热负荷热水效率thermal efficiency of hot water under rated heat input

燃气热水器或燃气采暖炉在额定热负荷输入下加热热水的热效率。

3.9 额定热负荷供暖效率thermal efficiency of heating under rated heat input

燃气采暖炉在额定热负荷输入下供暖的热效率。

3.10 能效等级energy efficiency grade

表示燃气热水器和燃气采暖炉能源效率指标高低的一种分级方法。

注：1级能效等级最高，3级能效等级最低。

3.11 30%的额定热负荷（30%的额定热输入）30% rated heat input

在额定燃气压力下，燃料在燃烧器中燃烧单位时间内所释放的热量，这个热量为额定热负荷工况下的30%。50%的额定热负荷（50%的额定热输入）同此解释。

4  概述

燃气热水器和燃气采暖炉是实行能源效率标识管理的产品，该类产品为具有水气联动装置控制燃烧燃气的开关，利用燃气燃烧的热量加热通过热交换器内流动的水从而进行加热热水和取暖的器具。

5  计量要求

5.1  能源效率标识标注

燃气热水器和燃气采暖炉的显著位置应粘贴能源效率标识。能源效率标识标注的信息应包括生产者名称或简称、规格型号、能效等级、额定热负荷（kW）、热效率、依据的能源效率国家标准编号、能效信息码、能效“领跑者”信息等内容。

能源效率标识的样式应符合燃气热水器和燃气采暖炉产品能源效率标识标注的要求，计量单位的标注应符合国家法定计量单位的要求。

注：

1、不同产品的热效率标识要求如下：

a.燃气热水器：额定热负荷热水热效率，50%额定热负荷热水热效率；

b.燃气采暖炉（单供暖型）：额定热负荷供暖热效率，30%额定热负荷供暖热效率；

c.燃气采暖炉（两用型）：额定热负荷热水热效率和额定热负荷供暖热效率，50%额定热负荷热水热效率，30%额定热负荷供暖热效率。

2、能效“领跑者”信息仅针对列入国家能效“领跑者”目录的产品。

5.2  能效指标（能源消耗量）

5.2.1  热效率

热效率标注值应符合GB 20665-2015对能效限定值的要求。燃气热水器和燃气采暖炉能效限定值为表1中能效等级的3级，热水热效率和供暖热效率实测值应不小于限定值。热水热效率和供暖热效率实测值应不小于对应的热效率标注值。

5.2.2  额定热负荷

额定热负荷实测值应不小于90%的额定热负荷标注值且不大于110%的额定热负荷标注值。

5.3  能效等级

燃气热水器和燃气采暖炉使用的能源效率标识标注的能效等级应符合GB 20665-2015对能效等级的要求。燃气热水器和燃气采暖炉的能效等级指标见表1。表1中的为热水器或采暖炉额定热负荷和部分热负荷（热水状态为50%的额定热负荷，采暖状态为30%的额定热负荷）下两个热效率中的较大值，为较小值，当和在同一等级界限范围内时判定该产品为相应的能效等级；如和不在同一等级界限范围内，则判为较低的能效等级。

表1  燃气热水器和燃气采暖炉能效等级

| 类型 |  | 热负荷 | 热效率值/％ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能效等级 |  |  |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 燃气热水器 |  |  | 98 | 89 | 86 |
|  |  |  | 94 | 85 | 82 |
| 燃气采暖炉 | 热水 |  | 96 | 89 | 86 |
|  |  |  | 92 | 85 | 82 |
|  | 采暖 |  | 99 | 89 | 86 |
|  |  |  | 95 | 85 | 82 |

根据热效率实测值确定的能效等级应不低于标注的能效等级。

6  检测条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：20 ℃±5 ℃。

6.1.2  通风换气良好，室内空气中一氧化碳含量应小于0.002％，二氧化碳含量应小于0.2％，且不应有影响燃烧的气流。

6.2  测量设备

6.2.1  主要测量设备

6.2.1.1  温度计

a）测量范围：（0～100）℃；

b）分辨力：0.02 ℃；

c）最大允许误差：±0.1 ℃；

6.2.1.2  气体流量计

a）测量范围：（50～10000）L/h；

b）最大允许误差：±0.5％；

6.2.1.3  电子天平

a）测量范围：（0.2～100）kg

b）检定分度值：e =d =10 g

c）最大允许误差：0≤m ≤500e：±0.5e；

500e＜m ≤2000e：±1.0e；

2000e＜m ≤10000e：±1.5e；

6.2.1.4  液体流量计

a）测量范围：（40～4000）L/h；

b）最大允许误差：±0.2%；

6.2.1.5  燃气热值仪

a）测量范围：（6.7～125.6）MJ/m3；

b）最大允许误差：±1.0％；

6.2.1.6  燃气压力计

a）测量范围：（0～5）kPa；

b）分辨力：1Pa；

c）最大允许误差：±0.1%；

6.2.1.7  大气压力计

a）测量范围：（80～120）kPa；

b）分辨力：0.01kPa；

c）最大允许误差：±0.1%；

6.2.1.8  秒表

a）测量范围：（0～24）h；

b）分辨力：0.1 s；

c）最大允许误差：0.5 s/d。

6.2.2  辅助设备

6.2.2.1  室内温湿度计

a1）温度测量范围：（0～50）℃；

b1）分辨力：0.1 ℃；

c1）最大允许误差：±0.5 ℃；

a2）湿度测量范围： （30～100）%RH；

b2）分辨力：0.1 %RH；

c2）最大允许误差：±5 %RH。

6.2.2.2  燃气相对密度计

a）测量范围：0～10；

b）最大允许误差：±2.0%；

6.2.2.3  色谱仪或吸收式气体分析仪

a）测量范围：0.001%～100%；

b）分辨力：1×10-6；

c）最大允许误差：±0.5%；

6.2.2.4  一氧化碳测定仪

a）测量范围：0～0.2%；

b）分辨力：1×10-6；

c）最大允许误差：±5×10-6；

6.2.2.5  二氧化碳测定仪

a）测量范围：0～15%；

b）分辨力：0.01%；

c）最大允许误差：±0.05%；

6.2.2.6  水压表

a）测量范围：（0～0.6）MPa；

b）分辨力：2 kPa；

c）最大允许误差：±0.4 %FS；

6.2.2.7  电源

电源条件：电压（220±2.2）V，频率（50±1）Hz，单相交流电源。

上述测量设备给出了基本性能要求，也可以采用同等或以上性能的其他检测仪器或仪表。

6.3  检测用燃气

6.3.1  检测用燃气，其华白数与标准GB/T 13611-2018规定值相对偏差应分别在±2％之内。检测过程中，检测用燃气的华白数应保持稳定，华白数的具体要求见附录D。

6.3.2  燃气压力为额定压力，燃气具体分类及对应额定压力见附录D。

6.4  检测用水

6.4.1  燃气热水器：进水口冷水温度为20 ℃±1 ℃，检测过程中水温波动要求不大于0.4 ℃；

6.4.2  燃气采暖炉：进水口冷水温度为20 ℃±1 ℃，实验室温度与进水温度之差应不大于5 K，检测过程中水温波动要求不大于0.4 ℃。

6.5  测量不确定度

6.5.1 额定热负荷热水热效率计量检测结果的相对扩展不确定度应优于1.6％(k=2)；

6.5.2 额定热负荷供暖热效率计量检测结果的相对扩展不确定度应优于1.6％(k=2)；

6.5.3 部分热负荷（50%）热水热效率计量检测结果的相对扩展不确定度应优于1.6％(k=2)。

6.5.4  部分热负荷（30%）供暖热效率计量检测结果的相对扩展不确定度应优于1.6％(k=2)。

6.5.5  额定热负荷计量检测结果的相对扩展不确定度优于2.0％(k=2)。

7  检测项目和方法

7.1  抽样原则和方法

燃气热水器和燃气采暖炉的计量检测样本应在生产者自检合格的产品或者是销售领域的商品中随机抽取。

对检测批计量检测的，按GB/T 2829-2002中一次抽样方案抽取样本。在生产企业成品仓库内或生产线末端抽样时，批量原则上不应少于30台。随机抽样的样本数量4台，其中2台用于检测，2台用于备样。

对样本计量检测的，在生产企业成品仓库内或生产线末端抽样时，批量可少于30台。随机抽样的样本量2台，其中1台用于检测，1台用作备样。在销售领域抽样时，批量应不少于2台，随机抽样的样本量2台，其中1台用于检测，1台用作备样。

抽样时应填写燃气热水器和燃气采暖炉能源效率标识计量检测抽样单（抽样格式见附录B）。

7.2  样本检测

7.2.1  标识标注的检查

根据5.1的要求对燃气热水器和燃气采暖炉能源效率标识进行检查。

7.2.2  能源消耗量检测

燃气热水器根据GB 6932-2001、燃气采暖炉根据GB 25034-2010、冷凝式燃气热水器根据CJ/T 336-2010、冷凝式燃气采暖炉根据CJ/T 395-2012的方法进行热效率、额定热负荷的测量。

7.2.2.1  测量准备

1）被测燃气热水器和燃气采暖炉应外观完好，无明显的机械损伤、变形或破损；

2）被测燃气热水器和燃气采暖炉能正常工作；

3） 燃气热水器/燃气采暖炉应正确安装，符合相应产品标准中规定的安装要求。

7.2.2.2  热效率测量

7.2.2.2.1  燃气热水器热效率测量方法

1）额定热负荷热效率

检测条件及状态

①供水压力为0.1MPa；

②设置状态：按产品说明书要求，管路连接按附录A中图A-1；

③水温调节：燃气阀开至最大位置，热水额定热负荷时温升为40K±1K；当不能调节至此温度时，在热水温度可调节范围内，调至最接近的温度。具有自动恒温功能的热水器应将温度设定在最高状态，采用增加进水压力等办法，使热水器在最大热负荷状态下工作。

检测方法见附录A。

2）50％额定热负荷热效率

检测条件及状态

①燃气热水器运行热负荷调节至约50％额定热负荷；

②设置状态：按产品说明书要求，管路连接按附录A中图A-1；

③水温调节：50％额定热负荷时温升为20K±1K；当不能调节至此温度时，在热水温度可调节范围内，调至最接近的温度。

检测方法见附录A。

7.2.2.2.2  燃气采暖炉热效率测量方法：

燃气采暖炉分为单采暖燃气采暖炉和供暖、供水两用型燃气采暖炉。

1）热水状态热效率

检测条件及状态：

①使用0-2气；额定电压。

②设置状态：按产品说明书要求，管路连接按附录B中图B-1；

③水温调节：a) 额定热负荷：调节热水出水温度比进水温度高40 K±1 K，当不能调至此温度时，在热水温度可调范围内，调至最接近的温度，具有自动恒温功能的器具应将温度设置在最高温度，采用增加进水水压等方法，使器具工作在额定热输入或最大热输入状态。b）50%额定热负荷：调节热水出水温度比进水温度高20 K±1 K。

检测方法见附录B。

2）采暖状态热效率

a) 额定热输入时采暖热效率

检测条件及状态：

①使用0-2气；额定电压；使器具的控制温控器不工作,当器具处在热平衡状态,采暖水流量稳定在±1%时，即可开始进行热效率的测量。

②设置状态：按产品说明书要求，管路连接按附录C中图C-1；

检测方法：

参照7.2.2.2.2条款1）热水状态热效率。

用公式（1）计算热效率：

（1）

式中：

水的比热容，；

采暖热效率，%；

修正后实测出热水量的数值，kg；

对应平均出水温度下的测试装置的热损失，包括循环泵产生的热量，kJ；

实测燃气消耗量折算成基准状态（15 ℃、101.3 kPa）下的数值，；

试验燃气在基准状态下的低热值，。

备注：的实用测试方法：

使用一个隔热良好的小体积（约250ml）的容器作为器具（1）的替代物（见图B-1），该容器内要有一个浸没式电加热器。将循环系统注满水，启动水泵使其在正常设置下工作，浸没式电加热器与可调变压器、瓦特表与电源相连，调节可调变压器使循环水达到热平衡（≥4h），记录环境温度并测量热输入。在不同温度下进行一系列测试，可得出环境温度以上不同温度下的热损失。

在实际测量时，同时记录环境温度，根据环境温度与测试平台平均温度之差确定热损失。

b) 30%的额定热输入时采暖热效率

①使用0-2气；额定电压；

②设置状态：按产品说明书要求，管路连接按附录C中图C-1；

③考虑到温度的波动，在整个测试过程，应使水流量稳定在±1%以内，水泵要连续运行。

检测方法见附录C检测方法三。

7.2.2.2.3 冷凝式燃气热水器热效率测量方法

a) 额定热效率

检测条件及状态：

①供水压力为0.1MPa；使用0-2气；额定电压；

②设置状态：按产品说明书要求，管路连接按附录B中图B-1；

③水温设定：进水温度20 ℃±1 ℃、调节出水温度比进水温度高35 K±2 K，并测量空气湿度。当不能调到该温度时在热水温度可调范围内调至最接近的温度。具有自动恒温功能的冷凝热水器应将热水温度设置在最高温度，可采用改变进水水压等方法，使冷凝热水器工作在额定输入热输入或最大输入热输入状态。

检测方法：

①在热平衡状态和水温度保持恒定时，开始进行热效率的测量。在试验中热水温度的变化不应大于0.5 ℃。在进水连接处前和出水连接处后测量水的温度，测量装置应防止产生热损失。应在燃气流量计的指针转动一周以上的整数时测出热水量。

②实际试验条件与基准试验条件（20 ℃，空气70%相对湿度，101.325 kPa）有差别，应使用附录D中给出的校正公式进行校正。

③对使用液化石油气的冷凝热水器，低热值热效率应加上2.4%。

④冷凝热水器低热值效率（%）按照式（2）计算：

（2）

式中：

在15 ℃、101.325 kPa基准干燃气试验条件，温升时热效率的数值，%；

水的比热容，；

试验过程中产生热水质量的数值，；

热水温度的数值，℃；

进水温度的数值，℃；

干试验燃气的低热值，；（15℃，101.325kPa基准状态）

实测燃气消耗量折算成基准状态下15℃，101.325kPa干燃气的数值，；

检测时燃气流量计内的燃气温度，℃；

检测时的大气压力，；

检测时燃气热水器前的燃气压力，；

—温度为℃时的饱和水蒸气压力，（当使用干式流量计测量时，S值应乘以检测燃气的相对湿度进行修正）。

b) 部分（50%）热效率

检测条件及状态：

①供水压力为0.1MPa；使用0-2气；额定电压；

②设置状态：按产品说明书要求，管路连接按附录B中图B-1；

③水温设定：进水温度20 ℃±2 ℃、调节出水温度比进水温度高15 K±2 K，并测量空气湿度。

检测方法：

参照7.2.2.2.3 a) 额定热效率的检测方法开展。

对使用液化石油气的冷凝热水器，低热值热效率应加上2.4%。

注：在试验得出15℃、101.325kPa基准干燃气试验条件下的低热值效率后，按照附录D对效率进行校正，得出20℃、101.325kPa基准干空气条件下的低热值效率。

7.2.2.2.4 冷凝式燃气采暖炉热效率测量方法

检测条件及状态：

①实验室环境基准条件：20 ℃，空气70%相对湿度，101.325 kPa；

②如果实际测试条件与①规定的基准测试条件有差异，则偏差和校准应符合以下规定：

I）最大偏差应在以下规定范围内：

实验室湿度：0≤X≤20g/kg；

低水温测试，回水温度允许偏差：25 ℃≤T≤35℃；测试过程波动应小于或等于1 ℃。

II）当实际测试条件与基准值有偏差，且偏差在a)的允许范围内采暖热效率应该按照附录D进行校正。

1）热水状态热效率

参照7.2.2.2.2条款1）热水状态热效率开展。

2）采暖状态热效率

a) 额定热负荷时采暖热效率

检测条件及状态

①供水压力为0.1MPa；使用0-2气；额定电压；

②设置状态：按产品说明书要求，管路连接按附录B中图B-1；对不带额定热输入调节装置的器具，在额定热输入时测定效率；对带额定热输入调节装置的器具，在最大热输入和在最大和最小热输入的算术平均值条件下测定效率。

③调节水流量，使回水温度保持在30 ℃±1 ℃，供水和回水之间温差为20 K±2 K。

检测方法：

参照7.2.2.2.2条款2）a)额定热输入时采暖热效率开展。

b) 部分（30%）热效率

检测条件及状态

①供水压力为0.1MPa；使用0-2气；额定电压；

②设置状态：按产品说明书要求，管路连接按附录C中图C-1；对不带额定热输入调节装置的器具，在30%额定热输入时，测定采暖热效率；对带额定热输入调节装置的器具，在最大和最小热输入的算术平均值30%负荷下测定热效率。

③在回水温度为30 ℃±1 ℃的冷凝炉标准测试条件下，测定的低水温工况采暖热效率。使用液化石油气的冷凝炉，低热值热效率应加上2.4%。使用人工煤气的冷凝炉，低热值热效率应减去3.2%。

检测方法：

参照7.2.2.2.2条款2）采暖状态热效率b) 30%的额定热输入时采暖热效率的检测方法开展。

      - 额定热负荷的测量偏差

7.2.2.3.1  家用燃气快速热水器热负荷测量方法

①检测条件及状态见7.2.2.2.1.1)

②检测方法：

燃气热水器或燃气采暖炉点燃15min后用气体流量计测定燃气流量。气体流量计指针转动一周以上的整圈数，且测定时间应不少于1min，其额定热负荷实测值按公式（3）计算：

（3）

式中：

0℃、燃气标准压力、大气压101.3kPa、干燥状态下折算热负荷，kW；

实测燃气低热值，（0℃，101.325kPa干试验气的低热值）；

实测燃气流量，m3/h；

标准状态下干试验气的相对密度；

标准状态下干设计气的相对密度；

检测时的大气压力，；

设计时使用的额定燃气供气压力，kPa；

实测燃气流量计内的燃气压力，kPa；

检测时燃气器具前的燃气压力，；

检测时燃气流量计内的燃气温度，℃；

温度为℃时的饱和水蒸气压力，kPa（当使用干式流量计测量时，S值应乘以检测燃气的相对湿度进行修正）；

0.644—水蒸气理想气体的相对密度。

7.2.2.3.2 冷凝式燃气快速热水器额定热负荷测量方法

冷凝热水器按要求调整到额定或最大热输入状态，用0-2气运行达到热平衡后，用气体流量计测量燃气流量。流量计的指针应运转一周以上，而且实验时间不少于1min。将实测的燃气耗量按式（4）折算成基准状态下热输入。当使用湿式流量计测量时，应用式(5)对燃气密度进行修正，用dh代替d。

（4）

（5）

15℃、101.3kPa、基准状态下试验折算热输入的数值，kW；

15℃、101.3kPa、基准干设计气低热值，；

试验燃气流量，m3/h；

试验时燃气流量计内燃气压力，；

试验时的大气压力，；

干试验气的相对密度；

试验燃气流量计内的燃气温度，℃；

基准干设计气的相对密度；

温度为℃时的饱和水蒸气压力，kPa

0.622—基准状态下水蒸气相对密度。

7.2.2.3.3 燃气采暖热水炉额定热负荷测量方法

采暖额定热输入、热水额定热输入测定方法见7.2.2.3.2。

7.2.2.3.4 冷凝式燃气暖浴两用炉额定热负荷测量方法

采暖额定热输入、热水额定热输入测定方法见7.2.2.3.2。

7.2.3 能效等级的确定

根据热效率实测值，按5.3的要求确定能效等级。

注：用热效率实测值确定能效等级时，应考虑计量检测结果的测量不确定度。

7.3  原始记录

计量检测的原始记录应包含燃气热水器和燃气采暖炉能源效率标识计量检测所要求的必要信息，记录中列出的项目应准确填写。观察结果、数据和计算应在检测时予以记录。记录应包括检测人员和结果审核人员的签名。原始记录格式见附录F。

7.4  数据处理

按本规则规定的样本检测要求测量和计算燃气热水器和燃气采暖炉的热效率和额定热负荷，并按以下要求进行数据修约。

热效率、额定热负荷保留一位小数。

8  检测结果

8.1  能源消耗量计量检测结果合格判据

8.1.1  合格判据原则

热效率计量检测结果的合格评定采用宽限判据原则。

8.1.2  合格判据

热效率计量检测结果的合格评定考虑测量不确定度U（k=2）的影响，实测值位于下列区间的判定为合格：

热效率：实测值≥限定值-，且实测值≥标注值-；

额定热负荷计量检测结果的测量不确定度U（k=2）与本规则规定的最大允许误差（±10%）的模之比不大于1/3，合格评定不考虑其测量不确定度的影响，实测值位于下列区间的判定为合格：

额定热负荷：(1-10%)标注值≤实测值≤(1+10%)标注值

8.2  检测结果评定准则

8.2.1  能源效率标识标注评定准则

能源效率标识标注出现下列情况之一的，评定为能源效率标识标注不合格。

a）未在燃气热水器和燃气采暖炉产品的显著位置粘贴能源效率标识的；

b）未按规定的标识样式和内容进行标注的；

c）未按规定要求正确使用国家法定计量单位的。

8.2.2  热效率评定准则

热效率标注出现下列情况之一的，评定为热效率不合格。

a）热效率标注值不符合5.2对热效率限定值要求的；

b）热效率实测值不符合8.1规定的。

8.2.3  额定热负荷评定准则

额定热负荷实测值不符合8.1规定的，评定为额定热负荷不合格。

8.2.4  能效等级评定准则

能效等级标注出现下列情况之一的，评定为能效等级不合格。

a）标注的能效等级不符合5.3对能效等级要求的；

b）根据热效率实测值确定的能效等级低于标注的能效等级的。

8.2.5  检测批评定准则

根据GB/T 2829-2002,取不合格质量水平RQL=40，判定水平I，选择一次抽样方案，确定合格判定数Ac=0，不合格判定数Re=1。2个检测样本中若有1个不合格的，评定为检测批不合格。

8.2.6  备用样品检测

当样本检测不合格时，允许对备样进行检测，检测结论按备样检测结果作出。

8.3  检测报告

应准确、客观和规范地报告出具检测报告。检测报告应包括足够的信息，报告中的结论应按8.2检测结果评定准则的规定出具。检测报告应由检测人员、审核人员签名（检测报告格式见附录G）。

检测报告中的总体结论应根据检测结果并按下列情况给出：

① 能源效率标识、热效率标注值、额定热负荷标注值和标注的能效等级均评定为合格的，则总体结论为合格；

② 能源效率标识的标注、热效率标注值、额定热负荷标注值和标注的能效等级有不合格的，总体结论判定为不合格，但应分别标出合格项和不合格项。

检测报告应至少包括以下信息：

a）标题；

b）检测机构名称和地址；

c）报告的唯一性标识，每页和总页的标识；

d）受检单位、生产单位的名称和地址；

e）被测样本的描述；

f）进行检测的日期，被测样本的接收日期；

g）样本的来源，如抽样、送样等；

h）检测依据的技术规范；

i）检测所用的测量仪器的溯源性及有效性说明；

j）检测结论（样本、检测批）；

k）检测环境的描述；

l）检测结果及检测不确定度的说明；

m）报告的检测人员、审核人员和批准人员签名；

n）检测结果仅对检测样本或检测批有效的声明；

o）未经检测机构书面批准，不得部分复制报告的声明。

附录A

检测方法（一）

D=（1～1.1）d                                              d‘：出水管的内径

D：三通的内径    d：燃气管的内径

注

- 热水器安装为使用状态。

- 燃气连接管的长度和水温测定管与出热水口连接距离应小于100mm，不得有弯折及影响流通面积的变形。

- 检测过程中燃气测压管的压力变化为±20Pa。

图A-1 燃气热水器热效率试验系统示意图

试验系统布置见图A-1，在燃气热水器运行15min，当出热水温度稳定后，测定在燃气流量计上的指针转动一周以上的整数时出热水量，热效率按公式（A-1）计算：

（A-1）

式中：

温升开尔文时的热效率，%；

水的比热容，；

单位时间内出热水量，；

出热水温度，℃；

进水温度，℃；

实测燃气低热值，；（0℃，101.325kPa干试验气的低热值）

实测燃气流量，；

检测时燃气流量计内的燃气温度，℃；

检测时的大气压力，；

检测时燃气热水器前的燃气压力，；

—温度为℃时的饱和水蒸气压力，（当使用干式流量计测量时，S值应乘以检测燃气的相对湿度进行修正）。

附录B

检测方法（二）

1——器具；     8——溢出水箱；

2——循环泵；   9——三通阀；

3——控制阀Ⅰ； 10——称重容器；

4——控制阀Ⅱ； 11——水表；

5——控制阀Ⅲ； 12——温度测量；

6——稳压水箱； 13——冷却器；

7——连接到恒压分配管；

图B-1 直接再循环的实验装置

器具安装在图B-1或其他等效的隔热测试台上。使器具的控制温控器不工作，当器具处在热平衡状态，水流量稳定在±1%时，即可开始以下步骤的热效率测量：

①热水流入一个放在秤上的敞口容器内（测试前应称重）同时读取燃气流量；

②在此期间连续测量出水温度和给水温度，10 min为一个循环，取其平均值；

③在10 min的测试时间内收集到的水的质量为；为了评估在测试期间水的蒸发量，等待10 min，水的质量为。测试期间水的蒸发量为。修正后水的质量为；

④连续两次测量效率，如果两次的测试结果之差与其平均值不超过2%，则取两次测试平均值为测试结果。否则，应重新测试，或者进行连续十次的测试，取十次测试平均值作为测试结果。

⑤用公式（B-1）计算热效率：

（B-1）

式中：

水的比热容，；

温升时热水模式器具的热效率，%；

试验过程中出生活热水的质量，kg；

实测燃气消耗量折算成基准状态（15 ℃、101.3 kPa）下的数值，；

基准状态下干燃气的低热值，。

注：测定进水和出水温度尽量靠近器具。

附录C

检测方法（三）

1--被试验供暖、两用热水器  7--膨胀容器           17--水截止阀

2、17--截止阀              9、10--控制阀II      18--控制阀III

3--燃气流量调节阀          12控制安全阀         19--热交换器

4--燃气表                  13--流量计            20--热缓冲器（可省略）

5、8、11、15--温度计       14--控制阀I

6--排水阀                  16--带计量容器

- 图C-1 热效率试验装置示意图将器具安装在图C-1所示测试台或其他等效隔热试验台上。

- 通过调节控制阀Ⅰ和控制符Ⅱ，使器具回水温度保持在47 ℃±1 ℃，在测试期间温度变化不应超过±1 K。当器具控制器不能使器具在足够低的回水温度下运行时，就在器具所能达到的最低回水温度下测试。

- 按照表2中的公式，计算出测试时器具运行和停机时间。通过室内温控器或人工操作来控制器具的工作循环，设定10 min为一个循环。

- 在尽可能接近器具的出水和回水处连续测量器具的出水和回水温度。

- 在测试系统达到热平衡后，按照前述额定热输入时采暖热效率的试验方法连续进行3次热效率测量，当3次测试结果的任何两个结果的偏差不超过0.5%时，最终结果为3次测量值的算术平均值。否则，应连续测试至少10次，最终结果为各次测试值的平均值。

- 允许测量值与标称值有±1%的偏差，当测量值与标称值超出±1%且不超出±2%时，应进行两次测试，一次在高于30%的额定输入下测试，一次在低于30%额定输入下测试，然后采用线性内插法确定对应于30%额定热输入的热效率。表C-1 部分负荷热效率的计算

附录D

冷凝热水器效率以及冷凝炉低水温测试效率的校正

一、冷凝热水器效率的校正：

- 干空气湿度和进水温度在以下范围内，应进行校正：

0≤X≤20g/kg;  （20 g/kg干空气湿度基准值）

0≤T≤35℃      (35℃进水温度基准值)

- 试验条件下，燃烧空气的空气湿度与基准值有差别，测定效率应按式（D-1）进行校正：

（以百分比表示的绝对值）	（D-1）

式中——空气湿度偏离基准值时试验效率的校正系数；

——是试验条件下空气湿度，以g/kg干空气表示；

——是基准条件下空气湿度，以g/kg干空气表示（20g/kg）；

- 试验条件，进水温度与基准进水温试验值有差别，测定效率应按式（D-2）进行校正：

（以百分比表示的绝对值）	（D-2）

式中——进水温度偏离基准值时试验效率的校正系数；

——是基准条件下进水温度，（35℃）；

——是试验条件下进水温度，以℃表示；

总的校正值按式（D-3）进行校正：

（D-3）

式中：是校正到燃气基准条件下和空气基准条件下的效率，以百分比表示；

是试验的燃气基准条件下的效率，以百分比表示；

二、冷凝炉低水温测试效率的校正

- 空气湿度和回水温度在以下范围内，对冷凝炉的低水温测试中测定的效率进行校正：

0≤X≤20g/kg;  （10 g/kg空气湿度基准值）

25℃≤T≤35℃     (30℃回水温度基准值)

- 试验条件下，空气湿度与基准值有差别，测定效率应按式（D-4）进行校正：

（以百分比表示的绝对值）	（D-4）

式中——空气湿度偏离标准值时测定有用效率的校正；

——是标准条件下空气湿度，（g/kg）；

——是测试条件下空气湿度，（g/kg）；

3、如果回水温度与低水温测试标准值有差别，测定效率应按式（D-5）进行校正：

（D-5）

式中——对回水温度偏离标准值的测定有用效率的校正；

——测试条件下回水温度，（℃）；

——低水温测试的回水温度的标准值（30℃），（℃）；

总的校正值按式（D-6）进行校正：

（D-6）

式中：标准条件下采暖热效率，以百分比表示（%）；

测量的采暖热效率，以百分比表示（%）。

附录E

检测用燃气的要求

1、所配试验气宜符合表E1的规定：

表  E1  城镇燃气的试验气（15℃,101.325kPa，干）

| 类别 |  | 试验气 | 体积分数/% | 相对密度 d | 热值/（MJ/m3） |  | 华白数/（MJ/m3） |  | 理论干烟气中CO2体积分数/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hi | Hs | Wi | Ws |  |
| 人工煤气 | 3R | 0 | f CH4=9，f H2=51，f N2=40 | 0.472 | 8.27 | 9.57 | 12.04 | 13.92 | 4.23 |
|  |  | 1 | f CH4=13，f H2=46，f N2=41 | 0.500 | 9.12 | 10.48 | 12.89 | 14.81 | 5.45 |
|  |  | 2 | f CH4=7，f H2=55，f N2=38 | 0.445 | 8.00 | 9.30 | 12.00 | 13.94 | 3.48 |
|  |  | 3 | f CH4=16，f H2=32，f N2=52 | 0.614 | 8.71 | 9.92 | 11.12 | 12.65 | 6.44 |
|  | 4R | 0 | f CH4=8，f H2=63，f N2=29 | 0.369 | 9.16 | 10.64 | 15.08 | 17.53 | 3.71 |
|  |  | 1 | f CH4=13，f H2=58，f N2=29 | 0.393 | 10.35 | 11.93 | 16.51 | 19.03 | 5.22 |
|  |  | 2 | f CH4=6，f H2=67，f N2=27 | 0.341 | 8.89 | 10.37 | 15.22 | 17.76 | 2.94 |
|  |  | 3 | f CH4=18，f H2=41，f N2=41 | 0.525 | 10.31 | 11.76 | 14.23 | 16.23 | 6.63 |
|  | 5R | 0 | f CH4=19，f H2=54，f N2=27 | 0.404 | 11.98 | 13.71 | 18.85 | 21.57 | 6.54 |
|  |  | 1 | f CH4=25，f H2=48，f N2=27 | 0.433 | 13.41 | 15.25 | 20.37 | 23.17 | 7.57 |
|  |  | 2 | f CH4=18，f H2=55，f N2=27 | 0.399 | 11.74 | 13.45 | 18.58 | 21.29 | 6.34 |
|  |  | 3 | f CH4=29，f H2=32，f N2=39 | 0.560 | 13.13 | 14.83 | 17.55 | 19.81 | 8.37 |
|  | 6R | 0 | f CH4=22，f H2=58，f N2=20 | 0.356 | 13.41 | 15.33 | 22.48 | 25.70 | 6.95 |
|  |  | 1 | f CH4=29，f H2=52，f N2=19 | 0.381 | 15.18 | 17.25 | 24.60 | 27.95 | 7.97 |
|  |  | 2 | f CH4=22，f H2=59，f N2=19 | 0.347 | 13.51 | 15.45 | 22.94 | 26.23 | 6.93 |
|  |  | 3 | f CH4=34，f H2=35，f N2=31 | 0.513 | 15.14 | 17.08 | 21.14 | 23.85 | 8.79 |
|  | 7R | 0 | f CH4=27，f H2=60，f N2=13 | 0.317 | 15.31 | 17.46 | 27.19 | 31.00 | 7.58 |
|  |  | 1 | f CH4=34，f H2=54，f N2=12 | 0.342 | 17.08 | 19.38 | 29.20 | 33.12 | 8.43 |
|  |  | 2 | f CH4=25，f H2=63，f N2=12 | 0.299 | 14.94 | 17.07 | 27.34 | 31.23 | 7.28 |
|  |  | 3 | f CH4=40，f H2=37，f N2=23 | 0.470 | 17.39 | 19.59 | 25.36 | 28.57 | 9.23 |

| 类别 |  | 试验气 | 体积分数/% | 相对密度 d | 热值/（MJ/m3） |  | 华白数/（MJ/m3） |  | 理论干烟气中CO2体积分数/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hi | Hs | Wi | Ws |  |
| 天然气 | 3T | 0 | f CH4=32.5，f air=67.5 | 0.853 | 11.06 | 12.28 | 11.97 | 13.30 | 13.19 |
|  |  | 1 | f CH4=35，f air=65 | 0.842 | 11.91 | 13.22 | 12.98 | 14.41 | 13.19 |
|  |  | 2 | f CH4=16，f H2=34，f N2=50 | 0.596 | 8.92 | 10.16 | 11.55 | 13.16 | 15.65 |
|  |  | 3 | f CH4=30.5，f air=69.5 | 0.862 | 10.37 | 11.52 | 11.18 | 12.42 | 11.73 |
|  | 4T | 0 | f CH4=41，f air=59 | 0.815 | 13.95 | 15.49 | 15.45 | 17.16 | 11.73 |
|  |  | 1 | f CH4=44，f air=56 | 0.802 | 14.97 | 16.62 | 16.71 | 18.56 | 11.73 |
|  |  | 2 | f CH4=22，f H2=36，f N2=42 | 0.553 | 11.16 | 12.67 | 15.01 | 17.03 | 7.4 |
|  |  | 3 | f CH4=38，f air=62 | 0.828 | 12.93 | 14.36 | 14.20 | 15.77 | 11.73 |
|  | 10T | 0 | f CH4=86， f N2=14 | 0.613 | 29.25 | 32.49 | 37.38 | 41.52 | 11.51 |
|  |  | 1 | f CH4=80，f C3H8=7，f N2=13 | 0.678 | 33.37 | 36.92 | 40.53 | 44.84 | 11.92 |
|  |  | 2 | f CH4=70，f C3H8=19，f N2=11 | 0.508 | 25.75 | 28.75 | 36.13 | 40.33 | 10.88 |
|  |  | 3 | f CH4=82，f N2=18 | 0.629 | 27.89 | 30.98 | 35.17 | 39.06 | 11.44 |
|  | 12T | 0 | f CH4=100 | 0.555 | 34.02 | 37.78 | 45.67 | 50.72 | 11.73 |
|  |  | 1 | f CH4=87，f C3H8=13 | 0.684 | 41.03 | 45.30 | 49.61 | 54.77 | 12.29 |
|  |  | 2 | f CH4=77，f H2=23 | 0.443 | 28.54 | 31.87 | 42.87 | 47.88 | 11.01 |
|  |  | 3 | f CH4=92.5，f N2=7.5 | 0.586 | 31.46 | 34.95 | 41.11 | 45.66 | 11.62 |
| 液化石油气 | 19Y | 0 | f C3H8=100 | 1.550 | 88.00 | 95.65 | 70.69 | 76.84 | 13.76 |
|  |  | 1 | f C4H10=100 | 2.076 | 116.09 | 125.81 | 80.58 | 87.33 | 14.06 |
|  |  | 2 | f C3H6=100 | 1.476 | 82.78 | 88.52 | 68.14 | 72.86 | 15.05 |
|  |  | 3 | f C3H8=100 | 1.550 | 88.00 | 95.65 | 70.69 | 76.84 | 13.76 |
|  | 22Y | 0 | f C4H10=100 | 2.076 | 116.09 | 125.81 | 80.58 | 87.33 | 14.06 |
|  |  | 1 | f C4H10=100 | 2.076 | 116.09 | 125.81 | 80.58 | 87.33 | 14.06 |
|  |  | 2 | f C3H6=100 | 1.476 | 82.78 | 88.52 | 68.14 | 72.86 | 15.05 |
|  |  | 3 | f C3H8=100 | 1.550 | 88.00 | 95.65 | 70.69 | 76.84 | 13.76 |
|  | 20Y | 0 | f C3H8=75，f C4H10=25 | 1.682 | 95.02 | 103.19 | 73.28 | 79.59 | 13.85 |
|  |  | 1 | f C4H10=100 | 2.076 | 116.09 | 125.81 | 80.58 | 87.33 | 14.06 |
|  |  | 2 | f C3H6=100 | 1.476 | 82.78 | 88.52 | 68.14 | 72.86 | 15.05 |
|  |  | 3 | f C3H8=100 | 1.550 | 88.00 | 95.65 | 70.69 | 76.84 | 13.76 |

| 类别 |  | 试验气 | 体积分数/% | 相对密度 d | 热值/（MJ/m3） |  | 华白数/（MJ/m3） |  | 理论干烟气中CO2体积分数/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Hi | Hs | Wi | Ws |  |
| 液混气 | 12YK | 0 | f LPG=58，f air=42 | 1.393 | 55.11 | 59.85 | 46.69 | 50.70 | 13.85 |
|  |  | 1 | f C4H10=58，f air=42 | 1.622 | 67.33 | 72.97 | 52.87 | 57.29 | 14.06 |
|  |  | 2 | f LPG=48，f air=42，f H2=10 | 1.232 | 46.63 | 50.74 | 42.01 | 45.71 | 13.62 |
|  |  | 3 | f C3H8=55，f air=40，f N2=5 | 1.299 | 48.4 | 52.61 | 42.46 | 46.16 | 13.7 |
| 二甲醚 | 12E | 0 | f CH3O CH3=100 | 1.592 | 55.46 | 59.87 | 43.96 | 47.45 | 15.05 |
|  |  | 1 | f CH3O CH3=87，f C3H8=13 | 1.587 | 59.69 | 64.52 | 47.39 | 51.23 | 14.8 |
|  |  | 2 | f CH3O CH3=77，f H2=23 | 1.242 | 45.05 | 48.88 | 40.43 | 43.86 | 14.44 |
|  |  | 3 | f CH3O CH3=92.5，f N2=7.5 | 1.545 | 51.30 | 55.38 | 41.27 | 44.55 | 14.96 |
| 沼气 | 6Z | 0 | f CH4=53，f N2=47 | 0.749 | 18.03 | 20.02 | 20.84 | 23.14 | 10.63 |
|  |  | 1 | f CH4=57，f N2=43 | 0.732 | 19.39 | 21.54 | 22.66 | 25.17 | 10.78 |
|  |  | 2 | f CH4=41，f H2=21，f N2=28 | 0.610 | 16.09 | 18.03 | 20.61 | 23.09 | 9.60 |
|  |  | 3 | f CH4=50，f N2=50 | 0.761 | 17.01 | 18.89 | 19.50 | 21.66 | 10.50 |

注1：空气(air)的体积分数：f O2=21%，fN2=79%。

注2：试验气：0-基准气，1-黄焰和不完全燃烧界限气，2 -回火界限气，3-脱火界限气

注3:  12YK-0,2中所用LPG为20Y-0气组分。

注：华白数W按式（E-1）的规定值计算确定；本规则中采用低热值Hs计算低华白数Ws。

（E-1）

式中：

W华白数，MJ/m3；

H燃气热值，MJ/m3；

d燃气相对密度（空气相对密度为1）。

2、配置检测气用的各种单一气体的纯度要求

配置检测气用的各种单一气体，其纯度不应低于下述值：

a) 氮气（N2）99%；

b) 氢气（H2）99%；

c) 甲烷（CH4）95%；

d) 丙烯（C3H6）95%；

e) 丙烷（C3H8）95%；

f) 丁烷（C4H10）95%；

c）、d）、e）、f）中氢、一氧化碳和氧的总含量应低于1%；氮和二氧化碳总含量应低于2%。

当甲烷、丙烯、丙烷和丁烷供应有困难时，可根据情况分别选用天然气或液化石油气代替，但配置检测气的华白数W与给定的误差应在±2%规定范围内。

3、常用的单一气体特性值

常用的单一气体特性值可采用表E2的规定值。

表E2 常用的单一气体特性值（15℃,101.325kPa，干）

| 成分 | 相对密度d | 热值/（MJ/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hi | Hs |
| 空气（air） | 1.0000 | — | — |
| 氧 | 1.1053 | — | — |
| 氮 | 0.9671 | — | — |
| 二氧化碳 | 1.5275 | — | — |
| 一氧化碳 | 0.9672 | 11.9660 | 11.9660 |
| 氢 | 0.06953 | 10.2169 | 12.0947 |
| 甲烷 | 0.5548 | 34.0160 | 37.7816 |
| 乙烯 | 0.9745 | 56.3205 | 60.1047 |
| 乙烷 | 1.0467 | 60.9481 | 66.6364 |
| 丙烯 | 1.4759 | 82.7846 | 88.5163 |
| 丙烷 | 1.5496 | 87.9951 | 95.6522 |
| 1-丁烯 | 1.9663 | 110.7871 | 118.5362 |
| 异丁烷 | 2.0723 | 115.7105 | 125.4168 |
| 正丁烷 | 2.0787 | 116.4726 | 126.2090 |
| 丁烷 | 2.0755 | 116.0897 | 125.8110 |
| 戊烷 | 2.6575 | 147.6845 | 159.7178 |

4、燃气的额定供气压力

各种燃气的额定供气压力要求见表E3：

表E3 各种燃气的额定供气压力

| 燃气种类 | 代号 | 燃气额定供气压力，Pa |
| --- | --- | --- |
| 人工煤气R | 3R、4R、5R、6R、7R | 1000 |
| 天然气T | 3T、4T | 1000 |
|  | 10T、12T | 2000 |
| 液化石油气Y | 19Y、22Y、20Y | 2800 |
| 液化石油气混空气YK | 12YK | 2000 |
| 二甲醚E | 12E | 2000 |
| 沼气Z | 6Z | 1600 |

附录F

饱和蒸汽压（S）查表值

Pa

| 温度/℃ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 4 5 | 611 657 706 758 814 873 | 616 662 711 763 819 879 | 620 667 716 769 825 885 | 625 671 721 774 831 891 | 629 676 726 780 837 897 | 634 681 732 785 843 903 | 638 686 737 791 848 910 | 643 691 742 797 854 916 | 648 696 747 802 860 922 | 652 701 753 808 866 929 |
| 6 7 8 9 10 | 935 1002 1073 1148 1228 | 942 1009 1089 1156 1236 | 948 1016 1088 1164 1245 | 955 1023 1095 1172 1253 | 961 1030 1102 1180 1261 | 968 1037 1110 1187 1270 | 975 1044 1117 1195 1278 | 982 1051 1125 1204 1287 | 988 1058 1133 1212 1295 | 995 1066 1140 1220 1304 |
| 11 12 13 14 15 | 1313 1403 1498 1599 1705 | 1321 1412 1508 1609 1716 | 1330 1421 1517 1619 1727 | 1339 1431 1527 1630 1739 | 1348 1440 1537 1641 1750 | 1357 1449 1547 1651 1761 | 1367 1459 1558 1662 1772 | 1375 1469 1568 1673 1784 | 1384 1478 1578 1684 1795 | 1393 1488 1588 1694 1807 |
| 16 17 18 19 20 | 1818 1938 2064 2198 2339 | 1830 1950 2077 2211 2353 | 1842 1963 2090 2225 2368 | 1853 1975 2103 2239 2382 | 1865 1988 2117 2253 2397 | 1877 2000 2130 2267 2412 | 1889 2013 2143 2281 2427 | 1901 2026 2157 2295 2442 | 1913 2038 2170 2310 2457 | 1926 2051 2184 2324 2472 |
| 21 22 23 24 25 | 2487 2644 2810 2985 3169 | 2503 2660 2827 3003 3188 | 2518 2677 2844 3021 3207 | 2534 2693 2862 3039 3226 | 2549 2710 2879 3057 3245 | 2565 2726 2896 3076 3264 | 2581 2743 2914 3094 3284 | 2596 2760 2931 3113 3303 | 2612 2776 2949 3131 3323 | 2628 2793 2968 3150 3343 |
| 26 27 28 29 30 | 3363 3567 3782 4008 4245 | 3383 3588 3804 4031 4270 | 3403 3609 3826 4054 4294 | 3423 3630 3848 4078 4319 | 3443 3651 3871 4101 4344 | 3463 3673 3893 4125 4369 | 3484 3694 3916 4149 4394 | 3504 3716 3939 4173 4419 | 3525 3738 3961 4197 4444 | 3546 3760 3984 4221 4470 |
| 31 32 33 34 35 | 4495 4758 5033 5323 5627 | 4521 4785 5062 5352 5658 | 4547 4812 5090 5382 5689 | 4572 4839 5119 5412 5721 | 4599 4866 5147 5442 5752 | 4625 4894 5176 5473 5784 | 4651 4921 5205 5503 5816 | 4677 4949 5234 5534 5848 | 4704 4977 5264 5565 5880 | 4731 5005 5293 5595 5913 |
| 36 37 38 39 40 | 5945 6279 6630 6997 7381 | 5978 6314 6666 7034 7420 | 6011 6348 6702 7072 7460 | 6044 6383 6738 7110 7500 | 6077 6418 6774 7148 7540 | 6110 6452 6811 7187 7580 | 6144 6488 6848 7225 7621 | 6177 6523 6885 7264 7661 | 6211 6558 6922 7303 7702 | 6245 6594 6959 7342 7743 |

附录G

家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率测量不确定度评定示例

依据本规则的检测方法，对家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉热水热效率、供暖热效率以及额定热负荷的测量不确定度进行评定。

G.1  家用燃气快速热水器热水热效率测量不确定度评定

G.1.1  测量模型

单次测量的热水热效率计算公式为：

（G-1）

式中：

温升开尔文时的热效率，%；

水的比热容，；

单位时间内出热水量，；

出热水温度，℃；

进水温度，℃；

实测燃气低热值，（0℃，101.325kPa干试验气的低热值）；

实测燃气流量，；

检测时燃气流量计内的燃气温度，℃；

检测时的大气压力，；

检测时燃气热水器前的燃气压力，；

— 温度为℃时的饱和水蒸气压力，（当使用干式流量计测量时， S值应乘以检测燃气的相对湿度进行修正）。

设，，，则公式（G-1）可简化为：

（G-2）

为常数，为查表值，因各输入量独立互不相关，根据公式（G-2），可得到B类评定的相对标准不确定度：

（G-3）

式中：

热效率B类评定的相对标准不确定度；

出热水量引入的相对标准不确定度分量；

进出水温差引入的相对标准不确定度分量；

燃气温度修正分子引入的相对标准不确定度分量；

燃气流量引入的相对标准不确定度分量；

燃气低热值引入的相对标准不确定度分量；

压力修正值分母引入的相对标准不确定度分量。

本示例根据十次热效率单独测量结果利用贝塞尔公式求得A类评定的标准不确定度，对各个测量标准器的最大允许误差进行分析得到B类评定的标准不确定度，最后根据以下公式求得热效率相对标准不确定度：

（G-4）

G.1.2  标准不确定度的A类评定

对某家用快速燃气热水器的满负荷进行10次独立的热水热效率测量，测量结果如表G.1：

表G.1 家用快速燃气热水器热水热效率测量结果

| 测量次数 | 热水热效率/（%） |
| --- | --- |
| 1 | 89.25% |
| 2 | 89.43% |
| 3 | 89.74% |
| 4 | 89.63% |
| 5 | 89.53% |
| 6 | 89.76% |
| 7 | 90.01% |
| 8 | 89.19% |
| 9 | 89.53% |
| 10 | 90.02% |
|  | 89.61% |
|  | 0.283% |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得A类评定的标准不确定度分量，计算公式如下：

（G-5）

式中：

热水热效率的A类评定标准不确定度分量；

第i次独立测量得到的热水热效率值；

第n次独立测量得到的热水热效率平均值；

独立测量次数，这里。

根据公式（G-5），代入表G.1中的数据，可得到：

G.1.3  标准不确定度的B类评定

㈠ 液体流量计引入的相对标准不确定度

根据液体流量计的最大允许误差为±0.5%，按矩形分布估计，出热水量相对标准不确定度计算如下：

㈡ 水温检测引入的相对标准不确定度

进出水温度计的最大允许误差为±0.1℃，按矩形分布估计，由温度计带来的的标准不确定度计算如下：

由于温差为40K，所以的相对标准不确定度为：

㈢ 由燃气温度检测引入的相对标准不确定度

燃气温度计最大允许误差为±0.1℃，按矩形分布估计，的标准不确定度计算如下：

经现场实测，燃气温度℃，则，的相对标准不确定度为：

㈣气体流量计引入的相对标准不确定度

气体流量计的最大允许误差为±0.5%，按矩形分布估计，的相对标准不确定度为：

㈤ 燃气热值仪引入的相对标准不确定度

燃气热值仪的最大允许误差为±1.0%，按矩形分布估计，的相对标准不确定度为：

㈥ 压力修正值引入的相对标准不确定度

大气压力计的最大允许误差为：±0.1%，按矩形分布估计；燃气压力计的最大允许误差为：±0.1%，按矩形分布估计；S为查表值，不作分析。由于燃气压力远小于大气压力，燃气压力计对压力修正值的标准不确定度影响可忽略不计。压力修正值的相对标准不确定度为：

G.1.4  合成标准不确定度

热水热效率测量的各不确定度分量，见表G.2。

表G.2 B类评定不确定度分量表

| 输入量 | 估计值 | 相对标准不确定度 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 12.255kg | 0.289% | 矩形 |
|  | 40.0K | 0.204% | 矩形 |
|  | 297.8K | 0.019% | 矩形 |
|  | 0.07m3 | 0.289% | 矩形 |
|  | 34.04MJ/m3 | 0.577% | 矩形 |
|  | 99.009kPa | 0.058% | 矩形 |

根据公式（G-3），可得B类评定的相对标准不确定度为：

由此得到B类评定的标准不确定度为：

根据公式（G-4），得到热水热效率测量的合成标准不确定度为：

合成相对不确定度为：

G.1.5  扩展不确定度

取包含因子，热水热效率的相对扩展不确定度为：

（）

注：有关水流量的计量可以用天平累计称重的方式替代。

G.2  燃气采暖炉热水模式热效率测量不确定度评定

G.2.1 测量模型

燃气采暖炉热水模式热效率计算公式为：

（G-6）

式中：

水的比热容，；

温升时热水模式器具的热效率，%；

试验过程中出生活热水的质量，kg；

实测燃气消耗量折算成基准状态（15 ℃、101.3 kPa）下的数值，；

基准状态下干燃气的低热值，。

设，则公式（G-6）可简化为：

（G-7）

根据公式（G-7），可得到B类评定的相对标准不确定度：

（G-8）

式中：

热效率B类评定的相对标准不确定度；

出生活热水质量检测引入的相对标准不确定度分量；

进出水温差检测引入的相对标准不确定度分量；

燃气消耗量检测引入的相对标准不确定度分量；

燃气的低热值检测引入的相对标准不确定度分量；

试验方法中要求连续两次测试的平均值（两次结果偏差小于平均值的2%时）作为检测结果，本示例根据十次热效率单独测量结果利用贝塞尔公式求得两次测量平均值的A类评定标准不确定度，对各个测量标准器的最大允许误差进行分析得到B类评定的标准不确定度，最后根据以下公式求得热效率相对标准不确定度：

（G-9）

G.2.2  标准不确定度的A类评定

对某燃气采暖炉的满负荷进行10次独立的热水模式热效率测量，测量结果如表G.3：

表G.3 燃气采暖炉热水模式热效率测量结果

| 测量次数 | 热水模式热效率/（%） |
| --- | --- |
| 1 | 90.31% |
| 2 | 90.54% |
| 3 | 90.67% |
| 4 | 90.27% |
| 5 | 90.88% |
| 6 | 90.74% |
| 7 | 90.38% |
| 8 | 90.93% |
| 9 | 90.88% |
| 10 | 90.32% |
|  | 90.59% |
|  | 0.185% |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得两次测量平均值的A类评定标准不确定度分量，计算公式如下：

（G-10）

式中：

热水模式热效率的A类评定标准不确定度分量；

第i次独立测量得到的热水模式热效率值；

第n次独立测量得到的热水热效率平均值；

独立测量次数，这里。

根据公式（G-10），代入表G.3中的数据，可得到：

G.2.3  标准不确定度的B类评定

a）液体流量计引入的相对标准不确定度

根据液体流量计的最大允许误差为±0.5%，按矩形分布估计，出热水量相对标准不确定度计算如下：

b）水温检测引入的相对标准不确定度

进出水温度计的最大允许误差为±0.1℃，按矩形分布估计，由温度计带来的的标准不确定度计算如下：

由于温差为40K，所以的相对标准不确定度为：

c）气体流量计引入的相对标准不确定度

气体流量计的最大允许误差为±0.5%，按矩形分布估计，的相对标准不确定度为：

d）燃气热值仪引入的相对标准不确定度

燃气热值仪的最大允许误差为±1.0%，按矩形分布估计，的相对标准不确定度为：

G.2.4  合成标准不确定度

热水模式热效率测量的各不确定度分量，见表G.4。

表G.4 热水模式热效率测量B类评定不确定度分量表

| 输入量 | 相对标准不确定度 | 分布 |
| --- | --- | --- |
|  | 0.289% | 矩形 |
|  | 0.204% | 矩形 |
|  | 0.289% | 矩形 |
|  | 0.577% | 矩形 |

根据公式（G-3），可得B类评定的相对标准不确定度为：

由此得到B类评定的标准不确定度为：

根据公式（G-9），得到热水模式热效率测量的合成标准不确定度为：

合成相对不确定度为：

G.2.5  扩展不确定度

取包含因子，热水模式热效率的相对扩展不确定度为：

（）

G.3  燃气采暖炉采暖模式热效率测量不确定度评定

G.3.1 测量模型

燃气采暖炉采暖模式热效率计算公式为：

（G-11）

式中：

水的比热容，；

采暖热效率，%；

修正后实测出热水量的数值，kg；

对应平均出水温度下的测试装置的热损失，包括循环泵产生的热量，kJ；

实测燃气消耗量折算成基准状态（15 ℃、101.3 kPa）下的数值，；

试验燃气在基准状态下的低热值，。

根据不确定度合成原理，燃气采暖炉采暖模式热效率测量的合成标准不确定度计算公为：

（G-12）

式中：

——采暖模式热效率值测量重复性引入的标准不确定度；

——修正后热水质量的测量引入的标准不确定度；

——进水温度测量引入的标准不确定度；

——出水温度测量引入的标准不确定度；

——测试装置的热损失评估引入的标准不确定度；

——测试装置的热损失评估引入的标准不确定度；

——基准状态下干燃气的低热值测量引入的标准不确定度；

、、 、、、——为各项灵敏系数。

G.3.2 灵敏系数

生活热水的质量是计算热效率的测量量，其灵敏系数的计算公式为：

（G-13）

水温是计算热效率的测量量，其灵敏系数的计算公式为：

（G-14）

水温是计算热效率的测量量，其灵敏系数的计算公式为：

（G-15）

热损失是计算热效率的测量量，其灵敏系数的计算公式为：

（G-16）

燃气消耗量是计算热效率的测量量，其灵敏系数的计算公式为：

（G-17）

燃气低热值是计算热效率的测量量，其灵敏系数的计算公式为：

（G-18）

G.3.3 标准不确定度的A类评定

对某家用燃气采暖炉采暖模式额定负荷的热效率进行10次独立的热水热效率测量，测量结果如表G.5：

表G.5 家用燃气采暖炉采暖模式额定负荷的热效率测量结果

| 第i次 |  |  | M/kg | t2/℃ | t1/℃ | Dp/ kJ | Vr/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92.79% | 0.01% | 9.402 | 60.2 | 20.1 | 0.1 | 0.0500 |
| 2 | 92.55% | -0.23% | 9.439 | 60.1 | 20.1 | 0.1 | 0.0502 |
| 3 | 92.81% | 0.03% | 9.409 | 60.0 | 20.0 | 0.1 | 0.0499 |
| 4 | 92.63% | -0.15% | 9.405 | 60.2 | 20.1 | 0.1 | 0.0501 |
| 5 | 92.93% | 0.15% | 9.407 | 60.1 | 20.2 | 0.1 | 0.0497 |
| 6 | 92.59% | -0.19% | 9.415 | 60.3 | 20.1 | 0.1 | 0.0503 |
| 7 | 92.46% | -0.32% | 9.411 | 60.2 | 20.2 | 0.1 | 0.0501 |
| 8 | 92.88% | 0.10% | 9.416 | 60.1 | 20.1 | 0.1 | 0.0499 |
| 9 | 93.38% | 0.59% | 9.414 | 60.0 | 20.1 | 0.1 | 0.0495 |
| 10 | 92.80% | 0.02% | 9.408 | 60.2 | 20.2 | 0.1 | 0.0499 |
| 平均值 | 92.78% | / | 9.4126 | 60.14 | 20.12 | 0.1 | 0.04996 |
| 备注：Hi实测值为34.02MJ/m3。 |  |  |  |  |  |  |  |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得A类方法评定的标准不确定度，计算公式为：

（G-19）

式中：

热效率单次测量值的A类评定标准不确定度分量；

第i次独立测量得到的采暖模式热效率值；

第n次独立测量得到的采暖模式热效率平均值；

独立测量次数，这里。

经公式（G-19）计算得到，两次测量热效率的平均值作为燃气采暖炉检测样本的热效率值。得到 ：

G.3.4 标准不确定度的B类评定

a）水质量测量引入的不确定度

水质量测量的不确定度来自于流量计的测量误差。依据检定/校准证书和有关资料，流量计的准确度为±0.5%，按矩形分布估计，由表G.5得知水质量平均值为9.4126 kg，则水质量测量引入的不确定度：

b）出水温度t2以及进水温度t1测量引入的不确定度

温度测量引入的不确定度来源于温度计的测量误差。依据检定/校准证书和有关资料，已知温度计的最大允许误差为±0.1 ℃，按矩形分布估计，则出水温度以及进水温度测量引入的不确定度：

c）热损失测量引入的不确定度

热损失的测量相对误差较大，准确度为±10%，由表G.5得知本次测量热损失约为0.1 kJ，按矩形分布估计，则热损失测量引入的不确定度为：

d）燃气消耗量测量引入的不确定度

本次测量燃气的消耗量为0.04996 m3，气体流量计的最大允许误差为±0.5%，按矩形分布估计，测量引入的标准不确定度为：

e） 燃气热值测量引入的标准不确定度

本次测量燃气低热值为34.02，燃气热值仪的最大允许误差为±1.0%，按矩形分布估计，测量引入的标准不确定度为：

G.3.5 合成标准不确定度

公式（G-13）至公式（G-18）中涉及到的测量量取多次测量的平均值，计算出各个灵敏系数，从而得到热效率测量的各不确定度分量，见表G.6。

表G.6 燃气采暖炉采暖模式额定负荷的热效率测量不确定度分量一览表

| 输入量 | 估计值 | 标准不确定度 | 分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 92.78% | 0.183% | 正态 | 1.000 | 0.183 |
|  | 9.4126 kg | 2.717×10-2 kg | 矩形 | 9.856×10-2 kg-1 | 0.268 |
|  | 60.14 K | 0.577 K | 矩形 | 0.232×10-1 K-1 | 0.134 |
|  | 20.12 K | 0.577 K | 矩形 | -0.232×10-1 K-1 | -0.134 |
|  | 0.1 kJ | 0.577×10-2 kJ | 矩形 | 0.000 kJ-1 | 0.000 |
|  | 4.996×10-2 m3 | 0.144×10-3 m3 | 矩形 | -18.571 m-3 | -0.268 |
|  | 34.02 | 1.964×10-1 MJ/m3 | 矩形 | -0.273×10-1 m3/MJ | -0.536 |

根据公式（G-12），得到合成标准不确定度为：

G.3.6 扩展不确定度

取包含因子，则采暖模式额定符合热效率的扩展不确定度为：

（）

根据实测热效率为92.78%，得到相对扩展不确定度为：

（）

G.4  热负荷测量不确定度评定

G.4.1  测量模型

单次测量的热负荷计算公式为：

（G-20）

式中：

0℃、燃气标准压力、大气压101.3kPa、干燥状态下折算热负荷，kW；

实测燃气低热值，；（0℃，101.325kPa干试验气的低热值）

实测燃气流量，m3/h；

标准状态下干试验气的相对密度；

标准状态下干设计气的相对密度；

检测时的大气压力，；

设计时使用的额定燃气供气压力，kPa；

实测燃气流量计内的燃气相对静压力，kPa；

检测时燃气采暖炉前的燃气压力，；

检测时燃气流量计内的燃气温度，℃；

温度为℃时的饱和水蒸气压力，kPa（当使用干式流量计测量时，S值应乘以检测燃气的相对湿度进行修正）；

0.644—水蒸气理想气体的相对密度。

对测量模型 进行分析，、为设计值，不是检测量，不参与不确定度评定。、实测值都为2kPa,大气压力实测值为102.71kPa，燃气压力表与大气压力表的最大允许误差都为±0.1%，公式（G-20）的一项中、最大允许误差所引入的相对不确定度分量可以忽略不计，由于分子分母的大气压力为同一个数据，可视为近似数值1的一个常量，不再作不确定度分析。同样分析，假设，S为查表值，经查表为1.716kPa，的主要不确定度来源为大气压力表的最大允许误差，与为所带来的不确定度可忽略不计。另设，对公式（G-20）进行简化，可得：

（G-21）

公式（G-21）中，C为一近似常数，其值为：

根据公式（G-21），可得到B类相对标准不确定度的计算：

（G-22）

本示例根据十次热负荷单独测量结果利用贝塞尔公式求得A类相对标准不确定度，对各个测量标准器的最大允许误差进行分析得到B类相对标准不确定度，最后根据以下公式求得热负荷相对标准不确定度：

（G-23）

G.4.2  A类评定的标准不确定度分量

对某燃气采暖热水炉的额定热负荷进行十次独立测量，测量结果如表G.7:

表G.7 家用燃气采暖热水炉热负荷测量结果

| 测量次数 | 热负荷/（kW） |
| --- | --- |
| 1 | 29.35 |
| 2 | 29.41 |
| 3 | 29.38 |
| 4 | 29.48 |
| 5 | 29.29 |
| 6 | 29.31 |
| 7 | 29.39 |
| 8 | 29.33 |
| 9 | 29.47 |
| 10 | 29.38 |
|  | 29.38 |
|  | 0.063 |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得A类评定的标准不确定度分量，计算公式如下：

（G-24）

式中：

额定热负荷的A类标准不确定度分量；

第i次独立测量得到的额定热负荷值；

n次独立测量得到的额定热负荷平均值；

独立测量次数，这里。

根据公式（G-24），代入表G.7中的数据，可得到：

则A类相对标准不确定度为：

G.4.3  B类评定的不确定度分量

㈠ 燃气温度引入的相对标准不确定度

燃气温度计最大允许误差为±0.1℃，按矩形分布估计，的标准不确定度计算如下：

经现场实测，燃气温度℃，则，的相对标准不确定度为：

㈡ 气体流量计引入的相对标准不确定度

气体流量计的最大允许误差为±0.5%，按矩形分布估计，的相对标准不确定度为：

㈢ 燃气热值仪引入的相对标准不确定度

燃气热值仪的最大允许误差为±1.0%，按矩形分布估计，的相对标准不确定度为：

㈣ 压力修正值引入的相对标准不确定度

大气压力计的最大允许误差为：±0.1%，按矩形分布估计；经前述测量模型 的分析，主要由大气压力表的最大允许误差引入，因此，压力修正值的相对标准不确定度为：

㈤ 燃气相对密度计引入的相对标准不确定度

燃气相对密度计的最大允许误差为：±2.0%，按矩形分布估计，的相对标准不确定度为：

G.4.4  合成标准不确定度

热负荷测量的各不确定度分量，见表G.8。

表G.8 不确定度分量表

| 输入量 | 估计值 | 相对标准不确定度 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 29.38kW | 0.214% | 正态 |
|  | 288.1K | 0.020% | 矩形 |
|  | 0.06m3 | 0.289% | 矩形 |
|  | 34.04MJ/m3 | 0.577% | 矩形 |
|  | 104.808kPa | 0.058% | 矩形 |
|  | 0.6059 | 1.155% | 矩形 |

根据公式（G-22），可得B类相对标准不确定度为：

根据公式（G-23），得到热负荷测量的相对标准不确定度为：

G.4.5 扩展不确定度

取包含因子，则热负荷的相对扩展不确定度为：

（）

附录H

家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率计量检测  抽样单（格式）

编号：

| 任务来源 |  |  |  | 检测类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位 | 单位名称 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
|  | 联系地址 |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  | 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | Email |  |  | 传真 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码(营业执照注册号) |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 | 单位名称 |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
|  | 联系地址 |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  | 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | Email |  |  | 传真 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码(营业执照注册号) |  |  | 组织机构代码 |  |  |  |
| 样本信息 | 样本名称 |  |  | 商标 |  |  |  |
|  | 生产日期 |  |  | 规格型号 |  |  |  |
|  | 批量 |  |  | 样本量 |  |  |  |
|  | 产品编号 |  |  | 封样状态 |  |  |  |
|  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |  |
|  | 抽样日期 |  |  | 寄送样要求 |  |  |  |
| 抽样单位 | 单位名称 |  |  | 联系人 |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  | 传真/ Email |  |  |  |
| 需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位（公章） 受检单位负责人（签名） 年 月 日 |  |  | 生产单位（公章） 生产单位负责人（签名） 年 月 日 |  | 抽样单位/承检单位（公章） 抽样人（签名） 年 月 日 |  |  |

说明：1.此抽样单一式四份，分别留存承检机构、受检单位、生产单位和任务下达部门。

2.检测类别分为：定期监督检测、不定期监督检测、复查监督检测、委托检测。

附录I

家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率计量检测  原始记录（格式）

编号

第    页  共   页

1 样本信息

| 样本名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 抽样单号 |  |
| 受检单位 |  | 生产单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 | 年 月 日 |
| 批 量 | 台 | 样本量 | 台 |
| 送检日期 | 年 月 日 | 接受状态 |  |
| 委托单号 |  | 检测日期 |  |
| 委托单位 |  | 检测类别 |  |

2 测量不确定度

| 检测项目 热负荷 | 热水热效率 | 供暖热效率 | 额定热负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定热负荷 | = % (k=2) | = % (k=2) | 热水：= kW (k=2) 供暖：= kW (k=2) |
| 部分额定热负荷（热水状态-50％、 供暖状态-30％） | = % (k=2) | = % (k=2) |  |

3 检测用主要测量设备

| 测量设备 名称 | 规格型号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 测量范围 | 设备编号 | 证书编号 /有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

编号

第    页  共   页

4 检测依据

| 依据文件及编号 |  |
| --- | --- |

5 标识标注的检查

| 检查项目 | 检查要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 能源效率标注标识 | 燃气热水器和燃气采暖炉的显著位置应正确使用能源效率标识，其标注生产者名称或简称、规格型号、能源效率等级、额定热负荷、热效率[a.燃气热水器：额定热负荷热水热效率，50%额定热负荷热水热效率；b.燃气采暖炉（单供暖型）：额定热负荷供暖热效率，30%额定热负荷供暖热效率；c.燃气采暖炉（两用型）：额定热负荷热水热效率和额定热负荷供暖热效率，50%额定热负荷热水热效率，30%额定热负荷供暖热效率]、依据的能源效率国家标准编号等信息应当正确、清晰。 | 生产者名称： 规格型号： 能源效率等级： 级 额定热水热负荷： kW 额定供暖热负荷： kW 额定热负荷热水热效率： % 50%额定热负荷热水热效率 % 额定热负荷供暖热效率： % 30%额定热负荷供暖热效率 % |
|  | 能源效率标识的样式应符合燃气热水器和燃气采暖炉产品能源效率标识标注的要求，计量单位的标注应符合国家计量单位的要求 | □符合 □不符合 |

编号

第    页  共   页

6 能源消耗量（热效率和额定热负荷）的检测

| 环境温度/ ℃ |  |  | 燃气温度/ ℃ |  |  | 大气压/kPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿 度/%RH |  |  | 电 压/V |  |  | 气 源 |  |  |
| 气源额定压力/kPa |  |  | 华白数/ MJ/m3 |  |  | 水 压/MPa |  |  |
| 其 它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 | □完好 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作状态 | □完好 □异常（异常状况描述： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）热效率检测： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量参数 (适用燃气热水器) | 热水热效率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 额定热负荷 |  |  |  | 50％额定热负荷 |  |  |  |
| 大气压力Pamb | kPa |  |  |  | kPa |  |  |  |
| 进口水温t1 | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  |
| 出口水温t2 | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  |
| 出水量M | L/min |  |  |  | L/min |  |  |  |
| 燃气耗气量V | m3/h |  |  |  | m3/h |  |  |  |
| 燃气低热值Q1 | MJ/m3 |  |  |  | MJ/m3 |  |  |  |
| 燃气温度tg | ℃ |  |  |  | ℃ |  |  |  |
| 检测时燃气器具前的燃气压力Pg | kPa |  |  |  | kPa |  |  |  |
| 饱和水蒸气压力S | kPa |  |  |  | kPa |  |  |  |
| 测量热效率值 | % |  |  |  | % |  |  |  |
| 测量参数 (适用燃气采暖炉) | ①热水热效率 |  |  |  | ②供暖热效率 |  |  |  |
|  | 额定热负荷 | 50％额定热负荷 |  |  | 额定热负荷 |  | 30％额定热负荷 |  |
| 进口水温t1 | ℃ | ℃ |  |  | ℃ |  | ℃ |  |
| 出口水温t2 | ℃ | ℃ |  |  | ℃ |  | ℃ |  |
| 出水量M | L/min | L/min |  |  | L/min |  | L/min |  |
| 燃气耗气量V | m3/h | m3/h |  |  | m3/h |  | m3/h |  |
| 燃气低热值Q1 | MJ/m3 | MJ/m3 |  |  | MJ/m3 |  | MJ/m3 |  |
| 测试装置热损失Dp | -- | -- |  |  | kJ |  | kJ |  |
| 测量热效率值 | % | % |  |  | % |  | % |  |

编号

第    页  共   页

| （2）额定热负荷检测 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用燃气快速热水器： |  |  |  |
| 标准状态下干试验气的相对密度da |  | 标准状态下干设计气的相对密度dmg |  |
| 实测燃气流量计内的燃气压力Pm | kPa | 检测时燃气器具前的燃气压力Pg | kPa |
| 大气压力Pamb | kPa | 燃气温度tg | ℃ |
| 燃气耗气量 | m3 | 时间t | s |
| 实测燃气流量V | m3/h | 燃气低热值Q1 | MJ/m3 |
| 额定热负荷实测值 | kW | 额定热负荷偏差 | % |
| 适用冷凝式燃气快速热水器、燃气采暖炉： |  |  |  |
| 标准状态下干试验气的相对密度da |  | 标准状态下干设计气的相对密度dmg |  |
| 实测燃气流量计内的燃气压力Pm | kPa | 大气压力Pamb | kPa |
| 燃气耗气量 | m3 | 时间t | s |
| 实测燃气流量V | m3/h | 燃气低热值Q1 | MJ/m3 |
| 燃气温度tg | ℃ | 额定热负荷实测值 | kW |
| 额定热负荷偏差 | % |  |  |
| 其他： |  |  |  |

编号

第    页  共   页

| 检测项目 | 合格评定准则 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 热水热效率 | 实测值≥限定值-，且实测值≥标注值-； | ①额定热负荷 热水热效率限定值： % 热水热效率标注值： % 热水热效率实测值： % 测量不确定度： % (k= 2 ) ②50％额定热负荷 热水热效率限定值： % 热水热效率标注值： % 热水热效率实测值： % 测量不确定度： % (k= 2 ) |
| 供暖热效率 | 实测值≥限定值-，且实测值≥标注值-； | ①额定热负荷 供暖热效率限定值： % 供暖热效率标注值： % 供暖热效率实测值： % 测量不确定度： % (k= 2 ) ②30％额定热负荷 供暖热效率限定值： % 供暖热效率标注值： % 供暖热效率实测值： % 测量不确定度： % (k= 2 ) |
| 额定热负荷 | (1-10%)标注值≤实测值≤(1+10%)标注值 | ①额定热水热负荷标注值： kW 额定热水热负荷实测值： kW ②额定供暖热负荷标注值： kW 额定供暖热负荷实测值： kW |

编号

第    页  共   页

7 能效等级的确定

| 检测项目 | 能效等级的确定 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 能源效率等级 | 根据热效率实测值，按JJF 1261.9-201X的要求确定能效等级。热效率实测值不小于标注等级； 标注的能效等级应符合JJF 1261.9-201X对能效等级的要求； 根据热效率实测值确定等能效等级应不低于标注的能效等级。 | 标注的能效等级： 级 计量检测确定的能效等级： 级 |

8 检测结论

| 检测结论 | 1 能源效率标识标注的结论： □合格 □不合格 2 热效率的结论： □合格 □不合格 3 额定热负荷的结论： □合格 □不合格 4 能源效率等级的结论：□合格 □不合格 5 总体结论： □合格 □不合格 |
| --- | --- |

9 其他说明

检测人员：                            核检人员：

附件：

1．能源效率标识（照片）；

2．样本铭牌（照片）；

3．样本外观照片（正面、背面）。

附录J

家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率计量检测  报告（格式）

报告编号

家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉

能源效率计量检测报告

样本名称_____________________

型号规格_____________________

受检单位_____________________

生产单位_____________________

检测类别_____________________

检测单位_____________________

声      明

- 本单位是国家法定计量检定机构，计量授权证书编号为××××。

- 本单位用于家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能源效率标识计量检测的测量设备具有有效的检定、校准证书，其量值可溯源到国家计量基准。

- 本报告无检测单位的检测专用章或公章无效。

- 本报告无主检人、审核人、批准人签名无效。

- 本报告涂改无效。

- 复制本报告未重新加盖检测单位的检测专用章或公章无效。

- 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向出具报告单位提出，逾期视为认可检测结果。

- 本报告仅对本检测样本或检查批负责。

检测单位联系方式

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：
电子信箱：                                 投诉电话：

报告编号

第    页  共   页

1 样本信息

| 样本名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品批号 |  | 抽样单号 |  |
| 受检单位 |  | 地 址 |  |
| 生产单位 |  | 地 址 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 批 量 |  | 样 本 量 |  |
| 送检日期 |  | 检测日期 |  |
| 任务单号 |  | 委托单位 |  |

2 检测用主要测量设备一览表

| 测量设备 名称/型号 | 准确度等级/最大允许误差 /不确定度 | 测量范围 | 设备编号 | 证书编号 /有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3 检测依据

| 依据文件及编号 |  |
| --- | --- |

4 试验条件

| 环境温度/ ℃ |  | 燃气温度/ ℃ |  | 大气压/kPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿 度/%RH |  | 电 压/V |  | 气 源 |  |
| 气源额定压力/kPa |  | 华白数/ MJ/m3 |  | 水压/MPa |  |
| 其 它 |  |  |  |  |  |
| 外观检查 |  |  | 工作状态 |  |  |

报告编号

第    页  共   页

5 检测结果

5.1 能源效率标识

| 检查项目 | 检查要求 | 检查结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源效率标识 | 燃气热水器和燃气采暖炉的显著位置应正确使用能源效率标识，其标注的生产者名称或简称、规格型号、额定热负荷、能效等级、热效率（a.燃气热水器：额定热负荷热效率；b.燃气采暖炉（单供暖型）：额定热负荷热效率；c.燃气采暖炉（两用型）：额定热负荷热水热效率和额定热负荷供暖热效率、依据的能源效率国家标准编号等信息应当正确、清晰。 能源效率标识的样式应符合燃气热水器和燃气采暖炉产品能源效率标识标注的要求，计量单位的标注应当符合国家法定计量单位的要求。 | 生产者名称： 规格型号： 能源效率等级： 级 额定热水热负荷： kW 额定供暖热负荷： kW 额定热负荷热水热效率： % 50%额定热负荷热水热效率 % 额定热负荷供暖热效率： %(适用时): 30%额定热负荷供暖热效率 % (适用时)： |  |

5.2 能源指标（热效率和额定热负荷）

| 检测项目 | 合格评定准则 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热水热效率 | 热水热效率标注值应符合JJF1261.X-201X中5.2对热效率限定值的要求： 实测值≥限定值-，且实测值≥标注值-； | 热水热效率限定值： 热水热效率限定值： ①额定热负荷 热水热效率标注值： 热水热效率实测值： 测量不确定度： ②50％额定热负荷 热水热效率标注值： 热水热效率实测值： 测量不确定度： |  |

报告编号

第    页  共   页

| 检测项目 | 合格评定准则 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供暖热效率 | 供暖热效率标注值应符合JJF1261.X-201X中5.2对热效率限定值的要求： 实测值≥限定值-，且实测值≥标注值-； | 供暖热效率限定值： 供暖热效率限定值： ①额定热负荷 供暖热效率标注值： 供暖热效率实测值： 测量不确定度： ②50％额定热负荷 供暖热效率标注值： 供暖热效率实测值： 测量不确定度： |  |
| 额定热负荷 | 额定热负荷标注值应符合JJF1261.X-201X中5.2对额定热负荷的要求： (1-10%)标注值≤实测值≤(1+10%)标注值 | 额定热负荷标注值： 热负荷实测值： 额定热负荷偏差： |  |

5.3 能效等级

| 检测项目 | 能效等级的确定 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能效等级 | 标注的能效等级应符合5.3对能效等级的要求； 根据热效率实测值确定的能效等级≥标注的能效等级 | 标注的能效等级： 计量检测确定的能效等级： |  |

报告编号

第    页  共   页

6 结论

6.1 能源效率标识标注的结论：

6.2 热效率的结论：

6.3 额定热负荷的结论：

6.4 能效等级的结论：

6.5 总体结论：

7 报告说明

主检人员（签字）：____________________         日期：____________________

审核人员（签字）：____________________         日期：____________________

批准人员（签字）：____________________         日期：____________________

附件：

1 能源效率标识（照片）

2 样本铭牌（照片）

3 样本外观照片（正面、背面）

___________________________