JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××——××××

自动气象站风速传感器校准规范

Calibration Specification for Wind Speed Sensor of

Automatic Weather Station

（征求意见稿）

201×-××-××发布                201×-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局发布

JJ  JJF ××××-××××

自动气象站风速传感器

校准规范

Calibration Specification for

Wind Speed Sensor of Automatic Weather Station

归 口 单 位：全国压力计量技术委员会气象分委员会

主要起草单位：辽宁省气象装备保障中心

参加起草单位：中国气象局气象探测中心

浙江省大气探测技术保障中心

本规范委托全国压力计量技术委员会气象分委员会负责解释

本规范主要起草人：

沙  莉 （辽宁省气象装备保障中心）

于贺军 （中国气象局气象探测中心）

罗  昶 （浙江省大气探测技术保障中心）

丁红英 （中国气象局气象探测中心）

参加起草人：

刘  昕 （中国气象局气象探测中心）

李松奎 （中国气象局气象探测中心）

支  询 （辽宁省气象装备保障中心）

王建森（浙江省大气探测技术保障中心）

目    录

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

4	概述	2

5	计量特性	2

6	校准条件	2

6.1环境条件	2

6.2计量标准	2

7	校准项目和校准方法	3

7.1校准项目	3

7.2校准方法	3

8	校准结果	8

9	复校时间间隔	9

附录A	10

附录B	11

附录C	12

校准证书内页参考格式	12

引    言

JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF1059《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范的基础性系列规范。

自动气象站风速传感器校准规范

范围

本规范适用于自动气象站风速传感器（以下简称风传感器）的校准。

引用文件

本规程引用下列文件：

JJF1001-2011  通用计量术语及定义

JJF1059  测量不确定度评定与表示

JJF1094-2002《测量仪器特性评定》

GB/T 35227   地面气象观测规范 风向和风速

GB/T 33703   自动气象站观测规范

GB/T 33691-2017   杯式测风仪测试方法

QX/T84  气象低速风洞性能测试规范

QX/T23-2004  旋转式测风传感器

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和计量单位

启动风速 starting wind velocity of cup[JJG 431-2014，术语和计量单位[3.1]

由静止开始变为能够连续转动，风速表能指示或显示速度变化的最低风速。单位：米每秒，m/s。

流场均匀区 uniform space of velocity[JJF 1431-2013，术语和计量单位[3.1]

风洞试验段内符合流速均匀性等技术指标的区域。

计量单位measurement unit

风传感器输出单位为频率 (Hz)或米每秒(m/s)。

概述

风传感器是与自动气象站相适应，以频率值输出测量值的传感器。其主要用于气象、民航、环保等部门风速气象要素的自动观测。

风传感器主要由风速感应转动部分和信号产生输出部分组成。其测量原理是在风力的推动下感应元件通过旋转产生脉冲，信号产生输出部分将脉冲信号转换成频率测量的方式实现的。

传感器的分辨力为0.1m/s。

计量特性

- 5.1启动风速：0～0.5 m/s。

- 5.2 测量范围： 0～60 m/s。

- 5.3 线性度误差

- 线性度最大允许误差:±(0.01%～3%)。

- 5.4测量误差：

- 折算成风速值的测量最大允许误差：±(0.5+0.03V) m/s。

- 5.5 距离长度

- 在标准风速为5m/s条件下，距离长度测量范围为：（2.0～5.0）m。

注：1、测量误差中的V为实际风速。

2、具体的测量特性，请参照自动气象站技术要求，上述指标不适用于合格性判别，仅供参考。

校准条件

- 6.1环境条件

a)环境温度：（15～30）℃，

b)相对湿度：不大于85%。

- 6.2计量标准

计量标准的测量范围应能覆盖被校传感器的测量范围，并具有足够高的分辨力、准确度和稳定性。测量标准的扩展不确定度（k=2）应不大于被校传感器各参数最大允许误差的绝对值或允许范围的1/3。依据所采用的校准方法，选择以下可以满足校准要求的测量设备：

- 标准皮托静压管

皮托静压管校准系数K取值范围（0.999～1.002），Urel=0.5%。

- 微差压计

测量范围不低于2500Pa，最大允许误差不超过±0.5Pa。

- 风洞

流速稳定性不超过0.5%，流速均匀性不超过1.0%。

- 数字多用表

电压输出准确度等级不低于0.2级，频率输出最大允许误差不超过±0.05Hz。

- 温度仪

测量范围不低于50℃，最大允许误差不超过±0.5℃。

- 湿度仪

相对湿度测量范围为10%～95%，最大允许误差不超过±8.0%。

- 气压计

相对湿度测量范围为（500～1050）hPa,准确度等级不低于0.2级。

校准项目和校准方法

- 7.1校准项目

校准项目及对应的校准方法条款见表2

表2 校准项目表

| 校准项目 | 校准方法对应条款 |
| --- | --- |
| 启动风速 | 校准方法见7.2.4。 |
| 测量误差 | 校准方法见7.2.5。 |
| 测量范围 | 校准方法见7.3.3。 |
| 线性误差 | 校准方法见7.3.4。 |
| 距离常数 | 校准方法见7.3.5。 |
| 注：根据自动气象站技术要求和客户要求选择校准项目。 |  |

- 7.2校准方法

- 7.2.1 校准前准备

- a)外观检查

对风传感器的外观进行检查，记录产品名称、型号、出厂编号、量程、制造厂名、输出信号描述等。目力观测，风传感器三个风杯及杯壁的几何形状应相同，无明显变形。

b) 机械性能检查

风杯旋转时应无明显异响，转动平稳，无跳动现象；风杯转轴处于水平状态时，拨动风杯至随机选择的位置，在自由状态下，风杯应能保持静止。

c) 预热和调零

微差压计通电并预热至少5min。校准工作开始前，将微差压计置零。

- 7.2.2 标准器及传感器的安装

将标准皮托静压管（以下简称皮托管）牢固安装在风洞试验段流场均匀区内，皮托管的总压孔应朝向风的来向，皮托管探头与风洞轴线平行。皮托管的总压接头、静压接头分别与微差压计的测试端、参考端通过管路相连。

将风传感器牢固安装在风洞试验段中心区域皮托管后端，使风杯转动平面处于水平状态。转动平面与皮托管测量端之间应保持一定距离，避免风杯旋转对皮托管的测量造成影响。

7.2.3 校准点选取原则

校准点应覆盖测量范围并兼顾测量范围内的均匀性，同时应参考风传感器使用说明书中对校准点的建议，并可根据实际情况选取校准点。

校准风速点选取5的倍数点，5m/s以下选取1~2个校准点。建议在2m/s、5 m/s、10m/s、15 m/s 、20m/s、25 m/s、30m/s、35 m/s中优先选取。

  - 7.2.4启动风速校准

在风传感器的风杯处于静止状态下，缓慢增加风速。当风杯由静止变为连续转动时，读取微差压计示值和试验段内温度、湿度及气压值，重复校准三次。

  - 7.2.5测量误差校准

按风速校准点顺序调整风速，风速稳定后，同时读取标准器和风传感器输出值，读数应不少于三组。并读取试验段内温度、湿度及气压值。（风传感器校准记录表见附录C）。

7.2.6 距离常数校准

在测量时,将风传感器放于风洞中,调整风洞中试验段中的气流的速度为5m/s,。将风杯固定,不使其随气流旋转,迅速解脱对风杯的固定的同时立即开动秒表,风杯由静止转动,当风速指示的风速为标准风速值的63%时刻,按停秒表,读取测得的时间t，重复校准三次。

7.3数据处理

7.3.1标准风速计算

根据校准时测得的环境温度、湿度、气压和微差压计示值计算出标准风速（计算方法见附录A）。

在整个校准范围内有m个校准点。在每个校准点正或反行程的读数三次，微差压计所读3个数的算术平均值作为微差压计该次测量的测得值，计算如(1)、(2)式：

(1)

(2)

式中：——微差压计正行程第i个校准点第j次测得值，Pa；

——微差压计反行程第i个校准点第j次测得值，Pa。

  - 7.3.2 风速测量误差计算

在每个校准点正或反行程的每次读数中，风传感器所读3个数的算术平均值为风传感器该次测量的测得值。

(3)

(4)

式中：——风传感器正行程第i个校准点第j次测得值，Hz；

——风传感器反行程第i个检定点第j次测得值，Hz。

依据使用说明书中的换算公式将测量值换算成m/s后，计算各校准点的测量误差。

各校准点测量误差计算见公式（6）。

(6)

式中： ——测量误差，m/s；

——风速测量值，m/s；

——标准风速，m/s。

7.3.3 测量范围计算

将测量范围上限值作为校准点时，风传感器所读3个数的算术平均值为风传感器该次测量的测得值。

(7)

式中：——风传感器测量上限校准点第j次测得值，Hz；

依据使用说明书中的换算公式将测量值换算成m/s后，计算风传感器的测量上限。

7.3.4 线性度误差的计算

7.3.4.1校准曲线的确定

各校准点正、反行程标准风速值的算术平均值及风传感器测得值的算术平均值分别按(8)、(9) 、(10)、(11)式计算：

(=1，2，3，……，m)           (8)

(=1，2，3，……，m)           (9)

(=1，2，3，……，m)           (10)

(=1，2，3，……，m)           (11)

由和 (=1，2，3，……，m)所确定的点连成的曲线，称为正行程校准曲线。由和 (=1，2，3，……，m)所确定的点连成的曲线，称为反行程校准曲线。

各校准点标准风速测得值的算术平均值和风传感器测得值的算术平均值分别按(12) 、(13)式计算：

(=1，2，3，……，m)                  (12)

(=1，2，3，……，m)                  (13)

由和所确定的点连成的曲线称为风传感器的校准曲线。

7.3.4.2工作直线的确定

本规范规定可采用端点平移线或最小二乘直线作为风传感器的工作直线，但必须在校准证书中予以注明。

a) 校准范围上下限端点值的计算

下限端点的标准风速值为时(10)式的计算结果，即为的值，下限端点风传感器频率值为时(11)式的计算结果，即为的值。

上限端点的标准风速值为时(10)式的计算结果，即为的值，上限端点风传感器频率值为时(11)式的计算结果，即为的值。

b) 端点平移线计算

端点连线方程可用公式(14)表示：

（14）

式中： ——标准风速为时通过端点连线方程计算出的风传感器频率值，Hz；

# ——标准器在校准范围内任意点的风速值，m/s。

# 通过 (15)、(16) 式计算各校准点正、反行程算术平均值与端点连线方程的差值：

(=1，2，3，……，m)            （15）

(=1，2，3，……，m)            （16）

在及两组数据中，分别找出最大正偏差和最大负偏差，则端点平移线的截距按公式(17)计算：

(17)

端点平移线的斜率与端点连线的斜率相同：

(18)

风传感器工作直线采用端点法的方程如(19)式：

(19)

式中、的计算如(17) 、(18)式。

c)最小二乘直线计算

风传感器工作直线采用最小二乘直线的方程为：

(20)

式中截距、斜率分别按公式(21)、(22)计算：

(21)

(22)

# 通过 (13)、(20) 式计算各校准点正、反行程算术平均值与端点连线方程的差值：

(=1，2，3，……，m)            （23）

(=1，2，3，……，m)

在及两组数据中，分别找出最大正偏差和最大负偏差，取绝对值最大的偏差作为，按公式 (24) 计算线性误差：

∆=∆fmax' ×100%                                       (24)

7.3.5  距离常数的计算

距离常数校准的时间t的算术平均值计算按公式（25）计算：

(=1，2，3)                 （25）

通过和公式（26）式计算标准风速下的距离常数：

L=t×v                                              (26)

式中：L——标准风速下的风传感器的距离常数，m；

t——风传感器从0运行到标准风速的63%时刻历时的时间，s。

校准结果表达

8.1 校准证书

校准结果应在校准证书上反映（校准证书内页格式参考附录D）。校准证书至少应包括以下信息：

a) 标题“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象外观和机械性能检查的结果；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)校准结果仅对被校对象有效性的声明；

p)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明；

q)被校对象的符合性判断（如果客户提出要求）；

r)被校对象由阻塞效应引起的不确定度分析和阻塞系数修正（如果客户提出要求）。

8.2 数据修约

校准数据应先计算，后修约。数据修约采用四舍五入及偶数法则进行，末位数修约到被校值的最大允许误差的1/10位。

复校时间间隔

建议自动气象站风传感器的复校时间间隔为2年。由于复校时间间隔的长短由仪器使用情况、使用环境等诸多因素决定，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录A

标准风速计算方法

A.1按公式（A.1）计算出饱和水汽压：

（A.1）

式中：

—温度下的饱和水汽压，Pa；

—试验段内空气温度，K；

=1Pa；

A、B、C、D均为常数，其值如下：

A = 1.2378847×10-5K-2

B = -1.9121316×10-2K-1

C = 33.93711047

D =-6.3431645×103K

A.2按公式（A.2）计算出空气密度：

（A.2）

式中：

—试验段内空气温度，K；

—试验段内气压，Pa；

—试验段内空气相对湿度，用小数表示；

—温度下的饱和水汽压，Pa。

测得的温度、湿度、气压值代入(A.1)和(A.2)式，将微差压计的测得值与计算后的空气密度代入（A.3）式，计算标准风速值。

(A.3)

式中： ——标准器测得的风速值，m/s；

——校准时试验段内空气密度，kg/m3；

——微差压计差压测得值，Pa；

——皮托管校准系数。

- 附录B

自动气象站风速传感器校准记录（参考格式）

| 送校单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  | 温度：（ ～ ）℃， 湿度：（ ～ ）%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、外观及机械性能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、启动风速校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 微差压计 示值 Pa |  |  |  |  | 试验段内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 启动风速m/s |  |  |  | 平均启动风速 m/s |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 温度 ℃ |  |  | 湿度 %RH |  |  |  | 气压 hPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、测量误差校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 | 微差压计读数/Pa |  |  |  |  |  |  |  | 试验段内 |  |  |  |  |  |  |  | 标准 风速 m/s |  | 传感器读数 m/s |  |  |  |  |  |  | 测量 误差 m/s |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 平均 |  | 温度 ℃ |  |  | 湿度 %RH |  | 气压 hPa |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 平均 |  |
| 四、距离常数校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准风速值 m/s |  |  |  |  | 时间值 s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 平均 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录C

校准证书内页参考格式

C.1 校准证书第2页参考格式

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准地点： |  |  |  |  |  |
| 校准环境 条 件 | 温度 | ℃ | 其他 |  |  |
|  | 湿度 | %RH |  |  |  |
| 校准使用的计量（基）标准 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量（基）标准证书编号 |  | 有效期至 |
| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 计量（基）标准证书编号 | 有效期至 |  |
| 校准时标准器与被校风传感器安装位置的描述 |  |  |  |  |  |

C.2风速传感器校准证书校准结果页参考格式

校准结果

- 启动风速：________________________。

- 测量范围：________________________。

- 线性度误差：______________________。

- 距离常数：________________________。

- 测量误差：

| 序号 | 标准风速 m/s | 测量值 m/s | 测量误差 m/s |
| --- | --- | --- | --- |

（以下空白）

附录D

风速传感器校准结果不确定度评定示例

# E.1 校准方法

按本规范给出的校准方法，正确安装标准器和被校风速传感器，并完成校准前的准备工作。本示例中所用标准器和配套设备名称及技术指标见表E.1。

表E.1 标准器及配套设备

| 分 类 | 名 称 | 测量范围 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准器 | 标准皮托静压管 |  | K取值范围（0.999～1.002），Urel=0.5%; |
|  | 微差压计 | (0～1000)Pa | 最大允许误差：±0.5Pa |
| 配套 设备 | 温度仪 | (0～50)℃ | 最大允许误差：±0.5℃ |
|  | 湿度仪 | (10～95) %RH | 最大允许误差：±8.0%RH |
|  | 气压计 | (500～1050)hPa | 准确度等级为0.2级及以上 |
|  | 风洞 | (0.4～40)m/s | 流速稳定性≤0.5% 流速均匀性≤1.0% |
| 注：表中K为标准皮托静压管的校准系数，Urel为标准皮托管不确定度； |  |  |  |

被测风速传感器信息如下

器具名称：风速传感器

型号规格：EL15-1A

制造单位：天津气象仪器厂

设备编号：93280

# E.2不确定度来源分析

自动气象站风速传感器校准结果为被测风速测量值与风速标准测量值的测量误差，校准结果的不确定度主要来自标准风速和被测风速的测量结果的不确定度。标准风速测量结果的不确定度来源于标准风速测量的重复性以及标准皮托管的校准系数、空气密度、标准微差压计、风场均匀性和阻塞效应引入的不确定度分量。被测风速测量结果的不确定度主要来源于测量结果的重复性。

## E.2.1标准风速测量结果标准不确定度

标准风速测量结果不确定度主要有以下分量组成：

（1）由标准皮托管校准系数引入的标准不确定度；

（2）由微压计测量差压引入的标准不确定度,由两部分组成，一是微差压计重复测量引入的不确定度，二是微差压计测量误差引入的不确定度。

（3）由空气密度引入的标准不确定度；

（4）由风场均匀性引入的标准不确定度；

（5）由风场稳定性引入的标准不确定度；

## E.2.2被测风速测量结果标准不确定度

被测风速测量结果不确定度主要有以下分量组成：

（1）由风速表测量重复性引入的标准不确定度。

（2）由阻塞效应引入的标准不确定度（根据用户要求进行评定）；

# E.3 数学模型

## E.3.1总数学模型

在校准过程中，各校准点测量误差计算见公式（1）。

(1)

式中：

—测量误差，m/s；

—被测风速测量值，m/s；

—标准风速，m/s。

式（1）为被测风速传感器校准结果不确定度评定的数学模型。对式（1）的各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数

由于各分量之间相互不相关，合成标准不确定度的计算公式如下式（2）所示：

（2）

计算扩展不确定度时，取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式如下式（3）所示。

（3）

## E.3.2标准风速测量结果不确定度

标准风速按公式（4）计算求出：

(4)

式中：

―皮托管校准系数；

―微差压计三次示值的平均值，Pa；

―空气密度，kg/m3；

―风场均匀性引入的测量修正值，m/s；

―风场稳定性引入的测量修正值，m/s；

其中：

(5)

式中：

―试验段内温度，K；

―试验段内气压，Pa；

―试验段内空气相对湿度，用小数表示；

―温度下的饱和水汽压，Pa。

其中标准风速不确定度由公式（2）作为评定模型时，其标准不确定度和灵敏系数为：

（5）

式中：

## E.2.3被测风速测量结果不确定度

被测风速按公式（6）计算求出：

(6)

式中：

―被测风速三次测量的平均值，m/s；

―阻塞效应引入的测量修正值，m/s；

被测风速不确定度由公式（6）作为评定模型时，其标准不确定度和灵敏系数为：

（5）

式中：

# E.4标准风速的不确定度评定

### E.4 .1由标准皮托管校准系数引入的标准不确定度

根据国家气象计量站风洞实验室的校准结果，标准皮托静压管的校准系数为：K=1.001，校准证书给出的相对不确定度为0.5%(k=2)。故由标准皮托静压管校准系数引入的绝对不确定度分量为

灵敏度系数为，因此由标准皮托管校准系数引入的标准不确定度计算情况如表2所示。

表2 标准皮托管校准系数引入的标准不确定度计算

| 序号 | 检定点（m/s） | 微差压计读数平均值（Pa） | 标准风速测量值（m/s） | 标准皮托管校准系数引入不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准皮托管校准系数引入u(K) | 灵敏度系数CK=√(2p/ρ) | CK*u(K) |
| 1 | 2 | 2.5 | 2.04 | 0.0025 | 2.0380 | 0.0051 |
| 2 | 5 | 15.3 | 5.06 | 0.0025 | 5.0417 | 0.0126 |
| 3 | 10 | 61.2 | 10.12 | 0.0025 | 10.0862 | 0.0252 |
| 4 | 15 | 140.8 | 15.34 | 0.0025 | 15.2946 | 0.0383 |
| 5 | 20 | 245.5 | 20.26 | 0.0025 | 20.1944 | 0.0505 |
| 6 | 25 | 382.5 | 25.29 | 0.0025 | 25.2087 | 0.0631 |
| 7 | 30 | 550.6 | 30.34 | 0.0025 | 30.2459 | 0.0757 |

### E.4 .2由微差压计引入的标准不确定度u(p)

由微压计测量差压引入的标准不确定度,由两部分组成，一是微差压计重复测量引入的不确定度，二是微差压计测量误差引入的不确定度。

- E.4 .2.1由微差压计重复性测量引入的不确定度分量u1(p)

测量标准风速每个校准点时，对连接标准皮托管的微差压计进行3次重复测量，用3次算术平均值作为微差压示值，用于计算标准风速。3次重复测量的实验标准偏差即为由微差压计重复性测量引入的A类不确定度分量，按下式计算

表1为校准过程中测量标准风速时读取的微差压计的示值，以及相关计算结果。

表1微差压计重复性测量引入的不确定度分量

| 序号 | 检定点 | 微差压计读数（Pa） |  |  | 微差压计读数平均值（Pa） | 实验标准偏差u1(p)（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |
| 2 | 5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00 |
| 3 | 10 | 61.2 | 61.3 | 61.2 | 61.2 | 0.06 |
| 4 | 15 | 140.7 | 140.9 | 140.8 | 140.8 | 0.10 |
| 5 | 20 | 245.2 | 245.6 | 245.6 | 245.5 | 0.23 |
| 6 | 25 | 382.3 | 382.7 | 382.5 | 382.5 | 0.20 |
| 7 | 30 | 550.2 | 550.3 | 550.6 | 550.4 | 0.21 |

- E.4 .2.2由微差压计测量误差引入的不确定度分量u2(p)

因微压计的最大允许误差为±0.5Pa，取均匀分布，则

=0.5/=0.2887 Pa

- E.4 .2.3由微差压计引入的合成标准不确定度分量

由微压计测量差压引入的标准不确定度,由两部分组成，一是微差压计重复测量引入的不确定度u1(p)，二是微差压计测量误差引入的不确定度u2(p)。u1(p)、u2(p)互不相关，则有：

，

灵敏度系数为，因此由微差压计引入的标准不确定度计算情况如表3所示。

表3 微差压计引入的标准不确定度计算

| 序号 | 检定点（m/s） | 微差压计读数平均值（Pa） | 标准风速测量值（m/s） | 微差压计引入不确定度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 微差压计重复测量引入u1(p)(Pa) | 微差压计测量误差引入u2(p)(Pa) | 微差压计合成u(p)(Pa) | 灵敏度系数Cp=（K/2)√(2/ρ) | Cp*u(p) |
| 1 | 2 | 2.5 | 2.04 | 0.00 | 0.2887 | 0.2887 | 0.6451 | 0.1862 |
| 2 | 5 | 15.3 | 5.06 | 0.00 | 0.2887 | 0.2887 | 0.6451 | 0.1862 |
| 3 | 10 | 61.2 | 10.12 | 0.06 | 0.2887 | 0.2944 | 0.6451 | 0.1899 |
| 4 | 15 | 140.8 | 15.34 | 0.10 | 0.2887 | 0.3055 | 0.6451 | 0.1971 |
| 5 | 20 | 245.5 | 20.26 | 0.23 | 0.2887 | 0.3697 | 0.6451 | 0.2385 |
| 6 | 25 | 382.5 | 25.29 | 0.20 | 0.2887 | 0.3512 | 0.6451 | 0.2266 |
| 7 | 30 | 550.4 | 30.34 | 0.21 | 0.2887 | 0.3559 | 0.6451 | 0.2296 |

### E.4 .3 空气密度测量引入的标准不确定度

影响空气密度测量结果的影响量有：空气温度、湿度和大气压力，各影响量的测量误差都对有影响。

空气密度公式可分解为：

（5）

公式（5）前项为干空气密度，后一项为水汽修正项。则：

（6）

式中：为干空气密度，=；

为水汽修正项，

则有：  （7）

E.4.3. 1 因温湿度测量引入的标准不确定度

因：

=

则有：（8）

规定的检定环境为：温度：（15～30）℃，湿度：≤85%RH。

温度测量仪的最大允许误差为±0.5℃（±0.5K），按均匀分布，温度仪测量引入的标准不确定度=0.289K。湿度测量仪的最大允许误差为±8%RH，按均匀分布，湿度仪测量引入的标准不确定度=4.6%RH。

经计算，不同温度下，最大=0.0008；不同湿度下，最大=0.0184。因此：

==0.0009（kg/m3）

E.4.3. 2因温度、气压测量引入的标准不确定度

因：=

则有：

温度测量仪的最大允许误差为±0.5℃（±0.5K），按均匀分布，温度仪测量引入的标准不确定度=0.289K。

气压测量仪的最大允许误差为±2hPa，按均匀分布，气压测量仪测量引入的标准不确定度=115Pa。

规定的检定环境为：温度：（15～30）℃，气压一般为（650～1100）hPa。经计算，最大=-0.0021，=0.0000121，则

=

=0.0014（kg/m3）

E.4.3. 3空气密度测量引入的标准不确定度

==0.002 （kg/m3）

灵敏度系数为，因此由空气密度引入的标准不确定度计算情况如表4所示。

表4 空气密度引入的标准不确定度计算

| 序号 | 检定点（m/s） | 微差压计读数平均值（Pa） | 标准风速测量值（m/s） | 空气密度测量引入不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 空气密度测量引入u(ρ)(kg/m3) | 灵敏度系数Cρ=（-K/2)√(2p) | Cρ*u(ρ) |
| 1 | 2 | 2.5 | 2.04 | 0.002 | -1.1192 | -0.0022 |
| 2 | 5 | 15.3 | 5.06 | 0.002 | -2.7686 | -0.0055 |
| 3 | 10 | 61.2 | 10.12 | 0.002 | -5.5388 | -0.0111 |
| 4 | 15 | 140.8 | 15.34 | 0.002 | -8.3989 | -0.0168 |
| 5 | 20 | 245.5 | 20.26 | 0.002 | -11.0896 | -0.0222 |
| 6 | 25 | 382.5 | 25.29 | 0.002 | -13.8431 | -0.0277 |
| 7 | 30 | 550.6 | 30.34 | 0.002 | -16.6093 | -0.0332 |

### E.4 .4风场均匀性引入的标准不确定度

风洞的不均匀性最大为1.0%，因风速表安装在风洞中，会对风场的均匀性产生影响。但由于皮托管和风速表感应部分基本相近均匀区，取风洞的不均匀性半区间0.5%计，按均匀分布，则有：

=0. 5%/≈0.3%

灵敏度系数为，因此由风洞的均匀性引入的标准不确定度计算情况如表5所示。

表5 风洞的均匀性引入的标准不确定度计算

| 序号 | 检定点（m/s） | 微差压计读数平均值（Pa） | 标准风速测量值（m/s） | 风洞均匀性引入不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 风洞均匀性引入u(ΔvA)(m/s) | 灵敏度系数CΔvA | CΔvA*u(ΔvA) |
| 1 | 2 | 2.5 | 2.04 | 0.0059 | 1 | 0.0059 |
| 2 | 5 | 15.3 | 5.06 | 0.0146 | 1 | 0.0146 |
| 3 | 10 | 61.2 | 10.12 | 0.0292 | 1 | 0.0292 |
| 4 | 15 | 140.8 | 15.34 | 0.0443 | 1 | 0.0443 |
| 5 | 20 | 245.5 | 20.26 | 0.0585 | 1 | 0.0585 |
| 6 | 25 | 382.5 | 25.29 | 0.0730 | 1 | 0.0730 |
| 7 | 30 | 550.6 | 30.34 | 0.0876 | 1 | 0.0876 |

### E.4 .5风场稳定性引入的标准不确定度

风洞的稳定性最大为0.5%，按均匀分布，则有：

=0. 5%/≈0.3%，其标准不确定度，见表7

灵敏度系数为，因此由风洞的稳定性引入的标准不确定度计算情况如表6所示。

表6 风洞的稳定性引入的标准不确定度计算

| 序号 | 检定点（m/s） | 微差压计读数平均值（Pa） | 标准风速测量值（m/s） | 风洞稳定性引入不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 风洞稳定性引入u(ΔvT)(m/s) | 灵敏度系数CΔvT | CΔvT*u(ΔvT) |
| 1 | 2 | 2.5 | 2.04 | 0.0059 | 1 | 0.0059 |
| 2 | 5 | 15.3 | 5.06 | 0.0146 | 1 | 0.0146 |
| 3 | 10 | 61.2 | 10.12 | 0.0292 | 1 | 0.0292 |
| 4 | 15 | 140.8 | 15.34 | 0.0443 | 1 | 0.0443 |
| 5 | 20 | 245.5 | 20.26 | 0.0585 | 1 | 0.0585 |
| 6 | 25 | 382.5 | 25.29 | 0.0730 | 1 | 0.0730 |
| 7 | 30 | 550.6 | 30.34 | 0.0876 | 1 | 0.0876 |

### E.4 .6标准风速测量结果的标准不确定度

标准风速不确定度由公式（2）作为评定模型时，其标准不确定度和灵敏系数为：

具体计算结果如表7所示。

表7标准风速测量结果的标准不确定度

| 检定点（m/s） | CK*u(K) | Cp*u(p) | Cρ*u(ρ) | CΔvA*u(ΔvA) | CΔvT*u(ΔvT) | 标准风速测量结果的不确定度(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0051 | 0.1862 | -0.0022 | 0.0059 | 0.0059 | 0.26356 |
| 5 | 0.0126 | 0.1862 | -0.0055 | 0.0146 | 0.0146 | 0.264536 |
| 10 | 0.0252 | 0.1899 | -0.0111 | 0.0292 | 0.0292 | 0.273137 |
| 15 | 0.0383 | 0.1971 | -0.0168 | 0.0443 | 0.0443 | 0.288717 |
| 20 | 0.0505 | 0.2385 | -0.0222 | 0.0585 | 0.0585 | 0.351628 |
| 25 | 0.0631 | 0.2266 | -0.0277 | 0.0730 | 0.0730 | 0.343603 |
| 30 | 0.0757 | 0.2296 | -0.0332 | 0.0876 | 0.0876 | 0.35721 |

# E.5被测风速的不确定度评定

### E.5.1被测风速测量重复性引入的标准不确定度

测量被测风速每个校准点时，对被测风速表进行3次重复测量，用3次算术平均值作为被测风速表示值，用于计算被测风速。3次重复测量的实验标准偏差即为由被测风速重复性测量引入的A类不确定度分量，按下式计算

表8为校准过程中被测风速表的示值，以及相关计算结果。

表8微差压计重复性测量引入的不确定度分量

| 序号 | 检定点 | 被测表值（m/s） |  |  | 被测表平均值（m/s） | 实验标准偏差（m/s） | 灵敏度系数Cv'c | Cv'c*u(v') |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1 | 0.0000 |
| 2 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00 | 1 | 0.0000 |
| 3 | 10 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.00 | 1 | 0.0000 |
| 4 | 15 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 0.06 | 1 | 0.0577 |
| 5 | 20 | 18.9 | 18.9 | 19.0 | 18.9 | 0.06 | 1 | 0.0577 |
| 6 | 25 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 0.06 | 1 | 0.0577 |
| 7 | 30 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 0.06 | 1 | 0.0577 |

### E.5.2阻塞效应引入的标准不确定度

如果用户提出要求，可参照IEC61400-12-1-2005 进行阻塞效应引入的标准不确定度评定。

### E.5 .3被测风速测量结果的标准不确定度

被测风速不确定度标准不确定度和灵敏系数为：

式中：

具体计算结果如表10所示。

表10被测风速测量结果的标准不确定度

| 序号 | 检定点（m/s） | 被测风速测量值v'c（m/s） | Cv'c*u(v') | CΔv'Z*u(Δv'Z) | 被测风速测量结果的不确定度(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.0 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0050 |
| 2 | 5 | 4.7 | 0.0000 | 0.0125 | 0.0125 |
| 3 | 10 | 9.4 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0250 |
| 4 | 15 | 14.2 | 0.0577 | 0.0375 | 0.0688 |
| 5 | 20 | 18.9 | 0.0577 | 0.0500 | 0.0764 |
| 6 | 25 | 23.7 | 0.0577 | 0.0625 | 0.0851 |
| 7 | 30 | 28.3 | 0.0577 | 0.0750 | 0.0946 |

# E.6风速校准结果的不确定度评定

在校准过程中，各校准点测量误差计算见公式。

式中：

—测量误差，m/s；

—被测风速测量值，m/s；

—标准风速，m/s。

得到各分量的灵敏系数

由于各分量之间相互不相关，合成标准不确定度的计算公式如下式所示：

计算扩展不确定度时，取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式如下式所示，表11为风速校准结果的不确定度。

表11风速校准结果的不确定度

| 序号 | 检定点（m/s） | 标准风速测量值v（m/s） | 标准风速测量值不确定度u(v)（m/s） | 灵敏度系数Cv | 被测风速表示值v'（m/s） | 被测风速测量结果不确定度u(v')（m/s） | 灵敏度系数Cv' | 校准结果（m/s） | 校准结果的标准不确定度（m/s） | 校准结果的扩展不确定度k=2（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.04 | 0.2636 | -1 | 2.00 | 0.0050 | 1 | -0.04 | 0.2636 | 0.5272 |
| 2 | 5 | 5.06 | 0.2645 | -1 | 4.70 | 0.0125 | 1 | -0.36 | 0.2648 | 0.5297 |
| 3 | 10 | 10.12 | 0.2731 | -1 | 9.40 | 0.0250 | 1 | -0.72 | 0.2743 | 0.5486 |
| 4 | 15 | 15.34 | 0.2887 | -1 | 14.23 | 0.0688 | 1 | -1.11 | 0.2968 | 0.5936 |
| 5 | 20 | 20.26 | 0.3516 | -1 | 18.93 | 0.0764 | 1 | -1.33 | 0.3598 | 0.7197 |
| 6 | 25 | 25.29 | 0.3436 | -1 | 23.73 | 0.0851 | 1 | -1.56 | 0.3540 | 0.7080 |
| 7 | 30 | 30.34 | 0.3572 | -1 | 28.33 | 0.0946 | 1 | -2.00 | 0.3695 | 0.7391 |