风速传感器校准结果不确定度评定

# E.1 校准方法

按本规范给出的校准方法，正确安装标准器和被校风速传感器，并完成校准前的准备工作。本示例中所用标准器和配套设备名称及技术指标见表E.1。

表E.1 标准器及配套设备

| 分 类 | 名 称 | 测量范围 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准器 | 标准皮托静压管 |  | K取值范围（0.999～1.002），Urel=0.5%; |
|  | 微差压计 | (0～1000)Pa | 最大允许误差：±0.5Pa |
| 配套 设备 | 温度仪 | (0～50)℃ | 最大允许误差：±0.5℃ |
|  | 湿度仪 | (10～95) %RH | 最大允许误差：±8.0%RH |
|  | 气压计 | (500～1050)hPa | 准确度等级为0.2级及以上 |
|  | 风洞 | (0.4～40)m/s | 流速稳定性≤0.5% 流速均匀性≤1.0% |
| 注：表中K为标准皮托静压管的校准系数，Urel为标准皮托管不确定度； |  |  |  |

被测风速传感器信息如下

器具名称：风速传感器

型号规格：EL15-1A

制造单位：天津气象仪器厂

设备编号：93280

# E.2不确定度来源分析

自动气象站风速传感器校准结果为被测风速测量值与风速标准测量值的测量误差，校准结果的不确定度主要来自标准风速和被测风速的测量结果的不确定度。标准风速测量结果的不确定度来源于标准风速测量的重复性以及标准皮托管的校准系数、空气密度、标准微差压计、风场均匀性和阻塞效应引入的不确定度分量。被测风速测量结果的不确定度主要来源于测量结果的重复性。

## E.2.1标准风速测量结果标准不确定度

标准风速测量结果不确定度主要有以下分量组成：

（1）由标准皮托管校准系数引入的标准不确定度；

（2）由微压计测量差压引入的标准不确定度,由两部分组成，一是微差压计重复测量引入的不确定度，二是微差压计测量误差引入的不确定度。

（3）由空气密度引入的标准不确定度；

（4）由风场均匀性引入的标准不确定度；

（5）由风场稳定性引入的标准不确定度；

## E.2.2被测风速测量结果标准不确定度

被测风速测量结果不确定度主要有以下分量组成：

（1）由风速表测量重复性引入的标准不确定度。

（2）由阻塞效应引入的标准不确定度（根据用户要求进行评定）；

# E.3 数学模型

## E.3.1总数学模型

在校准过程中，各校准点测量误差计算见公式（1）。

（1)

式中：

—测量误差，m/s；

—被测风速测量值，m/s；

—标准风速，m/s。

式（1）为被测风速传感器校准结果不确定度评定的数学模型。对式（1）的各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数

由于各分量之间相互不相关，合成标准不确定度的计算公式如下式（2）所示：

（2）

计算扩展不确定度时，取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式如下式（3）所示。

（3）

## E.3.2标准风速测量结果不确定度

标准风速按公式（4）计算求出：

(4)

式中：

―皮托管校准系数；

―微差压计三次示值的平均值，Pa；

―空气密度，kg/m3；

―风场均匀性引入的测量修正值，m/s；

―风场稳定性引入的测量修正值，m/s；

其中：

(5)

式中：

―试验段内温度，K；

―试验段内气压，Pa；

―试验段内空气相对湿度，用小数表示；

―温度下的饱和水汽压，Pa。

其中标准风速不确定度由公式（2）作为评定模型时，其标准不确定度和灵敏系数为：

（6）

式中：

## E.2.3被测风速测量结果不确定度

被测风速按公式（6）计算求出：

(7)

式中：

―被测风速三次测量的平均值，m/s；

―阻塞效应引入的测量修正值，m/s；

被测风速不确定度由公式（7）作为评定模型时，其标准不确定度和灵敏系数为：

（8）

式中：

# E.4标准风速的不确定度评定

### E.4 .1由标准皮托管校准系数引入的标准不确定度

根据国家气象计量站风洞实验室的校准结果，标准皮托静压管的校准系数为：K=1.001，校准证书给出的相对不确定度为0.5%(k=2)。故由标准皮托静压管校准系数引入的绝对不确定度分量为

灵敏度系数为，因此由标准皮托管校准系数引入的标准不确定度计算情况如表2所示。

表2 标准皮托管校准系数引入的标准不确定度计算

| 序号 | 检定点（m/s） | 微差压计读数平均值（Pa） | 标准风速测量值（m/s） | 标准皮托管校准系数引入不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准皮托管校准系数引入u(K) | 灵敏度系数CK=√(2p/ρ) | CK*u(K) |
| 1 | 2 | 2.5 | 2.04 | 0.0025 | 2.0380 | 0.0051 |
| 2 | 5 | 15.3 | 5.06 | 0.0025 | 5.0417 | 0.0126 |
| 3 | 10 | 61.2 | 10.12 | 0.0025 | 10.0862 | 0.0252 |
| 4 | 15 | 140.8 | 15.34 | 0.0025 | 15.2946 | 0.0383 |
| 5 | 20 | 245.5 | 20.26 | 0.0025 | 20.1944 | 0.0505 |
| 6 | 25 | 382.5 | 25.29 | 0.0025 | 25.2087 | 0.0631 |
| 7 | 30 | 550.6 | 30.34 | 0.0025 | 30.2459 | 0.0757 |

### E.4 .2由微差压计引入的标准不确定度u(p)

由微压计测量差压引入的标准不确定度,由两部分组成，一是微差压计重复测量引入的不确定度，二是微差压计测量误差引入的不确定度。

- E.4 .2.1由微差压计重复性测量引入的不确定度分量u1(p)

测量标准风速每个校准点时，对连接标准皮托管的微差压计进行3次重复测量，用3次算术平均值作为微差压示值，用于计算标准风速。3次重复测量的实验标准偏差即为由微差压计重复性测量引入的A类不确定度分量，按下式计算

表1为校准过程中测量标准风速时读取的微差压计的示值，以及相关计算结果。

表1微差压计重复性测量引入的不确定度分量

| 序号 | 检定点 | 微差压计读数（Pa） |  |  | 微差压计读数平均值（Pa） | 实验标准偏差u1(p)（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00 |
| 2 | 5 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00 |
| 3 | 10 | 61.2 | 61.3 | 61.2 | 61.2 | 0.06 |
| 4 | 15 | 140.7 | 140.9 | 140.8 | 140.8 | 0.10 |
| 5 | 20 | 245.2 | 245.6 | 245.6 | 245.5 | 0.23 |
| 6 | 25 | 382.3 | 382.7 | 382.5 | 382.5 | 0.20 |
| 7 | 30 | 550.2 | 550.3 | 550.6 | 550.4 | 0.21 |

- E.4 .2.2由微差压计测量误差引入的不确定度分量u2(p)

因微压计的最大允许误差为±0.5Pa，取均匀分布，则

=0.5/=0.2887 Pa

- E.4 .2.3由微差压计引入的合成标准不确定度分量

由微压计测量差压引入的标准不确定度,由两部分组成，一是微差压计重复测量引入的不确定度u1(p)，二是微差压计测量误差引入的不确定度u2(p)。u1(p)、u2(p)互不相关，则有：

，

灵敏度系数为，因此由微差压计引入的标准不确定度计算情况如表3所示。

表3 微差压计引入的标准不确定度计算

| 序号 | 检定点（m/s） | 微差压计读数平均值（Pa） | 标准风速测量值（m/s） | 微差压计引入不确定度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 微差压计重复测量引入u1(p)(Pa) | 微差压计测量误差引入u2(p)(Pa) | 微差压计合成u(p)(Pa) | 灵敏度系数Cp=（K/2)√(2/ρ) | Cp*u(p) |
| 1 | 2 | 2.5 | 2.04 | 0.00 | 0.2887 | 0.2887 | 0.6451 | 0.1862 |
| 2 | 5 | 15.3 | 5.06 | 0.00 | 0.2887 | 0.2887 | 0.6451 | 0.1862 |
| 3 | 10 | 61.2 | 10.12 | 0.06 | 0.2887 | 0.2944 | 0.6451 | 0.1899 |
| 4 | 15 | 140.8 | 15.34 | 0.10 | 0.2887 | 0.3055 | 0.6451 | 0.1971 |
| 5 | 20 | 245.5 | 20.26 | 0.23 | 0.2887 | 0.3697 | 0.6451 | 0.2385 |
| 6 | 25 | 382.5 | 25.29 | 0.20 | 0.2887 | 0.3512 | 0.6451 | 0.2266 |
| 7 | 30 | 550.4 | 30.34 | 0.21 | 0.2887 | 0.3559 | 0.6451 | 0.2296 |

### E.4 .3 空气密度测量引入的标准不确定度

影响空气密度测量结果的影响量有：空气温度、湿度和大气压力，各影响量的测量误差都对有影响。

空气密度公式可分解为：

（5）

公式（5）前项为干空气密度，后一项为水汽修正项。则：

（6）

式中：为干空气密度，=；

为水汽修正项，

则有：  （7）

E.4.3. 1 因温湿度测量引入的标准不确定度

因：

=

则有：（8）

规定的检定环境为：温度：（15～30）℃，湿度：≤85%RH。

温度测量仪的最大允许误差为±0.5℃（±0.5K），按均匀分布，温度仪测量引入的标准不确定度=0.289K。湿度测量仪的最大允许误差为±8%RH，按均匀分布，湿度仪测量引入的标准不确定度=4.6%RH。

经计算，不同温度下，最大=0.0008；不同湿度下，最大=0.0184。因此：

==0.0009（kg/m3）

E.4.3. 2因温度、气压测量引入的标准不确定度

因：=

则有：

温度测量仪的最大允许误差为±0.5℃（±0.5K），按均匀分布，温度仪测量引入的标准不确定度=0.289K。

气压测量仪的最大允许误差为±2hPa，按均匀分布，气压测量仪测量引入的标准不确定度=115Pa。

规定的检定环境为：温度：（15～30）℃，气压一般为（650～1100）hPa。经计算，最大=-0.0021，=0.0000121，则

=

=0.0014（kg/m3）

E.4.3. 3空气密度测量引入的标准不确定度

==0.002 （kg/m3）

灵敏度系数为，因此由空气密度引入的标准不确定度计算情况如表4所示。

表4 空气密度引入的标准不确定度计算

| 序号 | 检定点（m/s） | 微差压计读数平均值（Pa） | 标准风速测量值（m/s） | 空气密度测量引入不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 空气密度测量引入u(ρ)(kg/m3) | 灵敏度系数Cρ=（-K/2)√(2p) | Cρ*u(ρ) |
| 1 | 2 | 2.5 | 2.04 | 0.002 | -1.1192 | -0.0022 |
| 2 | 5 | 15.3 | 5.06 | 0.002 | -2.7686 | -0.0055 |
| 3 | 10 | 61.2 | 10.12 | 0.002 | -5.5388 | -0.0111 |
| 4 | 15 | 140.8 | 15.34 | 0.002 | -8.3989 | -0.0168 |
| 5 | 20 | 245.5 | 20.26 | 0.002 | -11.0896 | -0.0222 |
| 6 | 25 | 382.5 | 25.29 | 0.002 | -13.8431 | -0.0277 |
| 7 | 30 | 550.6 | 30.34 | 0.002 | -16.6093 | -0.0332 |

### E.4 .4风场均匀性引入的标准不确定度

风洞的不均匀性最大为1.0%，因风速表安装在风洞中，会对风场的均匀性产生影响。但由于皮托管和风速表感应部分基本相近均匀区，取风洞的不均匀性半区间0.5%计，按均匀分布，则有：

=0. 5%/≈0.3%

灵敏度系数为，因此由风洞的均匀性引入的标准不确定度计算情况如表5所示。

表5 风洞的均匀性引入的标准不确定度计算

| 序号 | 检定点（m/s） | 微差压计读数平均值（Pa） | 标准风速测量值（m/s） | 风洞均匀性引入不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 风洞均匀性引入u(ΔvA)(m/s) | 灵敏度系数CΔvA | CΔvA*u(ΔvA) |
| 1 | 2 | 2.5 | 2.04 | 0.0059 | 1 | 0.0059 |
| 2 | 5 | 15.3 | 5.06 | 0.0146 | 1 | 0.0146 |
| 3 | 10 | 61.2 | 10.12 | 0.0292 | 1 | 0.0292 |
| 4 | 15 | 140.8 | 15.34 | 0.0443 | 1 | 0.0443 |
| 5 | 20 | 245.5 | 20.26 | 0.0585 | 1 | 0.0585 |
| 6 | 25 | 382.5 | 25.29 | 0.0730 | 1 | 0.0730 |
| 7 | 30 | 550.6 | 30.34 | 0.0876 | 1 | 0.0876 |

### E.4 .5风场稳定性引入的标准不确定度

风洞的稳定性最大为0.5%，按均匀分布，则有：

=0. 5%/≈0.3%，其标准不确定度，见表7

灵敏度系数为，因此由风洞的稳定性引入的标准不确定度计算情况如表6所示。

表6 风洞的稳定性引入的标准不确定度计算

| 序号 | 检定点（m/s） | 微差压计读数平均值（Pa） | 标准风速测量值（m/s） | 风洞稳定性引入不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 风洞稳定性引入u(ΔvT)(m/s) | 灵敏度系数CΔvT | CΔvT*u(ΔvT) |
| 1 | 2 | 2.5 | 2.04 | 0.0059 | 1 | 0.0059 |
| 2 | 5 | 15.3 | 5.06 | 0.0146 | 1 | 0.0146 |
| 3 | 10 | 61.2 | 10.12 | 0.0292 | 1 | 0.0292 |
| 4 | 15 | 140.8 | 15.34 | 0.0443 | 1 | 0.0443 |
| 5 | 20 | 245.5 | 20.26 | 0.0585 | 1 | 0.0585 |
| 6 | 25 | 382.5 | 25.29 | 0.0730 | 1 | 0.0730 |
| 7 | 30 | 550.6 | 30.34 | 0.0876 | 1 | 0.0876 |

### E.4 .6标准风速测量结果的标准不确定度

标准风速不确定度由公式（2）作为评定模型时，其标准不确定度和灵敏系数为：

具体计算结果如表7所示。

表7标准风速测量结果的标准不确定度

| 检定点（m/s） | CK*u(K) | Cp*u(p) | Cρ*u(ρ) | CΔvA*u(ΔvA) | CΔvT*u(ΔvT) | 标准风速测量结果的不确定度(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0051 | 0.1862 | -0.0022 | 0.0059 | 0.0059 | 0.26356 |
| 5 | 0.0126 | 0.1862 | -0.0055 | 0.0146 | 0.0146 | 0.264536 |
| 10 | 0.0252 | 0.1899 | -0.0111 | 0.0292 | 0.0292 | 0.273137 |
| 15 | 0.0383 | 0.1971 | -0.0168 | 0.0443 | 0.0443 | 0.288717 |
| 20 | 0.0505 | 0.2385 | -0.0222 | 0.0585 | 0.0585 | 0.351628 |
| 25 | 0.0631 | 0.2266 | -0.0277 | 0.0730 | 0.0730 | 0.343603 |
| 30 | 0.0757 | 0.2296 | -0.0332 | 0.0876 | 0.0876 | 0.35721 |

# E.5被测风速的不确定度评定

### E.5.1被测风速测量重复性引入的标准不确定度

测量被测风速每个校准点时，对被测风速表进行3次重复测量，用3次算术平均值作为被测风速表示值，用于计算被测风速。3次重复测量的实验标准偏差即为由被测风速重复性测量引入的A类不确定度分量，按下式计算

表8为校准过程中被测风速表的示值，以及相关计算结果。

表8微差压计重复性测量引入的不确定度分量

| 序号 | 检定点 | 被测表值（m/s） |  |  | 被测表平均值（m/s） | 实验标准偏差（m/s） | 灵敏度系数Cv'c | Cv'c*u(v') |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00 | 1 | 0.0000 |
| 2 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00 | 1 | 0.0000 |
| 3 | 10 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.00 | 1 | 0.0000 |
| 4 | 15 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.2 | 0.06 | 1 | 0.0577 |
| 5 | 20 | 18.9 | 18.9 | 19.0 | 18.9 | 0.06 | 1 | 0.0577 |
| 6 | 25 | 23.7 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 0.06 | 1 | 0.0577 |
| 7 | 30 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 0.06 | 1 | 0.0577 |

### E.5.2阻塞效应引入的标准不确定度

如果用户提出要求，可参照IEC61400-12-1-2005 进行阻塞效应引入的标准不确定度评定。

### E.5 .3被测风速测量结果的标准不确定度

被测风速不确定度标准不确定度和灵敏系数为：

式中：

具体计算结果如表10所示。

表10被测风速测量结果的标准不确定度

| 序号 | 检定点（m/s） | 被测风速测量值v'c（m/s） | Cv'c*u(v') | CΔv'Z*u(Δv'Z) | 被测风速测量结果的不确定度(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.0 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0050 |
| 2 | 5 | 4.7 | 0.0000 | 0.0125 | 0.0125 |
| 3 | 10 | 9.4 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0250 |
| 4 | 15 | 14.2 | 0.0577 | 0.0375 | 0.0688 |
| 5 | 20 | 18.9 | 0.0577 | 0.0500 | 0.0764 |
| 6 | 25 | 23.7 | 0.0577 | 0.0625 | 0.0851 |
| 7 | 30 | 28.3 | 0.0577 | 0.0750 | 0.0946 |

# E.6风速校准结果的不确定度评定

在校准过程中，各校准点测量误差计算见公式。

式中：

—测量误差，m/s；

—被测风速测量值，m/s；

—标准风速，m/s。

得到各分量的灵敏系数

由于各分量之间相互不相关，合成标准不确定度的计算公式如下式所示：

计算扩展不确定度时，取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式如下式所示，表11为风速校准结果的不确定度。

表11风速校准结果的不确定度

| 序号 | 检定点（m/s） | 标准风速测量值v（m/s） | 标准风速测量值不确定度u(v)（m/s） | 灵敏度系数Cv | 被测风速表示值v'（m/s） | 被测风速测量结果不确定度u(v')（m/s） | 灵敏度系数Cv' | 校准结果（m/s） | 校准结果的标准不确定度（m/s） | 校准结果的扩展不确定度k=2（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2.04 | 0.2636 | -1 | 2.00 | 0.0050 | 1 | -0.04 | 0.2636 | 0.5272 |
| 2 | 5 | 5.06 | 0.2645 | -1 | 4.70 | 0.0125 | 1 | -0.36 | 0.2648 | 0.5297 |
| 3 | 10 | 10.12 | 0.2731 | -1 | 9.40 | 0.0250 | 1 | -0.72 | 0.2743 | 0.5486 |
| 4 | 15 | 15.34 | 0.2887 | -1 | 14.23 | 0.0688 | 1 | -1.11 | 0.2968 | 0.5936 |
| 5 | 20 | 20.26 | 0.3516 | -1 | 18.93 | 0.0764 | 1 | -1.33 | 0.3598 | 0.7197 |
| 6 | 25 | 25.29 | 0.3436 | -1 | 23.73 | 0.0851 | 1 | -1.56 | 0.3540 | 0.7080 |
| 7 | 30 | 30.34 | 0.3572 | -1 | 28.33 | 0.0946 | 1 | -2.00 | 0.3695 | 0.7391 |