超声波测风仪

不确定度评定报告

目录

1	概述	3

1.1 评定依据	3

1.2 标准设备和被测对象	3

1.3主要测量方法	3

2	分析不确定度来源和建立数学模型	3

2.1不确定度来源分析	3

2.1.1 标准风速测量结果引入的标准不确定度	3

2.1.2 风速传感器测量值引入的标准不确定度	4

2.2不确定度评定数学模型	4

2.3不确定度评定方法与步骤	4

3	不确定度分量评定	4

3.1由标准风速值引入的标准不确定度	4

3.1.1 评定方法	4

3.1.2 微差压计示值引入的标准不确定度	5

3.1.3由标准皮托管校准系数引入的标准不确定度	5

3.1.4 空气密度测量引入的标准不确定度	5

3.1.5 标准风速值引入的标准不确定度	7

3.2 风速传感器测量值引入的不确定度	7

5 合成标准不确定度的评定与计算	8

6 扩展不确定度报告	8

- 概述

## 1.1评定依据

JJF1059-2012 测量不确定度评定与表示

GB/T 33693-2017 超声波测风仪测试方法

## 1.2标准设备和被测对象

1.2.1 标准设备

标准器及配套设备为皮托静压管检定装置，该套装置是目前国家气象风速最高标准，主要技术指标见表1。

表1 标准器及配套设备主要技术指标

| 分类 | 名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 标准器 | 皮托静压管 | K：0.998～1.004，Urel不大于0.1% |
|  | 数字微差压计 | 测量范围：(0～2500)Pa，最大允许误差：±0.5Pa |
| 配套 设备 | 风洞 | 测量范围不小于30m/s，流速稳定性不大于0.5%，流速均匀性不大于1.0%，阻塞比不大于0.05 |
|  | 温度计 | 测量范围：(0～50)℃，最大允许误差：±0.5℃ |
|  | 湿度计 | 测量范围：(10～95)%RH，最大允许误差：±8.0%RH |
|  | 气压计 | 测量范围：(500～1100)hPa，最大允许误差：2hPa |
| 注： K为皮托静压管系数，Urel为皮托静压管相对不确定度。 |  |  |

1.2.2 被测对象

送校单位：维萨拉（北京）测量技术有限公司

器具名称：超声波风速仪

型号规格：WMT700

制造单位：维萨拉（北京）测量技术有限公司

## 1.3主要测量方法

由风洞产生稳定均匀的空气流场，标准器和风速传感器置于其流场中。用标准皮托静压管感应风洞中流动空气的差压（总压和静压之差），并由微差压计测出压力值，通过该压力值及流场的空气密度，用伯努利方程得出风洞的流场风速，该风速作为流场的标准风速。将风速传感器示值减去标准风速即为风速传感器示值误差。根据GB/T 33693-2017 超声波测风仪测试方法对校准点选择的要求，将校准点选择为： 2m/s、5m/s、10m/s、15m/s、20m/s、25m/s、30m/s，并逐点分析不确定度。

- 分析不确定度来源和建立数学模型

## 2.1不确定度来源分析

### 2.1.1标准风速测量结果引入的标准不确定度

标准风速值引入的标准不确定度主要有以下分量组成：

（1）由标准皮托管校准系数引入的标准不确定度；

（2）空气密度引入的标准不确定度；

（3）微差压计引入的标准不确定度：

### 2.1.2风速传感器测量值引入的标准不确定度

该项不确定度包括：

风速传感器测量重复性引入的标准不确定度；

## 2.2不确定度评定数学模型

在校准过程中， 测量结果为示值误差，计算如式（1）。

（1）

式中：——被校表在某一点的示值误差值，m/s；

——被校表在该点的示值，m/s；

——对应测试点的标准风速值，m/s。

式（1）即为被校表风速测量结果不确定度评定的数学模型。

## 2.3不确定度评定方法与步骤

对式（1）的各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数

由于各分量之间相互不相关，合成标准不确定度的计算公式如下式（2）所示：

（2）

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式如下式（3）所示。

（3）

- 不确定度分量评定

## 3.1由标准风速值引入的标准不确定度

### 3.1.1评定方法

标准风速按公式（4）计算求出：

(4)

式中：

―微差压计示值，Pa；

―皮托管校准系数；

―空气密度，kg/m3；

由标准风速值引入的标准不确定度按公式（5）计算求出：

（5）

式中：

### 3.1.2微差压计示值引入的标准不确定度

3.1.2.1 由微差压计示值误差引入的标准不确定度

经查所选微差压计的检定证书，其示值误差为0.14Pa。取均匀分布，则

=0.14/=0.081 Pa

3.1.2.2 由微差压计重复测量引入的标准不确定度，具体见表2：

表2由微差压计重复测量引入的标准不确定度

| 项目 | 检定点(m/s) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 极差 | 0.002 | 0.005 | 0.020 | 0.050 | 0.050 | 0.030 | 0.070 |
| 标准不确定度 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.017 | 0.017 | 0.010 | 0.010 |

### 3.1.2.3 微差压计示值引入的标准不确定度

具体见表3

表3微差压计引入的标准不确定度

| （m/s） | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m/s） | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.083 | 0.083 | 0.082 | 0.084 |

### 3.1.3由标准皮托管校准系数引入的标准不确定度

我站使用的一等标准皮托静压管的校准系数为：=1.003，相对不确定度为0.1%(k=2)。

故由一等标准皮托静压管校准系数引入的绝对不确定度分量为

### 3.1.4空气密度测量引入的标准不确定度

空气密度按公式（6）计算求出：

（6）

式中：

―试验段内温度，K；

―试验段内气压，Pa；

―试验段内空气相对湿度，用%RH表示；

―温度下的饱和水汽压，Pa。

公式（6）可分解为：

公式（6）前项为干空气密度，后一项为水汽修正项。则：

式中：为干空气密度，=；

为水汽修正项，

则有：                          （7）

由于水汽修正项量很小，其引入的不确定度分量可忽略。仅考虑由温度和气压测量引入的不确定度分量。

当温度为19.4℃，气压为1005.5hPa，相对湿度为20.6%时，=1.187（kg/m3）。

因：=

则有：

温度测量仪的最大允许误差为±0.5℃（±0.5K），按均匀分布，温度仪测量引入的标准不确定度=0.289K。

气压测量仪的最大允许误差为±2hPa，按均匀分布，气压测量仪测量引入的标准不确定度=115Pa。

检定环境为：温度：19.4℃，气压为1005.5hPa。经计算，=-0.00409，=0.000012，则：

=

=0.0018（kg/m3）

==0.0018（kg/m3）

### 3.1.5标准风速值引入的标准不确定度

标准风速值引入的标准不确定度分量汇总见表4

表4标准风速值引入的不确定度分量汇总表

| 风速（m/s） |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 不确定度来源 | 不确定度分量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.083 | 0.083 | 0.082 | 0.083 |
| 2 |  | 0.0005 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 0.0018 |  |  |  |  |  |  |

3.1.6 灵敏系数计算

取=1.003，风速值取点为2.0m/s，5.0m/s，10.0m/s，15m/s，20m/s，25m/s，30m/s，空气密度取1.20kg/m3，P取风洞试验段实测压力，则各灵敏系数见表5。

表5灵敏系数值

| （m/s） | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.522 | 2.521 | 4.993 | 7.494 | 10.031 | 12.497 | 14.993 |
|  | -1.286 | -2.130 | -4.218 | -6.331 | -8.474 | -10.558 | -12.666 |
|  | 0.277 | 0.167 | 0.084 | 0.056 | 0.042 | 0.034 | 0.028 |

3.1.7 标准风速值引入的不确定度分量

在公式（4）中，，则计算结果见表6。

表6标准风速值引入的标准不确定度

| （m/s） | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m/s） | 0.023 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.028 |

## 3.2风速传感器测量值引入的不确定度

根据不同的风速点进行的3次重复风速测量值，用极差法求出实验标准差（=3时，=1.69），风速传感器测量误差为三次测量结果的平均值，因此计算示值误差重复测量引入的标准不确定度见表7：

表7风速传感器测量值引入的不确定度

| 项目 | 检定点(m/s) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 极差 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 标准不确定度 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.068 |

# 4 合成标准不确定度的评定与计算

4.1 标准不确定度分量汇总

标准不确定度一览表见表8。

表8  标准不确定度一览表

| 标准不确定度来源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准风速测量结果不确定度分量 | -1 | 见表6 |
| 风速传感器测量值引入的不确定度分量 | 1 | 见表7 |

4.2合成标准不确定度

按公式（1）可知合成不确定度可按下式计算：

式中：，。

其计算结果见表9。

表9合成不确定度

| （m/s） | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m/s） | 0.041 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.074 |

# 5 扩展不确定度报告

取=2，则扩展不确定度，取小数点后两位合成不确定度见表7，则扩展不确定度计算结果见表10。

表10扩展不确定度

| 风速（m/s） | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m/s） | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |