JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××——201×

超声波测风仪

Ultrasonic anemometer

201×-××-××发布                   201×-××-××实施

国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 发 布

JJF××××—201×

超声波测风仪

校准规范

Calibration Specification of

Ultrasonic anemometer

归 口 单 位：全国气象专用计量器具计量技术委员会

主要起草单位：中国气象局气象探测中心

参加起草单位：黑龙江省大气探测技术保障中心

湖北省气象信息与技术保障中心

江苏省无线电科学研究所有限公司

本规范委托全国气象专用计量器具计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

边泽强（中国气象局气象探测中心）

李松奎（中国气象局气象探测中心）

刘  昕（中国气象局气象探测中心）

肖  汉（中国气象局气象探测中心）

参加起草人：

韩书新 （黑龙江省大气探测技术保障中心）

黄清治 （黑龙江省大气探测技术保障中心）

曾  涛 （湖北省气象信息与技术保障中心）

周  琦 （江苏省无线电科学研究所有限公司）

张  旭 （江苏省无线电科学研究所有限公司）

目    录

引言

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

4	概述	1

5	计量特性	2

6	校准条件	2

7	校准项目和校准方法	3

8	校准结果表达	5

9	复校时间间隔	5

附录A超声波测风仪阻塞系数的测试方法	6

附录B标准风速计算方法	7

附录C超声波测风仪校准记录（参考格式）	8

附录D校准证书（参考格式）	9

附录E超声波测风仪测量误差不确定度评定示例	12

- 引    言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》、JJF1059《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范编写工作的基础性系列规范。

JJFXXXX-201X《超声波测风仪校准规范》是根据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的规定进行编写的。

超声波测风仪校准规范

范围

本规范适用于二维超声波测风仪的校准。

引用文件

本规程引用下列文件：

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJG 431-2014  轻便三杯风向风速表

QX/T 84—2007 气象低速风洞性能测试规范

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和计量单位

皮托管探头 pitot-static head

皮托管总压孔及静压孔所在的测量端。

超声波测风仪 ultrasonic anemometer

根据超声波在空气中的传播速度随风速的变化而改变的原理制成的测风仪器。

阻塞比 blockage ratio

风洞试验段内超声波测风仪（包括安装支架）迎风面积与试验段均匀区横截面积之比。

流场均匀区 uniform space of velocity

试验段内符合流速均匀性等技术指标的区域。

计量单位measurement unit

风向传感器校准使用“°”作为计量单位；风速传感器校准使用“m/s”作为计量单位。

概述

超声波测风仪，是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与传统机械式测风仪相比，超声波测风仪测风过程中无机械磨损，反应速度快、测量精度高、分辨率高、维护成本较低、能测量风速中的高频脉动成分等优点，使用前景广阔。

超声波在空气中的传播速度，会和风向上的气流速度叠加。若超声波的传播方向与风向相同，它的速度会加快；反之，若超声波的传播方向若与风向相反，它的速度会变慢。因此，在固定的检测条件下，超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。

由于声波在空气中传播时，它的速度受温度的影响很大；风速仪检测两个通道上的两个相反方向，因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。

计量特性

超声波测风仪

测量范围：（0～60）m/s

最大允许误差：±（0.5+0.03V）m/s(注：V为标准风速)

启动风速：≤0.5m/s

校准条件

环境条件

温度：（15～30）℃

相对湿度：不大于85%

大气压力：(500～1060)hPa

计量标准

计量标准包括标准器及配套设施，其主要技术指标见表1

表1 标准器及配套设施

| 分 类 | 名 称 |  | 测量范围 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准器 | 皮托静压管 | (2～60)m/s |  | K取值范围（0.999～1.002），Urel不大于0.5% |
|  | 数字微压计 | (0～2500)Pa |  | 最大允许误差：±0.5Pa |
|  | 万能角度尺 | (0～360)° |  | 最大允许误差：±1°，分度值：1° |
| 配套 设备 | 温度仪 | (0～50)℃ |  | 最大允许误差：±0.5℃ |
|  | 湿度仪 | (10～95) %RH |  | 最大允许误差：±8.0%RH |
|  | 气压计 | (500～1050)hPa |  | 准确度等级为0.2级及以上 |
|  | 风洞 | 不小于30m/s |  | 稳定性≤0.5% 均匀性≤1.0% 阻塞比≤5.0% |
| 注：表1中K为标准皮托静压管的校准系数，Urel为标准皮托管不确定度； |  |  |  |  |

校准项目和校准方法

- 7.1校准项目

校准项目及对应的校准方法条款见表2

表2 校准项目表

| 校准项目 | 校准方法对应条款 |
| --- | --- |
| 外观检查 | 检查内容见7.2.1。 |
| 风速测量误差 | 校准方法见7.2.3。 |
| 风向测量误差 | 校准方法见7.2.4。 |
| 注：可根据实际应用需要，选择要校准的计量特性项目。 |  |

- 7.2校准方法

  - 7.2.1外观检查

用目测的方法，对超声波测风仪的外观和结构进行检查。表面完好，标牌和标记完整、清晰；超声波测风仪无明显变形和机械损伤。

  - 7.2.2校准前准备

    - 7.2.2.1标准器的安装

将标准皮托静压管（以下简称皮托管）牢固安装在风洞试验段流场均匀区内，皮托管的总压孔应朝向风的来向，皮托管探头与风洞轴线平行。皮托管的总压接头、静压接头分别与数字微压计的测试端、参考端通过管路相连。

    - 7.2.2.2超声波测风仪的安装

将超声波测风仪垂直固定在风洞底座的水平旋转平台上，调节高度使超声波测风仪位于风洞工作段截面积中心位置，超声波测风仪位于皮托静压管后端（相对气流来向），避免对皮托静压管测量造成影响。超声波测风仪离洞壁的距离应不小于50mm，与皮托管的距离应不小于100mm。

    - 7.2.2.3微压计的预热和置零

数字微压计通电并预热至少5min。校准工作开始前，将数字微压计置零。

  - 7.2.3风速测量误差

风速测试点：2m/s、 5m/s、10m/s、15m/s、20m/s，30m/s，每个风速点选择风向测试点：0°、45°、90°。也可根据要求自主选择测试点。

在每个风速测试点，风速稳定后，按风向测试点顺序转动旋转平台。在每个风向测试点，记录微压计示值和工作段内温度、湿度及气压值，计算标准风速（计算方法见附录A），同时记录超声波测风仪的风速示值。取两个方向测试点的标准风速的平均值作为该风速测试点的标准风速值。取两个方向测试点的超声波测风仪风速示值的平均值作为该风速测试点的被测风速值。

各风速测试点测量误差计算见公式（1）。

…………………………………………………………(1)

式中：

——测量误差，单位为米每秒（m/s）；

——被测风速值，单位为米每秒（m/s）；

——标准风速，单位为米每秒（m/s）。

  - 7.2.4风向测量误差

风向测试点：0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°。也可根据要求自主选择测试点。

以10m/s风速进行试验，按照风向测试点顺序转动旋转平台。风速稳定后，用万用角度尺测量旋转角度作为标准风向值，同时记录超声波测风仪风向示值作为被测风向值。

各测试点测量误差计算见公式（2）。

……………………………………………………(2)

式中：

——风向测量误差，单位为度（°）；

——被测风向值，单位为度（°）；

——标准风向值，单位为度（°）。

- 7.3数据处理

标准风速计算

根据示值误差校准时测得的环境温度、湿度、气压和微压计示值计算出各校准点的标准风速（计算方法见附录B）。

校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反映（校准证书内页格式参考附录D、E）。校准证书至少应包括以下信息：

a) 标题“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)校准结果仅对被校对象有效性的声明；

p)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

复校时间间隔

建议超声波测风仪的复校时间间隔为1年。但当发现风速、风向测量值出现异常时建议提前送校。

- 附录A超声波测风仪阻塞系数的测试方法

A1.概述

根据超声波测风仪校准规范要求，被检超声波测风仪在风洞工作段气流方向上的投影面积不大于整个工作段截面积的5.0％，否则就会产生对气流的阻塞现象，从而形成乱流和回流压力，造成风速测量误差，因此必须知晓超声波测风仪的阻塞系数和测试方法。

A2.阻塞修正系数测量步骤和方法

A2.1挑选两支性能稳定的超声波测风仪，送国家气象计量站大风洞测试后作为标准超声波测风仪使用。

A2.2 将其中的一支标准超声波测风仪安装在风洞工作段内已选定的位置上。利用静压落差法校准标准超声波测风仪，并绘制成校准图线。根据该校准图线和国家气象计量站给出的校准图线，分别查出指示风速为30m/s对应的实际风速值，将此值代入式(1)求出超声波测风仪的阻塞修正系数

(1)

式中：—从国家气象计量站校准结果的校准图线上查出的实际风速；

—从用静压落差法得到的校准图线上查出的实际风速；

A2.3 再用另外一支标准超声波测风仪以同样的方法复测一次。

A2.4 两次测量的值相差不超过2.0％。两次值的平均值即为超声波测风仪的阻塞系数，取小数点后三位。

如果风洞经过修理或重新安装后，应重新测试超声波测风仪的阻塞系数。

- 附录B标准风速计算方法

B.1 用风洞试验段内的空气温度按公式（A.1）计算出饱和水汽压：

……………..…..…..（A.1）

式中：

—温度下的饱和水汽压，Pa；

—试验段内空气温度，K；

=1Pa；

A、B、C、D均为常数，其值如下：

A = 1.2378847×10-5K-2

B = -1.9121316×10-2K-1

C = 33.93711047

D =-6.3431645×103K

B.2 用风洞试验段内的空气温度、相对湿度和气压值按公式（A.2）计算出空气密度。

…………………..…..…..（A.2）

式中：

—试验段内空气温度，K；

—试验段内气压，Pa；

—试验段内空气相对湿度，用小数表示；

—温度下的饱和水汽压，Pa。

B.3 再将空气密度值和微压计示值代入公式（A.3）计算出标准风速值。

(A.3)

式中：

—标准风速，m/s；

—空气密度，kg/m3；

—微压计示值，Pa；

—皮托管校准系数；

- 附录C超声波测风仪校准记录（参考格式）

| 送检单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产厂商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境参数 |  |  |  |  |  | 气压：（ ～ ）hPa，温度：（ ～ ）℃， 湿度：（ ～ ）%RH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阻塞比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、风速测量误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点 | 微压计读数(Pa) |  |  |  |  |  |  |  | 空气密度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准风速 m/s |  |  | 被校表示值(m/s) |  |  |  |  |  |  | 示值 误差 m/s |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 |  | 温度 ℃ |  |  | 湿度 %RH |  | 气压 hPa |  | Kg/m3 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均 |  |  |
| 风向（） |  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 被校值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准人：

复核人：

校准日期：

- 附录D校准证书（参考格式）

校准证书封面格式式样

（校准机构名称）

  - Name for Institute of Verification

校  准  证  书

  - Verification Certificate

证书编号：     字第       号

Certificate No.

计量器具名称

  - Name of Instrument

型号规格

Model/Type

制造厂

Manufacture

器具编号

No. of Instrument

送检单位

Applicant

校准依据

Calibration Regulation

批准人

Approved by

(校准专用章)                                   核验员

Stamp                                    Inspected by

检定员

Verified by

校准日期年月日

Date of Verification          Y    M  D

地址（ADD）:           邮编（Post Code）:    电话（Tel）:     传真（Fax）:

（内页第2页参考格式）

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  | 气压 |  |  |  |
| 相对湿度 | %RH |  | 其他 |  |  |  |
| 校准使用的计量（基）标准 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 计量（基）标准证书编号 | 有效期至 |
| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  | 计量（基）标准证书编号 | 有效期至 |
| 校准时标准器与被校超声波测风仪安装位置的描述 |  |  |  |  |  |  |

（内页第3页参考格式）

校准结果

- 风速校准结果

| 序号 | 标准风速 | 被检示值 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |

二、风向校准结果

| 标准风向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（以下空白）

- 附录D测量不确定度评定示例

- 概述

## 1.1评定依据

JJF1059-2012 测量不确定度评定与表示

GB/T 33693-2017 超声波测风仪测试方法

## 1.2标准设备和被测对象

1.2.1 标准设备

标准器及配套设备为皮托静压管检定装置，该套装置是目前国家气象风速最高标准，主要技术指标见表1。

表1 标准器及配套设备主要技术指标

| 分类 | 名称 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 标准器 | 皮托静压管 | K：0.998～1.004，Urel不大于0.1% |
|  | 数字微差压计 | 测量范围：(0～2500)Pa，最大允许误差：±0.5Pa |
| 配套 设备 | 风洞 | 测量范围不小于30m/s，流速稳定性不大于0.5%，流速均匀性不大于1.0%，阻塞比不大于0.05 |
|  | 温度计 | 测量范围：(0～50)℃，最大允许误差：±0.5℃ |
|  | 湿度计 | 测量范围：(10～95)%RH，最大允许误差：±8.0%RH |
|  | 气压计 | 测量范围：(500～1100)hPa，最大允许误差：2hPa |
| 注： K为皮托静压管系数，Urel为皮托静压管相对不确定度。 |  |  |

1.2.2 被测对象

送校单位：维萨拉（北京）测量技术有限公司

器具名称：超声波风速仪

型号规格：WMT700

制造单位：维萨拉（北京）测量技术有限公司

## 1.3主要测量方法

由风洞产生稳定均匀的空气流场，标准器和风速传感器置于其流场中。用标准皮托静压管感应风洞中流动空气的差压（总压和静压之差），并由微差压计测出压力值，通过该压力值及流场的空气密度，用伯努利方程得出风洞的流场风速，该风速作为流场的标准风速。将风速传感器示值减去标准风速即为风速传感器示值误差。根据GB/T 33693-2017 超声波测风仪测试方法对校准点选择的要求，将校准点选择为： 2m/s、5m/s、10m/s、15m/s、20m/s、25m/s、30m/s，并逐点分析不确定度。

- 分析不确定度来源和建立数学模型

## 2.1不确定度来源分析

### 2.1.1标准风速测量结果引入的标准不确定度

标准风速值引入的标准不确定度主要有以下分量组成：

（1）由标准皮托管校准系数引入的标准不确定度；

（2）空气密度引入的标准不确定度；

（3）微差压计引入的标准不确定度：

### 2.1.2风速传感器测量值引入的标准不确定度

该项不确定度包括：

风速传感器测量重复性引入的标准不确定度；

## 2.2不确定度评定数学模型

在校准过程中， 测量结果为示值误差，计算如式（1）。

（1）

式中：——被校表在某一点的示值误差值，m/s；

——被校表在该点的示值，m/s；

——对应测试点的标准风速值，m/s。

式（1）即为被校表风速测量结果不确定度评定的数学模型。

## 2.3不确定度评定方法与步骤

对式（1）的各分量求偏导，得到各分量的灵敏系数

由于各分量之间相互不相关，合成标准不确定度的计算公式如下式（2）所示：

（2）

取包含因子k=2，扩展不确定度的计算公式如下式（3）所示。

（3）

- 不确定度分量评定

## 3.1由标准风速值引入的标准不确定度

### 3.1.1评定方法

标准风速按公式（4）计算求出：

(4)

式中：

―微差压计示值，Pa；

―皮托管校准系数；

―空气密度，kg/m3；

由标准风速值引入的标准不确定度按公式（5）计算求出：

（5）

式中：

### 3.1.2微差压计示值引入的标准不确定度

3.1.2.1 由微差压计示值误差引入的标准不确定度

经查所选微差压计的检定证书，其示值误差为0.14Pa。取均匀分布，则

=0.14/=0.081 Pa

3.1.2.2 由微差压计重复测量引入的标准不确定度，具体见表2：

表2由微差压计重复测量引入的标准不确定度

| 项目 | 检定点(m/s) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 极差 | 0.002 | 0.005 | 0.020 | 0.050 | 0.050 | 0.030 | 0.070 |
| 标准不确定度 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.017 | 0.017 | 0.010 | 0.010 |

### 3.1.2.3 微差压计示值引入的标准不确定度

具体见表3

表3微差压计引入的标准不确定度

| （m/s） | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m/s） | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.083 | 0.083 | 0.082 | 0.084 |

### 3.1.3由标准皮托管校准系数引入的标准不确定度

我站使用的一等标准皮托静压管的校准系数为：=1.003，相对不确定度为0.1%(k=2)。

故由一等标准皮托静压管校准系数引入的绝对不确定度分量为

### 3.1.4空气密度测量引入的标准不确定度

空气密度按公式（6）计算求出：

（6）

式中：

―试验段内温度，K；

―试验段内气压，Pa；

―试验段内空气相对湿度，用%RH表示；

―温度下的饱和水汽压，Pa。

公式（6）可分解为：

公式（6）前项为干空气密度，后一项为水汽修正项。则：

式中：为干空气密度，=；

为水汽修正项，

则有：                          （7）

由于水汽修正项量很小，其引入的不确定度分量可忽略。仅考虑由温度和气压测量引入的不确定度分量。

当温度为19.4℃，气压为1005.5hPa，相对湿度为20.6%时，=1.187（kg/m3）。

因：=

则有：

温度测量仪的最大允许误差为±0.5℃（±0.5K），按均匀分布，温度仪测量引入的标准不确定度=0.289K。

气压测量仪的最大允许误差为±2hPa，按均匀分布，气压测量仪测量引入的标准不确定度=115Pa。

检定环境为：温度：19.4℃，气压为1005.5hPa。经计算，=-0.00409，=0.000012，则：

=

=0.0018（kg/m3）

==0.0018（kg/m3）

### 3.1.5标准风速值引入的标准不确定度

标准风速值引入的标准不确定度分量汇总见表4

表4标准风速值引入的不确定度分量汇总表

| 风速（m/s） |  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 不确定度来源 | 不确定度分量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.083 | 0.083 | 0.082 | 0.083 |
| 2 |  | 0.0005 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 0.0018 |  |  |  |  |  |  |

3.1.6 灵敏系数计算

取=1.003，风速值取点为2.0m/s，5.0m/s，10.0m/s，15m/s，20m/s，25m/s，30m/s，空气密度取1.20kg/m3，P取风洞试验段实测压力，则各灵敏系数见表5。

表5灵敏系数值

| （m/s） | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.522 | 2.521 | 4.993 | 7.494 | 10.031 | 12.497 | 14.993 |
|  | -1.286 | -2.130 | -4.218 | -6.331 | -8.474 | -10.558 | -12.666 |
|  | 0.277 | 0.167 | 0.084 | 0.056 | 0.042 | 0.034 | 0.028 |

3.1.7 标准风速值引入的不确定度分量

在公式（4）中，，则计算结果见表6。

表6标准风速值引入的标准不确定度

| （m/s） | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m/s） | 0.023 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.028 |

## 3.2风速传感器测量值引入的不确定度

根据不同的风速点进行的3次重复风速测量值，用极差法求出实验标准差（=3时，=1.69），风速传感器测量误差为三次测量结果的平均值，因此计算示值误差重复测量引入的标准不确定度见表7：

表7风速传感器测量值引入的不确定度

| 项目 | 检定点(m/s) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 极差 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 标准不确定度 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.068 |

# 4 合成标准不确定度的评定与计算

4.1 标准不确定度分量汇总

标准不确定度一览表见表8。

表8  标准不确定度一览表

| 标准不确定度来源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准风速测量结果不确定度分量 | -1 | 见表6 |
| 风速传感器测量值引入的不确定度分量 | 1 | 见表7 |

4.2合成标准不确定度

按公式（1）可知合成不确定度可按下式计算：

式中：，。

其计算结果见表9。

表9合成不确定度

| （m/s） | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m/s） | 0.041 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.039 | 0.041 | 0.074 |

# 5 扩展不确定度报告

取=2，则扩展不确定度，取小数点后两位合成不确定度见表7，则扩展不确定度计算结果见表10。

表10扩展不确定度

| 风速（m/s） | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （m/s） | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.15 |