ICS 17.040.30

N 12

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

计量器具环境试验的通用要求

General requirements for measuring instruments -

Environmental conditions

（OIML D11:2013 MOD）

（本稿完成日期：2018.8.25）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义、符号	2

3.1 术语和定义	2

3.2 符号	7

4 使用条件	8

4.1 每类计量器具的要求	8

4.2 附加要求	8

4.3 耐久性误差	8

4.4 影响量试验	8

4.5 试验严酷等级原则	8

5 计量器具的适用环境条件	9

5.1 通用要求	9

5.2 应用条件	9

5.3 配备校验器的计量器具	9

5.4 配备耐久性保护装置的计量器具	9

5.5 电池供电计量器具的要求	10

6 型式评价	10

6.1 申请型式评价	10

6.2 通用要求	10

6.3 计量器具性能试验	10

6.4 计量器具耐久性试验	11

6.5 试验顺序	11

6.6 试验程序	11

6.7 需要提交的试验样机数量	11

6.8 样机试验安排	11

7 首次检定	11

8 试验严酷等级	11

8.1 通则	11

8.2 环境分类和相关的气候试验的严酷等级	12

8.3 机械环境分类和试验要求	13

8.4 电磁环境分类和严酷等级	14

8.5 电池供电计量器具的附加说明	17

9 常规性能试验	18

9.1 试验的不确定度评估	18

9.2 试验注意事项	19

10 环境气候试验	21

10.1 静态温度	21

10.2 湿热	23

10.3 水试验	24

10.4 大气压力	25

10.5 防尘试验	27

10.6 盐雾试验	27

11 机械性能试验	28

11.1 振动	28

11.2 倾跌与翻倒	29

12 外部配线和供电电源相关的性能试验	29

12.1 直流电源变化抗扰度（电网供电）	29

12.2 交流电源变化（电网供电）	30

12.3 电源干扰	31

12.4 通过连接外部接线引入的其他干扰	36

13 电磁环境干扰试验	37

13.1 工频磁场	37

13.2 射频磁场抗扰度	38

13.3 静电放电抗扰度	40

14 与电池或非电源供电相关的性能试验	40

14.1 内置电池低电压	40

14.2 12和24伏车载电池供电	41

附　录　A （资料性附录）型式评价提交的文件	45

附　录　B （资料性附录） 耐久性评价	47

附　录　C （资料性附录） 大气压力试验设备	49

附录D （资料性附录）本标准与OIML D11:2013的章条编号对照一览表	51

参考文献	52

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规则起草。

本标准依据国际法制计量组织（OIML）的国际文件 D11:2013《General requirements for measuring instruments -Environmental conditions》编写，两者技术指标基本等效。

本标准的主要目的是为通过建立适当的计量性能测试要求，对可能影响计量器具性能的环境试验要求统一规范。本标准是对计量器具环境试验提出的适用性和严酷等级的通用要求。考虑操作和环境等因素对计量器具使用产生的可能影响，应选择恰当的测试条件和测试方法。

对环境试验影响量的测试范围和测试水平，可选择合适的严酷等级，在特定领域，也要考虑到计量器具的使用条件和最新的IEC和ISO标准要求。本标准的方法是目前法制计量管理和国际公认的通用测试方法。

对于特殊的计量器具，可建立特殊的测试程序和特殊测试等级，使其更适合于特殊计量器具或测量环境。在本标准的基础上，鼓励去研究探讨本标准中没有提到的专用测试程序和测试条件。

本标准与OIML D11:2013相比在结构上有调整，附录D中列出了本标准与OIML D11:2013的章条编号对照一览表。主要调整如下：

——将国际文件第1章“概述”和第2章“范围”的内容合并精简后作为本标准第1章“范围”的内容；第1章“概述”部分内容修改后形成本标准前言。

——按照GB/T 1.1-2009的规则增加了第二章 规范性引用文件；

——按照GB/T 1.1-2009的规则适当调整了一些章节顺序；

——删除了9.1节的关于样品常识性描述内容；

——删除了9.1.1节的关于测量的不确定度评估常识性介绍内容；

——本标准做了一些编辑性修改：如本国际文件相应修改为本标准；

——对国际文件中的悬置段做了编号处理，并修改了不符合规定的编号；

——增加了附录D 本标准与国际文件章条编号对照一览表。

本标准由全国计量器具管理标准化技术委员会（SAC/TC 525）归口。

本标准负责起草单位：北京市计量检测科学研究院。

本标准参加起草的单位： 。

本标准主要起草人： 。

本标准首次发布。

计量器具环境试验的通用要求

范围

本标准规定了计量器具环境试验的通用要求。

本标准适用于计量器具受环境影响的一般计量要求，并给出验证计量器具受环境影响后是否符合要求的测试方法。

本标准规定了在性能要求和特定类别的计量器具对其影响量的灵敏度试验。

本标准不包括对外部影响量无关且特殊计量器具的要求，例如：对于调零装置、累计器等。

本标准不涉及计量器具自身的电磁安全和辐射等方面试验，此方面内容需要依据相关标准。

本标准不涉及计量器具的运输方面试验，关于运输耐久性相关要求，操作和维护方面都超出本标准的范畴。

本标准不涉及软件方面的影响，如常规程序等远程协议。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A： 低温（GB/T 2423.1-2008，IEC 60068-2-1:2007，IDT）

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温（GB/T 2423.2-2008，IEC 60068-2-2:2007，IDT）

GB/T 2423.3  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验（GB/T 2423.3-2016，I EC 60068-2-78：2012，IDT）

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Db 交变湿热（12h＋12h循环）（GB/T 2423.4-2008，IEC 60068-2-30:2005，IDT）

GB/T 2423.7  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ec和导则：倾跌与翻倒 (主要用于设备型样品)（GB/T 2423.7-1995，IEC 60068-2-31:1982，IDT）

GB/T 2423.10  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fc:振动（正弦）（GB/T 2423.10-2008，IEC 60068-2-6:1995，IDT）

GB/T 2423.11  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fd:宽频带随机振动——一般要求（GB/T 2423.11-1997，IEC 60068-2-34:1973，IDT）

GB/T 2423.17  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Ka:盐雾（GB/T 2423.17-2008，IEC 60068-2-11:1981，IDT）

GB/T2423.38-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验R：水试验方法和导则 (IEC 60068-2-18:2000，IDT)

GB/T 2423.43  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  振动、冲击和类似动力学试验样品的安装（GB/T 2423.43-2008，IEC 60068-2-47:2005，IDT）

GB/T 2423.56  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fh：宽带随机振动（数字控制）和导则（GB/T 2423.56-2006，IEC 60068-2-64:1993，IDT）

GB/T 17214.2  工业过程测量和控制装置的工作条件  第2部分：动力（GB/T 17214.2-2005，IEC 60654-2:1979+ Amd.1：1992，IDT）

GB/Z 18039.5  电磁兼容  环境  公用供电系统低频传导骚扰及信号传输的电磁环境（GB/Z 18039.5-2003，IEC 61000-2-1:1990，IDT）

GB/T 17626.2  电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验（GB/T 17626.2-2006，IEC 61000-4-2:2001，IDT）

GB/T 17626.3  电磁兼容  试验和测量技术  射频电磁场辐射抗扰度试验（GB/T 17626.3-2006，IEC 61000-4-3:2002，IDT）

GB/T 17626.4  电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（GB/T 17626.4-2008，IEC 61000-4-4:2004，IDT）

GB/T 17626.5  电磁兼容  试验和测量技术  浪涌（冲击）抗扰度试验（GB/T 17626.5-2008，IEC 61000-4-5:2005，IDT）

GB/T 17626.6  电磁兼容  试验和测量技术  射频场感应的传导骚扰抗扰度（GB/T 17626.6-2008，IEC 61000-4-6:2006，IDT）

GB/T 17626.8 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11  电磁兼容  试验和测量技术  电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（GB/T 17626.11-2008，IEC 61000-4-11:2004，IDT）

GB/T 17626.17  电磁兼容  试验和测量技术  直流电源输入端口纹波抗扰度试验（GB/T 17626.17-2005，IEC 61000-4-17:2002，IDT）

GB/T 17626.29  电磁兼容  试验和测量技术  直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验（GB/T 17626.29-2006，IEC 61000-4-29:2000，IDT）

GB/T 17799.1  电磁兼容  通用标准  居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验（GB/T 17799.1-1999，IEC 61000-6-1:1997，IDT）

GB/T 17799.2  电磁兼容  通用标准  工业环境中的抗扰度试验（GB/T 17799.2-2003，IEC 61000-6-2:1999，IDT）

GB/T 21437.2  道路车辆  由传导和耦合引起的电骚扰  第2部分：沿电源线的电瞬态传导(GB/T 21437.2-2008, ISO 16750-2 [42])

GB/T 21437.3  道路车辆  由传导和耦合引起的电骚扰  第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射(GB/T 21437.3-2012，ISO 7637-3 [45])

GB/T 28046.2  道路车辆  电气及电子设备的环境条件和试验  第2部分：电气负荷（GB/T 28046.2-2011，ISO 16750-2 [42]）

OIML D31：2008  计量器具控制软件的通用要求（General requirements for software controlled measuring instruments）

OIML V1：2000  国际法制计量学术语（International Vocabulary of Terms in Legal Metrology）（VIML）

OIML V2-200：2012  国际计量学词汇：基本和通用概念和相关术语（International Vocabulary of Metrology - Basic and General Concepts and Associated Terms）（VIM）

术语和定义、符号

下列术语和定义、符号适用于本标准。

术语和定义

电子计量器具 electronic measuring instrument

使用电子手段和（或）装备有电子装置，对电量或非电量进行测量的计量器具。

注：只要是涉及法制计量的辅助装置，都视为计量器具的一部分。

模块 module

执行特定功能或多功能，并可根据规定的计量和技术性能要求进行单独评价的装置。

注：一个模块可以是一个完整的计量器具（例如：计价秤、电能表）或计量器具的一部分（例如：打印机、指示器）。

装置 device

可识别的计量器具或计量器具的一部分，或系列计量器具的一部分，其具有特定的功能或多功能。

注：装置可以是一个完整的计量器具（如计价秤、电能表），也可以是计量器具的一部分（如打印机、指示器）。电子装置在某种意义上也可以是一个模块。

测量误差 measurement error 简称误差(error)

测得的量值减去参考量值。

[VIM 2.16]

示值 indication

由计量器具或测量系统给出的量值。

[VIM 4.1][VIML 0.03]

示值误差  error of indication

计量器具示值与对应输入量的真值（参考值）之差。

[VIML 0.04]

最大允许误差 maximum permissible error

对给定的计量器具、计量器具或测量系统，由规范或规程所允许的，相对于已知参考量值得测量误差的极限值，又称为误差限。

[VIM 4.26]

固有误差 intrinsic error

又称基本误差，在参考条件下确定的计量器具或测量系统的误差。

[VIML 0.06]

初始固有误差 initial intrinsic error

在性能试验和耐久性评价之前确定的计量器具的固有误差。

偏差  fault

计量器具的示值误差与固有误差的差值。

注1：偏差是一个电子计量器具中包含的数据意外变化的结果。

注2： “偏差”是一个数值，以测量值或相对值表示，例如用百分比表述。

[VIML 5.12]

偏差极限 fault limit

本标准中提出的非异常偏差的极限值。

[VIML 5.13]

异常偏差 significant fault

偏差超过适用的偏差限值。

注：对于特定类型的计量器具，一些偏差超过了偏差限值可能不是一个异常偏差。这种例外应予以说明（如适用），例如，以下一个或几个偏差是可以接受的：

（a）源于计量器具或其检查设备是同时产生且相互独立的原因引起的偏差；

（b）表明不可能在任何测量中出现的偏差；

（c）在指示过程中的瞬时变化，不能作为测量结果被解释、存储或传输的暂时性偏差；

（d）引起测量结果变化的偏差，其严重程度足以引起注意；如适用，可以规定这些变化的性质。

[VIML 5.14]

耐久性误差 durability error

计量器具经使用一段时间后，其固有误差和初始固有误差的差值。

[VIML 5.16]

异常耐久性误差 significant durability error

超过了标准中规定值的耐久性误差。

注：一些耐久性误差超过规定值可能仍然被接受。这种例外应予以说明（如适用），例如，以下一个或几个偏差是可以接受的：

（a）无法作为测量结果解释、存储或传输；

（b）示值表明不可能执行任何测量；

（c）示值显而易见是错误的；

（d）由于适当的耐久性保护设施的故障引发的不能被检测到的耐久性误差。

[VIML 5.17]

影响量 influence quantity

在直接测量中不影响实际被测的量、但会影响示值与测量结果之间关系的量。

[VIM 2.52][VIML 0.07]

注：影响量不属于被测量却作为被测计量器具（EUT）的指示，影响测量结果。

例：计量器具的温度是影响量，但测量对象的温度不是影响量（用作参考值确定误差）。这个被测对象的定义中是否把外部环境对这个被测量的影响需要作为一个参与量。

3.1.15.1

影响因子 influence factor

计量器具的额定工作条件范围内的影响量。

注1：额定工作条件应符合规定。

注2：由影响因子造成的示值变化应被认为是误差而不是偏差。

[VIML 5.18]

3.1.15.2

扰动 disturbance

在规定的限定值范围内，但超出计量器具的额定工作条件之外的影响量。

[VIML 5.19]

注1：应根据计量器具的使用环境中可能出现的扰动现象进行限制范围规定。

注2：扰动通常具有随机性。

注3：计量器具的额定工作条件范围不包括特定的影响量，则该影响量就是一种扰动。

额定工作条件 rated operating condition

为使计量器具或测量系统按设计性能工作，在测量时必应满足的条件。

注：额定工作条件通常要规定被测量和任何影响量的量值区间。

[VIM 4.9][VIML 0.08]

参考工作条件 reference operating condition

为计量器具或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件。

注：参考条件通常规定了被测量和影响量的量值范围。

[VIM 4.11][VIML 0.09]

耐久性 durability

在使用一段时间后，计量器具保持其性能特征的能力。

[VIML 5.15]

校验器 checking facility

内置在计量器具中，能检测故障且能产生响应的功能单元。

注1：一般地，检测故障且能产生响应包括：计量器具某一部件的不正常工作状态或计量器具特定设备间的通讯干扰。

注2： “产生响应”是指计量器具发出充分的响应（如发光信号、声信号、停止测量过程等）。

3.1.19.1

自动校验器 automatic checking facility

运行过程中无需人工干预的校验器。

3.1.19.1.1

P型永久自动校验器 permanent automatic checking facility（type P）

在每次测量周期都持续运行的自动校验器。

3.1.19.1.2

I型间歇自动校验器 intermittent automatic checking facility（type I）

在某些时间间隔，或多次测量周期的每一个固定时间间隔下运行的自动校验器。

3.1.19.2

N型非自动校验器 non-automatic checking facility（type N）

运行过程中需人工干预的校验器。

耐久性保护装置 durability protection facility

内置在计量器具中，对异常耐久性误差进行检测且能产生响应的功能单元。

注：“产生响应”是指计量器具（例如：发光信号、声音信号、中断或停顿测量过程等）任何适当的响应。

试验 test

旨在验证被测计量器具（EUT）是否符合规定要求的一系列操作。

3.1.21.1

试验步骤 test procedure

对试验操作的详细描述。

3.1.21.2

试验程序 test program

对某些类型设备一系列试验的描述。

[VIML 5.20]

3.1.21.3

试验等级 test level

性能试验要求（模拟）的影响量值。

3.1.21.4

性能试验 performance test

试验旨在验证被测计量器具（EUT）是否能够完成其预定的功能。

[VIML 5.21]

3.1.21.5

耐久性试验 durability test

试验旨在验证被测计量器具（EUT）在使用一段时间后是否能够保持其性能特征。

[VIML 5.22]

主电源 mains power

计量器具的主要外部供电电源，包括所有的子部件。

例如：公共或本地电网（交流或直流）或外部发电机。

电源变压器（电源供电装置） power converter（power supply device）

将电源电压转换成适合于其他子部件的电压子组件。

独立电池 stand-alone battery

非充电电池或充电电池只有当没连接到被测计量器具时才能（重新）充电。

辅助电池 auxiliary battery

安装或连接到计量器具中，能像主电源一样供电，且能够在合理时间段内为整机供电。

备用电池 back-up battery

没有主电源的情况下，能维持计量器具特定功能的电池。

例如：保存存储数据。

样品 specimen

用来进行试验、检查或研究并具有代表性的计量器具、设备或模块。

测量不确定度 measurement uncertainty

表征赋予被测量量值分散性的非负参数。

注：参考VIM 2.26中的定义。

[VIM 2.26]

符号

AC  交流电

AM  调幅

ASD 加速度功率谱密度

DC  直流电

EM  电磁

EMC  电磁兼容性

e.m.f. 电动势

ESD  静电放电

EUT  被测计量器具 (试验中的样品)

GSM  全球移动通信系统

IEC  国际电工技术委员会

I/O  输入/输出 (指端口)

ISO  国际标准化组织

LF   低频段(30 kHz～300 kHz)

MPE  最大允许误差

n/a  不适用

NSFa 干扰后无异常故障

NSFd 干扰中无异常故障

PLC  电力载波通讯

RF   射频

RH   相对湿度

RMS  均方根

SC   小组委员会

TC   技术委员会

VLF  超低频段 (3 kHz～30 kHz)

WHO  世界卫生组织

使用条件

每类计量器具的要求

    - 额定条件及参考条件下预期的影响因子；

    - 预期的扰动及扰动因素的最大强度（扰动）；

    - 型式评价、首次检定、使用中检查及后续检定中的最大允许误差，以及偏差极限和异常耐久性误差（如适用）。

- 注1：对特殊的计量器具其额定工作条件，参考条件或干扰因素的界定有所不同。

- 注2：额定工作条件通常规定范围（如-10℃～+40℃); 参考条件通常规定为单一数值与其变化范围（如23℃± 2℃)。

- 注3：参考条件应符合GB/T 2421.1-2008电工电子产品环境试验　概述和指南规定。

附加要求

可附加要求或调整要求，以防止异常偏差的产生。

要求可取决于测量的性质（重复性、非重复性、连续性等），或测量使用目的不同（用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等领域）。

耐久性误差

对耐久性误差有要求的计量器具应做耐久性试验。本标准也可能对3.13中所提到的耐久性误差的注意事项及说明有针对性（见4.2中的标注）。

影响量试验

某些计量器具由于其设计原理不同，可能不受某些特定影响量的影响。对于特定类型的计量器具，只需要执行该计量器具在运行过程中可能受到影响的影响量试验。

试验严酷等级原则

根据计量器具使用场合来确定其试验严酷等级要求的准则。第八章说明了决定在试验相关计量器具时所需要界定的试验水平，以及标准中详细列出的相关的要求和注意事项。

计量器具的适用环境条件

计量器具除了使用过程中需要遵循相关技术及检测要求外，还要遵循以下要求，同时在组装及使用中也要遵循产品说明中的相关内容。

通用要求

5.1.1

计量器具的设计和制造应使得其在额定工作条件下，示值满足最大允许误差要求。

5.1.2 计量器具在设计及制造过程中，当受到干扰因素影响时，应满足以下其一：

不会产生异常偏差；

通过校验器能检测异常偏差，或通过某种检测工具检验出来。

注：偏差允许等于或小于偏差极限,与示值误差无关。

5.1.3   计量器具应符合5.1.1及5.1.2所要求极限值的规定，在设计和制造过程中应满足以下其一：

- 不会产生异常耐久性误差；

- 耐久性保护装置可检测异常耐久性误差，或通过某种耐久性保护工具检验出来。

5.1.4 如果某类计量器具通过了6.2规定的检查和试验，则可以认为其符合5.1.1，5.1.2和5.1.3中的相关规定。

应用条件

5.2.1  通用要求5.1.2 a）及 b）中的规定应单独适用于：

- 每一项可能会引起异常偏差的因素；或

- 计量器具的每个组成部分。

5.2.2  除非规定计量器具的用途和测量性质，否则由制造商自主选择遵循5.1.2  a）还是 b）项的规定（见4.2注）。

5.2.3  5.1.3（a）项及（b）项可分别适用于计量器具的每一个组成部分(如模拟和数字部分)。

5.2.4 制造商可选择遵循5.1.3 a）还是 b）项规定（除非另有规定）。

配备校验器的计量器具

5.3.1  配备校验器的计量器具应规定：

- 校验器类型（P、I或N 型）；

- 核查频次（如适用）；

对一个异常偏差所适用的工作方法。

5.3.2  配备校验器的计量器具可规定是否使用校验器，以及确定校验器的正常运行方法（如适用）。

5.3.3  对于制造商声明符合5.1.2  a）要求并配备校验器的计量器具或其相关部件，可不遵循5.3.1 和 5.3.2 的要求。

配备耐久性保护装置的计量器具

5.4.1  配备耐久性保护装置的计量器具应说明：

- 耐久性保护装置的操作说明；

- 能有效检查异常耐久性误差的方法。

5.4.2 配备耐久性保护装置的计量器具应有能确定耐久性保护装置存在和正确运行的方法。

5.4.3 在制造商已经声明计量器具符合5.1.3  a）中的规定且已配备了耐久性保护装置的情况下，可不再要求其符合5.4.1和5.4.2的要求。

电池供电计量器具的要求

5.5.1 电池规格

制造商应需对适合计量器具使用的电池的类型和容量进行详细的说明。未配备符合标准电池的计量器具不被认为是同类型。

5.5.2 独立电池

使用独立电池供电的计量器具应符合以下要求：

- 使用新的和充满电的计量器具应符合计量要求；

- 制造商应声明该计量器具符合计量要求的最低电池电压；

- 在电池电压降至制造商声明的最低电压以下时，计量器具应能检测并响应，可规定响应方式；

- 电池容量和寿命应符合实际应用。可规定电池的最低使用寿命。

对于此类计量器具，不需要进行有关电源变化和干扰的试验。应规定防止存储数据丢失的最低限度。

5.5.3 可充电的辅助电池

使用可充电辅助电池的计量器具（在计量器具的运行过程中充电）应满足以下条件：

- 符合电源功率5.5.2的要求并且关闭主电源；

- 符合主电源的要求并且接通主电源。

5.5.4备用电池

由主电源供电，并提供一个备用电池仅用于数据存储的计量器具，应符合主电源供电计量器具的要求。

可规定备用电池最短时间段，该计量器具的相关功能应能正常运行而不需更换电池或充电。

5.5.2 b）和5.5.3条款不适用于备用电池。

型式评价

申请型式评价

6.1.1 应与型式评价申请一起提交的相关文件材料。

资料包含但不限于附录A中所列项目。

6.1.2  型式评价申请中应附有文件或其它证明资料，这些文件或其它证明资料能够支持计量器具的设计和特点，符合本标准规定的一般要求。

通用要求

计量器具应符合以下通用要求的检查和试验：

- 检查计量器具是否符合5.1的要求；

- 进行性能试验，确认影响量是否符合5.1.1和5.1.2的规定；

- 采用试验和（或）其它方法进行耐久性评价，应符合5.1.3的规定；

- 检查和试验验证电子计量器具应符合5.3、5.4和5.5（如适用）的规定。

同一系列的计量器具，不论是否装配有校验器，是否配备耐久性保护装置，都应接受相同的试验程序（除非另有规定）。应根据计量器具的类别和工作条件进行型式评价试验。

计量器具性能试验

在性能试验中，被测计量器具应在运行状态（电源接通状态），除非型式评价大纲另有规定，其余都应：

- 符合5.1.1 型式评价的最大允许误差的要求；

- 符合5.1.2 的规定。

计量器具耐久性试验

如果需要进行耐久性试验，样机应在耐久性试验前进行性能试验。应规定样机哪种性能试验可在耐久性试验后重复进行试验。

样机在每次耐久性试验后进行的性能试验，应符合5.1.3的规定。

每次耐久性试验后，仅进行与耐久性试验有关的性能试验。

试验顺序

试验顺序要求包括以下:

- 样机应该进行哪些试验项目；

- 样机试验项目的先后顺序（应考虑技术环节）；

- 在样机其它性能试验和耐久性试验之前确定其性能特性（初始基本误差）；

- 在性能试验之前应先确定样机基本误差，应符合5.1.2中的规定；

- 样机试验结果的评价。

试验程序

6.6.1  有关通用性能试验的试验程序详见第9～14章。

附录B提供了耐久性试验通用的方法。

6.6.2  试验程序：

- 有关试验的必要细节，包括第9～14章中要求；

- 按照第8章规定的分类试验严酷等级和相关试验等级进行试验；

- 如果有必要，应说明描述试验中允许的偏离程度。（如计量器具的温度范围限定会导致静态温度性能试验的变化）。

一般来说，在一次试验中只能有一个影响量是变化的，而其他的影响量都应保持参考值。

需要提交的试验样机数量

按照规定的样机数量进行试验。

样机试验安排

一般应对完整的样机进行试验。如果由于样机的尺寸或结构原因，不能对完整的样机进行试验，或者仅对样机中一个部件或一个模块进行试验。型式评价报告应说明，某试验在某单独装置上进行，同时利用样机模拟设置，表明样机正常工作。在这种情况下，该样机应在工作状态下进行试验。

不应为了试验而去拆卸样机或装置。

首次检定

本标准不包含有关首次检定或型式评价的符合性判断详细要求。

试验严酷等级

通则

确定试验严酷等级，以验证计量器具在其运行工作和存储环境下计量符合性。对于特殊情况的严酷等级可以另作规定。

确定计量器具环境最常见的参数可分为三大类，通常认为是相互独立的：

- 气候环境；

- 机械环境；

- 电气、磁场和电磁环境。

所有的计量器具都会遇到上述的一个或多个参数变化，这是正常现象。一般情况下，确定环境的参数是相互独立的，不能用增加严酷等级的方法进行分类。

对于这三个主要分类而言，每一个应做一个单独的分类，为选择适当的试验等级提供指导。

注：可将分类标注在计量器具上。

为某个特定类别的计量器具选择环境现象的抗干扰水平和相关的试验等级时，应考虑以下方面：

- （典型的）气候环境、机械环境和电磁环境；

- 不准确计量的后果和社会影响；

- 被计量商品的价值；

- 潜在的欺诈风险；

- 工业用途计量器具符合规定等级的实际可能性；

- 重复测量的可能性。

环境分类和相关的气候试验的严酷等级

表1列出了环境条件分类和相关的优选试验等级，涵盖了计量器具不同使用地点的气候环境条件。不包括极端条件，因为极端条件发生的概率很低。偶然发生的极端情况应被视为一种干扰。

注：IEC 60721-3-3 [ 21 ]和IEC 60721-3-4 [22 ]提供气候分类的附加信息。

温度范围

计量器具的使用环境差异很大。这依赖于其所处的位置（从北方到南部地区），且与在室内或室外使用有关。在一个地区室内使用的计量器具，可以在另一个地区的室外使用（例如：家用燃气表和电表）。因此，本标准不规定基于温度范围的分类。

在一般情况下，计量器具环境温度上限和下限的选择由标准规定。当进行试验以验证是否符合规定的温度范围时，试验等级应符合表6和表7规定。

湿度与水

表1列出了湿度和水的气候环境分类，并规定了适用的试验方法和试验等级。

防水试验主要应用于在露天使用的计量器具或部件，在正常使用时，这些计量器具会直接接触到喷水（雨等）。典型例子是地秤平台或雷达自动测速仪等计量器具。

本标准只对可能会接触到水的环境中使用的计量器具进行防水保护性能试验。

气候环境条件分类

|  | 试验等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 级别 | 湿热 |  |  | 环境条件 |
|  | 恒定湿热 (表8) | 交变湿热 (表9) | 水试验 (表10) |  |
| H1 | - | - | - | 适用于在温度可控的封闭空间或环境中使用的计量器具或部件，局部的湿度不受控制。必要时，可采用加热、冷却或加湿以保持所需的环境条件。计量器具不能暴露于冷凝水、降水或结冰等环境。可适用于起居室、连续工作的办公室、某些车间和其他特殊用途的建筑物。 |
| H2 | 1 | 1 | - | 适用于在温湿度不可控制的封闭空间或环境中的计量器具或部件。计量器具可能暴露于冷凝水、除雨以外的水和结冰等环境。可适用于一些公共区域，如车库、地下室、某些车间、工厂、工业房、防冻产品的普通储藏室、农场建筑等。 |
| H3 | 1 | 2 | 2 | 适用于在露天场所的计量器具或部件，但不包括那些极端气候环境，如南北两极、沙漠等。 |

注：恒定湿热与交变湿热的详细内容请见GB/T 2423.3-2008 、GB/T 2423.4-2008。

大气压力（试验10.4）

考虑到各地大气压力的范围和变化，只有一些计量器具由于其工作原理而受到大气压力的影响。这种影响可能体现在计量器具的零点偏移或增益（曲线）上，或两者。因此，本标准规定对受大气压力变化的计量器具进行性能影响评估，该类计量器具通常由于其测量原理，对大气压力变化较敏感（见4.4）。

沙尘（试验10.5）

本试验主要适用于在灰尘仓库和建筑业（例如混凝土生产）或某些气候区域露天使用的计量器具或部件。该类计量器具应有保护措施来抵御沙尘影响。所以，应对在沙尘或尘埃环境中使用的计量器具进行沙尘性能试验。

盐雾试验（试验10.6）

本试验主要适用于在盐雾环境中使用的计量器具或部件。例如在航海的船上或在奶酪行业中使用的计量器具。

本标准规定该类计量器具须具有防护措施来抵御这种影响，并对在潮湿和有盐分的环境中使用的计量器具进行该性能试验。

机械环境分类和试验要求

计量器具在其运行时的振动和冲击的机械环境分类、适用的试验方法和试验等级见表2。

机械环境分类

| 级别 | 试验等级 |  | 环境条件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 振动 （表15和16） | 冲击 （表17） |  |
| M1 | - | - | 适用于受振动和冲击影响较小的场所，如固定在轻型支撑结构上的计量器具，受局部爆破、打桩、摔门等机械振动传递的微小影响。 |
| M2 | 1 | 1 | 适用于受振动和冲击影响较大的场所，如运输过程，或与重型机械、传送带毗邻的场所等。 |
| M3 | 2 | 2 | 适用于振动和冲击程度高或非常高的场所，如计量器具直接安装在机器上或传送带上等。 |

在11.1中对两种振动试验（随机和正弦）进行描述。一般应避免同时使用这两种试验。

由于随机振动是真实存在于实际应用中，因此计量器具对随机振动灵敏度的性能实验包含了振动环境的影响，涵盖了来自环境中振动影响的要求，且应是最通用的一种性能试验。而正弦试验只适用于预计会受到正弦振动影响的计量器具上。因此，本标准推荐采用随机振动试验的方法。

为选择适当的试验（随机或正弦），请具体参考 IEC 60068-3-8 [16]，特别是条款4.2，7，8.3，和8.4的标准。

不要将正弦振动转换为随机振动，反之亦然。这两者之间没有关系，且对计量器具有不同的影响。

注：本标准不含计量器具的有关运输试验要求。

电磁环境分类和严酷等级

通则

为了选择最恰当的要求和相关的性能试验，根据计量器具预估的电磁环境及其应用进行分类（见8.1.3）。

这些条件取决于计量器具安装使用的具体环境（如住宅、一般公共区域、商业、工业等地区）、测量系统的概念和测量系统的使用。

电磁环境的区别包含以下不同：

- 环境中潜在的电磁干扰的数量和强度，

- 或可获得的潜在影响量的来源，而这些是通过计量器具或测量系统的概念来定义的。

此外，可以用封闭结构和开放的电磁架构来区分，开放条件下，计量器具以及系统布线会对影响量的灵敏度产生很大的影响。

以上潜在的影响源对大多数计量器具的影响明显，对应试验方法分为三个电磁环境试验等级。

需要考虑到下列各组影响量：

- 由电磁现象导致形成的（通过电力或数据线传输）；

- 由电磁现象的辐射引起的（无线传输）。

（所有这些影响都来自于各种来源，例如远程计量器具、人员或大气扰动的作用）。

注：关于电磁环境分类， GB/T 17626.1和（IEC）TR61000-2-5［26］提供了更多信息。

表3是电磁环境的分类。

电磁环境的分类

| 级别 | 环境条件 |
| --- | --- |
| E1 | 适用于电磁干扰较低的环境中。如住宅、商业和轻工业环境。 |
| E2 | 适用于电磁干扰较高的环境中。如工业建筑环境。 |
| E3 | 适用于暴露在很高的电磁干扰环境中。如由车辆的电池供电并有电磁干扰下的计量器具，该电磁干扰与那些被公众认为危险环境中可能发现的电磁干扰相似。 |

电磁环境分类的试验方法和试验严酷等级见表4。

电磁环境分类的试验方法选择

| 电磁环境试验严酷等级 |  |  | 试验方法 （表格） | 试验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | E2 | E3 |  |  |
| 1 | 1 | n/a | 18 | 直流电源电压变化抗扰度 |
| n/a | 1 | n/a | 19 | 直流电源输入端口纹波抗扰度 |
| 1 | 1 | n/a | 20 | 交流电源电压变化抗扰度 |
| 1 | 1 | n/a | 21 | 交流电源频率变化抗扰度 |
| n/a | 1 | n/a | 22 | 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 |
| 1 | 2 | n/a | 23 | 交流电源电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 |
| 2 或 3(1) | 3 | n/a | 24 | 交流电源端口谐波抗扰度 |
| 2 | 2 | n/a | 25 | 交流和直流电源的超低频和低频干扰抗扰度 |
| 2 | 3 | n/a | 26 | 交流和直流电源电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
| 3 | 3 | n/a | 27 | 交流和直流电源线上的浪涌抗扰度 |
| 2 | 3 | 2 | 28 | 信号、数据和控制线上的电快速瞬变脉冲群抗扰度 |
| 3 | 3 | 2 | 29 | 信号、数据和控制线上的浪涌抗扰度 |
| 4 | 5 | n/a | 30 | 电源工频磁场抗扰度 |
| 2 | 3 | 3 | 31 | 射频场感应的传导（共模）电流骚扰抗扰度 |
| 3 | 3 | 3 | 33 | 射频电磁场辐射抗扰度（一般起源） |
| 3或4(2) | 3或4(2) | 3或4(2) | 34 | 射频电磁场辐射抗扰度（数字无线电话和便携式无线电收发机） |
| 3 | 3 | 3 | 35 | 静电放电抗扰度 |
| n/a | n/a | C or F | 37 | 车载蓄电池的电压变化抗扰度 |
| n/a | n/a | IV | 38 | 外接12 V和24 V电池沿电源线的电瞬态传导抗扰度 |
| n/a | n/a | IV | 39 | 外接12V和24V电池通过除电源线外电瞬态传导抗扰度 |
| n/a | n/a | I+III | 40 | 在启动车辆发动机时电池电压的变化抗扰度 |
| n/a | n/a | I+II | 41 | 突卸负荷抗扰度 |

(1)	参见8.4.2.5

(2)	参见8.4.2.10

试验严酷等级选择

8.4.2.1 直流电源输入端口纹波（表19）

本试验适用于直流电源网络，只在工业环境中应用，因此没有E1和E3的要求。

8.4.2.2 交流电源频率变化（表20）

在一般情况下，公共交流电源网络是耦合方式供电，因此频率变化可以忽略不计。当交流电源的频率对计量器具性能产生影响时，才做交流电源的频率变化试验。例如，计量器具内部时钟基准是来自主电源频率（参见4.4）。

8.4.2.3 直流电源的电压暂降，短时中断和电压变化（表22）

本试验适用于直流电源网络，只在工业环境中应用，因此没有对E1和E3的要求。

8.4.2.4交流电源电压暂降，短时中断和电压变化（表23）

交流电源网络的电压下降现象经常发生，且有半周期或小于半周期的中断特点。计量器具应该能够承受并对这种下降具有足够抗干扰能力，且应符合5.1.1中的规定。

为了评价是否符合5.1.1规定，最低的试验等级为2级。

在一般情况下，发生电压下降和短时中断情况是不可预测的。特别是在工业环境中，这些情况可能会出现并会持续。

在工业环境中，为了避免计量器具经常被电压暂降和短时中断的干扰，要求满足试验等级为3级。

当试验等级为2级时，应执行3个试验，当试验等级为3级时，应执行5个试验。这3个或5个试验都应符合本标准，因为在试验中一个试验的成功或失败不能通过其他试验中得到预测。

8.4.2.5交流电源频率谐波 （表24）

随着小型变压器和半导体开关装置在电力转换器、照明系统、交流/直流转换器、供电系统和整流器方面使用的增加，以及公共供电网络的干扰畸变也在增加。供电企业将干扰级别保持在一定限度之下是有必要的。

为了协调一致，为每个谐波建立相关的环境兼容性水平。

抗干扰试验水平需要一个极限范围。

连接到交流电源供电网络中的计量器具，其抗干扰要求及相关的试验应执行本标准。

试验等级E2只适用于纯居住环境。对于工业和商业环境，应使用试验等级E3。

严重等级的电磁电源谐波的典型环境：

  - 重工业（例如：氯化物生产厂）；

  - 大容量整流站。

8.4.2.6 对主电源线的超低频和低频干扰 （表25）

由于在电力供应系统中，电力线通信（PLC）和开关半导体使用的增加，超低频和低频不同的模型干扰会对电源的正弦波造成影响。此外，电力线通信和半导体开关器件往往相互干扰。

特别是在电源线波形可能会直接影响计量器具（如电能表）的情况，应采用本试验。

8.4.2.7 脉冲群（瞬变）（表26和表28）

根据计量器具的使用场所选择适当抗干扰等级试验。

1级试验等级适用于在防电磁干扰环境中运行的计量器具（如计算机室）；2级试验等级适用于在有一个正常水平保护环境中运行的计量器具（E1级）；3级试验等级适用于在无特殊保护措施区域运行的计量器具（如工业厂房、E2级）。

8.4.2.8 浪涌（表27和表29）

浪涌抗扰度的要求适用于所有连接到（交流或直流）电源线的计量器具。通常也适用于数据线连接的场合。是否要进行试验，应考虑所有连接网络电缆的长度。本试验不适用于设备间连线小于10米的情况。

8.4.2.9 工频磁场（表30）

如果外部工频磁场对测量结果产生较大的影响，可预计与计量器具的物理原理有关，包括配有触摸开关的计量器具（也参照4.4）。

本试验不涵盖工频的谐波频谱，通常工频磁场更为常见，磁场强度也较为强烈。

注1：世界卫生组织建议对整个身体暴露在外（一般公众）的设定保护水平为80 A/m（50Hz），对职业暴露（工人）的保护水平为400A/m。

注2：还有一些小工频磁场的来源，如各种用于电源或负载电池供电设备的适配器，会产生电磁场超过80 A/m的水平，但这些电磁场强度往往会随距离的增加而迅速降低，例如磁场源远离几厘米，就能降低到原强度的1%。

注3：由电源产生的一个相对高水平的电磁场强度的典型环境包括：

  - 中高电压电源线；

  - 重工业；

  - 静态功率变换器（变压器）；

  - 电磁炉。

8.4.2.10 射频电磁场辐射（表31、32、33 和34）

表32、表33和表34的试验等级如下：

在表33中提出的频率范围在许多服务业中使用。它涵盖了VHF和部分UHF广播频段。在一般公共场所，预期这些发射器的最高电场强度可能会超过10 V/m，但不会超过世卫组织和许多国家规定的最高保护水平（一般公众）。400 MHz的最高水平是27.5 V/m。随着频率增加到1 GHz，电磁强度线性增加到45 V/m。

虽然在发射信号站点周围可能会有这样高的电磁场强度，但不能选择一个超过10 V/m以上的试验等级，下列各项也应考虑在内：

  - 一般情况下，发生失真是偶然的；

  - 实际接触到意外失真的风险会因下列各项而大大减少：

1）发射信号的磁场强度大致与距发射机距离的平方成比例减少；

2）当源头（发射器）的偏振与敏感部分或裸露元件（作为接收器）平行，且发射机的传输方向（垂直于偏振）与接收器一致时，才会出现最佳耦合（影响）。

只有当运行中的的移动式计量器具通过一个强大的广播发射机时，才有可能意外的暴露于上述磁场强度水平中。

表34中的频率范围通常适用于PMR收发器和数字移动电话。

为了对可应用的磁场强度有一定了解，需要注意以下：

  - PMR收发器可在距离其30cm处产生10V/m磁场强度，距离其10cm时磁场强度可达30V/m，

  - 2W的GSM手机通常可在距离其1m处产生10V/m磁场强度（调制波），而8W的GSM手机可在距离其2m时产生同样强度磁场，

  - 200W的GSM基站通常可在距离其10m处产生10V/m磁场强度（调制波）。

更多详细说明参见IEC 61000-4–3附录G[29]中的表G1。

在一般公众区域，靠近辐射源的磁场强度最高水平可能会超过10V/m，但不会超过世界卫生组织的规定的最大保护水平（一般公众）。400MHz的最高水平是27.5V/m，随着频率增加到2GHz，电磁强度线性增加到61V/m。频率范围超过2GHz时，也不能超过61V/m这个极限值。

为了验证使用的电磁环境是否符合要求，实验将扩展到仅依赖一个频率范围和一个强度等级。在本标准中的实验不能只与一个特定的环境相关。如：

1.在计量器具的附近使用移动电话；

2.一个基站附近使用计量器具；

3.使用移动电话作为干扰的来源，使计量器具发生错误或干扰的后果。

这些频段中较大的辐射源主要来自于业余无线电台站。在距离其10m内，且处在（1.00～1.30）GHz，（3.3～3.5）GHz和（5.65～5.93）GHz这几个频段范围时，可产生高达30V/m的电磁场强度（见IEC TR 61000-2-5，表25 [26]）。然而，这种方式的传播只涉及到使用如碟形天线，碟盘式卫星连接那样的窄波束天线。这样的磁场强度只能通过天线的主波束来测量。因此，应在这个频段内进行验证试验。

8.4.2.11 静电放电（表35）

因为人体在极端条件下可能会被充电到最大值15千伏（由于合成织物和合成鞋类，形成非常低的相对湿度），对于可能在这样的环境中使用的计量器具而言，要按照静电放电4级做试验。而在相对湿度超过50%的地区使用的计量器具，应按3级做试验。

电池供电计量器具的附加说明

在为电池供电的计量器具选择试验时，要根据电池的类型作出区分。

电池不同的类型包括：

- 一次性电池；

- 可充电电池；

- 车载电池。

8.5.1  对于一次性电池和可充电电池，目前没有相关国际标准适用。在5.5中简要提到一些相关要求，按表36进行试验。

8.5.2  由公路车辆的车载电池供电的计量器具（环境级别E3），一系列模拟与道路车辆电源相关的特殊干扰试验见14.2条。这些试验国家标准GB/T 21437系列和GB/T 28046.2。

可安装在公路车辆上的计量器具，通常可安装在任何类型的车辆上。因此，在表38和39中视为首选级别是标准中所规定的最严酷试验等级。在ISO 7637-2修订版（2011）[ 44 ]脉冲电压范围已扩大。

选择可适用的试验等级时，与特定环境无关，而仅与干扰的影响以及使用该计量器具的特定类型车辆的电磁特性相关。

表39中试验的适用性“通过电源线以外的电瞬态传导”很大程度上依赖电缆长度和输出或输入线的布局。如果适用的计量器具的输入/输出线极限不超过0.5米的话，可不试验该项。

在GB/T 21473.3中描述的容性耦合钳（CCC）方法是唯一可接受的试验方法。感性耦合钳（ICC）方法应忽略，因为试验结果将会很大程度上依赖于被试设备不确定的输入阻抗，从计量目的来说不能被证明有充分的复现性。

在车辆发动机启动时（表40）产生的电池电压变化的试验，来自GB/T 28046.2，包括在以前版本的GB/T 21437.2（脉冲4）。“抛负载”试验（原脉冲5）也是如此。

常规性能试验

试验的不确定度评估

考虑试验的测量结果不确定度时，应考虑到一次试验只是对一个或若干个样品对该试验过程的瞬时评判，有时考虑到实际原因，甚至把影响试验现象的不同显示减少到只选择一个。这可能需要扩大不确定度结果或把对不确定度各分量的贡献进行恰当的表述和重复测量（合成标准不确定度）。

试验过程和试验设置可能会影响测量结果扩展不确定度，这些通常是不确定度主要分量的来源。

测量结果扩展不确定度分量的来源包括：

测量仪器（装置）引入的不确定度分量；

试验布局安装引入的不确定度分量；

试验过程引入的不确定度分量；

被测样品（EUT）引入的不确定度分量。

不确定度分量来源的举例（如温度试验和防静电试验）：

  - 气候箱内的温度计；静电放电发生器的脉冲波形；

  - 气候箱的温度均匀性；导电电缆的负载的位置；

  - 气候变化曲线；放电位置；

  - 测量的重复性。

对不确定度的分量可用一个可接受的最大值表述。

此外，为一些特定因素的不确定度分量设置一个可接受的最大值，以防止增加无效的不确定度，或避免不恰当评价不确定度。

例1 不确定度增加的例子：把一个溯源的上级标准的不确定度作为分量。

例2 使用实际情况下标准不确定度的计算，而不是使用其上一级提供的合成不确定度分量。

引入的测量不确定度分量可能：

- 从标准计量器具的上一级的检定/校准结果中获得；

- 在试验方法和试验程序上获得；

- 从试验重复性中获得。

在测量过程中或从评估的试验方法和试验程序得到的研究结果，应提供所引入测量不确定度分量的试验方法。

试验注意事项

通则

所有的试验原则上均应符合制造商的安装条件及额定运行条件，除非这些条件明显与试验结果无关。

应描述以下情况：

- 计量器具应进行试验的方式；

- 被测计量器具允许改变的性能。

应避免对被测计量器具任何部分的模拟。如果必须进行模拟试验，那计量器具所有可能会受到试验影响的部分，应在测量中发挥其预期的作用。

目前，许多计量器具包含有电子电路和(或)配备电子设备，因此，要按照电子计量器具的要求，适用8.4的试验。非电子计量器具只能适用8.2和8.3的机械和环境试验。

如果电子计量器具只包含无源电子元件，在8.4.2.6，8.4.2.7，8.4.2.8 8.4.2.10和8.4.2.11对影响量的试验，可能不适用。

表5为常规试验的评价方法，选择首选方法提供指导（可能在评价方法上有所不同）。

注：在某些情况下，一个特定影响量的值可能会超过额定工作条件。当影响量是在额定工作条件范围内，这种特殊的影响量应被视为一个影响因素；当该影响量超过了这些额定工作条件时被视为一种干扰。

常规试验的评价方法

| 序号 | 试验项目 （影响量） | 表格 | 评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高温 | 6 | I | MPE |
|  | 低温 | 7 | I | MPE |
|  | 恒定湿热（无冷凝） | 8 | I | MPE |
|  | 交变湿热（冷凝） | 9 | D | NSFa |
|  | 水试验 | 10 | D | NSFa |
|  | 大气压力 | 11、12 | I | MPE |
|  | 砂尘 | 13 | D | NSFa |
|  | 盐雾 | 14 | D | NSFa |
|  | 振动 | 15、16 | I | MPE |
|  | 倾跌与翻倒 | 17 | D | NSFa |
|  | 直流电源电压变化抗扰度 | 18 | I | MPE |
|  | 直流电源输入端口纹波抗扰度 | 19 | D | NSFd |
|  | 交流电源电压变化抗扰度 | 20 | I | MPE |
|  | 交流电源频率变化抗扰度 | 21 | I | MPE |
|  | 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 | 22 | D | NSFa (1) NSFd (2) |
|  | 交流电源电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 | 23 | D | NSFd |
|  | 交流电源端口谐波抗扰度 | 24 | D | NSFd |
|  | 交流和直流电源的超低频和低频干扰抗扰度 | 25 | D | NSFd |
|  | 交流和直流电源电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 26 | D | NSFd |
|  | 交流和直流电源线上的浪涌抗扰度 | 27 | D | NSFa |
|  | 信号、数据和控制线上的电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 28 | D | NSFd |
|  | 信号、数据和控制线上的浪涌抗扰度 | 29 | D | NSFa (1) NSFd (2) |
|  | 电源工频磁场抗扰度 | 30 | D | NSFd |
|  | 射频场感应的传导（共模）电流骚扰抗扰度 | 31 | D | NSFd |
|  | 射频电磁场辐射抗扰度 | 32、33、34 | D | NSFd |
|  | 静电放电抗扰度 | 35 | D | NSFa (1) NSFd (2) |
|  | 内置电池低电压抗扰度 | 36 | I | MPE |
|  | 车载蓄电池的电压变化抗扰度 | 37 | I | MPE |
|  | 外接12 V和24 V电池沿电源线的电瞬态传导抗扰度（脉冲2a、3a、3b） | 38 | D | NSFd |
|  | 外接12 V和24 V电池沿电源线的电瞬态传导抗扰度（脉冲2b） | 38 | D | NSFa |
|  | 外接12V和24V电池通过除电源线外电瞬态传导抗扰度 | 39 | D | NSFd |
|  | 在启动车辆发动机时电池电压的变化抗扰度 | 40 | D | NSFa (1) NSFd (2) |
|  | 突卸负荷抗扰度 | 41 | D | NSFa |
| 注： I指影响因素 D 指干扰 试验每一种环境影响量时，应使其它条件保持在规定的范围内，然后观察或进行相应试验确定由该影响量变化所引起的计量器具功能、性能的变化，最后对该影响量的影响进行判定。 MPE：影响量试验过程中，计量器具的计量性能满足最大允许误差要求。 NSFa：影响量试验后，计量器具没有出现异常偏差。试验后计量器具功能正常，各项性能指标均正常。允许试验过程中仪表出现暂时性的故障，但试验后能自行恢复。 NSFd：影响量试验整个过程中，计量器具没有出现异常偏差。计量器具功能正常，各项性能指标均正常。 （1）指一体化计量器具 （2）指非一体化计量器具 |  |  |  |  |

一体化计量器具

因为一体化计量器具与非一体化计量器具工作原理不同，所以评价方法也不同。对这些计量器具进行试验和评价时，需要注意评价顺序。如图1所示两种不同的评价顺序。

一体化计量器具如：水、气、电、热四表以及皮带秤。对于这些计量器具进行评价时，应在一定的时间内试验和观察操作。

图1  两种不同的评价顺序

NSFa (干扰后无明显故障发生) NSFd (干扰期间无明显故障发生)

9.2.2.1 NSFa 评价顺序

NSFa试验和评价按照以下顺序进行：

- 确定每次测量所需的时间；

- 在参比条件下开始测量；

- 在规定时间之后停止测量，保持被测计量器具运行状态；

- 检测初始误差（Ei）；

- 记录所有有必要的显示值和指示值；

- 只在有特殊要求时，才可以关掉被测计量器具（见注1）；

- 启动干扰发生器；

- 在所需的试验时间后，停止干扰；

- 如果干扰时，被测计量器具在“关闭”模式，则打开被测计量器具；

- 记录所有有必要的显示值和指示值（见注2）；

- 计算显示读数和寄存器的变化不得超过规定的偏差极限；

- 使用相同的时间进行第二次测量；

- 复测误差（Ei）；

- 记录所有有必要的显示值和指示值；

- 计算复测误差和初始误差之间的差值，此偏差不得超过规定的偏差上限。

注1：对于湿热，循环试验，要规定“打开”或“关闭”的状态，“关闭”有利于冷凝。

注2：在应用干扰以后，大部分时候EUT显示值可能与它之前的结果不相同（特别是当它必须关闭，或在性能试验中当测量范围不允许有指示时，比如对临床温度计进行机械冲击试验期间）。

9.2.2.2  NSFd评价顺序

NSFd试验和评价按照以下顺序进行：

- 确定每次测量所需的时间 ；

- 在参比条件下开始测量；

- 在规定时间之后停止测量，保持被测计量器具打开状态；

- 检测初始误差；

- 施加干扰；

- 进行第二次测量；

- 停止施加干扰；

- 第二次测量误差；

- 计算初始误差和第二次测量误差之间的差值，此偏差不得超过规定的偏差上限。

环境气候试验

静态温度

高温试验要求见表6；低温试验要求见表7。

高温试验

| 适用标准 | GB/T 2423.2 （IEC 60068-2-2 [5]） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 将被测计量器具放置于高温环境（无冷凝） |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 普遍适用 |  |  |  |  |  |
| 试验目的 | 验证在高温环境下，符合5.1.1或者5.1.2中的规定 |  |  |  |  |  |
| 简要的试验程序 | 试验时将计量器具放置于特定的高温环境下一段规定的时间（规定时间是指试验设备达到稳定温度之后的时间） 在升温和冷却过程中，温度变化不得超过1 ℃/min（不超过5min时间的平均值） 试验大气的绝对湿度不得超过20 g/m³。（约相当于温度35℃时，相对湿度50%） |  |  |  |  |  |
| 试验等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 单位 |
| 温度 | 30 | 40 | 55 | 70 | 85 | ℃ |
| 持续时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | h |
| 备注 | 推荐1、2、3试验等级 |  |  |  |  |  |
| 适用标准中的相关信息 | a) 预处理； b) 初始检测； c) 安装和支撑的详细描述； d) 试验样品（包含冷却系统）在条件试验期间的状态； e) 严酷等级，即温度和试验持续时间； f) 温度变化速率； g) 条件试验期间的测量和（或〉加负载； h) 恢复（如果是非标准条件）； i) 最后检测； j) 供需双方同意的对试验程序的任何偏离； k) 不能获得低气流速度时的温度差异 |  |  |  |  |  |

低温试验

| 适用标准 | GB/T 2423.1 （IEC 60068-2-1 [4]） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 将被测计量器具放置于低温环境 |  |  |  |  |
| 适用性 | 普遍适用 |  |  |  |  |
| 试验目的 | 验证在低温条件下，符合5.1.1或者5.1.2中的规定 |  |  |  |  |
| 简要的试验程序 | 试验时将计量器具放置于特定的低温环境下一段规定的时间（规定时间是指试验设备达到稳定温度之后的时间） 在加热和冷却过程中，温度变化不得超过1 ℃/min（不超过5min时间的平均值） 在升温之前应该关掉试验设备的电源 |  |  |  |  |
| 试验等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 单位 |
| 温度 | +5 | -10 | -25 | -40 | ℃ |
| 持续时间 | 2 | 2 | 2 | 2 | h |
| 备注 | 推荐1、2、3试验等级 |  |  |  |  |
| 相关信息 | a)试验类型， b)预处理z c)初始检测 d)安装和支撑的详细描述 E)试验样品（包含椅却系统〉在条件试验期间的状态： f)严酷等缀，即温度和试验持续时间， g)温度变化速率s h)条件试验期间的测量和（或〉加负载 i)恢复〈如果是非标准条件） I j)最后检测： k)供需双方同意的对试验程序的任何偏离， l)不能获得低气流速度时的温度差异 |  |  |  |  |

湿热

恒定湿热试验要求见表8；交变湿热试验要求见表9。

恒定湿热（无冷凝）

| 适用标准 | GB/T 2423.3 （IEC 60068-2-78 [13]） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 将被测计量器具放置于恒定的湿热环境中 |  |  |
| 适用性 | 本试验普遍适用于在非控制的气候环境中的计量器具 |  |  |
| 试验目的 | 验证在高湿度和恒温条件下，符合5.1.1或5.1.2中的规定 恒温试验主要针对能吸附或吸收作用的主要零部件，而当它只是扩散而不是吸入的时候，应根据计量器具的类型和应用条件选择恒温试验还是循环试验 |  |  |
| 简要的试验程序 | 试验时，将计量器具放置于根据试验等级选择的指定高温和相对湿度恒定的环境下的固定时间 试验设备应该经过处理，以确保表面不会出现凝露 |  |  |
| 试验等级 | 1 | 2 | 单位 |
| 温度 | （30±2）℃ | （40±2）℃ | ℃ |
| 相对湿度 | 85% | 93% | % |
| 持续时间 | 2 | 4 | 每周期24 h |
| 备注 | 推荐1试验等级 |  |  |
| 相关信息 | - 预处理 - 初始检测 - 安装和支撑细节说明 - 试验样品的状态（不通电、通电、包装、无包装等） - 试验样品的类型——散热或非散热 - 试验的严酷等级和容差 - 温度， - 相对湿度， - 持续时间； - 中间检测； - 恢复条件； - 最后检测； - 客户和供应商之间达成一致意见的任何偏差 |  |  |

交变湿热（冷凝）

| 适用标准 | GB/T 2423.4 （IEC 60068-2-30 [9]） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 将被测计量器具放置于温度周期变化的湿热环境中 |  |  |
| 适用性 | 温度周期变化的湿热试验适用于考虑冷凝或者由于呼吸效应促进水蒸气渗透的所有情况 |  |  |
| 试验目的 | 验证在高湿度和温度周期变化的条件下，符合5.1.1或5.1.2中的规定 |  |  |
| 简要的试验程序 | 试验时，将计量器具温度周期变化暴露在从25℃到合适的更高温度中。温度变化时，在低温阶段保持相对湿度高于95％，高温阶段保持相对湿度高于93％ 在温度升高过程中，预计被测试验设备会出现冷凝。24h循环周期包括： 1）在3小时内温度升高 2）循环周期开始的12小时之内温度保持在高温数值 3）温度应在3到6个小时之内降低到低温等级，在开始的一个半小时的衰减（下降速率）较快，在三个小时之内达到低温等级 4）温度维持在这个较低的温度直到24小时结束。在之前的稳定时期和周期后的恢复时期，试验设备的所有部件温度的应该维持在最终值的3℃以内 需要规定特殊的电气条件和恢复条件 试验中，一体化计量器具测量的顺序参见9.2.2 |  |  |
| 试验等级 | 1 | 2 | 单位 |
| 较高温度 | 40 | 55 | ℃ |
| 持续时间 | 2 | 2 | 24h/循环 |
| 备注 | 推荐1、2试验等级 |  |  |
| 相关信息 | a)试验等级:温度和循环次数 b)初始检测 c)条件试验中样品的状态 d)安装架或者支撑物的情况 e)方法1还是方法2（从试验程序可看出是方法1） f)中间检测 g)恢复条件 h)去除表面湿气所采取的措施 i)试验结束后进行的目视检查、性能测试，应首先测量的参数，最终测量所有参数的允许的最长时间 |  |  |

水试验

水试验方法要求见表10。

水试验方法

| 适用标准 | GB/T2423.38 （IEC 60068-2-18 [8]） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 将计量器具放置于下降的水滴和冲击（撞击）水中 |  |  |
| 适用性 | 适用于野外环境使用的计量器具（参见8.2.2） |  |  |
| 试验目的 | 验证当样品受到喷洒和飞溅时，符合5.1.1或5.1.2中的规定 |  |  |
| 简要的试验程序 | 把试验设备安装在一个合适的固定装置上，用振荡管或者喷雾嘴来模拟水滴或者水冲击 之前的稳定时期和之后的恢复时期都需要在适用标准中规定 |  |  |
| 试验等级 | 1 | 2 | 单位 |
| 流量（每一个喷嘴） | 0.07 | 0.07 | L/min |
| 持续时间 | 10 | 10 | min |
| 倾斜角度 | ± 60 | ± 180 | O |
| 备注 | 推荐2试验等级 |  |  |
| 相关标准 | a) 严酷等级 b) 预处理 c) 初始检测 d) 试件的安装 e) 条件试验期间试件的位置 f) 试验期间试件的状态 g) 中间检测 h) 恢复 i) 最后检测 |  |  |

大气压力

在表11和表12中，描述了测定大气压力对计量器具影响的两种试验。通常应避免两种试验方法都使用。

根据计量器具的物理学原理，任何一个试验适用于大气压的变化对计量器具有显著影响的情况（同样参考4.4）。

静态大气压力

| 适用标准 |  | 无适用标准(参考附录C) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 |  | 将计量器具放置于低压和高压环境下 |  |  |
| 适用性 |  | 根据计量器具的物理测量原理，大气压力的适用性是一个关键影响量（参见8.2.3） |  |  |
| 试验目的 |  | 验证在不同的静态大气压力条件下，符合5.1.1或者5.1.2中的规定 |  |  |
| 简要的试验程序 |  | 试验时，将计量计量器具放置于特定的高压和低压环境中 |  |  |
| 试验等级 |  | 1 | 2 | 单位 |
| 大气压力 | 下限 | 环境大气压力-（2.50 ± 0.15) | 86 ± 1 | kPa |
|  | 上限 | 环境大气压力+ (2.50 ± 0.15) | 106 ± 1 |  |
| 压力的测量不确定度 |  | 0.15 | 0.15 |  |
| 相关信息 |  | - 试验等级：压力范围 - 被测计量器具可接受的影响 |  |  |

大气压力的变化

| 适用标准 | 无（参考附录C） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 将计量器具放置于可变的大气压力环境中 |  |  |
| 适用性 | 根据计量器具的物理测量原理，大气压力的适用性是一个关键影响量（参见8.2.3） |  |  |
| 试验目的 | 验证在大气压力变化的条件下，符合5.1.1或者5.1.2中的规定 |  |  |
| 简要的试验程序 | 试验时，将被测计量器具放置于变化的大气压力环境中，观测在这些变化中计量器具的性能 |  |  |
| 试验等级 | 1 | 2 | 单位 |
| 相对于周围大气压，大气压力的变化值 | 1.0 ± 0.1 | 10 ± 1 | kPa |
| 相关信息 | - 试验等级：压力变化 - 被测计量器具可接受的影响 |  |  |

防尘试验

防尘试验要求见表13。

防尘试验

| 适用标准 | IEC 60512-11-8 [17], IEC 60529 [19], IEC 60721-2-5 [21] |  |
| --- | --- | --- |
| 试验方法 | 将被测计量器具放置于沙尘环境中 |  |
| 适用性 | 适用于当计量器具被用于灰尘或沙土较多的环境条件下 |  |
| 试验目的 | 验证在大气中尘埃较多的条件下，符合5.1.1或者5.1.2中的规定 |  |
| 简要的试验流程 | 试验时，将计量器具放在温度在30℃和65℃之间周期变化的环境中，并维持以下条件： - 相对湿度：低于25％ - 空气流速：3 m/s - 颗粒浓度：5 g/m3 - 颗粒成分：依据IEC 60512-11-8 [17]3.2.1中规定 |  |
| 试验等级 | 1 | 2 |
| 周期数 | 1 | 2 |
| 备注 | 推荐1试验等级 |  |
| 相关信息 | - 试验等级：周期数 - 环境条件中试验设备的状态 - 中间检测 - 恢复条件 - 试验结束时的电气性能和机械性能的检测，需要首先测量的参数，以及允许测量这些参数的最长时间 |  |

盐雾试验

盐雾试验要求见表14。

盐雾试验

| 适用标准 | GB/T 2423.17 （IEC 60068-2-11 [7]） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 将被测计量器具放置于盐雾环境中 |  |  |  |  |
| 适用性 | 适用于计量器具被用于潮湿和盐雾的环境条件下（见8.2.5） |  |  |  |  |
| 试验目的 | 验证在盐雾环境中，符合5.1.1或者5.1.2中的规定 |  |  |  |  |
| 简要的试验流程 | 试验时，将计量器具放置于35℃的盐雾环境中 |  |  |  |  |
| 试验等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 单位 |
| 持续时间 | 16 | 24 | 48 | 96 | h |
| 备注 | 推荐2试验等级。 |  |  |  |  |
| 相关信息 | a) 初始检测 b) 预处理 c) 试验中试样的放置状态 d) 试验周期 e) 恢复 f) 最终检测 |  |  |  |  |

机械性能试验

振动

在表15和16中描述了两种振动试验（随机和正弦）。通常应避免两种试验方法都使用。推荐使用随机振动试验。

只有预计计量器具会经受典型的正弦振动情况下，正弦振动试验才适用。

振动（随机）

| 可适用标准 | GB/T2423.11 （IEC 60068-2-47 [11], IEC 60068-2-64 [12], IEC 60068-3-8 [16]） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 在随机振动环境下 |  |  |  |
| 适用性 | 一般 |  |  |  |
| 试验对象 | 验证在随机振动条件下，是否符合5.1.1和5.1.2规定 |  |  |  |
| 简要试验程序 | 试验应包括有足够时间让被测计量器具接触振动，来检测在接触中被测计量器具的各种功能 被测计量器具按照常规的安装方式，依次在三个相互垂直的轴向固定装置上进行试验 被测计量器具通常按照下面的方式安装，即被测计量器具的重力矢量点与正常使用条件下的方向一致即可。如果测量的原理是这样的：重力矢量的方向的影响可以忽略，被测计量器具可以安装在任何位置上 |  |  |  |
| 试验等级 | 1 | 2 | 3 | 单位 |
| 总频率范围 | 10 ～ 150 | 10 ～ 150 | 10 ～ 150 | Hz |
| 总RMS级别 | 1.6 | 7 | 16 | ms-2 |
| ASD 级别 （10～20） 赫兹 | 0.05 | 1 | 5 | ms-2 |
| ASD 级别 （20～150）赫兹 | -3 | -3 | -3 | dB/octave |
| 每个轴持续时间 | 对于每一个正交方向的振动时间，每个轴为2分钟，必要时也可延长试验时间 |  |  |  |
| 备注 | 推荐1、2试验等级 |  |  |  |
| 相关信息 | 试验等级： - 总的频率范围 - 总的RMS等级 - ASD（加速度谱密度）等级 - 轴数 - 每轴的持续时间 |  |  |  |

振动（正弦）

| 可适用标准 | GB/T2423.10 （IEC 60068-2-6 [6], IEC 60068-2-47 [11] , IEC 60068-3-8 [16]） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 在正弦振动环境下 |  |  |  |
| 适用性 | 适用于计量器具所在场所由正弦振动占主导作用的条件下（见8.3） |  |  |  |
| 试验对象 | 验证在正弦振动条件下，是否符合5.1.1和5.1.2规定 |  |  |  |
| 简要试验程序 | 试验应包括足够时间，让被测计量器具接触振动，来检测在接触中被测计量器具的各种功能 被测计量器具应放置在在规定的加速度等级和在规定的频率范围内以扫描的振动频率进行试验，以1个八度每分钟，用于规定每轴上的扫描周期数 被测计量器具按照常规的安装方式，依次在三个相互垂直的轴向固定装置上进行试验 被测计量器具通常按照以下方式进行安装，在同一方向的重力矢量点会正常使用。如果测量原理是重力矢量的方向的影响可以忽略，则被测计量器具可以安装在任何位置上 |  |  |  |
| 试验等级(1) | 1 | 2 | 3 | 单位 |
| 频率范围 | 10 ～ 150 | 10 ～ 150 | 10 ～150 | Hz |
| 最大加速水平 | 2 | 10 | 20 | ms-2 |
| 每轴扫描的循环次数 | 20 | 20 | 20 | - |
| 备注 | 推荐1、2试验等级 |  |  |  |
| 相关信息 | - 试验等级：频率范围，最大加速度，周期数 - 被测计量器具的安装 - 预调节 |  |  |  |

倾跌与翻倒

倾跌与翻倒试验要求见表17。

倾跌与翻倒

| 适用标准 | GB/T 2423.7 （IEC 60068-2-31 [10]） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 倾斜之后将被测计量器具跌落到刚性表面 |  |  |
| 适用性 | 一般 |  |  |
| 试验对象 | 验证在倾跌与翻倒的机械冲击情况下，是否符合5.1.1和5.1.2规定 |  |  |
| 简要试验程序 | 被测计量器具放在使用刚性表面上正常的位置，沿底部边缘倾斜并随后让其自由跌落到试验表面 落下的高度是相对的底面和试验面之间的距离。但底部和试验面之间的角度不应超过30度 |  |  |
| 试验等级 | 1 | 2 | 单位 |
| 跌落高度 | 25 | 50 | mm |
| 跌落的数目（每个底部边缘） | 1 | 1 | - |
| 相关信息 | a)初始检测 b)条件试验 c)盖子和电缆等的安装 d)试验过程中试验样品是否运行 e)试验用底边数（多于4条底边时） f)面倾跌的高度 g)角倾跌的高度 h)最后检测 |  |  |

外部配线和供电电源相关的性能试验

在主电源和外部配线传导变化和扰动时，确定电源连接的所有EUT电气性能下降的判定方法。

直流电源变化抗扰度（电网供电）

直流电源电压变化抗扰度试验要求见表18。直流电源输入端口纹波抗扰度试验要求见表19。

直流电源电压变化抗扰度

| 适用标准 | GB/T 17214.2 工业过程测量和控制装置的工作条件 第2部分 动力 (IEC 60654-2 [20]) |
| --- | --- |
| 试验方法 | 施加直流电源电压的下限值和上限值 |
| 适用性 | 适用于使用临时或永久地与直流电源网络连接的计量器具，一般情况只适用于工业环境（见8.4.2.1）。 |
| 试验对象 | 验证当直流电源电压在上限值和下限值之间变化的条件下，是否符合5.1.1或5.1.2的规定 |
| 简要试验程序 | 试验包括在一段时间里施加规定的电源供应条件，这段时间要达到温度稳定和随后性能测量要求 |
| 试验等级 | 1 |
| 试验等级 | 电压上限是指将EUT设计为自动检测高电平条件的直流电平 电压下限是指将EUT设计为自动检测低电平条件的直流电平 EUT应符合在两个电压等级之间所规定的最大允许误差 随后，试验可以被限定在对EUT施加电压上限值和下限值的等级 |

直流电源输入端口纹波抗扰度试验

| 适用标准 | GB/T 17626.17 和GB/T 17626.1 （IEC 61000-4-17 [36] 和 IEC 61000-4-1[27]） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 在直流电源输入端口引入一个纹波电压 |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 适用于在临时或永久地连接到由外部整流系统供电的直流电源网（配电系统）而能操作的计量器具，一般只适用于工业环境（见8.4.2.1） 此试验不适用于带开关模式转换的电池充电系统供电的计量器具 |  |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证在直流电源电压引入纹波电压情况下，是否符合5.1.1或5.1.2的规定 |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 应使用参照标准中要求的试验发生器。在连接到EUT之前，应首先验证发生器的性能 试验包括对EUT的纹波电压，譬如由传统整流系统和或辅助电池充电时在直流电源供电上叠加所的纹波电压。纹波频率是工频或其2、3或6等的倍数，也可根据整流系统的特性来确定。试验发送器输出的纹波电压波形应有正弦--线性特征 试验应至少运行10分钟或规定时间段进行一个完整所有EUT性能试验 |  |  |  |  |  |
| 试验等级(1) | 1 | 2 | 3 | 4 | X(2) | 单位 |
| 对于直流标称电压的百分比(3) | 2 | 5 | 10 | 15 | 特殊 | % |
| 注 | （1）推荐1试验等级 - “X” 是可选择的试验等级 （3）所显示的数值是以名义上的标称直流电压的百分比表示的峰--峰值的电压 |  |  |  |  |  |
| 相关信息 | - 试验等级 - 纹波电压波形 - 纹波频率 - 试验持续时间 - 气候条件 - 其他 |  |  |  |  |  |

交流电源变化（电网供电）

交流电源电压变化抗扰度试验要求见表20。交流电源频率变化抗扰度试验要求见表21。

交流电源电压变化抗扰度

| 适用标准 | GB/Z 18039.5 GB/T 17626.1 (IEC 61000-2-1 [24], IEC 61000-4-1 [27]) |  |
| --- | --- | --- |
| 试验方法 | 施加交流电源电压下限值与上限值（单相） |  |
| 适用性 | 适用于在使用临时或永久地与交流电源网络连接的计量器具 |  |
| 试验对象 | 验证交流电源电压在上限值和下限值之间变化时，是否符合5.1.1或5.1.2的规定 |  |
| 简要试验程序 | 试验包括在一段时间里施加规定的电源供应条件，这段时间要达到温度的稳定和随后性能测量要求 |  |
| 试验等级 |  | 1 |
| 电源电压（1）（2） | 上限 | Unom1 + 10 % |
|  | 下限 | Unom2 - 15 % |
| 注 | （1）对于三相电源电力供电，电压变化适用于每一相 （2）标称电压值标注在计量器具上。 如果范围被确定了，Unom1是范围内的最高电压，Unom2是范围内的最低电压。如果只能定义一个名义上的标称电源电压值（Unom）则 Unom1= Unom2 =Unom。 |  |

交流电源频率变化抗扰度

| 适用标准 | GB/Z 18039.5 ， GB/T 18039.3 GB/T 17626.1 (IEC/TR3 61000-2-1 [24], IEC 61000-2-2 [25], IEC 61000-4-1 [27]) |  |
| --- | --- | --- |
| 试验方法 | 交流电源频率的变化 |  |
| 适用性 | 适用于在使用临时或永久地与交流电源网络连接的计量器具 |  |
| 试验对象 | 验证交流电源频率在上限值和下限值之间变化时，是否符合5.1.1或5.1.2的规定 |  |
| 简要试验程序 | 试验包括在一段时间里施加规定的电源供应条件，这段时间要达到温度的稳定和随后性能测量要求 |  |
| 试验等级 |  | 1 |
| 电线电压（1）（2） | 上限 | fnom1 + 2 % |
|  | 下限 | fnom2 - 2 % |
| 备注 | (1)标称频率值应标注在计量器具上 如果范围被确定了，fnom1是范围内的最高频率，fnom2是范围内的最低频率。如果只能定义一个名义上的标称电源频率值（fnom）则fnom1= fnom2 =fnom （2）网络连接中的电源频率只在额定频率（50赫兹或60赫兹）的一个狭窄的频带内变化，这种试验只适用于特殊情况，例如： - 计量器具使用在有大电源频率变化的情况 - 计量器具被安装在从一个大互联系统分离出来的小型网络中 |  |

电源干扰

直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验见表22。

交流电源电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验见表23。

交流电源谐波抗扰度抗扰度试验见表24。

对交流电源和直流电源的超低频和低频干扰抗扰度试验见表25。

交流和直流电源脉冲群抗扰度试验见表26。

交直流电源线缆的浪涌抗扰度试验见表27。

直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

| 适用标准 |  | GB/T 17626.29 ；GB/T 17626.1 （IEC 61000-4-29 [39]; IEC 61000-4-1 [27]） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 |  | 直流电源输入端口根据适用标准中要求的试验设置进行的试验 （电压下降，短时中断和电压变化） |  |  |  |  |  |
| 适用性 |  | 适用于临时或永久地与直流电源网络连接的计量器具，直流电源电网一般只适用于工业环境 |  |  |  |  |  |
| 试验对象 |  | 验证在直流电源电压下降，短时中断和电压变化情况下，是否符合5.1.1或5.2.2的规定 |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 |  | 应使用按照之前标准中要求的试验发生器。在启动试验之前，应首先验证发生器的性能 被测计量器具应按照每一种选定的幅值和持续时间的组合，顺序进行三次暂降、中断试验，最小试验时间间隔为10秒 被测计量器具典型的操作模型应以10秒为间隔试验三次，每一个规定的电压变化都依照此方法进行 如果被测计量器具是一个一体化计量器具，在测量过程中试验脉冲应持续施加 |  |  |  |  |  |
| 电压暂降 | 试验等级（1） |  | 1 |  | i(2) |  | 单位 |
|  | 幅度 |  | 40和70 |  | Xi |  | 额定电压的百分比 |
|  | 持续时间(3) |  | 0.01; 0.03; 0.1; 0.3; 1; t |  |  |  | s |
| 短时中断 | 试验条件 |  | 高抗阻和（或）低抗阻 |  |  |  |  |
|  | 幅度 |  | 0 |  |  |  | 额定电压的百分比 |
|  | 持续时间(3) |  | 0.001; 0.003; 0.01; 0.03; 0.1; 0.3; 1; t |  |  |  | s |
| 电压变化 | 试验等级 |  | 1 | 2 |  | i |  |
|  | 振幅 |  | 85和120 | 85和120 |  | Xi | 额定电压的百分比 |
|  | 持续时间(3) |  | 0.1; 0.3; 1; 3; 10; t |  |  |  | s |
| 备注 |  |  | - 推荐1试验等级 - “i,x 和t”是变量，选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应明确提出 - 规定有一个或多个幅度值和持续时间。在表中至少要包括最短的持续时间 |  |  |  |  |
| 相关信息 |  |  | - 模拟干扰的幅度和持续时间 - 气候条件 - 性能级别 - 如果被测计量器具是一个一体化计量器具：试验的顺序应准确描述 - 其他 |  |  |  |  |

交流电源电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

| 适用标准 |  | GB/T 17626.11 GB/T 17799.1 GB/T 17799.2 IEC 61000-4-11 [34], IEC 61000-6-1 [40], IEC 61000-6-2 [41] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 |  | 使用适用标准中规定的测试装置引入电源电压短期变化 |  |  |  |  |
| 适用性 |  | 适用于临时或永久地连接到交流电源网络上的计量器具，且每相输入额定电流小于16A |  |  |  |  |
| 试验对象 |  | 验证在短期电源电压降低的情况下，是否符合5.1.1或5.2.2的规定 |  |  |  |  |
| 简要试验程序 |  | 使用在规定时间内能够减少交流电源电压幅度的试验发生器 应在连接被测计量器具之前，应先验证试验发生器的性能 电源电压变化试验应重复10次，每两次试验间隔至少10秒 如果被测计量器具EUT是一个一体化计量器具，在测量过程中试验脉冲应持续施加 |  |  |  |  |
| 试验等级（1） |  |  | 1 | 2 | i(3) | 单位 |
| 电压暂降（2） | 试验a | 降低到 | 0 | 0 | Xa | % |
|  |  | 持续时间 | 0.5 | 0.5 | na | 周期 |
|  | 试验b | 降低到 | 0 | 0 | Xb | % |
|  |  | 持续时间 | 1 | 1 | nb | 周期 |
|  | 试验c | 降低到 | 70 | 40 | Xc | % |
|  |  | 持续时间 | 25/30 (4) | 10/12 (4) | n | 周期 |
|  | 试验d | 降低到 | n/a | 70 | Xd | % |
|  |  | 持续时间 | n/a | 25/30 (4) | nd | 周期 |
|  | 试验e | 降低到 | n/a | 80 | Xe | % |
|  |  | 持续时间 | n/a | 250/300 (4) | ne | 周期 |
| 短期中断 |  | 降低到 | 0 |  | X | % |
|  |  | 持续时间 | 250/300 (4) |  | n | 周期 |
| 注 |  | - 推荐1、2试验等级 - 对于电压暂降，在试验等级范围内的所有试验都适用（见8.4.2.4） - “i”,“x”和“n”是变量，选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应明确提出。对于直接或间接连接到公共网络的计量器具，试验等级不能低于2级 - 适用频率值分别为50Hz/60Hz |  |  |  |  |
| 相关信息 |  | a) 模拟干扰的幅度和持续时间 b) 每次试验时计量器具的性能 c) 气候条件 d) 如果EUT是一个一体化计量器具：试验的持续脉冲应准确描述 e) 其他 |  |  |  |  |

交流电源端口谐波抗扰度试验

| 适用标准 | GB/T 18039.3 GB/T 18039.1 GB/T 17626.13 （IEC 61000-2-2 [25], IEC TR 61000-2-5 [26], IEC 61000-4-13 [35]） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 在交流电源电线引入谐波 |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 适用于使用临时或永久地连接到交流电源电网的计量器具 |  |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证电源电压在受到基波频率的谐波干扰时，是否符合5.1.1和5.1.2的规定 |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 应使用参照标准中要求的试验发生器。在连接到EUT之前，应首先验证发生器的性能 试验包括对被测计量器具施加参考标准中定义的电源谐波 采用3%和更高试验等级的谐波电压，直到9次谐波时，应施加在相对于基波正向过零时有0°和180°的相移。试验应达到第40次谐波 如果被测计量器具EUT是一个一体化计量器具，在测量过程中试验脉冲应持续施加 |  |  |  |  |  |
|  | 各次谐波n | 以下试验等级(3)应规定: |  |  |  |  |
| 试验等级(1) |  | 1 | 2 | 3 | i(2) | 单位 |
| 非3的倍数的奇次谐波 | 5 | 4.5 | 9 | 12 | Xn | 额定电压的百分比 |
|  | 7 | 4.5 | 7.5 | 10 | Xn |  |
|  | 11 | 4.5 | 5 | 7 | Xn |  |
|  | 13 | 4.5 | 4.5 | 7 | Xn |  |
|  | 17 | 3 | 3 | 6 | Xn |  |
|  | 19;23;25 | 2 | 2 | 6 | Xn |  |
|  | 29 | 1.5 | 1.5 | 5 | Xn |  |
|  | 31;35;37 | 1.5 | 1.5 | 3 | Xn |  |
| 3的倍数的奇次谐波 | 3 | 4.5 | 8 | 9 | Xn |  |
|  | 9 | 2 | 2.5 | 4 | Xn |  |
|  | 15 | - | - | 3 | Xn |  |
|  | 21 | - | - | 2 | Xn |  |
|  | 27;33;39 | - | - | 2 | Xn |  |
| 偶次谐波 | 2 | 3 | 3 | 5 | Xn |  |
|  | 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | Xn |  |
|  | 6 | - | - | 1.5 | Xn |  |
|  | 8 - 40 | - | - | 1.5 | Xn |  |
| 注 | - 推荐1、2、3试验等级 - “i 和xn”是变量，选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应明确提出 - 为了与为了与GB/T 18039.3，GB/T 18039.1和GB/T 17626.13规定试验等级的计算方式具有通用性，给出倍数因子 k = 1.5 |  |  |  |  |  |
| 相关信息 | - 适用的试验等级 - 气候条件 - 如果被测计量器具是一个一体化计量器具：试验的持续脉冲应准确描述 - 其他 |  |  |  |  |  |

对交流电源和直流电源的超低频和低频干扰抗扰度试验

| 适用标准 | IEC 61000-4-19 [37] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 在交流或直流电源电线上引入超低频和低频差模干扰 |  |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 适用于使用临时或永久地连接到交流电源电网的计量器具 |  |  |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证在交流或直流电源电网中引入超低频和低频差模干扰时，是否符合5.1.1或5.1.2规定 |  |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 试验应包括对被测计量器具在一段足够长的时间内施加规定的干扰来满足测量要求（1） |  |  |  |  |  |  |
| 试验等级（2） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | i(3) | 单位 (输出功率值) |
| 扰动 | 频率（kHz） |  |  |  |  |  |  |
| 差动电流 | 2 ～ 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | Xn | A |
|  | 30 ～ 150 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | Xn | A |
| 差模电压 | 2 ～ 9 | 0.5 | 3 | 12 | 20 | Xn | V |
|  | 9 ～ 95 | 0.5 ～ 0.1 | 3 ～ 0.6 | 12 ～ 2.4 | 20 ～ 10 | Xn | V |
|  | 95 ～ 150 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 10 | Xn | V |
| 备注 | - 参考已出版的IEC 61000-4-19详细介绍的电源脉动 - 推荐2试验等级 在这个文件的修订期间，相关的IEC标准尚未公布（被FDIS批准发行阶段，按计划将在2014-06出版）。试验等级2是最有可能的被IEC TC 77A选择的水平 - “i”和“xn”是变量，选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应明确提出 IEC 61000-4-19：2014 试验和测量技术. 交流电源端口处频率范围为2 kHz至150 kHz的差模扰动和信号传输所致抗干扰性的试验 |  |  |  |  |  |  |

交流和直流电源电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

| 适用标准 | GB/T 17626.4 （IEC 61000-4-4 [30]） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 在主电源电线引入电快速瞬变脉冲群。 |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 适用于使用临时或永久地连接到电源电网的计量器具 |  |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证电快速瞬变脉冲群叠加在电源电压时符合5.1.1或5.1.2规定 |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 应使用参照标准中要求的脉冲群发生器。在连接到EUT之前，应首先验证脉冲群发生器的性能 该试验包括施加快速电压尖峰脉冲群，其输出电压参考标准中要求的50Ω和1000Ω负载 脉冲群正负极性都应运用 每个幅度和极性的持续时间不短于1min 电源的注入网络应包含阻塞过滤器，以阻止电源中突发能量被消耗 如果EUT是一个一体化计量器具，在测量过程中试验脉冲应持续施加 |  |  |  |  |  |
| 试验等级（1） | 1 | 2 | 3 | 4 | i（2） | 单位 |
| 幅度 (峰值) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | U | kV |
| 重复率 | 5 |  |  |  |  | kHz |
| 注 | - 推荐2、3试验等级 - “i 和U”是变量，选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应明确提出 |  |  |  |  |  |
| 相关信息 | - 适用的试验等级 - 气候条件 - 如果被测计量器具EUT是一个一体化计量器具：试验的持续脉冲应准确描述 - 其他 |  |  |  |  |  |

交流和直流电源线上的浪涌抗扰度试验

| 试验水平 | GB/T 17626.5 （IEC 61000-4-5 [31]） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 在主电源线上引入浪涌 |  |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 适用于使用临时或永久地连接到电源电网的计量器具 |  |  |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证浪涌叠加在电源电压时是否符合5.1.1或5.1.2规定 |  |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 应使用参照标准中要求的浪涌发生器。在连接到EUT之前，应首先验证脉冲群发生器的性能 该试验包括施加浪涌，在参考标准中要求的上升时间、脉冲宽度、高/低阻抗负载下输出电压/电流的峰值和两个连续脉冲之间的最小时间间隔 施加在直流电源端和互连线上的浪涌脉冲次数应为正、负极性各3次，对交流电源端口，应分别为0°、90°、180°、270°相位施加正、负极性各3次的浪涌脉冲 注入网络线路取决于参考标准中要求的适用导体 如果EUT是一个一体化计量器具，在测量过程中试验脉冲应持续施加 |  |  |  |  |  |  |
| 试验等级(1) （安装类别） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | i (2) | 单位 |
| 交流线到线 | n/a | 0.5 | 1.0 | 2.0 | (3) | U1 | kV |
| 交流线到地面 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | (3) | U2 | kV |
| 直流线到线 | n/a | n/a | 1.0 | 2.0 | 2.0 | U3 | kV |
| 直流线到地面 | n/a | n/a | 2.0 | 4.0 | 4.0 | U4 | kV |
| 备注 | （1）推荐3试验等级 （2）“i 和Un ”是变量，选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应明确提出 （3）依赖于当地电力供电系统级别 （4）GB/T 17626.5最新版本规定“n/a”为3级的直流试验 |  |  |  |  |  |  |
| 相关信息 | a) 试验等级（安装类别参考 GB/T 17626.5） b) 气候条件 c) 耦合方法 d) 该试验中EUT的设置 e) 作为试验的结果，EUT的性能允许有所变化 f) 如果EUT是一个一体化计量器具：试验的持续脉冲应准确描述 g) 其他 |  |  |  |  |  |  |

通过连接外部接线引入的其他干扰

信号、数据和控制线上的脉冲群抗扰度试验要求见表28。

信号、数据和控制线上浪涌抗扰度试验要求见表29。

信号、数据和控制线上的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

| 试验水平 | GB/T 17626.4 （IEC 61000-4-4 [30]） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 在信号、数据和控制线上引入电快速瞬变脉冲群 |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 适用于含有源电路的电子计量器具，在运行中暂时或永久连接到外部电信号、数据和（或）控制线 |  |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证当电快速瞬变脉冲群叠加在在信号、数据和控制线是否符合5.1.1或5.1.2规定 |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 应使用参照标准中要求的脉冲群发生器。在连接到EUT之前，应首先验证脉冲群发生器的性能 该试验包括施加脉冲群，其输出电压参考标准中要求的50Ω和1000Ω负载 脉冲群正负极性都应运用 每个幅度和极性试验的持续时间不得少于1分钟 应使用标准中规定的电容耦合钳，将脉冲耦合到I/O和通信线路中 如果EUT是一个一体化计量器具，在测量过程中试验脉冲应持续施加 |  |  |  |  |  |
| 试验等级(1) | 1 | 2 | 3 | 4 | i(2) | 单位 |
| 振幅（峰值） | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | U | kV |
| 重复率 | 5 |  |  |  |  | kHz |
| 备注 | （1）推荐2、3试验等级 （2）“i 和U”是变量，选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应明确提出 |  |  |  |  |  |
| 相关信息 | - 适用的试验等级 - 气候条件 - 信号电缆施加脉冲群 - 如果EUT是一个一体化计量器具：试验的持续脉冲应准确描述 - 其他 |  |  |  |  |  |

信号、数据和控制线上的浪涌抗扰度

| 适用标准 | GB/T 17626.5 (IEC 61000-4-5 [31]) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 在信号、数据和控制线上引入浪涌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 适用于含有源电路的电子计量器具，使用期间临时或永远连接。到外部电信号、数据和（或）控制线（长度可能超过10米） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证在浪涌叠加在信号、数据和控制线情况下，是否符合5.1.1或者5.1.2规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 应使用参照标准中要求的脉冲群发生器。在连接到EUT之前，应首先验证脉冲群发生器的性能 该试验包括施加浪涌，在参考标准中要求的上升时间、脉冲宽度、高/低阻抗负载下输出电压/电流的峰值和两个连续脉冲之间的最小时间间隔 施加浪涌脉冲次数至少应为正、负极性各3次。适用的向网络注入浪涌脉冲取决于浪涌耦合的接线类型，该接线类型在参考标准中已定义 如果EUT是一个一体化计量器具，在测量过程中试验脉冲应持续施加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验等级(安装类别) (1) |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | i（1） | 单位 |
| 非对称工作的电路/线路 | 线--线 | n/a | n/a | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | U1 | kV |
|  | 所有线-地 | n/a | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | U2 | kV |
| 对称工作的电路/线路 | 所有线-地 | n/a | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | U3 | kV |
| 隔离的 I/O 和通信线路 |  | n/a | n/a | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | U4 | kV |
| 备注 | （1）推荐3试验等级 （2）“i 和Un ”是变量，选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应明确提出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关信息 | - 试验等级（安装类别参考GB/T 17626.5） - 气候条件 - 耦合方法 - 该试验EUT的设置 - 作为试验的结果，EUT的性能允许有所变化 - 如果EUT是一个一体化计量器具：试验的持续脉冲应准确描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |

电磁环境干扰试验

工频磁场

电源工频磁场试验要求见表30。

工频磁场抗扰度试验

| 试用标准 |  | GB/T 17626.8 (IEC 61000-4-8 [33]) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 |  | 将被测计量器具暴露于电源工频磁场下(50或60赫兹) |  |  |  |  |  |  |
| 适用性 |  | 通用 |  |  |  |  |  |  |
| 试验对象 |  | 验证暴露于电源工频磁场(50或60赫兹)下时，是否符合5.1.1或者5.1.2中的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 |  | 该试验应暴露在电源工频磁场下 (50或60赫兹) |  |  |  |  |  |  |
| 试验等级(1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | i(2) | 单位 (3) |
| 磁场强度 | 稳定持续磁场 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | Hu | A/m |
|  | 短时作用磁场 (1秒至3秒) | n/a | n/a | n/a | 300 | 1000 | H, | A/m |
| 备注 |  | - （1）推荐4、5试验等级 （2）“i”和“Hxi”是变量，选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应明确提出 - （3）磁场强度的单位为A/m 1A/m对应的自由空间磁通密度为1.26 μT |  |  |  |  |  |  |
| 相关信息 |  | a)适用的试验等级 b)与设备位置相关的磁场方向 c)与设备电源相位相关的磁场相位 d)试验持续时间 |  |  |  |  |  |  |

射频磁场抗扰度

射频场感应的传导电流骚扰抗扰度试验要求见表31。

射频电磁场辐射抗扰度试验要求见表32。

一般情况下的电磁场试验要求见表33。

主要由无线通讯网路引发的电磁场试验要求见表34。

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

| 适用标准 | GB/T 17626.6 (IEC 61000-4-6 [32]) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 暴露在射频电磁场下注入射频流 |  |  |  |  |
| 适用性 | 适用于含有源电路的电子计量器具，并配有穿过或连接外部接线的接口（电源、信号、数据和控制线） |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证在施加射频电磁场下时符合5.1.1或者5.1.2中的规定 |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 使用参考标准中要求的耦合/去耦装置将模拟电磁场影响的射频电磁场电流耦合或注入到EUT的电源端口和I/O端口 由射频发生器、耦合/去耦装置和衰减器等组成的试验设备的特性应在EUT连接之前进行验证 如果EUT包含几个装置，但这两个装置都是EUT的一部分，则应在电缆的每个末端进行试验 |  |  |  |  |
| 试验等级（1） | 1 | 2 | 3 | I（2） | 单位 |
| 射频幅度 | 1 | 3 | 10 | Ui | V (e.m.f.) |
| 频率范围（3） | 0.15 ～ 80 |  |  |  | MHz |
| 调制 | 80 % AM, 1 kHz 正弦波 |  |  |  |  |
| 备注 | - 推荐3试验等级 - “i ”和“Ui”是变量，选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应在适用本标准中明确提出 - 在26 MHz～80 MHz范围内,型式评价机构可决定选择比80 MHz低的或高的过渡频率。若低于80MHz可参照表31进行试验，若高于则参照表32进行试验。出现争议情况，按照表格32的试验结果为准 |  |  |  |  |
| 相关信息 | - 适用的试验等级 - 气候条件 - 连接被测计量器具或其本身的线路 - 其他 |  |  |  |  |

射频电磁场辐射抗扰度试验

| 适用标准 | GB/T 17626.3 ；GB/T 17626.20 （IEC 61000-4-3 [29]; IEC 61000-4-20 [38]） |
| --- | --- |
| 试验方法 | 暴露于射频电磁场辐射下 |
| 适用性 | 适用于包含有源电路的电子计量器具 |
| 试验对象 | 验证在暴露于电磁场下时，符合5.1.1或者5.1.2中的规定 |
| 简要试验程序 | 使用参考标准中要求的电磁场，将EUT暴露于所需的磁场强度和磁场均匀性的电磁场中 电场强度规定的等级是指由未经调制的载波产生的场 让EUT暴露在调制波场。如果有必要调整射频信号电平或开关射频发生器、放大器和天线时，频率扫描只能暂停。在频率范围内递增扫描，步进尺寸不应超过先前频率值的1% 调制载波的幅度驻留时间在各个频率不得低于EUT试验和响应所需时间，在任何情况下不得少于0.5秒 不同类型的设备以及对设备的设置能产生适用的电磁场，但它的使用受到EUT的尺寸和设备的频率范围限制 预期的最关键的频率（如时钟频率）应单独进行分析(1) |
| 试验等级 | 试验等级可依据表33和表34确定 |
| 备注 | (1)这些由电磁场发出的频率预计与被测计量器具相一致 |
| 相关信息 | - 适用的试验等级 - 气候条件 - 连接被测计量器具或其本身的线路 - 试验持续时间 - 其他 |

一般情况下的电磁场抗扰度试验

| 试验等级(1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | i(2) | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率范围 | (26) 80 MHz～ 1000 MHz (3) (4) (5) | 1 | 3 | 10 | 30 | Ei | V/m |
| 调制 | 80 % AM、1 kHz、正弦波 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 推荐3试验等级 - “i” 和“Ei” 是变量，表示选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应明确提出 - 在GB/T 17626.3指定的电波暗室，通常只适用于80MHz以上。对于较低频范围，建议进行传导无线电频率干扰的试验方法 - 对于一个没有任何布线的EUT应用表31规定的试验，频率下限为26MHz（参见GB/T 17626.3 附录F）在所有其他情况下，适用表31和表32中的两个试验 - 在26 MHz～80 MHz范围内,型式评价机构可决定选择比80 MHz低的或高的过渡频率。若低于80MHz可参照表31进行试验，若高于则参照表32进行试验。出现争议情况，按照表格32的试验结果为准 |  |  |  |  |  |  |

主要由无线通讯网路引发的电磁场抗扰度试验

| 试验等级(1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | i(2) | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率范围 | 446 MHz (3) | 1 | 3 | 10 | 30 |  |  |
|  | (0.8 ～3) GHz (4)(5) | 1 | 3 | 10 | 30 | Ei | V/m |
|  | (3 ～ 6) GHz (5)(6) | 1 | 3 | 10 | 30 |  |  |
| 调制 | 80% AM、1 kHz、 正弦波 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | （1）推荐3、4试验等级 （2）“i” and “Ei” 表示选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应明确提出 （3）仅适用于欧洲地区 （4）主要试验等级的选择标准应该是距无线通信辐射源使计量器具发生故障最近的距离（见附录G 8.4.2.10和GB/T 17626.3）和通过使用这种辐射源（例如移动电话或无线电台）可能造成虚假现象的距离。只有当计量器具的制造商指定其许可的通信发射机和计量器具之间的最小距离时，应选择试验等级指数3。在所有其他情况下，应选择试验等级指数4 （5）本标准并不要求在（1～6）GHz的整个频率范围内连续应用试验。试验可能会减少到只覆盖全国分配的射频发射源的特定频段。（参见IEC TR 61000-2-5）。减少的试验应覆盖频率范围（1.4～3）GHz，预计该频率覆盖所有宽波束和全向发射源 （6）当指定需要在此频段（3 ～ 6）GHz进行试验时，需要一个合理的理由（见8.4.2.10和IEC TR 61000-2-5 ）。 |  |  |  |  |  |  |

静电放电抗扰度

静电放电抗扰度试验要求见表35。

静电放电抗扰度试验

| 适用标准 |  | GB/T 17626.2 （IEC 61000-4-2 [28]） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 |  | 被测计量器具暴露于静电放电(ESD)环境下 |  |  |  |  |  |  |
| 适用性 |  | 适用于所有电子计量器具 |  |  |  |  |  |  |
| 试验对象 |  | 验证在被测计量器具直接暴露于静电放电环境中或处于静电放电环境周围时，符合5.1.1或者5.1.2中的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 |  | 该试验应把被测计量器具暴露于静电放电环境下 使用参考标准中规定的ESD发生器，试验装置应符合参考标准中规定的尺寸、材料和条件。在启动试验之前，应验证发生器的性能 每个预选放电位置至少施加十次单次放电。连续单次放电的时间间隔至少为1秒 在连续放电之间应完全消除EUT上的电荷 如果EUT是一个一体化计量器具,试验脉冲在试验期间应连续使用 首选的试验方法是接触放电。空气放电远不及接触放电精确，且重复性很差，因此只能在接触放电不能应用时才使用空气放电 直接放电应用：接触放电模式是在导电表面进行，在电极的放电激活前应将与EUT接触。在这种情况下，放电火花发生在触头放电端的真空继电器中 在绝缘表面上只能应用空气放电模式。带电电极接近EUT直到发生火花放电 间接放电应用：只有当耦合板水平安装在EUT附近时，放电仅在接触模式下施加 |  |  |  |  |  |  |
| 试验等级(1) (2) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | i(3) | 单位 |
| 试验电压(4) | 接触放电电压 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | Uu | kV |
|  | 空气放电电压 |  | 2 | 4 | 8 | 15 | U2i | kV |
| 备注 |  |  | - 在这种情况下，“级别”指的是：“到达和包括”规定级别（静电放电也可以在标准中规定的低级别的试验） - 推荐3试验等级 - “i”和“Uni”是变量，表示选择不同的试验等级对应不同的特性，如果需要对这些选择做出补充，应明确提出 - 接触放电应用于导电的表面。空气放电应用于非导电的表面 |  |  |  |  |  |
| 相关信息 |  |  | a) 适用的试验等级 b) 气候条件 c）对于非接地所有EUT，其消除电荷在EUT之间连续两次放电之间 d）每点的放电次数 e）如果EUT是一个一体化计量器具：试验的持续脉冲应准确描述 |  |  |  |  |  |

与电池或非电源供电相关的性能试验

内置电池低电压

内置电池低电压试验要求见表36。

内置电池低电压（不连接到主电源）试验

| 适用标准 | 无 |
| --- | --- |
| 试验方法 | 适用最小供给电压 |
| 适用性 | 适用于所有由内置电池供电的计量器具 |
| 试验对象 | 验证在低电压条件下，是否符合5.1.1或5.1.2规定 |
| 试验程序 | 试验应包括对被测计量器具在充足的时间内施加一个额定的电池低电压，能达到温度稳定和满足测量要求。最大的电池内部阻抗和最小的电池供电电压（Ubmin）由计量器具生产厂家规定 如果使用其它电源供电来代替内置电池，例如，在台架试验中，对特定类型电池的内部阻抗也应进行模拟 在可适用的供电电压中，替代电源应能够提供足够的电流 试验顺序如下所示： - 使电源稳定在额定工作条件下要求的电压范围内，并适用于测量和（或）加载条件 - 记录: 1、关于实际测量条件的数据包括日期、时间和环境条件 2、实际电源供电电压 - 进行测量并记录误差和其他相关的性能参数 - 确认符合5.1.1. 和 5.1.2 - 在实际的电源电压Ubmin和0.9 Ubmin时，重复上述步骤 - 验证是否符合5.5要求 |
| 试验等级 | 1 |
| 电压下限 | 根据被测计量器具说明书规定能够正常操作的最低电压 |
| 试验循环次数 | 每个功能模式至少有一次试验循环次数 |
| 相关信息 | - 被测计量器具的预处理 - 在调试和试验过程中的测量和（或）加载 - 试验循环次数 - 允许的最大变化 - 被测计量器具对低供电电压的反应；如显示或关闭 |

12和24伏车载电池供电

12和24伏车载电池供电电压变化试验要求见表37。

供电快速瞬变试验要求见表38。

电快速瞬变脉冲试验要求见表39。

启动车辆发动机时电池电压的变化试验要求见表40。

“突卸载荷”试验要求见表41。

- 1：在道路车辆电气系统的标称电压通常为12V或24 V。然而，在电池终端的实际电压可以有很大的不同。GB/T 21437.2规定的参考等级分别是13.5 V和27 V。

- 2:  42V系统不在ISO 7637系列标准的范围之内，也不属于GB/T 28046.2范围之内。

电压变化试验

| 适用标准 | GB/T 28046.2 (ISO 16750-2 [42]) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 供给电压变化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 适用于由车辆的内置电池供电和使用内燃机驱动发电机供电的所有计量器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证在高（充电式）低电压条件下，是否符合5.1.1或5.1.2规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 试验应包括对被测计量器具在充足的时间段内施加一个额定最大和最小的供电电压，在这段时间能达到温度稳定和满足测量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓄电池标称电压 | Unom = 12 V nom |  |  |  | Unom = 24 V nom |  |  |  | 单位 |
| 试验等级（1）（2） | A | B | C | D | E | F | G | H |  |
| 下限 | 6 | 8 | 9 | 10.5 | 10 | 16 | 22 | 18 | V |
| 上限 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | V |
| 备注 | - 在GB/T 28046.2 称为 “代码” - 推荐的试验标准:12 V 电池 代码 C 和24 V电池 代码 F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关信息 | - 计量器具的预处理 - 在调试和试验过程中的测量和（或）加载 - 试验循环次数 - 允许的最大变化 - 被测计量器具对低供电电压的反应；如显示或关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |

沿电源线的电瞬态传导试验

| 适用标准 | GB/T 21437.2 (ISO 7637-2[44]) | § 5.6.2：试验脉冲 2a+2b § 5.6.3：试验脉冲 3a+3b |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 沿电源线的电瞬态传导 |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 适用于由车辆的内部电池供电的所有测量设备，同时也适用车辆使用的内燃机驱动发电机供电的测量设备 |  |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证在以下条件中是否符合5.1.1或5.1.2中的规定(4): - -线束电感使与设备并联的装置内电流突发中断引起的瞬态现象（脉冲2a） - -直流电机充电发电机，点火开关断开时的瞬态现象（脉冲2b）（5） - -由开关过程引起电源线的瞬态现象（脉冲3a和3b） |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 通过直接耦合到供电线来对电源电压施加干扰 |  |  |  |  |  |
| 试验等级水平(1) (2) (3) | III |  |  | IV (6) |  | 单位 |
| 试验脉冲 | 脉冲电压Us |  |  | 脉冲电压 Us |  |  |
|  | U nom= 12 V |  | U nom = 24 V | Unom = 12 V | Unom = 24 V |  |
| 2a | +37 |  | +37 | +50 (+112) | +50 (+112) | V |
| 2b (5) | +10 |  | +20 | +10 | +20 | V |
| 3a | -112 |  | -150 | -150 (-220) | -200 (-300) | V |
| 3b | +5 |  | +150 | +100(+150) | +200 (+300) | V |
| 注 | - 在GB/T 21437.2 称为 “试验等级” - 在GB/T 21437.2，因该等级在道路车辆中不能确保足够的抗扰度，所以删除等级I和II - 参考标准主要是作为汽车发动机和电子零部件生产者之间签订合约的基础。任何类型汽车的计量器具应符合在5.1.1或5.1.2的规定，试验IV级为推荐试验等级 - 在标准中提到的试验脉冲1是不适用的，最新的GB/T 21437.2不再包括之前脉冲试验4和5相反，最新的GB/T 21437.2包含电启动内燃机电动机电路现象。参见表40（前GB/T 21437.2 脉冲4）和表41（前GB/T 21437.2脉冲5） - 如果计量器具的电源电路可由车主开关中断，而不能永久连接到汽车的电池，只适用脉冲试验2b。因此，该试验将适用于该计量器具的制造商没有规定，而是直接连接到电池的所有情况 - 试验等级IV与GB/T 21437.2要求的最大值相关。括号里的值域最大值的关系在ISO 7637-2（2011）（更多信息见8.5.2）中有定义 |  |  |  |  |  |
| 相关信息 | - 适用的脉冲试验 - 适用的试验等级 - 脉冲或试验时间的最小值 - 脉冲试验前后被测计量器具的性能 |  |  |  |  |  |

通过除电源线外的导线电瞬态发射试验

| 适用标准 | GB/T 21437.3（ISO 7637-3 [45]）, § 3.5.1: f快速电瞬态试验脉冲a和b。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 通过除电源线的导线外电瞬态发射 |  |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 只适用于类似安装在车辆中模块化计量器具的I/O布线（1） |  |  |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证在其他线路上由于切换发生的电瞬态发射时，是否符合5.1.1或5.1.2规定（脉冲a和b） |  |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 该试验包括施加除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电压尖峰脉冲群 |  |  |  |  |  |  |
| 试验等级 |  |  | I | II | III | IV (2) | 单位 |
| Unom= 12 V | 脉冲 a | Us | -10 | -20 | -40 | -60 | V |
|  | 脉冲 b | Us | +10 | +20 | +30 | +40 | V |
| Unom= 24 V | 脉冲 a | Us | -14 | -28 | -56 | -80 | V |
|  | 脉冲 b | Us | +14 | +28 | +56 | +80 | V |
| 备注 | - 仅适用于电容耦合钳法 - 参考标准主要是作为汽车发动机和电子零部件生产者之间签订合约的基础。任何类型汽车的计量器具应符合在5.1.1或5.1.2的规定，试验IV级为推荐试验等级 |  |  |  |  |  |  |
| 相关信息 | - 适用的试验等级 - 脉冲试验前后被测计量器具的性能 |  |  |  |  |  |  |

在启动车辆发动机时电池电压的变化抗扰度试验

| 适用标准 | GB/T 28046.2 (ISO 16750-2 [42]) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 由于启动车辆电动机造成的供电电压变化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用性 | 由车载直流电池供电，并在车辆发动机启动时可能运行的计量器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证在车辆启动发动机条件下（启动中和启动后），是否符合5.1.1或5.1.2规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 试验包括施加一个典型的供应电压特征，使用直流电马达模拟发动机启动时的电压变化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标称电池电压 | Unom = 12 V |  |  |  | Unom = 24 V |  |  | 单位 |
| 试验参数(1) | I (2) | II | III (2) | IV | I (2) | II | III (2) |  |
| Us | 8 | 4.5 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | V |
| Ua | 9.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 20 | 15 | 10 | V |
| t8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | s |
| tf | 40 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 40 | ms |
| 备注： | - 在GB/T 28046.2进行规定 - 首选试验参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关信息 | - 计量器具的预处理 - 在调试和试验过程中的测量和（或）加载 - 试验循环次数 - 允许的最大变化 - 被测计量器具对低供电电压的反应；如显示或关闭 |  |  |  |  |  |  |  |

突卸负荷抗扰度试验

| 适用标准 | GB/T 28046.2 （ISO 16750-2 [42]） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验方法 | 由于断开电池或电池放电造成的供电电压变化 |  |  |  |  |
| 适用性 | 由车载直流电池供电，并在车辆发动机运行中可能运行的计量器具 |  |  |  |  |
| 试验对象 | 验证发电机对放电后的车载电池进行充电过程中断开的情况下是否符合5.1.1或5.1.2的规定 |  |  |  |  |
| 简要试验程序 | 试验包括给供电电压施加一个典型脉冲，用于模拟蓄电池断开时连接负载阻抗引起的电压峰值 |  |  |  |  |
| 应规定以下脉冲波形： |  |  |  |  |  |
| 标称电池电压 | Unom = 12 V |  | Unom = 24 V |  | 单位 |
| 试验脉冲波形(1) | I (2) | II (2) | I (2) | II (2) |  |
| Us | 80 | 100 | 150 | 200 | V |
| Ri | 0.5 | 4 | 1 | 8 | V |
| tr | 10 | 10 | 10 | 10 | ms |
| td | 40-400 | 40-400 | 100-350 | 100-350 | ms |
| 注： | - 在GB/T 28046.2进行规定 - 首选试验脉冲波形 |  |  |  |  |
| 相关信息 | - 计量器具的预处理 - 适用的试验脉冲 - 适用的试验等级 - 脉冲试验前后EUT的性能 |  |  |  |  |

（资料性附录）型式评价提交的文件

本附录规定了和型式评价申请书一起提交的文件至少要包含以下：

- 工作原理；

- 实际设计；

- 完整的保护措施；

- 软件和数据管理；

- 安装要求；

- 操作说明；

- 试验报告、服务和维修规定；

- 计量所需的特定测量器具或装置；

- 符合本标准要求的证明。

举例：

工作原理：提供技术特征和工作原理的具体描述或流程图。

关于实际设计：

- 设计图纸、照片、面板布局图；

- 逻辑流程图，说明组成设备的功能；

- 配有图纸和表的设备的描述说明；

- 关键的组成设备、模块和组件的列表及其基本特征的说明

关于完整的保护措施：

  - 安装和保护封印示意图；

- 显示封印和规定标志位置的图纸；

- 规定标识的图纸。

关于软件和数据管理：

- 有关软件的详细信息；

- 相关计量软件评价。

注：更多信息请参见OIML D31。

关于安装要求：

- 标明不同部件组成的装配图；

- 安装或操作要求。

关于操作说明：

- 用户安装说明书；

- 校准装置应附带校准确认和操作说明。

关于测试、维修和保养规定：

- 安装和连接条件与场所；

- 切换到测试服务或维修模式规定条件和场所。

关于具体仪器和组件：

-  可能影响到计量性能的零部件清单，附带对其构成材料的描述。

关于符合本标准要求的证明：

- 证书和试验报告；

- 由制造商提供的符合性声明。

（资料性附录）
耐久性评价

B.1 概述

B.1.1目的

耐久性评价的目的是验证计量器具是否能在规定时间内保持符合其性能。

由于计量器具有可能发生如下退化现象：

    - 在使用寿命内，某一部件突然发生故障；

    - 因磨损而逐渐发生退化。

所以计量器具耐久性评价还需要：

  - 充分试验直到某个部分出问题；

  - 收集计量器具在其生命周期可能出现的缺陷数据。

B.1.2  验证计量器具在零件或部件失效时的功能

通过试验来验证耐久性保护设施的正确性能和自检。通过特意制造试验条件，可规定要试验内容，达到测试效果。需特别注意某些零部件（电子或机械的），在该计量器具的生命周期中，它们的特性可能会逐渐发生变化。

B.1.3  在计量器具寿命周期内可能出现的缺陷评价

通过实际的耐久性测试，加速计量器具的磨损，模拟计量器具使用寿命。制造商可能已经进行了此类的试验，通过强化某些部件以提高计量器具的整体质量，为了解决某些问题提供新的方案或建立适当的维护方案。

试验机构应有寿命试验的文档，且可提出某些耐久性试验。

B.2  耐久性保护的特点

耐久性保护的基本形式，是为操作者提供关于计量器具状态的信息。可发出警告，一个特定的操作时间已经过去了或该计量器具本身已检测到异常的耐久性偏差，并因此采取纠正措施；或者可能进行某些检查操作。

时间因素本身就可以作为适当的保护机制，例如以计量器具本身或显示设备或附加设备接通的瞬间作为进行检查作业的时机。另一种方法是使用定时器或操作周期计数器，如此可基于已知或估算的耐久性缺陷发生频率来确定其他检查时间。在此类作业中可以限定操作员在一段时间内必须选择适当时机进行检查；否则计量器具将停止运行。

另一种更复杂的耐久性保护形式是由计量器具自动将检查操作的结果与存储的结果值进行比较并自动判断其自身是否仍然处于良好状态。如自检涉及物理参考标准（例如称重仪器）的应用，也可以监控模拟输入传感器的耐久性。

计量器具内部保证耐久性保护的电路应具有展现自检属性的逻辑功能。由于异常的耐久性缺陷通常需要一个特定的时间间隔来形成，这种自我检查的功能可能是间歇性的，而且通常可能一个带有开关程序的联锁就足够了。

虽然检查装置有时也可以进行耐久性方面的监测（例如检测因测量环节中部件磨损而发生的重大故障），但耐久性保护不应与防干扰或影响因子相混淆。5.1.2和5.1.3要求的目的是保证计量器具的常规测量操作不会失效。

适用本标准可以介绍用于确保自检功能数字信号处理的手段。自检频率的差异（常规操作相关的自动和永久性自检；间歇性的耐久性检查等）是以操作速度为依据的：耐久性故障的发生过程很缓慢，而数字信号每秒却可传输一百万个含信息的脉冲。

在数字数据的传输和存储得到充分保护的情况下，可以认为典型微处理器（通过相同的功能块处理程序指令以及算术运算）在内部就具有在正常操作时进行自检的功能。

（资料性附录）
大气压力试验设备

C.1 简介

对于微小大气压变化对计量器具性能的影响评价试验所需的设备要求，尚没有标准对此作出规定。

因为大气压的变化会影响某些计量器具的性能，因此对该类计量器具进行试验是有意义的。典型的例子是某些低激励电压负载传感器设计的零输出的影响。

本附录描述了一种简单的测试装置，其主要设计目的是对负载电池进行测试，但也适用于具有安全低激励电压的其他相对较小的被测计量器具。

需要强调的是该测试过程中的压力变化很小：试验箱和外部大气之间的大气压力差将不会超过20kPa。所以不需要采取特别的预防措施进行压力相关的安全保护。

此外，没有必要精准控制气压，只需保证试验箱内部与实验室之间的大气压力差保持在一定程度即可。

在使用小型试验箱进行电子测量计量器具测试时需要解决的一个实际问题是，是否能通过某种便捷的手段在不需要拆卸连接插头的情况下实现跨越试验箱内外部的电缆连接。

C.2 大气压力试验所需设备

明确指出，以下所列举的装置仅为可能的解决方案之一，同时也可能存在其他可接受的方案。

通过一个水槽解决密封性，来解决电缆引入的问题，并使用它来产生压力变化。

试验设备原理如图C-1所示，实际的设备如图C-2所示。容器（1）部分充水。

被测计量器具（2）放在工作台（3）上防止被测计量器具受潮。

一个比之前提到的容器直径小的透明容器（4），被放置在第一容器（1）内，在两个容器之间形成一个水密封（5）。此外，应该有一个装置（6），以防止容器漂浮。这可以如图C-2显示的棒状物或其他重物。

在第二个容器（7）的水位以上的压力可通过手动泵（8）装置来设定，并在压力表（9）上读取。

两容器之间的水密封（5）解决了一个密封穿过电缆的问题。

容器（1）直径约50厘米，显示在图C-2中。

在试验箱中的压力可以由一个小手动泵，或通过加入少量的水来增加。

如果替代压力表（9），可以使用由一个充满水的塑料管和一把尺子组成的水压力计（10）。

警告：

由于水和金属外壳的存在，该设施应在安全电压（电压小于50伏特，即超低电压范围），或根本没有电的情况下使用。

- 图C-1 基本原理示意图

图中：

- 容器

- 被测计量器具

- 工作台

- 透明容器

- 水

- 防漂浮物

- 压力箱

- 泵

- 压力表

- 水压力计

- 图C-2 实际设备图

附录D （资料性附录）本标准与OIML D11:2013的章条编号对照一览表

表D.1 给出了本标准与OIML D11：2013的章条编号对照一览表。

表D.1  本标准与OIML D11：2013 的章条编号对照一览表

| 本标准的章条编号 | 对应 OIML D1：2013 的章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 和 2 |
| 2 | - |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 附录A | 附录A |
| 附录B | 附录B |
| 附录C | 附录C |
| 附录D | / |

参 考 文 献

鼓励使用规范性文件的最新版本。

- OIML V 1:2013 国际法制计量学名词(VIML)

- OIML V 2:2012国际计量学名词-基础和通用概念及相关术语 (VIM).第三版

- IEC 60068-1 Ed. 6.0 (1988-6),附录 B环境试验-第1部分: 总则和指南

- IEC 60068-2-1 Ed. 6.0 (2007-03) 环境试验- 第2部分: 试验方法-第1节：试验 A: 低温

- IEC 60068-2-2 Ed 5.0 (2007-07) 环境试验-第2部分: 试验方法- 第2节: 试验 B: 高温

- IEC 60068-2-6 Ed 7.0 (2007-12)环境试验–第2部分: 试验-第6节: 试验 Fc: 振动（正弦）

- IEC 60068-2-11 Ed. 3.0 (1981-01) 环境试验–第2部分: 试验方法 – 第11节:试验Ka:盐雾

- IEC 60068-2-18 Ed. 2.0 (2000-10)环境试验 –第2部分：试验方法-第18节: 试验 R 和指南: 水

- IEC 60068-2-30 Ed 3.0 (2005-08)环境试验-第2部分: 试验方法 –第30节: 试验Db: 交变湿热

- IEC 60068-2-31 Ed 2.0 (2008-05)环境试验-第2部分: 试验方法 –第31节:试验Ec: 粗处理冲击,主要用于设备型样品

- IEC 60068-2-47 Ed 3.0 (2005-4)环境试验- 第2部分: 试验方法 –第47节: 安装样品振动，碰撞和相似的动力试验

- IEC 60068-2-64 Ed 2.0 (2008-04) 环境试验-第2部分: 试验方法-第64节: 试验Fh: 振动，宽带随机和指南

- IEC 60068-2-78 Ed. 2.0 (2012-10)环境试验 –第2部分: 试验方法-第78节:试验 Cab: 恒定湿热

- IEC 60068-3-1 Ed. 2.0 (2011-08)环境试验-第3部分: 辅助文件和指南–第1节: 低温和高温试验

- IEC 60068-3-4 Ed. 1.0 (2001-08)环境试验 –第3部分: 辅助文件和指南–第4节: 湿热试验

- IEC 60068-3-8 Ed. 1.0 (2003-08)环境试验-第3部分: 辅助文件和指南-第8节: 在振动试验中的选择

- IEC 60512-11-8 Ed. 1.0 (1995-11)电子设备的机电零件-基本试验程序和测量方法–第11部分: 环境试验–第8节: 试验 11h –沙尘

- IEC 60512-14-7 Ed. 1.0 (1997-10)电子设备的机电零件-基本试验程序和测量方法–第14部分: 密封试验–第7节: 试验14g: 水冲击

- IEC 60529 Ed. 2.1 (2001-02)外壳防护等级(IP代码)

- IEC 60654-2 Ed. 1.0 (1979-01), 修订1 (1992-09) on Ed. 1.0工业过程测量和控制设备运作状况-第2部分2:动力

- IEC 60721-3-3 (2008-06) 环境条件分类-第3部分: 环境参数及其严酷等级分类-第3节: 在环境防护场所的固定使用

- IEC 60721-2-5 Ed. 1.0 (1991-07)环境条件分类-第2部分: 自然界中的环境条件–第5节: 灰尘，沙粒，盐雾

- IEC 60721-3-4 Ed. 2.0 (1995-01), 修订1 (1996-11)环境条件分类-第3部分: 环境参数及其严酷等级分类-第4节: 在非环境防护场所的固定使用

- IEC TR 61000-2-1 Ed. 1.0 (1990-05)电磁兼容性 (EMC) – 第2部分: 环境 – 第1节: 环境描述-在公共供电系统传导的低频干扰和信号的电磁环境

- IEC 61000-2-2 Ed. 2.0 (2002-03)电磁兼容性 (EMC) – 第2部分: 环境 – 第2节:低频传导干扰和公共低压供电系统中信号的兼容水平

- IEC TR 61000-2-5 Ed.2.0 (2011-05)电磁兼容性 (EMC) –第2部分 环境–第5节:电磁环境分类与描述

- IEC 61000-4-1 Ed.3.0 (2006-10)基础电磁兼容性出版物–电磁兼容性(EMC) –第4部分: 试验和测量技术–第1节: IEC 61000-4 s系列综述

- IEC 61000-4-2 Ed. 2.0 (2008-12)基本电磁兼容性出版物–电磁兼容性 (EMC) –第4部分: 试验和测量技术- 第2节： 静电放电抗干扰试验

- IEC 61000-4-3合并版. 3.2 (2010-04)基本电磁兼容性出版物–电磁兼容性 (EMC) –第4部分: 试验和测量技术- 第3节: 辐射，射频，电磁场的抗扰度试验

- IEC 61000-4-4 Ed. 3.0 (2012-04)基本电磁兼容性出版物–电磁兼容性 (EMC) –第4部分: 试验和测量技术- 第4节:电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验

- IEC 61000-4-5 Ed. 2.0 (2009-10) 基本电磁兼容性出版物–电磁兼容性 (EMC) –第4部分: 试验和测量技术- 第5节：冲击抗扰度试验

- IEC 61000-4-6 Ed 4.0 (2013-10)基本电磁兼容性出版物–电磁兼容性 (EMC) –第4部分: 试验和测量技术-第6节: 射频场感应的传导干扰的抗扰度

- IEC 61000-4-8 Ed. 2.0 (2009-09)基本电磁兼容性出版物–电磁兼容性 (EMC) –第4部分: 试验和测量技术-第8节: 电源频率抗扰度试验

- IEC 61000-4-11 Ed.2.0 (2004-03)基本电磁兼容性出版物–电磁兼容性 (EMC) –第4部分: 试验和测量技术-第11节: 电压暂降，短时中断及电压变化抗扰度试验

- IEC 61000-4-13 Ed. 1.1 (2009-07)基本电磁兼容性出版物–电磁兼容性 (EMC) –第4部分: 试验和测量技术-第13节: 交流电力端口处主要信号的谐波和中间谐波低频抗扰度试验

- IEC 61000-4-17 Consolidated Ed. 1.2 (2009-01) 电磁兼容性 (EMC) –第4部分: 试验和测量技术-第17节: 直流电输入功率端口纹波抗扰度试验

- IEC 61000-4-19 Ed 1.0 (2014- )–电磁兼容性 (EMC) –第4部分: 试验和测量技术-第19节:交流电源端口差模干扰和频率范围从2千赫到150千赫信号的抗扰度试验

- IEC 61000-4-20 Ed 2.0 (2010-08)基本电磁兼容性出版物–电磁兼容性 (EMC) –第4部分: 试验和测量技术-第20节: 横电磁（TEM）波导的发射和抗扰度试验

- IEC 61000-4-29 Ed. 1.0 (2000-08)–电磁兼容性 (EMC) –第4部分: 试验和测量技术-第29节直流电源输入功率端口电压暂降，短时中断和电压变化抗扰度试验

- IEC 61000-6-1 Ed. 2.0 (2005-3)–电磁兼容性 (EMC) –第6部分: 一般标准-第1节: 对于住宅，商业和轻工业环境的抗扰度试验

- IEC 61000-6-2 Ed. 2.0 (2005-01)电磁兼容性 (EMC) –第6部分: 一般标准-第2节: 工业环境中抗扰度试验

- ISO 16750-2 Ed. 4.0 (2012)道路车辆-电气电子设备的环境条件和试验-第二部分：电气负载

- ISO 7637-1 (2002) a和修正 1 (2008)道路车辆-传导和耦合造成的电子干扰第1部分：定义和通用原则

- ISO 7637-2 (2011)道路车辆-传导和耦合造成的电子干扰第2部分:沿电源线的电瞬态传导

- ISO 7637-3 (2007)道路车辆-传导和耦合造成的电子干扰第3部分:具有12伏/24伏标称电压的车辆-除电源线意外的导线通过电容耦合和电感耦合的电瞬态传导。

_________________________________