中华人民共和国国家计量技术规范

JJF XXXX—201X

陆地相对重力仪校准规范

Terrestrial Relative gravimeter Calibration Instruments

（送审稿）

XXXX-XX-XX发布								XXXX-XX-XX实施

国家质量监督检验检疫总局   发 布

JJF XXXX-201X

陆地相对重力仪校准规范

Terrestrial Relative gravimeter Calibration Instruments

本规范经国家质量监督检验检疫总局XXXX年XX月XX日批准，并自XXXX年XX月XX日起施行。

归 口 单 位：全国力值硬度重力计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

中国航天科技集团以第九研究院第十三研究所

青岛海洋科学与技术试点国家实验室

参加起草单位：中国航天科技集团以第九研究院第十三研究所

本规范委托全国力值硬度重力计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

李春剑    （中国计量科学研究院）

李海兵    （中国航天科技集团以第九研究院第十三研究所/青岛海洋科学与技术试点国家实验室）

参加起草人：

冯金扬    （中国计量科学研究院）

李东明    （中国航天科技集团以第九研究院第十三研究所）

王启宇    （中国计量科学研究院）

罗  骋    （中国航天科技集团以第九研究院第十三研究所）

目   录

引 言 ………………………………………………………………………………………（Ⅳ）

- 范围 ……………………………………………………………………………………（1）

- 引用文件 ………………………………………………………………………………（1）

- 术语和计量单位 ………………………………………………………………………（1）

3.1 术语………………………………………………………………………………………（1）

3.2 量的符号、单位与定义……………………………………………………………………（1）

- 概述 ……………………………………………………………………………………（3）

- 计量特性 ………………………………………………………………………………（3）

5.1 外观………………………………………………………………………………………（3）

  - 格值因子………………………………………………………………………………………………………………………（4）

  - 静态残余漂移的标准偏差…………………………………………………………………………………………（4）

  - 动态残差的标准偏差……………………………………………………………………………………………………（4）

- 校准条件 …………………………………………………………………………………（4）

  - 环境条件…………………………………………………………………………………（4）

  - 测量标准与校准装置……………………………………………………………………（4）

- 校准项目和校准方法 ……………………………………………………………………（4）

7.1 校准项目…………………………………………………………………………………（4）

7.2 校准方法…………………………………………………………………………………（4）

- 校准结果表达 …………………………………………………………………………（7）

- 复校时间间隔 …………………………………………………………………………（8）

附录A  陆地相对重力仪校准记录…………………………………………………………（9）

附录B  陆地相对重力仪格值因子测量结果不确定度评定方法及实例………………（11）

引  言

- 本规范根据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2017《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》规定的规则编写。

- 本规范在制订过程中充分考虑了国家标准GB/T 20256-2006《国家重力控制测量规范》、GB/T 17944-2000《加密重力测量规范》等标准的要求、术语、符号与定义，以及相关的技术要求、技术指标和测试方法。本规范给出了校准陆地相对重力仪计量特性的校准条件、校准项目和校准方法。

- 本规范系首次发布，未有替代规范的其他版本和修订内容表述。

陆地相对重力仪校准规范

- 范围

- 本规范规定了陆地相对重力仪进行校准时的计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果的处理及复校时间间隔。

- 本规范适用于陆地相对重力仪计量特性的校准。

- 引用文件

- 本规范引用了下列文件：

GB/T 20256-2006  国家重力控制测量规范

GB/T 17944-2000  加密重力测量规范

CH/T 2003-1999   国家一等重力测量规范

GJB 890A-2008    海洋重力测量规范

GJB 6561-2008    航空重力测量作业规范

- 凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 术语和计量单位

  - 术语

    - 重力 Gravity

### 地球表面及附近空间的物体除了受到地球的引力外，还受到随地球自转产生的惯性离心力，上述两个力的合力即为重力。

    - 重力加速度 Acceleration of Gravity

### 是物体受重力作用的情况下所具有的加速度。

    - 重力点位 Gravity Station

### 是用于测量重力加速度的点。

    - 段差 Segment Difference

- 重力测量中，相邻两个点间的重力差值。[GB/T 20256]

  - 量的符号、单位与定义

- 本规范所使用量的符号、单位与定义见表1。

表1  量的定义与符号

| 符 号 | 单 位 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 、、、、、、、 | mGal | 绝对重力仪所测重力点位A、B、C、D、E、F、G、H的绝对重力加速度值 |
| 、、、、、、、 | mGal | 、、、、、、、的标准不确定度 |
| i | --- | A、B、C、D、E、F、G、H各点 |
|  | mGal | A、B、C、D、E、F、G、H各点的测量标准不确定度 |
| uia | mGal | 在i点测量的A类不确定度 |
| ub | mGal | ### 绝对重力仪的B类不确定度 |
|  | mGal | 被校准陆地相对重力仪所测两个点位间的断差 |
|  | mGal | 的标准不确定度 |
|  | mGal | 绝对重力仪所测两个点位间的断差 |
|  | mGal | 的标准不确定度 |
|  | --- | 被校准陆地相对重力仪所测某两个点位间的格值因子 |
|  | --- | 被校准陆地相对重力仪的格值因子 |
|  | --- | 的相对标准不确定度 |
|  | --- | 的相对标准不确定度 |
|  | --- | 的相对标准不确定度 |
| gri | mGal | 陆地相对重力仪连续的静态观测数据经过固体潮改正和漂移改正后的残余漂移 |
| gi | mGal | 陆地相对重力仪在ti时刻经固体潮改正后的读数 |
| g0 | mGal | 陆地相对重力仪在测量起始时间t0时刻经固体潮改正后的读数 |
| k | mGal/h | 陆地相对重力仪静态漂移曲线的斜率，也称静态漂移系数 |
| gstd | mGal | 陆地相对重力仪静态残余漂移的标准偏差 |
| Rstd | mGal | 陆地相对重力仪动态残差的标准偏差 |
| Ri | mGal | 每次段差测量对应的残差 |
| R | mGal | n次段差测量残差的平均值 |
| g | --- | 陆地相对重力仪经改正后的测量结果数组 |
| P | --- | 与测量高度和时间相关的系数矩阵 |
| R | --- | 测量结果残差 |
| gh1，gh2，gh3 | mGal | 不同高度对应的重力测量值 |

- 概述

# 陆地相对重力仪是一台测量两点重力加速度的仪器。根据结构不同，分为零长弹簧型重力仪和石英弹簧型重力仪。零长弹簧重力仪的原理是在恒温真空仓内，将一个重物固定于一个复杂的弹簧系统中，当重力变化时，重物的位置发生变化，根据重物位置发生的变化量得到重力的变化量。石英弹簧或石英挠性摆式加速度计重力仪的原理是在恒温真空仓内，溶凝石英弹簧与质量块连接，同时质量块为可变电容的一极，当重力发生变化时，质量块的位置发生变化，其位置变化使得可变电容的电容发生变化，通过电容的变化量得到重力的变化量。

- 计量特性

  - 外观

陆地相对重力仪上应有铭牌或产品标识，标明陆地相对重力仪的型号、编号、出厂参数等；陆地相对重力仪的外观表面不得有影响其性能的瑕疵或损伤等缺陷。

  - 格值因子

## 高精度重力段差与被校准陆地相对重力仪所测重力段差之比，即为被校准陆地相对重力仪的格值因子。

  - 静态残余漂移的标准偏差

## 陆地相对重力仪连续的静态观测数据经过固体潮改正和漂移改正后的所有残余漂移的标准偏差。

  - 动态残差的标准偏差

## 陆地相对重力仪动态观测数据经各种改正（大气压改正、固体潮改正、漂移改正等）减去经最小二乘法拟合得到的参考重力值即为对应测次的动态残差，对所有动态残差求其标准偏差即为动态残差的标准偏差。

- 校准条件

  - 环境条件

环境温度： (235)℃，重力点位间温差小于5℃。

相对湿度： 75%RH

其它条件：校准时不得有影响校准结果的振动干扰源。

  - 测量标准及标准装置

- 测量标准为高精度绝对重力仪所测的重力点位，标准装置为高精度绝对重力仪测量标准不确定度优于10µGal（1 µGal = 1×10-8 m/s2）。

- 校准项目和校准方法

  - 校准项目

## 陆地相对重力仪的校准项目为：格值因子、静态残余漂移的标准偏差、动态残差的标准偏差。

  - 校准方法

    - 外观及附件的检查

### 按本规范第5.1条的要求通过目测或手感进行检查。

    - 格值因子的校准

### 假设有8个存在重力段差的绝对重力点位A、B、C、D、E、F、G、H，各点位的绝对重力值分别为、、、、、、、以及测量不确定度、、、、、、、。测量不确定度的计算公式如下：

### ui=uia2+ub2

### 其中i为A、B、C、D、E、F、G、H各点；uka为在i点测量的A类不确定度；ub为在绝对重力仪的B类不确定度。

### 被校准的陆地相对重力仪在若干绝对重力点位间做闭合测量，方案如下：

### 方案一：A-B-A，A-C-A，A-D-A，A-E-A，A-F-A，A-G-A，A-H-A，如图1所示，此方案测量时间长，效率低，但仪器漂移误差小。

### 图1

### 方案二：A-B-C-A，A-D-E-A，A-F-G-H-A，如图2所示，此方案测量时间较短，效率较高，然而仪器漂移误差较大。

### 图2

### 方案三：A-B-C-D-E-A，A-F-G-H-A，如图3所示，此方案测量时间短，效率高，仪器漂移误差更大。

### 图3

### 通常，在闭合测量过程中，应使得陆地相对重力仪漂移误差最小，因此通常选择方案一进行闭合测量，A点选择居中的某个重力点位，如图4所示。

### 图4

### 首先被校准的陆地相对重力仪在绝对重力点位A-B-A间进行闭合测量，去除仪器漂移误差，得到AB两点间重力段差以及测量标准不确定；同样在A-C-A、A-D-A、A-E-A、A-F-A、A-G-A、A-H-A间进行闭合测量，去除仪器漂移误差，分别得到AC、AD、AE、AF、AG、AH两点位间重力段差、、、、、以及测量标准不确定、、、、、。

### 根据图4中8个点位的绝对重力值及测量不确定度，得到AB、AC、AD、AE、AF、AG、AH两点位间高精度重力段差、、、、、、及测量标准不确定、、、、、、。其中，

### ，;                   （1）

### ，;                  （2）

### ，;                  （3）

### ，;                  （4）

### ，;                  （5）

### ，;                  （6）

### ，;                  （7）

### 利用

### （8）

### 判断被校准陆地相对重力仪测量数据是否合格。当时，数据合格；当时数据不合格，应剔除。

### 利用被校准陆地相对重力仪合格的测量数据计算某两个点位的格值因子：

### （9）

### 所有格值因子求取平均值即可得到被校准陆地相对重力仪的格值因子：

### （10）

### 其中，∑求和为被校准陆地相对重力仪测量合格数据，k为被校准陆地相对重力仪测量数据的合格数量。

    - 静态残余漂移标准偏差的校准

首先被校准的陆地相对重力仪在绝对重力点位上进行静态实验，要求其外界环境温湿度变化小，周围没有振动干扰，且处于隔震地基上。将仪器调试好后固定不动，整个试验期间保持相对仪处于水平位置。相对仪经12 h或24 h的连续测量(采样时间为55 s，读数周期为60 s)。相对仪读数经固体潮改正后作出相应的静态漂移曲线，漂移曲线的斜率即为漂移系数k mGal/h，再对相对仪CG-5进行漂移改正，假定测量起始时间t0对应的陆地相对重力仪固体潮改正后的读数为g0 mGal，时间ti对应的陆地相对重力仪固体潮改正后的读数为gi mGal，则改正后的残余漂移为：

gri=gi-g0-kti-t0                       （11）

所有静态残余漂移的标准偏差为：

gstd=i=1ngri-gr2n-1                          （12）

其中gr是n个残余漂移的平均值。

    - 动态残余漂移标准偏差的校准

在温湿度相对恒定且外界振动干扰较小的实验室或台站内绝对重力点位，结合定制的高度已知的三角架进行梯度测量实验，选定3个测量高度h1、h2、h3，利用陆地相对重力仪在三个高度之间往复进行3次闭合测量，闭合方式如下：h1- h2- h3- h2- h1- h2- h3- h2- h1- h2- h3- h2- h1。通过最小二乘法求解梯度及相应残差，每次测量对应一个残差Ri，残差的标准偏差作为衡量仪器测量精度的指标，假定n次测量，残差标准偏差计算公式如下：

Rstd=i=1nRi-R2n-m                           （13）

其中m是测量自由度，由于自变量不是单一变量，m是与测量高度和测量时间相关的量，R是n次测量残差的平均值。

具体实现过程如下：以不同高度处的重力观测值为未知数进行求解，建立数学模型，公式如下：

g=PX+R                              （14）

其中g为陆地相对重力仪经改正后的测量结果数组，P为与测量高度和时间相关的系数矩阵，具体如下：

100t1010t2001t3010t4100t5010t6001t7010t8100t9010t10001t11010t12100t13

### 其中前3列为位置矩阵（根据测量次序对应高度处系数为1，其余为0），最后一列为测量所用时间，起始时刻为0，用于计算重力值随时间变化的漂移系数，X为待求的不同高度处的相对重力参考值及漂移系数，X=[gh1; gh2; gh3; k]，gh1，gh2，gh3为不同高度对应的重力观测值，k为漂移系数，R为测量结果残差。

- 校准结果表达

校准结果应在校准证书或校准报告上反映。校准证书或报告应至少包括如下信息：

a) 标题，“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 送校单位的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，若与校准结果的有效性及应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性及应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期；

o) 校准结果仅是对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

经校准的陆地相对重力仪，发给校准证书或校准报告，加盖校准印章。

- 复校时间间隔

陆地相对重力仪的复校时间一般建议为一年。

# 附录A

陆地相对重力仪校准记录

客户名称：_________________________________________ 型号/规格：______________ 出厂编号：_________________ 生产厂商：_________________________

校准地点：_____________________________________；温度：_______ ℃；湿度：_______ % RH；校准日期：_____________________________

| 重力 点位 | 段差 (单位：mGal) | 所测段差标准不确定度 (单位：mGal) | En | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准过程检查记录： 正常 □不正常 | 标准装置:名称：重力加速度（绝对法）校准装置；测量范围：（9.77~9.83） m/s2；相对不确定度：u = 6×10–9 (k =1)；证书编号：[2012]国量标计证字第252号；有效期至：2022年09月13日。校准依据：JJF XXXX-201X 陆地相对重力仪校准规范 |  |  |  |
| 校准结果：经校准，被校准陆地相对重力仪的格值因子 G.cal =______________，校准结果扩展不确定度 UG.cal =________________；静态残余漂移的标准偏差gstd=______________；动态残差的标准偏差Rstd=________________；发给编号为 LSzl201x-xxxx 校准证书。 |  |  |  |  |

校准员：（签字）                                                                             核验员：（签字）

# 附录B

# 陆地相对重力仪格值因子测量结果不确定度评定方法及实例

# B.1 概述

- 校准对象：陆地相对重力仪；

- 测量标准及标准装置：测量标准为高精度绝对重力仪所测的重力点位，标准装置为高精度绝对重力仪测量标准不确定度优于10µGal（1 µGal = 1x108 m/s2）。

- 测量依据：JJF XXXX-201X《陆地相对重力仪校准规范》；

- 环境条件：温度：(235)℃，重力点位间温差小于5℃。；相对湿度：75%RH；其它条件：校准时不得有影响校准结果的振动干扰源。

- 测量过程：有8个存在重力段差的绝对重力点位A、B、C、D、E、F、G、H，被校准的陆地相对重力仪在A-B-A、A-C-A、A-D-A、A-E-A、A-F-A、A-G-A、A-H-A间进行闭合测量，去除仪器漂移误差，分别得到AB、AC、AD、AE、AF、AG、AH两点间重力段差和测量不确定度；根据绝对重力仪测量的重力段差以及不确定度判断陆地相对重力仪所测段差是否合格；利用绝对重力仪所测段差除以被校准重力仪所测的合格段差即为两个点位间的格值因子；多个格值因子求取均值即为被校准陆地相对重力仪的格值因子。

# B.2 数学模型

  - 建模

（1）

式中        —被校准陆地相对重力仪格值因子

k     —被校准陆地相对重力仪所测段差合格数量

—被校准陆地相对重力仪所测合格段差

—绝对重力仪所测段差

—被校准陆地相对重力仪所测段差

# B.3 测量不确定度评定

- 绝对重力仪所测两个点位重力段差的相对标准不确定度：

（2）

式中         —的测量标准不确定度

—绝对重力仪所测两个点位段差

- 被校准陆地相对重力仪所测两个点位重力段差的相对标准不确定度：

（3）

式中        —的测量标准不确定度

—陆地相对重力仪所测两个点位段差

- 被校准相对重力以所测某两个点位的格值因子的相对标准不确定度：

（4）

式中        —的相对标准不确定

- 被校准陆地相对重力仪某两个点位的格值因子的测量标准不确定度：

（5）

- 被校准陆地相对重力仪格值因子的测量标准不确定度：

（6）

- 扩展不确定度评定

取包含因子k=2，则被校准陆地相对重力仪格值因子的扩展不确定度：

（7）

B.4 测量不确定度评定实例

  - 采用中国计量科学研究院昌平院区6个绝对重力点位对陆地相对重力仪进行校准，测量数据如下：

表B.1  不确定评定实例校准数据

| 绝对重力点位 | 绝对重力段差 (mGal) | 被校准陆地相对重力仪所测段差 (mGal) | 绝对重力测量合成标准不确定度 (mGal) | 相对重力测量合成标准不确定度 (mGal) | En值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-B | 1.475 | 1.490 | 0.0028 | 0.083 | 0.18 |
| A-C | 1.251 | 1.266 | 0.0028 | 0.083 | 0.18 |
| A-D | 2.340 | 2.301 | 0.0028 | 0.083 | 0.47 |
| A-E | 2.717 | 2.661 | 0.0026 | 0.083 | 0.68 |
| A-F | 3.375 | 3.384 | 0.0028 | 0.083 | 0.11 |
| D-F | 5.715 | 5.690 | 0.0030 | 0.083 | 0.30 |

  - 不确定的计算

表B.2  不确定度计算表

| 绝对重力点位 | 某两点位间格值因子 | 某两点位间格值因子相对标准不确定度 | 某两点位间格值因子标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-B | 0.989933 | 0.056 | 0.055 |
| A-C | 0.988152 | 0.066 | 0.065 |
| A-D | 1.016949 | 0.036 | 0.037 |
| A-E | 1.021045 | 0.031 | 0.032 |
| A-F | 0.99734 | 0.025 | 0.024 |
| D-F | 1.004394 | 0.015 | 0.015 |

被校准陆地相对重力仪的格值因子：

被校准陆地相对重力仪的格值因子的标准不确定度：

  - 扩展不确定度

取包含因子k=2，则被校准陆地相对重力仪的格值因子的扩展不确定度：

JJF XXXX-201X