2018氡计量周

氡及其子体测量仪器计量比对报告

中国·北京

2018氡及其子体测量仪器

计量比对报告

编辑：

梁珺成，刘皓然，杨志杰

联系人：

梁珺成

- Tel.:(+86)010-64525010-12

- Fax:(+86)010-645214927

- E-mail: Liangjc@nim.ac.cn

目录

前言	4

第一章 比对准备与参比仪器	5

第二章 比对数据处理方法	9

第三章 比对过程与数据处理	11

第四章 比对结果总结	27

参考文献	29

致谢	30

附录 氡计量周人物风采	31

1 氡计量周合影	31

- 前言

氡计量是辐射防护、疾病防控和地震科学等重要领域开展调查研究的重要基础，受到测氡仪器制造厂家、代理商、仪器使用单位、仪器检定校准部门以及科研教学机构的共同关注。在中国辐射防护学会电离辐射计量分会的支持下，中国计量科学研究院组织的首届国际氡计量周，于2018年10月15至19日在北京举行，聚焦于产自不同国家、溯源自不同计量标准的氡与子体测量仪器能否实现结果一致和可靠的测量这一主题，开展了测量比对和相关研讨。

众所周知，氡与子体所致剂量是天然辐射剂量的最大来源，其测量受到温度、湿度等环境条件的影响。在氡室内保持稳定的氡与子体浓度水平以及环境温湿度条件，开展测量比对，对于可靠地校准氡与子体测量仪器、确保氡与子体浓度准确测量具有重要意义。中国计量科学研究院依托于其建立的氡活度绝对测量装置和测氡仪检定装置，组织此次计量比对和学术研讨，为致力于氡与子体测量各方面的专家提供了学术交流的平台。

本次氡计量周共有来自4个国家、5家设备供应商、4个计量机构，以及9家研究机构的87人参加，覆盖了辐射防护、疾病防控、地震研究及相关教学科研等方向。4家公司为活动的开展提供了会务、餐饮等赞助。大家的积极参与使氡计量周的活动得以成功举办。

- 比对准备与参比仪器

比对在恒定的温度及湿度条件下开展，包括恒定的温湿度水平

恒定的气溶胶浓度：

稳定的氡浓度及平衡当量氡浓度：

本次比对共有新仪公司等18家实验室参加比对，详细信息如表1所示。

表1 参加实验室清单

Table1. Participants of the comparison

| 序号/No. | 参比单位/Participants | 序号/No. | 参比单位/Participants | 序号/No. | 参比单位/Participants |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新仪公司/Science Laboratories Limited | 2 | 北京瑞恒联合科技/RHLH Technology Co. | 3 | 原子能院辐安所/Security and Radiation Protection Division,CIAE |
| 4 | TRACERLAB GmbH | 5 | 赛睿环仪/Core ring(Beijing)Technology Co. | 6 | 原子能院计量站/Metrology Division,CIAE |
| 7 | 北京核地科技/Beijing Hedi Sci-Tech Development Co. | 8 | 巴基斯坦原子能委员会/Pakistan atomic energy comission | 9 | 中测院/National Institute of Measurement and Testing Technology |
| 10 | 国家计量院/National Institute of Metrology,China | 11 | 上海测试院/Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology | 12 | 清华大学/Tsinghua University |
| 13 | 萨拉德/SARAD company | 14 | 中国疾控/China CDC | 15 | 中广核贝谷科技/BEGOOD Company |
| 16 | 南华大学/University of South China | 17 | 成都理工/Chengdu university of Technology | 18 | 地质大学/ China University of Geosciences |

参加比对的各实验室所用仪器及数量如表2所示。

表2 参比仪器列表

Table. Instruments in the comparison

| 序号/No. | 型号 (数量) | 序号/No. | 型号 (数量) | 序号/No. | 型号 (数量) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAD7(3) | 2 | 8 channel Alpha Spectrometer+alpha counting (1) | 3 | ARM-Pin01 (1) |
| 4 | ERS/RDM-2S/CV (1) | 5 | Alpha Guard DF2000 (2) | 6 | PRM-SF01 (1) |
| 7 | FD-216 (2) | 8 | Alpha Guard PQ2000PRO(1) | 9 | PRM-FF01 (6) |
| 10 | NIM-TDCR(1) | 11 | Alpha Guard PQ2000 (3) | 12 | BWLM-PLUS-S (2) |
| 13 | EQF3220 (1) | 14 | Po CAMON Continuous Air Monitor (1) | 15 | HS01 (1) |
| 16 | RTM1688 (1) | 17 | BG2015R (1) | 18 | HS03 (1) |

综上，总共18家实验室的30台/套仪器参与了氡与子体浓度比对。

- 比对数据处理方法

1 数据的一致性检验

比对数据的一致性通过首先通过加权平均值的卡方检验（chi-squared test）来判断。

卡方检验公式如下：

其中：

当≤ 1时，表明给定的不确定度能覆盖数据的离散性，数据在不确定度范围内一致。

当＞1时，表明给定的不确定度不能覆盖数据的离散性，数据在不确定度范围内不一致。

2 平均值(参考值)的计算

2.1 加权平均值

当≤1时，参考值使用加权平均值计算。

2.2幂调和平均值( Power moderate mean, PMM)

幂调和平均值以下简称为PMM平均值。

本次比对不以某一家单位的值为参考值，采用PMM平均值作为参考值。

当＞1时，表明给定的不确定度不能覆盖数据的离散性，不确定度有被低估的趋势。对给定的不确定度增加额外的方差，使用增强的不确定度重新计算卡方值，改进的卡方检验公式如下：

其中：

增加额外的方差是为了使增强的不确定度能覆盖数据的离散性。因此的临界值为使得改进的卡方值=1时的值。取临界值计算平均值。

PMM平均值计算公式如下：

其中：，

3 极端数据的处理（离群值的剔除）

对于第i个实验室，设测量值和候选参考值的偏差为，偏差的标准不确定度为。计算如下：

则离群值的判断原则为：

当时，则认为为离群值

其中： k为扩展因子，根据国际惯例取2。

4 等效度（Degree of equivalence，DoE）计算

对于第i个实验室，设测量值和参考值的偏差为，偏差的标准不确定度为。计算如下：

等效度具有两个分量：（1）偏差;（2）偏差的扩展不确定度。

- 比对过程与数据处理

- 本次参与比对的实验室溯源自不同的计量标准，在考虑这些实验室的溯源可靠性及其日常的测量质量控制都可靠的情况下，所有的参比仪器处于精准度相当的量级，由此按照第二章的方法处理比对数据如下。

(一) 条件Ⅰ的比对数据与处理结果

1比对条件说明

将氡室内的温湿度分别调控到在20°C、40 % RH，氡浓度调控500Bq/m3，平衡因子维持在0.55，维持该条件20小时。各仪器在该条件下比对测量。

2 氡浓度比对数据

表2. 条件Ⅰ氡浓度比对数据

| 编号 | 测量值(Bq/m³) | 标准不确定度(Bq/m³) | 相对标准不确定度% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 551 | 25 | 4.6 |
| 2 | 576 | 17 | 3.0 |
| 3 | 478 | 16 | 3.4 |
| 4 | 550 | 22 | 4.1 |
| 5 | 485 | 34 | 6.9 |
| 6 | 553 | 22 | 4.0 |
| 7 | 519 | 21 | 4.1 |
| 8 | 526 | 18 | 3.4 |
| 9 | 561 | 24 | 4.3 |
| 10 | 569 | 18 | 3.2 |
| 11 | 541 | 60* | 11* |
| 12 | 554 | 60* | 11* |
| 13 | 587 | 7 | 1.3 |
| 14 | 520 | 60 | 5.2 |
| 15 | 561 | 50 | 9.0 |
| 16 | 597 | 11 | 1.9 |
| 17 | 512 | 15 | 2.9 |
| 18 | 549 | 17 | 3.0 |
| 19 | 505 | 34 | 6.7 |
| 20 | 387 | 37 | 9.6 |

* 原测量结果未给出不确定度。为进行后续数据处理，假定其不确定度与所有结果中最大值一样，以降低其权重。

2.1 氡浓度比对数据的一致性检验

加权平均值的卡方检验：=2.3＞1，使用PMM方法计算参考值。

2.2 氡浓度比对数据的处理结果

2.2.1参考值及不确定度

| 参考值, Bq/m3 | 参考值标准不确定度, Bq/m3 |
| --- | --- |
| 541.6 | 6.4 |

- 2.2.2比对结果

2.2.3等效度计算结果

| 编号 | 偏差 di (Bq/m³) | 偏差的扩展不确定度 U(di) (Bq/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9.3E+00 | 5.0E+01 |
| 2 | 3.4E+01 | 3.3E+01 |
| 3** | -6.4E+01 | 3.5E+01 |
| 4 | 8.0E+00 | 4.3E+01 |
| 5 | -5.7E+01 | 6.6E+01 |
| 6 | 1.1E+01 | 4.3E+01 |
| 7 | -2.3E+01 | 4.1E+01 |
| 8 | -1.6E+01 | 3.4E+01 |
| 9 | 1.9E+01 | 4.6E+01 |
| 10 | 2.7E+01 | 3.5E+01 |
| 11 | -9.0E-01 | 1.2E+02 |
| 12 | 1.3E+01 | 1.2E+02 |
| 13** | 4.5E+01 | 1.9E+01 |
| 14 | -2.2E+01 | 1.2E+02 |
| 15 | 1.9E+01 | 1.0E+02 |
| 16** | 5.5E+01 | 2.6E+01 |
| 17 | -3.0E+01 | 2.8E+01 |
| 18 | 7.3E+00 | 3.2E+01 |
| 19 | -3.7E+01 | 6.7E+01 |
| 20** | -1.5E+02 | 7.5E+01 |

** 离群值，不参与参考值(PMM平均值)的计算，未取得等效。

3 氡子体浓度比对数据

氡子体比对数据如表2所示：

表2. 条件Ⅰ氡子体浓度比对数据

| 编号 | 测量值(Bq/m³) | 标准不确定度(Bq/m³) | 相对标准不确定度% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 322 | 18.58 | 5.77 |
| 2 | 383 | 10.34 | 2.70 |
| 3 | 394 | 7.88 | 2.00 |
| 4 | 277 | 15.65 | 5.65 |
| 5 | 321 | 17.66 | 5.50 |
| 6 | 322 | 12.88 | 4.00 |
| 7 | 359.04 | 12.46 | 3.47 |
| 8 | 272 | 15.29 | 5.62 |
| 9 | 347 | 20.13 | 5.80 |
| 10 | 349 | 19.23 | 5.51 |
| 11 | 17 | 1.07 | 6.27 |
| 12 | 331 | 18.14 | 5.48 |
| 13 | 356 | 19.76 | 5.55 |
| 14 | 330 | 18.84 | 5.71 |
| 15 | 306 | 21.42 | 7 |
| 16 | 335 | 40.401 | 12.06 |

3.2数据一致性检验

加权平均值的卡方检验：=21.8＞1，使用PMM方法计算参考值

3.3 数据处理结果

3.3.1参考值及不确定度

| 参考值, Bq/m3 | 参考值标准不确定度, Bq/m3 |
| --- | --- |
| 335.5 | 5.4 |

- 3.3.2比对结果

3.3.3等效度计算结果

| 编号 | 偏差 di (Bq/m³) | 偏差的扩展不确定度 U(di) (Bq/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1 | -1.4E+01 | 3.6E+01 |
| 2** | 4.7E+01 | 2.3E+01 |
| 3** | 5.8E+01 | 1.9E+01 |
| 4** | -5.9E+01 | 3.3E+01 |
| 5 | -1.5E+01 | 3.4E+01 |
| 6 | -1.4E+01 | 2.4E+01 |
| 7 | 2.3E+01 | 2.3E+01 |
| 8** | -6.4E+01 | 3.2E+01 |
| 9 | 1.1E+01 | 3.9E+01 |
| 10 | 1.3E+01 | 3.7E+01 |
| 11** | -3.2E+02 | 1.1E+01 |
| 12 | -4.7E+00 | 3.5E+01 |
| 13 | 2.0E+01 | 3.8E+01 |
| 14 | -5.7E+00 | 3.6E+01 |
| 15 | -3.0E+01 | 4.2E+01 |
| 16 | -7.0E-01 | 8.0E+01 |

** 离群值，不参与参考值(PMM平均值)的计算，未取得等效。

（二.）氡浓度条件II比对数据处理

1比对条件说明

在20°C、40 % RH、气溶胶浓度10000cm-3的基础上，将氡浓度调节到2000Bq/m3，平衡因子约0.55，维持该条件20小时，各仪器在该条件下比对测量。

2 氡浓度比对数据

氡浓度比对数据如下表所示。

| 编号 | 测量值(Bq/m³) | 标准不确定度(Bq/m³) | 相对标准不确定度% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2068 | 97 | 4.7 |
| 2 | 2147 | 64 | 3.0 |
| 3 | 1921 | 63 | 3.3 |
| 4 | 2071 | 92 | 4.5 |
| 5 | 1602 | 97 | 6.0 |
| 6 | 2089 | 84 | 4.0 |
| 7 | 2013 | 82 | 4.1 |
| 8 | 2082 | 88 | 4.2 |
| 9 | 2081 | 98 | 4.7 |
| 10 | 2164 | 83 | 3.8 |
| 11 | 2035 | 124* | 6.1* |
| 12 | 2099 | 124* | 5.9* |
| 13 | 2212 | 80 | 1.3 |
| 14 | 1966 | 108 | 5.5 |
| 15 | 2070 | 124 | 6.0 |
| 16 | 2265 | 85 | 3.8 |
| 17 | 1985 | 67 | 3.4 |
| 18 | 2095 | 96 | 4.6 |
| 19 | 1884 | 105 | 5.6 |
| 20 | 1565 | 99 | 6.3 |

* 原测量结果未给出不确定度。为进行后续数据处理，假定其不确定度与所有结果中最大值一样，以降低其权重。

3 氡浓度处理结果

3.1数据一致性检验

加权平均值的卡方检验：=2.2＞1，使用PMM方法计算参考值

3.2 数据处理结果

（1）参考值及不确定度

| 参考值, Bq/m3 | 参考值标准不确定度, Bq/m3 |
| --- | --- |
| 2062.0 | 23.5 |

- 比对结果

（3）等效度计算结果

| 编号 | 偏差 di (Bq/m³) | 偏差的扩展不确定度 U(di) (Bq/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.4E+00 | 1.9E+02 |
| 2 | 8.4E+01 | 1.2E+02 |
| 3** | -1.4E+02 | 1.4E+02 |
| 4 | 8.4E+00 | 1.8E+02 |
| 5** | -4.6E+02 | 2.0E+02 |
| 6 | 2.6E+01 | 1.6E+02 |
| 7 | -5.0E+01 | 1.6E+02 |
| 8 | 1.9E+01 | 1.7E+02 |
| 9 | 1.8E+01 | 1.9E+02 |
| 10 | 1.0E+02 | 1.6E+02 |
| 11 | -2.8E+01 | 2.6E+02 |
| 12 | 3.6E+01 | 2.6E+02 |
| 13** | 1.5E+02 | 7.3E+01 |
| 14 | -9.7E+01 | 2.1E+02 |
| 15 | 7.4E+00 | 2.4E+02 |
| 16** | 2.0E+02 | 1.8E+02 |
| 17 | -7.8E+01 | 1.3E+02 |
| 18 | 3.2E+01 | 1.9E+02 |
| 19 | -1.8E+02 | 2.0E+02 |
| 20** | -5.0E+02 | 2.0E+02 |

** 离群值，不参与参考值(PMM平均值)的计算，未取得等效。

2 氡子体浓度比对数据

| 编号 | 测量值(Bq/m³) | 标准不确定度(Bq/m³) | 相对标准不确定度% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1242 | 107.43 | 8.65 |
| 2 | 1603 | 46.49 | 2.90 |
| 3 | 1449 | 43.47 | 3.00 |
| 4 | 1019 | 73.47 | 7.21 |
| 5 | 1154 | 73.28 | 6.35 |
| 6 | 1187 | 59.35 | 5.00 |
| 7 | 1383.888 | 57.15 | 4.13 |
| 8 | 951 | 56.01 | 5.89 |
| 9 | 1264 | 74.07 | 5.86 |
| 10 | 1254 | 81.38 | 6.49 |
| 11 | 55 | 5.03 | 9.14 |
| 12*** |  |  |  |
| 13 | 1272 | 82.30 | 6.47 |
| 14 | 1060 | 118.08 | 11.14 |
| 15 | 1124 | 33.72 | 3.00 |
| 16 | 1307 | 79.99 | 6.12 |

***未报送数据。

2.1数据一致性检验

加权平均值的卡方检验：=22.5＞1，使用PMM方法计算参考值

2.2 数据处理结果

（1）参考值及不确定度

| 参考值, Bq/m3 | 参考值标准不确定度, Bq/m3 |
| --- | --- |
| 1194.1 | 20 |

- 比对结果

（3）等效度计算结果

| 编号 | 偏差 di (Bq/m³) | 偏差的扩展不确定度 U(di) (Bq/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5.0E+01 | 2.1E+02 |
| 2 | 4.1E+02 | 1.0E+02 |
| 3 | 2.6E+02 | 9.4E+01 |
| 4 | -1.7E+02 | 1.5E+02 |
| 5 | -3.8E+01 | 1.4E+02 |
| 6 | -4.8E+00 | 1.1E+02 |
| 7 | 1.9E+02 | 1.2E+02 |
| 8 | -2.4E+02 | 1.2E+02 |
| 9 | 7.2E+01 | 1.4E+02 |
| 10 | 6.2E+01 | 1.6E+02 |
| 11 | -1.1E+03 | 3.8E+01 |
| 12*** | / | / |
| 13 | 8.0E+01 | 1.6E+02 |
| 14 | -1.3E+02 | 2.3E+02 |
| 15 | -6.8E+01 | 6.3E+01 |
| 16 | 1.2E+02 | 1.6E+02 |

** 离群值，不参与参考值(PMM平均值)的计算，未取得等效。

***未报送数据，未取得等效。

(三). 氡浓度条件III比对数据处理

1比对条件说明

调节温湿度分别为30°C、70 % RH，气溶胶浓度为10000cm-3，氡浓度为2000Bq/m3，平衡因子约0.55，维持该条件20小时，各仪器在该条件下比对测量。

| 编号 | 测量值(Bq/m³) | 标准不确定度(Bq/m³) | 相对标准不确定度% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2062 | 99 | 4.8 |
| 2 | 2103 | 63 | 3.0 |
| 3 | 2073 | 70 | 3.4 |
| 4 | 2179 | 149 | 6.8 |
| 5 | 1583 | 92 | 5.8 |
| 6 | 1616 | 81 | 5.0 |
| 7 | 2103 | 119 | 5.7 |
| 8 | 2190 | 126 | 5.8 |
| 9 | 1711 | 97 | 5.7 |
| 10 | 2243 | 133 | 5.9 |
| 11 | 2216 | 149* | 6.7* |
| 12 | 2328 | 149* | 6.4* |
| 13 | 2174 | 27 | 1.3 |
| 14 | 2167 | 134 | 6.2 |
| 15 | 2020 | 141 | 7.0 |
| 16 | 2396 | 119 | 5.0 |
| 17 | 1987 | 62 | 3.1 |
| 18 | 2075 | 102 | 4.9 |
| 19 | 1795 | 135 | 7.5 |
| 20 | 899 | 53 | 5.9 |

* 原测量结果未给出不确定度。为进行后续数据处理，假定其不确定度与所有结果中最大值一样，以降低其权重。

2 氡浓度比对数据

3.1数据一致性检验

加权平均值的卡方检验：=5.0＞1，使用PMM方法计算参考值

3.2数据处理结果

（1）参考值及不确定度

| 参考值, Bq/m3 | 参考值标准不确定度, Bq/m3 |
| --- | --- |
| 2107.7 | 25.7 |

(2) 比对结果

(3) 等效度计算结果

| 编号 | 偏差 di (Bq/m³) | 偏差的扩展不确定度 U(di) (Bq/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1 | -5.9E+01 | 2.0E+02 |
| 2 | -1.8E+01 | 1.3E+02 |
| 3 | -4.8E+01 | 1.4E+02 |
| 4 | 5.9E+01 | 2.9E+02 |
| 5** | -5.4E+02 | 1.9E+02 |
| 6** | -5.0E+02 | 1.7E+02 |
| 7 | -1.8E+01 | 2.4E+02 |
| 8 | 7.0E+01 | 2.5E+02 |
| 9** | -4.1E+02 | 2.0E+02 |
| 10 | 1.2E+02 | 2.6E+02 |
| 11 | 9.6E+01 | 3.0E+02 |
| 12 | 2.1E+02 | 3.0E+02 |
| 13 | 5.4E+01 | 7.6E+01 |
| 14 | 4.7E+01 | 2.6E+02 |
| 15 | -1.0E+02 | 2.8E+02 |
| 16** | 2.8E+02 | 2.3E+02 |
| 17 | -1.3E+02 | 1.3E+02 |
| 18 | -4.6E+01 | 2.0E+02 |
| 19** | -3.3E+02 | 2.7E+02 |
| 20** | -1.2E+03 | 1.2E+02 |

** 离群值，不参与参考值(PMM平均值)的计算，未取得等效。

2 氡子体浓度的比对数据

| 编号 | 测量值(Bq/m³) | 标准不确定度(Bq/m³) | 相对标准不确定度% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1308 | 79.26 | 6.06 |
| 2 | 1509 | 43.76 | 2.90 |
| 3 | 1568 | 48.61 | 3.10 |
| 4 | 1081 | 64.54 | 5.97 |
| 5 | 1220 | 77.96 | 6.39 |
| 6 | 1231 | 73.86 | 6.00 |
| 7 | 1463.616 | 69.38 | 4.74 |
| 8 | 1795 | 134.80 | 7.51 |
| 9 | 1284 | 87.70 | 6.83 |
| 10 | 1352 | 86.12 | 6.37 |
| 11 | 60 | 27.11 | 45.18 |
| 12 | 1241 | 155.75 | 12.55 |
| 13 | 1310 | 85.54 | 6.53 |
| 14 | 62 | 16.10 | 25.96 |
| 15 | 1194 | 71.64 | 6.00 |
| 16 | 1273 | 100.57 | 7.90 |

3.1数据一致性检验

加权平均值的卡方检验：=14.4＞1，使用PMM方法计算参考值

3.2数据处理结果

（1）参考值及不确定度

| 参考值, Bq/m3 | 参考值标准不确定度, Bq/m3 |
| --- | --- |
| 1318.8 | 40.0 |

(2) 比对结果

(3) 等效度计算结果

| 编号 | 偏差 di (Bq/m³) | 偏差的扩展不确定度 U(di) (Bq/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1 | -1.2E+01 | 1.7E+02 |
| 2 | 1.9E+02 | 1.1E+02 |
| 3 | 2.5E+02 | 1.2E+02 |
| 4 | -2.4E+02 | 1.4E+02 |
| 5 | -1.0E+02 | 1.6E+02 |
| 6 | -8.9E+01 | 1.6E+02 |
| 7 | 1.4E+02 | 1.5E+02 |
| 8** | 4.8E+02 | 2.8E+02 |
| 9 | -3.6E+01 | 1.8E+02 |
| 10 | 3.2E+01 | 1.8E+02 |
| 11** | -1.3E+03 | 9.7E+01 |
| 12 | -7.9E+01 | 3.1E+02 |
| 13 | -9.8E+00 | 1.8E+02 |
| 14** | -1.3E+03 | 8.6E+01 |
| 15 | -1.3E+02 | 1.5E+02 |
| 16 | -4.7E+01 | 2.0E+02 |

** 离群值，不参与参考值(PMM平均值)的计算，未取得等效。

- 比对结果总结

- 对于Ⅰ,Ⅱ和Ⅲ三种比对条件，每种条件下的氡浓度与氡子体浓度比对结果，整体数据的检验都＞1时，表明给定测量结果的不确定度不能覆盖数据的离散性，普遍存在不确定度被低估的问题。

- 因此，对给定的不确定度增加额外的方差，计算PMM平均值，剔除离群值。剔除离群值后，计算等效度及不确定度。每种比对条件下等效的测量结果如下：

表4-1 氡浓度比对等效情况汇总

| - (实验室)数据编号 | - 条件Ⅰ | - 条件Ⅱ | - 条件Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - √ | - √ | - √ |
| 2 | - √ | - √ | - √ |
| 3 | - × | - × | - √ |
| 4 | - √ | - √ | - √ |
| 5 | - √ | - × | - × |
| 6 | - √ | - √ | - × |
| 7 | - √ | - √ | - √ |
| 8 | - √ | - √ | - √ |
| 9 | - √ | - √ | - × |
| 10 | - √ | - √ | - √ |
| 11 | - √ | - √ | - √ |
| 12 | - √ | - √ | - √ |
| 13 | - × | - × | - √ |
| 14 | - √ | - √ | - √ |
| 15 | - √ | - √ | - √ |
| 16 | - × | - × | - × |
| 17 | - √ | - √ | - √ |
| 18 | - √ | - √ | - √ |
| 19 | - √ | - √ | - × |
| 20 | - × | - × | - × |

- 说明：“ √”表示等效，“×”表示不得等效。

表4-2 氡子体浓度比对等效情况汇总

| - (实验室)数据编号 | - 条件Ⅰ | - 条件Ⅱ | - 条件Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - √ | - √ | - √ |
| 2 | - × | - × | - √ |
| 3 | - × | - × | - √ |
| 4 | - × | - × | - √ |
| 5 | - √ | - √ | - √ |
| 6 | - √ | - √ | - √ |
| 7 | - √ | - × | - √ |
| 8 | - × | - × | - × |
| 9 | - √ | - √ | - √ |
| 10 | - √ | - √ | - √ |
| 11 | - × | - × | - × |
| 12 | - √ | - × | - √ |
| 13 | - √ | - √ | - √ |
| 14 | - √ | - √ | - × |
| 15 | - √ | - √ | - √ |
| 16 | - √ | - √ | - √ |

- 说明：“ √”表示等效，“×”表示不等效。

- 未取得等效的结果主要因为以下原因中的一条或几条：（1）无测量数据；(2)测量结果的不确定度评定严重不合理；(3)错误或有较大缺陷的测量方法。(4) 仪器测量受环境参数(温湿度及气溶胶)影响。

- 结论

通过组织计量比对，验证了新编制计量校准规范的校准技术指标设置是合理的，所用的校准方法是可行的，校准结果及不确定度评定是可靠的。

- 参考文献

[1] GB/T 28043—2011/ISO 13528,2005 利用实验室间比对进行能力验证的统计方法

[2] ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment-- General requirements for proficiency testing.

- 致 谢

氡计量周得以举行，衷心感谢以下专家及团队：

郭秋菊教授、张磊博士及团队

王南萍教授及地质大学师生团队

王仁波教授及东华理工大学师生团队

肖德涛教授及南华大学师生团队

张兆山研究员及比京核地科技团队

尚兵、李先杰、杨明理 等专家

季学林先生，Mr.Horst Kelm, 胡爽先生，赵建坤先生等

氡计量周的工作人员。特别感谢阿不都莫明·卡地尔博士。

其他支持氡计量周工作的专家、朋友和同事。

- 附录 氡计量周合影